Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ БЕНТАЗОНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК______

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ БЕНТАЗОНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по измерению концентраций бентазона в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии.

Нижний предел измерения бентазона в анализируемом объеме раствора 1 мкг; в воздухе - 0,2 мг/м3 (при отборе 5 л воздуха). Диапазон измеряемых концентраций 0,2 - 2 мг/м3. Граница суммарной погрешности измерения ± 21 %.

Примечание - Определению не мешают арезин, диурон, линурон, монурон, пропанид, солан, фалоран, применяемые на посевах зерновых культур.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Метод основан на хроматографировании бентазона в тонком слое силикагеля с последующим обнаружением зоны локализации по реакции диазотирования нитритом натрия в солянокислой среде продуктов термического разложения бентазона и последующей реакции азосочетания солей диазония с 1-нафтолом либо с 1-(1-нафтил)-этилендиамином. Отбор проб проводят с концентрированием (фильтр бумажный «синяя лента»).

Проект, 1 редакция

4 Средства измерений, вспомогательные устройства, приборы, реактивы, растворы, материалы

4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, приборы

Аспирационное устройство

Фильтродержатели

Ротационный испаритель с набором колб, диапазон изменения рабочего давления от 0,94 до 101,3 кПа, диапазон изменения частоты вращения испарительной колбы от 0-110 об/мин., диапазон изменения контролируемых температур теплоносителя от 30 0С до 
150 0С

Микропипетки

Микрошприц на 10 мкл

Колбы мерные на 50 мл по ГОСТ 1770

Химические стаканы или бюксы по ГОСТ 1770

Хроматографическая камера

Пульверизаторы стеклянные

Пластинки для хроматографии размером (15×15) см

Пластинки для хроматографии стеклянные размером (9×12) см

4.2 Реактивы, растворы, материалы

Бентазон х.ч.

Ацетон особой чистоты по ГОСТ 2603

н-Гексан х.ч.

Хлороформ х.ч.

Хлороводородная кислота х.ч.

Гидроксид калия ч.д.а.

Нитрит натрия х.ч.

1-Нафтол ч.д.а.

1-(1-Нафтил) этилендиамин дигидрохлорид ч.

Фильтр бумажный беззольный «синяя лента».

Сульфат кальция двухводный ч.д.а. (гипс), просушенный при 160 °C в течение 6 ч.

Силикагель, зернение 5 - 40 мкм.

Подвижная фаза:

1 - н-гексан - ацетон (2:1);

2 - хлороформ - ацетон (10:1).

Диазореактив: к смеси, состоящей из 46 мл дистиллированной воды и 4 мл концентрированной хлороводородной кислоты, прибавляют 1 г нитрита натрия. Применяют свежеприготовленным.

Проявляющие реагенты: № 1 – 1 - 3 г гидроксида калия растворяют в 50 мл дистиллированной воды и прибавляют 0,5 г 1-нафтола. Применяют свежеприготовленным; № 2 - 1-% водный раствор 1-(1-нафтил) этилендиамина дигидрохлорида. Применяют свежеприготовленным.

Стандартный раствор бентазона в ацетоне концентрации 500 мкг/мл. Готовят, растворяя химически чистый препарат (25 мг) в ацетоне в мерной колбе на 50 мл.

5 Приготовление сорбционной массы

Стеклянные пластинки тщательно моют раствором хромовой смеси, промывают водой и сушат. Взвешивают 14 г силикагеля и 1 г гипса, растирают в фарфоровой ступке с 40 мл дистиллированной воды до получения однородной массы. Сорбционную массу равномерно наносят на 5 пластинок, сушат при комнатной температуре 17 - 20 ч, затем в сушильном шкафу 20 мин при 130 °C - 140 °C. Пластинки для хроматографии размером (15×15) см также активируют при той же температуре.

6 Условия отбора проб воздуха

Исследуемый воздух протягивают через бумажный фильтр «синяя лента» со скоростью 5 л/мин. Для определения 1/2 ПДК достаточно отобрать 5 л воздуха.

Примечание - Ориентировочные безопасные уровни воздействия бентазона в атмосферном воздухе населенных мест установлены в [1].

7 Ход анализа

Бумажный фильтр извлекают из фильтродержателя, помещают в стаканчик, заливают 10 мл ацетона, выдерживают 3 - 5 мин., отжимают фильтр стеклянной палочкой и сливают смыв в отгонную колбу. Промывку фильтра ацетоном повторяют еще 2 - 3 раза порциями по 10 мл и смывы сливают в колбу для отгонки растворителя. Растворитель отгоняют на ротационном испарителе до объема раствора примерно 0,5 мл при температуре 45 °C - 50 °C. Можно испарять растворитель при помощи вентилятора в вытяжном шкафу при комнатной температуре. Остаток 0,5 мл наносят на хроматографическую пластинку на расстоянии 1,5 см от края в одну точку так, чтобы диаметр пятна не превышал 10 мм. Расстояние одной точки от другой 1,5 - 2 см. На эту же пластинку наносят стандартные растворы бентазона, содержащие 1, 5 и 10 мкг препарата. Пластинку помещают в хроматографическую камеру.

Хроматограмму развивают в одной из подвижных фаз. После подъема фронта растворителя на высоту 10 см от линии старта пластинку вынимают из камеры, просушивают 5 - 10 мин. в вытяжном шкафу при комнатной температуре и помещают в сушильный шкаф, нагретый до 180 °C. Выдерживают 30 - 40 мин. Охлаждают и опрыскивают диазореактивом, затем одним из проявляющих реагентов.

При использовании проявляющего реагента № 1 препарат проявляется в виде пятна розового цвета, № 2 - фиолетового цвета. Величина Rf бентазона при использовании подвижной фазы гексан - ацетон (2:1) в тонком слое силикагеля равна 0,33±0,09; на пластинках для хроматографии размером (15×15) см 0,51±0,03. При использовании подвижной фазы хлороформ - ацетон (10:1) величина Rf 0,46 ± 0,02 и 0,80±0,03 соответственно.

Количество бентазона определяют путем сравнения размера пятен проб с пятнами стандартных растворов. Площадь пятна измеряют планиметром или с помощью промасленной миллиметровой бумаги.

8 Обработка результатов анализа

Концентрацию бентазона в воздухе (X, мг/м3) вычисляют по формуле (1):

(1)

где G – количество препарата в стандарте, мкг;

S1 – площадь пятна на хроматограмме пробы, мм2;

S2 – площадь пятна на хроматограмме стандарта, мм2;

V20 – объем пробы воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

9 Требования безопасности

Меры предосторожности при работе с бентазоном такие же, как со среднетоксичным пестицидом. Соблюдать требования безопасности, обычно рекомендуемые для работы с органическими растворителями.

Библиография

[1] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»

УДК			                                         		         МКС

Ключевые слова: пестициды; бентазон; воздух рабочей зоны; тонкослойная хроматография

УДК 632.959			                                         		         МКС 65.100.01

Ключевые слова: пестициды; бентазон; воздух рабочей зоны; тонкослойная хроматография

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	              Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	             А.Есенкулов

Эксперт 1 категории

Управления законодательной метрологии,

международного сотрудничества и

повышения квалификации			         Б. Убиштаева

Эксперт 1 категории

Южно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр» 	            К. Алпысбаев