Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ АКТЕЛЛИКА И ПРИМИЦИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от_______ №___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ АКТЕЛЛИКА И ПРИМИЦИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия

ГОСТ 4110-75 Висмут (III) азотнокислый 5-водный. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 5817-77 Реактивы. Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 20292-74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 
СТ РК 2.1 и [1].

Проект, 1 редакция

4 Сущность метода

Метод основан на хроматографировании анализируемых соединений в тонком слое силикагеля с последующим обнаружением зон локализации препаратов путем обработки реактивом Драгендорфа. Пробы отбирают с концентрированием (бумажный фильтр «синяя лента», смесь ацетон — вода 7:3).

5 Метрологическая характеристика метода

Нижний предел измерения 2 мкг вещества в анализируемом объеме раствора. Нижний предел измерения в воздухе 0,2 мг/м3 (при отборе 20 л воздуха). Диапазон измеряемых концентраций 0,2—10 мг/м3. Граница суммарной погрешности измерения: ±16,4% (примицид); ± 14,6% (актеллик).

6 Реактивы, растворы, материалы

Ацетон ч. по ГОСТ 2603.

н-Гексан ч.

Диэтиловый эфир х. ч.

Безводный сульфат натрия ч. по ГОСТ 4166.

Нитрат висмута основной ч. по ГОСТ 4110.

Винная кислота ч. по ГОСТ 5817.

Иодид калия х. ч. ГОСТ 4232.

Сульфат кальция ч. д. а.

Силикагель ЛС 5/40 + 13% гипса по ГОСТ 3956.

Фильтры бумажные «синяя лента».

Подвижная фаза гексан - ацетон (4:1).

Проявляющий реактив (раствор Драгендорфа). Приготовление раствора а—1,7 г основного нитрата висмута растворяют в 30 мл дистиллированной воды и добавляют 20 г винной кислоты. Раствор б — 16 г иодида калия растворяют в 40 мл дистиллированной воды. Растворы А и Б смешивают в равных объемах. При хранении в темном прохладном месте раствор стоек в течение года.

Рабочий раствор. Для обработки 1 пластинки отбирают 1 мл приготовленного основного раствора, прибавляют 2 г винной кислоты и разбавляют 10 мл дистиллированной воды.

Стандартные растворы актеллика и примицида, содержащие 100 мкг/мл вещества, готовят растворением 10 мг препарата в мерной колбе с притертой пробкой в 100 мл ацетона. Хранят в холодильнике не более 2 мес.

7 Приборы, посуда

Электроаспиратор для отбора проб воздуха

Фильтродержатели

Склянка для промывания и очистки газов (склянка Дрекселя)

Ротационный вакуумный испаритель для отгонки растворителей

Водяная баня

Воронки делительные вместимостью 250 мл; химические диаметром 6 см по 
ГОСТ 25336.

Колбы: конические вместимостью 100 мл; грушевидные; мерные на 25 мл по 
ГОСТ 1770.

Пипетки вместимостью 0,1; 1 мл по ГОСТ 20292.

Цилиндры мерные на 50 мл по ГОСТ 1770.

Камера хроматографическая по ГОСТ 25336.

Пульверизатор стеклянный по ГОСТ 25336.

Пластинки стеклянные размером (90×120) мм.

Приготовление пластинок: 14 г силикагеля и 1 г гипса смешивают с 40 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают. Полученную однородную массу наносят на 6—7 пластинок размером (90×120) мм (пластинки предварительно обезжиривают).

8 Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 1 л/мин последовательно аспирируют через помещенный в фильтродержатель бумажный фильтр «синяя лента» и для поглощения паров через склянку Дрекселя, содержащую 100 мл смеси ацетон - вода (7:3). Для определения 1/2 ПДК следует отобрать не более 20 л воздуха. Длительность хранения пробы в холодильнике не более 2 дней.

9 Ход анализа

Бумажный фильтр, содержащий аэрозоль, из фильтродержателя помещают в коническую колбу и заливают 20 мл ацетона. Экстрагируют пестицид из фильтра в течение 1 ч. Экстракцию повторяют дважды. Объединенный экстракт сушат безводным сульфатом натрия (5—7 г) и сливают в колбу для отгонки растворителя.

Смесь ацетон — вода из поглотителя переносят в делительную воронку, прибавляют 100 мл дистиллированной воды и реэкстрагируют препараты дважды по 20 мл хлороформа. Объединенный хлороформенный экстракт сушат безводным сульфатом натрия (5—7 г) и сливают в колбу для отгонки растворителей. Отгоняют растворитель под вакуумом до объема 0,2 - 0,3 мл при температуре бани не выше 40 °С. Подготовленную пробу количественно наносят при помощи капиллярной пипетки на хроматографическую пластинку так, чтобы диаметр пятна не превышал 1 см. Центр пятна должен быть на расстоянии 1,5 см от нижнего края пластинки. Колбу с экстрактом 2 - 3 раза смывают небольшими (1 мл) порциями диэтилового эфира, который также наносят в центр первого пятна. Справа и слева от пробы наносят стандартные растворы пестицида, содержащие 2, 5 мкг и 10 мкг препарата. Пластинку с нанесенными растворами помещают в хроматографическую камеру, в которую за 30 мин до хроматографирования налито 30 мл смеси гексан - ацетон (4:1). После поднятия фронта растворителя на 10 см пластинку вынимают и оставляют на несколько минут на воздухе для испарения подвижного растворителя. После этого пластинку обрабатывают из пульверизатора рабочим раствором реактива Драгендорфа. Препараты проявляются в виде пятен кирпично-красного цвета на желтом фоне. Величина Rf актеллика 0,44±0,05; Rf примицида 0,54±0,05. Окраска устойчива в течение 10 - 15 мин.

Количество препарата в пробе определяют, сравнивая интенсивность окраски н площадь пятен пробы и стандартного раствора. Измеряют площадь с помощью миллиметровой бумаги. Затем строят калибровочный график зависимости количества препарата от площади пятна. Прямолинейная зависимость между площадью пятна н содержанием препарата в пятне соблюдается в интервале 1 - 10 мкг. Если содержание препарата в пробе превышает верхнюю границу диапазона (10 мкг), то для нанесения на пластинку необходимо брать аликвотную часть экстракта (0,1 - 0,2 мл) параллельной пробы.

10 Обработка результатов анализа

Концентрацию препарата в воздухе (X, мг/м3) вычисляют по формуле (1):

(1)

где G - количество препарата, найденное в хроматографируемом объеме пробы, мкг;

V1 - объем пробы, взятый для хроматографирования, мл;

V2 - общий объем пробы, мл;

V20 - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

11 Требования безопасности

Необходимо соблюдать общепринятые правила техники безопасности при работе с органическими растворителями и токсичными веществами.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000 года № 53.

УДК							МКС

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

УДК							МКС

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

| Зам. генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» | А. Есенкулов |
| Ведущий эксперт Управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 1 категорий ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Сатыбалдиев Ж. |