Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРИТОВ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	3

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	4

8	Отбор проб	4

8.1	Подготовка к отбору проб	4

8.2	Отбор проб воды	4

8.3	Переноска проб и сроки хранения	5

9	Фотометрический метод	5

9.1	Подготовка лабораторной посуды	5

9.2	Приготовление растворов	5

9.3	Подготовка прибора	7

9.4	Построение градуировочного графика	7

9.5	Измерения при анализе пробы	9

9.6	Обработка результатов	9

10	Колориметрический экспресс-метод	10

10.1	Проверка точности прибора	10

10.2	Подготовка анализируемого образца	10

10.3	Выполнение измерений	10

10.4	Обработка результатов измерений	10

11	Оформление результатов измерений	11

12	Требования к показателям точности измерений	11

Библиография	13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРИТОВ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации нитритов в производственных водах тепловых электростанций.

Диапазон измерений определения массовой концентрации нитритов:

- фотометрическим в диапазоне концентраций от 0,01 до 1,0 мг/дм3;

- колориметрическим экспресс-метод в диапазоне измерений от 0,003 до 0,5 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.4–2019 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21–2019 Порядок проведения испытаний и утверждения. Типа средств измерений

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 61–75 Реактивы. Кислота уксусная.Технические условия

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4197–74 Реактивы. Натрий азотисто-кислый. Технические условия

ГОСТ 4212–2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 5821–78 Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия

ГОСТ 8827–74 1-Нафтиламин

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262–78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 20903–75 Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29224–91 Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251–91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

3.1 Фотоколориметрический метод

Метод основан на взаимодействии нитритов с сульфаниловой кислотой с образованием диазосоединения, образующего с 1-нафталамином краснофиолетовый азокраситель. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой концентрации нитритов, измеряют при длине волны 520 - 540 нм.

Чувствительность определения нитритов составляет 0,5 мкг в пробе. Линейная зависимость между оптической плотностью растворов и концентрацией нитрит-ионов сохраняется в диапазоне 0,01 – 1,00 мг/дм3.

3.2 Колориметрический экспресс-метод

Нитриты в анализируемом образце реагируют с сульфаниловой кислотой с образованием промежуточной соли диазония, далее соединяясь с хромотроповой кислотой, образует пропорционально количеству присутствующих нитритов комплекс розового цвета. Измерение оптической плотности окрашенного раствора проводят при длине волны 520 нм.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и изучивший руководство по эксплуатации фотоэлектроколориметра. или портативного колориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоэлектроколориметр КФК-2, КФК-2МП, КФК-3 и другие аналоги, позволяющи измерять оптическую плотность при λ = 520-540 нм;

- портативный колориметр для анализа воды со стеклянными кюветами для образцов (для экспресс-метода);

- кюветы толщиной до 100 мм по ГОСТ 20903;

- ГСО состава раствора нитрит-ионов с содержанием 1,0 мг/см3 с погрешностью не более 1 % отн. при Р=0,95, МСО 0151:2000;

- весы лабораторные общего назначения II класса точности и наибольшим пределом взвешивания 220 г по ГОСТ 24104;

- пипетки стеклянные вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 и 100,0 см3 2 класса по ГОСТ 29227;

- бюретки вместимостью 25 см3 по ГОСТ 29251;

- колбы мерные вместимостью 50, 100, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- термометр лабораторный с ценой деления 5 ℃ с диапазоном измерений температуры от 0 ℃ до 350 ℃ по ГОСТ 29224.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 100, 250 и 500 см3 по ГОСТ 25336;

- баня водяная с электронагревом по ГОСТ 14919.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кислота уксусная х.ч. по ГОСТ 61;

- кислота серная ос. ч. по ГОСТ 14262 или кислота серная х.ч. по ГОСТ 4204;

- реактив Грисса, ч.д.а.;

- α-нафтиламин (1-нафтиламин) (для приготовления реактива Грисса) по                  ГОСТ 8827;

- кислота сульфаниловая, ч.д.а (для приготовления реактива Грисса) по ГОСТ 5821;

- калий марганцовокислый, стандарт-титр;

- натрий азотистокислый по ГОСТ 4197;

- кислота соляная, ос.ч. по ГОСТ 14261;

- набор реагентов для определения нитритов методом NitriVer (для экспресс-метода) (HACH, кат. номер 2608345);

- хромотроповая кислота ч.д.а.;

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Отбор проб

Подготовка к отбору проб

8.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.1.2. При отборе проб для определения веществ, находящихся частично в нерастворенном состоянии, после продувки устанавливают скорость входа воды в отверстие пробозаборного устройства, равную скорости среды в трубопроводе. Пробоотборная трасса должна быть наиболее короткой для уменьшения запаздывания пробы. Недопустимо во время отбора проб менять установившуюся скорость истечения, прикасаться к запорным органам (вентилям), допускать толчки и удары по пробоотборной трассе.

8.1.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей    40 ºС.

Отбор проб воды

Пробу следует отбирать в чистую склянку посуду из полимерного материала или стекла.

Переноска проб и сроки хранения

8.3.1. Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.3.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.3.3 Определение нитритов в пробах должно производиться сразу после отбора. Если анализ не может быть выполнен немедленно, пробу хранят, охладив до температуры 2 оС - 5 оС, но не более 24 ч.

- Фотометрический метод

Подготовка лабораторной посуды

Лабораторную стеклянную посуду, градуированные пипетки, использующиеся при определении массовой концентрации нитритов, промывают серной кислотой, затем многократно очищенной водой. Рабочие поверхности кювет промывают в соответствии с руководством по эксплуатации на фотоэлектроколориметр.

Приготовление растворов

9.2.1 Основным раствором является ГСО состава растворов нитрит-ионов с аттестованным значением массовой концентрации 1000,0 мг/дм3 (1 мг/см3).

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

При отсутствии ГСО раствора нитрит-ионов возможно приготовление основного раствора с содержанием нитрит-ионов 1000 мг/дм3 из азотистокислого натрия по                  ГОСТ 4212. Навеску 1,500 г NaNО2 предварительно высушенного до постоянной массы при 150 °С, растворяют в мерной колбе вместимостью 1000 см3 в небольшом количестве очищенной воды. После полного растворения соли доводят объем до метки очищенной водой.

Основной раствор должен храниться в склянке темного стекла с плотно пригнанной пробкой в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения раствора 1 год, если нет помутнения, хлопьев, осадка.

9.2.2 Основной раствор не устойчив, так как на воздухе нитрит медленно окисляется до нитрата:

2NaNO2 + O2 → 2NaNO3

Поэтому каждый раз перед приготовлением рабочего раствора необходимо определять его точную концентрацию.

Для этого 5,0 см3 раствора перманганата калия молярной концентрации                               c(1/5КMNО4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) вливают в коническую колбу вместимостью 250 см3, приливают 20 см3 серной кислоты, разбавленной очищенной водой в отношении 1:4, добавляют 150-200 см3 очищенной воды. Колбу с раствором нагревают на водяной бане до 40 °С - 50 °С и титруют основным раствором нитрита натрия при интенсивном перемешивании. В конце титрования, когда окраска титруемой жидкости станет бледно-розовой, титруют осторожно во избежание перетитрования, добавляя раствор нитрита по каплям до полного обесцвечивания раствора фиксируют расход раствора нитрита натрия, пошедшего на титрование каждой анализируемой пробы.  Для установки титра производят не менее трех параллельных определений а1, а2, а3 см3.

Концентрацию основного раствора нитрит-ионов для каждой пробы вычисляют по формуле:

CNO2=V×K×2,3×103ai, мг/дм3                                               (1)

где  ai – расход раствора нитрита натрия на титрование, см3;

V – объем раствора перманганата калия c(1/5КMNО4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н), взятый для анализа (V= 5 см3);

К – поправочный коэффициент раствора перманганата калия

2,3 – одна десятая молярной массы эквивалента NО2 при реакции окисления перманганатом:

5NaN02 + 2КМnО4 + 3 H2SO4 = 5NaN03 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H20

Вычисляют среднее арифметическое значение CNO2-, если отклонение результата каждого из трех параллельных определений от среднего результата δ должно составлять   не более 1,5 %:

δ=Ci-CC×100%.                                                                (2)

В противном случае титрование повторяют.

Полученный результат CNO2-округляют до 4-х значащих цифр.

Концентрацию основного раствора нитрита рекомендуется проверять каждый раз перед приготовлением рабочих растворов и перед процедурой контроля стабильности градуировочного графика.

9.2.3 Рабочий раствор с содержанием нитрит-ионов 10,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят объем основного раствора нитрит-ионов, равный (103: CNO2. (мг/дм3)) и доводят объем до метки очищенной водой.

Раствор должен быть свежеприготовленным.

9.2.4 Для приготовления рабочего раствора с массовой концентрацией нитрит-ионов 1 мг/дм3 (NO2-) необходимо двукратное разбавление основного раствора в 1000:( NO2-) раз.

Например, если  концентрация основного раствора равна 0,9850 мг/см3 (985 мг/дм3), то для приготовления рабочего раствора надо разбавить основной раствор в 1000:0,985=1015,23 раз, т.е. взять 1,015 см3 и довести в мерной колбе до 1000 см3. Так, как точно отмерить такой объем затруднительно, то прибегают к двойному разбавлению.

9.2.5 Промежуточный раствор

Отобрав пипеткой точно 10 см3 основного раствора, в мерную колбу вместимостью 1000 см3 доливают очищенную воду до метки и тщательно перемешивают. Полученный промежуточный раствор содержит (0,01*СNO2-) мг/дм3 иона натрия (например:                                  0,01×985 =9,85 мг/дм3). Растворы должен быть свежеприготовленными.

9.2.6 Рабочий раствор с содержанием нитрит-ионов 1,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 250 см3 отмеряют Х см3 промежуточного раствора, доливают до метки очищенной водой и тщательно перемешивают. Значение Х находят по формуле:

Х = 250/(0,01×СNO2-), см3

(например: 250 / 9,85 = 25,4 см3).

Растворы должны быть свежеприготовленными.

9.2.7 Раствор калия марганцовокислого молярной концентрации                         c(1/5КMNО4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н)

Из стандарт-титра (фиксанала) готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению растворов из фиксаналов, при необходимости разбавляя до требуемой концентрации. Раствор устойчив при хранении в склянке из темного стекла.

9.2.8 Раствор уксусной кислоты с массовой долей 10 %

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 98 см3 концентрированной уксусной кислоты и доводят объем до метки очищенной водой.

Раствор устойчив, хранят в склянке с плотно закрывающейся пробкой в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

9.2.9 Раствор реактива Грисса с массовой долей 10 % водный раствор

Навеску 10,0 г сухого реактива Грисса растворяют в мерной колбе вместимостью             100 см3 в растворе уксусной кислоты с массовой долей 10 %. Реактив хранят в склянке из темного стекла с хорошо пришлифованной пробкой в холодильнике.

При отсутствии сухого реактива Грисса каждую из навесок: 0,25 г α-нафтиламина и 0,55 г сульфаниловой кислоты растворяют в 150 см3 уксусной кислоты с массовой долей    10 %. Растворы хранят отдельно, смешивая их равные объемы перед употреблением или сразу после приготовления смешивают оба раствора.

Реактив хранят в сосуде темного стекла с хорошо пришлифованной пробкой в холодильнике. Приобретение розового цвета не является причиной для бракования реактива, так как при анализах применяются холостые пробы для сравнения окрасок.

Подготовка прибора

Подготовку фотоэлектроколориметра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

Построение градуировочного графика

9.4.1 В двенадцать мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 0,4; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 и 14,0 см3 рабочего раствора нитритов концентрацией 1 мг/дм3. Очищенной водой доливают примерно до               40 см3, приливают по 1 см3 раствора реактива Грисса, раствор перемешивают. Помещают колбы на 1 - 2 мин в кипящую водяную баню, вынимают и охлаждают до комнатной температуры. Объем растворов в колбах доводят очищенной водой до метки и вновь перемешивают.

Получают шкалу градуировочных растворов, соответствующих содержанию нитритов 0,4; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 и 14,0 мкг в пробе или в расчете на 40 см3 пробы: 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25 и 0,35 мг/дм3, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

9.4.2 Одновременно готовят холостой раствор: вносят 1 см3 реактива Грисса в очищенную воду и проводят операции по 9.5.1, но без рабочего раствора нитритов.

9.4.3 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 30 или 50 мм измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в сравнении с холостым раствором.

Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение Аі.

9.4.4 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию нитритов Сi, мкг в пробе или Сі, мг/дм3, а по оси ординат – соответствующие значения оптической плотности. По точкам проводят прямую методом наименьших квадратов.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (3)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                    (4)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (5)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (3), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ...Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью градуировочного коэффициента (К), который является средним арифметическим значения величин, определенных по формуле: К = Сі/Аi, где

Сі – масса нитритов в пробе (мкг);

Аi – значение оптической плотности, соответствующее этой массе.

9.4.5 Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в квартал или при смене партии реактивов, а также после ремонта или поверки фотоколориметра. Для этого анализируют вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация нитритов в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. Например, растворы с массовой концентрацией нитритов 0,01; 0,05 и 0,35 мг/дм3. Градуировочный график считается пригодным, если отклонение среднего результата анализа, найденного по двум параллельным определениям от истинного значения массовой концентрации этого раствора составляет в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,05 мг/дм3 вкл. не более 10 %; выше  0,05 мг/дм3 – не более 5%.

Относительное отклонение рассчитывают по формуле:

δ=Сввод-СнайдСввод×100 %                                               (6)

В противном случае строят новый градуировочный график.

Измерения при анализе пробы

Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб.

9.5.1 В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают не более 40,0 см3 анализируемой воды. При массовой концентрации нитритов больше 0,3 мг/дм3 на анализ берут меньший объем, доливают очищенной водой до 40 см3 и перемешивают. Затем приливают 1 см3 реактива Грисса, помещают колбы на 1-2 мин в кипящую водяную баню, вынимают и охлаждают до комнатной температуры. Объем растворов в колбах доводят очищенной водой до метки и вновь перемешивают.

9.5.2 Одновременно готовят холостую пробу: вносят те же реактивы, используя вместо исследуемой воды очищенную воду, и проводят нагревание по 9.5.1.

9.5.3 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 540 нм в кюветах с расстоянием между гранями 30 или 50 мм измеряют оптическую плотность пробы Аі, в сравнении с холостой пробой. Длина волны и размер кюветы должны быть точно такие же, как и при построении градуировочного графика.

9.5.4 Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

Обработка результатов

По градуировочному графику находят массу нитритов в анализируемой пробе. Полученную оптическую плотности раствора пробы (Аi) находят по оси ординат и по ней концентрацию нитритов (Сі) в пробе, «оптическая плотность/CNO2-, мкг» или с помощью градуировочного коэффициента находят содержание нитритов в анализируемом растворе Сi, мкг;

Вычисляют массовую концентрацию нитритов в анализируемой воде:

в мкг/дм3 по формуле:

Xi=Ci×1000V,                                                               (7)

в мг/дм3 по формуле:

Xi=CiV                                                                    (8)

где Ci – содержание нитритов, мкг, найденное по градуировочному графику;

V – объем воды, взятый для анализа, см3.

По градуировочному графику «оптическая плотность/CNO2-, мкг/дм3» или с помощью градуировочного коэффициента находят концентрацию нитритов в анализируемой пробе Cі, мг/дм3 (непосредственно или с учетом разбавления, если анализировалась проба объемом менее 40 см3).

Вычисления проводят для каждой из двух параллельных проб, получая Х1 и Х2 соответственно.

- Колориметрический экспресс-метод

Проверка точности прибора

10.1.1 Для проверки точности портативного колориметра используют стандартный раствор нитритов с концентрацией 0,3 мг/дм3. Для этого из основного раствора ГСО состава растворов нитрит-ионов с аттестованным значением массовой концентрации 1000,0 мг/дм3 (1 мг/см3), приготовленного по 9.2.1, пипеткой отбирают 0,3 см3, помещают в мерную колбу объемом 1000 см3 и добавляют очищенной воды. Перемешивают и доводят очищенной водой до метки. Раствор должен быть свежеприготовленным.

10.1.2 Заполняют кювету для образцов стандартным раствором и помещают в ячейку прибора. На приборе выбирают процедуру проверки точности для измерения концентрации приготовленного стандартного раствора и выполняют измерение.

10.1.3 Процедура проверки точности прибора считается успешно выполненной при установлении значений от 0,294 до 0,306 мг/дм3.

10.1.4 Если полученные значения не входят в указанный диапазон, следует промыть кювету для образцов очищенной водой, обнулить показания прибора и провести процедуру заново.

Подготовка анализируемого образца

Когда определение прозрачности не проводится в день отбора, то пробы хранят до 48 ч при температуре от 3 ℃ до 5 ℃. Перед проведением испытаний образец необходимо уравновесить до комнатной температуры.

Держат подготовленный образец вдали от прямых солнечных лучей.

Выполнение измерений

Запускают на приборе программу для измерения массовой концентрации нитритов.

В кювету из набора реагентов помещают 5 см3 анализируемого образца, затем закрывают крышкой и тщательно перемешивают. Окраска раствора в розовый цвет показывает наличие нитритов.

Ожидают 20 мин для протекания реакции в кювете.

По истечении времени во вторую кювету из набора реагентов помещают 5 см3 анализируемого образца, промывают и затем выливают, используя кювету в качестве образца сравнения.

Образец сравнения помещают в ячейку, закрывают ячейку крышкой прибора и проводят обнуление прибора. После чего в ячейку помещают анализируемый образец, закрывают ячейку крышкой прибора и проводят измерение концентрации нитритов при длине волны 520 нм. Результаты представляют в виде показанной на экране прибора концентрацию нитритов в мг/дм3.

Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию нитритов (X) в мкг/дм3получают по представленным на приборе результатам измерений.

За результат измерений принимают единичный результат (X) или среднее арифметическое значение (Хср) двух параллельных определений Х1 и Х2.

Xср=X1+ X22,                                                               (9)

для которых выполняется следующее условие:

X1-X2≤0,01∙r∙Xср,                                                (10)

где r – предел повторяемости.

r=2,77×σr,                                                            (11)

где σr – показатель повторяемости МВИ, приведенный в таблице 1.

Если условие (10) выполняется, то оба результата считаются приемлемыми и в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение, вычисленное по формуле (9).

Если условие (10) не выполняется, получают еще один результат анализа (Х3).

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (12):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (12)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с прописью настоящего метода;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (13)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (14)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации гидразина в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотометрический метод |  |  |  |
| От 0,01 до 0,1 вкл. | 4,0 | 11,6 | 23,9 |
| Св. 0,1 до 0,25 вкл. | 1,9 | 6,2 | 12,9 |
| Св. 0,25 до 1,0 вкл. | 1,8 | 4,6 | 9,8 |
| Колориметрический экспресс-метод |  |  |  |
| От 0,003 до 0,5 вкл. | 1,2 | 4,2 | 8,9 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: нитриты, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, колориметрический экспресс-метод

МКС 13.060

Ключевые слова: нитриты, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, колориметрический экспресс-метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |