Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Приготовление основного и стандартного растворов	4

8.2	Построение градуировочного графика	4

8.3	Отбор проб	6

9	Выполнение измерений	7

10	Обработка результатов измерений	7

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации нефтепродуктов в производственных водах тепловых электростанций (в исходной воде, конденсатах, питательной воде паровых котлов, котловых и теплофикационных водах) фотометрическим методом.

Диапазон измеряемых значений массовой концентрации от 0,05 до 1,00 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.4–2019 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21–2019 Порядок проведения испытаний и утверждения. Типа средств измерений

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

СТ РК ГОСТ Р 51592–2009 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 8136–85 Оксид алюминия активный. Технические условия

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 20288–74 Реактивы углерод четыреххлористый Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25338–91 Оборудование деревообрабатывающее. Испытания на точность и жесткость. Общие требования

ГОСТ 20288–74 Реактивы углерод четыреххлористый Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода состоит в образовании окрашенной в коричнево-бурый цвет жидкости, полученной при взаимодействии примесей нефтепродуктов с серной кислотой.

Чувствительность метода 0,05 мг нефтепродуктов в пробе.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

5.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, ознакомившиеся с настоящим стандартом и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

Фотоколориметр типа КФК-2, КФК-3 или аналогичного типа с набором кювет, толщиной поглощающего свет слоя до 100 мм.

Весы лабораторные общего назначения II класса точности и наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Шкаф сушильный с регулируемой температурой в пределах от 50 °С до 160 °С.

Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов 1,0 г/дм3, относительная погрешность ± 3,0 %.

Воронки стеклянные диаметром от 40 до 150 мм по ГОСТ 25336.

Стаканы химические вместимостью от 50 до 1000 см3 по ГОСТ 25336.

Воронки делительные вместимостью 300, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью от 50 до 500 см3 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

Фильтры обеззоленные по ГОСТ 12026.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

Плитка электрическая лабораторная.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25338.

Цилиндры измерительные вместимостью 50, 100, 250 и 500 см3 по ГОСТ 1770.

Фильтры обеззоленные – белая лента.

Штативы для фильтрования и для бюреток с лапками и зажимами.

Баня водяная.

Вата стеклянная.

Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

Алюминия оксид для хроматографии по действующему нормативному документу или ч.д.а. по ГОСТ 8136.

Кислота серная х.ч. по ГОСТ 4204.

Углерод четыреххлористый х.ч. по ГОСТ 20288.

Гексан х.ч. по действующему нормативному документу.

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Приготовление основного и стандартного растворов

8.1.1 Основной раствор концентрации 10 г/дм3 нефтепродуктов. Если известно какими нефтепродуктами могут загрязняться анализируемые воды, то отвесив 1 г этих нефтепродуктов в сухую мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в гексане экстрагенте (гексане или четыреххлористом углероде), доводят объем раствора этим же экстрагентом до метки и хорошо перемешивают. Приготовленный раствор устойчив при его хранении в хорошо закупоренной колбе.

8.1.2 Стандартный раствор концентрации 0,1 г/дм3 нефтепродуктов. В мерную колбу вместимостью 250 см3 отмеривают пипеткой 2,5 см3 основного раствора концентрацией             10 г/дм3 нефтепродуктов, доливают принятым экстрагентом до метки и хорошо перемешивают. Раствор устойчив при хранении его в хорошо закупоренной колбе.

8.1.3 Если неизвестно какими нефтепродуктами могут загрязняться анализируемые воды, отбирают такое количество этой воды, чтобы получить не менее 10 мг нефтепродуктов.

Все отобранное количество воды дважды обрабатывают экстрагентом. В делительную воронку вместимостью 1000 см3 вливают от 700 до 800 см3 отобранной воды и                             50 см3 экстрагента. Хорошо взбалтывают, дают расслоиться и сливают нижний слой при использовании четыреххлористого углерода (CCl4) и верхний слой при использовании гексана в запасную емкость, а воду – в другую делительную воронку такой же вместимостью. В ней повторяют экстракцию, используя уже 20 см3 экстрагента. После этого воду отбрасывают и проводят такую же операцию со следующей порцией отобранной воды, пока не обработают все ее количество. Все экстракты сливают во взвешенный и предварительно высушенный стакан вместимостью 40 или 50 см3, удаляют экстрагент испарением на водяной бане, остаток высушивают в сушильном шкафу при температуре от 60 °С до 70 °С и взвешивают. После взвешивания все количество нефтепродуктов растворяют в мерной колбе вместимостью 250 см3 в принятом экстрагенте, тщательно перемешивают и пользуются в качестве стандартного раствора. Концентрация этого стандартного раствора определяется массой выделенных нефтепродуктов.

Построение градуировочного графика

8.2.1 В двенадцать сухих стаканов (по два стакана каждой концентрации) вместимостью 100 см3 помещают 1,0; 2,0; 5,0; 7,0; 10,0 и 15,0 см3 стандартного раствора нефтепродуктов. На кипящей водяной бане выпаривают экстрагент, т.е. гексан или четыреххлористый углерод до исчезновения их запаха, затем в каждый стакан вливают по 10 см3 концентрированной серной кислоты, тщательно обмывают ею стенки стакана, куда могли попасть капли раствора, и ставят стаканы на 5 мин в кипящую водяную баню. После этого дают жидкостям охладиться до комнатной температуры и определяют оптическую плотность (А) окрашенных растворов на фотоколориметре при светофильтрах областью светопропускания 440 нм в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 20 мм. Сравнение проводят относительно 10 см3 концентрированной серной кислоты, прогретой на водяной бане. По полученным точкам строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание нефтепродуктов в каждом стакане, а по оси ординат – соответствующие им величины оптической плотности. Если стандартный раствор приготовлен из навески извлеченных нефтепродуктов, то учитывают истинную их концентрацию в нем.

По методу наименьших квадратов строят прямую, которой пользуются для вычисления результатов определений. Выполняют не менее 3 параллельных определений для каждой концентрации.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (1)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                      (2)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (3)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (1), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3 ... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ... Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью множителя (К), определяемого по формуле (4):

K=m/A,                                                             (4)

где m – масса нефтепродуктов в пробе, мг;

А – среднее значение оптической плотности, соответствующее этой массе.

8.2.2 Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал, а также при смене реактивов, после ремонта и поверки прибора. Средствами контроля являются вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация нефтепродуктов в которых соответствует разным точкам диапазона измерений.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении следующего условия:

X-C≤0,15∙C,                                                      (5)

где X – результат контрольного измерения содержания нефтепродуктов в образце для градуировки, мг;

С – аттестованное значение массовой концентрации нефтепродуктов в образце для градуировки, мг.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины ее нестабильности и повторяют контроль с использованием других растворов для градуировки, предусмотренных настоящим стандартом. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

Отбор проб

- 8.3.1 Подготовка к отбору проб

8.3.2.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.3.2.2 При отборе проб для определения нелетучих растворенных веществ, пробоотборное устройство должно быть продуто, если непосредственно перед этим из него проба не отбиралась. Продувку осуществляют так, чтобы промыть всю пробоотборную трассу за период времени от 15 до 20 мин, после чего устанавливают скорость истечения жидкости, обеспечивающую запаздывание пробы не более чем на 10 мин.

8.3.2.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей               40 ºС.

- 8.3.2 Отбор проб воды

Отбор и хранение проб производится в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51592.

При отборе проб воды для определения содержания нефтепродуктов необходимо учитывать их способность адсорбироваться стенками сосуда, а также всплывать при значительном содержании или переходить частично в осадок. Пробу следует отбирать в чистую стеклянную посуду.  Ёмкость перед отбором должна быть промыта веществом для экстракции.

Организовав ровное, без толчков течение воды из пробоотборного отверстия, сразу же отбирают некоторое количество этой протекающей воды в склянку. При этом ополаскивать склянку отбираемой водой, а также отливать часть попавшей в склянку воды ни в коем случае не следует. Всю порцию воды, поступившую в склянку, используют для определения. После отбора проб необходимо добавить вещество, применяемое для экстракции в соответствии с методом. Так как для расчета необходимо знать объем отобранной порции воды, то этот объем можно измерить после проведения экстракции или отметить на наружной стенке склянки уровень отобранной пробы и впоследствии измерить этот объем мерным цилиндром. Количество отбираемой воды надо сообразовывать с ожидаемым содержанием нефтепродуктов.

- 8.3.3 Переноска проб и сроки хранения

8.3.3.1 Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.3.3.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.3.3.3 Максимально рекомендуемый срок хранения 24 ч.

- Выполнение измерений

Отобранный по 8.3 объем анализируемой воды помещают в делительную воронку, дважды обмывают стенки сосуда, в который была отобрана проба, экстрагентом, т.е. гексаном ил четыреххлористым углеродом, используя их по 10-15 см3 и сливая в ту же воронку. Затем, закрыв воронку пробкой, сильно взбалтывают ее содержимое, выпуская излишки воздуха через кран, перевернув воронку краном кверху. Взбалтывание проводят в течение 2-3 мин, после чего ставят воронку в штатив и дают жидкости полностью расслоиться. При этом четыреххлористый углерод с растворенными нефтепродуктами собирается в нижней части воронки, а гексановый раствор нефтепродуктов всплывает наверх.

Нижний слой четыреххлористого углерода или верхний слой гексана осторожно сливают на сухой бумажный фильтр, полученный фильтрат собирают в чистый сухой стакан, промывают фильтр гексаном или четыреххлористым углеродом (от 5 до 10 см3), собирая промывные растворы в тот же стакан. Для устранения влияния органических примесей, способных растворяться в гексане или четыреххлористом углероде, может быть применено фильтрование экстракта через слой (от 7 до 10 см) сорбента (активированной окиси алюминия), загруженного в стеклянную трубку длиной 10 см диаметром 1 см с впаянной в нее дырчатой стеклянной пластинкой. Верхний конец трубки расширен в виде воронки, а нижний оттянут до диаметра 1 мм. В трубку на стеклянную пластинку помещают слой стеклянной ваты толщиной 1 см, а сверх него насыпают сорбент толщиной от 3 до             5 см. Поверх сорбента укладывают еще один слой стеклянной ваты. Сорбент – активированную окись алюминия – прокаливают при 800 °С в течение 3-4 ч, а стеклянную вату прогревают при температуре от 250 °С до 300 °С в течение 2-3 ч. Собранная трубка, т.е. колонка для фильтрования, должна быть промыта экстрагентом.

Фильтрование экстракта через колонку, полученного извлечением из воды нефтепродуктов, проводят со скоростью от 0,5 до 1,0 см3 в мин. На фильтрование всей порции экстракта расходуется 20-30 мин. Фильтрат собирают в чистый сухой стакан в него же собирают и промывную жидкость от 5 до 10 см3 экстрагента пропускаемый через сорбент после окончания фильтрования экстракта. После удаления всех примесей к оставшимся в стакане нефтепродуктам приливают 10 см3 концентрированной серной кислоты и в течение 5 мин нагревают жидкость на кипящей водяной бане, для растворения нефтепродуктов в серной кислоте. При этом стремятся смочить серной кислотой все части внутренней поверхности стакана куда могли попасть капли экстракта.

Жидкости дают остыть до комнатной температуры и определяют оптическую плотность ее Ах на фотоколориметре со светофильтром областью светопропускания 440 нм в кюветах с толщиной слоя 20 мм, в качестве раствора сравнения используют 10 см3 концентрированной серной кислоты также подвергнутой нагреванию и последующему охлаждению.

- Обработка результатов измерений

По градуировочному графику находят массу нефтепродуктов в анализируемой пробе. Полученную оптическую плотность находят по оси ординат и по ней массу нефтепродуктов (m) в пробе.

Концентрацию нефтепродуктов (С) в миллиграммах на кубический дециметр вычисляют по формуле (6):

C=mV∙103,                                                               (6)

где V – объем воды, использованный для определения, см3;

m – масса нефтепродуктов, найденная по градуировочному графику, мг, или по формуле (4).

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (7):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (7)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (8)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (9)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации нефтепродуктов в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,2 вкл. | 1,6 | 7,8 | 15,9 |
| Св. 0,2 до 1,00 вкл. | 1,2 | 4,2 | 8,8 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

МКС 13.060

Ключевые слова: нефтепродукты, воды производственные, тепловые электростанции, конденсат, питательная вода паровых котлов, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: нефтепродукты, воды производственные, тепловые электростанции, конденсат, питательная вода паровых котлов, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |