Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭДТА И ЕЕ СОЛЕЙ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Приготовление рабочих растворов	4

8.2	Построение основных и стандартных растворов	5

8.3	Построение градуировочного графика	6

8.4	Контроль стабильности градуировочной характеристики	7

8.5	Отбор проб	7

9	Выполнение измерений	8

10	Обработка результатов измерений	8

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	9

Библиография	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭДТА И ЕЕ СОЛЕЙ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и ее солей в производственных водах тепловых электростанций (в питательных и котловых водах барабанных котлов) фотометрическим методом.

Диапазон измеряемых значений массовой концентрации от 0,1 до 10,0 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.4–2019 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21–2019 Порядок проведения испытаний и утверждения. Типа средств измерений

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

СТ РК 2249–2012 Воды производственные тепловых электростанций Метод отбора проб

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3773–72  Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4465–2016 Никель (ІІ) сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 5828–77 Реактивы. Диметилглиоксим. Технические условия

ГОСТ 5845–79  Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный технические условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 10652–73 Реактивы. Соль динатриевая Этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон б) Технические условия

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 20292–74 Бюретки, пипетки. Технические условия

ГОСТ 20478–75 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия

ГОСТ 24147–80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25338–91 Оборудование деревообрабатывающее. Испытания на точность и жесткость. Общие требования

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода заключается в измерении оптической плотности избытка никеля, не связанного в ЭДТА-комплекс.

Чувствительность метода – 1 мкг в пробе.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

5.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющие опыт работы по эксплуатации фотоэлектроколориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 440 нм;

- весы лабораторные общего назначения II класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ OIML R 76-1-2011;

- колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50, 250, 500 и 1000 см3;

- пипетки  по ГОСТ 20292 вместимостью 5, 10, 25 и 50 см3;

- цилиндры  по ГОСТ 1770 вместимостью 50 и 100 см3.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25338;

- воронки стеклянные диаметром от 40 до 150 мм по ГОСТ 25336;

- стаканы B-1250 ТХС по ГОСТ 25336;

- колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3;

- стаканы химические вместимостью от 50 до 1000 см3 по ГОСТ 25336;

- воронки делительные вместимостью 300, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 25336;

- фильтры обеззоленные по ГОСТ 12026.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кислота серная по ГОСТ 4204;

- никель сернокислый по ГОСТ 4465;

- калий - натрий виннокислый (сегнетова соль) по ГОСТ 5845;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328;

- аммоний надсернокислый (персульфат аммония) по ГОСТ 20478, раствор с массовой долей 3 %;

- аммоний хлористый по ГОСТ 3773;

- диметилглиоксим по ГОСТ 5828;

- аммиак водный по ГОСТ 24147;

- соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) по ГОСТ 10652;

- мурексил (индикатор);

- магний сернокислый, фиксанал по действующим нормативным документам;

- трилон Б, фиксанал по действующим нормативным документам;

- хром кислотный темносиний индикатор по действующим нормативным документам;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Приготовление рабочих растворов

8.1.1 Раствор калий-натрий виннокислый с массовой долей 20 %. Растворяют 20 г соли в 80 см3 очищенной воды. Раствор устойчив в течение двух недель при хранении в холодильнике.

8.1.2 Раствор аммония надсернокислого (персульфата аммония) с массовой долей               3 %. Растворяют 3 г соли в 97 см3 очищенной воды. Раствор устойчив в течение суток.

8.1.3 Раствор натрия гидроокиси с массовой долей 5 %. Растворяют 5 г реактива в               95 см3 очищенной воды. Хранят в полиэтиленовой посуде. Раствор устойчив.

8.1.4 Раствор диметилглиоксима с массовой долей 1 %. Растворяют 1 г реактива в               99 см3 раствора натрия гидроокиси с массовой долей 5 %. Хранят в холодильнике в течение месяца в склянке из темного стекла.

8.1.5 Раствор аммиака с массовой долей 10 %. Готовят разбавлением аммиака с массовой долей 25 % в 2,5 раза. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой посуде.

8.1.6 Раствор хлористого аммония с массовой долей 20 %. Растворяют 20 г соли в               80 см3 очищенной воды. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой посуде.

8.1.7 Аммиачный буферный раствор. В мерную колбу вместимостью                                    1000 см3 отмеривают 80 см3 раствора водного аммиака с массовой долей 25 % и                             100 см3 хлористого аммония с массовой долей 20 %, доливают до метки очищенной водой и перемешивают. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой посуде.

8.1.8 Индикатор хром темносиний. Растворяют 0,5 г индикатора в 20 см3 аммиачного буферного раствора и доливают этиловым спиртом до 100 см3. Раствор хранят в течение месяца в хорошо закрывающейся склянке.

8.1.9 Раствор трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3 (0,05 М) из ГСО или стандарт-титра (фиксанала) готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению из ГСО или стандарт-титра, используя для разведения очищенную воду.

При отсутствии ГСО или фиксанала растворяют 18,613 г трилона Б в очищенной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3. После растворения доливают очищенной водой до метки и перемешивают.

Если раствор приготовлен из навески, то необходимо установить его титр по раствору сернокислого магния, приготовленного по 8.1.10. Для этого в три конические колбы вместимостью 250 см3 пипеткой отбирают по 5 или 10 см3 раствора магния, в каждую порцию доливают очищенную воду примерно до 100 см3, приливают по 5 см3 аммиачной смеси, вводят 5 капель индикатора хром темно-синего и титруют приготовленным раствором трилона Б, молярность (Мтр) которого вычисляют по формуле:

Mтр=0,05 × AMgSO4Aтр                                                 (1)

где Атр – расход раствора трилона Б на титрование, см3;

АMgSO4 – объем раствора сернокислого магния, взятый для титрования, см3;

0,05 – молярная концентрация раствора трилона Б.

Установку молярной концентрации раствора трилона Б, моль/дм3, вычисляют не реже одного раза в месяц.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, допустимые расхождения между которыми не должны превышать 1,5 %. В случае превышения отклонения процедуру титрования повторяют.

Раствор устойчив при хранении в хорошо закрывающейся склянке.

Срок хранения 6 месяцев.

8.1.10 Раствор сернокислого магния молярной концентрации                                                                  с (1/2 MgSO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) готовят из фиксанала. Раствор устойчив, хранят в склянке с закрывающейся пробкой.

8.1.11 Аммиачная смесь. Смешивают 100 см3 раствора аммиака с массовой долей                20 % со 100 см3 раствора хлористого аммония с массовой долей 20 % в мерной колбе вместимостью 1000 см3, доливают очищенной водой до метки и перемешивают. Смесь устойчива при хранении в полиэтиленовом сосуде с закрывающейся крышкой.

Построение основных и стандартных растворов

8.2.1 Основной раствор никеля (Ni) с молярной концентрацией около                                          с (1/2 NiSO47H2O)=0,01 моль/дм3 готовят, растворяя в мерной колбе вместимостью                                 1000 см3 2,8 г NiSO4 7H2O в очищенной воде, подкисленной 10 см3 концентрированной серной кислоты. Если раствор мутный, его необходимо профильтровать. Для точного определения концентрации основного раствора в три конические колбы вместимостью                 250 см3 отбирают пипеткой по 20 см3 раствора никеля, доливают до 100 см3 очищенной водой в каждую колбу, добавляют раствор аммиака с массовой долей 10 % до слабого запаха, вносят несколько крупинок мурексида и титруют окрашенную в желтый цвет жидкость раствором трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,05 моль/дм3 до изменения окраски в красно-фиолетовую.

Концентрацию никеля (СNi) в миллиграммах на дм3вычисляет по формуле

СNi=a∙0,05∙58,71V∙103,                                                (2)

где а – расход трилона Б, см3;

0,05 – молярная концентрация раствора трилона Б с (ди-Na-ЭДТА) = 0,05 моль/дм3;

58,71 – атомная масса никеля;

V – объем основного раствора, взятого для определения, см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, допустимые расхождения между которыми не должны превышать 0,05 см3 трилона Б.

8.2.2 Стандартный раствор, массовой концентрации 1 мг/дм3 никеля готовят двойным разбавлением основного раствора.

Сначала готовят раствор массовой концентрации 10 мг/дм3 Ni. Для этого в мерную колбу вместимостью 1000 см3 отбирают объем основного раствора, равный (100010):СNi, доливают до метки очищенной водой и перемешивают.

Разбавив полученный раствор точно в 10 раз, получим стандартный раствор массовой концентрации 1 мг/дм3 Ni. Раствор неустойчив, пригоден только в день приготовления.

8.2.3 Основной раствор ЭДТА массовой концентрации 100 мг/дм3готовят из раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,05 моль/дм3, приготовленного по 8.1.9.

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 отмеривают пипеткой точно                                        6,85 см3 раствора, приготовленного по 8.1.9, доливают очищенной водой до метки и перемешивают. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой посуде.

8.2.4 Стандартный раствор массовой концентрации 1 мг/дм3 ЭДТА. Готовят разбавлением основного раствора ЭДТА в 100 раз. Раствор неустойчив, пригоден только в день приготовления.

Построение градуировочного графика

8.3.1 В шесть мерных колб вместимостью 50 см3 отбирают 1, 2, 5, 7, 10, 15 см3 стандартного раствора ЭДТА массовой концентрации 1 мг/дм3 и по 5 см3 стандартного раствора никеля массовой концентрации 1 мг/дм3. Одновременно готовят контрольную пробу, содержащую 5 см3 никеля, но не содержащую ЭДТА. Жидкости перемешивают и через 5 мин вливают последовательно в каждую колбу 5 см3 сегнетовой соли, 4 см3 раствора натрия гидроокиси, 5 см3 раствора персульфата аммония, 1 см3 щелочного раствора диметилглиоксима, доливают очищенной водой до метки и перемешивают.

8.3.2 Через 10 мин измеряют оптическую плотность (А) каждого окрашенного раствора со светофильтрами областью светопропускания 440 нм в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 100 мм относительно контрольной пробы, окраска которой имеет более яркий цвет. Выполняют не менее 3 параллельных определений для каждой концентрации, расхождения между которыми не должны превышать 0,005 единиц оптической плотности.

8.3.3 Для построения градуировочного графика по оси абсцисс откладывают содержание ЭДТА в пробах (мкг), а по оси ординат соответствующие им значения оптической плотности (А). По полученным точкам проводят прямую по методу наименьших квадратов.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (3)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                  (4)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                  (5)

Подставляя значения (a) и (b) в формулу, получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ... Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью множителя (К), определяемого по формуле:

K=mA,                                                               (6)

где m – масса ЭДТА в пробе, мг;

А – среднее значение оптической плотности, соответствующее этой массе.

Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал, а также при смене реактивов, после ремонта и поверки прибора. Средствами контроля стабильности градуировочной характеристики являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не менее 3 образцов из приведенных в 8.3.1).

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:

X-C≤0,15∙C,                                                          (7)

где X – результат контрольного измерения содержания ЭДТА в образце для градуировки, мкг/пр;

С – аттестованное значение массовой концентрации ЭДТА в образце для градуировки, мкг/пр.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины ее нестабильности и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методом. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

Отбор проб

8.5.1 Подготовка к отбору проб

8.5.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.5.1.2 При отборе проб для определения нелетучих растворенных веществ, пробоотборное устройство должно быть продуто, если непосредственно перед этим из него проба не отбиралась. Продувку осуществляют так, чтобы промыть всю пробоотборную трассу за 15-20 мин, после чего устанавливают скорость истечения жидкости, обеспечивающую запаздывание пробы не более чем на 10 мин.

8.5.1.3 При отборе проб для определения веществ, находящихся частично в нерастворенном состоянии, после продувки устанавливают скорость входа воды в отверстие пробозаборного устройства, равную скорости среды в трубопроводе. Пробоотборная трасса должна быть наиболее короткой для уменьшения запаздывания пробы. Недопустимо во время отбора проб менять установившуюся скорость истечения, прикасаться к запорным органам (вентилям), допускать толчки и удары по пробоотборной трассе.

8.5.1.4 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей               40 ºС.

8.5.2 Отбор проб воды

Отбор и хранение проб производится в соответствии с СТ РК 2249.

8.5.3 Переноска проб и сроки хранения

8.5.3.1 Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.5.3.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.5.3.3 Сроки выполнения анализов определяют требования эксплуатации и возможность сохранения проб.

Отобранную пробу не консервируют.

- Выполнение измерений

В мерную колбу, вместимостью 50 см3 вносят не более 25 см3 анализируемой воды, добавляют 5 см3 стандартного раствора никеля. Выдерживают 5 мин, добавляют 5 см3 раствора сегнетовой соли, 4 см3 раствора натрия гидроокиси, 5 см3 раствора персульфата аммония, 1 см3 щелочного раствора диметилглиоксима, доливают очищенной водой до метки, тщательно перемешивают и через 10 мин измеряют оптическую плотность анализируемой пробы (Ах) в соответствии с 8.3.2.

- Обработка результатов измерений

Массу ЭДТА в анализируемой пробе находят по градуировочному графику или по формуле m = KAх (см. 8.3).

Массовую концентрацию (СЭДТА) в микрограммах на дм3 вычисляют по формуле:

СЭДТА=mV∙103,                                                (8)

где m – масса ЭДТА в пробе, мг;

V – объем анализируемой воды, см3.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (9):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (9)

где X – результат измерений массовой концентрации ЭДТА;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (10)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (11)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (12)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации ЭДТА и ее солей в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,1 до 1,0 вкл. | 3,8 | 5,4 | 11,3 |
| Св. 1,0 до 10,0 вкл. | 0,7 | 1,1 | 3,1 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: ЭДТА, соли, воды производственные, тепловые электростанции, питательная вода барабанных котлов, котловая вода барабанных котлов, методы измерений, фотометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: ЭДТА, соли, воды производственные, тепловые электростанции, питательная вода барабанных котлов, котловая вода барабанных котлов, методы измерений, фотометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |