Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИЩЕВОМ СЫРЬЕ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________________20__ г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИЩЕВОМ СЫРЬЕ

Дата введения_______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевое сырье и пищевые продукты и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, меди, цинка, железа, никеля и хрома.

Метод основан на деструкции органической основы пробы способом сухой (термической) минерализации или способом мокрой (кислотной) минерализации, или способом кислотной экстракции (неполной минерализации) и растворении минерализата в

водных растворах кислот в особых случаях проводится экстракционное концентрирование токсичных элементов с диэтилдитиокарбаматом натрия. Последующее определение содержания металлов в водных или органических растворах проводят методом пламенной атомной абсорбции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 849-2018 Никель первичный. Технические условия.

ГОСТ 4212-2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.

ГОСТ 10262-73 Реактивы. Цинка окись. Технические условия.

ГОСТ 14183-78 Стекло органическое часовое. Технические условия.

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты.

Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 20292-74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия.

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия.

ГОСТ 3652-69 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия.

ГОСТ 8864-71 Реактивы натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь II сернокислая 5-водная. Технические условия.

ГОСТ 4236-77 Реактивы. Свинец (II) азотнокислый. Технические условия.

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди.

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический по в баллонах.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1] и СТ РК 2.1.

4  Метод отбора и подготовки проб

Отбор и подготовку лабораторной пробы к испытанию проводят в соответствии с НТД на данный вид продукции. Из объединенной лабораторной пробы для испытания отбирают две параллельных навески.

При отборе проб и приготовлении гомогенизированной объединенной лабораторной пробы следует избегать ее контакта с предметами, содержащими определяемые металлы. Загрязнение лабораторной пробы железом, хромом и никелем может происходить при контакте с нержавеющей сталью, свинцом - с резиной, кадмием - с некоторыми видами пластмасс и т. д. Эти загрязнения контрольным опытом не учитываются и могут давать заметное завышение результатов.

5  Минерализация проб

5.1. Способ сухой минерализации

Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы сырья или продукта в электропечи при контролируемом температурном режиме и предназначен для всех видов сырья и продуктов, кроме продуктов с содержанием жира                    60 % и более.

5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы.

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений вспомогательное оборудование, материалы и реактивы.

5.2.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование:

-весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г не ниже 2-го класса точности.

-весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г 4-го класса точности

-электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима от 150 до 500 °С по [2].

-щипцы тигельные по [3].

-электроплитка бытовая по ГОСТ 14919 или горелка газовая по ГОСТ 21204.

-баня водяная по [4].

-чаши или тигли кварцевые по ГОСТ 19908 или чаши (тигли) фарфоровые по                    ГОСТ 9147.

-стекла часовые по ГОСТ 14183 или чашки Петри для накрытия тиглей (чашек) по                       ГОСТ 23932.

-пипетки по ГОСТ 20292.

-цилиндры по ГОСТ 1770.

-воронки лабораторные по ГОСТ 25336.

-штатив химический

-колбы Кьельдаля по ГОСТ 25336 или колбы плоскодонные по ГОСТ 25336;

-стаканы по ГОСТ 25336;

-колбы мерные по ГОСТ 1770;

-колбы по ГОСТ 25336;

-шарики стеклянные, используемые для обеспечения равномерности кипения

-фильтры обеззоленные «синяя лента» диаметром 7-10 см по [5].

-колба по ГОСТ 25336;

-холодильник по ГОСТ 25336;

-воронка делительная по ГОСТ 25336.

5.2.2 Реактивы и материалы:

-вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

-вода бидистиллированная по [6].

-кислота азотная по ГОСТ 11125, особой чистоты или другой квалификации перегнанная; раствор в бидистиллированной воде (1:1) по объему;

-кислота соляная по ГОСТ 14261, особой чистоты или другой квалификации перегнанная; раствор в бидистиллированной воде (1:1) по объему;

-кислота серная по ГОСТ 4204, химически чистый раствор в бидистиллированной воде (1:9) по объему;

-спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300.

-водорода перекись хч. (пергидроль) по ГОСТ 10929.

-аммиак водный х.ч. по ГОСТ 3760, раствор с массовой долей 5 %;

-изоамиловый эфир уксусной кислоты (изопентилацетат) ч. по [7], или бутиловый эфир уксусной кислоты ч. по ГОСТ 22300;

-кислота лимонная х.ч. по ГОСТ 3652, раствор в бидистиллированной воде с массовой долей 20 %;

-натрия N,N-диэтилдитиокарбамат ч.д.а. по ГОСТ 8864, раствор в бидистиллированной воде с массовой долей 0,5 % (готовят в день проведения анализа);

-фенолфталеин по ГОСТ 4919.1, раствор водно-спиртовой с массовой долей 1 %;

-медь сернокислая пятиводная х.ч по ГОСТ 4165;

-цинк гранулированный ч.д.а. по [8], или цинка оксид х.ч. по ГОСТ 10262;

-кадмий гранулированный ч.д.а. по [9];

-свинец азотнокислый х.ч. по ГОСТ 4236;

-калий двухромовокислый х.ч. по ГОСТ 4220;

-никель по ГОСТ 849.

-соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора) х.ч. по ГОСТ 4208;

-кислота азотная, раствор в бидистиллированной воде с массовой долей 1 %;

-кислота соляная, раствор в бидистиллированной воде с массовой долей 1 %;

Примечание – Допускается использование других средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

5.3 Подготовка к минерализации.

5.3.1 Новую и сильно загрязненную лабораторную посуду после обычной мойки в растворе любого моющего средства промывают водопроводной водой и ополаскивают дистиллированной водой. Процедура очистки лабораторной посуды непосредственно перед использованием включает следующие последовательные этапы: мойка посуды горячей азотной кислотой (1:1), ополаскивание дистиллированной водой, мойка горячей соляной кислотой (1:1), ополаскивание дистиллированной водой 3-4 раза, ополаскивание бидистиллированной водой 1-2 раза, сушка. Для мытья посуды допускается использование растворов технических кислот в дистиллированной воде.

5.3.2 Продукты, содержащие углекислый газ (пиво, минеральные воды, газированные соки, вина и т. п.), освобождают встряхиванием в открытой посуде в течение 20-30 мин или подсоединяя емкость с пробой к водоструйному насосу на 2-3 мин.

5.3.3 В чашку или тигель берут навеску продукта, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г. Минимальная масса навесок, обеспечивающая стандартную точность определений при концентрациях металлов в пробе в 2-3 раза ниже предельно-допустимых санитарных норм, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Минимальная масса навески, г (или объем пробы в см3) при анализе пищевых продуктов на содержание токсичных элементов

| Наименование сырья и продукции | Элемент |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cd | Cu | Zn | Fe | Ni | Cr |
| Фродукты, овощи и продукты их переработки | 20 | 20 | 5 | 10 | - | 10 | 40 |
| Мясо и мясо птицы | 10 | 10 | 5 | 2 | - | 20 | 40 |
| Печень, почки и другие внутренние органы | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 30 |
| Консервы мясные и мясорастительные | 10 | 10 | 5 | 2 | - | 20 | 40 |
| Желатин | 2 | 15 | 1 | 1 | - | 2 | 15 |
| Яйцо, меланж | 20 | 20 | 5 | 2 | - | 20 | 20 |
| Яичный порошок | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Растительные масла и животные жиры | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Рыба и морепродукты | 10 | 5 | 2 | 2 | - | 20 | 50 |
| Зерно и продукты его переработки, хлеб | 20 | 15 | 2 | 2 | - | 5 | 20 |
| Кондитерские изделия | 10 | 10 | 1 | 5 | - | 2 | 15 |
| Молоко и молочные продукты: |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкие | 100 | 50 | 20 | 20 | - | 50 | 100 |
| сухие | 10 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | 10 |
| творог, сыры | 20 | 5 | 5 | 3 | - | 10 | 30 |
| молочные консервы | 20 | 10 | 10 | 5 | - | 25 | 50 |
| сливочное масло | 50 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 50 |
| Вино, коньяк, пиво, безалкогольные напитки | 50 | 20 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| Минеральная вода | 100 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 |

Примечание – При одновременном анализе из одной навески нескольких элементов берется максимальная из перечисленных величин навески.

5.3.4 В каждой серии анализов проводят два параллельных контрольных опыта: чашки (тигли, стаканы, колбы), не содержащие навесок, участвуют во всех дальнейших операциях - обугливания, озоления, растворения, экстракции - одновременно с пробами для контроля загрязнений посуды, оборудования и реактивов в данной серии испытаний, контрольных опытах добавляют то же количество тех же реактивов, что и в пробы.

Время их нахождения в электропечи, на плитке и т.д. также должно быть одинаковым.

5.4 Минерализация проб

5.4.1 К навескам проб добавляют 96 %-ный этиловый спирт из расчета 5 см3 спирта на 1 г сухого вещества пробы. Тигли с навесками накрывают часовыми стеклами, чашками Петри или другими чистыми крышками и выдерживают при комнатной температуре 1-2 дня. Эта процедура ускоряет процесс дальнейшего озоления и повышает точность анализов.

К молоку и жидким молочным продуктам перед высушиванием вместо спирта добавляют соляную кислоту (1:1) из расчета 1 см3 кислоты на 20 см3 продукта.

Продукты с высоким содержанием сахара (кондитерские изделия, джемы, компоты) обрабатывают серной кислотой (1:9) из расчета 5 см3 кислоты на 1 г сухого вещества и выдерживают 2 дня.

Продукты с содержанием жира 20-60 % (сыр, масличные семена, шрот, белковые продукты) обрабатывают азотной кислотой (1:1) из расчета 1-1,5 см3 кислоты на каждые               10 г продукта и выдерживают 15 мин.

5.4.2 Пробы высушивают в сушильном шкафу при 150 °С (если отсутствуют агрессивные кислотные пары) или на электроплитке со слабым нагревом. Для ускорения сушки можно применять одновременное облучение проб ИК-лампой.

5.4.3 Высушенные пробы осторожно обугливают на электроплитке или газовой горелке до прекращения выделения дыма, не допуская воспламенения и выбросов.

5.4.4 Помещают тигли в холодную электропечь и, повышая ее температуру на

50 °С каждые полчаса, доводят температуру печи до 450 °С. При этой температуре продолжают минерализацию в течение 10-15 часов до получения серой золы.

Охлажденную до комнатной температуры золу смачивают по каплям азотной кислотой (1:1) из расчета 0,5-1 см3 кислоты на навеску, выпаривают на водяной бане и досушивают на электроплитке со слабым нагревом. Помещают золу в электропечь, доводят ее температуру до 300 °С и выдерживают 0,5 ч. Этот цикл (обработка кислотой, сушка, озоление) может быть повторен несколько раз. Минерализацию считают законченной, когда зола станет белого или слегка окрашенного цвета без обугленных частиц.

5.5 Способ мокрой минерализации

5.5.1 Способ основан на полном разложении органических веществ пробы при нагревании в смеси концентрированных азотной кислоты, серной кислоты и перекиси водорода и предназначен для всех видов сырья и продуктов, кроме сливочного масла и животных жиров.

5.5.2 Подготовка к минерализации.

5.5.2.1 Мойка лабораторной посуды, отбор и подготовка проб проводятся по                     5.3.1-5.3.3.

5.5.2.2 Навеску жидких и пюреобразных продуктов, указанную в таблице 1, взвешивают в стакане, переносят в колбу Кьельдаля или плоскодонную колбу, смывая стенки стакана 10-15 см3 бидистиллированной воды. Можно брать навеску непосредственно в плоскодонную колбу.

Навеску твердых и пастообразных продуктов берут на обеззоленный фильтр, заворачивают в него и стеклянной палочкой помещают на дно колбы Кьельдаля или плоскодонной колбы.

Пробы напитков отмеряют пипеткой, переносят в колбу Кьельдаля и упаривают на электроплитке до 10-15 см3.

Навеску сухих продуктов (желатин, яичный порошок и т.п.) помещают в колбу и добавляют 15 см3 бидистиллированной воды, перемешивают. Желатин оставляют на 1 час для набухания.

5.5.2.3 Одновременно с пробами в каждой серии анализов проводится два контрольных опыта: в пустые колбы добавляют те же количества реактивов, что и в колбы с пробами и проводят их через все стадии анализа для контроля уровня загрязнений. Уровень загрязнений содержащимися в реактивах примесями в способе мокрой минерализации в связи с большими объемами добавляемых кислот выше, чем в способе

сухой минерализации. Это требует уделять особое внимание чистоте реактивов. Желательно каждую партию реактивов перед использованием проверять на содержание в них определяемых элементов и при необходимости проводить их замену или дополнительную очистку.

5.5.3 Минерализация проб.

5.5.3.1 Минерализация проб сырья и пищевых продуктов кроме растительных масел, маргарина, пищевых жиров.

В колбу вносят азотную кислоту из расчета 10 см3 на каждые 5 г продукта и выдерживают не менее 15 мин, затем вносят 2-3 чистых стеклянных шарика, закрывают грушевидной пробкой и нагревают на электроплитке вначале слабо, затем сильнее, упаривая содержимое колбы до объема около 5 см3.

Колбу охлаждают, вносят 10 см3 азотной кислоты, упаривают до 5 см3. Этот цикл повторяют 2-4 раза до прекращения выделения бурых паров.

В колбу вносят 10 см3 азотной кислоты, 2 см3 серной кислоты и 2 см3 перекиси водорода на каждые 5 г продукта.

Примечание – Минерализацию молочных продуктов проводят без добавления серной кислоты.

Не допускается изменять последовательность внесения кислот: перекись водорода всегда добавляется последней. Содержимое колбы упаривают до 5 см3, не допуская образования коричневой окраски жидкости. При появлении коричневой окраски нагревание прекращают. Охлаждают колбу до комнатной температуры.

В колбу добавляют 5 см3 азотной кислоты и 2 см3 перекиси водорода и нагревают до появления белых паров серного ангидрида. Если при этом раствор не обесцветился, эту процедуру повторяют. Минерализацию считают законченной, если раствор после охлаждения остается бесцветным.

5.5.3.2 Для удаления остатков кислот в охлажденную колбу добавляют 10 см3 дистиллированной воды, нагревают до появления белых паров и после этого кипятят еще 10 мин. Охлаждают. Добавление воды и нагревание повторяют еще 2 раза.

Если при этом образуется осадок, в колбу вносят 20 см3 бидистиллированной воды,                2 см3 серной кислоты, 5 см3 соляной кислоты и кипятят до растворения осадка, дополняя испаряющуюся воду. После растворения осадка раствор упаривают на водяной бане до влажных солей.

5.5.3.3 Минерализация растительных масел, маргарина, пищевых жиров.

Колбу с навеской нагревают на электроплитке 7-8 часов до образования вязкой массы, охлаждают, добавляют 25 см3 азотной кислоты и вновь осторожно нагревают, избегая бурного вспенивания. После прекращения вспенивания в охлажденную колбу добавляют 25 см3 азотной кислоты и 12 см3 перекиси водорода и нагревают до получения бесцветной жидкости. Если жидкость темнеет, к ней периодически добавляют по 5 см3 азотной кислоты, продолжая нагревание до завершения минерализации. Минерализацию считают законченной, если раствор после охлаждения остается бесцветным. Затем продолжают процедуру по 5.2.4.2.

5.6 Способ кислотной экстракции

5.6.1 Способ основан на экстракции токсичных элементов из пробы продукта кипячением с разбавленной (1:1) по объему соляной кислотой или разбавленной (1:2) по объему азотной кислотой и предназначен для растительного и сливочного масел, маргарина, пищевых жиров и сыров.

5.6.2 Подготовка к экстракции.

Мытье посуды проводят по 5.3.1 взятие навесок по 5.3.3.

5.6.3 Проведение экстракции.

Экстракция проводится в термостойкой колбе с навеской продукта.

В колбу цилиндром вносят 40 см3 раствора соляной кислоты в бидистиллированной воде (1:1) по объему и столько же азотной кислоты (1:2). В колбу добавляют несколько стеклянных шариков, вставляют в нее холодильник, помещают на электроплитку, покрытую асбестом, и кипятят в течение 1,5 часов с момента закипания. Затем содержимое колбы медленно охлаждают до комнатной температуры, не вынимая холодильника.

Колбу с экстракционной смесью сливочного масла, жиров или маргарина с кислотой помещают в холодную водяную баню для затвердения жира. Затвердевший жир прокалывают стеклянной палочкой, жидкость фильтруют через фильтр, смоченный используемой для экстракции кислотой, в кварцевую или фарфоровую чашу. Оставшийся в колбе жир расплавляют на водяной бане, добавляют 10 см3 кислоты, встряхивают, охлаждают, после охлаждения жир прокалывают и жидкость сливают через тот же фильтр в ту же чашу, затем промывают фильтр 5-7 см3 бидистиллированной воды.

Экстракционную смесь растительного масла с кислотой переносят в делительную воронку. Колбу ополаскивают 10 см3 кислоты, которую сливают в ту же воронку. После разделения фаз нижний водный слой сливают через смоченный кислотой фильтр в кварцевую или фарфоровую чашу, фильтр промывают 5-7 см3 бидистиллированной воды.

Экстракционную смесь сыра с кислотой фильтруют через смоченный кислотой фильтр в кварцевую или фарфоровую чашу.

Колбу ополаскивают 10 см3 кислоты, которую фильтруют через тот же фильтр, затем фильтр промывают 5-7 см3 бидистиллированной воды.

5.6.4 Профильтрованный экстракт осторожно выпаривают и обугливают на электроплитке, а затем озоляют в электропечи по 5.4.4.

5.6.5  Контрольный опыт проводится по 5.3.4.

5.7 Приготовление растворов для анализа

5.7.1 Метод предназначен для получения растворов минерализатов проб продуктов и пищевого сырья для анализа методом пламенной атомной абсорбции с использованием градуировочного графика.

Метод основан на растворении золы проб в водных растворах кислот с последующим разбавлением или концентрированием растворов в случае необходимости и приготовлении стандартных растворов сравнения с адекватной растворам проб матрицей и концентрацией токсичных элементов.

5.7.2 Мойка лабораторной посуды по 5.3.1

5.7.3 Приготовление испытуемого раствора.

В чашку (тигель, колбу, стакан) с озоленной любым из описанных способов пробой добавляют азотную (1:1) кислоту из расчета 1-5 см3 кислоты на навеску в зависимости от зольности продукта и нагревают на водяной бане или электроплитке с асбестом до растворения золы. Раствор выпаривают до влажных солей, растворяют в 15-20 см3 1 %-ной азотной кислоты, переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят до метки той же кислотой.

Если зола растворилась не полностью, раствор с осадком упаривают до влажных солей, перерастворяют в минимальном объеме соляной кислоты (1:1), еще раз упаривают до влажных солей и растворяют в 15-20 см3 1 %-ной соляной кислоты. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят до метки той же кислотой.

Если зола и в этом случае растворилась не полностью, раствор с осадком доводят до объема 30-40 см3 1 %-ной соляной кислотой и подогревают на водяной бане или электроплитке при слабом нагреве в течение 30 минут. Если осадок опять не растворился, раствор отфильтровывают через промытый растворителем фильтр, осадок промывают и отбрасывают, а фильтрат переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки той же кислотой.

Полученные растворы используются для непосредственного определения содержания токсичных элементов. В некоторых случаях может потребоваться разбавление или концентрирование исходных растворов.

5.7.4 Разбавление растворов.

Разбавление испытуемых растворов проводится раствором той же 1 %-ной кислоты (азотной или соляной), в которой растворялись минерализаты проб в данной серии анализов. Разбавление проводится в тех случаях, если при первых измерениях концентрация элементов в исходном растворе оказалась выше уровней, указанных в 5.7.6.3.

Коэффициент разбавления  вычисляют по формуле (1):

(1)

где Vi - объем аликвоты, взятой для разбавления, см3;

V2 - объем разбавленного раствора, см3.

5.7.5 Экстракционное концентрирование.

Концентрирование методом экстракции проводят в следующих случаях:

а) если при первых измерениях концентрация свинца в исходном растворе оказалась ниже 0,1 мкг/см3, кадмия - ниже 0,02 мкг/см3;

б) если имеется необходимость повышения точности анализа;

в) если содержание элемента в исходном растворе оказывается ниже достигнутого в данной серии измерений предела обнаружения и имеется необходимость двусторонней оценки содержания элемента в продукте;

г) если не проводится коррекция фонового поглощения, существенно влияющая на результаты определения свинца, кадмия и никеля.

В стаканы вместимостью 100 или 150 см3 помещают аликвоты испытуемых растворов объемом от 10 до 50 см3 в зависимости от требований к степени концентрирования и такие же по объему аликвоты контрольных растворов и доводят их объем до 50 см3 1 %-ным раствором кислоты, применявшейся при растворении проб. Коэффициент разбавления этих растворов учитывается в расчетах, как в 5.4.5. Одновременно в такие же стаканы помещают по 50 см3 стандартных растворов сравнения.

При проведении экстракции с целью повышения чувствительности точности анализа используют раствор сравнения с минимальной концентрацией, полученной по 5.4.7.3, стандартные растворы с содержанием элемента в 2 и 10 раз ниже минимальной и стандарт, полученный по 5.7.6.3.

При использовании спектрофотометров, не имеющих корректоров фонового поглощения, концентрации элементов в растворах сравнения, взятых для экстракции, не должны превышать, следующих уровней: для свинца - 2, для кадмия - 0,1, для                       никеля -1 мкг/см3.

В стаканы приливают по 10 см3 раствора лимонной кислоты, добавляют по 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором аммиака до появления слаборозовой окраски. Растворы переносят в делительные воронки или мерные колбы вместимостью 100 см3, приливают по 5 см3 раствора диэтилдитиокарбамата натрия и по 5 см3 эфира и встряхивают в течение 1 мин.

При использовании делительных воронок после разделения фаз нижний водный слой отбрасывают, а органические экстракты собирают в пробирки и закрывают пробками.

При проведении экстракции в мерных колбах в них доливают такое количество бидистиллированной воды, чтобы органический слой оказался в горле колбы, и при измерениях отбирают органическую фазу подающим капилляром распылителя непосредственно из горла колбы, не допуская его погружения в водную фазу.

На рассеянном свету экстракты устойчивы в течение рабочего дня.

Коэффициент концентрирования  вычисляют по формуле (2):

(2)

где V1 - объем аликвоты, взятой для концентрирования, см3;

V2 – 5 - объем органической фазы, см3.

5.7.6 Приготовление стандартных растворов.

5.7.6.1 Основные стандартные растворы элементов готовят для свинца по                         ГОСТ 4212 или ГОСТ 26932, кадмия по ГОСТ 26933, меди  по ГОСТ 4212 или по                      ГОСТ 26931, цинка  по ГОСТ 4212 или по ГОСТ 26934, железа, никеля, хрома по                  ГОСТ 4212.

Допускается использование стандартных растворов с гарантированной концентрацией металла 1000 мкг/см3, которые должны быть приготовлены на азотнокислой или солянокислой основе с концентрацией кислоты не менее 1 %. Возможно приготовление стандартных растворов из окислов или устойчивых солей металлов с постоянной стехиометрией.

Основные стандартные растворы хранят в герметичной посуде из твердых сортов стекла или полиэтилена высокого давления на рассеянном свету. Гарантированный срок хранения основных растворов - не менее года.

5.7.6.2 Промежуточные стандартные растворы элементов готовят последовательным разбавлением основных растворов в 10 и 100 раз 1%-ой азотной кислотой. Эти растворы хранят в герметичной посуде не более года.

5.7.6.3 Стандартные растворы сравнения готовят из промежуточных растворов путем их разбавления тем же раствором кислоты, что и растворы проб. Содержание элементов в стандартных растворах сравнения не должно выходить за пределы следующих диапазонов рабочих концентраций: для железа и цинка 0,1-10, для меди                0,05-5, для хрома и никеля 0,1-5, для свинца 0,1-2, для кадмия 0,02-1 мкг/см3. Диапазоны рабочих концентраций могут быть сужены по сравнению с указанными.

В рабочих диапазонах достаточно иметь по 3-4 стандартных раствора сравнения. Допускается приготовление смешанных стандартных растворов сравнения. Растворы с концентрацией металлов от 1 до 10 мкг/см3 хранят в герметичной посуде не более месяца, растворы с концентрацией менее 1 мкг/см3 готовят за 2-3 часа до начала измерений ежедневно.

5.4.6.4 В качестве нулевого стандарта (бланкового раствора) применяется 1 %-ный раствор азотной или соляной кислоты, используемый в данной серии испытаний для растворения проб и разбавления растворов.

6 Метод атомно-абсорбционных измерений

6.1 Метод предназначен для определения содержания железа, цинка, меди, свинца, кадмия, никеля или хрома в растворах минерализатов пищевых продуктов и сырье способом градуировочного графика.

Метод основан на распылении раствора минерализата в воздушноацетиленовом пламени и измерении резонансного поглощения атомов определяемого элемента при помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра.

6.2 Аппаратура, материалы, реактивы.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр, укомплектованный горелкой для воздушно-ацетиленового пламени и источниками резонансного излучения железа, цинка, меди, свинца, кадмия, никеля и хрома (лампами с полым катодом, безэлектродными разрядными лампами или другими равноценными источниками).

Компрессор воздушный, соответствующий требованиям технической инструкции для спектрофотометра, или сжатый воздух в баллонах.

Ацетилен растворенный и газообразный технический по в баллонах по ГОСТ 5457.

6.3 Подготовка спектрофотометра к работе и выбор условий измерения.

Подготовку прибора к работе, его включение и выведение на рабочий режим осуществляют по техническим инструкциям, прилагаемым к спектрофотометру. Особенности измерения низких концентраций элементов требуют тщательного соблюдения следующих требований, способствующих уменьшению дрейфа и «памяти» и увеличению отношения сигнала к шуму:

а) прогрева источника излучения перед началом измерений не менее 0,5 часа;

б) юстировки источников резонансного и нерезонансного излучения;

в) прогрева включенной горелки перед началом измерений с одновременной ее промывкой дистиллированной водой в течение 5-10 минут;

г) точной настройки монохроматора на резонансную линию помаксимуму излучения при минимальной щели, но проведения измерений при максимальной щели с соответствующей коррекцией рабочего тока фотоумножителя (если при этом не происходит завышения результатов за счет наложения соседних резонансных линий, что проверяют для каждого прибора и лампы экспериментально);

д) юстировки высоты горелки и соотношения воздух/ацетилен во время прогрева горелки по максимуму абсорбции одного из стандартных растворов сравнения. Исходный состав пламени перед юстировкой его состава по давлению ацетилена (при фиксированном давлении воздуха) устанавливается при измерениях абсорбции хрома в области восстановительного пламени (начало свечения), для других элементов-вблизи стехиометрического пламени. Высота горелки перед точной юстировкой максимума поглощения устанавливается в интервале 7-10 мм. При юстировке необходимо вводить поправки на смещение нуля.

Используются наиболее чувствительные линии поглощения элементов со следующими длинами волн;

железо - 248,3 нм

цинк-213,9 нм

медь - 324,8 нм

свинец - 283,3 или 217,0 нм

кадмий - 228,8 нм

никель - 232,5 нм

хром - 357,9 или 359,4 нм.

Выбор резонансной линии при измерениях абсорбции свинца и хрома зависит от технических характеристик лампы и спектрофотометра. Он проводится в специальной серии экспериментов по критерию большего отношения сигнал/шум и по меньшей величине дрейфа нуля и чувствительности.

6.4 Проведение измерений.

6.4.1 Распыляя в пламя нулевой стандарт (при использовании концентрирования - его экстракт), устанавливают показания прибора на нуль. Затем в порядке возрастания концентрации измеряют абсорбцию стандартных растворов сравнения (или их экстрактов). В конце градуировки отмечают положение нулевой линии при распылении нулевого стандарта.

6.4.2 Измеряют абсорбцию небольшого числа (5-10) испытуемых и контрольных растворов, промывая после каждого измерения систему распылителя и горелки дистиллированной водой или нулевым стандартом (для экстрактов - эфиром) до возвращения сигнала к показаниям, близким к нулю. Повторяют точное измерение абсорбции нулевого стандарта и одного из стандартов сравнения, наиболее близкого по концентрации к испытуемым растворам. Если при этом не отмечается заметного смещения нулевой линии и изменения абсорбции стандарта, продолжают измерения абсорбции испытуемых растворов, периодически контролируя положение нуля и чувствительность и заканчивая измерения полной градуировкой.

При прямом определении в испытуемых растворах кадмия, свинца и никеля обязательно проводят коррекцию фонового поглощения.

Проведение абсорбции каждого раствора проводится не менее 2 раз.

6.4.3 Если в процессе измерений отмечается смещение нулевой линии или изменение чувствительности, каждая малая серия испытуемых растворов измеряется дважды в прямом и обратном порядке, начинаясь и заканчиваясь полной градуировкой. Объем малых серий определяется скоростью дрейфа: число растворов в серии должно быть таким, чтобы изменение абсорбции стандартов сравнения в последовательных градуировках не превышало 5 %. Если смещение нулевой линии не корректируется автоматическими устройствами, оно должно учитываться путем введения поправок к сигналам поглощения проб и стандартов. Дрейф нуля внутри одной малой серии измерений считается линейным.

6.4.4 Определение предела обнаружения проводится после окончания измерений абсорбции полной серии испытуемых растворов. Для этого проводится 20-кратное измерение абсорбции стандартного раствора с минимальной концентрацией, или любого испытуемого раствора, или смеси остатков растворов с низкой концентрацией элемента. В зависимости от наличия дрейфа измерения проводятся по 6.4.2 или по 3.4.3 - по той же методике, что и для испытуемых растворов. На основе полученной статистики рассчитывается стандартное (среднеквадратичное) отклонение от среднего единичного измерения S0, мкг/см3. Утроенная величина стандартного отклонения 3S0 считается пределом обнаружения элемента в растворе при Р=0,99 для данной серии измерений.

Если в проведенной серии измерений присутствует не менее 10 растворов с концентрацией элемента не выше 0,2 мкг/см3, то стандартное отклонение рассчитывают по формуле (3):

(3)

где Ci'-Ci'' - расхождение параллельных измерений концентрации элемента в i-том растворе;

K- количество растворов.

7. Обработка результатов

7.1 При наличии в приборе компьютерной системы расчета концентрации по величине абсорбции используют рекомендованные в технической инструкции прибора компьютерные программы. При ручной обработке данных строят график зависимости абсорбции от концентрации. Допускается применять линейную, кусочно-линейную или сглаженную нелинейную аппроксимацию градуировочной функции. При построении графика для каждой малой серии измерений используют среднеарифметические значения абсорбции стандартных растворов сравнения, полученные до и после измерений абсорбции испытуемых растворов и исправленные на величину смещения нулевой линии.

По графику определяют концентрацию элемента в испытуемых и контрольных растворах.

Значения концентрации, более низкие, чем достигнутый предел обнаружения 3S0 считаются равными нулю. В дальнейших расчетах используют средние арифметические параллельных измерений.

7.2 Массовую долю элемента в пробе (т), млн-1, рассчитывают по формуле (4):

(4)

где Сx - концентрация элемента в испытуемом растворе, мкг/см3,

Ck - среднеарифметическая концентрация элемента для параллельных контрольных растворов, мкг/см3,

V - исходный объем испытуемого раствора, см3,

P- навеска пробы, г,

K- коэффициент разбавления.

7.3 Если разность (Сx – Сk) оказывается меньше предела обнаружения 3S0, то дается односторонняя оценка максимально возможного содержания элемента в продукте в мил-1:

(5)

где n- число параллельных измерений абсорбции испытуемого раствора.

7.4 За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. Окончательный результат округляют до второго десятичного знака.

7.5 Допускаемое расхождение между двумя параллельными результатами, полученными в одной лаборатории в одной серии измерений (сходимость г), зависит от массовой доли элемента в продукте и при Р=0,95 не должно превышать значений, указанных в таблице 2.

7.6  Допускаемое расхождение между результатами испытаний, выполненных в двух разных лабораториях (воспроизводимость R), зависит от массовой доли элемента в продукте и при Р = 0,95 не должно превышать значений, указанных в таблице 3.

Примечание - В интервалах между указанными в таблицах 2 и 3 уровнями допускается линейная интерполяция показателей сходимости и воспроизводимости. Если при испытаниях проводилось экстракционное концентрирование, то с табличной концентрацией сравнивается условная концентрация, учитывающая величину коэффициента концентрирования, т. е. принимается:

7.7 Пределы возможных значений систематической составляющей погрешности измерений массовой доли железа, цинка, меди, свинца, кадмия, никеля или хрома в любой пробе при допускаемых методикой изменениях влияющих факторов не превышает ±0,1 т

Таблица 2 - Метрологические показатели сходимости определений

| Элемент | Массовая доля элемента в продукте, m млн-1 | Сходимость, r, млн-1 | Относительное стандартное отклонение сходимости, 100Sr/m, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,0050 0,025 0,081 0,13 | 18 9 6 5 |
| Кадмий | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,0034 0,017 0,055 0,090 | 12 6 4 3 |
| Хром | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,011 0,045 0,13 0,20 | 38 16 9 7 |
| Никель | 0,02 0,1 1,0 10,0 | 0,028 0,084 0,36 1,7 | 50 30 13 6 |

Продолжение таблицы 2

| Элемент | Массовая доля элемента в продукте, m млн-1 | Сходимость, r, млн-1 | Относительное стандартное отклонение сходимости, 100Sr/m, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,5 1,0 10,0 30,0 | 0,22 0,31 0,76 1,2 | 16 11 3 1 |
| Цинк | 1,0 10,0 50,0 100,0 | 0,34 2,4 9,6 17,0 | 12 9 7 6 |
| Железо | 10,0 50,0 100,0 200,0 | 3,8 9,3 14,0 20,0 | 13 7 5 4 |

Таблица 3 - Метрологические показатели воспроизводимости результатов

| Элемент | Массовая доля элемента в продукте, m млн-1 | Воспроизводимость, R, млн-1 | Относительное стандартное отклонение воспроизводимости,100 SrIm,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,014 0,073 0,24 0,39 | 50 26 17 14 |
| Кадмий | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,011 0,056 0,17 0,27 | 40 20 12 9 |
| Хром | 0,01 0,1 0,5 1,0 | 0,018 0,11 0,39 0,67 | 65 40 28 24 |
| Никель | 0,02 0,1 1,0 10,0 | 0,050 0,14 0,59 2,5 | 90 50 21 9 |
| Медь | 0,5 1,0 10,0 30,0 | 0,40 0,64 3,0 6,3 | 29 23 11 8 |

Продолжение таблицы 3

| Элемент | Массовая доля элемента в продукте, m млн-1 | Воспроизводимость, R, млн-1 | Относительное стандартное отклонение воспроизводимости,100 SrIm,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Цинк | 1,0 10,0 50,0 100,0 | 0,73 4,3 15,0 26,0 | 26 16 11 9 |
| Железо | 10,0 50,0 100,0 200,0 | 15,0 38,0 57,0 84,0 | 55 27 20 15 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от                  7 июня 2000 г.

[2] ТУ У.3.13-00216936-027-94 Электропечь сопротивления шахтная.

[3] ТУ 64-1-973-76  Щипцы тигельные.

[4] ТУ 10-23-103-88 Бани водяные лабораторные. Технические условия.

[5] ТУ 6-09-1678 -95 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты).

[6] ТУ 6-09-2502-77 Вода особо чистая марки ОСЧ 27-5.

[7] ТУ 6-09-1240-76 Изопентилацетат (изоамиловый эфир уксусной кислоты).

[8] ТУ 6-09-5294-86 Цинк гранулированный.

[9] ТУ 6-09-3095-78 Кадмий гранулированный.

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: атомно-абсорбционный метод, свинца, кадмия, меди, цинка, железа, никеля и хрома, вода бидистиллированная.

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: атомно-абсорбционный метод, свинца, кадмия, меди, цинка, железа, никеля и хрома, вода бидистиллированная.

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Б. Мухамеджанов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Ж. Орынтаева |