Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций

бромида и иодида таллия в воздухе рабочей зоны

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II, ГН № 1.02.011-94 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» от 29.07.2004 г.

МУ 4605-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бромида и иодида таллия в воздухе рабочей зоны Утвержден Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР, 30.03.1988.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций

бромида и иодида таллия в воздухе рабочей зоны

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод анализа концентраций бромида и иодида таллия в воздухе рабочей зоны.

Физико-химические свойства бромида и иодида таллия приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические свойства бромида и иодида таллия

| Физико-химические свойства | Бромид таллия | Иодид таллия |
| --- | --- | --- |
| Состояние | Светло-жёлтые кристаллы, плохо растворимые в воде. В воздухе находится в виде аэрозоля. | Жёлтые кристаллы, плохо растворимые в воде. В воздухе находятся в виде аэрозоля. |
| Химическая формула | TlBr | TlI |
| Молярная масса, г/моль | 284,28 | 331,27 |
| Плотность, г/см³ | 7,557 | 7,07; 7,072; 7,09; 7,29 |
| Температура плавления, °C | 460 | 440; 441 |
| Температура кипения, °C | 815; 819; 824 | 824; 833 |
| Растворимость в воде | 0,05 г/100 г (25 °С), растворяется в спирте, не растворяется в ацетоне | 0,006420; 0,12100 г/100 м, растворяется в азотной кислоте и царской водке, слабо растворяется в спирте |
| Токсичность | Поражает центральную и периферическую нервную систему, вызывает выпадение волос. | Поражает центральную и периферическую нервную систему, вызывает выпадение волос. |
| ПДК бромида и иодида таллия в воздухе, мг/м. | 0,01 | 0,01 |

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Проект, 1 редакция

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 5.1057-71: Аммоний надсерно кислый (персульфат). Требования к качеству аттестованной продукции.

ГОСТ 3118-77. Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ 3856-82) Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4461-77. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 19908-90. Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия.

ГОСТ 20292-74 (СТ СЭВ 1247-78, СТ СЭВ 4020-83) Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 20478-75 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4 Точность измерений

Настоящий стандарт обеспечивает измерение концентраций бромида и иодида таллия в воздухе рабочей зоны в диапазоне измерений концентраций бромида и иодида таллия от 0,005 до 0,045 мг/м3 с суммарной погрешностью измерения ± 25 % придоверительной вероятности P = 0,95.

5 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы

5.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование

5.1.1 Фотоэлектроколориметр.

5.1.2 Аспирационное устройство.

5.1.3 Водяная баня с контактным термометром.

5.1.4 Стаканы химические по ГОСТ 25336, вместимостью 100 мл.

5.1.5 Пипетки по ГОСТ 20292, вместимостью 50 мл.

5.1.6 Пробирки с пришлифованными пробками по ГОСТ 19908, вместимостью 
20 мл.

5.1.7 Делительные воронки, вместимостью 50 мл.

5.1.8. Фильтродержатель.

5.1.9 Гигрометр психрометрический ВИТ-2.

5.1.10 Рометр-анероид БАММ-1.

Допускается использование других, средств измерений, лабораторной посуды и вспомогательных оборудований с характеристиками не ниже приведенных в 5.1.

5.2 Реактивы и растворы

5.2.1 Сульфат таллия по [5].

5.2.2 Серная кислота по ГОСТ 4204, 10 % (по объему) раствор.

5.2.3 Азотная кислота по ГОСТ 4461, концентрированная.

5.2.4 Соляная кислота по  ГОСТ 3118, 5,4 н раствор.

5.2.5 Аммоний надсерно кислый (персульфат аммония) по ГОСТ 20478, 2 % раствор.

5.2.6 Толуол по  ГОСТ 5789.

5.2.7 Метиловый фиолетовый по [6], 0,2 % раствор.

5.2.8 Стандартный раствор таллия № 1 с концентрацией 1 мг/мл готовят растворением навески 0,1235 г TISO4 в 100 мл 10 % серной кислоты. Раствор устойчив в течение 3 месяцев.

5.2.9 Стандартный раствор № 2 с концентрацией 10 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением раствора № 1 в 100 раз водой. Раствор готовят в день анализа.

5.2.10 Фильтры по ГОСТ 12026.

6 Метод измерений

Метод основан на окислении таллия до четырехвалентного соединения, которое в среде соляной кислоты превращается в комплексный ион TICI4-, образующего с метиловым фиолетовым окрашенное соединение, хорошо экстрагируемое толуолом и последующем фотометрическом измерении окрашенного продукта реакции при 610 нм.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр.

Нижний предел измерения бромида таллия в анализируемом объеме раствора                  1,4 мкг, иодида таллия - 1,6 мкг.

Нижний предел измерения бромида и иодида таллия в воздухе 0,005 мг/м3 (при отборе 280-320 л воздуха соответственно).

Измерению не мешают золото, платина, алюминий и ртуть.

Время выполнения измерения, включая отбор проб, около 1,5 ч.

7 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

7.1 Общие требования безопасности

При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:

- помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021;

- содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005;

- безопасность при работе с химическими реактивами в соответствии с ГОСТ 12.1.007;

- требования техники безопасности при работе с электроустановками в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и [3];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и [4] и быть оснащено средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

7.2 Требования к квалификации операторов

К проведению работ и обработке результатов определения пестицидов допускаются лица, имеющие высшее специальное или среднее специальное образование и опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившие метод в процессе обучения и получившие удовлетворительные результаты при оперативном контроле процедуры определения.

8 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха                                                от 20°С до 25°С;

- относительная влажность воздуха                      не более 80 % при температуре 25°С.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Отбор образцов

Воздух с объемным расходом 20 л/мин аспирируют через фильтр, помещенный в фильтродержатель. Для измерения ½ ПДК бромида или иодида таллия достаточно отобрать соответственно 280-320 л воздуха.

9.2 Подготовка лабораторной посуды

Сильно загрязненную лабораторную посуду предварительно обрабатывают хромовой смесью. Лабораторную посуду после мойки в растворе специализированного моющего средства промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной водой 2 раза и высушивают:

Запрещается:

- многократное использование одноразовой лабораторной посуды;

- использование бытовых моющих средств для мойки лабораторной посуды.

9.3 Подготовка к измерению

Градуировочные растворы бромида и иодида таллия готовят согласно таблице 2.

К градуировочным растворам сульфата таллия добавляют 0,5 мл 5,4 н раствора соляной кислоты, объем раствора доводят водой до 8,5 мл, приливают по 2 мл 2 % раствора персульфата аммония. Пробирки, слегка закрытые пробками, помещают в водяную баню на 30 минут при 80-90 °C. Температуру воды в бане строго поддерживают в указанных пределах. После нагревания растворы охлаждают, объем их доводят водой до 15 мл, добавляют 0,3 л 0,2 % раствора метилового фиолетового. Строго через 30 мин (для каждой пробы) переносят в делительную воронку, добавляют 10 мл толуола и встряхивают в течение 1 мин. После полного расслоения толуольные вытяжки переносят в пробирки и измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при 610 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества (раствор № 1 по табл.).

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания вещества в мкг. Окраска шкалы устойчива в течение часа.

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в 3 месяца или в случае использования новой партии реактивов.

Таблица 2 - Шкала градуировочных растворов

для определения бромида или иодида таллия

| Номер стандарта | Стандартный раствор № 2, мл | Содержание таллия, мкг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,1 | 1 |
| 3 | 0,3 | 3 |
| 4 | 0,5 | 5 |
| 5 | 0,7 | 7 |
| 6 | 0,9 | 9 |

10 Выполнение измерений

Фильтр с отобранной пробой помещают в стакан, смачивают 5 мл царской водки, нагревают до кипения. С помощью стеклянной палочки фильтр отжимают, промывают 1-2 мл царской водки. Раствор смешивают и выпаривают на водяной бане. После охлаждения заливают 2 мл 5,4 н раствора соляной кислоты и 1-2 мл воды, переносят в мерные пробирки с пришлифованными пробками. Стаканы промывают 2-3 раза небольшими порциями воды. Все промывные растворы сливают в пробирку. Объем раствора в пробирке доводят водой до 8,5 мл и далее обрабатывают аналогично градуировочным растворам. Оптическую плотность раствора пробы измеряют аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, которой готовят одновременно и аналогично пробам.

Количественное определение содержания бромида и иодида таллия проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

Концентрацию бромида или иодида таллия "С" в воздухе (в мг/м3) вычисляют по формуле (1):

,					(1)

где а - содержание таллия в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

в- общий объем раствора пробы, мл;

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;

V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л (Приложение A);

К - коэффициент для пересчета таллия на бромид и иодид таллия:

КTlBr = 1,3909;

КTlI = 1,6209

В случае большой интенсивности окраски, выходящий за пределы шкалы, необходимо разбавить экстракт толуолом.

11 Обработка результатов измерения

За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений параллельных проб при выполнении условия повторяемости по формуле (3):

,					(3)

где Х1, Х2 – результаты двух измерений концентраций бромида или иодида таллия в параллельных пробах, мг/м3.

Окончательный результат измерений округляют до трех значащих цифр.

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака. Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать предела повторяемости, составляющего 25 %.

12 Оформление результатов измерений

12.1 Результат измерений, выдаваемый лабораторией, может быть представлен в виде

мг/м3	,				(4)

при доверительной вероятности P = 0,95,

где X - результат измерений, мг/м3, полученный в соответствии с настоящим стандартом и рассчитанный согласно разделу 10.4;

Δ(X) - погрешность результата измерений, %, приведенная в п 4.

12.2 При необходимости может быть проведена оценка расширенной неопределенности измерений, выполняемых в соответствии с настоящим стандартом при ее реализации в конкретной лаборатории.

13 Контроль точности результатов измерений

13.1 Контроль качества проведения измерений выполняется с периодичностью, установленной системой менеджмента качества в лаборатории, но обязательно:

- при внедрении настоящего стандарта;

- при значимых изменениях в условиях измерений (другая партия реагентов, новые средства измерений, ремонт оборудования и т.д.);

- при любых выявленных несоответствиях в работе лаборатории, применительно к фотометрическим методам определения в одной пробе концентраций бромида или иодида таллия.

13.2 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности с изменяющимися факторами оператор-время, проводят в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6 следующим образом.

Лаборатория получает два результата измерений согласно разделу 10, варьируя факторы промежуточной прецизионности (оператор, время) и обеспечивая контроль повторяемости. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух результатов по формуле (5):

,				(5)

при их соответствии условию:

,				(6)

где CDабс – абсолютное значение критической разности, мг/м3, рассчитываемое по формуле (7):

,			(7)

где CD – относительное значение критической разности, приведенное в п.4, %.

Приложение Б

(информационное)

Приведение объема воздуха к стандартным условиям

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 20 °С и давление 760 мм рт. ст.) проводят по формуле:

,				(А.1)

где Vt - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

Р - барометрическое давление, к Па (101, 33 кПа = 760 мм рт. ст.);

t0 - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V20 следует пользоваться таблицей коэффициентов (Таблица А.1). Для приведения объема воздуха к стандартным условиям надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.

Таблица А.1 - Коэффициенты приведения объема воздуха к стандартным условиям

| °С | Давление Р, кПа / мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,33 /730 | 97,86 /734 | 98,4 /738 | 98,93 /742 | 99,46 /746 | 100 /750 | 103,53 /754 | 101,06 /758 | 101,33 /760 | 101,86 /764 |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 11768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1400 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -6 | 1,0340 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -2 | 1,0365 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| +2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| +6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 0,9944 | 0,9999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9860 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 09618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9655 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9268 | 0,9339 | 0,9891 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 09468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 09199 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 7 июня 2000 г.).

[2] ГН № 1.02.011-94  "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" от 29.07.2004 г.

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] ТУ 09-449-70 Сульфат таллия.

[6] ТУ 6-09-945-86 Метиловый фиолетовый индикатор (метилвиолет) чистый для анализа.

УДК 543:632.9                                                                                        МКС 13.040.30

Ключевые слова: бромид таллия, иодид таллия  воздух рабочей зоны

УДК 543:632.9                                                                                        МКС 13.040.30

Ключевые слова: бромид таллия, иодид таллия  воздух рабочей зоны

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Главный эксперт Актюбинского филиала РГП «КазИнМетр» | С. Айтжанова |

| Ведущий эксперт Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Ж. Жуматаева |
| --- | --- |