Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ В МЯСЕ И МЯСОПРОДУКТАХ ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ В МЯСЕ И МЯСОПРОДУКТАХ ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации ртути вольтамперометрическим методом при анализе различных видов мяса и мясопродуктов, приведенных ниже:

- мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных);

- субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные (печень, почки, язык и др.), продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы и др.), изделия вареные с использованием субпродуктов;

- колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса;

- консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных);

- мясо птицы, в том числе полуфабрикаты (все виды птицы для убоя, пернатой дичи), субпродукты, консервы птичьи;

- колбасные изделия, копчености и др.

Диапазон определяемых содержаний ртути составляет от 0,01 до 0,20 мг/кг.

Если содержание элемента в пробе выходит за верхнюю границу диапазона определяемых содержаний, допускается уменьшение навески пробы или взятие меньшей аликвоты. Если содержание элемента в пробе выходит за нижнюю границу диапазона определяемых содержаний, то допускается увеличение времени электронакопления. Химические помехи, влияющие на результаты определения ртути, устраняются в процессе проба подготовки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.10-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения.

СТ РК 975-94 Продукты мясные вареные. Технические условия.

СТ РК 1099-2002 Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические условия.

СТ РК 1303-2004 Мясо и мясные продукты. Изделия национальные конские. Технические условия.

СТ РК 1305-2004 Мясо и мясные продукты. Суфле мясное диетическое. Технические условия.

Проект, 1 редакция

СТ РК 1306-2004 Мясо и мясные продукты. Колбаса вареная диетическая "Юбилейная". Технические условия.

СТ РК 1330-2005 Мясо домашней птицы. Технические условия.

СТ РК 1353-2005 Колбасы вареные "Халяль". Общие технические условия.

СТ РК 2157-2011 Мясо индейки. Тушки и их части.

СТ РК ЕЭК ООН 355-2012 Мясо кур. Тушки и их части. Требования при поставках и контроль качества.

СТ РК ГОСТ Р 51447-2010 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений.  Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 10.76-74 Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.009-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2156-76 Реактивы. Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 3739-89 Мясо фасованное. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины и козлятины для розничной торговли.

ГОСТ 7595-79 Мясо. Разделка говядины для розничной торговли.

ГОСТ 7597-55 Мясо-свинина. Разделка для розничной торговли.

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия.

ГОСТ 8625-77 Манометр. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия.

ГОСТ 11125-84 Реактивы. Кислота азотная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 14262-78 Реактивы. Кислота серная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 16867-71 Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические условия.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

ГОСТ 20402-75 Колбасы вареные фаршированные. Технические условия.

ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические условия.

ГОСТ 23219-78 Мясо. Разделка телятины для розничной торговли.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25391-82 Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия.

ГОСТ 27747-2016 Мясо кроликов (тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части). Технические условия.

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31472-2012 Мясо индеек (тушки и их части). Торговые описания.

ГОСТ 31778-2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия.

ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия.

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.

ГОСТ 31990-2012 Мясо уток (тушки и их части). Общие технические условия.

ГОСТ 32005-2012 Мясо мидий варено-мороженое. Технические условия.

ГОСТ 32151-2013 Мясо уток (тушки и их части). Торговые описания.

ГОСТ 32243-2013 Мясо. Разделка оленины на отрубы. Технические условия.

ГОСТ 32226-2013 Мясо. Разделка конины и жеребятины на отрубы. Технические условия.

ГОСТ 32273-2013 Мясо. Оленина для детского питания. Технические условия.

ГОСТ 32734-2014 Мясо перепелов для детского питания. Технические условия.

ГОСТ 33286-2015 Мясо брюхоногих моллюсков охлажденное и мороженое. Технические условия.

ГОСТ 33816-2016 Мясо гусей (тушки и их части). Технические условия.

ГОСТ 33818-2016 Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия.

ГОСТ 34121-2017 Мясо цесарок (тушки и их части). Технические условия.

ГОСТ Р 54034-2010 Мясо. Баранина и ягнятина для детского питания. Технические условия.

ГОСТ Р 54048-2010 Мясо. Свинина для детского питания. Технические условия.

ГОСТ Р 54673-2011 Мясо перепелов (тушки). Технические условия.

ГОСТ Р 55335-2012 Мясо. Конина для детского питания. Технические условия.

ГОСТ Р 56579-2015 Полуфабрикаты мясо содержащие рубленые для детского питания. Технические условия.

РМГ 60-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

РМГ 76-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает измерение массовых концентраций ртути в мясе и мясопродуктах методом инверсионной вольтамперметре при доверительной вероятности Р = 0,95 с погрешностью, не превышающей значений, приведенных  в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества МВИ

| Диапазон измерений массовой концентрации ртути, мг/кг | Показатели, % (Р=0,95) |  |  | Предел повторяемости, rn, (n=2), мг/кг | Предел воспроиз-водимости, Rm, (m=2), мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяе-мости, σr n, (n=2) | воспроиз-водимости, σRm, (m=2) | точности, ± δ, |  |  |
| от 0,01 до 0,02 | 6 | 14 | 28 |  |  |
| – среднее арифметическое значение результатов параллельных измерений; – среднее арифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях. |  |  |  |  |  |

4 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

4.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование

4.1.1 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ OIMLR 76-1 специального класса точности с НПВ 200 г, ценой деления 0,001 г.

4.1.2 Полярограф в комплекте с двух координатным самописцем и цифровым вольтметром или комплекс аналитический вольтамперометрический в комплекте с программным обеспечением ПО.

4.1.3 Электролитическая ячейка, или датчик, в состав которой входят: электроды: индикаторный электрод - графитовый, на основе графита; электрод сравнения - хлорсеребряный, заполненный раствором хлорида калия концентрации 1 моль/дм3,                    с сопротивлением не более 3,0 кОм; сменные стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 20 - 25 см3; приспособления для перемешивания раствора - магнитная мешалка или стеклянная или тефлоновая трубка с оттянутым концом для подвода инертного газа, или вибрация индикаторного электрода в датчике.

4.1.4 Редуктор по ГОСТ 5381 с манометром (140 ± 1) атм. по ГОСТ 8625 (при использовании инертного газа).

4.1.5 Дозаторы пипеточные емкостью 0,01 - 1,00 см3 (10 - 1000 мкл) типа П1.

4.1.6 Магнитная мешалка типа ММ 4, стержень магнитной мешалки.

4.1.7 Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

4.1.8 Муфельная печь по ГОСТ 9736 или электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима от 150 °С  до 600 °С, с погрешностью + 25 °С;

или комплекс пробоподготовки “Темос-Экспресс” с диапазоном рабочих температур от 50 °С до 650 °С с погрешностью измерений ± 15 °С.

4.1.9 Аппарат для дистилляции воды АСД-4 по ГОСТ 28165.

4.1.10 Щипцы тигельные.

4.1.11 Шланги полиэтиленовые или резиновые для подвода газа к ячейке (при использовании инертного газа).

4.1.12 Линейка чертежная мерительная по ГОСТ 17435.

4.1.13 Фильтры обеззоленные.

4.1.14 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

4.1.15 Бумага масштабно-координатная.

4.1.16 Гигрометр психрометрический ВИТ-2.

4.1.17 Барометр-анероид БАММ-1.

4.2 Посуда

4.2.1 Пипетки мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности вместимостью 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см3 по ГОСТ 29227.

4.2.2 Посуда мерная лабораторная стеклянная с притертыми пробками 2-го класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью 25,0; 50,0; 100,0; 500,0 см3 и    1000,0 см3; цилиндры вместимостью 50,0; 10,0 см3; пробирки мерные вместимостью 10,0; 15,0 см3.

4.2.3 Бюксы с притертыми крышками вместимостью 20,0 - 30,0 см3.

4.2.4 Стаканчики из промышленного кварцевого стекла марок КИ, КВ - 20 - 25 см3.

4.2.5 Эксикатор по ГОСТ 25336.

4.2.6 Крышки-дефлегматоры для стаканчиков из термостойкого стекла конусообразной формы диаметром 25 - 35 мм высотой 20 - 25 мм.

4.2.7 Сборник (специальная емкость) для слива растворов ионов золота и ртути.

4.3 Реактивы (квалификации ОСЧ или ХЧ.) и материалы

4.3.1 Государственные стандартные образцы (ГСО/СО), по ГОСТ 8.315: ГСО состава растворов ионов ртути с погрешностью не более 1 % отн. при Р = 0,95. ГСО 3497-86 - раствор ртути с концентрацией 0,1 мг/см3 или 1,0 мг/см3.

4.3.2 СО состава раствора иона золота ГСО 3398 концентрации 0,1 мг/см3.

4.3.3 Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520 (при отсутствии СО).

4.3.4 Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 11125 ос.ч. или по                             ГОСТ 4461 х.ч.

4.3.5 Кислота серная концентрированная по ГОСТ 14262 ос.ч или по ГОСТ 4204 х.ч.

4.3.6 Вода бидистиллированная или дистиллированная по ГОСТ 6709,                               перегнанная в присутствии серной кислоты (0,5 см3 концентрированной серной кислоты и 3 см3 3 %-ного раствора калия марганцевокислого на 1 дм3 дистиллированной воды).

4.3.7 Пероксид водорода по ГОСТ 10929.

4.3.8 Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

4.3.9 Калий хлористый.

4.3.10 Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156.

4.3.11 Азот газообразный по ГОСТ 9293 или другой инертный газ (аргон, гелий, при использовании инертного газа).

4.3.12 Шкурка шлифовальная тканевая алмазная с зернистостью 2 - 3 мкм (ЛМ 3/2).

4.3.13 Бумага индикаторная универсальная.

Примечание - Допускается применение других СИ, вспомогательных устройств, материалов, реактивов и ГСО/СО, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящей методике.

5 Метод измерений

5.1 Измерения массовой концентраций ртути в мясе и мясопродуктах выполняют методом инверсионной вольтамперометрии (ИВ).

5.2 Метод основан на способности элементов электрохимический осаждаться на индикаторном электроде из анализируемого раствора при потенциале предельного диффузионного тока, а затем растворяться в процессе анодной поляризации при определенном потенциале, характерном для данного элемента. Регистрируемый на вольтамперограмме аналитический сигнал элемента пропорционален его концентрации. Массовые концентрации элемента в испытуемых растворах пробы определяют по методу добавок в них аттестованных смесей с установленным содержанием определяемого элемента.

5.3 Основные этапы анализа проб: подготовка пробы; подготовка прибора, электродов, растворов и т.д.; проверка электрохимической ячейки; ИВ-измерения пробы; съемка ВА-кривой; введение АС элемента; съемка ВА-кривой с добавкой АС; расчет концентрации.

Предварительная подготовка проб мяса и мясопродуктов для определения массовой концентрации ртути основана на переводе всех форм ртути в двухвалентную ртуть при растворении проб в азотной кислоте и перекиси водорода. Процесс электроосаждения ртути из раствора подготовленной пробы на индикаторном графитовом электроде проходит при потенциале электролиза, равном 0,0 В относительно хлорсеребряного электрода (ХСЭ), в течение заданного времени электролиза 5 - 15 мин. Процесс электрорастворения элемента с поверхности электрода и регистрация аналитического сигнала анодного пика на вольтамперограмме (ВА-кривой) проводится при линейно-меняющемся (в сторону положительных значений) потенциале при заданной чувствительности прибора. Потенциал максимума анодного тока (пика) ртутина фоне азотной кислоты равен (0,60 ± 0,05) В. Массовая концентрация ртути в пробе определяется методом добавок аттестованных смесей ртути.

|  | Химическая обработка пробы | HNO3 + H2O2 | ИВ-измерения Hg(2+) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T = 120 °C |  |  |

Рисунок 1 - Схема анализа проб мяса и мясопродуктов на содержание ртути.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1.1 К работе с полярографом или вольтамперометрическим анализатором, нагревательными приборами и химическими реактивами допускается персонал, изучивший инструкцию по эксплуатации прибора, правила работы с химическими реактивами и химической посудой.

6.1.2 Прибор и мешалка в процессе эксплуатации должны быть надежно заземлены.

6.1.3 При выполнении аналитических измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.4.009.

6.1.4 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.1.009.

6.1.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

6.1.6 При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:

- помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021;

- содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005;

- безопасность при работе с химическими реактивами в соответствии с                       ГОСТ 12.1.007;

- требования техники безопасности при работе с электроустановками в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и [7];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

6.1.7 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и быть оснащено средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

7 Требования к квалификации операторов

К проведению работ и обработке результатов определения пестицидов допускаются лица, имеющие высшее специальное или среднее специальное образование и опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившие метод в процессе обучения и получившие удовлетворительные результаты при оперативном контроле процедуры определения.

8 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха °С 		25 ± 10;

- атмосферное давление, кПа 			101 ± 4;

- относительная влажность воздуха, % 		65 ± 15 С;

- частота переменного тока, Гц 			50 ± 5;

- напряжение питания в сети, В 			220 ± 22.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Отбор и хранение проб

Отбор и хранение проб проводят в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51447 для группы анализируемой однородной продукции: СТ РК ЕЭК ООН 355 - мясо кур, ГОСТ 10.76 – мясо конины, поставляемая для экспорта, СТ РК 975 - продукты мясные вареные, СТ РК 1099 - мясо. Конина, поставляемая для экспорта, СТ РК 1303 - мясо и мясные продукты. Изделия национальные конские, СТ РК 1305 - мясо и мясные продукты. Суфле мясное диетическое, СТ РК 1306 - мясо и мясные продукты. Колбаса вареная диетическая "Юбилейная", СТ РК 1330 - мясо домашней птицы, СТ РК 1353 - колбасы вареные "Халяль", СТ РК 2157 - мясо индейки, ГОСТ 779 - мясо-говядина, ГОСТ 7724 - мясо свинина, ГОСТ 3739 – мясо фасованное; ГОСТ 7596 – мясо баранины и козлятины для розничной торговли, ГОСТ 7595 – мясо говядины для розничной торговли, ГОСТ 7597 - мясо-свинина для розничной торговли, ГОСТ 16867 - мясо-телятина; ГОСТ 20402 - колбасы вареные фаршированные; ГОСТ 21784 - мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок); ГОСТ 23219 - мясо телятины для розничной торговли, ГОСТ 25391 - мясо цыплят-бройлеров; ГОСТ 27747 - мясо кроликов (тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части), ГОСТ 31472 - мясо индеек (тушки и их части), ГОСТ 31778 – мясо, ГОСТ 31797 - мясо говядины на отрубы, ГОСТ 31990 - мясо уток (тушки и их части), ГОСТ 31962 - мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части), ГОСТ 32005 - мясо мидий варено-мороженое, ГОСТ 32151 - мясо уток (тушки и их части), ГОСТ 32243 - мясо оленины на отрубы, ГОСТ 32226 - мясо конины и жеребятины на отрубы, ГОСТ 32273 - мясо оленины для детского питания, ГОСТ 32734 - мясо перепелов для детского питания, ГОСТ 33286 - мясо брюхоногих моллюсков охлажденное и мороженое, ГОСТ 33816 - мясо гусей (тушки и их части), ГОСТ 33818 – мясо говядины высококачественной, ГОСТ 34121 - мясо цесарок (тушки и их части), ГОСТ Р 54034 – мясо баранины и ягнятины для детского питания, ГОСТ Р 54048 – мясо свинины для детского питания, ГОСТ Р 55335 - мясо конины для детского питания, ГОСТ Р 56579 - полуфабрикаты мясосодержащие рубленые для детского питания, ГОСТ Р 54673 - мясо перепелов (тушки), и др.

Для анализа используют две параллельных пробы и одну холостую пробу.

9.2 Подготовка приборов к работе

Подготовку и проверку полярографа или вольтамперометрического анализатора производят в соответствии с технической документацией по эксплуатации соответствующих приборов. Устанавливают следующий режим работы приборов:

- двух-электродную систему измерений;

- постояннотоковый режим регистрации вольтамперограмм;

- поляризующее напряжение для электронакопления ртути и золота (0,00 + 0,05) В;

- потенциал начала регистрации вольтамперной кривой: 0,00 В;

- конечное напряжение развертки: 0,90 В;

- скорость линейного изменения потенциала 40 мВ/с;

- чувствительность прибора при регистрации вольтамперограмм 2.10-9 - 2.10-6 А/мм (в зависимости от содержания элемента в анализируемой пробе и поверхности электрода);

- время электролиза 1-15 мин (в зависимости от содержания элемента в пробе).

9.3 Подготовка лабораторной посуды

9.3.1 Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают азотной кислотой и многократно бидистиллированной водой. Кварцевые стаканчики дополнительно кипятят в разбавленной серной кислоте в течение    5 - 10 мин и прокаливают в муфельной  печи при температуре 400 °С - 500 °С в течение              5-10 мин. После анализа на содержание ртути кварцевые стаканчики промывают питьевой содой, бидистиллированной водой и прокаливают. Ртуть (2+) при прокаливании улетает полностью, поэтому нет необходимости проверять стаканы на чистоту (отсутствие ртути) перед каждым анализом. Сменные кварцевые стаканчики хранят закрытыми калькой или в эксикаторе в сухом виде.

9.3.2 Проверку стаканчиков для анализа на чистоту проводят путем регистрации вольтамперограмм фонового электролита по 10.1 после многократного ополаскивания их бидистиллированной водой и фоновым электролитом.

Оптимальными являются такие качества реактивов и чистота посуды, когда получают аналитические сигналы ртути в фоновом электролите менее 2 мм при максимально используемой чувствительности прибора.

9.4 Приготовление и проверка работы индикаторного электрода и электрода сравнения

9.4.1 Подготовка индикаторного электрода для определения ртути

Графитовый электрод для определения ртути представляет собой графитовый торцевой электрод с нанесенной на него пленкой золота. Графитовый торцевой электрод изготавливают из пропитанного различными веществами графитового стержня с диаметром рабочей поверхности 3 мм.

Для получения золото-графитового электрода (ЗГЭ) - для определения ртути (с тонкой пленкой золота, нанесенной в процессе измерения) рабочую поверхность графитового электрода предварительно отшлифовывают на фильтре, затем электрод ополаскивают бидистиллированной водой и используют при измерении сигнала ртути. Тонкая золотая пленка получается путем электролиза ионов золота из раствора вместе с определяемыми ионами ртути в процессе измерения (in situ). После проведения анализов ЗГЭ хранят в сухом виде.

9.4.2 Подготовка к работе электрода сравнения

Электрод сравнения заполняют одномолярным раствором хлорида калия или натрия, закрывают пробкой отверстие и выдерживают не менее 12 ч для установления равновесного значения потенциала при первом заполнении. После проведения анализов электрод хранят, погрузив его в одномолярный раствор хлорида калия или натрия.

9.4.3 Проверку работы индикаторного электрода и электрода сравнения проводят в соответствии с 10.2.1 настоящего стандарта.

9.5 Приготовление растворов

9.5.1 Основной раствор, содержащий 100,0 мг/дм3 ртути, готовят по одному из способов:

а) Приготовление из государственных стандартных образцов состава растворов с аттестованными концентрациями ртути 1,0 мг/см3 (1,0 г/дм3).

В мерную колбу вместимостью 50,0 см3 вводят 5,0 см3 ГСО состава ртути, 0,5 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

б) Приготовление из соли ртути по ГОСТ 4212

На аналитических весах берут навеску (0,1708 ± 0,0002) г ртути (II) азотнокислой               1-водной HgNO3·H2О, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, добавляют 1,0 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем до метки бидистиллированной водой. Таким образом, получен раствор с содержанием                               1000,0 мг/дм3 ионов ртути.

Для приготовления основного раствора с содержанием 100,0 мг/дм3 из этого раствора с помощью пипетки берут 5,0 см3 раствора, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50,0 см3, вносят примерно 30 см3 бидистиллированной воды и 0,5 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

Основной раствор ртути устойчив в течение 6 месяцев.

9.5.2 Аттестованные смеси (АС) растворов определяемых элементов готовят согласно СТ РК 2.10, РМГ 60.

Аттестованные смеси серий АС-1, АС-2, АС-3, АС-4 с содержанием по 10,0; 1,0; 0,50 и 0,10 мг/дм3 ртути готовят соответствующими разбавлениями растворов в мерных колбах бидистиллированной водой с добавлением концентрированной азотной кислоты до концентрации 0,1 моль/дм3 для предупреждения гидролиза согласно таблицы 2.

Таблица 2 - Приготовление аттестованных смесей ртути

| Элемент | Концентрация исходного раствора для приготовления АС, мг/дм3 | Отбираемый объем, см3 | Объем мерной посуды, см3 | Концентрация приготовленного раствора АС, мг/дм3 | Шифр полученного раствора (АС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртуть | 100,0 | 2,50 | 25,0 | 10,00 | АС-1 |
|  | 10,0 | 2,50 | 25,0 | 1,00 | АС-2 |
|  | 10,0 | 0,50 | 10,0 | 0,50 | АС-3 |
|  | 10,0 | 0,10 | 10,0 | 0,10 | АС-4 |

При повторном приготовлении растворы сливают в специальный сборник, колбы не промывают водой, а заполняют свежеприготовленным раствором той же концентрации.

АС-1 устойчив в течение 60 дней; АС-2 - в течение 30 дней; АС-3, АС-4 - в течение 15 дней.

9.5.3 Растворы хлорида натрия или калия концентрации 1,0 моль/дм3

Навеску (5,84 ± 0,01) г хлорида натрия или (7,46 ± 0,01) г хлорида калия помещают в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

9.5.4 Азотную кислоту (марки х. ч.) перегоняют. Перегнанная (при температуре              120 °С) азотная кислота должна быть концентрации 12 моль/дм3.

9.5.5 Приготовление раствора фонового электролита (азотная кислота)

В стакан для проведения измерений с помощью пипетки вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды, 0,10 см3 азотной кислоты, 0,04 см3 раствора золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм3.

Раствор фонового электролита готовят ежедневно непосредственно перед проведением анализа.

9.6 Подготовка проб

9.6.1 Подготовка проб мяса и мясопродуктов для анализа при определении массовой концентрации ртути включает “мокрое” окисление раствором азотной кислоты и перекиси водорода.

Для анализа берут две параллельных пробы и одну холостую пробу.

9.6.2 “Мокрое” окисление проводится следующим образом

Навески по 0,50 г анализируемой пробы мяса и мясопродуктов, взятые с точностью до 0,001 г, помещают в кварцевые стаканчики, подготовленный по 9.3.1 – 9.3.2, добавляют 2,0 см3 концентрированной азотной кислоты, накрывают крышкой и в углубление крышки наливают бидистиллированной воды.

Стаканчики с крышкой помещают на плитку или комплекс пробоподготовки “Темос-Экспресс” с температурой 100 °С до полного растворения пробы. Воду в крышке меняют через 5 - 7 мин в течение всей химической обработки пробы. После растворения пробы стаканчики снимают с плитки (вынимают из комплекса), снимают крышки, охлаждают и помещают на 10 - 15 мин в морозильную камеру бытового холодильника для замораживания жировых остатков пробы. Вынимают стаканчики из холодильника, стеклянной палочкой убираю застывший жир. Снова стаканчики с крышкой помещают на плитку или комплекс пробоподготовки “Темос-Экспресс” и нагревают в течение 5 мин при температуре 100 °С. Вынимают стаканчики, слегка охлаждают. Из каждого стаканчика с помощью пипетки или дозатора берут по 0,50 см3 аликвоты пробы, помещают в другие кварцевые стаканчики, подготовленный по 9.3.1 - 9.3.2, добавляют по 0,4 см3 перекиси водорода, накрывают крышкой, в углубление крышки наливают бидистиллированной воды. Стаканчики с крышкой помещают на плитку или комплекс пробоподготовки “Темос-Экспресс” с температурой 120 °С на 30 мин. Снова добавляют по 0,4 см3 перекиси водорода и выдерживают еще 30 мин при той же температуре. Повторяют операцию с добавлением перекиси водорода еще два раза через 20 - 30 мин при той же температуре. Воду в углублении крышки меняют каждые 5 - 7 мин.

После обработки пробы стаканчики снимают с плитки или вынимают из комплекса пробоподготовки, крышку (ту её часть, что была опущена в стаканчик) ополаскивают бидистиллированной водой объемом 9 см3, сливая воду в стаканчик с пробой. В каждый стаканчик с подготовленной пробой добавляют по 0,04 см3 раствора ионов золота (3+) (концентрации 100,0 мг/дм3). Проба готова к выполнению измерений.

9.6.3 ≪Холостую≫ пробу (проверка на чистоту HN03, Н2О2) проводят при каждой серии анализов и обязательно при смене партии реактивов. Подготовку “холостой” пробы проводят аналогично разделу 9.6.1 настоящей методики, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду.

10 Выполнение измерений

10.1 Выполнение измерений массовой концентрации ртути в растворе подготовленной пробы мяса и мясопродуктов проводят с использованием комплекса вольтамперометрического СТА (с ПО Windows) проводят с использованием универсального полярографа.

10.2 Выполнение измерений массовой концентрации ртути в растворе подготовленной пробы мяса и мясопродуктов с использованием комплекса вольтамперометрического СТА (с ПО DOS) проводят в следующей последовательности:

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с ≪Руководством пользователя≫ на данный прибор.

10.2.1 Приготовление индикаторного графитового электрода

Для получения золотой пленки на рабочей поверхности графитового электрода рабочую поверхность электрода предварительно отшлифовывают на фильтре.

Устанавливают электроды:

- графитовый (катод) - в гнездо РЭ,

- хлорсеребряный (анод) - в гнездо ХСЭ.

Из команды ≪ВЫБОР≫ загружают файл ≪Нg≫  Трасса Нg

Загружают или создают трассу анализа со следующими параметрами:

| Ячейки | 1 - Вкл. | 2-Вкл. | 3 - Вкл |  |  | Тип развертки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Этапы | Время | Потенциал | УФО | Газ | Меш | Накопительная Шаг-4 Амплитуда - 0 Задержка 10 Задержка - 0 Заполнение - 0 Потенциал - 0,0 1 рез = 11-12 График разв. |
| 1. Подготовка раствора | 0с | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 2. Обработка раствора | 0 | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 3. Обработка электрода | 0с Цикл мс 1: 0,000 0 2 : 0,000 |  | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 4. Очистка электрода | 20 с | +0,850 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Накопление | 60 с | 0,00 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 6. Успокоение | 5с | 0,00 | Отключено |  |  |  |
| 7. Развертка | Скорость 90 мВ/с | +0,850 | Отключено |  |  |  |
| Число циклов – 5 Множитель -1- Ю'10 Производная - Выкл. Циклическая - Выкл. Инверсия - Выкл. Реверс - Выкл. Фильтр -15 |  |  | Сплайн – разметка Выкл. Вычитание ФОНа Выкл. |  |  |  |
| Диапазоны поиска пиков элементов: Элемент Нg Потенциал +0,600 Зона [+/- мВ] 70 |  |  |  |  |  |  |

Из команды ≪ВЫБОР≫ загружают команду ≪ФОН≫.

10.2.2 Проверка работы графитового электрода по контрольной пробе ртути

В стаканчик с помощью пипетки или дозатора наливают 10,0 см3 бидистиллированной воды, добавляют 0,1 см3 концентрированной азотной кислоты и               0,04 см3 раствора иона золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм3.

Стаканчик помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды и запускают команду ≪ФОН≫ (≪Руководство пользователя≫).

Запускают команду ≪ПУСК≫ и снимают пять вольтамперограмм.

Проводят их обработку (≪УСРЕДНЕНИЕ≫).

Проводят команду ≪ВЫХОД≫.

Переходят в команду ≪ПРОБА≫.

В стаканчик с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором 0,01 см3 АС ртути концентрации 0,50 мг/дм3.

Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием ртути 0,0005 мг/дм3 при объеме пробы 10,0 см3.

Запускают команду ≪ПРОБА≫ (устанавливают курсор на ≪ПУСК/СТОП≫, щелкают левой клавишей мыши один раз), производят несколько съемок вольтамперных кривых, производят их обработку (≪УСРЕДНЕНИЕ≫) и переходят в команду ≪ДОБАВКА≫.

Вводят в стаканчик с пробой еще одну добавку ртути объемом 0,01 см3 концентрации 0,50 мг/дм3 и запускают команду ≪ПУСК≫.

Пока комплекс проводит измерения, заполняют таблицу в графе ≪КОЛИЧЕСТВО≫.

| Масса навески | 0.00 [ г ] |  |
| --- | --- | --- |
| Объем пробы | 10,0 [ см3 ] |  |
| Объем минерализата | 1,00 [ см3 ] |  |
| Объем аликвоты | 1,00 [ см3 ] |  |
| ДОБАВКА |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС [ см3 ] | Концентрация АС [ мг/дм3 ] |
| Нg | 0,01 | 0,5 |

После обработки вольтамперных кривых добавки (≪УСРЕДНЕНИЕ≫) смотрят ≪СОДЕРЖАНИЕ≫.

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями элемента составляет < 20 %, т.е. находится в пределах от 0,0004 до 0,0006 мг/дм3, то графитовый электрод считают пригодным к работе.

После этого приступают к измерению проб в такой же последовательности. Электроды готовы к работе.

Таблица 3 - Рекомендуемые добавки аттестованных смесей при регистрации вольтамперограмм при анализе проб мяса и мясопродуктов на содержание ртути

| Диапазон определяемых концентраций ртути, мг/кг | 0,01-0,03 | 0,03-0,10 | 0,10 —0,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время электронакопления, мин | 15-10 | 10-5 | 1 0 - 5 |
| Концентрация АС для добавок, мг/дм3 | 0,1 | 0,1 – 0,5 | 0,5 – 1,0 |
| Рекомендуемый объем добавки АС, см3 | 0,01 – 0,03 | 0,03 – 0,02 | 0,02 – 0,03 |
| Навеска, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10.3 Измерения при анализе пробы на содержание ртути

Одновременно проводят анализ двух параллельных и одной холостой пробы.

Пробы, подготовленные для измерения по 9.6.1 помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.

Запускают команду ≪ПРОБА≫ из колонки ≪ДЕЙСТВИЯ≫.

Запускают команду ≪ПУСК≫.

После каждого цикла измерений на экран выводятся очередные вольтамперограммы характерного типа.

В результате выполнения серии измерений на экране должно быть по 3 - 5 вольтамперограмм в каждом из окон вывода, соответствующим ячейкам 1,2,3.

Не воспроизводимые вольтамперограммы исключают.

После измерения по пробе сигнала ртути выходят из меню действий по пробе и входят в меню "ДОБАВКА".

Заполняют таблицу "КОЛИЧЕСТВО" в меню действий по ДОБАВКЕ.

Например:

| Масса навески | 0,50 [ г ] |  |
| --- | --- | --- |
| Объем пробы - | - |  |
| Объем минерализата | 2,00 [ см3 ] |  |
| Объем аликвоты | 0,50 [ см3 ] |  |
| ДОБАВКА |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС [ см3 ] | Концентрация АС [ мг/дм3 ] |
| Нg | 0,01 | 0,5 |

Вносят с помощью пипетки или дозатором добавку АС ртути 0,01 см3 концентрации 0,50 мг/дм3 в каждую ячейку и запускают команду, нажав "ПУСК" в меню действий по ≪ДОБАВКЕ≫. Если к этому моменту комплекс провел измерение и разметка кривых проведена, сразу смотрят результаты анализа в таблице СОДЕРЖАНИЕ.

После завершения всех измерений, исключения выпавших кривых и усреднения результатов - анализ пробы на содержание ртути завершен. Окончательный результат смотрят в ≪СОДЕРЖАНИЕ≫ изаносят в ≪АРХИВ≫ (≪Руководство пользователя≫ команда АРХИВ).

11 Обработка результатов измерений;

11.1 При использовании вольтамперометрического анализатора СТА в комплекте с компьютером регистрацию и обработку результатов измерений аналитических сигналов и расчет массовых концентраций компонента  в пробе (мг/кг) выполняет система сбора и обработки данных анализатора.

11.2 Расчет массовой концентрации компонента в пробе

11.2.1 Для определения ртути комплекс рассчитывает среднее значение в пробе и в пробе с добавкой (Руководство пользователя ≪Команда ПРОБА≫ и ≪Команда ДОБАВКА≫).

Программа ведет расчет концентраций по средним значениям результатов обработки полученных на настоящий момент кривых.

После усреднения расчет производится только по средним кривым фона, пробы и добавки.

Массовая концентрация ртути в пробе вычисляется по формуле:

,			(1)

где  - высота пика ртути на кривой пробы;

- концентрация АС ртути, из которой делается добавка, мг/дм3;

- объём добавки АС ртути, см3;

- объём минерализата, см3;

- высота пика ртути на BA-кривой пробы с добавкой АС * пробы с добавкой ртути;

- объём аликвоты, см3;

- навеска пробы, г.

Таким образом, получен результат анализа каждой из двух параллельных и одной холостой пробы. Если содержание в холостой пробе соизмеримо с содержанием в рабочей пробе, то проводить её вычитание.

11.3 Проверка приемлемости результатов измерений

11.3.1 Проверяют приемлемость полученных результатов параллельных определений. Расхождение между полученными результатами двух параллельных анализируемых проб не должно превышать предела повторяемости г. Значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений приведено в таблице 1.

Результаты считают приемлемыми при выполнении условия

,					(2)

Абсолютное значение предела повторяемости рассчитывается для среднеарифметического значения результатов двух параллельных определений, полученных после вычитания результата холостой пробы (при необходимости):

,					(3)

При выполнении условия (3) значение  принимается за результат измерения массовой концентрации определяемого элемента в пробе.

11.3.2 При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно получить еще два результата параллельных определений.

Если при этом размах (Xmax - Xmin) результатов четырех параллельных определений равен или меньше предела повторяемости r*, то в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение результатов четырех параллельных определений. Значения предела повторяемости (r*) для четырех результатов параллельных определений: , rn, (n=4), мг/кг.

Если размах (Xmax - Xmin) больше r* , выясняют причины появления неприемлемых результатов параллельных определений. При этом проводят оперативный контроль повторяемости по РМГ 76 или разделу А.2 приложения А

11.4 Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение предела повторяемости результатов параллельных определений, и содержать не более двух значащих цифр.

12 Форма представления результатов измерений

12.1 Результаты измерений хранят в ПО или оформляют записью в журнале. При этом приводят сведения об анализируемой пробе, условиях измерений, дате получения результата измерений. Запись в журнале удостоверяет лицо, проводившее измерения.

12.2 Результат измерения (анализа) в документах, выдаваемых лабораторией, представляют в следующих видах:

мг/кг, P = 0,95	,				(4)

или , мг/кг, P = 0,95, при условии -	,		(5)

где  - результат измерения, мг/кг;

- значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные при реализации методики лаборатории;

- значения характеристики погрешности настоящей методики выполнения измерений, которые рассчитываются по формуле:

,				(6)

где δ - относительное значение показателя точности (характеристики погрешности), приведенное в таблице 1.

Примечание – Характеристику погрешности результатов измерений при реализации методики в лаборатории допускается устанавливать по формуле

,				(7)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений по пп. 13.3 и 13.4.

13 Контроль показателей качества измерений

13.1 Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности результатов анализа при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности, среднеквадратического отклонения повторяемости).

13.2 Оперативный контроль процедуры анализа (выполнения измерений) проводят:

- при внедрении методики выполнения измерений в лаборатории;

- при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (например, при смене партии реактивов, после ремонта прибора, при длительном промежутке времени между анализами и т.д.).

Оперативный контроль процедуры анализа проводит сам исполнитель с целью проверки его готовности к проведению анализа рабочих проб.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят по РМГ 76 или приложению А.

13.3 Одной из форм контроля стабильности результатов анализа является контроль стабильности результатов анализа в пределах лаборатории с использованием контрольных карт, реализуемый путем контроля и поддержания на требуемом уровне:

- погрешности результатов измерений;

- внутрилабораторной прецизионности;

- повторяемости результатов параллельных определений.

13.4 Процедуры и периодичность контроля точности (контроля стабильности) получаемых результатов измерений в пределах лаборатории проводят с учетом требований раздела 6 ГОСТ ИСО 5725-6 или по РМГ 76.

13.5 Периодичность контроля исполнителем процедуры выполнения измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

13.6 Проверка приемлемости результатов измерений для двух лабораторий

13.6.1 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях, r = 2), проводят с учетом требований                     ГОСТ ИСО 5725-6 по отношению к пределу воспроизводимости, приведенному                               в таблице 1, или к критической разности для двух среднеарифметических результатов измерений в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами измерений, полученных в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение.

Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 1. При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно ГОСТ ИСО 5725 6.

13.6.2 Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6.

Приложение А

(информационное)

Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализа

А.1 Общие положения

А.1.1 Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет непосредственно исполнитель на основе информации, получаемой при реализации отдельно взятой контрольной процедуры с использованием средств контроля.

А.1.2 Роль средств контроля выполняют:

- образцы для контроля (АС по СТ РК 2.10, РМГ 60);

- рабочие пробы с известной добавкой определяемого элемента;

- рабочие пробы стабильного состава.

А.1.3 Схема оперативного контроля процедуры анализа предусматривает:

- реализацию контрольной процедуры;

- расчет результата контрольной процедуры;

- расчет норматива контроля;

- сравнение результата контрольной процедуры с нормативом контроля;

- принятие решения по результатам контроля.

А.2 Алгоритм оперативного контроля повторяемости результатов контрольных измерений

А.2.1 Получают два результата параллельных определений любого средства контроля (по А.1.2).

А.2.2 Реализуют схему контроля повторяемости (по А.1.3), получая два результата параллельных определений.

Результат контрольной процедуры равен

,			(А.1)

Норматив контроля повторяемости равен пределу повторяемости r при п=2, значение которого приведено в таблице 1.

Проверяют условие

,				(А.2)

А.2.3 Если условие (А.2) выполняется, то рассчитывают результат контрольной процедуры анализа как среднее арифметическое из результатов двух параллельных определений.

Если rк > r , то делают повторную контрольную процедуру, получая заново два результата параллельных определений.

При повторном превышении предела повторяемости процедуру анализа прекращают и выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

А.3 Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа в условиях внутрилабораторной прецизионности

А.3.1 Образцами для выполнения данной процедуры являются средства контроля поА.1.2. Объем отобранной пробы для контроля должен соответствовать удвоенному объему (массы), необходимому для проведения измерений. Отобранный объем (масса) делят на две части и анализируют в соответствии с требованиями настоящего стандарта в условиях внутрилабораторной прецизионности или различными операторами, или в различное время, или с использованием различных средств измерений и т.д., при соблюдении условий и сроков хранения проб.

Получают соответственно  и .

А.3.2 Рассчитывают результат контрольной процедуры

,				(А.3)

Рассчитывают или устанавливают норматив контроля внутрилабораторной прецизионности

,				(А.4)

где R - значение предела воспроизводимости, приведенное в таблице 1,

- среднее арифметическое значение результатов, полученных в условиях внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности.

А.3.3 Результаты, полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности (, ), считают удовлетворительными при условии

,				(А.5)

А.3.4 При выполнении условия (А.5) общее среднее арифметическое  представляют в качестве результата контрольной процедуры.

При невыполнении условия (А.5) измерения повторяют.

При повторном невыполнения условия (А.5) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

А.4 Алгоритм контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок

А.4.1 Контроль исполнителем процедуры выполнения измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля Кд.

А.4.2 Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле

,				(А.6)

- результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе с известной добавкой - среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости г. Значение г приведено в таблице 1.

- результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе без добавки - среднее арифметическое двух результатов  параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости г;

- величина добавки.

Примечание - Величина добавки должна составлять от 50 до 150 % от массовой концентрации элемента в пробе без добавки.

А.4.3 Норматив оперативного контроля Кд рассчитывают по формуле

,				(А.7)

- значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации элемента в пробе без добавки и в пробе с добавкой соответственно.

При установлении Δл можно использовать примечание в 12.2.

А.4.4 Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия:

,				(А.8)

При невыполнении условия (А.8) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.8) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам

А.5 Алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием образцов для контроля

А.5.1 Образцами для контроля являются рабочие пробы анализируемых объектов с отсутствием данного элемента или малой концентрацией элемента, в которые введена точная концентрация искомого элемента (аттестованная характеристика - С). Элемент концентрации С вводят в пробу до стадии пробоподготовки.

А.5.2 Алгоритм проведения контроля точности с применением образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной процедуры Кк, равного разности между результатом контрольного измерения аттестованной характеристики в образце для контроля - X и его аттестованным значением - С, с нормативом оперативного контроля точности - К.

Результат контрольной процедуры равен

,				(А.9)

Норматив контроля точности К рассчитывают по формуле:

,				(А.10)

А.5.3 Точность контрольного измерения признают удовлетворительной, если:

,					(А.11)

При невыполнении условия (А.11) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.11) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II              от 7 июня 2000 г.).

[2] ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,

[3] ТУ 25-04-1696-75 Вольтметр цифровой. Технические условия.

[4] ТУ 4215-001-20694097-98 Комплекс СТА аналитический вольтамперометрический. Технические условия.

[5] ТУ 25-1173.103-84 Аппарат для бидистилляции воды. Технические условия.

[6] ТУ 64-1.973-76 Щипцы тигельные. Технические условия.

[7] ТУ 6-09-1678-95 Фильтры обеззоленные. Технические условия.

[8] ТУ 6-09-2502-77 Вода обессоленная. Технические условия.

[9] ТУ 6-09-3678-74 Калия хлорид ос. ч.. Технические условия.

[10] ТУ 2-036-0224450-014-89 Шкурка шлифовальная тканевая эльборовая. Технические условия.

УДК 637.5.04/07:006.354						           МКС 67.120.10

Ключевые слова: методика выполнения измерений, массовая концентрация ртути, вольтамперометрический метод, пробы мяса и мясопродуктов

УДК 637.5.04/07:006.354						           МКС 67.120.10

Ключевые слова: методика выполнения измерений, массовая концентрация ртути, вольтамперометрический метод, пробы мяса и мясопродуктов

РАЗРАБОТЧИК: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Главный эксперт Актюбинского филиала РГП «КазИнМетр» | С. Айтжанова |
| Эксперт 1 категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Б. Убиштаева |