Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ МЫШЬЯКА И РТУТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ, И ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применениюдо его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______2020г. № _______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ МЫШЬЯКА И РТУТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ, И ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений устанавливает инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой доли мышьяка и ртути в пищевой продукции, продовольственном сырье и продуктах детского питания.

Метод обеспечивает получение результатов измерений массовой доли мышьяка и ртути в пищевой продукции, продовольственном сырье и продуктах детского питания в диапазонах и с погрешностями, приведенными в таблице 1.

Положения стандарта применяют для оценки контроля качества пищевой продукции, продовольственном сырье, и продуктах детского питания, в том числе для целей санитарно-гигиенического контроля [1], [3].

Настоящий стандарт предназначен для физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.10-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.009-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 5841-74 Реактивы. Гидрозин сернокислый.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 10262-73 Реактивы. Цинка окись. Технические условия.

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриеваяэтилендиамин -N,N,N`,N`-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия.

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия.

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования.

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой.

ГОСТ 29225-91Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 Межгосударственный классификатор стандартов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [3], СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, ГОСТ ИСО 5725-6.

4 Требования к показателям точности измерений

4.1 При соблюдении всех регламентированных условий и проведении анализа в точном соответствии с данной методикой значение погрешности (и её составляющих) результатов измерений при доверительной вероятности Р=0,95 не превышает значений, приведенных в таблице 1 для соответствующих диапазонов измерений.

Таблица 1 - проведение анализа в соответствии

| № | Наименование элемента | Диапазон измерений массовой доли, млн-1 (мг/кг) | Показатель точности (границы относительной погрешности), ± δ, % при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), , % | Предел повторяемости, r, % Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мышьяк | от 0,0020 до 0,020 вкл | 30 | 8 | 14 | 22 |
|  |  | св. 0,020 до 5 вкл. | 25 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | Ртуть | от 0,0020 до 0,020 вкл. | 30 | 9 | 14 | 25 |
|  |  | св. 0,020 до 0,9 вкл. | 18 | 5 | 9 | 14 |

5 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы

5.1 Средства измерений, оборудование, реактивы

5.1.1 Гигрометр психрометрический с диапазоном измерений относительной влажности от 0 % до 98 %, диапазон измерений температуры от минус 20 °C до 60 °C, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры ± 0,3 °C, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении относительной влажности ± 2 % согласно действующей НД.

5.1.2 Барометр-анероид, диапазон измеряемого атмосферного давления       от 80 до 106 кПа, основная погрешность не более ± 0,2 кПа согласно действующей НД.

5.1.3 Анализатор вольтамперометрический с трехэлектродным датчиком и системой сбора и обработки данных со следующими метрологическими характеристиками:

- предел обнаружения ионов кадмия, мг/дм3,			         5*10-5;

- предел допускаемых значений относительного (СКО) случайной составляющей погрешности результатов измерений, %,					  не более 4.

5.1.4 Государственные стандартные образцы состава растворов ионов мышьяка с аттестованным значением массовой концентрации 0,1 мг/см3 и относительной погрешностью аттестованного значения не более ±1 %.

Например: ГСО раствора ионов мышьяка 7344.

5.1.4 Государственный стандартный образец состава раствора ионов ртути с аттестованным значением массовой концентрации 1,0 мг/см3 и относительной погрешностью аттестованного значения не более  ±1 %.

Например: ГСО раствора ионов ртути 7343.

5.1.6 Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 гкл. специальный по ГОСТ 24104.

5.1.7 Дозаторы медицинские лабораторные переменного объема 5 – 100 и 200 – 1000 мкл по ГОСТ 28311.

5.1.8 Пипетки мерные лабораторные стеклянные 2 класса точности по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169, вместимостью 0,5; 1.0; 2,0; 5,0; 10,0 см3.

5.1.9 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2 класса точности по ГОСТ 1770: колбы мерные наливные вместимостью 25 см3; 50 см3; 100 см3; 500 см3;1000 см3; цилиндры вместимостью 10 см3; 25 см3; 50 см3, 100 см3, 1000 см3; пробирки мерные вместимостью 10 см3; 15 см3; 20 см3.

5.1.10 Шкаф сушильный лабораторный с диапазоном регулирования температуры 40 - 1500С.

5.1.11 Аналитический автоклав МКП-04 или МКП-05 АНКОН - АТ-2, СВЧ-минерализатор или электропечь сопротивления камерная лабораторная с диапазоном регулирования температуры 200 - 11000С.

5.1.12 Аппарат для приготовления бидистиллированной воды (стеклянный)АСД-4 по ГОСТ 28165.

5.1.13 Баня песчаная.

5.1.14 Чаши выпарительные вместимостью 20 – 50 см3 по ГОСТ 29225.

5.1.15 Воронки фильтрующие ВФ-1-32 ПОР 40 ТХС, В-25-312 ХС, В-36-50 ХС по ГОСТ 25336.

5.1.16 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400.

5.1.17 Калий хлористый по ГОСТ 423.

5.1.15 Кислота азотная марки "ос.ч"по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125 (d =1,42 г/см3).

5.1.18 Спирт этиловый ректификованный, технический по ГОСТ 18300.

5.1.19 Кислота серная по ГОСТ 4204 (d =1,84 г/см3).

5.1.20. Кислота соляная по ГОСТ 14261 (d =1,185 г/см3).

5.1.21 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

5.1.22 Гидразин сернокислый, марки "ч.д.а" по ГОСТ 5841.

5.1.23 Соль динатриеваяэтилендиамин-N,N,N, N, – тетрауксусной кислоты

2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652 или по [5], марки "х.ч".

5.1.24 Кислота хлорная, марки "х.ч" по [6].

Примечание - Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных выше. Все реактивы должны быть квалификации ос.ч или х.ч.

6 Метод измерений

6.1 Инверсионно-вольтамперометрический метод основан на зависимости тока, проходящего через ячейку анализатора с анализируемым раствором, от массовой доли элемента, содержащегося в растворе и функционально связанного с формой и параметрами приложенного к электродам поляризующего напряжения.

Инверсионно-вольтамперометрический метод базируется на способности анализируемого элемента электрохимический накапливаться на поверхности или в объеме индикаторного (рабочего) электрода и растворяться в процессе анодной или катодной поляризации при определенном потенциале, характерном для каждого элемента.

Высота пика элемента, регистрируемого на вольтамперограмме, пропорциональна массовой доле элемента в растворе.

Процесс вольтамперометрического определения содержания элементов в инверсионном режиме включает в себя:

-электрохимическую очистку измерительного (рабочего) электрода;

-электрохимическое накопление элемента на измерительном электроде;

-электрорастворение накопленного элемента при развертке потенциала при заданных режимах.

Массовую концентрацию элемента в растворах проб после их минерализации определяют методом «стандартных добавок», не требующим построения градуировочной кривой.

«Метод стандартных добавок» основан на регистрации циклов вольтамперограмм при одних и тех же параметрах измерений серии растворов:

- фонового электролита (фона);

- пробы, подготовленной к измерениям;

- той же пробы, в которую вводят раствор-добавку измеряемого элемента, с известной массовой концентрацией.

Объем раствора-добавки, вносимого в измеряемую пробу после регистрации вольтамперограмм, подбирают таким образом, чтобы после введения раствора-добавки в пробу высота аналитического пика определяемого элемента на вольтамперограммеувеличивалась в (1,5 …..3) раза. Раствор-добавку можно вводить последовательно несколько раз*, однако суммарный объем всех добавок* не должен превышать 10% (2 см3) объема пробы в ячейке.

Результаты измерений рассчитываются автоматически сравнением значений аналитических сигналов элемента на вольтамперограммах серии растворов.

_________

* Объем(ы) растворов- добавок, количество их и массовая концентрация регистрируются в программе анализатора.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

7.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

7.3 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019. Запрещается включать в сеть приборы и работать на них без заземления.

7.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

7.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

7.6 Помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

7.7 Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004. Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

8 Требования к квалификации операторов

Выполнение измерений и обработку результатов должен проводят инженеры-химики, техники или лаборанты не ниже 4-го разряда по ГОСТ 12.0.004, имеющие высшее или специальное образование, опыт работы в химической лаборатории, прошедшие специальное обучение, изучившие нормативную документацию на анализатор.

9 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С				      20 – 35;

- атмосферное давление, кПа			84,0 - 106,1 (760 ± 30 мм рт.ст.);

- относительная влажность воздуха, %				      65 ± 15;

- частота питающей сети, Гц						        50 ± 1;

- напряжение питания в сети, В						 220.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Порядок подготовки к измерениям массовой доли мышьяка

При подготовке к выполнению измерений выполняют следующие работы: подготовку посуды, приготовление растворов, подготовку пробы, подготовку анализатора к работе.

10.1.1 Подготовка посуды

Новую и загрязненную посуду тщательно промывают хромовой смесью, затем многократно споласкивают водопроводной водой, несколько раз - дистиллированной водой, а затем трижды - бидистиллированной водой.

При выполнении измерений непосредственно перед использованием подготовленную посуду дополнительно промывают раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 1 моль и тщательно ополаскивают бидистиллированной водой.

10.1.2 Приготовление растворов

10.1.2.1 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 2 моль

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 наливают немного бидистиллированной воды и осторожно цилиндром приливают 165 см3 концентрированной соляной кислоты (d = 1,185 г/см3). Раствор перемешивают и после охлаждения доводят до метки бидистилированной водой. Срок хранения раствора 6 месяцев.

10.1.2.2 Приготовление раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 1моль

В мерную колбу вместимостью 1 дм3, в которую добавляют                                          500 см3 бидистиллированной воды, цилиндром вносят 82,5 см3 концентрированной соляной кислоты (d = 1,185 г/см3) и доводят объем раствора до метки бидистилированной водой. Срок хранения раствора 6 месяцев.

10.1.2.3 Приготовление насыщенного раствора гидразина сернокислого

В стакан, вместимостью 200 см3 цилиндром наливают 100 см3 бидистиллированной воды, добавляют пипеткой 1 см3 концентрированной серной кислоты (d=1,84 г/см3) и перемешивают. В полученный раствор добавляют небольшими порциями гидразин сернокислый, растворяя его до получения насыщенного раствора. Срок хранения раствора 1 месяц.

10.1.2.4 Приготовление раствора трилона Б молярной концентрации 0,1моль

9,3 г соли динатриевой этилендиамин - N, N,N,N - тетрауксусной кислоты 2-водной (трилона Б) (результат взвешивания записывают до одного десятичного знака) помещают мерную колбу вместимостью 250 см3 и растворяют в бидистиллированной воде, после чего содержимое колбы доводят до метки и перемешивают. Срок хранения раствора 1 месяц.

10.1.2.5 Приготовление насыщенного раствора хлористого калия

Калий хлористый растворяют при нагревании в 150 см3 дистиллированной воды до насыщения. Горячий раствор фильтруют и охлаждают до комнатной температуры. Раствор хранят в контакте с выпавшими кристаллами соли. Срок хранения 12 месяцев.

10.1.2.6 Приготовление раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 1моль

В мерную колбу вместимостью 1 дм3, в которую добавляют 500 см3бидистиллированной воды, цилиндром вместимостью 100 см3 вносят 62 см3 концентрированной азотной кислоты (d = 1,42 г/см3) и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой.

10.1.2.7 Приготовление раствора-добавки ионов мышьяка массовой концентрации 10,0 мг/дм3

Вскрывают стеклянную ампулу ГСО, выливают содержимое в сухой стакан, затем 5,0 см3 раствора с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3. Объем раствора доводят до метки насыщенным раствором гидразина сернокислого, приготовленного по 10.1.2.3, и перемешивают. Приготовленный раствор перед применением выдерживают не менее суток. Срок хранения раствора не более 30 дней.

10.1.3 Подготовка проб

10.1.3.1 Подготовку проб к анализу выполняют методом минерализации* в герметично замкнутых системах (аналитических автоклавах) по [6]. Полученный минерализат количественно небольшими порциями бидистиллированной воды переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3.  К анализу готовят две параллельные пробы.

_________

* Допускается подготовка проб к анализу методом минерализации в открытых системах

10.1.3.2 Подготовка проб к регистрации вольтамперограмм.

Минерализованную пробу по 10.1.3.1 объемом 1 - 5 см3 пипеткой переносят в фарфоровую чашку и упаривают, не допуская разбрызгивания, до состояния «влажных солей». Остаток («влажные соли») должен иметь белый или слегка окрашенный цвет без темных включений.

10.1.3.3 Остаток «влажных солей» равномерно смачивают 3 каплями концентрированной серной кислоты, добавляют 0,1 г гидразина сернокислого, перемешивают стеклянной палочкой и нагревают на электроплитке с закрытой спиралью до удаления паров серной кислоты. После охлаждения содержимое чашки растворяют в 1 см3 раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 1моль и добавляют 1 см3 раствора динатриевой соли этилендиамин - N,N,N, N - тетрауксусной кислоты 2-водной (трилона Б) с молярной концентрацией 0,1моль, тщательно перемешивают и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3. Содержимое колбы доводят до метки бидистиллированной водой. Электроактивная форма мышьяка (As+3) сохраняет устойчивость в анализируемом растворе в течение 4-х часов.

10.1.3.4 Подготовка "холостой" пробы (контроль на реактивы) включает все операции по 10.1.3, за исключением добавления навески пробы.

10.1.3.5 В случае, если содержание определяемого элемента в пробе, подготовленной для регистрации вольтамперограмм находится выше верхнего предела диапазона измерений пробу для регистрации вольтамперограмм соответствующего элемента разбавляют раствором фонового электролита до требуемого уровня концентрации.

10.1.3.6 В случае, если содержание определяемого элемента в подготовленной пробе находится ниже нижнего предела диапазона измерений, допускается увеличение объема минерализата по 10.1.3.1 или увеличение массы пробы, взятой для выполнения измерений.

10.2 Подготовка анализатора к измерениям

10.2.1 Анализатор подготавливают к работе в соответствии с руководством по эксплуатации прибора. В электрохимическую ячейку анализатора устанавливают электрод сравнения, заполненный за 24 часа до начала работы насыщенным раствором хлористого калия  и электрод АКУ-2 (золотой).

Примечание - При отсутствии или неисправности электрода сравнения включать электрохимическую ячейку категорически запрещается.

10.2.2 Работоспособность анализатора устанавливают по появлению на дисплее анализатора после его включения надписи «Тест прошел». Чистоту электрохимической ячейки по каждому определяемому иону проверяют в соответствии с руководством по эксплуатации.

Примечание - Проверка чистоты электрохимической ячейки является обязательной операцией.

10.3 Отбор проб

Отбор, консервация  и хранение проб продукции проводятся в соответствии с ГОСТ, ТУ и другой нормативной документацией, регламентирующей отбор проб конкретных видов продукции.

При отборе проб составляется акт отбора по установленной форме.

10.4 Порядок подготовки к измерениям  массовой доли ионов ртути

10.4.1 При измерении массовой концентрации ртути к чистоте посуды предъявляются высокие требования.

10.4.2 Приготовление растворов

10.4.2.1 Приготовление раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 пипеткой вносят 8,5 см3 концентрированной  (d=1,185 г/см3) соляной кислоты и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой. Срок хранения не более 6 месяцев.

10.4.2.2 Приготовление раствора фонового электролита

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 пипеткой вместимостью 10 см3 вносят10 см3 хлорной кислоты (d=1,50-1,51 г/см3), цилиндром вместимостью 50 см3 добавляют 30 см3 раствора соляной кислоты, приготовленного по  10.4.2.1. Объем раствора доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения не более 6 месяцев.

10.4.2.3 Приготовление насыщенного раствора хлористого калия по 10.1.2.5.

10.4.2.4 Все растворы хранят в склянках боросиликатного стекла.

10.4.2.5 Приготовление раствора ионов ртути с массовой концентрацией ионов ртути 100,0 мг/дм3

Вскрывают стеклянную ампулу ГСО, выливают содержимое в сухой стакан, затем 5,0 см3 раствора пипеткой вместимостью 5 см3 переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой.

10.4.2.6 Приготовление растворов-добавок  ионов ртути с массовыми концентрациями (0,1 - 10,0) мг/дм3

Раствор-добавку массовой концентрации ионов ртути 10 мг/дм3 готовят разбавлением раствора, приготовленного по 10.4.2.5, бидистиллированной водой в соответствии с таблицей 2.

Растворы с массовой концентрацией ионов ртути 1,0 и 0,1 мг/дм3 готовят методом последовательного разбавления раствором фонового электролита в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Приготовление растворов-добавок ионов ртути

| Массовая концентрация раствора ионов ртути, мг/дм3 | Объем раствора,см3 | Объем мерной колбы, см3 | Массовая концентрация раствора-добавки,мг/дм3 | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 50 | 10,0 | 30 дней |
| 10 | 5 | 50 | 1,0* | готовят в день определения |
| 1 | 5 | 50 | 0,1* |  |
| _________ * растворы, наиболее часто используемые для добавок |  |  |  |  |

10.4.3 Подготовка проб

10.4.3.1 Минерализат пробы, подготовленный по 10.1.3.1, объемом (5 - 10) см3 пипеткой переносят в фарфоровую чашку и осторожно упаривают до состояния «влажных солей». Остаток «влажных солей» раствором фонового электролита количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят содержимое колбы до метки раствором фонового электролита.

10.4.3.2 Подготовка "холостой" пробы включает все операции по 10.4.3.1 без минерализата пробы.

10.5 Подготовка анализатора к измерениям

10.5.1 Подготовка анализатора к измерениям по 10.2

10.5.2 Для анализа проб на содержание ртути рекомендуется использовать отдельный комплект электродов (вспомогательного, измерительного и сравнения) и посуды.

11 Выполнение измерений

11.1 Порядок выполнение измерений массовой доли мышьяка

11.1.1 Регистрация вольтамперограмм мышьяка

Перед регистрацией вольтамперограмм серии растворов каждой пробы рекомендуется проверять чистоту электрохимической ячейки и проводить очистку электродов.

11.1.1.1 Регистрация вольтамперограмм раствора фонового электролита (фона)

Раствора фона готовят перед регистрацией вольтамперограмм.

В фарфоровую чашку пипеткой помещают (1 – 5) см3 бидистиллированной воды, пипеткой вместимостью 2 см3 добавляют 2 см3 раствора гидразина сернокислого, приготовленного по 10.4.3.1, перемешивают стеклянной палочкой и нагревают на электроплитке с закрытой спиралью до удаления паров серной кислоты. После охлаждения содержимое чашки растворяют в 1 см3 раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 1моль/дм3 и пипеткой добавляют 1 см3 раствора трилона Б, приготовленного по 10.1.2.4 тщательно перемешивают и количественно переносят бидистиллированной водой в мерную колбу вместимостью 25 см3 доводят объем до метки и перемешивают.

Раствор фона объемом 20 см3 переносят пипеткой вместимостью 20 см3 в стеклоуглеродный тигель, закрепляют на подставке-держателе анализатора. В соответствии с программой анализатора «POLAR» устанавливают значения параметров измерений и регистрируют вольтамперограммы мышьяка. Количество регистрируемых вольтамперограмм устанавливают не менее трех (графа «циклы» программы).

В соответствии с руководством пользователя программы «POLAR» вольтамперограммы каждого раствора серии (фон, проба или проба с добавками) усредняют. В/А, отличающиеся по высоте пика определяемого элемента между собой более, чем на 20%, удаляют.

Примечание - При необходимости значения параметров измерений (время очистки, время накопления, диапазон тока), они могут быть изменены оператором в программе «POLAR» и  рекомендациями руководства по эксплуатации анализатора. При этом время очистки обязательно должно соответствовать времени накопления. Например, при низких значениях массовой концентрации мышьяка в анализируемом растворе возможно увеличение времени накопления (с последующим соответствующим увеличением времени электрохимической очистки измерительного электрода).

Изменение любого параметра измерений при регистрации вольтамперограмм хотя бы одного из растворов серии требует обязательного повторения регистрации вольтамперограмм всей серии растворов для измеряемого элемента при вновь установленных параметрах.

11.1.1.2 Регистрация вольтамперограмм пробы

Пробу объемом 20 см3, подготовленную к измерениям по 10.1.3.2  - 10.1.3.3, пипеткой вместимостью 20 см3 помещают в  стеклоуглеродный тигель и закрепляют его на подставке-держателе анализатора. Регистрируют вольтамперограммы по 11.1.2.

11.1.1.3 Регистрация вольтамперограмм пробы с раствором-добавкой ионов мышьяка.

После регистрации вольтамперограмм пробы в стеклоуглеродный тигель дозатором пипеточным вносят раствор-добавку мышьяка, приготовленный по 10.1.2.7, регистрируют вольтамперограммы по 11.1.2.

Объем растворов- добавок устанавливают экспериментально с учетом требований п.4.

Перед регистрацией вольтамперограмм каждой серии растворов рекомендуется выполнять проверку чистоты электрохимической ячейки по мышьяку и очистку электродов.

11.1.2 Очистка электродов включает:

- электрохимическую очистку после регистрации каждой вольтамперограммы;

- очистку раствором соляной кислоты с молярной концентрацией 2моль/дм3;

- механическую очистку торца электрода АКУ-2 острым лезвием бритвы.

Примечание - В случаях, когда выполненные операции по очистке не улучшают чувствительности рабочего электрода рекомендуется проводить дополнительную очистку.  Стеклоуглеродный тигель и электрод АКУ-2 «золотой» помещают в концентрированную азотную кислоту на 3 мин, после чего их тщательно отмывают водопроводной водой, а затем споласкивают бидистиллированной водой. Операции выполняют в вытяжном шкафу.

11.1.3 Регистрация результатов измерений

Результаты и условия измерений массовой доли i-го элемента в каждой параллельной пробе (), млн-1 (мг/кг), регистрируют в системе сбора и обработки данных анализатора и выводят на дисплей и/или принтер, а также формируют отчеты.

11.2 Порядок выполнение измерений массовой доли ионов ртути

11.2.1 Регистрация вольтамперограмм ртути

11.2.1.1 Регистрация вольтамперограмм раствора фонового электролита

В стеклоуглеродный тигель пипеткой вместимостью 20 см3 помещают 20 см3 раствора фонового электролита, закрепляют на подставке-держателе анализатора. В соответствии с программой анализатора «POLAR» устанавливают значения параметров измерений и регистрируют вольтамперограммы ртути. Количество регистрируемых (буферных) вольтамперограмм устанавливают не менее трех.

В соответствии с руководством пользователя программы «POLAR» вольтамперограммы каждого раствора серии (фон, проба или проба с добавками)  усредняют. В/А, отличающиеся по высоте пика определяемого элемента между собой более, чем на 20%, удаляют.

Примечание. При необходимости значения параметров измерений (время очистки, время накопления, диапазон тока), они могут быть изменены оператором в программе «POLAR» и  рекомендациями руководства по эксплуатации анализатора. При этом время очистки обязательно должно соответствовать времени накопления. Например, при низких значениях массовой концентрации ртути в анализируемом растворе возможно увеличение времени накопления до 900 с (с последующим соответствующим увеличением времени электрохимической очистки измерительного электрода).

Изменение любого параметра измерений при регистрации вольтамперограмм хотя бы одного из растворов серии требует обязательного повторения регистрации вольтамперограмм всей серии растворов при вновь установленных параметрах.

11.2.1.2 Регистрация вольтамперограмм пробы

Пробу объемом 20 см3, подготовленную к измерениям по 10.4.3.1, пипеткой вместимостью 20 см3 помещают в  стеклоуглеродный тигель и закрепляют его на подставке-держателе анализатора. Регистрируют вольтамперограммы по 11.2.1.1.

11.2.1.3 Регистрация вольтамперограмм пробы с добавками

После регистрации вольтамперограмм пробы по 11.2.1.2 в стеклоуглеродный тигель дозатором вносят раствор-добавку ионов ртути с учетом требований п.4 и регистрируют вольтамперограммы по 11.2.1.1.

Перед измерением последующей пробы обязательна тщательная очистка измерительного электрода по п. 11.1.2.

11.2.2 Очистка электродов по п. 11.1.2.

11.2.3 Регистрация результатов измерений по п. 11.1.3

11 Обработка результатов измерений

11.1 Массовую долю Хi, млн-1 (мг/кг), i-го элемента в пробе, вычисляют по формуле (1):

(1)

где i - массовая доля i-го элемента в «холостой» пробе, млн-1(мг/кг).

11.2 За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (2):

,					(2)

где Хi1, Хi2 – результаты параллельных определений массовой доли i-го элемента, млн-1 (мг/кг);

ri – значение предела повторяемости i-го элемента (таблица 1), %

11.3 Если условие (2) не выполняется, получают еще два результата в полном соответствии с данной методикой. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов четырех определений, если выполняется условие (3):

,	(3)

где Хimax, Хimin – максимальное и минимальное значения из полученных четырех результатов параллельных определений массовой доли i-го элемента, млн-1 (мг/кг);

СRi0,95(n) – значение критического диапазона для уровня вероятности Р=0,95 и n – результатов определений.

(4)

Для n=4

(5)

Если условие (3) не выполняется, выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями данного стандарта.

12 Форма представления результатов измерений

12.1 Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

± 0,01· δi ·, при Р=0,95, 				       (6)

где  – среднее арифметическое значение результатов n определений, признанных приемлемыми (п.п. 11.2 - 11.3), млн-1 (мг/кг).

δi – границы относительной погрешности измерений i-го элемента, % (таблица 1).

В случае, если полученный результат анализа ниже нижней границы диапазона измерений, то производят следующую запись в журнале: «массовая доля элемента ________ менее ______ млн-1(мг/кг)».

13 Контроль показателей качества измерений

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории.

Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6, используя контроль стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости по п.6.2.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6 и показателя правильности по п.6.2.4 ГОСТ Р ИСО 5725-6. Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, превышение предела действия или регулярное превышение предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 21июля 2007 года № 301 «О безопасности пищевой продукции»

[2] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции», утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 10971.

[3] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[4] Закон Республики Казахстан «О стандартизации от 5 октября 2018 года № 183-VІ.

[5] ТУ 6-09-2540-72 Стандарт–титры (фиксаналы, нормадозы) [6] ТУ 6-09-2878-84 Реактивы. Кислота хлорная, чистый, чистый для анализа, химически чистый.

[6] МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки.

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: инверсионно-вольтамперометрический метод, пищевая продукция, метод стандартных добавок, электрохимическая очистка, электрохимическое накопление, электроды

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: инверсионно-вольтамперометрический метод, пищевая продукция, метод стандартных добавок, электрохимическая очистка, электрохимическое накопление, электроды

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»

# Ведущий эксперт Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр» 	Ж. Рахым

Эксперт 1 категории

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	А. Каукарова