Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ПРОБАХ КРОВИ И МОЧИ МЕТОДОМ ПАРОФАЗНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «___________»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 105 «Судебная экспертиза»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ……….. года №

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-IV.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ПРОБАХ КРОВИ И МОЧИ МЕТОДОМ ПАРОФАЗНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру обнаружения и измерения массовой концентрации этанола в цельной или гемолизированной крови и моче в диапазоне измерений от 0,1 до 5,0 г/л [1].

Настоящий стандарт предназначен для применения в сфере судебной химико-токсикологической и судебной медицинской экспертизы.

Стандарт не распространяется на измерения массовой концентрации этанола в пробах крови и мочи, если в пробах обнаружен пропанол - 1.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10782-85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

  - В настоящем стандарте применяются термины по РМГ 61, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Градуировочный раствор: Раствор, используемый для градуировки хроматографа.

3.1.2 Контрольный раствор этанола: Водный раствор этанола с известной концентрацией, используемый для контроля качества измерений.

3.1.3 Фоновая проба: Смесь реактивов с добавлением дистиллированной воды вместо анализируемой пробы, необходимая для проведения анализа.

3.1.4 Цельная кровь: Кровь, отобранная у живых лиц, не подвергавшаяся замораживанию.

3.1.5 Гемолизированная кровь: Цельная кровь, подвергавшаяся замораживанию и размораживанию.

3.1.6 Параллельные определения: Анализы одного и того же объекта в условиях повторяемости (условия, при которых независимые результаты измерений получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени).

- Метод измерений

Измерения массовой концентрации этанола выполняют методом парофазной газожидкостной хроматографии с помощью пламенно-ионизационного детектора путем хроматографирования анализируемой пробы параллельно на двух колонках с неподвижными фазами различной полярности.

- Требования к показателям точности

Методика обеспечивает получение результатов измерений при доверительной вероятности Р=0,95 с показателями качества, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измере-ний массовой концентрации этанола, г/л | Показатель точности * (границы погрешности при Р=0,95) |  | Показатель повторяемости (среднеквадрати-ческое отклонение повторяемости) |  | Показатель воспроизводи-мости (среднеквадратическое отклонение воспроизводи-мости) |  | Предел повторяе-мости, (Р=0,95, n=2) |  | Предел воспроизво-димости, (Р=0,95, n1= n2=1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютной, ± ∆, г/л | относительной ± δ, % | абсолютное σrабс, г/л | относительное σrотн, % | абсолютное σRабс, г/л | относительное σRотн, % | rабс, г/л | rотн, % | Rабс, г/л | Rотн, % |
| от 0,1 до 0,5 включ. | 0,05 | - | 0,01 | - | 0,02 | - | 0,03 | - | 0,06 | - |
| св. 0,5 до 5,0 включ. | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 11 |
| * Соответствует расширенной неопределенности измерений U при коэффициенте охвата k=2, уровне доверия Р=0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

6.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы:

6.1.1 Хроматограф газовый с двумя пламенно-ионизационными детекторами (ПИД), пределом детектирования не более 1,5×10-12 г (С)/с, предел допускаемых значений относительного СКО выходного сигнала при ручном дозировании: времени удержания не более 0,5 %; площади пика не более 3 %, в комплекте с:

- двумя капиллярными колонками длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм (колонка «А», толщина слоя неподвижной фазы 1,8 мкм; колонка «В», толщина слоя неподвижной фазы 1,2 мкм), имеющими различную полярность неподвижной жидкой фазы. (Колонки подсоединяют к одному порту ввода пробы газового хроматографа (инжектору), снабженному делителем пробы);

- автоматическим парофазным пробоотборником (автосамплером);

- компьютером с операционной системой Windows XP или выше;

- системой сбора и обработки данных, позволяющей одновременно регистрировать и обрабатывать сигналы двух независимых детекторов;

- генератором чистого водорода производительностью по водороду не менее 12 л/ч;

- компрессором для подачи очищенного воздуха в детекторы хроматографа;

6.1.2 Дозатор пипеточный с переменным или постоянным дозируемым объемом (0,005–0,05) см3 с наконечниками, с относительной погрешностью не более ±1 %.;

6.1.3 Дозатор пипеточный с переменным дозируемым объемом 
(0,05-1,0) см3 с наконечниками, с относительной погрешностью не более 
± 2 %;

6.1.4 ГСО состава водных растворов этанола с массовой концентрацией этанола от 0,10 до 5,0 мг/см3, с относительной погрешностью ± 1 % при Р=0,95;

6.1.5 Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;

6.1.6 Флаконы с пробками для хранения реактивов по ГОСТ 10782 вместимостью не более 0,1 дм3;

6.1.7 Виалы стеклянные прозрачные плоскодонные для парофазного анализа вместимостью 20 см3;

6.1.8 Алюминиевые обжимные крышки с септами из инертного материала к виалам 20 см3, от минус 60 до 180 °C;

6.1.9 Устройство для обжима крышек на 20 мм;

6.1.10 Пробирки вакуумные для крови, содержащие этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) (ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA);

6.1.11 Пробирки вакуумные для мочи без добавок вместимостью 9,5 или 10,5 см3, крышка желтая;

6.1.12 Холодильник бытовой;

6.1.13 Морозильная камера;

6.1.14 Аппарат для получения особо чистой воды;

6.1.15 Пропанол-1, массовая доля основного вещества не менее 99,5 %;

6.1.16 Гелий газообразный технический, массовая доля основного вещества не менее 99,8 %;

6.1.17 Азот газообразный технический по ГОСТ 9293;

6.1.18 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.2 Допускается применение других типов средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих показатели качества измерений, нормируемые по настоящему стандарту.

6.3 Все средства измерений и стандартные образцы должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и иметь действующие сертификаты о поверке (калибровке), стандартные образцы – действующие паспорта (сертификаты) стандартного образца, испытательное оборудование аттестовано и иметь действующие сертификаты об аттестации испытательного оборудования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативными документами в области обеспечения единства измерения.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

7.1.1 Помещение, в котором проводят измерения, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

7.1.2 При работе с химическими реактивами соблюдают требования техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

7.1.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.

7.1.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения в соответствии с СТ РК 1174.

7.1.5 При работе с электроустановками соблюдают требования техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.2.007.0.

7.1.6 Хроматограф устанавливают на лабораторном столе с деревянным или пластмассовым покрытием и надежно заземляют. Техническое обслуживание производят только при выключенном электропитании.

8 Требования к квалификации операторов

8.1 К выполнению измерений, градуировке хроматографа и обработке результатов измерений допускают лиц с высшим образованием, имеющих квалификацию не ниже эксперта-химика, с опытом работы на хроматографе, изучивших данный стандарт и допущенных к судебно-экспертной деятельности в установленном порядке.

8.2 К приготовлению растворов и пробоподготовке допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, изучивших данный стандарт.

9 Условия выполнения измерений

9.1 При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

а) Требования к условиям приготовления растворов и подготовки проб:

- температура воздуха (20 ± 3) ℃;

- атмосферное давление (84 - 106) кПа;

- относительная влажность воздуха не более 80 %.

б) Требования к условиям концентрирования / термостатирования образца:

- общее время 5 мин;

- температура градиентная: начальная 50 ℃ с выдержкой 2 мин, 80 ℃ с выдержкой от 2 до 5 минут со скоростью 10 ℃/мин;

- температура переноса (трансфера) 70 ℃;

- время переноса 0,1 мин.

в) Требования к условиям хроматографического процесса:

- объем вводимой газовой фазы (объем петли) - 1 см3;

- давление в петле 0,5 бар (газ гелий или азот) в течение 0,1 мин;

- температура инжектора 110 ℃;

- температура термостата колонок 70 ℃;

- температура детектора 250 ℃;

- газ-носитель - гелий газообразный технический по 6.1.16 или азот газообразный технический по 6.1.17;

- расход газа-носителя 10 мл/мин;

- время анализа 5 мин.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Подготовка газохроматографической системы

Подготовку газохроматографической системы проводят в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Приготовление раствора внутреннего стандарта

В качестве внутреннего стандарта используют пропанол - 1.

Для приготовления раствора пропанола - 1 с массовой долей 1 г/л в мерную колбу вместимостью 100 см3, примерно на 2/3 заполненную дистиллированной водой, добавляют 0,124 см3 пропанола - 1 по 6.1.15, доводят объем раствора водой до метки дистиллированной водой, закупоривают колбу и перемешивают раствор, переворачивая колбу.

Приготовленный раствор хранят в ёмкостях из темного стекла с притертой пробкой при температуре от 0 до 5 ℃ пять суток.

При условии полного заполнения и герметичной закупорки флакона для хранения раствор может храниться три месяца при температуре от 0 до 5 ℃.

Вскрытый флакон с раствором при условии плотной закупорки флакона может храниться не более 10 дней при температуре от 0 до 5 ℃.

На флакон (емкость) с готовым раствором должна быть наклеена этикетка с указанием наименования раствора, его концентрации, даты приготовления и срока хранения.

10.2.2 Градуировочные растворы этанола

В качестве градуировочных растворов этанола применяют ГСО состава водных растворов этанола по 6.1.4. Должно быть не менее пяти градуировочных растворов в диапазоне от 0,1 до 5,0 г/л.

Растворы этанола при условии плотной закупорки флакона могут храниться не более 7 дней при температуре от 0 до 5 ℃.

10.2.3 Контрольный раствор этанола

В качестве контрольного раствора используют один из градуировочных растворов по 10.2.2.

10.2.4 Фоновая проба

В качестве фоновой пробы используют отрицательный контроль, который готовится с использованием деионизированной воды и внутреннего стандарта, и проводят измерения как с реальным образцом крови или мочи.

10.3 Идентификация компонентов

10.3.1 Время удерживания компонентов

Время удерживания компонентов может варьироваться в зависимости от свойств конкретной колонки и скорости потока газа-носителя, однако порядок выхода пиков остается неизменным для каждого типа колонки («A» и «B»).

Компонент считают идентифицированным, если его время удерживания на обеих колонках не отличается от значений, полученных впервые, более чем на 1%.

Примечание - Компонент нельзя считать идентифицированным, если его пик определяется только на одной колонке.

10.3.2 Идентификация пропанола-1 (внутреннего стандарта)

С целью идентификации пропанола-1 проводят анализ фоновой пробы по 11.6, после чего в программе обработки регистрируют названия полученного пика: Время удерживания пика регистрируют при помощи программы.

10.3.3 Идентификация этанола

С целью идентификации этанола проводят анализ по 11.6 градуировочного раствора этанола с концентрацией 0,1 г/л (см. 10.2.2).

В программе обработки пику, вышедшему из каждой колонки ранее пика пропанола-1, присваивают имя «этанол».

10.4 Определение степени разделения (специфичности методики)

Степень разделения (Rs) соседних пиков рассчитывают по формуле (1):

Rs=tRa-tRbw0.5a+w0.5b  					(1)

где tR – время удерживания компонента, мин;

w0,5 – ширина пика на половине высоты, мин.

Индексы a и b относятся к двум соседним пикам.

Степень разделения Rs соседних пиков должна быть не ниже 1,5.

10.5 Определение предела обнаружения

Для определения предела обнаружения проводят анализ нескольких растворов с известной концентрацией этанола по 11.6. С этой целью можно использовать хроматограммы, полученные в процессе градуировки.

Предел обнаружения Xlim (минимальную детектируемую концентрацию, г/л) рассчитывают по формуле (2):

Xlim=3×∆H×XH  					 (2)

где ∆H – «шум» нулевой линии, измеренный в течение не менее 
30 секунд в непосредственной близости от пика искомого компонента, pA;

H – высота пика этанола, pA;

X – массовая концентрация этанола в растворе, г/л.

Предел обнаружения этанола в водном растворе не должен превышать 0,005 г/л.

Примечание - При анализе биообъектов, в частности крови, «шум» нулевой линии может возрастать вследствие присутствия эндогенных компонентов, идентичных искомым, в результате увеличивается предел обнаружения. Например, предел обнаружения этанола в цельной крови может составить 0,021 г/л на колонке «А» и 
0,018 г/л на колонке «В».

10.6 Градуировка хроматографа для количественного определения этанола

10.6.1 Для установления градуировочной характеристики проводят последовательно анализ не менее пяти градуировочных растворов (см. 10.2.2) в диапазоне от 0,1 до 5,0 г/л согласно 11.6.

10.6.2 Градуировку начинают с раствора с наименьшей концентрацией. Выполняют два параллельных определения каждого раствора. За результат измерений принимают среднее значение результатов, полученных на колонках «A» и «B», если расхождение между результатами параллельных определений удовлетворяет условию приемлемости (7) или (8).

10.6.3 Градуировочную характеристику рассчитывают методом наименьших квадратов при помощи программного обеспечения отдельно для каждой колонки (иначе - для каждого детектора). При этом получают зависимость площади пика этанола от массовой концентрации, используя функцию (3):

y=ax+b                                                   (3)

где y=SASSIS;

x=CASCIS;

SAS – площадь пика этанола, pA·c;

SIS - площадь пика внутреннего стандарта (пропанол - 1);

CAS – массовая концентрация этанола в градуировочном растворе, г/л;

CIS  – массовая концентрация внутреннего стандарта, г/л;

a - коэффициент относительной чувствительности, безразмерный;

b – отрезок, отсекаемый на оси «y», безразмерный.

10.6.4 Градуировочную зависимость считают приемлемой, если значение коэффициента детерминации R2 ≥ 0,999 (рассчитывают при помощи системы обработки данных).

10.7 Контроль стабильности градуировочной характеристики

10.7.1 Стабильность градуировочной характеристики проверяют непосредственно перед анализом рабочих проб, а также периодически через 25-30 анализов. При этом используют контрольный раствор этанола 
(см. 10.2.3), который анализируют в соответствии с 11.6.

10.7.2 Градуировочную характеристику считают стабильной, если для контрольного раствора в диапазоне измерений от 0,1 до 0,5 г/л включительно выполняется условие (4), в диапазоне измерений свыше 0,5 до 5,0 г/л включительно выполняется условие (5):

Xk-Xamm≤∆,                                                (4)

Xk-Xamm≤0,01×δ⋅Xamm                                (5)

где Xk– результат измерений массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л;

Xamm– аттестованное значение массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л;

∆ - границы абсолютной погрешности, г/л (см. таблица 1);

δ - границы относительной погрешности, % (см. таблица 1).

10.7.3 Если условие стабильности (4) или (5) не выполняется, то градуировку проводят заново. Также градуировку проводят повторно при замене внутреннего стандарта или изменении массовой концентрации раствора внутреннего стандарта или иных изменений условий.

11 Пробоподготовка и выполнение измерений

11.1 Отбор проб биообъектов (крови, мочи) осуществляют в соответствии с приложением А.

11.2 Все калибровочные растворы, контрольные образцы должны быть выдержаны при комнатной температуре перед началом измерений (см. перечисление а) 9.1).

11.3 Размораживание биообъектов, хранившихся в морозильной камере, также проводят при комнатной температуре, указанной в перечислении
а) 9.1.

11.4 Образцы цельной крови тщательно перемешивают перед дозированием. Образцы сыворотки не требуют подготовки. Свернутые образцы должны быть тщательно гомогенизированы перед дозированием.

11.5 Перед дозированием биообъекта пробирку с биообъектом несколько раз переворачивают до достижения гомогенности в течение
0,5 мин. Биообъект и внутренний стандарт дозируют методом обратного пипетирования, после чего флакон энергично встряхивают.

11.6 При выполнении измерений массовой концентрации этанола выполняют следующие операции:

11.6.1 Каждую серию анализов начинают с анализа фоновой пробы
(см. 10.2.4) с целью выявления следов этанола в реактивах, используемой посуде и т.д. Содержание этанола в фоновой пробе не должно превышать 0,005 г/л. В противном случае следует обнаружить источник загрязнения и устранить его.

11.6.2 Затем проводят анализ контрольного образца (см. 10.2.3). Если результат анализа удовлетворяет условию (4) или (5), приступают к анализу проб. В противном случае выясняют причины нестабильности градуировочной характеристики и повторяют контроль стабильности с использованием других образцов для установления градуировочной характеристики. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики её устанавливают заново, после чего снова проводят анализ контрольного раствора.

11.6.3 Измерение без внесения внутреннего стандарта (первое измерение).

В виалы объемом 20 см3 вносят по 5,0 см3 дистиллированной воды, затем по 0,5 см3 крови (мочи), герметично укупоривают.

11.6.4 Измерение с внесением внутреннего стандарта (второе измерение).

В виалы объемом 20 см3 вносят по 5,0 см3 дистиллированной воды, по 0,5 см3 1 г/л раствора пропанола-1 (внутренний стандарт), затем по 0,5 см3 исследуемого биообъекта (крови или мочи), или контрольного раствора, или градуировочного раствора, или дистиллированной воды (для фоновой пробы), герметично укупоривают.

11.6.5 Заполненные и закупоренные виалы с исследуемыми растворами помещают в штативы парофазного пробоотборника (автосамплера), в журнале фиксируют номера ячеек.

11.6.6 Включают систему хроматографирования (компрессор, генератор водорода, автосамплер, хроматограф, компьютер), выполняют вход в программу обработки в соответствии с инструкцией к прибору. При ежедневной работе приборы не выключают, переводят на экономичный режим в соответствии с инструкцией к приборам.

Перед началом измерений оператор выбирает в программе метод приема и обработки сигнала и заполняет информационные поля в соответствии с программой обработки результатов анализа с учетом номера ячейки в штативе, указывая в числе прочих данных концентрацию внутреннего стандарта, после чего активирует анализ.

11.6.7 Анализ всех образцов, установленных в штатив (штативы) автосамплера, проводится автоматически. По мере завершения каждой хроматограммы автоматически формируется отчет результатов, полученных параллельно на каждой колонке.

12 Обработка результатов измерений

12.1 Расчет концентрации этанола в исследуемом образце выполняется автоматически с помощью системы сбора и обработки данных в соответствии с уравнением (6):

X=XIS⋅S × aSIS+b 				 (6)

где X – массовая концентрация этанола в исследуемом образце, г/л;

XIS - массовая концентрация внутреннего стандарта в исследуемом образце, г/л;

S – площадь пика этанола в исследуемом образце;

SIS – площадь пика внутреннего стандарта в исследуемом образце;

a – коэффициент относительной чувствительности;

b - отрезок, отсекаемый на оси «y».

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (7) или (8):

X1-X2≤rабс,				(7)

2×X1-X2×100X1+X2≤rотн,				(8)

где X1, X2 – результаты параллельных определений массовой концентрации этанола в образце, г/л;

rабс и rотн – значение предела повторяемости для уровня вероятности Р=0,95 (см. таблица 1).

12.2 Если условие приемлемости (7) или (8) не выполняется, получают еще два результата измерений.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов четырех определений, если выполняется условие приемлемости (9) или (10):

Xmax-Xmin≤CR0,95 ,		 			(9)

4×Xmax-Xmin×100X1+X2+X3+X4≤CR0,95,				(10)

где Xmax и Xmin – максимальное и минимальное значения из полученных четырех результатов параллельных определений массовой концентрации этанола в образце, г/л;

X1, X2, X3, X4 - результаты параллельных определений массовой концентрации этанола в образце, г/л;

CR0,95 – значение критического диапазона, равное 3,6 ×σrабс для условия (9) и 3,6 ×σrотн для условия (10) при доверительной вероятности Р=0,95;

σrабс и σrотн - показатель повторяемости (см. таблицу 1).

12.3 Если условие (9) или (10) не выполняется, выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями данного стандарта.

13 Форма представления результатов измерений

13.1 Результаты измерений оформляют по форме, принятой в организации, проводящей исследования.

13.2 Результаты измерений массовой концентрации этанола X, г/л, представляют для диапазона измерений от 0,1 до 0,5 г/л включительно в виде:

X=Xcp±∆ ,					(11)

для диапазона свыше 0,5 до 5,0 г/л включительно в виде:

X=Xcp±0,01×δ×Xcp,				(12)

где Xcp – среднее арифметическое значение результатов двух (четырех) параллельных определений массовой концентрации этанола в образце, г/л.

13.3 Результаты измерений при занесении в протокол выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр.

13.4 Для промежуточных результатов расчета рекомендуется сохранять третью значащую цифру.

Примечание - При обнаружении этанола в количестве менее 0,1 г/л следует указывать о наличии этанола без указания конкретной концентрации - «обнаружен этанол в концентрации менее 0,1 г/л».

При обнаружении этанола в количестве более 5,0 г/л следует указывать об обнаружении этанола в концентрации более 5,0 г/л без указания конкретной концентрации – «обнаружен этанол в концентрации более 5,0 г/л». Однако, в случае необходимости представления результата, когда наименьшее значение массовой концентрации этанола находится в диапазоне от 5 г/л, проводят повторный анализ разбавленного образца, при этом учитывают степень его разбавления.

14 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории

14.1 Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТ ИСО 5725-6 и РМГ 76 и предусматривает:

а) оперативный контроль результатов измерений на основе оценки погрешности результатов измерений массовой концентрации этанола отдельно взятой контрольной процедуры (ОК);

б) контроль стабильности результатов измерений.

Периодичность проведения контроля качества результатов измерений регламентируется в документах лаборатории по контролю качества результатов измерений.

14.2 ОК проводят с использованием контрольных растворов этанола  (см. 10.2.3).

Контроль проводят путем сравнения результата измерения массовой концентрации этанола в контрольном растворе с аттестованным значением контрольного раствора.

Результат контрольной процедуры Kk рассчитывают для диапазона измерений от 0,1 до 0,5 г/л включительно по формуле (13), для диапазона свыше 0,5 до 5,0 г/л включительно по формуле (14):

Kk=Xk-Xamm ,					(13)

Kk=Xk-XammXamm×100, 				(14)

где Xk - измеренное значение массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л;

Xamm - аттестованное значение массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л.

Норматив контроля K равен:

K=∆ 						(15)

или

K=δ,						(16)

Сопоставляют результаты контрольной процедуры Kk с нормативом контроля K.

Результат контроля считают удовлетворительным при выполнении условия (17):

Kk≤K 					(17)

При невыполнении условия (17) измерения повторяют. При повторном невыполнении условия (17) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и принимают меры по их устранению.

14.3 Проверку стабильности результатов измерений выполняют с применением контрольных карт Шухарта (см. приложения Б, В).

15 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости проводят при:

а) возникновении спорных ситуаций между двумя лабораториями;

б) проверке совместимости результатов измерений, полученных при сличительных испытаниях.

Для проведения проверки приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости каждая лаборатория использует пробы, оставленные на хранение.

Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях, оценивают по формуле (18) или (19):

XL1-XL2≤CD0,95 ,				(18)

2×XL1-XL2×100XL1+XL2≤CD0,95 				(19)

где XL1, XL2 - средние значения массовой концентрации этанола в образце, г/л, полученные в первой и второй лабораториях;

CD0,95 - значение критической разности, равное: CD0,95=Rабс для условия (18) и CD0,95=Rотн для условия (19).

где Rабс и  Rотн - предел воспроизводимости (см. таблица 1).

Если критическая разность не превышена, то приемлемы оба результата измерений, проводимых двумя лабораториями, и в качестве окончательного результата может использоваться их общее среднее значение.

Если критическая разность превышена, то выполняют процедуры, изложенные в ГОСТ ИСО 5725-6 (5.3.3).

При разногласиях необходимо руководствоваться ГОСТ ИСО 5725-6 (5.3.4).

Приложение А

(обязательное)

Отбор проб биообъектов

А.1 Кровь у живых лиц отбирают в вакуумированные пробирки по 6.1.10. При этом обработка места венопункции, содержащим этанол раствором не допускается.

А.2 Мочу у живых лиц собирают при естественном мочеиспускании или через катетер в пробирки по 6.1.11.

А.3 Все пробы биообъектов хранят до анализа при следующих условиях: заполнение емкости не менее чем на 80 % объема, плотная закупорка емкости, температура хранения от 0 до 5 °C, при этом срок хранения до анализа не должен превышать 7 дней, или в условиях замораживания при температуре не выше минус 18 °C, при этом срок хранения не ограничен.

Приложение Б

(обязательное)

Параметры карты Шухарта для контроля стабильности градуировочной зависимости (контроля точности)

Контроль стабильности градуировочной зависимости (контроль точности) проводят перед каждой серией и, если серия превышает 100 образцов, в течение каждой серии измерений по настоящему стандарту.

Результаты проверки фиксируют с применением контрольных карт Шухарта в соответствии с РМГ 76.

Параметры карты Шухарта для результатов измерений массовой концентрации этанола в контрольном растворе:

Результат контрольной процедуры Kk,o рассчитывают для диапазона измерений от 0,1 до 0,5 г/л включительно по формуле (А.1) и для диапазона свыше 0,5 до 5,0 г/л включительно по формуле (А.2):

Kk,o=Xk-Xamm , 				(А.1)

Kk,o=Xk-XammXamm  					(А.2)

где Xk – измеренное значение массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л;

Xamm – аттестованное значение массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л.

Средняя линия – 0;

Пределы предупреждения составляют ∆ или ± (0,01×δ).

Пределы действия составляют (1,5×∆) или ± (0,015×δ).

Приложение В

(обязательное)

Параметры карты Шухарта для контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости

Контроль стабильности относительного среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости фиксируют с применением контрольных карт Шухарта в соответствии с РМГ 76.

Контрольный результат rk,o рассчитывают для диапазона измерений от 0,1 до 0,5 г/л включительно по формуле (Б.1) и для диапазона свыше 0,5 до
5 г/л включительно по формуле (Б.2):

rk,o=Xkmax-Xkmin 					(Б.1)

rk,o=2×(Xkmax-Xkmin)Xkmax+Xkmin,					(Б.2)

где Xkmax и Xkmin – максимальное и минимальное измеренные значения массовой концентрации этанола в контрольном растворе, г/л.

Средняя линия rcp,o' равна:

rcp,o'=an×σr=1,128×σrабс 			(Б.3)

или

rcp,o'=an×0,01×σr=1,128×0,01×σrотн 		(Б.4)

Предел предупреждения rnp,o' равен:

rnp,o'=A1,n×σrабс=2,834×σrабс 			 (Б.5)

или

rnp,o'=A1,n×0,01×σr=2,834×0,01×σrотн 		 (Б.6)

Предел действия rd,o' равен:

rd,o'=A2,n×σrабс=3,686×σrабс 			 (Б.7)

или

rd,o'=A2,n×0,01×σrотн=3,686×0,01×σrотн 	 (Б.8)

где σrабс  и  σrотн  - показатель повторяемости (см. таблица 1).

Результаты контроля признают удовлетворительными, если выполняются условия (Б.9) и (Б.10):

rk≤rnp,o' ,					  (Б.9)

rk≤rd,o' 					(Б.10)

По итогам контрольных процедур в течение контрольного периода проводят оценку стандартного отклонения повторяемости Sr результатов по формуле (Б.11):

Sr=i=1krk,omk×rcp,o'  				(Б.11)

где mk - количество контрольных процедур.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений (процедур) было от 20 до 30.

Полученное значение Sr используют для оценки стабильности лаборатории.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Периодичность контрольных процедур

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории. При этом число контрольных процедур за месяц должно быть не меньше указанного в таблице Г.1 (см. РМГ 76).

Таблица Г.1 - Рекомендуемое число контрольных процедур за месяц

| Число анализируемых рабочих проб за месяц | Число контрольных процедур, не менее | Число анализируемых рабочих проб за месяц | Число контрольных процедур, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| не более 10 | 2 | от 101 до 200 | 10 |
| от 11 до 20 | 3 | от 201 до 500 | 12 |
| от 21 до 50 | 4 | св. 500 | 15 |
| от 51 до 100 | 7 | - | - |

Библиография

[1] Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июля 2017 года № 504.

__________________________________________________________________

УДК									МКС

Ключевые слова: массовая концентрация этанола, метод измерений, внутренний стандарт, градуировочный раствор

__________________________________________________________________

УДК									МКС

Ключевые слова: массовая концентрация этанола, метод измерений, внутренний стандарт, градуировочный раствор

Разработан: