Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы по газохроматографическому измерению концентраций 2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилата в воздухе рабочей зоны

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _______ №___

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы по газохроматографическому измерению концентраций 2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилата в воздухе рабочей зоны

Дата введения________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы по газохроматографическому измерению концентраций 2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилата в воздухе рабочей зоны.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10146-74 Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия.

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

Проект, 1 редакция

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с СТ РК 2.1.

4 Характеристика метода

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектора.

Отбор проб воздуха проводят с концентрированием на модифицированной Силохром С-80.

Нижний предел измерения концентрации вещества в хроматографируемом объеме - 0,5 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе - 0,1 мг/м3 при отборе 5 л воздуха.

Диапазон измеряемых концентраций от 0,1 до 10 мг/м3.

Измерению не мешают 2,2,3,3-тетрафторпропан-1-ол и 2,2,3,3-тетрафторпропил-альфа-хлоракрилат.

Суммарная погрешность измерения не превышает 25 %.

Время выполнения измерения, включая отбор пробы, около 25 мин.

5 Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая из нержавеющей стали, длиной 1 м и внутренним диаметром 4 мм.

Накидная гайка испарителя хроматографа с отверстием, рассверленным до диаметра 7 мм.

Колонки накопительные, изготавливаются из химико-лабораторного стекла группы ХС-2 или ХС-3 по ГОСТ 21400, приведены на рисунке 5а Приложении В.

Колонка осушительная, изготавливается из стекла приведены на рисунке 5б Приложении В.

Аспирационное устройство.

Колбы мерные, ГОСТ 1770, вместимостью 25 мл.

Пипетки, вместимостью 1, 2, 5 мл.

Чашка выпарительная фарфоровая ЧВП-100, ГОСТ 25336.

Склянка СН-2-25, ГОСТ 25336.

Микрошприц МШ-ЮМ.

Весы лабораторные аналитические ВЛР-200г, ГОСТ 24104.

Секундомер.

Линейка измерительная металлическая, ГОСТ 427.

Лупа измерительная с десятикратным увеличением.

6 Реактивы, растворы, материалы

Твердый носитель - силохром С-80.

Полиэтиленгликольадипинат (ПЭГА).

Полиэтиленгликоль-15000 (ПЭГ-15000).

Ацетон, ГОСТ 2603.

Хлористый кальций, (фракция 1-2 мм), прокаленный при 400 °С не менее 3 часов.

Газообразные азот, ГОСТ 9293, водород, ГОСТ 3022, воздух, в баллонах с редукторами.

Стекловолокно, ГОСТ 10146.

Стандартный раствор № 1 ФН-1. Во взвешенную мерную колбу вместимостью 25 мл с 10 мл гексана вносят 1-2 капли ФН-1 и взвешивают вторично, доводят объем до метки гексаном. Вычисляют содержание ФН-1 в 1 мл раствора.

Стандартный раствор № 2 с содержанием 1 мг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 1 гексаном.

7 Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 0,5 л/мин аспирируют через концентрационную трубку, содержащую 0,3 г сорбента, соединенную последовательно с осушительной колонкой, приведенной на Рисунке 6 Приложении В. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 5 л воздуха. Пробы хранят не более 5 часов.

8 Подготовка к измерению

Для приготовления насадки разделительной колонки 15 г силохрома, взвешенного с погрешностью 0,02 г, помещают в фарфоровую чашку и заливают раствором ПЭГ-15000 в ацетоне. ПЭГ-15000 берут в количестве 1,0 % от массы твердого носителя. Слой раствора над носителем должен быть не менее 0,5 см. При постоянном перемешивании растворитель упаривают до получения сыпучего порошка.

Сухой насадкой под вакуумом заполняют хроматографическую колонку. Заполненную колонку кондиционируют в токе газа-носителя при повышении температуры от 50 °С до 150 °С без подключения к детектору в течение 24 часов.

Для приготовления накопительных колонок силохром заливают раствором ПЭГА в ацетоне. ПЭГА берут в количестве 1 % от массы силохрома. Ацетон выпаривают, полученный сорбент высушивают при 120 °С не менее 3 часов, после чего заполняют накопительные колонки согласно Рисунку 5а Приложении В. Перед отбором проб проводят активацию накопительных колонок. Для этого вводят накопительную колонку в нагретый до 120 °С испаритель. Через колонку из линии газа-носителя пропускают азот со скоростью 50 мл/мин до стабилизации нулевой линии регистратора (но не менее 10 мин). Активированными считаются также колонки после десорбции ФН-1 при проведении очередного анализа. Активированные колонки хранятся с заглушенными концами.

Осушительную колонку заполняют хлористым кальцием согласно Рисунку 5б Приложении В. После заполнения колонку помещают в эксикатор. При увлажнении хлористого кальция в колонке более чем на 1/3 длины содержимое колонки заменяют.

Градуировочные растворы с содержанием ФН-1 от 0,0005 мг до 0,01 мг в 10 мкл раствора готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора ФН-1 гексаном. Градуировочные растворы используют свежеприготовленными.

Для осуществления анализа с помощью накопительной колонки проводятся изменения в газовой схеме хроматографа согласно Рисунку 7 Приложении В. Соединение накопительной колонки с краном-дозатором осуществляется силиконовой трубкой, надетой на отрезок стальной трубки, закрепленной в гнезде для установления дозы; второе гнездо в кране-дозаторе заглушается.

Гайка, закрывающая испаритель, рассверливается по диаметру накопительной колонки.

Анализ проводят следующим образом. Верхнюю часть испарителя закрывают пробкой из самозатягивающейся резины из комплекта прибора, затягивают ее с помощью накидной гайки и включают прибор согласно инструкции. После стабилизации нулевой линии регистратора для проведения анализа устанавливают ручку крана-дозатора в промежуточное положение и после падения давления в хроматографической колонке отвинчивают накидную гайку испарителя. На накопительную колонку последовательно надевают снизу накидную гайку испарителя и две прокладки накидной гайкой сальника с таким расчетом, чтобы колонка проходила через сальник без усилий при сохранении ее герметичности, и устанавливают ручку крана-дозатора в положение I «отбор пробы» согласно Рисунку 7 Приложении В. После стабилизации нулевой линии регистратора (обычно 3-5 мин) накопительную колонку вдвигают внутрь испарителя до упора, включают секундомер, через 30 сек переводят ручку крана-дозатора в положение II «анализ» согласно Рисунку 7 Приложении В и записывают хроматограмму, фиксируя время выхода ФН-1. После выхода пика анализируемого вещества продувают накопительную колонку 5 мин, затем перекрывают поток газа-носителя, устанавливая ручку крана-дозатора в промежуточное положение, и после падения давления в хроматографической колонке отвинчивают накидную гайку испарителя и извлекают колонку.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб:

| Температура термостата колонок | 120 °С |
| --- | --- |
| Температура испарителя | 120 °С |
| Скорость газа-носителя | 50 мл/мин |
| Скорость водорода | 33 мл/мин |
| Скорость воздуха | 330 мл/мин |
| Скорость движения диаграммной ленты | 200 мм/час |
| Объем анализируемой пробы | 10 мл |
| Абсолютное время удерживания ФН-1 | 4 мин 52 сек. |

Для построения градуировочного графика снимают насадку с испарителя и вводят микрошприц с 10 мкл градуировочного раствора в испаритель. Накопительную колонку соединяют с испарителем согласно Рисунку 9 Приложении В и аспирируют через него воздух с объемным расходом 0,5 л/мин в течение 5 мин. Сорбцию ФН-1 из каждого градуировочного раствора проводят не менее пяти раз.

Полученные для градуировочных смесей значения площадей пиков ФН-1 приводят к единому пределу измерений и вычисляют градуировочную характеристику, K (мг/мм2), по формуле (1):

K=QS ,                                                    (1)

где Q - количество ФН-1 в 10 мкл градуировочной смеси, мг;

S - площадь пика ФН-1, соответствующая десорбированному ФН-1, мм2.

За градуировочную характеристику принимают среднее арифметическое результатов определения ее в пяти градуировочных смесях при пяти параллельных измерениях для каждой смеси.

Проверку градуировочной характеристики проводят 1 раз в месяц.

9 Проведение измерения

Накопительную колонку с отобранной пробой вводят в испаритель хроматографа, как описано выше, записывают хроматограмму и вычисляют площадь пика ФН-1.

10 Расчет концентрации

Концентрацию ФН-1 в воздухе, С, мг/м3, вычисляют по формуле (2):

C=K∙SV×1000,                                           (2)

где S - площадь пика ФН-1, приведенная к пределу измерений, на котором определена градуировочная характеристика;

K - градуировочная характеристика, мг/мм2;

V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л, согласно Приложению А.

Приложение А

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79 (температура 20 °С, давление 760 мм рт.ст.) проводят по следующей формуле:

,

где Vt - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа; (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V следует пользоваться таблицей коэффициентов приведенной в Приложении Б. Для приведения объема воздуха к температуре 20 °С и к давлению 760 мм рт.ст. надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.

Приложение Б

Таблица коэффициента K для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79

| °C | Давление P, кПа (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,33 (730) | 97,86 (734) | 98,4 (738) | 98,93 (742) | 99,46 (746) |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1159 | 1,1218 | 1,1278 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 |
| -06 | 1,0640 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 |
| -02 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 |
| +02 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 |
| +06 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 |
| +10 | 0,9944 | 0,9990 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9880 | 0,9884 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9955 |
| +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 |
| +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9198 | 0,9248 |

Продолжение таблицы

| °С | Давление P, кПа (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 (750) | 100,53 (754) | 101,06 (758) | 101,33 (760) | 101,86 (764) |
| -30 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -26 | 1,1705 | 1,1763 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1460 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -06 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -02 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |

| +02 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +06 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9755 | 0,9851 |
| +28 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9646 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +38 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Приложение В

1 – стекловолокно;

2 – сорбент.

Рисунок 1 – Накопительная колонка (а) и мерник (б)

1 – диффузионная ячейка;

2 – капилляр с веществом;

3 – ниппель для отбора пробы.

Рисунок 2 – Диффузионная ячейка

Переходник к испарителю. М 1:1

Вставка. М 2:1

Колонка-концентратор. М 1:1

Примечание – Накидную гайку M12×1,5 изготовить из шестигранника под ключ 14×14.

Рисунок 3

1 – стеклянные гранулы диаметром 1-2 мм;

2 – перфорированные перегородки.

Рисунок 4 – Сорбционная трубка

1 – сорбент;

2 – стекловолокно;

3 – хлористый кальций.

Рисунок 5 – Накопительная (а) и осушительная (б) колонки

1 – осушительная колонка;

2 – накопительная колонка;

3 – резиновая трубка

Рисунок 6 – Схема отбора проб воздуха рабочей зоны

1 - заглушка;

2 - накопительная колонка;

3 - разделительная колонка.

Рисунок 7 – Газовая схема подключения накопительной колонки

1 – накидная гайка испарителя;

2 – прокладки;

3 – накопительная колонка;

4 – разделительная колонка.

Рисунок 8 – Введение накопительной колонки в испаритель

1 – испаритель (склянка СН-2-25);

2 – накопительная колонка;

3 – резиновая трубка

Рисунок 9 - Схема установки для сорбции ФН-1 из градуировочного раствора

1 – общий вид в разрезе;

2 – накидная гайка (из нержавеющей стали или дюрали);

3 – мембрана (фильтр "синяя лента");

4 – корпус дозиметра (из нержавеющей стали или дюрали);

5 – сорбент (активный уголь БАУ).

Рисунок 10 – Пробоотборник воздуха пассивного действия (пассивный дозиметр МД-2)

Рисунок 11 – Прибор для отгонки аммиака

УДК						     		                    МКС

Ключевые слова: газохроматографический метод, рабочая зона.

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Зам. генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» | А. Есенкулов |
| Эксперт 1 категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМетр» | Б. Убиштаева |
| Эксперт 2 категорий ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Ж. Саден |