проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССА ЗАЩИТЫ FFP2 И FFP3

Технические требования

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «DARIS Group»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «          » ________ года № ______

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Классификация	3

5 Технические требования	4

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды	7

7 Правила приемки	7

8 Методы контроля	8

9 Транспортирование и хранение	10

10 Гарантия изготовителя	10

Библиография	11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССА ЗАЩИТЫ FFP2 И FFP3

Технические требования

Дата введения _______

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на медицинские респираторы класса защиты FFP2 и FFP3 (далее - респираторы) и устанавливает технические требования к ним.

Индивидуальная защита органов дыхания является последним рубежом защиты от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Для защиты от воздушно-капельных инфекций, в том числе от туберкулеза и COVID-19, необходимы респираторы, задерживающие не менее 94% воздушных примесей размером от 0,3 до 0,4 µm и крупнее. В очагах особо опасных и карантинных инфекций, а также в инфекционных стационарах необходимо использовать респираторы, фильтры которых соответствуют стандартам класса защиты FFP2, FFP3.

Респираторы предназначены для применения медицинским персоналом в лечебно-профилактических организациях, а также населением в бытовых условиях в случае повышенной эпидемиологической опасности для защиты органов дыхания от передачи различных микроорганизмов, бактерий (микобактерий туберкулеза), вирусов, 
в том числе COVID-19, а также патогенных взвешенных в воздухе частиц размером 
от 0,3 до 0,4 µm и крупнее.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на респираторы промышленные, изготовленные по ГОСТ 12.4.294, и маски медицинские, изготовленные по 
СТ РК EN 14683.

1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения при осуществлении закупа респираторов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК EN 14683-2020 Маски медицинские. Требования и методы испытаний.

СТ РК 12.0.004-2010 Система стандартов безопасности труда. Система управления труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.008-84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.136-84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами.

ГОСТ 12.4.294-2015 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия.

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ ISO 10993-11-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Иглопробивной полиэстер: Материал, состоящий из полиэфирных волокон, с поверхностной плотностью 60 г/см2.

Изделия медицинского назначения: это медицинские изделия из стекла, полимерных, резиновых, текстильных и иных материалов, наборы реагентов и контрольные материалы для них, другие расходные средства и изделия, в основном однократного применения, не требующие технического обслуживания при использовании.

Колониеобразующая единица; КОЕ (colony forming unit, cfu): Единица измерения количества культивируемых микроорганизмов.

Коэффициент проникания: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью респиратора к концентрации тест-вещества в атмосфере испытательной камеры, определяемый испытателе (человеке) в лабораторных условиях.

Клапан выдоха: Одноходовой клапан, позволяющий отводить выдыхаемые и избыточные воздух из лицевой части респиратора.

Лицевая часть респиратора: Часть респиратора, соединяющая дыхательные пути пользователя с другими частями устройства и отделяющая дыхательные пути от окружающей атмосферы

МБТ – микобактерия туберкулеза.

Мельтблаун: Материал, состоящий из полипропиленовых микроволокон толщиной 1-5 мк с поверхностной плотностью 50 г/см2.

Микробиологическая чистота: Отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на продукте и/или упаковке.

Нетканый материал (cпанбонд): Материал, состоящий из тончайших полипропиленовых нитей с поверхностной плотностью 50 г/м2.

Оголовье: Средства фиксации лицевой части респиратора на голове

Одноразовое использование: Термин, обозначающий, что средства индивидульной защиты органов дыхания не предназначены для повторного применения после первого использования

Раздражение: Локализованный неспецифический воспалительный ответ на однократное, повторное или продолжительное применение вещества/материала.

Респиратор: Средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей и/или вредных газов.

Сенсибилизирующее действие: Аллергическая реакция с вовлечением иммунной системы, которая активизируется в результате предварительной кожной сенсибилизации.

Токсичность: Неблагоприятный эффект, возникающий в любое время после введения однократной или многократных доз исследуемой пробы в течение 24 ч.

Фильтр: Материал, используемый для механического и физического разделения или осаждения аэрозольных частиц (жидких или твердых) из вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

COVID-19: Коронавирусная инфекция.

FFP2: Класс защиты по проницаемости используемого фильтровального материала. Эффективность пропускания мелких частиц фильтрующего материала не менее 94% 
(см. 4.2).

FFP3: Класс защиты по проницаемости используемого фильтрованного материала. Эффективность пропускания мелких частиц фильтрующего материала не менее 97% 
(см. 4.2).

- Классификация

4.1 Респираторы в зависимости от фильтрующей эффективности подразделяются на следующие виды:

- класса защиты FFP2 - со средней эффективностью фильтрации не менее 94 %;

- класса защиты FFP3 - с высокой эффективностью фильтрации не менее 97 %.

4.2 Респираторы в зависимости от конструкции подразделяются на следующие виды:

- респираторы с клапаном;

- респираторы без клапана.

- Технические требования

5.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

5.1.1 Респираторы изготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2 Респираторы относятся к классу 1 медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска применения согласно [1].

5.1.3 Респираторы являются одноразовыми медицинскими изделиями и изделиями кратковременного контакта согласно ГОСТ ISO 10993-1.

5.1.4 Основные параметры респираторов должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры

| Наименование показателей | Норма для респираторов |  |
| --- | --- | --- |
|  | класса защиты FFP2 | класса защиты FFP3 |
| Размеры, в самой широкой части лицевой части респиратора, мм (Ш×В) | 140×120 |  |
| Размеры резинки, мм (Ш×Т×В) | 5×0,5×300 |  |
| Размеры металлического (алюминиевого) зажима, мм (Ш×Т×В) | 5×0,5×90 |  |
| Размеры губчатой вставки, мм (Ш×Т×В) | 10×5×90 |  |
| Проницаемость фильтрующего материла: - хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм/мин, %, не более - парафинового масла при расходе воздушного потока 95 дм/мин, %, не более | 6 6 | 1 1 |
| Эффективность бактериальной фильтрации фильтрующего материала, %, не менее | 94 | 97 |
| Микробиологическая чистота, не более КОЕ/г | 30 |  |

5.1.5 Респираторы должны быть формованные чашеобразной формы, что обеспечивает плотное прилегание к лицу, также должны быть устойчивы к смятию.

5.1.6 В верхней части респираторов (в месте прилегания к носу) должен быть прикреплен гибкий металлический (алюминиевый) зажим. С внутренней стороны – мягкая губчатая вставка с высокой плотностью из поролона. В местах соприкосновения респираторов с лицом пользователя не должно быть острых краев и заусенцев.

5.1.7 Крепления резинок оголовья должны быть припаяны в четырех местах. Резинка должна быть изготовлена из 85% полиэстера и 15% спандекса. Сварные швы должны быть ровными, без прожженных мест и пропусков.

5.1.8 Клапан выдоха служит для облегчения дыхания, эффективен против вирусов. Конструкция клапана выдоха должна обеспечивать простоту в обращении и обслуживании. Клапан выдоха должен правильно функционировать во всех положениях респиратора и должен быть защищен от попадания грязи и механических повреждений.

Клапан должен быть изготовлен из полипропилена плотностью не менее 
0,89-0,91 г/см3, диаметром 43 мм, толщиной верхней части 8 мм и нижней части 5 мм.

Клапан выдоха состоит из трех деталей: основание, крышка и силиконовая мембрана диаметром 30 мм и толщиной 1 мм, которая размещается между основанием и крышкой.

На вдохе силиконовая мембрана плотно прижимается к основанию и не допускает попадание воздушного потока в респиратор через клапан (клапан закрывается), а вдыхаемый воздух проходит фильтрацию через материал респиратора. При выдохе силиконовая мембрана меняет форму и изгибается, клапан открывается, и выдыхаемый воздух свободно выходит из респиратора через клапан.

Клапан выдоха должен сохранять работоспособность после прохождения через него постоянного воздушного потока 300 дм/мин в течение 30 с, и выдерживать силу растяжения 10 Н, приложенную перпендикулярно к плоскости клапана в течение 10 с.

5.1.9 Площадь поля зрения респираторов должна быть признана приемлемой в процессе эксплуатационных испытаний.

5.1.10 Респиратор класса защиты FFP2 должен состоять из четырех слоев:

- первый слой – материал нетканый термоскрепленный (спанбонд);

- второй и третий слои – мельтблаун фильтрующий;

- четвертый слой – полиэстер иглопробивной, держащий форму респиратора.

5.1.11 Респиратор класса защиты FFP3 должен состоять из пяти слоев:

- первый слой – материал нетканый термоскрепленный (спанбонд);

- второй, третий и четвертый слои – мельтблаун фильтрующий;

- пятый слой – полиэстер иглопробивной, держащий форму респиратора.

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Респираторы изготавливаются из следующих материалов, соответствующие действующим на территории Республики Казахстан документам по стандартизации:

- материал нетканый термоскрепленный (Спанбонд) - состоящий из тончайших полипропиленовых нитей с поверхностной плотностью 50 г/м2. Данный материал обладает  биоинертностью, прочностью, влагостойкостью (кровоотталкивающий эффект), высокой воздухопроницаемостью, удобен в пошиве, также нетканный материал нетоксичен и  гиппоаллергенен. Не содержит в составе клея (волокна «слипаются» либо под давлением, либо при воздействии высокой температуры).

- мельтблаун – обладает высокими защитными свойствами, что позволяет его использовать при производстве одноразовых изделий - санитарно-гигиенических и медицинских респираторов и состоит из полипропиленовых микроволокон толщиной 
1-5 мк с поверхностной плотностью 50 г/см2. Материал имеет однородную структуру, на вид плотный и непрозрачный, при этом обеспечивает хорошую проницаемость воздуха. Изделия из мельтблауна задерживают жидкости, препятствуют проникновению болезнетворных микроорганизмов, выступают в качестве термоизолятора. Применяется как фильтрующий слой в средствах защиты дыхания благодаря повышенным гидрофильным и барьерным свойствам материала, препятствующим проникновение микроорганизмов и грибков. Обеспечивает эффективную фильтрацию мелкодисперсной пыли благодаря структуре волокон 1-5 мкм, очищающих воздух и удерживающих внутри мельчайшие примеси. Имеет повышенную прочность в сравнении с традиционными неткаными материалами благодаря увеличенной равномерности распределения волокон по поверхности материала, обеспечивающей эластичность и сохранение формы.

- полиэстер иглопробивной - состоит из полиэфирных волокон, с поверхностной плотностью 60 гр/см2. Материал достаточно крепкий, устойчив к смятию, что обеспечивает плотное прилегание к лицу. Изготовлен из экологически чистых и нетоксичных материалов, не вызывает раздражения, не имеет специфического запаха, безопасен и безвреден для окружающей среды. Поверхность ткани плоская и однородная, с хорошей прочностью на растяжение, прочная и износостойкая, ее нелегко распушить и нелегко деформировать.

5.2.2 На усмотрение изготовителя допускается применять материалы отечественного или зарубежного производства, отвечающие требованиям соответствующей действующей нормативной или технической документации, при этом респираторы, изготовленные из этих материалов, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

5.2.3 Не допускается использование материалов, содержащих латекс.

5.2.4 Материалы должны быть пожаробезопасными.

5.3 Комплектность

5.3.1 Комплект поставки респираторов должен соответствовать договору, спецификации или другому документу поставки, согласованному и утвержденному заказчиком и поставщиком в установленном порядке.

5.3.2 Комплект поставки респираторов должен состоять из:

- респираторов в потребительской упаковке;

- документации (руководство по эксплуатации).

5.4 Упаковка и маркировка

5.4.1 Респираторы упаковываются в полиэтиленовые пакеты и далее помещаются в картонную тару с маркировкой, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировке и хранении.

Полиэтиленовые пакеты должны быть сухими и чистыми.

5.4.2 Респираторы одного наименования упаковывают в групповую и потребительскую тару в количестве не менее 20 единиц.

5.4.3 Маркировка респираторов должна соответствовать требованиям [2].

5.4.4 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, наноситься на ярлык, прикрепляемый к транспортной таре, и содержать следующую информацию:

- наименование и фактический адрес предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- манипуляционный знак: «Беречь от влаги»;

- номер партии и/или дату изготовления (месяц, год);

- количество индивидуальных упаковок  в транспортной упаковке.

5.4.5 Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее четкое прочтение и сохранность при транспортировке и хранении.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При производстве и хранении респираторов должны соблюдаться требования:

- пожарной безопасности по [3] и ГОСТ 12.1.004;

- электробезопасности ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.3.002;

- воздействия шума по ГОСТ 12.1.003.

6.2 При работе с полимерными материалами следует соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.030.

6.3 Все работы, связанные с производством и испытаниями респираторов должны производиться в соответствующих помещениях. Все производственные и вспомогательные помещения должны иметь эффективную систему вентиляции, обеспечивающую установленные гигиенические нормативы микроклимата в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.4 При производстве респираторов предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать нормам, приведенным в 
ГОСТ 12.1.005.

6.5 Лица, занятые на производстве, должны проходить инструктаж по технике безопасности. Обучение персонала мерам безопасности должно быть организовано в соответствии с СТ РК 12.0.004.

6.6 Средства защиты работающих должны соответствовать ГОСТ 12.4.011.

6.7 В процессе производства для предотвращения загрязнения окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02.

6.8 Утилизация производственных отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями [4].

6.9 Респираторы, не прошедшие контрольные испытания, с истекшим сроком годности, должны подвергаться утилизации.

6.10 Утилизация использованных респираторов должна осуществляться в соответствии с [5].

- Правила приемки

7.1 Респираторы должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя или лицом, уполномоченным предприятием-изготовителем на право проведения технического контроля, на соответствие требованиям настоящего стандарта.

7.2 Контрольным испытаниям должен предшествовать входной контроль сырья (материалов).

7.3 Приемка должна производиться партиями. Партией считается количество упакованных респираторов (не менее 20 штук) одного класса защиты, изготовленных за один технологический цикл, оформленных одним документом о качестве, подтверждающим соответствие респираторов требованиям настоящего стандарта и содержащим следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя (держателя регистрационного удостоверения);

- фактический и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- торговое наименование изделия;

- вид упаковки;

- номер партии;

- объем партии (количество изделий);

- дата изготовления (месяц, год),

- срок годности (месяц, год);

- условия хранения,

- обозначение настоящего стандарта,

- печать отдела технического контроля или подпись уполномоченного лица.

7.4 Для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта респираторы должны подвергаться приемо-сдаточным и периодическим испытаниям согласно ГОСТ 15.309.

- Методы контроля

8.1 Общие положения

Для контроля качества от партии случайным образом отбирают 1% изделий.

Все испытания должны быть проведены на готовых изделиях или образцах, вырезанных из готовых изделий, с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестованном испытательном оборудовании.

8.2 Определение внешнего вида и размеров

Проверку внешнего вида, соединительных узлов, маркировки, упаковки, комплектности респираторов, наличие документации (руководство по эксплуатации) проводят визуально.

Контроль линейных размеров изделий и измерение пороков на изделиях производят металлической линейкой по ГОСТ 427 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим точность измерения.

8.3 Определение характеристик клапана выхода

Прочность крепления клапана респираторов определяется по ГОСТ 12.4.294.

8.4 Определение площади поля зрения

Площадь поля зрения респираторов определяются по ГОСТ 12.4.008.

8.5 Определение устойчивости к воспламенению

Устойчивость респираторов к воспламенению определяется по ГОСТ 12.4.294.

8.6 Определение коэффициента проникания

Коэффициент проникания через респиратор определяется по ГОСТ 12.4.294 с учетом подсоса по полосе обтюрации, проникания через клапан выдоха (при его наличии) и проницаемости фильтрующего материала.

8.7 Определение проницаемости фильтрующего материала

Проницаемость фильтрующего материала респираторов определяется по 
ГОСТ 12.4.294.

8.8 Определение микробиологической чистоты (бионагрузки)

Для определения микробиологической чистоты (бионагрузки) респираторов в соответствии с ГОСТ ISO 11737-1 необходимо соблюдать следующую процедуру испытаний.

Перед испытанием каждый испытуемый респиратор взвешивают. Респиратор в асептических условиях извлекают из упаковки и помещают в стерильный флакон объемом 500 мл, содержащий 300 мл экстракционной жидкости (1 г/л пептона, 5 г/л NaCI и 2 г/л поверхностно-активного вещества Полисорбат 20 (Tween 20, Alkest TW 20)).

Стерильный Флакон помещают в орбитальный шейкер и встряхивают в течение 
5 мин со скоростью 250 об/мин. После этапа экстракции 100 мл экстрагированной жидкости фильтруют через фильтр 0,45 мкм и помещают в чашку, содержащую триптический соевый агар (ТСА), для подсчета общего количества жизнеспособных аэробных микроорганизмов.

Другие 100 мл аликвоты той же экстрагированной жидкости фильтруют тем же способом и содержимое высевают на декстрозный агар Сабуро (ДАС) с хлорамфениколом для подсчета грибов. Чашки инкубируют в течение 3 суток при температуре 30°С и 
7 суток при температуре от 20°С до 25°С для ТСА и ДАС соответственно.

Общая бионагрузка подсчитывается путем сложения результатов подсчета микроорганизмов для ТСА и ДАС.

В протоколе указывают общую бионагрузку на один респиратор и в зависимости от веса респиратора общую бионагрузку на грамм испытуемого материала.

8.9 Определение раздражающего и сенсибилизирующего действия

Оценка возможного раздражающего и сенсибилизирующего действия респираторов определяются по ГОСТ ISO 10993-10.

8.10 Определение общетоксического действия

Оценка потенциального общетоксического действия химических компонентов, мигрирующих в организм из респираторов определяется по ГОСТ ISO 10993-11.

8.11 Определение проницаемости микроорганизмами

Проницаемость респираторов микроорганизмами определяется по ГОСТ 12.4.136.

8.12 Определение поверхностной плотности

Поверхностная плотность материалов определяется посредством взвешивания куска нетканого материала на весах лабораторных с точностью взвешивания до 0,1% от измеряемой массы по ГОСТ 24104, и вычисления по формуле (1):

П=m×10000A						(1)

где m – масса пробы, г;

А – площадь пробы, см2.

Испытания проводят в климатических условиях по ГОСТ 10681. Кондиционирование проб проводят в течение 24 ч. Для проведения испытаний вырезают не менее 10 проб в виде квадрата или круга площадью 100 см2.

Поверхностную плотность вычисляют и округляют до целых единиц.

8.13 Определение плотности прилегания к лицу (фит-тест)

Плотность прилегания респиратора к лицу определяется каждый раз:

-  перед использованием респиратора в первый раз;

- при смене одного респиратора на другой с отличным от предыдущего дизайном и размером;

- при изменении конфигурации лица, например, в случае значительного увеличения или уменьшения массы тела, косметической операции на лице, изменения прикуса.

При определении плотности прилегания респиратора к лицу используют количественный и качественный тесты:

- Количественный тест основан на измерении количественной разницы примесей, содержащихся в воздушном пространстве внутри и снаружи респиратора.

Для этого используют специальный прибор – датчик подсчета частиц. Количественный тест дает точный результат.

- Качественный тест основан на ощущении испытуемого горького или сладкого вкуса мелкодисперсного химического вещества, распыляемого через небулайзер во время использования респиратора.

В случае проникновения химического вещества в ротовую полость, испытуемый почувствует соответствующий вкус, что будет свидетельствовать о недостаточном прилегании респиратора.

- Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование респираторов производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воздействий.

9.2 Респираторы должны храниться в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях.

9.3 Температурный режим хранения от минус 2ºС до 55ºС, влажность воздуха не более 75%.

- Гарантия изготовителя

10.1 Срок годности респираторов – не более пяти лет с даты изготовления.

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Библиография

[1] Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-281/20.

[2] Правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11.

[3] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

[5] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020.

МКС 11.140

Ключевые слова: респираторы медицинские, класс защиты FFP2, класс защиты FFP3, микобактерии туберкулеза, вирусы COVID-19

МКС 11.140

Ключевые слова: респираторы медицинские, класс защиты FFP2, класс защиты FFP3, микобактерии туберкулеза, вирусы COVID-19

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «DARIS Group»

Генеральный директор 						      Мустафин Е.О.

Руководитель Отдела						Урынбасаров Ч.А.