НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ВОЗДУХ

# Определение окиси этилена фотометрическим методом __________________________________________________________________

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воздух промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны, и устанавливает фотометрический метод для определения массовой концентрации окиси этилена в диапазоне измерений от 0,08 до 3,3 мг/м3.

Чувствительность определения – 0,25 мкг окиси этилена в анализируемом объеме раствора.

Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении производственного санитарного гигиенического и экологического видов контроля [1], [2], [3].

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3219-2018 Контроль объекта аналитический. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентраций вредных веществ.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ OIML R76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7568-88 Окись этилена. Технические условия.

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия.

ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль. Технические условия.

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. методы испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 3219, 
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016.

4 Сущность метода определения

Определение основано на улавливании из воздуха окиси этилена поглотительным раствором, с последующим гидратировании окиси этилена до этиленгликоля, окисления последнего до формальдегида с последующим фотометрическим определением его в виде окрашенного комплекса с хромотроповой кислотой.

Определению мешают формальдегид и этиленгликоль.

Предел обнаружения в воздухе составляет 0,125 мг/м3 (расчетная).

5 Требования безопасности

При организации измерений, включая отбор проб воздуха, соблюдают общие требования к лабораториям [4], а также требования безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.004, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений и другие технические средства и в других документах, действующих в лаборатории.

6 Требования к условиям выполнения измерений

6.1 Условия выполнения измерений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества [4].

6.2 При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха …………………..……... от 18 оС до 25 оС;

- относительная влажность ……………………. от 20 % до 80 %.

6.3 При отборе проб воздуха соблюдают общие требования по 
ГОСТ 12.1.005 с учетом особенностей производства или технологического процесса на конкретном предприятии.

7 Требования к средствам измерений, аппаратуре, материалам, реактивам и растворам, вспомогательным устройствам

7.1 При выполнении определения применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы:

Фотометр фотоэлектрический любого типа, обеспечивающий измерение в диапазоне длин волн (560 – 580) нм.

Барометр для измерений атмосферного давления любого типа.

Весы лабораторные, класс точности специальный по ГОСТ OIML R76-1, с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г и наибольшем пределом взвешивания (НПВ) 210 г.

Колба 2-25-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-2-1(5) по ГОСТ 29169.

Пипетки 1-2-2-1(1, 2, 5, 10) по ГОСТ 29227.

Плита электрическая лабораторная

Прибор для отбора проб воздуха (аспиратор) [6].

Поглотительный прибор с пористой пластинкой [7].

Пробирка П-2-10-14/23 ХС по ГОСТ 1770.

Секундомер с ценой деления секундной шкалы 0,2 с или другое устройство для измерений продолжительности отбора пробы воздуха.

Стакан В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336.

Термометр метеорологический любого типа для измерений температуры воздуха.

Шланги из поливинилхлорида по ГОСТ 19034.

Баня водяная

7.2 При выполнении определения применяют следующие реактивы и препараты:

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Натрий сернистокислый, безводный, х.ч, по ГОСТ 195, раствор с массовой долей 50 %. Устойчив 2 – 3 суток.

Кислота серная, х.ч., по ГОСТ 4204, концентрированная и раствор с массовой долей 40 %.

Калий иоднокислый мета, х.ч., по [6], раствор с массовой долей 1,5 % в 
10 %-ном растворе серной кислоты.

Окись этилена х.ч., по ГОСТ 7568.

Хромотроповой кислоты динатриваевая соль, х.ч., по [1], раствор в концентрированной серной кислоте.

Этиленгликоль ч.д.а., по ГОСТ 19710.

7.3. Допускается применение других СИ, вспомогательного оборудования, материалов и реактивов с метрологическими и техническими характеристиками, не ниже приведенных в 7.1 и 7.2.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление растворов реактивов

8.1.1 При приготовлении и применении растворов соблюдают общие требования по ГОСТ 4517, ГОСТ 27025.

8.1.2 Поглотительный раствор – 40 %-ный раствор серной кислоты.

8.1.3 Для приготовления растворов реактивов применяют воду дистиллированную по ГОСТ 6709 (далее – вода).

8.1.4 Калий иоднокислый мета, раствор с массовой долей 1,5 % в 10 %-ном растворе серной кислоты готовят путем растворения навески калия иодноватистокислого мета массой 0,75 г в 49,25 г 10 %-ного раствора серной кислоты при нагревании.

8.1.5 Хромотроповой кислоты динатриваевая соль, раствор в концентрированной серной кислоте

Навеску хромотроповой кислоты динатриваевой соли массой 0,15 г растворяют в 5 см3 воды, затем прибавляют 125 см3 концентрированной серной кислоты.

Раствор устойчив в течение 2 суток.

8.2 Градуировочные растворы

Градуировочные растворы готовят перед применением, рекомендуется использовать следующие:

а) Основной градуировочный раствор А окиси этилена

В мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят 15-20 см3 40%-ного раствора серной кислоты и взвешивают на аналитических весах. Затем добавляют 2 – 3 капли жидкой окиси этилена и снова взвешивают. Объем раствора доводят до метки 40 %-ным раствором серной кислоты.

Определяют по разности между вторым и первым взвешиванием массу навески окиси этилена и рассчитывают содержание окиси этилена в 1 см3 раствора.

Приготовленные растворы хранят в прохладном месте.

Срок годности – 1 мес.

б) Рабочий градуировочный раствор Б с массовой концентрацией окиси этилена 5 мкг/см3, готовят соответствующим разведением основного градуировочного раствора А 40 %-ным раствором серной кислоты.

Срок годности рабочего градуировочного раствора Б – две недели.

При отсутствии жидкой окиси этилена рабочий градуировочный раствор Б готовят из этиленгликоля с содержанием 7 мкг/см3, что соответствует 5 мкг/см3 окиси этилена.

Для приготовления стандартного раствора может быть примерен водный раствор формальдегида (формалин).

Концентрацию формальдегида в растворе устанавливают йодометрическим титрованием с последующим разбавлением 40%-ным раствором серной кислоты до содержания 7 мкг/см3, что соответствует 5 мкг/см3 окиси этилена.

8.3 Градуировочная характеристика фотометра

8.3.1 Установление градуировочной характеристики

В 9 колориметрических пробирок вместимостью 10 см3 отбирают аликвоты рабочего градуировочного раствора Б согласно таблице 1.

Градуировочные растворы обрабатываются аналогично рабочим пробам.

Для каждого раствора получают не менее пяти результатов единичного анализа в условиях повторяемости, при этом, если результат какого-либо измерения отличается от среднего арифметического значения в серии более, чем на 15 %, его исключают из обработки, готовят новый раствор и измерение повторяют

Таблица 1

| Номер градуировочного раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание окиси этилена, мкг | 0 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Объем рабочего градуировочного раствора Б, см3 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Объем поглотительного раствора, см3 | 3,0 | 2,95 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 |

Полученные результаты оформляют графически или рассчитывают коэффициент градуировочной характеристики. Установленная функциональная зависимость должна быть линейной.

8.3.2 Контроль градуировочной характеристики

а) Приемлемость градуировочной характеристики проверяют сразу после ее установления с использованием контрольных растворов с содержанием компонента, соответствующим измеряемому диапазону.

Допускается использовать для проверки 1 – 2 образца из набора градуировочных растворов, не используемых при градуировке. Характеристику признают приемлемой, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 15 %.

б) Стабильность градуировочной характеристики рекомендуется проверять не реже одного раза в три месяца, а также при замене оптических кювет и реактивов, с использованием в качестве контрольных градуировочных растворов, не менее трех. Характеристику признают стабильной, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 25 %.

в) Периодичность установления градуировочной характеристики – не реже одного раза в год.

8.4 Подготовка поглотительных приборов

Для улавливания окиси этилена применяют поглотительные приборы с пористой пластинкой.

Перед отбором пробы воздуха в поглотительные приборы вносят по 
3 см3 поглотительного раствора, закрывают заглушками и устанавливают в транспортировочную тару.

Поглотительные приборы во время отбора и при хранении пробы воздуха рекомендуется предохранять от попадания прямых солнечных лучей, при температуре воздуха выше 25 оС пробу – охлаждать.

9 Отбор проб воздуха

9.1 При отборе проб воздуха выполняют следующие общие указания:

а) отбор проб производят при характерных производственных условиях;

б) воздух рабочей зоны отбирают в соответствии с ГОСТ 12.1.005, в зоне дыхания на высоте от уровня рабочей площадки 1,5 м (при работе стоя) или 1,0 м (при работе сидя);

в) для характеристики общего фона загрязнения производственного помещения и/или контроля технологических операций точки отбора располагают с учетом возможного выделения в воздушную среду наибольшего количества вредного вещества;

г) при наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций, точки отбора располагают равномерно по периферии и в центре помещения;

д) если стадия технологического процесса (операция) не продолжительная и не позволяет отобрать пробу воздуха за один цикл, производят дискретный отбор;

е) на рабочем месте, или в течение смены, или на отдельных этапах технологического процесса в одной точке последовательно отбирают не менее трех проб.

9.2 Отбор проб производят путем аспирации исследуемого воздуха через два последовательно соединенных поглотительных прибора, заполненных поглотительным раствором по 8.4.

Рекомендуемые параметры отбора проб воздуха: объемный расход – 
0,3 дм3/мин; объем пробы воздуха – 2,0 дм3.

9.3 После завершения отбора пробы воздуха поглотительный прибор отсоединяют, закрывают заглушками и устанавливают вертикально в транспортировочную тару для передачи в лабораторию.

9.4 Одновременно с проведением отбора пробы воздуха регистрируют температуру окружающего воздуха и атмосферное давление.

Регистрацию измеренных значений и параметров отбора проб оформляют по установленной в испытательной лаборатории форме, например, протоколом.

10 Выполнение измерений

Растворы обоих поглотительных приборов сливают вместе в пробирку и перемешивают.

Для анализа отбирают 3 см3 пробы в колориметрическую пробирку с притертой пробкой, приливают 0,5 см3 1,5 %-ного раствора перйодата калия, перемешивают и оставляют на 30 мин. Далее для восстановления избытка перйодата калия добавляют по 3 капли раствора сульфита натрия и по 1,5 см3 раствора динатриевой соли хромотроповой кислоты. Осторожно перемешивают и погружают на 30 мин :в кипящую водяную баню, после чего пробирки охлаждают погружением в холодную воду. Затем в каждую пробирку вносят по 2 см3 воды и перемешивают, при этом желто-коричневая окраска раствора, обусловленная выделением йода, исчезает.

Если желтая окраска исчезла неполностью, необходимо добавить несколько капель воды, так как в слабокислой среде йод вступает в реакцию с избытком сульфита натрия и остается фиолетовое окрашивание, характерное для реакции формальдегида с хромотроповой кислотой.

Измеряет оптические плотности растворов по отношению к холостой пробе. Рекомендуется проводить измерения в кювете с толщиной оптического слоя в кювете на 10 мм при длине волны 575 нм.

Содержание окиси этилена в анализируемом объеме определяют по предварительно построенному калибровочному графику,

11 Обработка и представление результата измерений

11.1 Содержание окиси этилена в анализируемом воздухе Х, мг/м3, рассчитывают по формуле (1):

| Хi=х⋅Vпр.Vст.⋅Vал., | (1) |
| --- | --- |

где х – содержание окиси этилена, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

Vпр .– общий объем раствора пробы, см3 (3 см3);

Vал. – аликвота раствора пробы, отобранная для измерений, см3;

Vст. – объем отобранной пробы воздуха, приведенный к стандартным условиям, по формуле (2), дм3:

| Vст.=Vизм.Тст.⋅Ризм.Тизм.⋅Рст., | (2) |
| --- | --- |

где Vизм.. – объем пробы воздуха, измеренный при отборе, дм3;

Тизм., Тст – температура воздуха, соответственно, измеренная во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, К;

Ризм., Рст – атмосферное давление, соответственно, измеренное во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, кПа 
(мм рт.ст.).

Примечание - Согласно ГОСТ 12.1.005 для воздуха рабочей зоны стандартными условиями являются температура Тст= 293 К (tст= 20 оС) и давление Рст.= 101,3 кПа (760 мм рт.ст).

11.2 Результат определения окиси этилена в воздухе представляют именованным числом совместно с характеристикой погрешности измерений (см. раздел 12), с указанием даты, времени и соответствующих параметров отбора пробы (температуры окружающего воздуха и атмосферного давления).

11.3 Результат определения, выходящий за границы диапазона, указанного в разделе 1, представляют в виде записи: «менее 0,3 мг/м3» или «более 10,0 мг/м3».

12 Требования к точности результата измерений

Относительная суммарная погрешность метода определения массовой концентрации окиси этилена в воздухе рабочей зоны не превышает ± 25 % при доверительной вероятности 0,95 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

13 Контроль точности результата измерений

При применении настоящего стандарта рекомендуется проводить оценку качества измерений путем проведения внутреннего и внешнего контроля качества результатов анализа в соответствии с документированной процедурой, установленной в испытательной лаборатории и утвержденной на предприятии в установленном порядке.

Необходимым условием обеспечения качества результатов измерений при исследовании воздуха является контроль в испытательной лаборатории наличия условий для проведения измерений, к факторам контроля относятся:

а) сроки поверки/калибровки СИ;

б) условия хранения и сроки годности реактивов, материалов, растворов, рабочих проб;

в) соответствие экспериментальных данных, полученных при построении градуировочной характеристики, выбранному виду зависимости;

г) проверка приемлемости и стабильности градуировочной характеристики по 8.3.2;

д) условия и правила отбора проб, инструментальных измерений параметров выброса и т.п.

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года N 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[2] «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», приложение 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28 февраля 2015 года № 168.

[3] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684.

[5] ГОСТ Р 51945-2002 Аспираторы. Общие технические условия.

[6] ТУ 6-09-02-364-83 Калий иоднокислый мета. Технические условия

[7] ТУ 6-09-05-1371-88 Хромотроповой кислоты динатриваевая соль. Технические условия

[8] ТУ 25-11-1081-75 Поглотители.

УДК 502.3:006.354                                     		                 МКС   13.040

Ключевые слова: воздух производственных помещений, воздух рабочей зоны, окись этилена, этиленгликоль, санитарно-гигиенический контроль, экологический контроль, фотометрическое определение

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					Д. Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»							А. Есенкулов

Эксперт управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»							Ж. Жуматаева

# Эксперт 2 категории

ВКФ РГП «КазИнМетр»	О Савинкова