Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ  ОПРЕДЕЛЕНИЮ

БУТИЛАКРИЛАТА И БУТИЛМЕТАКРИЛАТА В ВОДЕ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ года № ______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ  ОПРЕДЕЛЕНИЮ

БУТИЛАКРИЛАТА И БУТИЛМЕТАКРИЛАТА В ВОДЕ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает количественный газохроматографический анализ воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для определения в ней содержания бутилакрилата и бутилметакрилата в диапазоне концентраций 0,005 - 0,1 мг/дм3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.252–2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Барометры мембранные метеорологические.

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 4979-49 Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб.

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия.

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 9932-75 Реометры стеклянные лабораторные. Технические условия.

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

ГОСТ 13032-77 Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия.

ГОСТ 15866-70 Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4. Технические условия.

ГОСТ 17433–80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25663–83 Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний.

ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 26703–93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 8.423–81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности E (индекса 1), E (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), M (индекса 1), M (индекса 1-2), M (индекса 2), M (индекса 2-3) и M (индекса 3). Часть 1. Метрологические и технические требования.

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1], СТ РК 2.1 и                СТ РК 2.18.

4 Значения характеристик интервальной оценки погрешности измерений

4.1 Методика обеспечивает выполнения измерений с погрешностью, не превышающей ± 10 %, при доверительной вероятности 0,95.

5 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, материалы, реактивы

5.1 При выполнении измерении применяют следующие средства измерений вспомогательное оборудование, материалы и реактивы:

5.1.1 Средства измерений

- Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором ГОСТ 26703;

- барометр мембранный метеорологический по СТ РК 2.252;

- Весы аналитические, класс точности - I  по ГОСТ 24104;

- Линейка измерительная, металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427;

- Лупа измерительная по ГОСТ 25706;

- Меры массы Г-2-210, 2-го кл. по ГОСТ OIML R 111-1;

- Посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770,

- Реометр для измерения потока газа, диапазон измерений от 0 до 16 ∙10 -6 м2/с мм; цена деления 1мм по ГОСТ 9932;

- Секундомер механический по ГОСТ 8.423;

- Термометр по ГОСТ 28498.

5.1.2 Вспомогательные устройства:

- Водоструйный насос вакуумный по ГОСТ 25663;

- Втулка металлическая длиной 2 см с внутренним конусом (рис. 1);

- Дистиллятор по [2];

- Поглотительные приборы с пористой пластиной № 1;

- Редуктор водородный по [3];

- Редуктор кислородный по [4];

- Сорбционные трубки из нержавеющей стали длиной 13 см и внутренним диаметром 4 мм, с наружным конусом на одном конце и сквозным отверстием диаметром 0,2 см по [5].

- Хроматографическая колонка из стекла длиной 3 м и внутренним диаметром  4 мм по [6].

    - Реактивы и материалы:

- Азот газообразный по ГОСТ 9293;

- воздух для питания промышленных приборов и средств автоматизации, класс 0 (или 1) по ГОСТ 17433;

- Водород технический по ГОСТ 3022;

- Стекловата по ГОСТ 10499;

- Стеклянные заглушки по [7];

- Бензол, х.ч. по ГОСТ 5955;

- Бутилакрилат, для хроматографии по [8];

- Бутилметакрилат по [9];

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- Силохром, зернением 0,25 - 0,50 мм по [10];

- Синтетическое моющее средство;

- Спирт этиловый, 300 мл, х.ч. по ГОСТ 18300;

- Полиметилсилоксан ПМС-100, рабочая температура от минус 50 до плюс 200 °С по                  ГОСТ 13032;

- Полифенилметилсилоксан (ПФМС-4)  по ГОСТ 15866;

- Полиэтиленгликольадипинат (ПЭГА)  по [11];

- Хлороформ, х.ч. по ГОСТ 20015;

- Эфир этиловый по ГОСТ 8981.

5.2 Допускается использование других средств измерений, посуды, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

6 Метод измерений

Измерения концентраций бутилакрилата и бугилметакрилата выполняют методом газожидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием.

Концентрирование веществ из воды осуществляют газовой экстракцией на твердый сорбент. Термодесорбцию проводят в испарителе прибора. Нижний предел измерения в объеме пробы 0,005 мг/дм3. Определению не мешают спирты C1 - С4, метилакрилат, этилакрилат, метилметакрилат, акриловая и метакриловая кислоты, ароматические углеводороды

7 Требования безопасности

7.1 При выполнении анализа следует соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по [12], требования электро-безопасности при работе с электроустановками по [13]. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [14] и иметь средства пожаротушения по                 ГОСТ 12.4.009. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений.

7.2 Производственные помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией. Все работы в лаборатории производятся при включенной вентиляции.

7.3 Корпуса приборов должны быть заземлены. При выполнении анализа необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в инструкции по технике безопасности при лабораторных работах и руководстве по эксплуатации приборов.

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений допускают лиц, имеющих квалификацию не ниже инженера-химика, с опытом работы на газовом хроматографе, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющих техникой постановки иммуноферментного анализа.

9 Условия выполнения анализа

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

9.1 Процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях при температуре воздуха (20 ± 10) °С, атмосферном давлении     630 - 800 мм рт.ст. и влажности воздуха не более 80 %.

9.2 Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией к прибору.

- Подготовка к выполнению анализа

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовка хроматографа, подготовка хроматографической колонки и сорбционной трубки, установление градуировочной характеристики, отбор проб.

10.1 Приготовление растворов

Исходные растворы бутилакрилата и бутилметакрилата для градуировки (обьем рабочего раствора, с = 1000 мг/дм3). 1000 мг бутилакрилата и бутилметакрилата вносят в мерные колбы вместимостью 1,0 дм3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения растворов - 6 часов.

Рабочие растворы бутилакрилата и бутилметакрилата для градуировки (обьем рабочего раствора, с = 1,0 мг/дм3). 1,0 см3 исходного раствора вносят в мерные колбы вместимостью 1,0 дм3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения растворов - 6 часов.

10.2 Подготовка хроматографа

Из испарителя хроматографа извлекают газонаправляющую трубку и помещают втулку для фиксации сорбционной трубки. При проведении измерений втулка находится в испарителе постоянно.

10.3 Подготовка хроматографической колонки и сорбционной трубки

Хроматографические колонки и сорбционную трубку перед заполнением насадками промывают горячей водой, раствором синтетических моющих средств, дистиллированной водой, спиртом, бензолом и высушивают в токе газа-носителя. Заполнение хроматографических колонок насадками проводят под вакуумом. Одну хроматографическую колонку заполняют смесью фаз 10 % ПМС-100 и 20 % ПФМС-4 на хроматоне. Вторую хроматографическую колонку заполняют фазой 20 % ПЭГА на хроматоне. Концы заполненных колонок закрывают стекловатой слоем 1 см, колонки помещают в термостат и, не подключая к детектору, кондиционируют в токе азота с расходом 40 см3/мин при температуре 150 °С в течение 12 часов. После охлаждения колонки подключают к детектору и записывают нулевую линию в рабочем режиме. При отсутствии дрейфа нулевой линии колонки готовы к работе.

Сорбционную трубку заполняют насадкой в количестве 0,4 г вручную. Насадка состоит из 5 % ПМС-100 на силохроме. Сорбционную трубку кондиционируют в испарителе прибора в токе газа-носителя с расходом 40 см3/мин при температуре 150 °С в течение 2 часов. Хранят сорбционную трубку в пробирке с притертой пробкой не более                7 дней.

1 - крепежная втулка; 2 - сорбционная трубка; 3 - сорбент;
4 - пробки из стекловолокна; 5 - отверстие для газа-носителя.

Рисунок 1 - Схема устройства для термодесорбции примесей в испарителе хроматографа.

10.4 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной градуировки на градуировочных растворах бутилакрилата и бутилметакрилата. Для этого готовят 5 серий растворов для градуировки, каждая из которых состоит из 7-ми растворов. В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят рабочие растворы для градуировки в соответствии с таблицей 1 и доводят объем до метки дистиллированной водой. Растворы тщательно перемешивают. Готовят в день проведения измерений.

Таблица 1 - Растворы для установления градуировочной характеристики при определении концентрации бутилакрилата и бутилметакрилата

| Номер раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочего раствора (с = 1,0 мг/дм3), см3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| Концентрация вещества, мг/дм3 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |

5,0 см3 каждого градуировочного раствора помещают в поглотительный прибор и проводят газовую экстракцию веществ. Для этого к входному концу поглотительного прибора подсоединяют источник газа-носителя (азот), к выходному концу - сорбционную трубку. Расход азота устанавливают 100 см3/мин, время пропускания азота 10 мин. Контролируют расход азота реометром. По истечении 10 мин сорбционную трубку с сорбированными веществами вставляют в испаритель прибора так, чтобы ее конусообразный конец вошел плотно в конус втулки. После этого испаритель быстро закрывается крышкой с прокладкой с одновременным включением секундомера (время стабилизации нулевой линии составляет 30 сек). Потоком газа-носителя вещества переносятся в хроматографическую колонку на анализ в следующих условиях:

Температура термостата колонок:

| со смесью фаз 10 % ПМС-100 и 20 % ПФМС-4 | 130 °С |
| --- | --- |
| с 20 % ПЭГА | 80 °С |
| Температура испарителя | 200 °С |
| Расход газа-носителя (азота) | 40 см3/мин |
| Расход водорода | 40 см3/мин |
| Расход воздуха | 400 см3/мин |
| Чувствительность шкалы электрометра | 2010-10 А |
| Время удерживания бутилакрилата на колонке: |  |
| со смесью фаз 10 % ПМС-100 и 20 % ПФМС-4 | 5 мин 43 сек |
| с 20 % ПЭГА | 6 мин 12 сек |
| Время удерживания бутилметакрилата на колонке: |  |
| со смесью 10 % ПМС-100 и 20 % ПФМС-4 | 8 мин 50 сек |
| с 20 % ПЭГА | 8 мин 15 сек |

На полученной хроматограмме рассчитывают площадь пиков бутилакрилата и бутилметакрилата и по средним результатам из 5-ти серий строят градуировочные характеристики, выражающие зависимость площади пика (мм2) от концентрации веществ (мг/дм3). Градуировочные характеристики проверяют 1 раз в квартал или при смене партии реактивов.

10.5. Отбор проб

Пробу воды отбирают согласно СТ РК ГОСТ Р 51232. Анализ проводят в день отбора пробы.

- Выполнения анализа

5,0 см3 пробы воды помещают в поглотительный прибор и проводят газовую экстракцию веществ в условиях, указанных в п. 7.3.

На хроматограмме рассчитывают площади пиков бутилакрилата и бутилметакрилата.

Подготовку и хранение проб выполняют в соответствии с [15].

12 Обработка (вычисление) результатов анализа

Концентрации бутилакрилата и бутилметакрилата в воде (мг/дм3) определяют по градуировочным характеристикам.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II             от 7 июня 2000 г.).

[2] ТУ 61-1-721-79 Дистилятор.

[3] ТУ 26-05-463-76 Редуктор водородный.

[4] ТУ 26-05-235-70 Редуктор кислородный.

[5] ТУ 25-1110.039-82 Трубка сорбционная.

[6] ТУ 3614-012-49299217-2013 Колонка препаративная стальная хроматографическая.

[7] ТУ 36.1144-83 Заглушки. Технические условия.

[8] ТУ 817-232-69 Бутилакрилат.

[9] ТУ 6-09-2941-66 Бутилметакрилат.

[10] ТУ 6-09-17-48-74 Силохром.

[11] ТУ 611-65-67 Полиэтиленгликольадипинат (ПЭГА).

[12] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[13] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года   № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[14] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года               № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[15] ОСТ 41-08-272-04. Стандарт отрасли. Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ.

УДК 543.544.5.068.7 								    МКС 17.020

Ключевые слова: растворы, концентрация, хроматограмм, измерения концентраций бутилакрилата и бугилметакрилата, гражуировочная характеристика

УДК 543.544.5.068.7 								    МКС 17.020

Ключевые слова: растворы, концентрация, хроматограмм, измерения концентраций бутилакрилата и бугилметакрилата, гражуировочная характеристика

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»				Д. Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»				А. Есенкулов

Эксперт

Южно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр»				 Ж. Каирканова