Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, ЗЕРНЕ И СОЛОМЕ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛА В

ВОДЕ, ПОЧВЕ, ЗЕРНЕ И СОЛОМЕ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения __  _____20__г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на селективный системный гербицид, трибенурон-метил, и устанавливает методику определения остаточных количеств трибенурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом ВЭЖХ.

Гигиенические нормативы для трибенурон-метила в Казахстане: Содержание в почве - 0,01 мг/кг, ПДК в воде водоемов - 0,06 мг/дм3, ОБУВ в воздухе рабочей зоны - 1,0 мг/м3.

Содержание трибенурон-метила в зерне зерновых колосовых культур: подсолнечник (семена, масло) - 0,02 мг/кг, зерно хлебных злаков - 0,01 мг/кг.

Диапазон определяемых концентраций трибенурон-метила составляет от 0,002 до 
0,4 мг/кг.

Предел обнаружения для настоящего стандарта составляет 0,002 мг/кг.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 2.79-2014 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 4161-77 Реактивы. Кальций хлористый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4221-76 Реактивы. Калий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8613-75 Воронки стеклянные.

ГОСТ 10146-74 Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия.

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

СТ РК ГОСТ Р 50436-2003 Зерновые. Отбор проб зерна.

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Трибенурон-метил: Коррида СП, Зерномакс ВДГ, Террастар ВДГ, Трибун СТО, химическое название: Метиловый эфир 2-[6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбомоилсульфамоил] бензойной кислоты (IUPAC).

Метил2-[[[[(6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино] сульфонил]бензоат (СА), брутто формула C15H17N5O6S, молярная масса 395,4.

Химически чистый трибенурон-метил представляет собой белые кристаллы с температурой плавления 141 °С, давлением паров 5,2 х10-5мРа (25°С).

Коэффициент распределения в системе н-октанол-вода Kow lgP=-0,44 (pH 7).

Растворимость (г/л): в воде – 0,05(рН 5), 2,04 (pH 7) при 20°С.

Растворимость (мг/л) в: четыреххлористом углероде - 3,12, ацетоне - 43,8, ацетонитриле – 54,2, метаноле - 3,39, этилацетате – 17,5, гексане – 0,028 (20°С).

Стабилен до 45°С. При 45 °С стабилен при (pH 8-10), но быстро разлагается при рН меньше 7 и рН больше 12. Относительно нестабилен в большинстве органических растворителей, РКа 5.

Группа токсичности по ЕРА - Ш, ВОЗ - Ш; LD50 для крыс - более 5000 мг/кг, для кроликов - более 2000 мг/кг, для уток - более 5620 мг/кг; средний ирритант для глаз, не воздействует на кожу. Мутагенной активности в стандартных тестах не обнаружено.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография

ПДК - предельно допустимая концентрация

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия

ч. - чистый

х.ч. - химически чистый

о.с.ч. - особо чистый

ч.д.а. - чистый для анализа

5 Отбор проб

Отбор проб производится в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 50436, ГОСТ 28168 и           СТ РК ГОСТ Р 51592.

# 6 Точность измерений

Настоящий метод обеспечивает измерение массовой концентрации трибенурон-метила в указанном выше диапазоне с показателями точности, указанными в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики метода

| Объект анализа | Предел обнаружения Xmin, мг/кг | Диапазон измеряемых концентраций Xmax, мг/кг | Среднее значение определения, % (для каждого объекта n=24) | Относительное стандартное отклонение S, % | Доверительный интервал среднего, n=24, Р=0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 0,002 | 0,002-0,02 | 86,0 | 6,45 | 5,65 |
| Почва | 0,01 | 0,01-0,1 | 86,6 | 6,08 | 5,33 |
| Солома зерновых колосовых | 0,04 | 0,04-0,4 | 83,3 | 6,85 | 6,00 |
| Зерно зерновых колосовых | 0,01 | 0,01-0,1 | 85,2 | 6,59 | 5,78 |

Таблица 2 - Полнота определения трибенурон-метила (n = 6 для каждой концентрации)

| Среда | Внесено, мг/кг | Найдено, мг/кг | Стандартное отклонение, ± | Полнота определения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 0,002 | 0,00176 | 0,00013 | 88,0 |
|  | 0,004 | 0,00342 | 0,00032 | 85,5 |
|  | 0,01 | 0,00851 | 0,00061 | 85,1 |
|  | 0,02 | 0,01706 | 0,00104 | 85,3 |
| Среднее |  |  |  | 86,0 |
| Почва | 0,01 | 0,00876 | 0,00063 | 87,6 |
|  | 0,02 | 0,01688 | 0,0013 | 84,4 |
|  | 0,05 | 0,0437 | 0,0027 | 87,4 |
|  | 0,1 | 0,0871 | 0,0061 | 87,1 |
| Среднее |  |  |  | 86,6 |
| Солома зерновых колосовых | 0,04 | 0,03312 | 0,0033 | 82,8 |
|  | 0,08 | 0,0668 | 0,0056 | 83,5 |
|  | 0,2 | 0,1650 | 0,0133 | 82,5 |
|  | 0,4 | 0,3376 | 0,022 | 84,4 |
| Среднее |  |  |  | 83,3 |
| Зерно зерновых колосовых | 0,01 | 0,0865 | 0,00059 | 86,5 |
|  | 0,02 | 0,0171 | 0,00141 | 85,5 |
|  | 0,05 | 0,0423 | 0,0031 | 84,6 |
|  | 0,1 | 0,0842 | 0,0072 | 84,2 |
| Среднее |  |  |  | 85,2 |

7 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, материалы, реактивы

7.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование

7.1.1 Жидкостный хроматограф серии «Альянс» фирмы «Waters» с УФ детектором (Waters 2487) или другого типа, оснащенным дегазатором и автоматическим пробоотборником.

7.1.2 Колонка Symmetry С-18, (250x4,6) мм, 5 мкм (Waters) или аналогичная.

7.1.3 Пред колонка Waters Symmetry С-18.

7.1.4 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления не более 0,0001 г.

7.1.5 pH-метр универсальный ЭВ-74 по ГОСТ 22261.

7.1.6 Колбы плоскодонные на шлифах тип П, исп. 2, вместимость 500 мл по ГОСТ 25336.

7.1.7 Колбы круглодонные на шлифах тип К, исп.1, вместимость 50 мл по ГОСТ 25336.

7.1.8 Воронки лабораторные В-75-110 по ГОСТ 25336.

7.1.9 Воронки делительные ВД-3-500 по ГОСТ 8613 (ГОСТ 25336; ГОСТ 23932).

7.1.10 Воронка Бюхнера и колба Бунзена по ГОСТ 25336.

7.1.11 Цилиндры мерные на 100, 250 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

7.1.12 Колбы мерные на 25, 50, 100 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

7.1.13 Пипетки на 1, 2, 5, 10 см3 по ГОСТ 29227.

7.1.14 Колонки стеклянные (25x1) см.

7.1.15 Бидистиллятор.

7.1.16 Ротационный вакуумный испаритель с набором колб по [2].

7.1.17 Насос водоструйный по ГОСТ 25336.

7.1.18 Установка ультразвуковая УЗМ-002 с мощностью ультразвука 50 Вт или аналогичная.

7.1.19 Мельница лабораторная зерновая ЛМЗ или аналогичная, с емкостью стакана   120 см3, скоростью вращения электродвигателя при холостом ходе не менее 23000 об/мин.

7.1.20 Мельница ножевая РМ-120 или аналогичная, с решеткой разгрузочной из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями диаметром 3 мм.

7.2 Реактивы и материалы

7.2.1 Ацетон, ч.д.а., ГОСТ 2603, свежеперегнанный или ацетон, о.с.ч., по [3].

7.2.2 Ацетонитрил для ВЭЖХ, «В-230НМ» или х.ч., по [4].

7.2.3 Дихлорметан, х.ч., по [5].

7.2.4 Калий углекислый, х.ч., по ГОСТ 4221.

7.2.5 Калий фосфорнокислый 2-замещенный, 3-водный, ч.д.а., по ГОСТ 2493.

7.2.6 Калия перманганат по ГОСТ 20490.

7.2.7 Кальция хлорид, х.ч., по ГОСТ 4161.

7.2.8 Кислота серная, х.ч., по ГОСТ 4204.

7.2.9 Натрий двууглекислый по ГОСТ 83.

7.2.10 Натрий сернокислый безводный, ч., по ГОСТ 4166, свежепрокаленный.

7.2.11 Натрия гидроксид, х.ч., по ГОСТ 4328.

7.2.12 Кислота ортофосфорная, имп. (Ferak, Германия) или х.ч, ГОСТ 6552; 2М и 0.005М водные растворы;

7.2.13 Фосфора пентоксид, ч., по МРТУ 6-09-5759-69.

7.2.14 Этиловый эфир уксусной кислоты, ч.д.а., по ГОСТ 22300.

7.2.15 Трибенурон-метил, аналитический стандарт с содержанием ч.д.а. 98,2% (Sigma-Aldrich).

7.2.16 Силикагель для колоночной хроматографии 60 (0,040-0,063 мм) (Merck, Германия).

7.2.17 Элюент №1 для колоночной хроматографии: смесь гексан - этилацетат (50:50, по объему).

7.2.18 Элюент №2 для колоночной хроматографии: смесь гексан - этилацетат (30:70, по объему).

7.2.19 н-Гексан, х.ч., по [6], свежеперегнанный.

7.2.20 Подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил - 0,005М ортофосфорная кислота (45:55, по объему).

7.2.21 Вода бидистиллированная, деионизированная по ГОСТ 6709.

7.2.22 Бумажные фильтры «красная лента» по [7].

7.2.23 Стеклоткань или стекловата по ГОСТ 10146.

Примечание - Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с                   СТ РК 2.75. Применяемые стандартные образцы должны иметь действующие паспорта и должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан или реестр Межгосударственных стандартных образцов, типы государственных стандартных образцов (ГСО) зарубежного выпуска должны быть утверждены или допущены к применению в Республики Казахстан по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

8 Метод измерений

8.1 Принцип метода

Методика основана на определении трибенурон-метила методом ВЭЖХ с использованием УФ детектора после его извлечения из образцов органическим растворителем или водно-ацетоновой смесью с последующей очисткой перераспределением между двумя несмешивающимися растворителями и на колонке с силикагелем.

8.2 Избирательность метода

Присутствие других пестицидов, близких по химическому строению и области применения, определению не мешает.

9 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

При выполнении работ по определению массовой концентрации трибенурон-метила обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- установленные для работ с токсичными, едкими, легковоспламеняющимися веществами ГОСТ 12.1.005;

- электробезопасности по ГОСТ 12.2.003;

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом.

10 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдают следующие внешние условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха при 25 °С от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0 до 106,7 кПа);

Выполнение измерений на приборах проводят в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации к ним.

11 Подготовка к выполнению измерений

11.1 Подготовка и очистка реактивов и растворителей

Перед началом работы рекомендуется проверить чистоту применяемых органических растворителей. Для этого 100 мл растворителя упаривают в ротационном вакуумном испарителе при температуре +40°С до объема 1,0 мл и хроматографируют. При обнаружении мешающих определению примесей очистку растворителей производят в соответствии с общепринятыми методиками. Гексан и хлористый метилен встряхивают с небольшими порциями концентрированной серной кислоты до прекращения окрашивания свежей порции кислоты, затем промывают водой, 2%-ым раствором гидроксида натрия и снова водой, после чего его сушат над гидроксидом натрия и перегоняют. Ацетон перегоняют над перманганатом калия и поташом (на 1 л ацетона 10 г КМnO4 и 2 г К2СО3).

Ацетонитрил сушат над пентоксидом фосфора и перегоняют; отогнанный растворитель повторно перегоняют над углекислым калием. Этилацетат промывают равным объёмом 5%-го раствора двууглекислого натрия, сушат над хлористым кальцием и перегоняют.

11.2 Кондиционирование колонки

Перед началом анализа колонку (Symmetry С-18) кондиционируют в потоке подвижной фазы (1 мл/мин) до стабилизации нулевой линии в течение 1-2 часов.

11.3 Приготовление растворов

Для приготовления 2М раствора ортофосфорной кислоты 200 г 98% (или 225 г 87%) кристаллической Н3РО4 помещают в мерную колбу объемом 1 л, растворяют в 600 мл дистиллированной воды и доводят объем до метки дистиллированной водой.

Для приготовления 0.005М раствора ортофосфорной кислоты 2.5 мл 2М раствора   Н3РО4 вносят в мерную колбу на 1 л и доводят до метки деионизированным бидистиллятом.

Для приготовления 0,1М раствора К2НРО4 22,8 г кристаллического калия фосфорнокислого двузамещенного трехводного помещают в мерную колбу на 1 л, растворяют при перемешивании в 600 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки.

Для приготовления 0,2М раствора К2НРО4 45,6 г кристаллического калия фосфорнокислого двузамещенного трехводного помещают в мерную колбу на 1 л, растворяют при перемешивании в 600 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки.

Для получения 50%-го водного ацетона в колбе емкостью 1 л смешивают 500 мл ацетона с 500 мл дистиллированной воды, используя мерные цилиндры.

Для получения 90%-го водного ацетона в колбе емкостью 1 л смешивают 900 мл ацетона со 100 мл дистиллированной воды, используя мерные цилиндры.

Для приготовления подвижной фазы смешивают ацетонитрил с 0,005М раствором ортофосфорной кислоты в соотношении 45:55 по объему, используя мерные цилиндры.

Для приготовления элюента №1 в колбе на 1000 мл смешивают 500 мл н-гексана и 500 мл этилацетата.

Для приготовления элюента №2 в колбе на 1000 мл смешивают 300 мл н-гексана и 700 мл этилацетата.

Приготовление градуировочных растворов: Берут точную навеску трибенурон-метила (50 мг), переносят в мерную колбу на 100 мл, растворяют навеску в ацетонитриле и доводят до метки (исходный раствор аналитического стандарта). Градуировочные растворы с концентрациями 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 и 2.0 мкг/мл готовят методом последовательного разбавления по объему, используя раствор подвижной фазы - ацетонитрил: 0,005М ортофосфорная кислота (45:55, по объему).

Трибенурон-метил относительно нестабилен в большинстве органических растворителей и довольно быстро разлагается при рН меньше 7, поэтому исходный раствор аналитического стандарта можно хранить в холодильнике при температуре от 0°С до минус 4°С не более 1 недели, градуировочные растворы (при тех же условиях) - в течение 4 часов.

При изучении полноты определения трибенурон-метила используют ацетонитрильные растворы вещества. Растворы внесения с концентрациями 0,1 и 1,0 мкг/мл готовят из исходного раствора с концентрацией 0,5 мг/мл методом последовательного разбавления по объему ацетонитрил.

При изучении хроматографического поведения трибенурон-метила на колонке с силикагелем раствор с концентрацией 10 мкг/мл готовят из исходного раствора аналитического стандарта с концентрацией 0,5 мг/мл. Для этого 1 мл этого раствора помещают в мерную колбу объёмом 50 мл и доводят объём раствора до метки ацетонитрилом.

11.4. Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика (площадь пика - концентрация трибенурон-метила в растворе) в хроматограф вводят по 50 мкл градуировочных растворов (не менее   3-х параллельных измерений для каждой концентрации, не менее 4-х точек по диапазону измеряемых концентраций), измеряют площади пиков и строят график зависимости среднего значения площади пика от концентрации трибенурон-метила в градуировочном растворе (мкг/мл).

11.5. Подготовка колонки с силикагелем для очистки экстракта

В нижнюю часть стеклянной колонки длиной 25 см и внутренним диаметром 1 см помещают тампон из стекловаты, закрывают кран и вносят суспензию 5 г силикагеля в        30 мл смеси гексан - этилацетат (50: 50, по объему). Дают растворителю стечь до верхнего края сорбента. Колонку последовательно промывают 50 мл элюента №2 и 50 мл элюента №1 со скоростью 1-2 капли в секунду, после чего она готова к работе.

11.6. Проверка хроматографического поведения трибенурон-метила на колонке с силикагелем

В круглодонную колбу емкостью 10 мл отбирают 0,1 мл раствора трибенурон-метила с концентрацией 10 мкг/мл, приготовленного по п.11.3. Отдувают растворитель током азота, остаток растворяют в 5 мл элюента №1 и наносят на колонку. Колбу обмывают еще 5 мл элюента №1 и также вносят на колонку. Промывают колонку 25 мл элюента №1, затем 70 мл элюента №2 со скоростью 1-2 капли в секунду. Отбирают фракции по 10 мл каждая, упаривают, остаток растворяют в 2 мл подвижной фазы для ВЭЖХ (п. 11.3) и анализируют на содержание трибенурон-метила по п.12.6. Фракции, содержащие трибенурон-метил, объединяют и вновь анализируют по п.12.6. Рассчитывают содержание трибенурон-метила в элюате, определяя полноту вымывания вещества из колонки и необходимый для этого объем элюента.

Примечание - параметры удерживания трибенурон-метила и сопутствующих экстрактивных веществ могут меняться при использовании новой партии сорбента и растворителей.

12 Выполнение измерений

12.1. Определение трибенурон-метила в пробах воды

К образцу предварительно отфильтрованной воды объемом 100 мл, добавляют 2,28 г К2НРО4 и перемешивают до растворения соли. Полученный раствор переносят в делительную воронку емкостью 250 мл, промывают трижды хлористым метиленом порциями по 40 мл, встряхивая каждый раз в течение 2-3 мин. Нижний органический слой отбрасывают, водную фазу подкисляют 2 М ортофосфорной кислотой до pH 3 (контроль рН-метром) и без промедления экстрагируют трибенурон-метил хлористым метиленом трижды порциями по 50 мл, встряхивая каждый раз в течение 2-3 мин. Объединенный экстракт фильтруют через слой безводного сульфата натрия (2 г), осушитель промывают 10-15 мл хлористого метилена. После этого экстракт выпаривают досуха на ротационном испарителе при температуре не выше 40°С. При необходимости проводят дополнительную очистку экстракта на колонке с силикагелем по пункту 11.5.

Сухой остаток растворяют в 2 мл подвижной фазы для ВЭЖХ и 50 мкл раствора вводят в жидкостный хроматограф.

12.2 Извлечение трибенурон-метила из проб почвы

Образец воздушно-сухой почвы массой 20 г помещают в коническую колбу емкостью 250 мл с притертой пробкой, добавляют 100 мл 90%-го водного ацетона и экстрагируют в течение 15 мин на ультразвуковой бане. Суспензию фильтруют на стеклянной воронке через бумажный фильтр "красная лента". Экстракцию повторяют с 50 мл 90%-го водного ацетона. Объединенные экстракты упаривают до водного остатка (10-15 мл) на роторном испарителе при температуре не выше 40°С.

Водный остаток переносят в делительную воронку объемом 250 мл, добавляют 90 мл 0,1М раствора К2 НРО4. Дальнейшую очистку экстракта проводят по пункту 12.4.

12.3 Извлечение трибенурон-метила из проб соломы и зерна зерновых колосовых культур, семян и соломы льна

Навеску измельченной на ножевой мельнице соломы или размолотого на лабораторной мельнице зерна, массой 20 г помещают в коническую колбу емкостью 250 мл и экстрагируют трибенурон-метил 100 мл 50%-го водного ацетона на ультразвуковой установке в течение 15 мин. Суспензию фильтруют через бумажный фильтр "красная лента" на воронке Бюхнера. Экстракцию повторяют. В случае соломы из объединённого экстракта отбирают аликвоту, соответствующую 5 г матрицы. Объединенный экстракт упаривают на ротационном испарителе при температуре бани не выше 40°С до полного удаления ацетона. Объём водного остатка доводят до 100 мл дистиллированной водой, добавляют к нему 50 мл 0,2 М раствора К2НРО4. Дальнейшую очистку экстракта проводят по пункту 12.4.

12.4 Очистка экстрактов

Полученные по п.п. 12.2 и 12.3 водные экстракты промывают в делительной воронке, объёмом 500 мл трижды хлористым метиленом порциями по 30 мл (нижний органический

слой отбрасывают) и трижды гексаном порциями по 50 мл (верхний органический слой отбрасывают), встряхивая делительную воронку каждый раз в течение 1-2 минут. Водную фазу подкисляют 2М ортофосфорной кислотой до pH 3 (контроль рН-метром) и без промедления экстрагируют трибенурон-метил хлористым метиленом трижды по 50 мл, встряхивая воронку каждый раз в течение 2-3 мин. Верхний водный слой отбрасывают. Объединенную органическую фазу фильтруют через слой безводного сульфата натрия        (2 г), осушитель промывают 10-15 мл хлористого метилена. Полученный раствор выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40°С. Дальнейшую очистку экстракта проводят по пункту 12.5.

Примечание - Отделение водного слоя следует производить только после полного расслоения жидкостей в делительной воронке. В случае образования сравнительно стойких эмульсий для сокращения времени расслоения можно добавить в делительную воронку: на стадии промывки экстрактов гексаном и хлористым метиленом - небольшое количество (до 10 мл) этилового спирта, а на стадии переэкстракции - насыщенный раствор хлорида натрия (15-20 мл).

12.5 Очистка на колонке с силикагелем

Сухой остаток в колбе, полученный при упаривании очищенных по п.п. 12.2 и 12.3 экстрактов почвы и растительного материала количественно переносят двумя порциями по 5 мл смеси гексан:этилацетат (50:50, по объему) в кондиционированную хроматографическую колонку (п.11.5). Промывают колонку 25 мл элюента №1, который отбрасывают.

Трибенурон-метил элюируют 70 мл элюента №2, собирая элюат в грушевидную колбу емкостью 250 мл. Раствор выпаривают досуха на вакуумном ротационном испарителе при температуре не выше 40°С. Сухой остаток растворяют в 2 мл подвижной фазы для ВЭЖХ и 50 мкл раствора вводят в жидкостный хроматограф.

12.6 Условия хроматографирования

Жидкостный хроматограф ’'Альянс" фирмы Waters с УФ детектором (Waters 2487).

Рабочая длина волны 223 нм.

Предколонка Waters Symmetry С-18 для защиты аналитической колонки.

Колонка Symmetry С-18 (250 х 4,6) мм, 5 мкм (Waters, USA). Подвижная фаза: ацетонитрил – 0,005М раствор ортофосфорной кислоты в соотношении 45:55. Скорость потока 1 мл/мин.

Время удерживания трибенурон-метила 9,3±0,2 мин.

Объем вводимой пробы 50 мкл.

Линейный диапазон детектирования 0,1 – 2,0 мкг/мл.

13 Обработка результатов анализа

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки. По полученным результатам измерений рассчитывают стандартное отклонение и доверительный интервал по ГОСТ 8.207.

Содержание трибенурон-метила в образце воды, почвы или пробах растительного происхождения (X, мг/кг) вычисляют по формуле (1):

| X=S2∙C∙VS1∙P | (1) |
| --- | --- |

где S2 - площадь пика трибенурон-метила в анализируемой пробе, мм;

С - концентрация градуировочного раствора трибенурон-метила, мкг/мл;

V - объём пробы, подготовленной для хроматографического анализа, мл;

S1 - площадь пика трибенурон-метила в градуировочном растворе, мм;

Р - навеска анализируемого образца, г, (для воды - объем, мл);

Содержание остаточных количеств трибенурон-метила в анализируемом образце вычисляют как среднее из 2-х параллельных определений.

Образцы, дающие пики большие, чем градуировочный раствор трибенурон-метила      2 мкг/мл, разбавляют подвижной фазой для ВЭЖХ.

14 Оформление результатов измерений

14.1 Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

| (), мг/кг (Р = 0,95) | (2) |
| --- | --- |

где - среднее арифметическое результатов измерений для данной массовой концентрации конкретного соединения, мг/кг;

Δ - характеристика погрешности результата измерения для данной массовой концентрации конкретного соединения (доверительный интервал среднего) (таблица 1).

14.2 Форма представления результата измерения в виде односторонней оценки с использованием предела обнаружения

Если конечный результат измерений оказывается меньше, чем предел обнаружения Xmin, указанный в Таблице 1, то дается односторонняя оценка массовой концентрации трибенурон-метила в образце с использованием предела обнаружения, в мг/кг

менее Xmin

где Xmin - значение предела обнаружения, приведенное в Таблице 1.

14.3 Форма представления результата измерения в виде односторонней оценки с использованием значения верхней границы диапазона измерений

Если конечный результат измеренийоказывается больше, чем значение верхней границы диапазона измерений Хmax, указанное в Таблице 1, то дается односторонняя оценка массовой концентрации ибенурон-метила в образце с использованием значения верхней границы диапазона измерений, в мг/кг

более Хmax

где Хmax - значение верхней границы диапазона измерений, приведенное в Таблице 1.

15 Контроль погрешности измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости результатов измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-1-6.

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000 года № 53.

[2] ТУ 25-11-917 Испаритель ротационный ИР-1М. Технические условия.

[3] ТУ 6-09-3513-86 Ацетон ОП-2 о.с.ч.9-5. Технические условия.

[4] ТУ 6-09-4326-76 Ацетонитрил. Технические условия.

[5] ТУ 6-09-3716-80 Метиленхлорид. Технические условия.

[6] ТУ 2631-003-05807999-98 Гексан. Технические условия.

[7] ТУ 6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты). Технические условия.

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: методика выполнения измерений, трибенурон-метил, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: методика выполнения измерений, трибенурон-метил, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «КазИнМтер» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМтер» | А. Есенкулов |
| Эксперт I категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМтер» | Б. Убиштаева |
| Эксперт II категории Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр» | Е. Шефер |