Национальный СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВАНАДИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ»

Дата введения ___________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений разовых и среднесуточных массовых концентраций ванадия в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в диапазоне от 0,000005 до 0,02 мг/м3 при отборе 1 м3 воздуха. Коэффициент пересчета ванадия на V2O5 = 1,78.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 17.2.3.01-86, Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835/1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Проект, 1 редакция

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным каталогам, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно закону Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, ГОСТ 8.010, ГОСТ ИСО 5725-6, [7], [8].

4 Метод измерений

В основе метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой лежит использование аргоновой индуктивно-связанной плазмы в качестве источника ионов и масс-спектрометра  для разделения и детектирования ионов.

Концентрирование ванадия из воздуха осуществляют аспирацией на фильтры АФА в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01.

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

5.1 Средства измерений

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой по технической документации изготовителя, со следующими характеристиками:

- диапазон сканирования масс от 2 до 260 а.е.м.,

- пределы обнаружения: Ве ≤ 1,5 нг/дм3, In≤ 0,5 нг/дм3, Вi ≤ 0,5 нг/дм3;

- чувствительность (имп/с на 1 мг/дм3): Li (7) ≥ 30·106; Sr (88) ≥ 80·106; Tl (205) ≥ 40·106;

- кратковременная стабильность, СКО ≤ 3 %;

- долговременная стабильность, СКО ≤ 4 %;

- двухзарядные ионы (Се2+/Се+) ≤ 3 %;

- оксидные ионы (СеО/Се): ≤ 1,5 %;

- уровень фона на массе 9: <5 имп/с;

- скорость работы детектора: ≥100 мкс на 1 ион;

- микроаэрозольный распылитель;

- перистальтический насос для подачи образца;

- распылительная камера с электронным Пельтье-охлаждением;

- диаметр инжектора 2,5 мм.

Колбы мерные вместимостью 25, 50, 100 см3 по ГОСТ 1770.

Дозаторы жидкости механические с погрешностью ±0,1 мм3, объемом дозирования от 1 до 5 см3, от 100 до 1000 мм3, от 20 до 200 мм3.

Пипетки вместимостью 1,5,10 см3 по ГОСТ 29227.

Пробирки из полипропилена конические с винтовыми крышками градуированные на 15 см3, ТС 15А.

Пробирки из полипропилена градуированные, с винтовыми крышками вместимостью 50 см3.

Аспиратор ПУ-3Э исполнение 1 («12») по [1].

Термометр по ГОСТ 28498.

Барометр-анероид.

Государственный стандартный образец состава раствора ионов ванадия с концентрацией 1000 мг/дм3 и относительной погрешностью 1%.

5.2 Вспомогательные устройства и материалы

Система для получения деионизованной воды.

Сушильный шкаф ТС -1/20 СПУ по [2].

Шкаф вытяжной химический по [3].

Печь муфельная  c камерой озоления с температурой нагрева до 500 °С или микроволновая система подготовки проб по технической документации изготовителя.

Песчаная баня.

Кварцевые стаканы для муфельной печи по [4].

Ультразвуковая мойка объемом 9,5 дм3.

Газификатор или баллон для аргона.

Фильтродержатели для фильтров АФА.

Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХП-20, АФА-ХА-20 по [5].

Пленка лабораторная герметизирующая.

5.3 Реактивы

Кислота азотная, осч, по ГОСТ 11125.

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Деионизованная вода по ГОСТ ISO 3696.

Аргон жидкий или газообразный высокой чистоты (99,998 %) по [6].

Раствор с содержанием эрбия (Er) с концентрацией 1 мг/дм3 (In, Tb, Rh или др.).

Настроечный раствор для масс-спектрометра с содержанием Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co 1 мкг/дм3 (или Li, Y, Ce, Tl, Co с концентрацией 10 мкг/дм3).

Примечание - Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов, обеспечивающих получение результатов измерений с точностью, установленной в настоящем стандарте.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

6.1 При выполнении работ соблюдают меры противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019.

6.2 При работе  реактивами соблюдают требования безопасности, установленные, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.3 При выполнении измерений на масс-спектрометре соблюдают требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на используемый прибор.

7 Условия измерений

7.1 При проведении процессов приготовления растворов и подготовки проб к анализу соблюдают следующие условия:

- температура воздуха от 18 °С до 25 °С;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 88 мм рт.ст.);

- влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

7.2 Выполнение измерений на масс-спектрометре проводят в лабораторных помещениях, оборудованных согласно требованиям руководства по эксплуатации прибора. Градиент температуры не должен превышать 2°С в час.

# 8 Требования к точности метода измерений

Погрешность измерений в виде показателя точности с доверительной вероятностью Р = 0,95 соответствует характеристике, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование определяемого компонента | Диапазон измерений в воздухе, мг/м3 | Диапазон измерений в анализируемом растворе, мкг/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности) измерений, ±δ*, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванадий | от 0,000005 до 0,02 включ. | от 0,05 до 50 включ. | 21 |
| Примечания 1. Значения показателя точности установлено расчетно-экспериментальным методом. 2. При расчете показателя точности учтены погрешности используемых средств отбора проб и метода измерений, погрешности, обусловленные процедурой приготовления растворов, необходимых для проведения анализа отобранных проб и построении градуировочного графика. 3. Границы относительной погрешности измерений соответствуют расширенной неопределенности U результата измерений при коэффициенте охвата k=2 для уровня доверия, примерно 0,95. |  |  |  |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Перед выполнением измерений проводят следующие работы: отбор проб воздуха, подготовка посуды, деионизованной и дистиллированной воды, растворов, подготовка и градуировка прибора, подготовка проб.

9.2 Подготовка посуды

Новую одноразовую посуду вымыть в дистиллированной воде в ультразвуковой мойке при температуре от 45 °С до 50 °С, хранить до использования в тефлоновых или полиэтиленовых емкостях в деионизованной воде. Фторопластовые стаканы для микроволновой системы пробоподготовки, кварцевую и стеклянную посуду многократно (10 - 12 раз) промыть в теплой проточной воде. Далее промывать в ультразвуковой мойке при температуре от 45 °С до 50 °С, 2 раза в деионизованной воде по 10 мин со сменой воды, затем 30 мин в HNO3, разбавленной дистиллированной водой 1: 5 (в пластиковом контейнере), промыть в дистиллированной воде 3 – 4 раза по 10 мин со сменой воды, ополоснуть деионизованной водой. Хранить в герметично закрытом пластиковом контейнере.

Пипетки многократно промывают горячей проточной водой, замачивают на 24 ч в HNO3, разбавленной дистиллированной водой 1:5, промывают 4-5 раз в дистиллированной воде, меняя воду, ополаскивают деионизованной водой. Хранить в герметично закрытом пластиковом контейнере.

9.3 Приготовление растворов.

9.3.1 Основной раствор стандартного образца с содержанием ванадия 100 мг/дм3.

Раствор готовят из ГСО с массовой концентрацией ионов ванадия 1 г/дм3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 ГСО состава раствора ионов ванадия и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным. раствором азотной кислоты. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение 6 месяцев.

9.3.2 Раствор стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 10 мг/дм3.

Готовят из основного раствора стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 100 мг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 10 см3 основного раствора стандартного образца и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение 1 месяца.

9.3.3 Раствор № 1 с массовой концентрацией ванадия 100 мкг/дм3.

Готовят из раствора стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 10 мг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 10 мг/дм3 и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты. Хранят 3 - 5 дней в полипропиленовых пробирках.

9.3.4 Раствор № 2 с массовой концентрацией ванадия 50 мкг/дм3.

Готовят из раствора стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 10 мг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовой концентрацией ванадия 10 мг/дм3 и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты. Хранят 3 - 5 дней в полипропиленовых пробирках.

9.3.5 Раствор № 3 с массовой концентрацией ванадия 10 мкг/дм3.

Готовят из раствора № 1 с массовой концентрацией ванадия 100 мкг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 раствора № 1 и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты. Хранят 3 - 5 дней в полипропиленовых пробирках.

9.3.6 Раствор внутреннего стандарта с массовой концентрацией эрбия 100 мкг/дм3.

Готовят из основного раствора с содержанием эрбия 1 мг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 основного раствора с массовой концентрацией эрбия 1 мг/дм3 и доводят объем в колбе до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты. Раствор хранят в полипропиленовой пробирке 2 - 3 дня.

9.3.7 Раствор внутреннего стандарта с массовой концентрацией эрбия 1 мкг/дм3  в деионизованной воде.

Вносят 0,5 см3 раствора внутреннего стандарта с содержанием эрбия 100 мкг/дм3 в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят объем в колбе деионизованной водой до метки. Переливают в полипропиленовую пробирку. Используют свежеприготовленным.

9.3.8 Раствор азотной кислоты 1 %-ный,

Смешивают 8 см3 концентрированной азотной кислоты плотностью 1,415 г/см3 с 512 см3 деионизованной воды. Хранят в полиэтиленовой посуде.

9.3.9 Аттестованные смеси для градуировки

Для приготовления аттестованных смесей для градуировки (градуировочных растворов)  смешивают растворы ванадия № 1, 2, 3, раствор внутреннего стандарта с концентрацией эрбия 100 мкг/см3 и раствор 1 %-ной азотной кислоты в объемах, приведенных в таблице 3. Для этого указанные в таблице 2 объемы растворов автоматическим дозатором вносят в пробирки для автоматического пробоотборника вместимостью 6 см3 (или другие пробирки, используемые для измерения концентрации растворов) и перемешивают.

Градуировочные растворы применяют свежеприготовленными.

Таблица 2– Объемы растворов для приготовления аттестованных смесей для градуировки

| Номер раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая концентрация ванадия в градуировочных растворах, мкг/см3 | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 |
| Объем раствора №3 10 мкг/дм3, см3 | - | 0,05 | - | 0,5 | - | - | - |
| Объем раствора №2 50 мкг/дм3, см3 | - | - | 0,05 | - | 0,5 | - | - |
| Объем раствора №1 100 мкг/дм3, см3 | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 |
| Объем раствора эрбия 100 мкг/дм3, см3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Объем раствора 1 %-ной HNO3, см3 | 4,95 | 4,90 | 4,90 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 2,45 |

9.3.10 Раствор с содержанием Li, Mg, Y, Се, Tl, Со 1 мкг/дм3.

Настроечный раствор с содержанием Li, Mg, Y, Се, Tl, Со 1 мкг/дм3 применяют без дополнительных процедур подготовки.

При использовании настроечного раствора для IСР-MS с более высоким содержанием элементов (например, 10 мкг/дм3) проводят соответствующее разбавление его 1 %-ным раствором азотной кислоты.

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 10 см3 настроечного раствора с массовой концентрацией 10 мкг/дм3 и доводят раствор до метки 1 %-ным раствором HNO3. Хранят в полиэтиленовой посуде.

9.4 Подготовка прибора

Масс-спектрометр готовят к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

После запуска прибора проводят проверку рабочих характеристик прибора: чувствительности, уровня фона, уровня вторичных оксидных и двузарядных ионов.

Используют настроечный раствор, содержащий 1 мкг/дм3 Li, Mg, Y, Се, Tl, Со 1 мкг/дм3.

Пример режима проведения измерений для спектрометра Agilent 7500ce приведен в Приложении А.

9.4 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику устанавливают на приготовленных градуировочных растворах.

Рабочую серию, состоящую из 5 - 6 растворов, готовят непосредственно перед использованием путем разведения рабочего раствора ионов ванадия и раствора эрбия  для внутреннего стандарта 1 %-ным раствором HNO3 в соответствии с таблицей 2.

Определение градуировочной зависимости, обработка и хранение результатов градуировки выполняются программным обеспечением спектрометра.

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят перед началом анализа проб. Проверка заключается в измерении содержания металла в трех градуировочных растворах, концентрация которых соответствует градуировочному интервалу (начало, середина и конец шкалы)

Градуировка признается стабильной, если расхождение между известным значением массовых концентраций иона металла в растворе для градуировки и измеренным значением концентрации ванадия в этом растворе не превышает 10 %:

С-С1≤0,10∙С1 				(1)

Где С1 - известное значение массовой концентрации ванадия в растворе для градуировки;

С - измеренное значение массовой концентрации ванадия в растворе для градуировки.

Для обработки аналитического сигнала анализируемого раствора из 5- 6 замеренных градуировочных растворов выбирают 3 - 4 наиболее близких к концентрациям исследуемых проб и используют их для построения градуировочного графика, проведения расчетов применяя программное обеспечение прибора, в качестве нулевой отметки в графике используют 1% HNO3, с добавлением внутреннего стандарта.

9.5 Отбор и хранение проб

Отбор проб атмосферного воздуха проводится согласно ГОСТ 17.2.3.01.

9.5.1 Для определения разовой концентрации ванадия исследуемый воздух аспирируют через филыры АФА в, течение 20 - 30 мин и отбирают не менее 1 м3 воздуха для каждой пробы (фильтра).

Для определения среднесуточных концентраций отбирают 3 - 4 разовых пробы через равные промежутки времени в течение суток.

9.5.2 После отбора фильтр сворачивают вчетверо экспонированной поверхностью внутрь, маркируют, помещают в конверт из кальки и в полиэтиленовый пакет.

9.5.3 В сопроводительном документе указывают: тару, место отбора, время начала и конца отбора пробы, расход воздуха, температуру воздуха и атмосферное давление на момент отбора пробы.

9.6 Подготовка проб к анализу

9.6.1 Микроволновая пробоподготовка

Экспонированные фильтры помещают во фторопластовые стаканы, вносят 0,1 см3 внутреннего стандарта с массовой концентрацией Er 1 мг/дм3,  добавляют 5 см3 концентрированной НNO3 (плотностью 1,415 г/см3) и минерализуют пробы в соответствии с методикой к микроволновой системе пробоподготовки.

Минерализованную пробу переносят в мерную полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, 2 - 3 раза ополаскивают стакан с крышкой, встряхивая его с 1 см3 деионизованной воды, и переносят каждый смыв в пробирку, доводят объем пробы до 10 см3 деионизованной водой, закрывают пробирку, перемешивают пробу.

9.6.2  Подготовка проб в муфельной печи

Экспонированные фильтры помещают в кварцевые стаканчики, вносят 0,1 см3 внутреннего стандарта с массовой концентрацией  Ег 1 мг/дм3.

Стаканчики устанавливают в муфельную печь. Выдерживают при температуре  100 °С в течение 40 - 60 мин, далее при температуре 250 °С в течение 40-60 мин, озоляют при температуре от 450 °С до 500 °С в течение 3,5 ч.

Образовавшуюся золу смачивают 0,3 см3 концентрированной HNO3 (плотностью 1,415 г/см3), нагревают на песчаной бане и упаривают до состояния влажных солей.

После остывания растворяют в 5 см3 1 %-ной HNО3 переносят в мерную полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, 2 - 3 раза ополаскивают стаканчик 1 см3 1 %-ной HNO3, перенося каждый смыв в пробирку, объем доводят до 10 см3 1 %-ной HNO3, закрывают пробирку, перемешивают пробу.

9.6.3 Растворы проб, полученные после минерализации, подготавливают к измерению, проводя разбавление в 10 раз.

Для этого в пробирку автоматического пробоотборника (или другую пробирку, из которой распыляют пробу при измерении) вносят 0,5 см3 пробы и 4,5 см3 дистиллированной воды (для проб с пробоподготовкой в микроволновой системе) или 1 % HNO3 (для проб из муфельной печи). Для проб из муфельной печи этот этап разбавления можно пропустить. В зависимости от этого необходимо скорректировать объём внутреннего стандарта, вносимого перед минерализацией пробы.

Пробирки закрывают герметизирующей лабораторной пленкой.

Для каждой партии проб (или как минимум на каждые 20 проб) одновременно с анализируемыми пробами готовят 2-3 холостые пробы, состоящие из неэкспонированных фильтров из той же партии, что и экспонированные фильтры.

Подготовленные растворы направляют на измерение.

В растворах холостых и исследуемых проб в градуировочных растворах должна быть одинаковая концентрация внутреннего стандарта.

10 Выполнение измерений

Перед началом измерения подготовленных проб измеряют 1–2 свежеприготовленных раствора стандартного образца. Для выявления и учета возможных изменений чувствительности прибора повторные измерения растворов стандартного образца проводят через 15 - 20 образцов. Замер проводят с учетом внесенного внутреннего стандарта, используя программное обеспечение масс-спектрометра.

При измерении растворов со значением более 50 мкг/дм3 рекомендуется дополнительное разбавление пробы.

Измеряют раствор внутреннего стандарта с массовой концентрацией эрбия 1 мкг/дм3 в деионизованной воде для определения предела обнаружения.

11 Обработка результатов измерений

11.1 Результат определения элемента представляют как среднее параллельных (не менее двух) измерений анализируемого раствора.

Массовую концентрацию ванадия в атмосферном воздухе (мг/м3) вычисляют по формуле:

С=(а-xn)∙V1∙KV0  						(2)

где С - массовая концентрация ванадия в атмосферном воздухе, мг/м3;

а - среднее значение массовой концентрации ванадия в растворе пробы, мкг/дм3;

xn – массовая концентрация ванадия в растворе холостой пробы, мкг/дм3;

V1 - первоначальный объем минерализованной пробы, дм3;

К - коэффициент разбавления;

V0 - объем воздуха, отобранного для анализа, приведенного к нормальным условиям, дм3,

V0 вычисляют по формуле:

V0=V∙273,2∙P(273,2+t)∙760 					(3)

где V - объем протянутого воздуха, дм3;

Р - атмосферное давление при отборе пробы воздуха, мм рт.ст;

t - температура воздуха в момент отбора, °С.

11.2 За окончательный результат принимают результат измерения единичной отобранной пробы воздуха.

12 Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют в виде:

(С±∆) мг/м3, 					(4)

где ∆ - характеристика погрешности, мг/м3 при Р=0,95.

Значение ∆ рассчитывают по формуле:

∆=δ∙С100 						(5)

где δ - показатель точности измерений, значение показателя точности измерений приведено в таблице 2.

13 Контроль точности результатов измерений

13.1 Контроль точности и проверку приемлемости результатов измерений в пределах лаборатории организуют и проводят путем проведения проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях повторяемости, промежуточной прецизионности, воспроизводимости, оперативного контроля процедуры измерений и контроля стабильности результатов измерений в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6 и [9].

13.2 Проверка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях повторяемости

Образцами дли проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях повторяемости, являются аттестованные растворы ионов ванадия, подготовленные в соответствии с 9.3, нанесенные на фильтры АФА.

Проверку приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях повторяемости, проводят по результатам измерений массовой концентрации ванадия на фильтрах АФА с одинаковым содержанием ванадия.

Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия:

С1-С2(С1+С2)/2∙100%≤r				 (6)

где С1 и С2 - результаты измерений массовой концентрации ванадия, полученные в условиях повторяемости.

r – предел повторяемости, значение которого приведено в таблице 5.

Если условие (6) не выполняется, процедуру повторяют.

При повторном превышении предела повторяемости выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Таблица 3

| Диапазон измерений в анализируемом растворе, мкг/дм3 | Диапазон измерений в воздухе, мг/м3 | Предел повторяемости, r, % |
| --- | --- | --- |
| 0,05 до 50 включ. | От 0,000005 до 0,02 включ. | 9 |

13.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях внутрилабораторной прецизионности.

Образцами дли проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях внутрилабораторной прецизионности, являются аттестованные растворы ионов ванадия, подготовленные в соответствии с 9.3, нанесенные на фильтры АФА.

Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия:

С1-С2(С1+С2)/2∙100%≤Rл				 (7)

Где С1 и С2 - результаты измерений массовой концентрации ванадия, полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности, т.е. в одной лаборатории в разное время, разными операторами.

Rл – предел внутрилабораторной прецизионности, значение которого приведено в таблице 6.

Если условие (7) не выполняется, процедуру повторяют.

При повторном превышении предела внутрилабораторной прецизионности выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Таблица 4

| Диапазон измерений в анализируемом растворе, мкг/дм3 | Диапазон измерений в воздухе, мг/м3 | Предел внутрилаборатор-ной прецизионности, Rл, % |
| --- | --- | --- |
| 0,05 до 50 включ. | От 0,000005 до 0,02 включ. | 12 |

13.4 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости.

Образцами дли проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости, являются аттестованные растворы ионов ванадия, подготовленные в соответствии с 9.3, нанесенные на фильтры АФА.

Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия:

С1-С2(С1+С2)/2∙100%≤R				 (8)

где С1 и С2 - результаты измерений массовой концентрации ванадия, полученные в условиях воспроизводимости, т.е. в разных лабораториях.

R – предел воспроизводимости, значение которого приведено в таблице 5.

Если условие (8) не выполняется, процедуру повторяют.

При повторном превышении предела внутрилабораторной прецизионности выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Таблица 5

| Диапазон измерений в анализируемом растворе, мкг/дм3 | Диапазон измерений в воздухе, мг/м3 | Предел воспроизводимости, R, % |
| --- | --- | --- |
| 0,05 до 50 включ. | От 0,000005 до 0,02 включ. | 35 |

13.5 Контроль точности процедуры измерений с использованием образцов для контроля.

Образцами дли контроля процедуры измерений являются аттестованные растворы ионов ванадия, подготовленные в соответствии 9.3, нанесенные на фильтры АФА.

Образцы готовят таким образом, чтобы массовая концентрация ионов ванадия соответствовала нижней, верхней границам и середине диапазона измерений.

Измерения массовой концентрации ванадия в образцах для контроля проводят в соответствии с прописью методики измерений,

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры КК с нормативом контроля точности К.

Результат контрольной процедуры KК рассчитывают по формуле:

КК=Ск-Сатт 					(9)

Ск - результат контрольного измерения массовой концентрации ванадия в образце для контроля

Сатт - аттестованное значение массовой концентрации ванадия в образце для контроля.

Норматив контроля К рассчитывают по формуле:

К=∆T' 					(10)

где ∆T' -  границы абсолютной погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, и соответствующие аттестованному значению ванадия в образце для контроля, рассчитывают по формуле:

∆T'=0,01∙δT'∙Cатт 			(11)

где δТ – границы относительной погрешности при реализации методики  в лаборатории.

Качество контрольной процедуры при знают удовлетворительным при выполнении условия:

КК≤К 						(12)

При невыполнении условия (12) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (12) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

Примечание – Допустимо границы абсолютной погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения δT'=0,84∙δ2-θ2, с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений. ±δ -  границы относительной погрешности измерений. Значения δ приведены в таблице 2; ±θ – погрешность отбора (θ=5 % - согласно паспорту к пробоотоборному устройству).

13.6 Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений с использованием метода добавок.

Оперативный контроль процедуры измерения проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры с нормативом контроля К.

На фильтр №1  наносят раствор стандартного образца с концентрацией в пределах диапазонов измерений с учетом разбавлений по методике.

На фильтр № 2 из этой же партии наносят раствор стандартного с концентрацией выше предыдущей на 50 - 150 % с учетом диапазона измерений в анализируемом растворе. мкг/дм3.

Выполняют процедуру подготовки проб к анализу.

Результат контрольной процедуры Кк, рассчитывают по формуле:

Кк= С2-С1-Сд 				(13)

где  С2 – среднее значение результата измерений (не менее двух) массовой концентрации металла, в пробе с известной добавкой №2;

С1 – среднее значение результата измерений (не менее двух) массовой концентрации металла, в пробе с известной добавкой №1;

Сд -  величина разницы между добавками № 1 и № 2.

Норматив контроля К рассчитывают то формуле:

К=∆Т,С12+∆Т,С22 				(14)

Где ∆Т,С12и ∆Т,С22 -  значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации металлов в пробе с известной добавкой №1 и в пробе с известной добавкой №2 соответственно.

Примечание – Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: Δл=0,84∙∆, с последующим уточнением о мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений (показатель внутрилабораторной прецизионности).

Процедуру измерений признают удовлетворительной, при выполнении условия:

КК≤К 					(15)

При невыполнении условия (15) контрольную процедуру повторяют.

При повторном невыполнении условия (15) выясняют причины, привозящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Оперативный контроль процедуры измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений, приводят в документах лаборатории, устанавливающих порядок и содержание работ по организации контроля стабильности результатов измерений в пределах лаборатории.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1 - Пример режима проведения измерений для спектрометра Agilent 7500 ce

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность высокочастотного сигнала, Вт | 1500 |
| Расстояние от горелки до отбирающего конуса, мм | 7,2 |
| Смещение горелки по горизонтали, мм | 0,4 |
| Смещение горелки по вертикали, мм | 1 |
| Скорость потока газа-носителя, дм3/мин | 0,9 |
| Скорость потока поддувочного газа, дм3/мин | 0,25 |
| Насос для распылителя, мин-1 | 0,1 |
| Температура распылительной камеры, °С | 2 |
| Вытягивающая линза 1, В | 4,5 |
| Вытягивающая линза 2, В | -100 |
| Смещающая омега-линза для 7500ce , В | -16 |
| Омега-линза (отделяет ионы) для 7500ce , В | 3,8 |
| Линза на входе реакционной ячейки, В | -20 |
| Линза, фокусирующая на квадруполь, В | 5 |
| Линза на выходе реакционной ячейки, В | -20 |
| Высокочастотное напряжение на октуполе, В | 160 |
| Смещающее напряжение на октуполе, В | -6 |
| Смещающее напряжение на квадруполе, В | -3 |
| Период интегрирования при концентрации до 50 мкг/дм3, с | 0,10 |
| Период интегрирования при концентрации от 50 до 100 мкг/дм3, с | 0,010 |
| Скорость подачи образца, см3/мин | 0,4 |

Библиография

[1] ТУ 4215-000-11696625-2003 Аспираторы типа ПУ.

[2] ТУ 9452-002-00141798 -97 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ.

[3] ТУ 25-11.1630-84 Шкаф вытяжной химический.

[4] ТУ 21-23-238-88 Приборы, аппараты и оборудование специального назначения из прозрачного кварцевого стекла.

[5] ТУ 2282-004-00208982-2012 Фильтры аналитические аэрозольные АФА

[6] ТУ2114-005-00204760-90 Аргон высокой чистоты.

[7] РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».

[8] РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

[9] РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

УДК									         МКС 17.020

Ключевые слова: воздух атмосферный, определение ванадия, масс-спектрометрический с индуктивно-связанной плазмой  метод измерений, ICP-MS

УДК									         МКС 17.020

Ключевые слова: воздух атмосферный, определение ванадия, масс-спектрометрический с индуктивно-связанной плазмой  метод измерений, ICP-MS

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель

# Генерального директора

РГП «КазИнМетр»			Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	                   А. Есенкулов

Эксперт I категории

РГП «КазИнМетр»			         Б. Убиштаева

Ведущий эксперт

Восточно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр»			                Е. Фирсова