Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКАКОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА, КАДМИЯ, СВИНЦА, МЕДИ И РТУТИ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА, КАДМИЯ, СВИНЦА, МЕДИ И РТУТИ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для анализа проб средств гигиены полости рта (зубных паст, эликсиров и др.) и устанавливает порядок определения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и ртути методом инверсионной вольтамперометрии (ИВ).

Если содержание элемента в пробе выходит за верхнюю границу диапазона определяемых содержаний, допускается уменьшение навески пробы или разбавление подготовленной к измерению пробы (до 10 раз). Если содержание элемента в пробе выходит за нижнюю границу диапазона определяемых содержаний, то допускается увеличение навески пробы (до 10 раз) или времени электронакопления.

Химические помехи, влияющие на результаты определения массовой концентрации ртути, устраняются путем обработки пробы азотной кислотой и пероксидом водорода.

Химические помехи, влияющие на результаты определения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди, устраняются с помощью минерализации путем сочетания сухого и мокрого озоления.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документыпо стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь II сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4236-77 Реактивы. Свинец (II) азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4456-75 Реактивы. Кадмий сернокислый

ГОСТ 4461-77Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия

ГОСТ 5381-93 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. Технические условия

ГОСТ 5848-73 Реактивы. Кислота муравьиная. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и
СТ РК 2.1.

4 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает проведение измерений с относительной погрешностью результатов анализа проб средств гигиены полости рта для всего диапазона определяемых содержаний элементов при доверительной вероятности Р=0,95 не превышают значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Значения характеристик относительной погрешности (и ее составляющих) результатов определения содержания цинка, кадмия, свинца, меди и ртути в пробах средств гигиены полости рта методом инверсионной вольтамперометрии при Р=0,95

| Наименование определяемого элемента и диапазон измеряемых содержаний, мг/кг (зубные пасты); мг/дм3 (зубные эликсиры) | Характеристика погрешности (границы интервала, в котором погрешность находится с заданной вероятностью), ±δ, % | Характеристика случайной составляющей погрешности (среднеквадрати-ческое отклонение случайной составляющей)σδ0, % | Характеристика систематической составляющей погрешности (границы интервала, в котором систематическая составляющая погрешности находится с заданной вероятностью), ±δс, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИНК от 0,03 до 1,0 включ. | 33 | 13 | 19 |
| КАДМИЙ от 0,01 до 0,5 включ. | 29 | 13 | 13 |
| СВИНЕЦ от 0,01 до 0,4 включ. | 28 | 13 | 10 |
| МЕДЬ от 0,1 до 2,0 включ. | 33 | 13 | 18 |
| РТУТЬ от 0,1 до 2,0 включ. | 36 | 13 | 22 |

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

При выполнении измерений и проведении количественного химического анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, посуду, материалы и реактивы:

5.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование

5.1.1 Полярограф в комплекте с двухкоординатным самописцем и цифровым вольтметром или комплекс вольтамперометрический, позволяющий воспроизводить метрологические характеристики, указанные в данномстандарте.

5.1.2 Электролитическая ячейка, или датчик, в состав которых входят:

Электроды:

- индикаторный электрод:

- золотографитовый на основе графита, стекпоуглерода или других материалов (для определения ртути);

- ртутно-пленочный электрод на серебряной подложке с толщиной пленки ртути 10 - 20 мкм и рабочей поверхностью 0,03 - 0,2 см3 и сопротивлением не более 0,5 кОм (для определения цинка, кадмия, свинца и меди).

- электрод сравнения - хлорсеребряный, заполненный раствором хлорида калия концентрации 1,0 моль/дм3, с сопротивлением не более 3,0 кОм;

- сменные стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 15,0 - 20,0 см3;

- приспособления для перемешивания раствора:

- магнитная мешалка или стеклянная трубка с оттянутым концом для подвода инертного газа или вибрирующий электрод.

5.1.3 Редуктор по ГОСТ 5381 с манометром (140 ± 1) атм. по ГОСТ 2405 (при использовании инертного газа).

5.1.4 Мешалка магнитная и стержень (мешалка), изготовленный из железной проволоки длиной 10 - 15 мм, толщиной 1 мм, герметично впаянный в термостойкую стеклянную трубку.

5.1.5 Весы лабораторные аналитические общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

5.1.6 Шланги полиэтиленовые или резиновые для подвода газа к ячейке (при использовании инертного газа).

5.1.7 Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

5.1.8 Муфельная печь по ГОСТ 9736или комплекс пробоподготовки с диапазоном рабочих температур от 50°С до 650°С с погрешностью ± 15°Сили электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима от 150°С до 600°С, с погрешностью ± 25°С.

5.1.9 Щипцы тигельные ЩТ по [2].

5.1.10 Линейка чертежная мерительная по ГОСТ 17435.

5.1.11 Фильтры обеззоленные по [3].

5.1.12 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

5.1.13 Бумага масштабно-координатная.

5.2 Посуда

5.2.1 Пипетки мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности вместимостью 0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см3 по ГОСТ 29227.

5.2.2 Дозаторы пипеточные емкостью 0,01 - 1,00 см3 (10 - 1000 мкл).

5.2.3 Стаканчики из кварцевого стекла объемом 15,0 - 20,0 см3.

5.2.4 Крышки из термостойкого стекла конусообразной формы, диаметром 25 – 35 мм, высотой 20 - 25 мм.

5.2.5 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью 25,0, 50,0 и 100,0 см3; цилиндры вместимостью 10,0 см3 или пробирки мерные вместимостью 10,0; 15,0 см3.

5.2.6 Эксикатор по ГОСТ 21400.

5.2.7 Сборник (специальная емкость) для слива растворов ионов золота и ртути.

5.2.8 Крышки-дефлегматоры для стаканчиков из термостойкого стекла конусообразной формы диаметром 25 - 35 мм, высотой 20 - 25 мм.

5.2.9 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400.

5.3	Реактивы и материалы

5.3.1  Государственные стандартные образцы состава растворов ионов цинка, кадмия, свинца, меди и ртути с погрешностью не более 1 % отн. при Р = 0,95.

Концентрация элемента в стандартном образце должна быть не менее 0,1 мг/см3 и не более 10,0 мг/см3.

5.3.2 Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520.

5.3.3 Цинк сернокислый 7-водный по ГОСТ 4174.

5.3.4 Кадмий сернокислый 8/3-водный по ГОСТ 4456.

5.3.5Свинец азотнокислый по ГОСТ 4236.

5.3.6 Медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165.

5.3.7 Стандартный образец состава раствора иона золота концентрации 0,1 мг/см3.

5.3.8 Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 11125 или по ГОСТ 4461

5.3.9 Кислота серная концентрированная по ГОСТ 14262 или по ГОСТ 4204

5.3.10 Кислота хлорная по [4]

5.3.11 Кислота муравьиная концентрированная по ГОСТ 5848 х.ч.

5.3.12 Кислота соляная (хлористоводородная) концентрированная по ГОСТ 14261 или по ГОСТ 3118.

5.3.13 Вода бидистиллированная по [5], а также дистиллированная по ГОСТ 6709, перегнанная в присутствии серной кислоты и перманганата калия (0,5 см3 концентрированной серной кислоты и 3,0 см3 3%-ного раствора перманганата калия на 1 дм3 дистиллированной воды).

5.3.14 Пероксид водорода по ГОСТ 10929.

5.3.15Калий хлористый по [6].

5.3.16 Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156.

5.3.17 Ртуть металлическая по ГОСТ 4658.

5.3.18 Азот газообразный по ГОСТ 9293 или другой инертный газ(аргон, гелий) - при использовании инертного газа.

5.3.19 Бумага индикаторная универсальная.

Все реактивы должны быть квалификации ОС.Ч или Х.Ч. Реактивы по 5.3.2 - 5.3.6 применяются при отсутствии стандартных образцов.

6 Метод измерений

Используемый метод основан на проведении инверсионно-вольтамперометрического измерения раствора пробы после ее предварительной подготовки.

Предварительная подготовка проб средств гигиены полости рта для определения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди основана на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы в	электропечи при контролируемомтемпературном режиме с добавлением азотной кислоты и пероксида водорода перед “сухим” озолением с последующим растворением “сухого” минерализата в растворе фонового электролита.

Предварительная подготовка проб средств гигиены полости рта для определения массовой концентрации ртути основана на переводе всех форм и соединений ртути в анализируемой пробе в раствор в виде ртути двухвалентной при действии азотной кислоты и пероксида водорода.

Метод ИВ-измерений основан на способности элементов, сконцентрированных на индикаторном электроде, электрохимически растворяться при определенном потенциале, характерном для данного элемента. Регистрируемый максимальный анодный ток элемента прямо пропорционально зависит от концентрации определяемого элемента.

Процесс электроосаждения цинка, кадмия, свинца и меди из раствора подготовленной пробы на индикаторном ртутно-пленочном электроде проходит при потенциале электролиза, равном (-1,4 В) относительно хлорсеребряного электрода (ХСЭ), в течение заданного времени электролиза (10 - 120 с). Процесс электрорастворения элементов с поверхности электрода и регистрация аналитических сигналов на вольтамперограмме (BA-кривой) проводится при линейно меняющемся потенциале от (-1,2) В до (+0,10) В относительно ХСЭ при заданной чувствительности прибора.

Потенциалы максимумов регистрируемых анодных пиков (аналитических сигналов) Zn, Cd, Pb, Си на фоне муравьиной кислоты или на фоне хлористоводородной кислоты соответственно равны (-0,9 ± 0,1) В; (-0,6 ± 0,1) В; (-0,4 ± 0,1) В; (-0,05 ± 0,10) В.

Процесс электроосаждения ртути из раствора подготовленной пробы на индикаторном золотографитовом электроде проходит при потенциале электролиза, равном 0,0 В относительно хлорсеребряного электрода, в течение заданного времени электролиза (2 - 10 мин.). Процесс электрорастворения ртути с поверхности электрода и регистрация аналитического сигнала анодного пика на вольтамперограмме проводится при линейно-меняющемся (в сторону положительных значений) потенциале при заданной чувствительности прибора. Потенциал максимума анодного тока (пика) ртути на фоне хлорной кислоты равен (+0,60 ± 0,05) В.

Массовые концентрации элементов в пробе определяют методом добавок аттестованных смесей (АС) элементов.

7 Требования безопасности и требования к квалификации исполнителя

7.1	Общие требования безопасности

7.1.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами.

7.1.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по [7].

7.1.3 Аналитические лаборатории должны быть оснащены вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021.

7.1.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [8] и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

7.1.5 При работе с установками ультрафиолетового облучения использовать вытяжной шкаф и защитные очки.

7.2 Требования к квалификации исполнителя

Анализ по данному стандарту может проводить химик-аналитик, владеющий техникой ИВ-метода анализа и изучивший инструкцию по эксплуатации полярографа или вольтамперометрического анализатора.

8 Условия выполнения измерений

8.1 При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха 		от 15°С до 35°С;

- относительная влажность воздуха 		от 50 до 80 %;

- атмосферное давление				от 87 до 107 кПа;

- частота переменного тока				от 45 до 55 Гц;

- напряжение в сети					от 210 до 230 В.

8.2 Конкретные условия регистрации аналитических сигналов определяемого элемента приведены в разделах 9, 10 настоящего стандарта.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1	Отбор и хранение проб

Метод отбора и хранения проб должен быть указан в нормативно­технической документации для данной группы однородной продукции.

9.2	Подготовка приборов к работе

Подготовку и проверку полярографа или вольтамперометрического анализатора, самописца и цифрового вольтметра или компьютера производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому описанию соответствующих приборов.

9.2.1 Устанавливают следующий режим работы приборов для определения ртути:

-	двухэлектродную систему измерений;

-	постояннотоковый режим регистрации вольтамперограмм;

-	поляризующее напряжение для элекгронакопления ртути и золота (0,00 ± 0,05) В;

-	потенциал начала регистрации вольтамперной кривой: 0,00 В;

-	конечное напряжение развертки: + 0,90 В;

-	скорость линейного изменения потенциала 30 - 40 мВ/с;

-	чувствительность прибора при регистрации вольтамперограммы 2·10-9÷2·10-6 А/мм (в зависимости от содержания элемента в анализируемой пробе и поверхности электрода);

-	время электролиза 2 - 10 мин (в зависимости от содержания элемента в пробе).

9.2.2 Устанавливают следующий режим работы приборов для определения цинка, кадмия, свинца и меди:

-	двухэлектродную систему измерений;

-	постояннотоковый режим регистрации вольтамперограмм;

-	поляризующее напряжение для элекгронакопления элементов: - 1,4 В;

-	потенциал начала регистрации вольтамперной кривой - 1,2 В;

-	конечное напряжение развертки: + 0,10 В;

-	потенциал очистки электрода: + 0,05 В;

-	время растворения: 20 с;

-	скорость линейного изменения потенциала 80 ÷ 100 мВ/с;

-	чувствительность прибора при регистрации вольтамперограммы 4·10-9÷4·10-7 А/мм (в зависимости от содержания элемента в анализируемой пробе);

-	время электролиза 10 - 120 с (в зависимости от диапазона определяемых концентраций).

9.3	Подготовка лабораторной посуды

9.3.1 Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают раствором соды (NaHCO3), а затем азотной кислотой и многократно - бидистиллированной водой. Кварцевые стаканчики дополнительно обрабатывают 0,1 - 0,3см3 концентрированной серной кислоты, нагревают на плитке до прекращения выделения паров кислоты и прокаливают в муфельной печи при температуре 500°С - 600°С в течение 20 - 25 мин.

Сменные кварцевые стаканчики хранят закрытыми калькой или в эксикаторе в сухом виде.

9.3.2 Проверку стаканчиков для анализа на чистоту проводят путем регистрации вольтамперограмм в растворе фонового электролита (по 10.1 или 10.2) после многократного ополаскивания их бидистиллированной водой и фоновым электролитом.

Оптимальными являются такие качества реактивов и чистота посуды, когда получают аналитические сигналы элементов в фоновом электролите, которые равны или менее 2 мм.

9.4	Приготовление и проверка работы индикаторного электрода и электрода сравнения

9.4.1 Подготовка индикаторного золотографитового электрода (ЗГЭ) (для определения ртути).

ЗГЭ представляет собой графитовый торцевой электрод с нанесенной на него пленкой золота. Графитовый торцевой электрод (ГЭ) изготавливают из пропитанного различными веществами графитового стержня с диаметром рабочей поверхности (3 –5мм). Перед работой электрод шлифуют на фильтре и ополаскивают бидистиллированной водой. Нанесение пленки золота на торец ГЭ производится электролизом раствора ионов золота (III) непосредственно при анализе.

9.4.2 Подготовка индикаторного ртутно-пленочного электрода (для определения цинка, кадмия, свинца и меди)

Индикаторный ртутно-пленочный электрод представляет собой полиэтиленовый или фторопластовый стержень с запрессованной серебряной проволокой диаметром 0,8 мм длиной 5 - 7 мм, площадь поверхности составляет около 0,2 см2. Для подготовки электрода к работе на поверхность серебра наносят пленку ртути толщиной 10 - 20 мкм. Покрытие ртутью производят путем опускания рабочей части поверхности электрода (серебряной проволоки) в металлическую ртуть на 1 - 2 с, затем ртуть растирают фильтровальной бумагой для равномерного ее распределения по всей поверхности серебра. Электрод промывают бидистиллированной водой. Процедуру амальгамирования рабочей поверхности электрода повторяют по мере необходимости, например, при появлении незаамальгамированных участков на поверхности электрода. При образовании серой пленки на поверхности электрода - пленку удаляют фильтровальной бумагой.

После проведения анализа электроды ополаскивают бидистиллированной водой. Хранят в стаканчике с бидистиллированной водой.

При подготовке индикаторного ртутно-пленочного электрода следует соблюдать технику безопасности при работе со ртутью.

9.4.3 Подготовка к работе электрода сравнения

В качестве электрода сравнения используют хлорсеребряный электрод, заполненный раствором хлорида калия концентрации 1,0 моль/дм3. Новый электрод сравнения заполняют одномолярным раствором хлорида калия, закрывают пробкой отверстие и выдерживают не менее 2 часов для установления равновесного значения потенциала при первом заполнении. После проведения анализов электрод хранят, погрузив его в одномолярный раствор хлорида калия.

9.4.4 Проверку работы индикаторных электродов и электродов сравнения проводят в соответствии с 10.1 или 10.2 настоящей методики

9.5 Приготовление растворов

9.5.1 Основные растворы, содержащие по 100,0 мг/дм3 цинка, кадмия, свинца, меди и ртути:

а) Основным раствором может служить ГСО этих элементов с содержанием 100,0 мг/дм3;

б) Приготовление из государственных стандартных образцов состава растворов с аттестованными концентрациями элементов 1000,0 мг/дм3;

В мерные колбы вместимостью 50,0 см3 вводят по 5,0 см3 стандартных образцов состава цинка, кадмия, свинца, меди и ртути (каждого элемента в отдельную колбу), 0,5 см3 концентрированной азотной кислоты (для ртути) или хлористоводородной кислоты (для остальных элементов) и доводят объем до метки бидистиллированной водой. Полученные растворы содержат по 100,0 мг/дм3 ионов цинка, кадмия, свинца, меди и ртути.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

в) Приготовление из солей элементов при отсутствии ГСО.

Приготовление из солей цинка, кадмия, свинца, меди и ртути (по ГОСТ 4212):

На аналитических весах берут навески (таблица 2) соответствующих солей с точностью до 0,0002 г. В мерные колбы вместимостью 100,0 см3 количественно переносят навески солей соответствующих металлов; добавляют с помощью мерной пипетки рекомендуемое в таблице 2 количество требуемой кислоты и примерно 30,0 см3 бидистиллированной воды, растворяют навески солей металлов; растворы в колбах доводят до меток бидистиллированной водой.

Таким образом, получают растворы с содержанием 1000,0 мг/дм3 ионов соответствующего элемента.

Для приготовления основного раствора с содержанием 100,0 мг/дм3 из раствора с содержанием 1000,0 мг/дм3 с помощью пипетки берут аликвоту объемом 5,0 см3, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50,0 см3, вносят туда же 0,5 см3 концентрированной азотной или серной кислоты (таблица 2) и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

Основные растворы элементов устойчивы в течение 6 месяцев. Погрешность приготовления данных растворов не превышает 2 % отн.

Таблица 2 – Массы навесок реактивов для приготовления ОР

| Реактив | Навеска, г | Предварительная подготовка реактива | Добавляемое количество кислоты |
| --- | --- | --- | --- |
| ZnSO4 · 7H2O | 0,4398 | - | 0,5 см3H2SO4конц. |
| CdSO4 · 8/3H2O | 0,2281 | - | 0,5 см3H2SO4конц. |
| Pb(NO3)2 | 0,1600 | Высушивают при 105 °С | 1,0см3HNO3конц. |
| CuSO4 · 5H2O | 0,3929 | - | 1,0 см3H2SO4конц. |
| Hg(NO3)2 · H2O | 0,1708 | - | 1,0 см3HNO3конц. |

9.5.2 Приготовление аттестованных смесей элементов.

Аттестованные смеси серий АС-1, АС-2, АС-3 с содержанием по 10,0; 1,0; 0,25 мг/дм3 (для всех элементов) готовят соответствующими разбавлениями растворов в мерных колбах вместимостью 50,0; 25,0 см3 и мерных пробирках емкостью 10,0 см3 бидистиллированной водой (для ртути) или 0,1 моль/дм3 хлористоводородной кислотой (для остальных элементов) согласно таблице 3.

Таблица 3 - Приготовление аттестованных смесей (АС) элементов

| Концентрация исходного раствора для приготовления АС, мг/дм3 | Отбираемый объем для приготовления АС, см3 | Объем мерной посуды,см3 | Концентрация приготовленной АС, мг/дм3 | Код раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 5,00 | 50,0 | 10,00 | АС-1 |
| 10,0 | 2,50 | 25,0 | 1,00 | АС-2 |
| 1,0 | 2,50 | 10,0 | 0,25 | АС-3 |

АС-1 устойчив в течение 30 дней; АС-2 - в течение 14 дней; АС-3- в течение 5 дней.

Дополнительные и вспомогательные растворы:

9.5.3 Приготовление хлорида калия концентрации 1,0 моль/дм3.

Навеску (7,46 ± 0,02) г хлорида калия переносят в мерную колбу вместимостью  100,0 см3 и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой.

9.5.4 Приготовление раствора фонового электролита (хлорная кислота) для определения ртути.

Встаканчик с помощью пипетки вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды, 0,04 см3хлорной кислоты (разбавленной 1:1), 0,04 см3 раствора Au(III) концентрации 100,0 мг/дм3.

9.5.5 Приготовление раствора фонового электролита (муравьиная кислота) для определения цинка, кадмия, свинца и меди (пример приведен в приложении А).

В стаканчик вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды и 0,1-0,2 см3 концентрированной муравьиной кислоты.

9.5.7 Приготовление азотной кислоты.

Азотную кислоту марки хч перегоняют при температуре 120°С. Перегнанная азотная кислота должна быть концентрации не менее 9 моль/дм3. Перегнанную азотную кислоту хранят не более 6 месяцев в чистой кварцевой посуде.

9.5.8 Приготовление хлористоводородной кислоты. Хлористоводородную кислоту марки хч перегоняют при температуре120°С. Перегнанная хлористоводородная кислота должна быть концентрации не менее 6,0 моль/дм3. Перегнанную хлористоводородную кислоту хранят не более 6 месяцев в чистой кварцевой посуде.

9.5.9 Приготовление раствора фонового электролита (хлористоводородной кислоты концентрации 0,10 моль/дм3) для определения цинка, кадмия, свинца и меди.

В мерную колбу вместимостью 100,0 см3 вносят примерно 50,0 см3 бидистиллированной воды, добавляют 1,7 см3 хлористоводородной кислоты концентрации 6,0 моль/дм3 и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой.

9.6	Подготовка проб

Для анализа берут две параллельные и одну холостую пробы.

9.6.1 Подготовку проб средств гигиены полости рта для анализа при определении концентрации ртути проводят следующим образом:

Пробу анализируемого препарата навеской 0,1000 - 0,2000 г, взятую с	точностью до 0,0002 г (зубные пасты) или объемом 0,05 - 0,10 см3 с точностью до 0,01 см3 (зубные эликсиры) помещают в кварцевый стаканчик объемом 15,0 - 20,0 см3 (откалиброванный с меткой на 10,0 см3), добавляют 2,0 см3 бидистиллированной воды, 2,0 см3 перегнанной азотной кислоты по каплям, чтобы не было разбрызгивания. Стаканчик накрывают крышкой-дефлегматором, в крышку наливают бидистиллированной воды, помещают на плитку или комплекс пробоподготовки с температурой 70°С - 90°С на 10 - 15 мин. Воду в крышке меняют через 5 - 7 мин в течение всей химической обработки пробы.

После этого поднимают температуру до 110°С – 120°С и добавляют в стаканчики 1,8 см3 раствора пероксида водорода концентрации 30 % порциями по 0,40 см3 в течение 90 - 120 мин (воду в углублении крышки менять чаще).

После обработки пробы стаканчик снимают, крышку (ту её часть, что была опущена в стаканчик) ополаскивают бидистиллированной водой, сливая воду в стаканчик с пробой до метки 10 см3. При наличии осадка (при анализе зубных паст) дают раствору отстояться. Для выполнения измерений берут аликвоту (2,0 см3) подготовленной пробы.

Проба готова к измерению.

9.6.2 Подготовку проб средств гигиены полости рта для анализа при определении концентрации цинка, кадмия, свинца и меди проводят следующим образом:

В кварцевый стаканчик объемом 15,0 - 20,0 см3, предварительно проверенный на чистоту по 10.2, помещают навеску пробы 0,1000 - 0,2000 г, взятую с точностью до 0,0002 г, (зубные пасты) или аликвоту объемом 0,10 - 1,00 см3 с точностью до 0,01 см3 (зубные эликсиры). К пробе добавляют 2,0 см3 перегнанной азотной кислоты. Стаканчик с пробой помещают в комплекс пробоподготовки или нагревают на плитке при температуре 120°С - 150°С до влажного осадка. Повторно обрабатывают пробу, добавив 1,0 см3 перегнанной азотной кислоты и 1,0 см3 30%-ного раствора пероксида водорода. Стаканчик с сухим осадком помещают в муфельную печь или в комплекс пробоподготовки и выдерживают 30 мин при температуре 450°С, после чего вынимают и охлаждают до комнатной температуры.

Если в осадке присутствуют угольные включения, повторяют обработку концентрированной азотной кислотой (0,5 см3) с добавлением пероксида водорода (0,5 см3) при нагревании. Повторно помещают стаканчикс пробой в муфельную печь или в комплекс пробоподготовки и выдерживают при температуре 450°С в течение 20- 25 мин.

В том случае, если зола однородна, белого, серого или рыжеватого цвета, стаканчик с золой охлаждают до комнатной температуры. Растворяют осадок в 1,0см3 хлористоводородной кислоты концентрации 6,0 моль/дм3 при перемешивании и нагревании при температуре 60°С - 80°С. Пробу упаривают при температуре 100°С -120°С до влажных солей (не досуха) и добавляют 10,0 см3 бидистиллированной воды. Для анализа из полученного минерапизата с помощью пипетки или дозатора берут аликвоту объемом 0,2-1,0 см3 (в зависимости от содержания элементов в пробе) с точностью до 0,01 см3.

9.6.3 Подготовку холостой  пробы проводят аналогично по 9.6.1, 9.6.2, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду.

10 Выполнение измерений

При проведении анализа проб средств гигиены полости рта для определения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и ртути методом ИВ на серийных полярографах выполняют следующие операции:

Полярограф предварительно должен быть подготовлен по 9.2.1 или 9.2.2.

10.1	Проверка электродов, стаканчиков и раствора фонового электролита на чистоту для определения ртути

10.1.1 В кварцевый стаканчик, подготовленный по 9.3.1, вместимостью 15,0 -20,0 см3 с помощью пипетки вносят фоновый электролит: 5,0 см3 бидистиллированной воды, 0,04 см3 НСLO4(1:1) и 0,04 см3 раствора иона золота (100,0 мг/дм3);

Стаканчик помещают в электрохимическую ячейку.

10.1.2 Подключают к прибору индикаторный электрод и электрод сравнения, устанавливают потенциал + 0,80 В для очистки поверхности электрода.

10.1.3 Устанавливают чувствительность прибора 1·10-8 - 5·10-9А/мм.

10.1.4 Включают газ (азот) или магнитную мешалку, задают потенциал, равный   0,00 В и проводят процесс электролиза в течение 5 - 10 мин при перемешивании раствора.

10.1.5 По окончании электролиза отключают газ или мешалку и через 15 - 20 с начинают регистрацию вольтамперограммы в диапазоне потенциалов от 0,0 В до +0,80 В. Потенциал максимума анодного тока ртути равен (+0,60 ± 0,05) В.

10.1.6 Останавливают потенциал при (+0,80 ± 0,05) В и проводят дорастворение примесей с поверхности электрода при перемешивании раствора в течение 20 с.

10.1.7 Если наклон BA-кривой более 45 градусов, индикаторный электрод зачищают на фильтре или заменяют другим. При нарушении плавного вида кривой заменяют раствор.

10.1.8 Если на вольтамперограмме фиксируется острый пик в области потенциалов от +0,2 В до +0,3 В, это указывает на попадание ионов серебра из электрода сравнения. В этом случае принимают меры против проникновения серебра в раствор, или выливают раствор и отмывают электроды и стаканчик.

10.1.9 Если вольтамперограмма представляет собой плавную кривую, электрод считают готовым к выполнению анализа.

10.1.10 Операции по 10.1.4 - 10.1.6 повторяют 3 раза.

10.1.11 При наличии на вольтамперограмме сигнала ртути менее2 мм стаканчик, фоновый электролит и индикаторный электрод считаютготовыми к проведению анализа. В противном случае проводят очистку электрода и стаканчика и повторяют операции по 10.1.4 - 10.1.10.

10.2 Проверив электродов, стаканчиков и фонового раствора на чистоту для определения цинка, кадмия, свинца и меди

10.2.1 В подготовленный по 9.3.1 кварцевый стаканчик вместимостью 15,0 - 20,0 см3 с помощью пипетки вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды и 0,5 см3 хлористоводородной кислоты концентрации 0,1 моль/дм3. Стаканчик с полученным фоновым электролитом помещают в электрохимическую ячейку.

10.2.2 Опускают в раствор индикаторный электрод (катод) и электрод сравнения (анод). Подключают к прибору электроды.

10.2.3 Устанавливают чувствительность прибора, равную 4·10-9А/мм и время электронакопления, равное 120 с.

10.2.4 Включают пропускание газа через испытуемый раствор и перемешивают раствор в течение 120 с.

10.2.5 Проводят процесс электронакопления элементов из фонового электролита в течение 120 с при заданной чувствительности полярографа при потенциале -1,4 В при перемешивании раствора.

10.2.6 По окончании электронакопления отключают газ и через 5 с начинают регистрацию вольтамперограммы в диапазоне потенциалов от - 1,2 В до +0,10 В.

10.2.7 Останавливают потенциал при +0,05 В и проводят дорастворение примесей с поверхности электрода при перемешивании раствора азотом в течение 20 с.

10.2.8 Операции по 10.2.5 - 10.2.7 повторяют 3 раза.

10.2.9 При наличии на вольтамперограмме аналитических сигналов определяемых элементов высотой менее 2 мм, стаканчик, фоновый электролит и электроды считают готовыми к проведению анализа. В противном случае проводят очистку электродов или стаканчика и повторяют операции по 10.2.1 - 10.2.8.

10.2.10 Отключают электроды от прибора. Содержимое стаканчика не выливают.

10.3	Измерение концентрации элементов в анализируемой пробе

Для измерения берут две параллельные и “холостую” пробы, подготовленные по 9.6.1, 9.6.2.

10.3.1 В стаканчик, подготовленный к проведению измерений:

- по 10.1.1 - 10.1.10 (для определения ртути) с чистым раствором фонового электролита вносят аликвоту анализируемой пробы, подготовленной к проведению измерений по 9.6.1.

- по 10.2.1 - 10.2.10 (для определения цинка, кадмия, свинца и меди) с чистым  раствором фонового электролита вносяталиквоту анализируемой пробы, подготовленной к проведению измерений по 9.6.2.

10.3.2 Помещают стаканчик с анализируемой пробой в электрохимическую ячейку или датчик.

10.3.3 Проводят последовательно операции по 10.1.2 - 10.1.6 для ртути и по 10.2.2 - 10.2.7 для остальных элементов.

10.3.4 Если высоты анодных пиков цинка, свинца, кадмия, меди и ртути будут превышать 200 мм, то изменяют чувствительность прибора (загрубляют) или уменьшают время электронакопления в соответствии с содержанием элемента в пробе (согласно таблицам 4,5). Если высоты анодных пиков элементов будут меньше 5 мм, то увеличивают или чувствительность прибора, или время электронакопления.

10.3.5 Операции по 10.1.4 - 10.1.6 или по 10.2.5 - 10.2.7 повторяют3 раза в выбранных условиях анализа.

10.3.6 Измеряют линейкой высоты анодных пиков определяемых элементов.

10.3.7 В стаканчик с анализируемым раствором с помощью пипетки или дозатора вносят добавку аттестованной смеси элемента в таком объеме, чтобы высота анодного пика элемента на вольтамперной кривой увеличилась примерно в два раза по сравнению с первоначальной.

Добавку вносят в малом объеме (не более 0,2 см3), чтобы предотвратить изменение концентрации фонового электролита.

Рекомендуемые добавки аттестованной смеси известной концентрации, чувствительность прибора приведены в таблицах 4, 5.

10.3.8 Проводят электролиз и регистрацию вольтамперограмм анализируемой пробы с введенной добавкой АС элементов по 10.1.4 - 10.1.6 или по 10.2.5 - 10.2.7 три раза.

10.3.9 Измеряют высоты анодных пиков элементов в пробе с добавкой АС.

10.3.10 При определении ртути выливают содержимое стаканчика в специальные емкости для слива растворов ионов золота и ртути.

10.3.11 Промывают стаканчик бидистиллированной водой, кварцевый стаканчик прокаливают.

10.3.12 Операции по 10.3.1 - 10.3.11 проводят для каждой из двух параллельных анализируемых проб и для "холостой" пробы в одинаковых условиях.

12 Обработка результатов измерения

При использовании серийных полярографое обработку результатов измерений аналитических сигналов определяемых элементов, а также расчет концентрации каждого элемента в анализируемой пробе проводят следующим образом:

12.1	Расчет величин максимальных анодных токов

12.1.1 Для определяемого элемента рассчитывают среднее из трех значений высот анодных пиков, полученных при регистрации вольтамперограмм пробы, не учитывая первую вольтамперограмму.

12.1.2 По средней высоте анодного пика для данного элемента вычисляют значение максимального анодного тока элемента по формуле (1):

Ii=hi∙α, 					(1)

где Ii- величина максимального анодного тока данного элемента в данной пробе, А;

hi- средняя высота пика элемента в пробе, мм;

α - чувствительность прибора при регистрации данного пика, А/мм.

Такой расчет проводят для вольтамперных кривых при регистрации анализируемой пробы (i=1) и пробы с добавкой (i =2) аттестованной смеси элемента.

12.1.3 Если регистрацию вольтамперограмм пробы и пробы с добавками АС проводят без изменения чувствительности прибора, то операции по п. 12.1.2 можно не проводить, используя в дальнейших расчетах величины высот пиков вместо токов пиков.

12.2	Расчет содержания элемента в пробе

12.2.1 Вычисляют содержание элемента в анализируемой пробе по формулам (2) и(3):

для зубных паст - 		Х1=I1∙CД∙VД∙Vмин(I2-I1)∙mнав∙Vал, мг/кг				(2)

для зубных эликсиров -	Х1=I1∙CД∙VД∙Vмин(I2-I1)∙Vпроб∙Vал, мг/дм3,			(3)

где Х1 -  содержание данного элемента в анализируемой пробе, мг/кг или мг/дм3;

СД- концентрация аттестованной смеси элемента, из которой делается добавка к анализируемой пробе, мг/дм3;

VД - объем добавки АС элемента, см3;

I1 - величина максимального анодного тока элемента в анализируемой пробе, А;

I2- величина максимального анодного тока элемента в пробе с добавкой АС, А;

mнав - масса навески, взятой для анализа и подвергнутой пробоподготовке, г;

Vпроб - объем пробы, взятой для анализа, см3;

Vмин - объем минерализата, см3;

Vал - объем аликвоты, см3.

12.2.2 Аналогичные вычисления проводят по 12.1.1 - 12.2.1 для второй параллельной анализируемой пробы и "холостой" пробы.

Получают соответственно значения Х2 и Ххол.

12.2.3 Если в "холостой" пробе содержится соизмеримое количество определяемого элемента, то оценивают реальное содержание элемента в каждой из параллельных проб:

Х`=X1-Xхол,

Х``=X2-Xхол.

12.3	Проверка приемлемости результатов измерений

12.3.1 Проверяют приемлемость полученных результатов параллельных определений. Расхождение между полученными результатами двух параллельных анализируемых проб не должно превышать предела повторяемости r. Значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Диапазон измерений, значения пределов повторяемости при доверительной вероятности Р=0,95

| Наименование определяемого элемента и диапазон измеряемых содержаний, мг/кг (зубные пасты); мг/дм3 (зубные эликсиры) | Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений) r | Предел повторяемости (для трех результатов параллельных определений) r* |
| --- | --- | --- |
| ЦИНК от 0,03 до 1,0 включ. | 0,28∙Х | 0,31∙Х |
| КАДМИЙ от 0,01 до 0,5 включ. |  |  |
| СВИНЕЦ от 0,01 до 0,4 включ. |  |  |
| МЕДЬ от 0,1 до 2,0 включ. |  |  |
| РТУТЬ от 0,1 до 2,0 включ. |  |  |
| Х - среднее арифметическое значение результатов параллельных определений массовой концентрации компонента |  |  |

Результаты считают приемлемыми при выполнении условия

Х1-Х2≤r, 					(4)

Абсолютное значение предела повторяемости рассчитывается для среднеарифметического значения результатов двух параллельных определений

Х=Х1+Х22, 					(5)

При выполнении условия (4) значение Х принимается за результат измерения массовой концентрации определяемого компонента в пробе.

12.3.2 При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно использовать результат третьего параллельного определения резервной пробы. Если при этом размах (Xmax-Xmin) результатов трех параллельных определений равен или меньше предела повторяемостиr*, то в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений. Значения предела повторяемости (r*) для трех результатов параллельных определений приведены в таблице 7.

Если размах (Xmax-Xmin) больше r*, выясняют причины появления неприемлемых результатов параллельных определений. При этом проводят оперативный контроль повторяемости по РМГ 76.

13 Оформление результатов измерений

13.1 Результаты измерений хранят в памяти компьютера (при использовании компьютеризированного вольтамперометрического анализатора) или оформляют записью в журнале. При этом приводят сведения об анализируемой пробе, условиях измерений, дате получения результата измерений. Запись в журнале удостоверяет лицо, проводившее измерения.

13.2 Результат измерения (анализа) в документах, выдаваемых лабораторией, представляют в следующих видах:

X±∆, мг/дм3 для эликсиров или мг/кг для паст, Р=0,95

или

(X±∆Л, мг/дм3 для эликсиров или мг/кг для паст, Р=0,95, приусловии ∆Л≤∆.

гдеХ- результат измерения, полученный в соответствии с настоящим документом на методику выполнения измерений;

±∆Л - значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные при реализации методики в лаборатории;

±∆ - значения характеристики погрешности настоящей методики выполнения измерений, которые рассчитываются по формуле

∆=0,01∙δ∙Х, 					(6)

где δ - относительное значение показателя точности (характеристики погрешности)методики, приведенное в таблице 1.

Примечание - Характеристику погрешности результатов измеренийпри реализации методики в лаборатории допускается устанавливать по формуле (7) с	последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений по разделам 14.3 и 14.4 настоящего стандарта.

∆Л=0,84∙∆,					(7)

14 Контроль точности результатов измерений

14.1	Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

-	оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности результатов анализа при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

-	контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности, среднеквадратического отклонения повторяемости).

14.2	Оперативный контроль процедуры анализа (выполнения измерений) проводят:

-	при внедрении методики выполнения измерений в лаборатории;

-	при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (например, при смене партии реактивов, после ремонта прибора, при длительном промежутке времени между анализами и т.д ).

Оперативный контроль процедуры анализа проводит сам исполнитель с целью проверки его готовности к проведению анализа рабочих проб.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят по РМГ 76.

14.3 Одной из форм контроля стабильности результатов анализа является контроль стабильности результатов анализа в пределах лаборатории с использованием контрольных карт, реализуемый

-	путем контроля и поддержания на требуемом уровне погрешности результатов измерений;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне внутрилабораторной прецизионности;

-	путем контроля и поддержания на требуемом уровне повторяемости результатов параллельных определений.

14.4 Процедуры и периодичность контроля точности (контроля стабильности) получаемых результатов измерений в пределах лаборатории проводят с учетом требований раздела 6 ГОСТ ИСО 5725-6 или по РМГ 76.

Ответственность за организацию проведения контроля стабильности результатов анализа возлагают на лицо, ответственное за систему качества в лаборатории.

14.5	Проверка приемлемости результатов измерений для двух лабораторий

14.5.1 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях, m=2), проводят с учетом требований 5.3.2.1 ГОСТ ИСО 5725-6 по отношению к пределу воспроизводимости, приведенному в таблице 8, или к критической разности для двух среднеарифметических результатов измерений в соответствии с 5.3.2.2 ГОСТ ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами измерений, полученных в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости.

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 8.

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно раздела 5 ГОСТ ИСО 5725-6.

Таблица 8 – Диапазон измерений, значения предела воспроизводимости при доверительной вероятности Р=0,95

| Наименование определяемого элемента и диапазон измеряемых содержаний, мг/кг (зубные пасты); мг/дм3 (зубные эликсиры) | Предел воспроизводимости (для двух результатов) R |
| --- | --- |
| ЦИНКот 0,03 до 1,0 включ. | 0,36∙Х |
| КАДМИЙот 0,01 до 0,5 включ. |  |
| СВИНЕЦ от 0,01 до 0,4 включ. |  |
| МЕДЬ от 0,1 до 2,0 включ. |  |
| РТУТЬ от 0,1 до 2,0 включ. |  |
| Х- среднеарифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях |  |

14.6.2	Разрешение различий между результатами, полученными двумя лабораториями проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ ИСО 5725-6.

Приложение А

(справочное)

Выполнение измерений с использованием вольтамперометрического комплекса СТА для определения цинка, кадмия, свинца и меди

Анализатор должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» на данный прибор.

Для определения концентрации цинка, кадмия, свинца и меди из команды «Выбор» загружают файл «TMZ» со следующими параметрами трассы:

| Ячейки | 1 – Вкл. | 2 – Вкл. | 3 – Вкл. |  |  | Тип развертки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Время | Потен-циал | УФО | Газ | Меш. | Ступенчатая Шаг - 4 Амплитуда - 0 Задержка 1 – 5 Задержка 2 – 0 Заполнение - 0 Потенциал - 0,0 I рез = 11 – 12 График разв. |
| 1. Подготовка раствора | 300 с | 0,05 | Вкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 2. Обработка раствора | 20 с | 0,05 | Вкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 3. Обработка электрода | 10 с Цикл мс 1: -1,200 200 2: +0,100 |  | Вкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 4. Очистка электрода | 20 | 0,100 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 5. Накопление | 10 - 120 | -1,400 | Вкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 6. Успокоение | 5 с | -1,200 | Отключено |  |  |  |
| 7. Развертка | Скорость 100 мВ/с | 0,150 | Отключено |  |  |  |
| Число циклов – 5 Множитель - 1·10-10 Циклическая – Выкл. Производная – Выкл. Реверс – Выкл. Инверсия – Выкл. Фильтр – 20 |  |  | Сплайн-разметка Выкл. Вычитание ФОНа 0 % |  |  |  |
| Диапазоны поиска пиков элементов: Элемент ZnCdPbCu Потенциал - 0,900 - 0,600 - 0,400 - 0,050 Зона [± мВ] 70 70 70 70 |  |  |  |  |  |  |

А.1 Проверка стаканчиков, фонового электролита и электродов на чистоту при определении содержания цинка, кадмия, свинца и меди

А.1.1 В прокаленные в муфельной печи или комплексе пробоподготовки «Темос-Экспресс» кварцевые стаканчики вместимостью 15 - 20 см3 с помощью пипетки добавляют (8 - 10) см3 бидистиллированной воды и 0,1 - 0,2 см3 муравьиной кислоты концентрированной.

А.1.2 Стаканчики с чистым фоновым электролитом помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду "ФОН", нажимают команду «ПУСК» (см. «Руководство пользователя»).

А.1.3 Снимают 3 - 5 вольтамперограмм, проводят их обработку («Удаление «выпадающих» кривых», «УСРЕДНЕНИЕ» согласно «Руководства пользователя».

А.1.4 При наличии на полученной усредненной вольтамперной кривой пиков определяемых элементов высотой более 0,1 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемых элементов (или был менее 0,1 мкА).

А.2 Анализ пробы на содержание цинка, кадмия, свинца и меди

Одновременно рекомендуется проводить анализ двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

А.2.1 В проверенные по А.1 на чистоту стаканчики с фоновым электролитом вносят аликвоту анализируемой пробы объемом 0,1 - 1,0 см3, подготовленной по 9.6 настоящего стандарта.

А.2.2 Запускают команду «ПРОБА» из колонки «Действия» (см. «Руководство пользователя»). Запускают команду «ПУСК».

В результате выполнения серии измерений на экране должно быть по 3 - 5 вольтамперограмм в каждом из окон вывода, соответствующим ячейкам 1, 2, 3. Невоспроизводимые вольтамперограммы следует исключить, оставшиеся усреднить.

А.2.3 Запускают команду «ДОБАВКА» из колонки «Действия» (см. «Руководство пользователя»).

А.2.4 Заполняют таблицу «КОЛИЧЕСТВО», например:

| Масса навески |  | 0,20 [г] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем пробы |  | 0,00 [см3] |  |
| Объем минерализата |  | 10,00 [см3] |  |
| Объем аликвоты |  | 1,00 [см3] |  |
| ДОБАВКА |  |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС, [см3] |  | Концентрация АС, [мг/дм3] |
| Zn Cd Pb Cu | 0,04 0,01 0,02 0,02 |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 |

Вносят с помощью пипетки или дозатора добавку АС элементов с такими же параметрами в каждую ячейку и запускают измерение по добавке, нажав "ПУСК" в меню действия по «ДОБАВКЕ».

Полученные вольтамперограммы обрабатывают также, как при измерении пробы по А.2.2 и по «Руководству пользователя».

В результате будет получено по 3 значения концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в исходной пробе (каждое значение для соответствующей параллельной пробы), которые можно просмотреть в таблице «СОДЕРЖАНИЕ» и занести в «АРХИВ» (см. «Руководство пользователя»).

Выполнение измерений с использованием вольтамперометрического комплекса СТА для определения ртути

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» на данный прибор.

Для определения концентрации ртути из команды «ВЫБОР» загружают файл «HGZ» со следующими параметрами трассы:

| Ячейки | 1 – Вкл. | 2 – Вкл. | 3 – Вкл. |  |  | Тип развертки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Время | Потен-циал | УФО | Газ | Меш. | Ступенчатая Шаг - 4 Амплитуда - 0 Задержка 1 – 10 Задержка 2 – 0 Заполнение - 0 Потенциал - 0,0 I рез = 11 – 12 График разв. |
| 1. Подготовка раствора | 0 с | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 2. Обработка раствора | 0 | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 3. Обработка электрода | 0 с Цикл мс 1: 0,00 0 2: 0,00 |  | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 4. Очистка электрода | 20 | + 0,850 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 5. Накопление | 60 | 0,00 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 6. Успокоение | 5 с | 0,00 | Отключено |  |  |  |
| 7. Развертка | Скорость 100 мВ/с | + 0,850 | Отключено |  |  |  |
| Число циклов – 5 Множитель - 1·10-10 Циклическая – Выкл. Производная – Выкл. Реверс – Выкл. Инверсия – Выкл. Фильтр – 15 |  |  | Сплайн-разметка Выкл. Вычитание ФОНа 0 % |  |  |  |
| Диапазоны поиска пиков элементов: Элемент Hg Потенциал + 0,600 Зона [± мВ] 70 |  |  |  |  |  |  |

А.3 Проверка стаканчиков, фонового электролита и электродов на чистоту при определении содержания ртути

А.3.1 Поверхность графитового электрода предварительно отшлифовывают на фильтре.

Устанавливают электроды:

Графитовый (катод) - в гнездо РЭ;

Хлорсеребряный (анод) - в гнездо ХСЭ.

А.3.2 В прокаленные в муфельной печи или комплексе пробоподготовки «Темос-Экспресс» кварцевые стаканчики вместимостью 15 - 20 см3 с помощью пипетки добавляют 8 ÷ 10 см3 бидистиллированной воды, добавляют 0,04 см3 хлорной кислоты (1:1) и 0,04 см3 раствора ионов золота (100,0 мг/дм3).

А.3.3 Стаканчики с чистым фоновым электролитом помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду "ФОН", нажимают команду «ПУСК» (см. «Руководство пользователя»).

А.3.4 Снимают 3 - 5 вольтамперограмм, проводят их обработку («Удаление «выпадающих» кривых» и «УСРЕДНЕНИЕ» согласно «Руководства пользователя»).

А.3.5 При наличии на полученной усредненной вольтамперной кривой пика ртути высотой более 0,1 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,1 мкА).

А.4 Анализ пробы на содержание ртути

Одновременно рекомендуется проводить анализ двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

А.4.1 В проверенные по А.3 на чистоту стаканчики с фоновым электролитом вносят мерной пипеткой анализируемую пробу объемом 2,0 см3, подготовленную по 9.6.1 настоящего стандарта.

А.4.2 Стаканчики помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду «ПРОБА» из колонки «Действия» (см. «Руководство пользователя»). Запускают команду «ПУСК».

Врезультате выполнения серии измерений на экране должно быть по 3 - 5 вольтамперограмм в каждом из окон вывода, соответствующим ячейкам 1, 2, 3. Невоспроизводимые вольтамперограммы исключают, оставшиеся усредняют.

А.4.3 Запускают команду «ДОБАВКА» из колонки «Действия» (см. «Руководство пользователя»).

А.4.4 Заполняют таблицу «КОЛИЧЕСТВО», например

| Масса навески |  | 0,20 [г] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем пробы |  | 0,00 [см3] |  |
| Объем минерализата |  | 10,00 [см3] |  |
| Объем аликвоты |  | 1,00 [см3] |  |
| ДОБАВКА |  |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС, [см3] |  | Концентрация АС, [мг/дм3] |
| Hg | 0,02 |  | 1,0 |

Вносят с помощью пипетки или дозатора добавку АС элемента с такими же параметрами в каждую ячейку и запускают измерение по добавке, нажав "ПУСК".

Если к этому моменту комплекс провел измерение и разметка кривых проведена, можно сразу посмотреть результаты анализа в таблице «СОДЕРЖАНИЕ».

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 7 июня 2000 г.)

[2] ТУ 64-1.973-76 Щипцы тигельные ЩТ

[3] ТУ 6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты). Технические условия

[4] ТУ 6-09-2878-84 Реактивы. Кислота хлорная чистый, чистый для анализа, химически чистый

[5] ТУ 6-09-2502-77 Вода особо чистая марки ОСЧ 27-5. Технические условия

[6] ТУ 6-09-3678-74 Калий хлористый ОСЧ 5-4.

[7] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[8] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 543:632.9  								МКС 17.020

Ключевые слова: химический анализ, гигиена полости рта, цинк, кадмий, свинец, медь, ртуть, инверсионный вольтамперометриический метод

УДК 543:632.9  								МКС 17.020

Ключевые слова: химический анализ, гигиена полости рта, цинк, кадмий, свинец, медь, ртуть, инверсионный вольтамперометриический метод

Разработан: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства  торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальника Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМетр» | А. Жумагулова |

| Ведущий эксперт Западно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | Ж. Мулдагалиева |
| --- | --- |