Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выбросы промышленные и воздух атмосферный

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА НАТРИЯ, ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ОКСИДА КРЕМНИЯ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выбросы промышленные и воздух атмосферный

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА НАТРИЯ, ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ОКСИДА КРЕМНИЯ

# Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения оксида натрия, оксида алюминия, оксида кремния от топливосжигающих установок.

Стандарт применяется при проведении измерений массовой доли оксидов: натрия, алюминия, кремния содержащихся в пыли промышленных выбросов   рентгеноспектральным методом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного нормативного документа:

ГОСТ 17.2.3.01-86  Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Рентгеноспектральный метод измерений: Основан на возбуждении флуоресцентного излучения от атомов определяемых элементов в излучателях проб пыли, представляющих собой:

- для промышленных выбросов – сплав материала пыли с литием тетраборнокислым (флюсом);

- для атмосферного воздуха – мембранные фильтры с материалом пыли на его поверхности;

3.2. Градуировочные образцы для определения состава пыли промышленных выбросов сплавлением: Образцы готовят сплавлением навесок стандартных образцов, аттестованной смеси, методом варьирования навесок в интервале от 0,050 до 1,600 г, их смесей с литием тетраборнокислым.

4 Общие технические требования

4.1 К основным параметрам, отбора проб пыли промышленных выбросов

а) отбор пыли от топливосжигающих установок осуществляется путем осаждения пыли на металлические уголки, установленные в газоходы;

б) отбор пыли от печей кальцинации, осуществляется путем отбора пробы из накопительного бункера с последних полей электрофильтров.

Таблица 1 – Показатели точности результатов пыли промышленных выбросов

В относительных процентах

| Определяемый компонент | Массовая доля компонента в пыли промышленных выбросов, % | Показатель точности при P=0,95, л*, % |
| --- | --- | --- |
| Натрия оксид | От 0,20 до 2,00 включ. | 19 |
|  | Св. 2,00 « 10,00 « | 15 |
|  | « 10,0 « 45,0 « | 10 |
| Алюминия оксид | От 1,00 до 10,00 включ. | 17 |
|  | Св. 10,00 « 30,00 « | 11 |
|  | « 30,0 « 60,0 « | 9 |
|  | « 60,0 « 100 « | 7 |
| Кремния оксид | От 0,20 до 1,00 включ. | 20 |
|  | Св. 1,00 « 10,00 « | 14 |
|  | « 10,00 « 25,0 « | 10 |
|  | « 25,00 « 100 « | 8 |
| * Показатель точности в виде относительной погрешности соответствует расширенной неопределённости U результата анализа при коэффициенте охвата k = 2 и уровню доверия, примерно 0,95 |  |  |

4.2. К основным параметрам отбора проб пыли атмосферного воздуха является проведение отбора проб  в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86.

Таблица 2 – Показатели точности результатов измерений для пыли атмосферного воздуха

В относительных процентах

| Определяемый компонент | Массовая доля компонента в пыли атмосферного воздуха, % | Показатель точности при P = 0,95, л*, % |
| --- | --- | --- |
| Натрия оксид | От 1,00 до 10,00 включ. | 19 |
| Алюминия оксид | От 0,50 до 10,00 включ. | 19 |
|  | Св. 10,00 « 20,00 « | 17 |
| Кремния оксид | От 0,20 до 2,00 включ. | 20 |
|  | Св. 2,00 « 10,00 « | 17 |
|  | « 10,00 « 25,0 « | 10 |
|  | « 25,00 « 100 « | 8 |
| * Показатель точности в виде относительной погрешности соответствует расширенной неопределенности U результата анализа при коэффициенте охвата k = 2 и уровню доверия, примерно 0,95 |  |  |

5. Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, действующие в Республике Казахстан, а также общие требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, требования эксплуатационной документации применяемых СИ и требования, действующих в лаборатории инструкций безопасности и охране труда.

МКС 13.030.30 Ключевые слова: ретроспектральный метод, определение оксида натрия, алюминия, кремния, промышленные выбросы, атмосферный воздух.

МКС 13.030.30 Ключевые слова: ретроспектральный метод, определение оксида натрия, алюминия, кремния, промышленные выбросы, атмосферный воздух.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан