Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

# СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от              5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы и условия проведения дозиметрического контроля и гигиенической оценки параметров лазерного излучения на рабочих местах обслуживающего персонала с целью определения степени опасности излучения для организма человека.

Настоящий стандарт являются руководством по проведению дозиметрического контроля лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,18 до 20,0 мкм и его гигиенической оценки в соответствии с действующими Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров

Действие стандарта распространяются на измерение уровней моноимпульсного, импульсно-периодического и непрерывного лазерного излучения с известными параметрами, такими как длина волны, длительность импульса, частота повторения импульсов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 9411–81 Стекло оптическое цветное. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  Дозиметрия лазерного излучения: комплекс методов и средств определения значений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности и вредности для организма человека.

3.2  Расчетная или теоретическая дозиметрия:  методы расчета параметров лазерного излучения в зоне возможного нахождения человека.

3.3  Экспериментальная дозиметрия:  методы непосредственного измерения параметров лазерного излучения в заданной точке пространства.

3.4  Дозиметрический контроль:  сопоставление результатов измерений или расчетов уровней лазерного излучения со значениями предельно допустимых уровней.

3.5  Предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) облучения: уровни лазерного облучения человека (глаз и кожи), которые не вызывают сразу или через длительный период времени повреждений, заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования.

3.6 Лазерное изделие: - устройство, включающее в себя лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие его целевое назначение.

3.7 Рабочая зона:  пространство (часть рабочего помещения) в котором присутствие обслуживающего персонала предусмотрено характером работы лазерного изделия или видом работы (пуско-наладочные работы, ремонт).

3.8 Точка контроля :  точка пространства, в которой осуществляется дозиметрический контроль лазерного излучения.

3.9 Дозиметр лазерного излучения:  средство измерения параметров лазерного излучения в заданной точке пространства.

3.10 Источник лазерного излучения:  излучение лазерного изделия или отражающая лазерное излучение поверхность (вторичный источник излучения).

3.11 Непрерывное излучение:  лазерное излучение с периодом длительности             0,25 с и более.

3.12 Импульсное излучение:  лазерное излучение в виде одного (моноимпульс) или последовательности импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалами между импульсами более 1 с.

3.13 Импульсно-периодическое излучение: лазерное излучение в виде импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалами между импульсами не более 1 с.

3.14 Облученность (Вт·см-2) : - отношение потока излучения, падающего на участок поверхности, к площади этого участка.

3.15 Энергетическая экспозиция: отношение энергии излучения, падающей на участок поверхности, к площади этого участка (Дж·см-2) или произведение облученности (Вт·см-2) на длительность облучения (с).

3.16 Целевое наблюдение: все условия наблюдения, когда глаз подвергается воздействию коллимированных пучков и точечных источников излучения.

3.17 Ближняя, средняя, дальняя зона:  положение источника лазерного излучения, при перемещении его относительно точки контроля, равное 1/3 расстояния.

3.18 Время воздействия: время воздействия лазерного излучения на человека за рабочий день.

3.19 Лазерно-опасная зона:  - часть пространства, в пределах которого уровни прямого, отраженного или рассеянного лазерного излучения превышают предельно допустимые.

3.20 Выходные характеристики лазерного излучения:  параметры лазерного излучения, определяемые из паспортных данных на лазерное изделие:

Энергия - Qи, Дж;

Мощность - Р, Вт;

Длина волны - λ, мкм;

Частота повторения импульсов - F, Гц;

Диаметр пучка - d, см;

Длительность импульса - τи, с;

Расходимость лазерного излучения - θ0, рад;

3.21 Измеряемые параметры излучения:

Облученность - Ее, Вт·см-2;

Энергетическая экспозиция - Не, Дж·см-2;

Время воздействия непрерывного или импульсно-периодического излучения - tв, с;

Угловой размер источника излучения α, рад.

5 Средства измерений

5.1 Измерение параметров лазерного излучения проводится с использованием средств измерений для дозиметрического контроля лазерного излучения - лазерных дозиметров, технические характеристики которых приведены в таблице А.1 приложения А.

5.2 Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с 
СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

5.3 Эксплуатация средств измерений осуществляется в соответствии с заводской инструкцией.

6  Подготовка к измерениям

6.1 Точки контроля следует выбирать на постоянных рабочих местах в рабочей зоне.

6.2 Если использование лазерного изделия строго соответствует 1 - 2 классу, определенному изготовителем, то нет необходимости в проведении контроля уровней лазерного излучения. Контроль ограничивается проверкой выполнения требований к потребителям лазерных изделий, действующих санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров.

6.3 При контроле лазерных изделий 3 - 4 класса опасности необходимо подтвердить соответствие использование лазерного изделия классификации, наличие четких инструкций по технике безопасности на проведение всех видов работ (эксплуатация, обслуживание, ремонт), а также наличие средств индивидуальной защиты

6.4 При изменении технических параметров, влияющих на характер работы лазерного изделия, необходимо провести классификацию. Изменения класса влечет за собой изменение знаков и надписей на лазерных изделиях.

6.5 Контроль уровней лазерного излучения на рабочих местах проводится в следующих случаях:

- при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий 3 - 4 класса;

- при внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий;

- при изменении конструкции средств коллективной защиты;

- при организации новых рабочих мест.

6.6 Для проведения дозиметрического контроля параметров лазерного излучения составляется план помещения в котором отмечают направление и трассу распространения лазерного пучка, положение отражающих поверхностей и нормалей к их поверхностям, местоположение защитных приспособлений (экранов, кожухов, смотровых окон), точки контроля.

6.7 На постоянных рабочих местах при определении уровней облучения глаз и кожи точки контроля должны находиться на расстоянии минимально-возможного приближения глаз или незащищенных частей тела человека к источнику излучения.

6.8 При отсутствии постоянного рабочего места необходимо определить рабочую зону, в границах которой имеется вероятность воздействия на персонал лазерного излучения.

6.9  Для регистрации данных подготавливают протокол дозиметрического контроля (форма приведена в Приложении Б), в который записывают следующие данные:

- дата проведения контроля;

- место проведения контроля;

- наименование лазерного изделия;

- классификация лазерного изделия;

- режим генерации излучения (моноимпульсный, импульсно-периодический, непрерывный);

- характеристики лазерного изделия, определяемые из паспортных данных - энергия (мощность), частота импульсов, длительность импульсов, диаметр пучка, расходимость;

- используемые средства защиты;

- план размещения лазерного изделия с указанием оптических осей лазерного пучка, отражающих поверхностей, наличие защитных экранов, и точек контроля.

- тип дозиметра и его заводской номер.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении работ обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по [2] ;

- пожарной безопасности по[3];

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при проведении дозиметрического контроля.

8 Требования к квалификации операторов

Дозиметрический контроль за лазерным излучением осуществляется персоналом, прошедшим специальную подготовку по работе с лазерными дозиметрами, освоившими методы проведения измерений и обработки результатов и изучившим правила техники безопасности работы с источниками лазерного излучения.

9 Условия выполнения измерений

Измерения уровней лазерного излучения следует проводить:

- при работе лазерного изделия в режиме максимальной отдачи мощности (энергии), определенной условиями эксплуатации;

- от всех источников излучения, встречающихся на пути лазерного пучка;

- при условиях, когда создается максимальный уровень доступного излучения;

- в точках пространства, в которых возможно воздействие лазерного излучения на персонал при всех видах работы (эксплуатация, пуско-наладочные работы и пр.).

10 Выполнение измерений

10.1 В процессе поиска и наведения измерительного прибора на источник излучения должно быть найдено такое положение, при котором регистрируются максимальные уровни лазерного излучения.

10.2 При частоте следования импульсов свыше 1 кГц лазерное излучение следует рассматривать как непрерывное и характеризовать средней мощностью.

10.3 Допускается при известном времени воздействия tв проводить измерение облученности Ее с последующим пересчетом в значения энергетической экспозиции Не по формуле (1):

| He =Ee·tв где Ее – облученность, tв – время воздействия облученности. | (1) |
| --- | --- |

10.4 При дозиметрическом контроле лазерных изделий с перемещающимися источниками лазерного излучения необходимо проводить измерение при положении источника излучения в ближней, средней и дальней зонах относительно точки контроля.

10.5 Для лазерных изделий, работающих в спектральном диапазоне от 0,4 до                     1,4 мкм, измеряется фоновая освещенность Е для всех точек контроля и определяется угловой размер источника излучения по формуле (2):

| α=d·cosθR | (2) |
| --- | --- |

где d – диаметр источника излучения, см;

θ – угол между нормалью к поверхности источника и направлением наблюдения, град;

R - расстояние от источника излучения до точки контроля, см.

10.6 Для дозиметра площадь отверстия входного зрачка должна быть равна                     1 см2 при работе в диапазоне длин волн от 0,49 до 1,15 мкм и 0,1 см2 на длине волны                10,6 мкм.

10.7 При осуществлении контроля уровни лазерного излучения могут определяться также расчетным путем без проведения измерений.

а) Максимальная энергетическая экспозиция Нe,R (Дж·см-2), которая возникает на оси лазерного пучка на заданном расстоянии, определяется по формуле (3):

| He.R=C ·Qиπ(Ɵ0·R)2 | (3) |
| --- | --- |

где Нe,R - энергетическая экспозиция на расстоянии R;

С - коэффициент, задаваемый в зависимости от того, по какому уровню интенсивности в паспорте дан угол расходимости лазерного излучения  приведенный в таблице 1;

Qи - выходная энергия лазерного изделия по паспортным данным, Дж;

Ө0 - угол расходимости лазерного изделия по паспортным данным, рад;

R - расстояние от источника лазерного излучения до точки наблюдения по ходу пучка, см.

Таблица 1- Величина коэффициента С в зависимости от уровня интенсивности, при котором определяется угол расходимости Ө0

| Уровень интенсивности | 0,5 | l/е | 1/е2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 2,8 | 4 | 8 | 9,2 |

б) При зеркальном отражении излучения расчет проводится по той же формуле (3), но получившееся значение энергетической экспозиции умножается на коэффициент отражения поверхности ρ0, на которую падает прямой пучок.

в) Для случая диффузного отражения лазерного излучения энергетическая экспедиция в заданной точке рассчитывается по формуле (4):

| He.R=ρo·Qиπ·R2 | (4) |
| --- | --- |

где Qи - выходная энергия лазерного изделия по паспортным данным, Дж;

ρ0 - коэффициент отражения поверхности (ρ0 ≤ 1) на данной длине волны;

R2 - расстояние от точки падения лазерного пучка на отражающую поверхность до точки наблюдения.

г) Для случая диффузного отражения непрерывного лазерного излучения расчет облученности Ее (Вт·см-2) производится по формуле (4), но вместо выходной энергии Qи (Дж) подставляется выходная мощность Р (Вт) лазерного излучения по паспортным данным.

11 Определение времени воздействия лазерного излучения при расчете ПДУ

11.1 Расчет ПДУ лазерного облучения осуществляется в соответствии с действующими Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров.

11.2 При расчете ПДУ моноимпульсного лазерного излучения время воздействия принимается равным длительности импульса.

11.3 При расчете ПДУ непрерывного и импульсно-периодического лазерного излучения время воздействия определяется периодом работы в течение рабочего дня, определяемом на основе хронометражных исследований.

11.4 Расчет ПДУ для случайного облучения в диапазоне от 0,4 до 1,4 мкм проводится для времени воздействия равное 0,25 с т.е. времени равному рефлекторной реакции глаза.

11.5 При расчете ПДУ лазерного облучения для глаз и кожи с длиной волны                  от 0,18 до 0,4 мкм время воздействия определяется суммарным временем за рабочий день.

12 Гигиеническая оценка результатов дозиметрического контроля

12.1 Результаты измерений или расчетов уровней лазерного излучения сопоставляются со значениями ПДУ облучения рассчитываемыми в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров и в заключении протокола дается гигиеническая оценка результатов измерений.

12.2 В случае превышения ПДУ в протоколе необходимо указать во сколько раз уровни лазерного излучения превышают ПДУ и дать рекомендации по нормализации условий труда.

Рекомендуемые средства защиты приведены в Приложении В.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1-Технические характеристики средств измерений, применяемых при дозиметрическом контроле лазерного излучения

| Тип | Рабочая длина волны, спектральный диапазон, мкм | Характеристика в режиме измерений энергетической экспозиции (энергии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длительность импульсов, с | Максимальная частота Гц | Диапазон измерений Дж/см2 (Дж) | Предел основной допустимой погрешности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИЛД-2М | 0,63; 0,69; 1,06 | 10-8 - 10-2 | 500 | 1,4×10-9 - 1 | ±18 (±30) |
|  | 0,49 - 1,15 | 10-8 - 10-2 | 500 | 1,4×10-9 - 10-5 | ±30 |
|  | 10,6 | 10-6 - 10-2 | 25 | 10-5 - 10-1 | ±16 (±22) |
| ЛДМ-2 | 0,63; 0,69; 1,06 | 10-8 - 10-2 | 500 | 10-9 - 10-1 | ±18 (±20) |
|  | 0,63; 0,69; 1,06 | непрерывн. | - | 10-7 - 104 | ±20 (±26) |
|  | 0,49 - 1,15 | 10-8 - 10-2 | 500 | 10-9 - 10-5 | ±30 |
|  | 0,49 - 1,15 | непрерывн. | - | 10-7 - 1 | ±35 |
|  | 10,6 | 10-6 - 10-2 | 500 | 10-5 - 10-1 | ±22 (±26) |
|  | 10,6 | непрерывн. | - | 10-3 - 104 | ±22 (±26) |
| ЛДМ-3 | 0,26; 0,34; | 10-8 - 10-2 | 500 | 10-9 - 10 | ±25 |
|  | 0,26; 0,34 | непрерывн. | - | 10-7 - 102 | ±30 |
| ЛДК | 0,69; 1,06 | 10-8 - 10-2 | 103 | 10-8 - 10-4 | ±20 |
|  | 0,49 - 1,06 | 10-8 - 10-2 | 103 | 10-8 - 10-4 | ±30 |

Окончание таблицы А.1

| Тип | Характеристики в режиме измерения облученности (мощности) |  | Площадь входного зрачка, см2 | Угол поля зрения, град | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Источник питания | Вид индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диапазон измерений, Вт/см2 (Вт) | предел основной допускаемой погрешности, % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИЛД-2М | 1,4×10-7 - 10 | ±15 (±20) | 7,1; 1; 0,5; 0,1 | 15; 5 | 444×320×140(БПР) | 10 (БПР) | Сеть переменного тока (220 В, 50 Гц) | Стрелочный |
|  |  | ±25 |  |  | 323×146×210 (ФПУ) | 2,3 (ФПУ) |  |  |
|  |  | ±20 (±22) |  |  |  |  |  |  |
| ЛДМ-2 | 1,4×10-7 - 10-3 | ±25 | 7,1; 1; 0,5; 0,1 | 15; 5 | 274×125×86 (БПР) | 2,5 (БПР) | Сеть переменного тока | Цифровой |
|  | 10-3 - 10 | ±20 (±22) | 0,1 | 3 | 114×42×70 (ФПУ1) | 0,2 (ФПУ1) | (220 В, 50 Гц) |  |
|  | - | - | 0,2 | 20 | 104×37×52 (ФПУ2) | 0,18 (ФПУ2) | встроенный аккумулятор |  |
|  | 10-7 - 10 | ±16 (±20) | 0,2 | 20 |  |  |  |  |
|  | 10-7 - 10-3 | ±30 | 0,2 | 20 |  |  |  |  |
|  | - | - | 0,2 | 5 |  |  |  |  |
|  | 10-3 - 1 | ±20 (±24) | 0,2 | 5 |  |  |  |  |
| ЛДМ-3 | - | - | 0,5 | 15; 5 | Аналогичны ЛДМ-2 |  |  | Цифровой |
|  | 10-7 - 10-5 | ±20 | 0,5 | 15; 5 |  |  |  |  |
| ЛДК | - | - | 0,5 | 20 | - |  | Сменные батареи |  |
|  | - | - |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Протокол дозиметрического контроля лазерного излучения

от «___» ______________ 20__ г. 1. Место проведения контроля ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Лазерное изделие _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Классификация ___________________________________________________________ 4. Режим генерации ________________________ 5. Длина волны, мкм _______________ 6. Энергия (мощность), Дж (Вт) _______________________________________________ 7. Частота импульсов, Гц ____________________ 8. Диаметр пучка, см ______________ 9. Длительность импульсов, с ________________ 10. Расходимость, рад _____________ 11. Средства защиты _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 12. Наличие инструкций по технике безопасности _______________________________ ___________________________________________________________________________ 13. План и точки контроля: 14. Дозиметр 15. Точка контроля; Фоновая освещенность, Е, лк; Геометрическая характеристика излучения; Результаты измерений, Дж×см-2 (Вт×см-2); ПДУ Дж×см-2 (Вт×см-2). d, см; R, см; Θ, град; α, рад.. 16. Заключение _____________________________________________________________ Измерения проводил: ___________________ «___» _________ 20__ г.

Приложение В

(информационное)

Средства защиты от лазерного излучения

В.1 Защита персонала от лазерного излучения может быть обеспечена:

- применением средств коллективной защиты (далее - СКЗ);

- применением средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

В.2. Средства коллективной защиты могут быть выполнены в виде специальных экранирующих камер (экранированных стендов), ограждений, экрано-ширм, штор и т.д.

В качестве материалов можно применять непрозрачные негорючие и трудногорючие материалы - металл, гетинакс, текстолит, и др. пластмассы, а также цветные неорганические и органические стекла. Марки стекол, рекомендуемые для применения, приведены в таблице 3.

Таблица В.1- Марки стекол

| ГОСТ, ТУ | Длина волны, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,4 | до 0,51 | 0,53 | 0,63 | 0,69 | 0,84 | 1,06 | 1,5 |
| ГОСТ 9411 | ЖС-17 | ОС-11 | ОС-12 | СЗС-22 | СЗС-21 | СЗС-21 | СЗС-21 | СЗ |
|  | ЖС-18 | ОС-12 | ОС-13 |  | СЗС-22 | СЗС-22 | СЗС-22 | СЗ |
|  | ОС-11 | ОС-13 |  |  |  |  | СЗС-24 | СЗ |
|  | ОС-12 |  |  |  |  |  | СЗС-25 |  |
|  | ОС-13 |  |  |  |  |  | СЗС-26 |  |
| ТУ 21-38-220-84 | Л-17 |  | Л-17 | Л-17 | Л-17 | Л-17 | Л-17 |  |
| ТУ 21-028446- 032-86 | ОЖ | ОЖ |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 6-01-1210-79 | СОЖ-182 | ССО-113 | СОС-112 | СОЗ-062 | СОЗ-062 |  |  |  |
|  | СОС-113 | СОС-112 | СОК-112 | СОС-203 |  |  |  |  |
|  | СОК-112 | СОК-112 |  |  |  |  |  |  |
|  | СОЗ-062 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - В марках органического стекла последняя цифра указывает толщину материала.

Стекла ЖС (желтые), ОС (оранжевые), СЗС (сине-зеленые) выпускаются Изюмским приборостроительным заводом; стекла ОЖ (оксидно-железистое) - Московским опытным стекольным заводом Государственного института стекла; Л-17 (зеленые) - Государственным институтом стекла; Органические стекла СОЖ (желтые), СОС (оранжевые), СОК (красные), СОЗ (зеленые), СОС (синие)

Для изготовления средств защиты от излучения лазеров, работающих в дальней ИК области спектра, допускается применение неорганических и органических стекол. Допускаемая плотность энергии излучения, которая может воздействовать на органическое стекло, не должна превышать 10 Дж×см-2.

В.3 В качестве средств индивидуальной защиты от лазерного излучения рекомендуется применять защитные очки. Типы защитных очков и их характеристики приведены в таблице В.2

Для защиты глаз от излучения лазеров, работающих в ИК диапазоне зоне, временно допускается применение допускается применение защитных очков ЗН62-Л-17.

В.4 При работе с лазерными изделиями IV класса должна быть обеспечена защита кожи. Временно, до разработки и выпуска специальных средств для защиты рук, разрешается применение хлопчатобумажных перчаток.

Таблица В.2 - Защитные очки

| Тип защитных очков | Светофильтры | Область применения, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией | СЗС-22 | импульсное излучение: |  |
| ЗН22-72-СЗС-22 | по ГОСТ 9411 | 0,69 | 6 |
| ТУ 64-1-3470-84 |  | 1,06 | 3 |
|  |  | непрерывное излучение: |  |
|  |  | 0,63 | 3 |
|  |  | 1,05 | 3 |
| Очки защитные закрытые двойные с непрямой вентиляцией | СЭС-22 и ОС-23-1 | импульсное излучение: |  |
| ЗНД4-72-СЗС22-ОС-23-1 |  | 0,53 | 3 |
| ТУ 64-1-3470-84 |  | 0,69 | 6 |
|  |  | 1,06 | 3 |
|  |  | непрерывное излучение: |  |
|  |  | 0,63 | 3 |
|  |  | 1,5 | 3 |
| Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией | Л-17 | 0,2 - 0,47 |  |
|  |  | 0,51 - 0,53 |  |
| ЗН62-Л-17 |  | 0,55 - 1,3 |  |
| ТУ 64-1-3470-84 |  | 0,53 | 1 |
|  |  | 0,63 | 2 |
|  |  | 0,69 | 3 |
|  |  | 1,06 | 2 |

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2]  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года             № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года          № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 621.317									МКС 67.040

Ключевые слова: методические указания, дозиметрический контроль, лазерное излучение на рабочих местах обслуживающего персонала

УДК 621.317								              МКС 67.040

Ключевые слова: методические указания, дозиметрический контроль, лазерное излучение на рабочих местах обслуживающего персонала

Разработчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Главный эксперт Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр» | В.Чубрик |