НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методика выполнения измерений.

Определение массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах газоанализатором

Дата введения _________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений определения массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах газоанализатором.

Настоящий стандарт предназначен для лабораторий охраны окружающей среды, санитарных лабораторий промышленных предприятий, а также для научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств и ведомств осуществляющих контроль измерений массовой концентрации и определение массового выброса загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах с помощью универсального газоанализатора типа ГАНК-4 или аналогичного.

Определяемые вредные вещества и соответствующие им диапазоны измерения массовой концентрации, определяемые данной методикой, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень вредных веществ и диапазоны измерений

массовой концентрации веществ в атмосферном воздухе,

в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах

| Наименование вредного вещества | Диапазоны измерений массовой концентрации вредных веществ, мг/м3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В атмосферном воздухе |  |
| Диоксид азота | от 0,02 до1 |
| Аммиак | от 0,02 до 10 |
| Оксид азота | от 0,03 до 2,5 |
| Диоксид серы | от 0,03 до 5 |
| Диоксид углерода | от 1950 до 4500 |
| Сероводород | от 0,004 до 5 |
| Оксид углерода | от 1,5 до 10 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 25 до 3500 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,005 до 0,1 |
| Сероуглерод | от 0,0025 до 15 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 30 до 150 |
| Фенол | от 0,0015 до 0,15 |
| Формальдегид | от 0,0015 до 0,25 |
| Хлор | от 0,015 до 0,5 |
| Озон | от 0,015 до 0,05 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Ацетон | от 0,175 до 100 |
| Бензин | от 0,75 до 50 |
| Дизельное топливо | от 30 до 150 |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | от 0,1 до 25 |
| Керосин | от 0,6 до 150 |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | от 0,01 до 0,25 |
| Кислота серная | от 0,05 до 0,50 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 0,075 до 2 |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | от 0,03 до 5 |
| Углеводороды предельные C12-С19 | от 0,5 до 50 |
| Щелочь NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | от 0,005 до 0,25 |
| Бензол | от 0,05 до 2,5 |
| Хлороводород | от 0,05 до 2,5 |
| Фтороводород | от 0,0025 до 0,25 |
| Свинец и соединения | от 0,00015 до 0,025 |
| Пыль (SiO2<2 %) | от 0 до 3 |
| Хром (III) и соединения | от 0 до 0,5 |
| Хром и соединения | от 0 до 0,5 |
| В воздухе рабочей зоны |  |
| Азота диоксид | от 1 до 40 |
| Аммиак | от 10 до 400 |
| Азота оксид | от 2,5 до 100 |
| Диоксид серы | от 5 до 200 |
| Углерода диоксид | от 4500 до 180000 |
| Сероводород | от 5 до 200 |
| Оксид углерода | от 10 до 400 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 3500 до 35000 |
| Стирол | от 5 до 200 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 150 до 6000 |
| Углеводороды С6-С10 (по гексану) | от 150 до 6000 |
| Фтористый водород | от 0,25 до 10 |
| Формальдегид | от 0,25 до 10 |
| Метилмеркаптан | от 0,4 до 16 |
| Бензин | от 50 до 2000 |
| Дизельное топливо | от 150 до 6000 |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | от 25 до 1000 |
| Керосин | от 150 до 6000 |
| Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | от 0,1 до 4 |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | от 0,25 до 10 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,1 до 4 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 2 до 80 |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | от 5 до 200 |
| Углеводороды предельные C12-С19 | от 50 до 2000 |
| Щелочи едкие NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | от 0,25 до 10 |
| Бензол | от 2,5 до 100 |
| Ацетон | от 100 до 4000 |
| Ксилол | от 25 до 1000 |
| Хлор | от 0,5 до 20 |
| Озон | от 0,05 до 2 |
| Метанол | от 2,5 до 100 |
| Фенол | от 0,15 до 6 |
| Хлорводород | от 2,5 до 100 |
| Пыль (SiO2<2 %) | от 3 до 120 |
| Аэрозоль сварочный | от 0 до 4 |
| Кислота серная | от 0,5 до 20 |
| Хром (III) и соединения | от 0,5 до 20 |
| Хром и соединения | от 0,5 до 20 |
| Кислород | от 10 % об. до 40 % об. |
| В промышленных выбросах |  |
| Азота оксид | от 0,03 до100 |
| Азота диоксид | от 0,02 до 40 |
| Аммиак | от 0,02 до 400 |
| Сера диоксид | от 0,025 до 200 |
| Хлорводород | от 0,05 до 100 |
| Фторводород | от 0,0025 до 10 |
| Кислота азотная | от 0,075 до 40 |
| Кислота серная | от 0,05 до 20 |
| Железа триоксид | от 0,02 до 120 |
| Алюминий фосфат | от 0,005 до 120 |
| Метантиол | от 0,003 до 16 |
| Углерода оксид | от 1,5 до 400 |
| Углерода диоксид | от 1950 до 180000 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 25 до 35000 |
| Формальдегид | от 0,0015 до 10 |
| Этанол | от 2,5 до 20000 |
| Ацетальдегид | от 0,005 до100 |
| Этановая кислота | от 0,03 до 100 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,005 до 4 |
| Ацетон | от 0,125 до 4000 |
| Бутан-1-ол | от 0,03 до 200 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 30 до 6000 |
| Окончание таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Фенол | от 0,0015 до 6 |
| Метилбензол (Толуол) | от 0,3 до 1000 |
| Стирол | от 0,001 до 200 |
| Ксилол | от 0,1 до 1000 |
| Углеводороды (С12- С19) | от 0,5 до 2000 |
| Бензин | от 0,75 до 2000 |
| Керосин | от 0,6 до 6000 |
| Масла минеральные | от 0,025 до 100 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 0,075 до 80 |
| Пыль неорганическая | от 0,05 до 40 |
| Хром (III) и соединения | от 0 до 20 |
| Хром и соединения | от 0 до 20 |

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

## ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы.  Общие технические требования.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия.

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Указатель документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателем, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими  определениями по [1], СТ РК 2.1, ГОСТ 12.1.005.

4 Показатели точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью при доверительной вероятности Р = 0,95 и n=1, не превышающей значений, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2 - Показатели качества

| Определяемый компонент | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3, вкл. | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости при Р=0,95), σг, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости при Р=0,95), σR, % | ## Показатель *точности (граница относительной погрешности при Р=0,95), ## ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| По атмосферному воздуху |  |  |  |  |
| Диоксид азота | от 0,024 до 1,0 | 6 | 9 | 22 |
| Аммиак | от 0,024 до 10 | 6 | 9 | 22 |
| Оксид азота | от 0,036 до 2,5 | 5 | 9 | 22 |
| Диоксид серы | от 0,03 до 5 | 5 | 9 | 22 |
| Диоксид углерода | от 2340 до 4500 | 5 | 9 | 22 |
| Сероводород | от 0,0048 до 5 | 6 | 9 | 22 |
| Оксид углерода | от 1,8 до 10 | 5 | 9 | 22 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 25 до 3500 | 6 | 9 | 25 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,005 до 0,1 | 7 | 10 | 25 |
| Сероуглерод | от 0,0030 до 1,5 | 6 | 9 | 20 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 30 до 150 | 6 | 9 | 25 |
| Углеводороды предельные C6-С10 | от 30 до 150 | 6 | 9 | 25 |
| Фенол | от 0,0018 до 0,15 | 6 | 9 | 22 |
| Формальдегид | от 0,0018 до 0,25 | 5 | 9 | 22 |
| Хлор | от 0,018 до 0,5 | 7 | 11 | 25 |
| Озон | от 0,018 до 0,05 | 5 | 9 | 20 |
| Ацетон | от 0,21 до 100 | 6 | 9 | 22 |
| Бензин | от 0,75 до 50 | 5 | 8 | 25 |
| Дизельное топливо | от 30 до 150 | 6 | 9 | 25 |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | от 0,1 до 25 | 5 | 9 | 20 |
| Керосин | от 0,6 до 150 | 6 | 9 | 25 |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | от 0,01 до 0,25 | 5 | 9 | 20 |
| Кислота серная | от 0,05 до 0,5 | 5 | 9 | 20 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 0,075 до 2 | 6 | 8 | 16 |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | от 0,03 до 5 | 18 | 28 | 20 |
| Углеводороды предельные C12-С19 | от 0,5 до 50 | 6 | 9 | 25 |
| Щелочи едкие NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | от 0,005 до 0,25 | 6 | 11 | 20 |
| Бензол | от 0,06 до 2,5 | 6 | 9 | 22 |
| Хлороводород | от 0,06 до 2,5 | 5 | 9 | 22 |
| Фтороводород | от 0,003 до 0,25 | 7 | 11 | 25 |
| Свинец и соединения PbO, PbO2, Pb3O4 | от 0,00018 до 0,025 | 6 | 9 | 25 |
| Пыль (SiO2<2 %) | от 0 до 3 | 7 | 11 | 25 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хром (III) и соединения | от 0 до 0,5 | 7 | 11 | 25 |
| Хром и соединения | от 0 до 0,5 | 7 | 11 | 22 |
| В воздухе рабочей зоны |  |  |  |  |
| Азота диоксид | от 1 до 40 | 6 | 9 | 22 |
| Аммиак | от 10 до 400 | 6 | 9 | 22 |
| Азота оксид | от 2,5 до 100 | 5 | 9 | 22 |
| Диоксид серы | от 5 до 200 | 5 | 9 | 22 |
| Углерода диоксид | от 4500 до 180000 | 5 | 9 | 22 |
| Сероводород | от 5 до 200 | 6 | 9 | 22 |
| Оксид углерода | от 10 до 400 | 5 | 9 | 22 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 3500 до 35000 | 6 | 9 | 25 |
| Стирол | от 5 до 200 | 6 | 11 | 25 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 150 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Углеводороды С6-С10 (по гексану) | от 150 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Фтористый водород | от 0,25 до 10 | 7 | 11 | 25 |
| Формальдегид | от 0,25 до 10 | 5 | 9 | 22 |
| Метилмеркаптан | от 0,4 до 16 | 6 | 9 | 25 |
| Бензин | от 50 до 2000 | 5 | 8 | 25 |
| Дизельное топливо | от 150 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | от 25 до 1000 | 5 | 9 | 20 |
| Керосин | от 150 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | от 0,1 до 4 | 7 | 10 | 20 |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | от 0,25 до 10 | 5 | 9 | 20 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,1 до 4 | 7 | 10 | 25 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 2 до 80 | 6 | 8 | 16 |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | от 5 до 200 | 18 | 28 | 20 |
| Углеводороды предельные C12-С19 | от 50 до 2000 | 6 | 9 | 25 |
| Щелочи едкие NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | от 0,25 до 10 | 6 | 11 | 20 |
| Бензол | от 2,5 до 100 | 6 | 9 | 22 |
| Ацетон | от 100 до 4000 | 6 | 9 | 22 |
| Ксилол | от 25 до 1000 | 7 | 11 | 22 |
| Хлор | от 0,5 до 20 | 7 | 11 | 25 |
| Озон | от 0,05 до 2 | 5 | 9 | 25 |
| Метанол | от 2,5 до 100 | 6 | 9 | 25 |
| Фенол | от 0,15 до 6 | 6 | 9 | 22 |
| Хлорводород | от 2,5 до 100 | 5 | 9 | 22 |
| Пыль (SiO2<2 %) | от 3 до 120 | 6 | 11 | 22 |
| Аэрозоль сварочный | от 0 до 4 | 6 | 15 | 25 |
| Кислота серная | от 0,5 до 20 | 5 | 9 | 20 |
| Хром (III) и соединения | от 0,5 до 20 | 6 | 15 | 25 |
| Хром и соединения | от 0,5 до 20 | 6 | 15 | 25 |
| Кислород | от 10 % об. до 40 % об. | 6 | 15 | 25 |
| В промышленных выбросах |  |  |  |  |
| Азота оксид | от 0,03 до100 | 14 | 28 | 20 |
| Азота диоксид | от 0,02 до 40 | 14 | 28 | 20 |
| Аммиак | от 0,02 до 400 | 14 | 28 | 20 |
| Сера диоксид | от 0,025 до 200 | 14 | 28 | 20 |
| Хлорводород | от 0,05 до 100 | 17 | 28 | 20 |
| Фторводород | от 0,0025 до 10 | 17 | 28 | 20 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислота азотная | от 0,075 до 40 | 14 | 28 | 20 |
| Кислота серная | от 0,05 до 20 | 5 | 9 | 20 |
| Железа триоксид | от 0,02 до 120 | 14 | 28 | 20 |
| Алюминий фосфат | от 0,005 до 120 | 14 | 28 | 20 |
| Метантиол | от 0,003 до 16 | 14 | 28 | 20 |
| Углерода оксид | от 1,5 до 400 | 14 | 28 | 20 |
| Углерода диоксид | от 1950 до 180000 | 14 | 28 | 20 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | от 25 до 35000 | 6 | 9 | 25 |
| Формальдегид | от 0,0015 до 10 | 14 | 28 | 20 |
| Этанол | от 2,5 до 20000 | 14 | 28 | 20 |
| Ацетальдегид | от 0,005 до100 | 17 | 28 | 20 |
| Этановая кислота | от 0,03 до 100 | 17 | 28 | 20 |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,005 до 4 | 7 | 10 | 25 |
| Ацетон | от 0,125 до 4000 | 14 | 28 | 20 |
| Бутан-1-ол | от 0,05 до 200 | 17 | 28 | 20 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | от 30 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Фенол | от 0,0015 до 6 | 14 | 28 | 20 |
| Метилбензол (Толуол) | от 0,3 до 1000 | 9 | 13 | 25 |
| Стирол | от 0,001 до 200 | 14 | 28 | 20 |
| Ксилол | от 0,1 до 1000 | 17 | 28 | 20 |
| Углеводороды предельные (С12- С19) | от 0,5 до 2000 | 6 | 9 | 25 |
| Бензин | от 0,75 до 2000 | 5 | 8 | 25 |
| Керосин | от 0,6 до 6000 | 6 | 9 | 25 |
| Масла минеральные | от 0,025 до 100 | 14 | 28 | 20 |
| Пыль 10%>SiO2>2% | от 0,075 до 80 | 6 | 8 | 16 |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пыль неорганическая | от 0,05 до 40 | 14 | 28 | 20 |
| Хром (III) и соединения | от 0 до 20 | 14 | 28 | 20 |
| Хром и соединения | от 0 до 20 | 14 | 28 | 20 |
| * соответствует расширенной неопределенности результатов анализа при коэффициенте охвата k=2, и доверительной вероятности 0,95. |  |  |  |  |

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений при доверительной вероятности Р = 0,95 и n=1 с нормативом точности по ГОСТ 12.1.005.

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Газоанализатор со встроенным насосом для отбора проб воздуха объемом                 0,5 дм3, использование в соответствие с ГОСТ 13320, ГОСТ 17.2.6.02;

Разбавитель  переносной РП-1;

Термостат  переносной ТП-1, использование в соответствие с ГОСТ 12.1.019;

Фильтр  сорбционный ФС-1;

Фильтр  пылевой ФП-1;

Трубка полиэтиленовая ПВД длиной 3 м и внутренним диаметром 5 мм;

Азот газообразный особой чистоты 2-й сорт по ГОСТ 9293;

Поверочная  газовая смесь состава Н2S+N2 (3,3 мг/м3), ГСО 8368, регистрационный номер по Реестру МСО № 1203:2005, использование в соответствие с ГОСТ 12.1.007;

Поверочная  газовая смесь состава Н2S+ N2 (49 мг/м3), ГСО 8369, регистрационный номер по Реестру МСО № 1204:2005, использование в соответствие с ГОСТ 12.1.007;

Поверочная  газовая смесь состава S2О+N2 (101 млн-1), ГСО 4276-88, регистрационный номер по Реестру МСО № 0433:2002;

Поверочная  газовая смесь состава S2О+N2 (37,6 млн-1), ГСО 8373-2003, регистрационный номер по Реестру МСО № 1208:2005;

Поверочная  газовая смесь состава NО2+N2 (10 млн-1), ГСО 8370-2003, регистрационный номер по Реестру МСО № 1205:2005;

Поверочная  газовая смесь состава NО2+N2 (19 млн-1), ГСО 8370-2003, регистрационный номер по Реестру МСО № 1205:2005;

Поверочная  газовая смесь состава СО+воздух (0,00043 % об.), регистрационный номер по Реестру ГСИ РК № KZ.03.01.00316-2012;

Поверочная  газовая смесь состава СО+N2 (0,03 % об.), регистрационный номер по Реестру ГСИ РК № KZ.03.01.00320-2012;

Поверочная  газовая смесь состава О2+N2 (20,0 % об.), ГСО 3730-87, регистрационный номер по Реестру ГСИ РК № KZ.03.01.00180-2009.

Стандарт – титр серная кислота, чда;

Стандартный образец  состава водных растворов ионов хрома (VI), МСО 0011:1998

Стандартный образец состава газовой смеси С2Н5ОН+N2, МСО 1202-2005;

Стандартный образец состава метилбензола (Толуол) Т-ЭК, МСО 0287:2002;

Стандартный образец состава газовых смесей H2S+CH3SH+C2H3SH/N2, МСО 1222:2005, использование в соответствие с ГОСТ 12.1.007-76;

Стандартный образец состава газовых смесей n-C6H14/воздух, МСО 0959:2004, использование в соответствие с ГОСТ 12.1.007;

Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов С1-С12/воздух;

Стандартный образец состава раствора метанола CH3OH/азот, МСО 0047:1198;

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328;

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709;

Колбы, цилиндры, воронки (стеклянные, кварцевые, полиэтиленовые) по                     ГОСТ 25336, ГОСТ 21400, ГОСТ 29225, ГОСТ 19908.

Примечание - Допускается использование других средств измерений, вспомогательного оборудования  и материалов, реактивов, имеющих аналогичные или более высокие метрологические и технические характеристики.

6 Метод измерений

Массовую концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах измеряют методами, указанными в таблице 3.

Таблица 3 - Методы измерений вредных веществ газоанализатором ГАНК-4

| Наименование вещества | Химическая формула |  | Метод измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| По атмосферному воздуху |  |  |  |  |
| Диоксид азота | NO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Аммиак | NH3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Оксид азота | NO |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Диоксид серы | SO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Диоксид углерода | CO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Сероводород | H2S |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Оксид углерода | CO |  | Электрохимический |  |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | C1C5 |  | Полупроводниковый |  |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | C3H4O |  | Полупроводниковый |  |
| Сероуглерод | CS2 |  | Полупроводниковый |  |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | C1C10 |  | Полупроводниковый |  |
| Фенол | C6H6OH |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Формальдегид | CH2O |  | Полупроводниковый |  |
| Хлор | Cl2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Озон | O3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Ацетон | C3H6O |  | Полупроводниковый |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Бензин | - |  | Термокаталитический |  |
| Дизельное топливо | - |  | Термокаталитический |  |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | C8H10 |  | Полупроводниковый |  |
| Керосин | - |  | Термокаталитический |  |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | C2H7NO |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Кислота серная | H2SO4 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Пыль 10%>SiO2>2% | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | С2С14 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Углеводороды предельные C12-С19 | С12С19 |  | Полупроводниковый |  |
| Щелочи едкие NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | NаОН, КОН |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Бензол | C6H6 |  | Полупроводниковый |  |
| Хлороводород | HCl |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Фтороводород | HF |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Свинец и соединения | Pb, PbO, PbO2, Pb3O4 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Пыль (SiO2<2%) | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром (III) и соединения | Cr3+ |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром и соединения | Cr |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| В воздухе рабочей зоны |  |  |  |  |
| Азота диоксид | NO2 |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Аммиак | NH3 |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Азота оксид | NO |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Диоксид серы | SO2 |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Углерода диоксид | CO2 |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Сероводород | H2S |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Оксид углерода | CO |  | Электрохимический |  |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | C1C5 |  | Полупроводниковый |  |
| Стирол | C8H8 |  | Полупроводниковый |  |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | C1С10 |  | Полупроводниковый |  |
| Углеводороды С6-С10 (по гексану) | C6C10 |  | Полупроводниковый |  |
| Фтористый водород | HF |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Формальдегид | CH2O |  | Электрохимический |  |
| Метилмеркаптан | CH3SH |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Бензин | - |  | Термокаталитический |  |
| Дизельное топливо | - |  | Термокаталитический |  |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | C8H10 |  | Полупроводниковый |  |
| Керосин | - |  | Термокаталитический |  |
| Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | C2H7NO |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | C3H4O |  | Полупроводниковый |  |
| Пыль 10%>SiO2>2% | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | С2С14 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Углеводороды предельные C12-С19 | С12С19 |  | Полупроводниковый |  |
| Щелочи едкие NаОН, КОН (в пересчете на NаОН) | NаОН, КОН |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Бензол | C6H6 |  | Полупроводниковый |  |
| Ацетон | C3H6O |  | Полупроводниковый |  |
| Ксилол | C8H10 |  | Полупроводниковый |  |
| Хлор | Cl2 |  | Оптронноспектрометрический |  |
| Озон | O3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Метанол | CH3OH |  | Полупроводниковый |  |
| Фенол | C6H5OH |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хлорводород | HCl |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Пыль (SiO2<2%) | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Кислота серная | H2SO4 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Аэрозоль сварочный | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Кислород | O2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром (III) и соединения | Cr3+ |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром и соединения | Cr |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| В промышленных выбросах |  |  |  |  |
| Азота оксид | NO |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Азота диоксид | NO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Аммиак | NH3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Сера диоксид | SO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хлорводород | HCl |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Фторводород | HF |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Кислота азотная | HNO3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Кислота серная | H2SO4 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Железа триоксид | Fe2O3 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
|  |  | Окончание таблицы 3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Алюминий фосфат | AlPO4 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Метантиол | CH3-SH |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Углерода оксид | CO |  | Электрохимический |  |
| Углерода диоксид | CO2 |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | C1C5 |  | Полупроводниковый |  |
| Формальдегид | CH2O |  | Электрохимический |  |
| Этанол | C2H5OH |  | Полупроводниковый |  |
| Ацетальдегид | C2H4O |  | Полупроводниковый |  |
| Этановая кислота | C2H4O2 |  | Полупроводниковый |  |
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | C3H4O |  | Полупроводниковый |  |
| Ацетон | C3H6O |  | Полупроводниковый |  |
| Бутан-1-ол | C4H9OH |  | Полупроводниковый |  |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану) | C1C10 |  | Полупроводниковый |  |
| Фенол | C6H5OH |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Метилбензол (Толуол) | C7H8 |  | Полупроводниковый |  |
| Стирол | C8H8 |  | Полупроводниковый |  |
| Ксилол | C8H10 |  | Полупроводниковый |  |
| Углеводороды | С12- С19 |  | Полупроводниковый |  |
| Бензин | - |  | Термокаталитический |  |
| Керосин | - |  | Термокаталитический |  |
| Масла минеральные | - |  | Полупроводниковый |  |
| Пыль 10%>SiO2>2% | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Пыль неорганическая | - |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром (III) и соединения | Cr3+ |  | Оптронноспектрофотометрический |  |
| Хром и соединения | Cr |  | Оптронноспектрофотометрический |  |

6.1 Электрохимический метод основан на потенциостатической амперометрии, заключающейся в измерении тока при электрохимическом окислении оксида углерода на рабочем электроде трехэлектродной электрохимической ячейки при постоянном потенциале. При этом на рабочем электроде протекает реакция

СО + Н2О → СО2 +2Н+ + 2ē,

а на вспомогательном электроде ячейки протекает реакция

1/2О2 + 2Н+ + 2 ē → Н2О

Суммарная реакция:

2СО + О2 → 2СО2.

Электрод сравнения в реакции не участвует и используется для установления необходимого потенциала рабочего электрода.

Потенциал рабочего электрода относительно электрода сравнения поддерживается с помощью потенциостата, расположенного в измерительном блоке газоанализатора. Потенциостат вместе с электрохимической ячейкой образуют систему автоматического регулирования, которая при окислении оксида углерода на рабочем электроде генерирует ток, поддерживающий потенциал рабочего электрода на постоянном уровне (ток поляризации). Ток поляризации протекает в цепи вспомогательный электрод – рабочий электрод. Сила тока пропорциональна массовой концентрации оксида углерода в анализируемом воздухе.

6.2 Оптронноспектрофотометрический метод основан на измерении скорости изменения оптической плотности (скорости потемнения) реактивной ленты, которое пропорционально содержанию определяемого вещества.

Измеренная текущая концентрация C, мг/м3 на приборе (заложена в программу расчета концентрации) и рассчитывается по формуле (1), (2):

C = V/S,                                                 (1)

V = ∆D/τ                                                (2)

где V – скорость потемнения ленты;

∆D – изменение оптической плотности ленты (потемнение ленты), безразмерная величина;

τ – время анализа текущей концентрации, мин;

S – чувствительность газоанализатора, м3/(мг·мин).

6.3 Полупроводниковый метод основан на измерении изменений проводимости полупроводникового газочувствительного слоя при химической адсорбции газа на его поверхности пропорционального содержанию определяемого вещества.

6.4 Термокаталитический метод основан на измерении изменения проводимости на платино-палладиевом электроде при термокаталитической реакции пропорционально содержанию определяемого вещества.

7 Требования безопасности

7.1 При выполнении измерений соблюдаются следующие требования безопасности:

- требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- требования электробезопасности по ГОСТ 12.1.019;

- требования безопасности при работах с вредными веществами по ГОСТ 12.1.007 и санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005;

- требования безопасной эксплуатации баллонов находящихся под давлением;

- требования безопасности, изложенные в инструкциях по эксплуатации на применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование;

- требования безопасности, действующие на предприятии.

8 Требования к квалификации оператора

К проведению работ по выполнению измерений и обработке  результатов анализа допускаются специалисты, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие специальное или среднее образование, владеющие техникой ведения лабораторных работ, изучившие инструкцию по эксплуатации, используемого оборудования, изучившие настоящий стандарт, освоившие метод анализа в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы контроля при проведении процедуры контроля погрешности анализа.

9 Требования к условиям измерений

9.1 При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура воздуха:

а) без применения термостата, ºС……………….....от 5 до 50;

б) с использованием термостата, ºС	………………от минус 50 до 50;

- относительная влажность воздуха, %..................не более 80 при температуре 35 ºС;

- атмосферное давление, кПа……………………….от 86 до 106,7.

9.2 Эксплуатацию средств измерения проводить в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

9.3 При работе на открытых промышленных площадках в зимнее время и при температуре ниже 5 ºС необходимо использовать термостат.

10 Подготовка и порядок выполнения измерений

10.1 Газоанализатор подготавливают к работе в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационном документе.

- выбирают рабочий режим измерения: непрерывные измерения или с фиксированным временем измерения;

- проверяют работоспособность газоанализатора;

- устанавливают время и дату (при необходимости);

- проверяют расход анализируемого газа на входе.

10.2 При прибытии на объект устанавливают газоанализатор на рабочий стол или держат в висячем положении на ремне у оператора, включают питание и прогревают газоанализатор не менее 10 мин.

К входному штуцеру присоединяют заборный зонд, к выходному штуцеру (при необходимости) присоединяют трубку длиной от 1 до 1,5 м при измерении массовой концентрации 1 ПДК для отвода анализируемых газов.

Производят обнуление предыдущих данных по анализируемому веществу.

Обнуление выполняют, соединив вход газоанализатора через фильтр сорбционный (ФС-1) с выходом трубкой из комплекта поставки.

После установки номера объекта, нажать кнопку ПУСК, заработает насос, начнутся измерения и на индикаторе появится индикация «Рабочего режима», где высвечивается:

- название или химическая формула измеряемого вещества;

- Стек – текущая концентрация, т.е. результат измерений, в мг/м3;

- Сср – средняя концентрация в мг/м3;

- ПДК – предельно допустимая концентрация выбранного вещества в мг/м3.

Дождаться стабилизации показаний Стек (время не более 15 мин) и установки нулевой точки (близкой к нижнему значению концентрации выбранного вещества). Признаком стабилизации установки нулевой точки являются стабильные показания Стек, т.е. хотя бы на протяжении четырех - пяти измерений Стек отличается от предыдущих не более чем на 10 процентов.

Остановить выполнение измерений по данному веществу, и перейти к месту измерения, не выключая питания газоанализатора.

Оператор сам принимает решение о количестве выполняемых рабочих измерений в серии и количестве серий (1, 2, 3 или более).

Значение массовой концентрации вредных веществ, измеряемых газоанализатором, выдаются на жидкокристаллический индикатор в мг/м3.

  - Контроль точности измерений

Контроль погрешности настоящего стандарта осуществляют путем проведения внутреннего оперативного контроля (далее - ОК) повторяемости, воспроизводимости и точности измерения.

ОК повторяемости проводят при проведении контрольных измерений.

Результат контрольной процедуры dk рассчитывают по формуле (3):

dk = C max - C min,					                  (3)

где	С mах - максимальный результат из n – параллельных измерений;

С min - минимальный результат из n – параллельных измерений.

Повторяемость [2] признают удовлетворительной, если

где	d – норматив ОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений).

ОК воспроизводимости проводят с использованием поверочных газовых смесей (ПГС) или при проведении контрольных измерений. Измерение выполняют два оператора.

При проведении ОК воспроизводимости при проведении контрольных измерений результат контрольной процедуры Dk рассчитывают по формуле (4):

Dk = | C1-C2 |	,			     		            (4)

где	С1 - результат первого измерения;

С2 - результат повторного измерения.

Воспроизводимость [2]  признают удовлетворительной, если

ОК точности проводят с использованием государственных стандартных образцов – поверочных газовых смесей или эталонных материалов в баллонах под давлением.

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле (5):

, 				  		            (5)

где  - результаты измерений с использованием ПГС;

Сат - аттестованное значение ПГС.

Норматив ОК точности рассчитывают по формуле (6):

,					            (6)

где Δ am - погрешность аттестации ГСО;

D - допускаемое расхождение результатов измерений.

Точность признают удовлетворительной по [2], если

При превышении нормативов контроля повторяемости, воспроизводимости, точности измерение [2]  повторяют.

  - Периодичность контроля погрешности результатов измерений

ОК повторяемости проводят не реже одного раза в месяц, а также после длительного перерыва в работе.

11 Оформление результатов измерений.

Все результаты измерений и расчеты измерений фиксируют в рабочем журнале.

Библиография

[1] Закон «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] РМГ 61-2010 ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественно анализа. Методы оценки.

МКС 13.040

Ключевые слова: вредные вещества, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленный выброс, газоанализаторы, предел воспроизводимости, показатель точности.

МКС 13.040

Ключевые слова: вредные вещества, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленный выброс, газоанализаторы, предел воспроизводимости, показатель точности.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	       С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»  	С. Карибжанова

Директор

Карагандинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                                           Р. Ахмеров

Главный специалист

Карагандинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                                        Д. Кусаинов