Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ИЛ ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТ РК ASTM D257

(ASTM D257–14 Standard test methods for dc resistance or conductance of insulating materials, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта                                    ASTM D257–14 авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ Интернэшнл

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D257–14 Standard test methods for dc resistance or conductance of insulating materials (Стандартные методы испытаний на сопротивление постоянному току или проводимости изоляционных материалов)

Американский стандарт ASTM D257–14 разработан Подкомитетом D09.12 «Электрические испытания» Комитета ASTM D09 «Электрические и электронные изоляционные материалы».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр американского стандарта ASTM D257–14, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией настоящего стандарта является текст на государственном и русском языках

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные американские и международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Краткое изложение методов испытаний	4

5	Значение и использование	4

6	Электродные системы	5

7	Выбор установки и метода испытаний                                                                          14

8	Отбор проб                                                                                                                        19

9	Образцы для испытаний                                                                                                  19

10	Установка образца                                                                                                           21

11	Кондиционирование                                                                                                        21

12	Порядок выполнения испытаний                                                                                   21

13	Вычисление                                                                                                                      22

14	Протокол испытаний                                                                                                       22

15	Точность и погрешность                                                                                                 23

Приложение Х (информационное)                                                                                             24

Библиография                                                                                                                               38

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ИЛ ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дата введения  ________________

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает сопротивление изоляции, объемного сопротивления и поверхностного сопротивления при постоянном токе. На основании таких измерений, а также геометрических размеров образца и электродов могут быть вычислены удельное объемное и удельное поверхностное электрические сопротивления электроизоляционных материалов, а также соответствующие активная и удельная электрические проводимости.

1.2 Данные методы непригодны для измерения электрического сопротивления/проводимости материалов с умеренной электрической проводимостью. Для оценки таких материалов следует использовать метод, указанный в ASTM D 4496.

1.3 В настоящем стандарте представлено несколько общих альтернативных методик измерения сопротивления (или проводимости). Конкретные материалы могут быть испытаны наиболее подходящим образом с помощью применимых к данному конкретному материалу стандартных методов испытаний ASTM, определяющих пределы градиента напряжения и конечные промежутки времени электризации, а также конфигурацию образца и геометрию электродов. Эти оригинальные конкретные методики испытаний смогут более точно определить сходимость и систематическую погрешность этого измерения.

1.4 Настоящий стандарт не ставит своей целью охватить все вопросы безопасности, если таковые имеются, связанные с его использованием. Установление соответствующей техники безопасности и гигиены труда, а также определение применимости нормативных ограничений вменяется в ответственность пользователя настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

2.1 Стандарты ASTM):

ASTM D150–2018 Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity (Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation (Методы испытаний характеристик потерь переменного тока и диэлектрической проницаемости твердой электрической изоляции).

ASTM D374–2016 Test Methods for Thickness of Solid Electrical Insulation (Metric) D0374_D0374M (Стандартный метод испытаний для измерения толщины твердой электрической изоляции (Метрическая) D0374_D0374M).

ASTM D1169–2019 Test Method for Specific Resistance (Resistivity) of Electrical Insulating Liquids (Способ определения удельного сопротивления электроизоляционных жидкостей).

ASTM D1711–2020 Terminology Relating to Electrical Insulation (Терминология, относящаяся к электрической изоляции).

ASTM D4496–2013 Test Method for D-C Resistance or Conductance of Moderately Conductive Materials (Метод испытаний на сопротивление D-C или проводимость умеренно проводящих материалов).

ASTM D5032–2019 Practice for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous Glycerin Solutions (Практика поддержания постоянной относительной влажности воздуха с помощью водных растворов глицерина).

ASTM D6054–2004 Practice for Conditioning Electrical Insulating Materials for Testing (Withdrawn 2012) (Практика кондиционирования электроизоляционных материалов для испытаний).

ASTM E104–2020 Practice for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous Solutions (Практика поддержания постоянной относительной влажности с помощью водных растворов).

- Термины и определения

3.1 Определения

3.1.1 В настоящем стандарте применяются термины по ASTM D1711, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.2 Проводимость, изоляционная (conductance, insulation): Это отношение общего объема и поверхностного тока между двумя электродами (на образце или в образце) к напряжению постоянного тока, приложенному к двум электродам.

3.1.2.1 Обсуждение: Проводимость изоляции, являющаяся обратной величиной сопротивления изоляции.

3.1.3 Проводимость, поверхностная (conductance, surface): Это отношение тока между двумя электродами (на поверхности образца) к напряжению постоянного тока, приложенному к электродам.

3.1.3.1 Обсуждение: (Некоторая объемная проводимость неизбежно включается в фактическое измерение.) поверхностная проводимость, являющаяся обратной величиной поверхностного сопротивления.

3.1.4 Проводимость, объемная (conductance, volume): Это отношение тока в объеме образца между двумя электродами (на образце или в образце) к напряжению постоянного тока, приложенному к двум электродам.

3.1.4.1 Обсуждение: Объемная проводимость, являющаяся обратной величиной объемного сопротивления

3.1.5 Проводимость, поверхностная (conductivity, surface): Это поверхностная проводимость, умноженная на отношение размеров поверхности образца (расстояние между электродами, деленное на ширину электродов, определяющих путь тока), которое преобразует измеренную проводимость в полученную, если электроды сформировали противоположное стороны квадрата

3.1.5.1 Обсуждение: Поверхностная проводимость, выражаемая в электрической проводимости. Это обычно выражается как электрическая проводимость/квадрат (размер квадрата не имеет значения). Поверхностная проводимость является обратной величиной поверхностного удельного сопротивления.

3.1.6 Проводимость, объемная (conductivity, volume): Это объемная проводимость, умноженная на отношение объемных размеров образца (расстояние между электродами, деленное на площадь поперечного сечения электродов), которое преобразует измеренную проводимость в полученную проводимость, если электроды сформировали противоположные стороны единичного куба.

3.1.6.1 Обсуждение: Объемная проводимость, обычно выражаемая в электрической проводимости/сантиметрах или электрической проводимости/метрах и являющаяся обратной величиной объемного удельного сопротивления

3.1.7 Умеренно проводящий ток, регулируемый (moderately conductive): Описывает твердый материал с объемным удельным сопротивлением от 1 до 10000000 Ом-см.

3.1.8 Сопротивление, изоляционная; Ri (resistance, insulation,): Это отношение напряжения постоянного тока, приложенного к двум электродам (на или в образце), к общему объемному и поверхностному току между ними

3.1.8.1 Обсуждение: Сопротивление изоляции, являющаяся обратной величиной проводимости изоляции.

3.1.9 Сопротивление, поверхностное; Rs (resistance, surface,): Отношение напряжения постоянного тока, приложенного к двум электродам (на поверхности образца), и к току между ними.

3.1.9.1 Обсуждение: (Некоторое объемное сопротивление неизбежно включается в фактическое измерение.) поверхностное сопротивление, являющаяся обратной величиной поверхностной проводимости.

3.1.10 Сопротивление, объемное; Rv (resistance, volume): Отношение напряжения постоянного тока, приложенного к двум электродам (на или в образце), к току в объеме образца между электродами.

3.1.10.1 Обсуждение: Объемное сопротивление, являющаяся обратной величиной объемной проводимости.

3.1.11 Удельное сопротивление, поверхностное; ρs (resistivity, surface, ): Поверхностное сопротивление, умноженное на отношение размеров поверхности образца (ширина электродов, определяющих путь тока, деленное на расстояние между электродами), которое преобразует измеренное сопротивление в полученное сопротивление, если электроды сформировали противоположные стороны квадрата

3.1.11.1 Обсуждение: Удельное поверхностное сопротивление, выражаемое в Омах. Обычно данное выражается в омах/квадратах (размер квадрата не имеет значения). Поверхностное удельное сопротивление является обратной величиной поверхностной проводимости.

3.1.12 Удельное сопротивление, объемное; ρv (resistivity, volume): Объемное сопротивление, умноженное на отношение объемных размеров образца (площадь поперечного сечения образца между электродами, деленная на расстояние между электродами), которое преобразует измеренное сопротивление в полученное сопротивление, если электроды образовали противоположные стороны единичного куба.

3.1.12.1 Обсуждение: Объемное удельное сопротивление, обычно выражаемое в Ом - сантиметрах (предпочтительно) или в Ом - метрах. Объемное сопротивление является обратной величиной объемной проводимости.

- Краткое изложение методов испытаний

4.1 Сопротивление или проводимость образца материала или конденсатора определяется по измерению тока или упадка значения напряжения при определенных условиях. При использовании соответствующих электродных систем поверхностное и объемное сопротивление или проводимость измеряются отдельно. Удельное сопротивление или проводимость рассчитываются с использованием известного образца, размеры электродов известны.

- Значение и использование

5.1 Изоляционные материалы используются для изоляции компонентов электрической системы друг от друга и от земли, а также для обеспечения механической поддержки компонентов. Для этой цели обычно желательно иметь как можно более высокое сопротивление изоляции, соответствующее приемлемым механическим, химическим и жаропрочным свойствам. Поскольку сопротивление изоляции или проводимость сочетает в себе как объемное, так и поверхностное сопротивление или проводимость, его измеренное значение наиболее применимо, если образец для испытаний и электроды имеют ту же форму, которая требуется для фактического использования. Поверхностное сопротивление или проводимость быстро изменяются со степенью влажности, в то время как объемное сопротивление или проводимость изменяются медленно, а общие изменение в некоторых случаях являются более значительными.

5.2 Удельное сопротивление или проводимость используется для косвенного прогнозирования свойств низкочастотного диэлектрического пробоя и коэффициента рассеяния некоторых материалов. Удельное сопротивление или проводимость часто используется в качестве косвенной меры: содержания влаги, степени отверждения, механической целостности или износе различных типов. Полезность этих косвенных измерений зависит от степени корреляции, установленной путем поддержки теоретических или экспериментальных исследований. Уменьшение поверхностного сопротивления приводит либо к увеличению напряжения пробоя диэлектрика, потому что напряженность электрического поля уменьшается, либо к уменьшению напряжения пробоя диэлектрика, потому что область под напряжением увеличивается.

5.3 Все значения диэлектрических сопротивлений или проводимостей зависят от продолжительности электрификации и от величины приложенного напряжения (в дополнение к характерным параметрам окружающей среды). Они должны быть известны и сообщены, чтобы сделать измеренное значение сопротивления или проводимости значимыми. В промышленности электроизоляционных материалов прилагательное «кажущийся» обычно применяется к значениям удельного сопротивления, полученным в условиях произвольно выбранного времени электрификации. См. Х.1.4.

5.4 Объемное удельное сопротивление или удельная электропроводность рассчитывается на основе данных сопротивления и размеров для использования в качестве вспомогательного средства при разработке изолятора для конкретного применения. Исследования показали изменения удельного сопротивления или проводимости в зависимости от температуры и влажности [1], [2], [3], [4]. Эти изменения должны быть известны при проектировании для условий эксплуатации. Определения объемного удельного сопротивления или проводимости часто используются при проверке однородности изоляционного материала, как в отношении обработки, так и для обнаружения проводящих примесей, которые влияют на качество материала и которые трудно обнаружить другими методами.

5.5 Объемные удельные сопротивления выше 1021 Ом-см (1019 Ом-м), рассчитанные на основе данных, полученных на образцах, испытанных в обычных лабораторных условиях, имеют сомнительное значение с учетом ограничений обычно используемого измерительного оборудования.

5.6 Поверхностное сопротивление или проводимость не могут быть измерены точно, только приблизительно, потому что некоторая степень объемного сопротивления или проводимости всегда находятся в положении измерении. На измеренное значение также влияет загрязнение поверхности. На поверхностное загрязнение и скорость его накопления влияют многие факторы, в том числе электростатический заряд и межфазное натяжение. Данное, в свою очередь, влияет на удельное поверхностное сопротивление. Поверхностное удельное сопротивление или проводимость считаются связанными со свойствами материала, если происходит загрязнение, но не являются материальным свойством электроизоляционного материала в обычном смысле этого слова.

- Электродные системы

6.1 Электроды для изоляционных материалов должны обеспечивать тесный контакт с поверхностью образца, не внося существенной погрешности из-за сопротивления электродов или загрязнения образца [5]. Материал электрода должен быть коррозионностойким в условиях испытания. Для испытаний изготовленных образцов, таких как проходные втулки, кабели и т. д., используемые электроды являются частью образца или его крепления. В таких случаях измерения сопротивления или проводимости изоляции включают загрязняющее воздействие электрода или материалов крепления и обычно связаны с эксплуатационными характеристиками образца при фактическом использовании.

6.1.1. Электроды с присоединительным зажимом и коническим штифтом, указанных на рисунке 1 и 2, обеспечивают средства приложения напряжения к жестким изоляционным материалам, чтобы дать возможность оценки их резистивных или проводящих свойств. Эти электроды стимулируют действующие условия использования, такие как зажимы на приборных панелях и клеммные колодки. В случае ламинированных изоляционных материалов, имеющих поверхности с высоким содержанием смолы, более низкие значения сопротивления изоляции достигаются с помощью конического штифта, чем с помощью присоединительных зажимов, благодаря более тесному контакту с корпусом изоляционного материала. Полученные значения сопротивления или проводимости зависят от индивидуального контакта между каждым штырем и диэлектрическим материалом, шероховатости поверхности штырей и гладкости отверстия в диэлектрическом материале. Воспроизводимость результатов на разных образцах получить сложно.

Рисунок 1 – Контактные электроды для плоских твердых образцов

Рисунок 2 – Электроды с коническими штифтами

6.1.2 Металлические стержни в схеме, показанной на рис. 3, были разработаны для оценки сопротивления изоляции или проводимости гибких лент и тонких твердых образцов в качестве довольно простого и удобного средства контроля качества электрической энергии. Такое расположение является более удовлетворительным для получения приблизительных значений поверхностного сопротивления или проводимости, если ширина изолирующего материала намного превышает его толщину.

Рисунок 3 – Ленточные электроды для лент и плоских твердых образцов

6.1.3 Серебряная краска, рисунки 4-6, выпускается серийно с высокой проводимостью, либо с воздушной сушкой, либо с низкотемпературной выдержкой, которые являются достаточно пористыми, чтобы обеспечить диффузию влаги и тем самым обеспечить кондиционирование испытуемого образца после нанесения электродов. Это особенно пригодная функция при изучении эффектов сопротивления и влажности, а также изменения температуры. Прежде чем использовать проводящую краску в качестве материала электрода, следует установить, что растворитель в краске не воздействует на материал, изменяющий его электрические свойства. Гладкие края защитных электродов получают с помощью щетки с тонкой щетиной. Однако для круглых электродов более острые края получаются при использовании управляющего компаса и серебряной краски для рисования контурных кругов электродов и заполнения кистью замкнутых областей.

6.1.4 Распыленный металл, рисунки 4-6, используется если можно получить удовлетворительную адгезию к испытуемому образцу. Вполне возможно, что тонкие распыленные электроды будут иметь определенные преимущества в том, что они готовы к использованию сразу же после нанесения.

Рисунок 4 – Плоский образец для измерения объемных и поверхностных сопротивлений или проводимостей

Рисунок 5 – Трубчатый образец для измерения объемных и поверхностных сопротивлений или проводимостей

Рисунок 6 – Электропроводящие покрасочные электроды

6.1.5 Выпаренный металл используется в тех же условиях, что и в пункте 6.1.4

6.1.6 Металлическая фольга, рисунок 4, приложена к поверхностям образца как электроды. Толщина металлической фольги, используемой для исследования сопротивления или проводимости диэлектриков, колеблется от 6 до 80 мкм. Чаще всего используется свинцовая или оловянная фольга и обычно прикрепляется к испытуемому образцу минимальным количеством вазелина, силиконовой смазки, масла или другого подходящего материала в качестве клея. Такие электроды должны быть нанесены под сглаживающим давлением, достаточным для устранения всех зажимов, а также для обработки избыточного клея к краю фольги, где он может быть стерт очищающей тканью. Один из очень эффективных методов заключается в использовании жесткого узкого валика (шириной 10-15 мм) и раскатывании его наружу по поверхности до тех пор, пока на фольге с валиком не останется видимого отпечатка. Этот метод удовлетворительно используется только на образцах, которые имеют очень плоские поверхности. С осторожностью клейкую пленку можно уменьшить до 2,5 мкм. Поскольку эта пленка находится в одном ряду с образцом, она всегда приводит к значительно высокому измеренному сопротивлению. Вполне возможно, что эта погрешность станет чрезмерной для образцов с низким удельным сопротивлением толщиной менее 250 мкм. Кроме того, жесткий валик может вдавливать острые частицы в тонкие пленки (50 мкм) или через них. Фольговые электроды не являются пористыми и не позволяют испытуемому образцу кондиционироваться после нанесения электродов. Клей теряет свою эффективность при повышенных температурах, что приводит к необходимости использования плоских металлических опорных пластин под давлением. С помощью подходящего режущего устройства можно отрезать полосу надлежащей ширины от одного электрода, чтобы сформировать защищенный и безопасный электрод. Такой трехполюсный образец обычно не может быть использован для измерения поверхностного сопротивления или проводимости из-за того, что смазка остается на поверхности зазора.

6.1.7 Коллоидный графит, рис. 4, диспергированный в воде или другом подходящем средстве, чистится щеткой на непористых листовых изоляционных материалах для формирования электрода воздушной сушки. Этот электродный материал рекомендуется использовать только при соблюдении всех следующих условий:

6.1.7.1 Испытуемый материал должен иметь графитовое покрытие, которое не будет отслаиваться перед испытанием,

6.1.7.2 Испытуемый материал не должен легко впитывать воду, и

6.1.7.3 Кондиционирование и измерения должны осуществляться в сухих атмосферных условиях (Процедура В, ASTM D6054).

6.1.8. Жидкие металлические электроды дают удовлетворительные результаты и являются альтернативным методом для достижения контакта с образцом, необходимого для эффективных измерений сопротивления. Жидкий металл, образующий верхние электроды, должен быть ограничен кольцами из нержавеющей стали, у каждого из которых нижний край должен быть уменьшен до острого края путем наклона сбоку от жидкого металла. На рисунках 7 и 8 показаны два возможных расположения электродов.

6.1.9 Плоские металлические пластины, рис. 4, (защищенные) используются для испытания гибких и сжимаемых материалов как при комнатной температуре, так и при повышенных температурах. Для лент плоские металлические пластины должны быть круглыми или прямоугольными.

Рисунок 7 – Электроды жидкого металла для плоских, твердых образцов

Рисунок 8 – Жидкокристаллическая ячейка для тонколистового материала

6.1.9.1 В некоторых конструкциях ячеек, используемых для измерения консистентных смазок или наполнителей, обнаружен вариант систем электродов с плоской металлической пластиной. Такие ячейки предварительно собираются, и испытуемый материал либо добавляется в ячейку между неподвижными электродами, либо электроды вдавливаются в материал с заданным расстоянием между электродами. Поскольку конфигурация электродов в этих ячейках такова, что эффективная площадь электродов и расстояние между ними трудно измерить, каждая постоянная ячейки, K, (эквивалентная коэффициенту A/t из таблицы 1) выводится из следующего уравнения:

K = 3,6 π C = 11,3 C                                                       (1)

где К – имеет единицы сантиметров, и

C – имеет единицы пикофарад и представляет собой электроемкость системы электродов с воздухом в качестве диэлектрика. См. ASTM D150 для методов измерения C/

Таблица 1 – Расчет удельного сопротивления или проводимости А

| Тип электродов или образца | Удельное сопротивление Ом-см | Объемная проводимость, С/см | Эффективная площадь измерительного электрода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ρ V = Аt RV | γv = tA GV |  |
| Круговой (см. рисунок 4) | ρ V = Аt RV | γv = tA GV | A= π(D1+g)24 |
| Прямоугольный | ρ V = Аt RV | γv = tA GV | A=(a + g)(b + g) |
| Квадратный | ρ V = Аt RV | γv = tA GV | A=(a + g)2 |
| Трубчатый (см. рисунок 5) | ρ V = Аt RV | γv = tA GV | A= πD0(L+g) |
| Кабельный | ρ V = 2πLRVlnD2D1 | γv = lnD2D12πLRV |  |
|  | Удельное поверхностное сопротивление, Ω (на квадрат) | Поверхностная проводимость, S (на квадрат) | Эффективный периметр охраняемого электрода |
|  | ρ s = Pg Rs | γs = gP Gs |  |
| Круговой (см. рисунок 4) | ρ s = Pg Rs | γs = gP Gs | P=πD0 |
| Прямоугольный | ρ s = Pg Rs | γs = gP Gs | P=2(a+b+2g) |
| Квадратный | ρ s = Pg Rs | γs = gP Gs | P=4(a+g) |
| Трубчатый (см. рисунок 5 и 6) | ρ s = Pg Rs | γs = gP Gs | P=2πD2 |
| Номенклатура: А = эффективная площадь измерительного электрода для конкретного используемого устройства., P = эффективный периметр охраняемого электрода для конкретного используемого устройства, Rv = измеренное объемное сопротивление в Омах, Gv = измеренная объемная проводимость в См., Rs = измеренное поверхностное сопротивление в Омах, Gs = измеренная поверхностная проводимость в См., t = средняя толщина образца, D0, D1, D2, g, L = размеры, указанные на рис. 4 и 6 (см. приложение X2 для поправок к g), a, b = длины сторон прямоугольных электродов и ln = натуральный логарифм ________________ А Все размеры указаны в сантиметрах. |  |  |  |

6.1.10 В качестве электродного материала была использована проводящая резина, как показано на рисунке 4. Проводящий резиновый материал должен быть подкреплен соответствующими пластинами и быть достаточно мягким, чтобы обеспечить эффективный контакт с образцом при приложении разумного давления.

Примечание – Имеются данные о том, что значения проводимости, полученные с помощью проводящих резиновых электродов, всегда меньше (от 20 % до 70 %), чем значения, полученные с помощью фольгированных электродов [6]. Если требуется только точность порядка величины, а этими контактными погрешностями можно пренебречь, надлежаще спроектированный набор проводящих резиновых электродов может обеспечить быстрое средство для определения проводимости и удельного сопротивления.

6.1.11 Вода используется в качестве одного электрода при испытании изоляции на проводах и кабелях. Оба конца образца должны быть вне воды и иметь такую длину, чтобы утечка вдоль изоляции была незначительной. Необходимо использовать конкретные методы испытаний проводов и кабелей, чтобы узнать о необходимости использования ограждения на каждом конце образца. Для стандартизации желательно добавить хлорид натрия в воду для получения концентрации хлорида натрия от 1,0 до               1,1 % NaCl для обеспечения достаточной проводимости. Зарегистрированы измерения при температуре до 100 °C.

- Выбор установки и метода испытаний

7.1 Электропитание

Требуется источник постоянного напряжения (см. X1.7.3). Батареи или другие стабильные источники постоянного напряжения пригодны для использования.

7.2 Защитная цепь

Независимо от того, измеряется ли сопротивление изоляционного материала двумя электродами (без защиты) или трехконтактной системой (два электрода плюс защита), необходимо учесть выполнения электрического соединения между измерительным прибором и образцом для испытаний. Если испытательный образец находится на некотором расстоянии от испытательного прибора, или испытательный образец испытан во влажных условиях, или если ожидается относительно высокое сопротивление образца (от 1010 до 1015 Ом), то между испытательным прибором и испытуемым образцом могут легко существовать пути побочного сопротивления. Защитная цепь должна использоваться для минимизации помех от этих побочных путей (см. X1.9).

7.2.1 С защитным электродом. Необходимо использовать коаксиальный кабель, соединяющий ядро с защищаемым электродом и экран с защитным электродом, чтобы обеспечить защищенное соединение между испытательным оборудованием и испытуемым образцом (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Соединения с защищаемым электродом для измерения объемного и поверхностного удельного сопротивления (показано подключение объемного сопротивления)

7.2.2 Без защитного электрода. Необходимо использовать коаксиальный кабель, провод которого должен быть подключен к одному электроду, а экран должен находиться на расстоянии около 1 см от конца провода ядра (см. рисунок 10).

Рисунок 10 – Соединения с неохраняемыми электродами для измерения объемного и поверхностного удельного сопротивления (показано подключение поверхностного сопротивления)

7.3 Прямые измерения

Ток, проходящий через образец при фиксированном напряжении, измеряется с помощью оборудования с чувствительностью и точностью (± 10) %. Доступные устройства для измерения тока включают в себя электрометры, усилители постоянного тока с измерительными приборами и гальванометры. Характерные методы и схемы приведены в приложении X3. Если шкала измерительного прибора откалибрована для непосредственного считывания омов, для измерений сопротивления не требуется никаких расчетов.

7.4. Методы сравнения

Схема моста сопротивления Уитстона используется для сравнения сопротивления образца с сопротивлением стандартного резистора (см. приложение X3).

7.5 Рассмотрение точности и смещения

7.5.1. Общие положения. В качестве руководства по выбору устройства, соответствующие данные суммированы в таблице 2, но не подразумевается, что перечисленные примеры являются единственно применимыми. Эта таблица предназначена для указания пределов, которые отчетливо возможны при использовании современных приборов. Во всяком случае, такие пределы могут быть достигнуты или превышены только при тщательном подборе и комбинировании используемых аппаратов. Следует, однако, подчеркнуть, что рассматриваемые погрешности относятся только к измерительным приборам. Погрешности, описанные в приложении X1, являются различными от вышеуказанных. В данном последнем соединении в последнем столбце таблицы 2 указано сопротивление, которое шунтируется сопротивлением изоляции между защищаемым электродом и защитной системой для различных методов. Чем ниже такое сопротивление, тем меньше вероятность погрешности из-за чрезмерного шунтирования.

Таблица 2 – Устройство и условия эксплуатации

| Метод | Ссылки |  | Максимальные значения Омов обнаруживаются при 500 В | Максимальные значения Ом, измеряемые до ± 6 % при 500 В | Тип измерения | Ом шунтированный сопротивлением изоляции от ограждения к охраняемому электроду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункты | Рисунок |  |  |  |  |
| Вольтметр-амперметр (гальванометр) | X3.1 | Рисунок Х1.1 | 1012 | 1011 | отклонение | От 10 до 105 |
| Сравнение (гальванометр) | X3.4 | Рисунок Х1.3 | 1012 | 1011 | отклонение | От 10 до 105 |
| Вольтметр-амперметр (амплификация постоянного тока, электрометр) | X3.2 | Рисунок X1.2 (a) (Позиция 1) | 1015 | 1013 | отклонение | От 102 до 109 |
|  |  | Рисунок X1.2 (a) (Позиция 2) | 1015 | 1013 | отклонение отклонение | От 102 до 103 От 103 до 1011 |
|  |  | Рисунок X1.2 (b) | 1017 | 1015 | нулевой | 0 (эффективно) |
|  |  | Рисунок X1.2 (b) | 1017 | 1015 |  |  |
| Сравнение (мост Уитстона) | X3.5 | Рисунок Х1.4 | 1015 | 1014 | нулевой | От 105 до 106 |
| Скорость изменения напряжения | X3.3 | Рисунок Х3.1 | ~100 MΩF |  | отклонение | неохраняемый |
| Мегомметр (типичный) | коммерческие инструменты |  | 1015 | 1014 | прямое считывание | От 104 до 1010 |

Примечание – Независимо от того, какой метод измерения используется, наивысшая точность достигается только при тщательной оценке всех источников погрешностей. Можно либо установить любой из этих способов из составных частей, либо приобрести полностью интегрированное устройство. Как правило, методы, использующие высокочувствительные гальванометры, требуют более постоянной установки, чем методы, использующие счетчики или регистраторы. Методы, использующие устройства индикации, такие как вольтметры, гальванометры, усилители постоянного тока и электрометры, требуют минимума ручной регулировки и просты для считывания, но оператор должен выполнять считывание в определенное время. Мост сопротивления Уитстона (см. рисунок X1.4) и метод потенциометра (см. рисунок X1.2 (b)) требуют от оператора всеобщего внимания при поддержании баланса, но позволяют досконально считывать уровень настройки в определенное время.

7.5.2 Прямые Измерения:

7.5.2.1 Гальванометр-вольтметр. Максимальная процентная погрешность измерения сопротивления методом гальванометра-вольтметра представляет собой сумму процентных погрешностей индикации гальванометра, считываемости гальванометра и индикации вольтметра. В качестве примера: гальванометр, имеющий чувствительность                             500 пА/деление шкалы, будет отклонен на 25 делений при 500 В, приложенным к сопротивлению 40 ГОм (проводимость 25 пС). Если отклонение считывается с точностью до 0,5 деления, а погрешность калибровки (включая погрешность шунта Айртона) составляет (± 2) % от наблюдаемого значения, то результирующая погрешность гальванометра не превысит (± 4) %. Если вольтметр имеет погрешность (± 2) % от полной шкалы, то это сопротивление измеряется с максимальной погрешностью (± 6) %, если вольтметр считывает полную шкалу, и (± 10) %, если он считывает одну треть полной шкалы. Желательность считывания в полном масштабе легко очевидна.

7.5.2.2 Вольтметр-амперметр. Максимальная процентная погрешность в вычисленном значении представляет собой сумму процентных погрешностей в напряжениях, Vx и Vs, и сопротивлении, Rs. Погрешности в Vs и Rs больше зависят от характеристик используемого аппарата, чем от конкретного метода. Наиболее значимыми факторами, которые определяют погрешности в Vs, являются погрешности индикатора, дрейф усилителя и коэффициент усиления. С современными, хорошо разработанными усилителями или электрометрами стабильность усиления обычно не является предметом беспокойства. При существующих технологиях дрейф нуля усилителей или электрометров постоянного напряжения не может быть устранен, но он может быть достаточно медленным, чтобы быть относительно незначительным для этих измерений. Нулевой дрейф практически отсутствует для тщательно разработанных усилителей конвертерного типа. Следовательно, нулевой метод на рис. X1.2 (b) теоретически менее подвержен погрешностям, чем те методы, в которых используется индикаторный прибор, при условии, что напряжение потенциометра точно известно. Погрешность в Rs зависит от чувствительности усилителя. Для измерения заданного тока, чем выше чувствительность усилителя, тем выше вероятность того, что для использования допустимы более дешевые, высокоточные стандартные проволочные резисторы. Стандартные сопротивления                   100 ГОм, известные до (± 2) % являются доступными. Если вход усилителя или электрометра 10мВ дает полномасштабное отклонение с погрешностью не более 2 % от полной шкалы, то при подаче 500 В сопротивление 5000 ТОм измеряется с максимальной погрешностью 6 % полной шкалы, и 10 %, если она считывается в масштабе 1/3.

7.5.2.3 Сравнительный гальванометр. Максимальная процентная погрешность в вычисленном сопротивлении или проводимости дается суммой процентных погрешностей в Rs, отклонениях гальванометра или показаниях усилителя и предположения о том, что чувствительность по току не зависит от отклонений. Последнее предположение верно в пределах (± 2) % от полезного диапазона (выше 1/10 отклонения от полной шкалы) современного гальванометра (отклонение по шкале 1/3 для усилителя постоянного тока). Погрешность в Rs зависит от типа используемого резистора, но доступны сопротивления                              1 МΩ с пределом погрешности всего 0,1 %. При использовании гальванометра или усилителя постоянного тока, имеющих чувствительность 10 нА для отклонения полной шкалы, напряжение 500 В, приложенное к сопротивлению 5 ТОм, даст отклонение в 1 %. При этом напряжении с указанным выше стандартным резистором и Fs = 105, ds будет составлять примерно половину отклонения, полной шкалы с погрешностью считываемости не более (± 1) %. Если dx составляет приблизительно ¼ от отклонения полной шкалы, погрешность читаемости не будет превышать (± 4) %, а сопротивление порядка 200 ГОм измеряется с максимальной погрешностью (±512) %.

7.5.2.4 Скорость изменения напряжения. Точность измерения прямо пропорциональна точности измерения приложенного напряжения и скорости изменения показаний электрометра. Период времени, в течение которого переключатель электрометра разомкнут, используемая шкала должна обеспечивать получение точных и полномасштабных показаний. В этих условиях точность будет сопоставима с точностью других методов измерения тока.

7.5.2.5 Сравнительный мост. Если детектор имеет достаточную чувствительность, максимальная процентная погрешность в сопротивлении компьютера является суммой процентных погрешностей в плечах моста, A, B и N. При чувствительности детектора            1 мВ/деление шкалы, 500 В, приложенное к мосту, RN = 1 ГОм, сопротивление 1000 ТОм вызовет отклонение детектора на одно деление шкалы. Предполагая незначительные погрешности в RA и RB, с RN = 1 ГОм, известными в пределах (± 2) %, и с мостом, сбалансированным с одним делением шкалы детектора, сопротивление 100 TОм измеряется с максимальной погрешностью (± 6) %.

7.6 Несколько производителей поставляют необходимые компоненты или специальные системы, которые отвечают требованиям этой методологии.

- Отбор проб

8.1 См. соответствующие спецификации материалов для инструкций по отбору проб.

- Образцы для испытаний

9.1 Определение сопротивления изоляции или проводимости

9.1.1 Измерение имеет наибольшее значение, если образец имеет форму, электроды и оправы, необходимые для фактического использования. Втулки, кабели и конденсаторы являются типичными примерами, для которых испытательные электроды являются частью образца и его обычными средствами крепления.

9.1.2 Для твердых материалов наиболее часто используемые формы образцов – это плоские пластины, ленты, стержни и трубки. Расположение электродов на рисунке 2 применимо для плоских пластин, стержней или жестких трубок, внутренний диаметр которых составляет около 20 мм или более. Расположение электродов на рис.3 применимо для полос из листового материала или для гибкой ленты. Для жестких полосовых образцов металлическая опора не требуется. Расположение электродов на рисунке 6 применимы для плоских пластин, стержней или труб.

9.2 Определение объемного сопротивления или проводимости

9.2.1 Форма образца для испытаний должна позволять использование третьего электрода, если это необходимо, для защиты от погрешностей поверхностных воздействий. Образцы для испытаний в виде плоских пластин, лент или трубок приемлемы для использования. На рисунках 4, 7 и 8 приведены применение и расположение электродов для пластинчатых или листовых образцов. Рисунок 5 представляет собой диаметральное поперечное сечение трех электродов, приложенных к трубчатому образцу, в котором электрод № 1 является защищенным электродом; электрод № 2 представляет собой защитный электрод, состоящий из кольца на каждом конце электрода № 1, причем два кольца электрически соединены; и электрод № 3 является неохраняемым электродом [7], [8]. Для тех материалов, которые имеют незначительную поверхностную утечку и которые проверяются только на объемное сопротивление, не следует использовать защитные кольца. Размеры образца, применимые к рисунку 4 для образцов толщиной 3 мм, следующие: D3 = 100 мм, D2 = 88 мм и D1 = 76 мм или, альтернативно, D3 = 50 мм, D2 = 38 мм и D1 = 25 мм. Для данной чувствительности больший образец позволяет проводить более точные измерения на материалах с более высоким удельным сопротивлением.

9.2.2. Необходимо измерить среднюю толщину образцов в соответствии с одним из методов в методах испытаний D374, относящихся к испытываемому материалу. Фактические точки измерения должны быть равномерно распределены по площади, покрытой измерительными электродами.

9.2.3. Защищенный электрод (№ 1) должен позволять рассчитывать эффективную площадь защищаемого электрода для определения объемного удельного сопротивления или проводимости. Диаметр круглого электрода, сторона квадратного электрода или самая короткая сторона прямоугольного электрода должна быть как минимум в четыре раза больше толщины образца. Ширина зазора должна быть достаточно большой, чтобы поверхностная утечка между электродами № 1 и № 2 не вызывала погрешности измерения (это особенно важно для приборов с высоким входным сопротивлением, таких как электрометры). Если зазор выполнен равным удвоенной толщине образца, как это предлагается в 9.3.3, по причине использования образца также для определения поверхностного сопротивления или проводимости, то должна быть определена эффективная площадь электрода № 1, простирающаяся до центра зазора. Если требуется более точное значение эффективной площади электрода № 1, то поправку на ширину зазора можно получить из приложения X2. Электрод № 3 должен выступать во всех точках за пределы внутренней кромки электрода № 2 по меньшей мере в два раза больше толщины образца.

9.2.4 Для трубчатых образцов электрод № 1 должен охватывать внешнюю поверхность образца, а его осевая длина должна быть не менее чем в четыре раза больше толщины стенки образца. Определения, касающиеся ширины зазора, аналогичны соображениям, приведенным в 9.2.3. Электрод № 2 состоит из окружающего электрода на каждом конце трубки, причем эти две части электрически соединены внешними средствами. Осевая длина каждой из этих частей должна быть не менее чем в два раза больше толщины стенки образца. Электрод № 3 должен покрывать внутреннюю поверхность образца на осевую длину, выходящую за пределы наружных краев зазора, по меньшей мере в два раза превышающую толщину стенки. Трубчатый образец (см. рисунок 5) должен иметь форму изолированного провода или кабеля. Если длина электрода более чем в 100 раз превышает толщину изоляции, то влияние концов защищаемого электрода становится незначительным, и исправное расстояние между защитными электродами не требуется. Таким образом, зазор между электродами № 1 и № 2 должен составлять несколько сантиметров, чтобы обеспечить достаточное поверхностное сопротивление между этими электродами, если вода используется в качестве электрода № 1. В этом случае коррекция ширины зазора не производится.

9.3 Определение поверхностного сопротивления или проводимости

9.3.1 Форма образца для испытаний должна соответствовать конкретной цели, такой как плоские пластины, ленты или трубки.

9.3.2 Расположение на рисунках 2 и 3 были разработаны для тех случаев, если объемное сопротивление, как известно, является высоким по сравнению с сопротивлением поверхности (2). Однако сочетание формованных и обработанных поверхностей делает полученный результат в целом неубедительным для образцов с жесткой полосой. Расположение на рис. 3 более эффективно применительно к образцам, у которых ширина больше толщины, а эффект режущей кромки становится меньше. Следовательно, эта схема больше подходит для испытаний тонких образцов, таких как лента. Расположение на рис. 2 и 3 не должны использоваться для определения поверхностного сопротивления или проводимости без должного учета отмеченных ограничений.

9.3.3 Для сравнения материалов должны использоваться три электродных устройства, показанные на рисунках 4, 6 и 7. Сопротивление или проводимость поверхностного зазора между электродами № 1 и № 2 определяется непосредственно с использованием электрода № 1 в качестве защищаемого электрода, электрода № 3 в качестве защитного электрода и электрода № 2 в качестве неохраняемого электрода [7], [8]. Сопротивление или проводимость являются результатом поверхностного сопротивления или проводимости между электродами № 1 и № 2 параллельно с некоторым объемным сопротивлением или проводимостью между теми же двумя электродами. При таком расположении ширина поверхностного зазора g должна быть примерно вдвое больше толщины образца t, за исключением тонких образцов, где g должно быть больше удвоенной толщины материала.

9.3.4 Специальные методы и размеры электродов требуются для очень тонких образцов, имеющих такое низкое удельное объемное сопротивление, что результирующее низкое сопротивление между защищаемым электродом и системой защиты вызывает чрезмерную погрешность.

9.4 Сопротивление жидкой изоляции. Отбор проб жидких изоляционных материалов, используемых испытательных ячеек и методов очистки ячеек должен соответствовать ASTM D1169.

- Установка образца

10.1 При монтаже образцов для измерений важно, чтобы между электродами или между измерительными электродами и землей не было проводящих дорожек [9]. Необходимо избегать работы с изолирующими поверхностями голыми пальцами, надев перчатки из ацетатной вискозы. Для реферирующих испытаний на объемное сопротивление или проводимость следует очистить поверхности подходящим растворителем перед кондиционированием. Если необходимо измерить поверхностное сопротивление, необходимо обоюдно согласовать, нужно ли очищать поверхности. Если требуется очистка, следует записать детали любой очистки поверхности.

- Кондиционирование

11.1 Следует подготовить образцы в соответствии с ASTM D6054.

11.2 Камеры с циркуляцией воздуха или методы, описанные в ASTM E104 или ASTM D5032, являются применимыми для контроля относительной влажности.

- Порядок выполнения испытаний

12.1 Сопротивление изоляции или проводимость

Необходимо установить надлежащим образом образец в испытательной камере. Если испытательная камера и камера кондиционирования совпадают (рекомендуемая процедура), образцы должны быть установлены до начала кондиционирования. Необходимо выполнить измерение с помощью прибора, обладающего необходимой чувствительностью и точностью (см. приложение X3). Если не указано иное, следует использовать 60 с в качестве времени электрификации и (500 ± 5) В в качестве приложенного напряжения.

12.2 Объемное удельное сопротивление или проводимость

Необходимо выполнить измерение и записать размеры электродов и ширину защитного зазора, g. Следует рассчитать эффективную площадь электрода. Необходимо выполнить измерение сопротивления с помощью прибора, обладающего необходимой чувствительностью и точностью. Если не указано иное, следует использовать 60 с в качестве времени электрификации и (500 ± 5) В в качестве приложенного постоянного напряжения.

12.3 Поверхностное сопротивление или проводимость

12.3.1 Необходимо измерить размеры электродов и расстояние между электродами, g. Необходимо измерить поверхностное сопротивление или проводимость между электродами № 1 и 2 с помощью прибора, обладающего необходимой чувствительностью и точностью. Если не указано иное, следует использовать 60 с в качестве времени электрификации и (500 ± 5) В в качестве приложенного постоянного напряжения.

12.3.2 Если используется расположение электродов на рисунке 3, 
P принимается за периметр поперечного сечения образца. Для тонких образцов, таких как ленты, этот периметр эффективно уменьшает ширину образца вдвое.

12.3.3 Если используются расположения электродов, показанные на рисунке 6, и если известно, что объемное сопротивление является высоким по сравнению с поверхностным сопротивлением (таким как влага, загрязняющая поверхность надлежащего изоляционного материала), Р принимается равным двум длинам электрода или двум окружностям цилиндра.

- Вычисление

13.1. Необходимо рассчитать объемное удельное сопротивление ρv и объемную проводимость γv, используя формулу в таблице 1.

13.2. Необходимо рассчитать поверхностное удельное сопротивление ρs и поверхностную проводимость γs, используя формулу в таблице 1.

- Протокол испытаний

14.1. Необходимо сообщить всю следующую информацию:

14.1.1 Описание и идентификация материала (название, марка, цвет, производитель и т. д.),

14.1.2 Форма и размеры испытательного образца,

14.1.3. Тип и размеры электродов,

14.1.4 Кондиционирование образца (очистка, предварительная сушка, часы работы при влажности и температуре и т.д.),

14.1.5 Условия испытаний (температура образца, относительная влажность и т. д. во время измерения),

14.1.6 Метод измерения (см. приложение X3),

14.1.7 Приложенное напряжение,

14.1.8 Время электрификации измерения,

14.1.9 Измеренные значения соответствующих сопротивлений в омах или в электрической проводимости,

4.1.10. Расчетные значения, в случае необходимости, объемного удельного сопротивления в ом-сантиметрах, объемной проводимости в электрической проводимости на сантиметр, поверхностного удельного сопротивления в омах (на квадрат) или поверхностной проводимости в электрической проводимости (на квадрат),

14.1.11 Утверждение о том, являются ли значения «очевидными» или «устойчивыми»

14.1.11.1 «Устойчивые» значение получается только в том случае, если изменение величины электрического тока в цепи остается в пределах 6–5% в течение последних 75% от конкретного времени электрификации, используемого для испытаний. Испытания, проведенные при любых других обстоятельствах, должны рассматриваться как «очевидные».

- Точность и погрешность

15.1 Точность и погрешность по своей сути зависят от выбора метода, устройства и образца. Анализ и подробные сведения см. в разделах 7 и 9, в частности в 7.5.1 – 7.5.2.5.

Приложение Х

(информационное)

Х1. Факторы, влияющие на измерение сопротивления изоляции или проводимости

Х1.1 Характерное изменение материалов

Из-за изменчивости сопротивления данного образца при сходных условиях испытаний и неоднородности одного и того же материала от образца к образцу определения обычно не воспроизводимы ближе чем к 10 % и часто даже более широко расходятся в значениях (диапазон значений от 10 до 1 может быть получен при явно идентичных условиях).

X1.2 Температура

Известно, что сопротивление электроизоляционных материалов изменяется с температурой, и изменение часто может быть представлено функцией: [10]

R = Bem/T                                                                             (Х1.1)

где R – сопротивление (или удельное сопротивление) изоляционного материала или системы,

B – константа пропорциональности,

m – константа активации, и

T – абсолютная температура, К.

Данная формула является упрощенной формой уравнения Аррениуса, связывающего энергию активации химической реакции с абсолютной температурой; и принципом Больцмана, общего закона, относящегося к статистическим распределениям энергии среди большого количества мельчайших частиц, подверженных тепловому возбуждению. Константа активации m имеет значение, характерное для конкретного процесса поглощения энергии. В материале может существовать несколько таких процессов, каждый из которых имеет различный эффективный температурный диапазон, так что для полной характеристики материала потребуется несколько значений m. Эти значения могут быть определены экспериментально путем построения графика натурального логарифма сопротивления по отношению к обратной абсолютной температуре. Требуемые значения m получаются из графика путем измерения наклонов прямых участков. Данное образуется из формулы X1.1, поскольку из данного следует, что, взяв натуральный логарифм обеих сторон получается:

lnR = lnB + m1T                                                    (X1.2)

Изменение сопротивления (или удельного сопротивления), соответствующее изменению абсолютной температуры от T1 до T2 на основе формулы X1.1 и выражение в логарифмической форме, составляет:

ln(R2/R1) = m1Т2-1Т1 = mΔTT1T2                                (X1.3)

Данные формулы действительны в диапазоне температур, только если материал не подвергается переходу в этом диапазоне температур. Экстраполяции редко бывают безопасными, поскольку переходы редко бывают очевидными или предсказуемыми. Как следствие, отклонение графика логарифма R от 1/T от прямой линии свидетельствует о том, что происходит переход. Кроме того, при сравнении материалов важно, чтобы измерения проводились во всем интересующем диапазоне для всех материалов.

Примечания

1 На сопротивление электроизоляционного материала может влиять время воздействия температуры. Следовательно, эквивалентные периоды температурного кондиционирования необходимы для сравнительных измерений.

2 Если изоляционный материал демонстрирует признаки износа после кондиционирования при повышенных температурах, эта информация должна быть включена в данные испытаний.

X1.3 Температура и влажность

Сопротивление изоляции твердых диэлектрических материалов уменьшается как при повышении температуры, как описано в X1.2, так и при повышении влажности [1], [2], [3], [4]. Объемное сопротивление особенно чувствительно к изменениям температуры, в то время как поверхностное сопротивление изменяется широко и очень быстро с изменением влажности [2], [3]. В обоих случаях изменение является экспоненциальным. Для некоторых материалов изменение от 25 °C до 100 °C может изменить сопротивление изоляции или проводимость в 100000 раз, часто из-за комбинированных эффектов изменения температуры и содержания влаги; эффект изменения температуры сам по себе обычно намного меньше. Изменение относительной влажности от 25 % до 90 % может привести к изменению сопротивления или проводимости изоляции в 1000000 раз и более. Сопротивление изоляции или проводимость являются функцией как объема, так и поверхностного сопротивления или проводимости образца, и поверхностное сопротивление изменяется почти мгновенно с изменением относительной влажности. Поэтому абсолютно необходимо поддерживать как температуру, так и относительную влажность в близких пределах в течение периода кондиционирования и проводить измерения сопротивления изоляции или проводимости в указанной среде кондиционирования. Другим моментом, который нельзя упускать из виду, является то, что при относительной влажности выше 90 % поверхностная конденсация может быть результатом непреднамеренных колебаний влажности или температуры, создаваемых системой кондиционирования. Этой проблемы можно избежать, используя эквивалентную абсолютную влажность при несколько более высокой температуре, так как равновесное содержание влаги остается практически неизменным при небольшом изменении температуры. При определении влияния влажности на объемное сопротивление или проводимость требуются длительные периоды кондиционирования, поскольку поглощение воды в корпус диэлектрика является относительно медленным процессом [11]. Некоторым образцам требуются месяцы, чтобы прийти в равновесие. Если такие длительные периоды кондиционирования являются запретительными, использование более тонких образцов или сравнительных измерений равновесия может быть разумной альтернативой, но подробности должны быть включены в протокол испытаний.

X1.4 Время электрификации

Измерение диэлектрического материала принципиально не отличается от проводника, за исключением того, что используется дополнительный параметр, время электрификации (и в некоторых случаях градиент напряжения). Взаимосвязь между приложенным напряжением и током задействована в обоих случаях. Для диэлектрических материалов стандартное сопротивление, помещаемое последовательно с неизвестным сопротивлением, должно иметь относительно низкое значение, так, что по существу неизвестное сопротивление будет прикладываться по существу к полному напряжению. Если на образец подается разность потенциалов, ток, проходящий через него, как правило, асимптотически уменьшается до предельного значения, которое может быть меньше 0,01 от тока, наблюдаемого в конце 1 мин [9], [12]. Это уменьшение тока со временем обусловлено диэлектрическим поглощением (межфазной поляризацией, объемным зарядом и т. д.) и попаданием подвижных ионов на электроды. Как правило, соотношение тока и времени имеет вид I(t) = At - m, после того, как начальный заряд завершен, и до тех пор, пока начальный ток утечки не станет существенным фактором [13], [14]. В этом отношении A представляет собой постоянную, численно текущую в единицу времени, а m обычно, но не всегда, имеет значение от 0 до 1. В зависимости от характеристик материала образца время, необходимое для уменьшения тока с точностью до 1 % от этого минимального значения может составлять от нескольких секунд до многих часов. Таким образом, чтобы гарантировать, что измерения на данном материале будут сопоставимы, необходимо указать время электрификации. Обычное произвольное время электрификации составляло 1 мин. Для некоторых материалов вводящие в заблуждение выводы можно сделать из результатов испытаний, полученных в это произвольное время. Кривая сопротивления-времени или проводимости-времени должна быть получена в условиях испытания для данного материала в качестве основы для выбора подходящего времени электрификации, которое должно быть указано в методе испытания для этого материала, или такие кривые должны использоваться для сравнительных целей. Иногда будет найден материал, для которого ток увеличивается со временем. В этом случае либо должны использоваться временные кривые, либо проводится специальное исследование, и приниматься произвольные решения относительно времени электрификации.

X1.5 Величина напряжения

Х1.5.1 Как объемное, так и поверхностное сопротивление или проводимость образца могут быть чувствительными к напряжению [4]. В этом случае необходимо использовать один и тот же градиент напряжения, если результаты измерений на похожих образцах должны быть сопоставимы. Кроме того, приложенное напряжение должно быть в пределах не менее 5 % от указанного напряжения. Это отдельное требование от требования, приведенного в X1.7.3, в котором приведено регулирование напряжения и стабильность, где задействована значительная электроемкость образца.

X1.5.2 Обычно указанные испытательные напряжения, применяемые ко всему образцу, составляют 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 и 15 000 В. Из них наиболее часто используемые - 100 и 500 В. Более высокие напряжения используются либо для исследования вольт-резистивных или вольт-проводящих характеристик материалов (для проведения испытаний при градиентах рабочего напряжения или вблизи них), либо для повышения чувствительности измерений.

Х1.5.3 На сопротивление образца или проводимость некоторых материалов может влиять полярность приложенного напряжения в зависимости от содержания влаги. Этот эффект, вызванный электролизом или ионной миграцией, или и тем, и другим, особенно в присутствии неоднородных полей, может быть особенно заметен в конфигурациях изоляции, таких как кабели, где градиент испытательного напряжения больше на внутреннем проводнике, чем на внешней поверхности. Если в образцах существуют электролиз или ионная миграция, электрическое сопротивление будет ниже, если меньший испытательный электрод становится отрицательным по отношению к большему. В таких случаях полярность приложенного напряжения должна быть указана в соответствии с требованиями образца для испытаний.

X1.6 Контур образца

Х1.6.1 Измеренное значение сопротивления изоляции или проводимости образца является результатом совокупного влияния его объема и поверхностных сопротивлений или проводимости. Поскольку относительные значения компонентов варьируются от материала к материалу, сравнение различных материалов с использованием электродных систем на рис. 1-3, как правило являются безрезультатными. Нет уверенности в том, что, если материал A имеет более высокое сопротивление изоляции, чем материал B, измеренный с использованием одной из этих электродных систем, он также будет иметь более высокое сопротивление, чем B в приложении, для которого он предназначен.

X1.6.2 Можно разработать образцы и конфигурации электродов, подходящие для раздельной оценки объемного сопротивления или проводимости и приблизительного поверхностного сопротивления или проводимости одного и того же образца. В общем, для этого требуется, по меньшей мере, три электрода, расположенных таким образом, чтобы можно было выбирать пары электродов, для которых измеренное сопротивление или проводимость в основном соответствуют либо траектории объемного тока, либо траектории поверхностного тока, а не обоим парам [7].

X1.7 Недостатки измерительной цепи

Х1.7.1 Сопротивление изоляции многих образцов твердых диэлектриков является чрезвычайно высоким в стандартных лабораторных условиях, приближаясь или превышая максимальные измеримые пределы, указанные в таблице 2. До тех пор, пока не будет предпринята крайняя осторожность с изоляцией измерительной цепи, полученные значения являются скорее мерой ограничений устройства, чем самого материала. Таким образом, погрешности в измерении образца могут возникать из-за чрезмерного шунтирования образца, опорных резисторов или измерительного устройства тока сопротивлениями утечки или неизвестной проводимостью и, возможно, переменной величиной.

X1.7.2 Электролитическая, контактная или тепловая ЭДС (электродвижущая сила) может существовать в измерительной цепи; или поддельные ЭДС могут быть вызваны утечкой из внешних источников. Тепловые ЭДС, как правило, незначительны, за исключением цепи низкого сопротивления гальванометра и шунта. При наличии тепловых ЭДС происходит случайный дрейф нуля гальванометра. Медленные дрейфы из-за воздушных потоков могут вызвать затруднение. Электролитические ЭДС обычно связаны с влажными образцами и разнородными металлами, но ЭДС со значением 20 мВ или более могут быть получены в защитной цепи детектора с высоким сопротивлением, если образцы того же металла находятся в контакте с влажными образцами. Если между защитным и охраняемым электродами подается напряжение, после снятия напряжения может сохраняться ЭДС поляризации. Истинные контактные ЭДС могут быть обнаружены только с помощью электрометра, и они не являются источником погрешности. Термин «ложная ЭДС» иногда применяется к электролитическим ЭДС. Чтобы обеспечить отсутствие побочных ЭДС любого происхождения, следует наблюдать отклонение детектирующего устройства до приложения напряжения к образцу и после снятия напряжения. Если два отклонения одинаковы или почти одинаковы, можно внести поправку в измеренное сопротивление или проводимость при условии, что значение поправки незначительна. Если отклонения сильно различаются или приближаются к отклонению измерения, необходимо будет найти и устранить источник поддельных ЭДС (5). Изменения электроемкости в соединительных экранированных кабелях могут вызвать серьезные трудности.

X1.7.3 Там, где речь идет о значительной емкости образца, регулирование и переходная стабильность приложенного напряжения должны быть такими, чтобы измерения сопротивления или проводимости могли быть выполнены с заданной точностью. Кратковременные переходные процессы, а также относительно продолжительные смещения приложенного напряжения могут вызывать паразитные ёмкостные зарядные и разрядные токи, которые могут существенно влиять на точность измерений. В частности, в случае методов измерения тока это может быть серьезной проблемой. Ток в измерительном приборе из-за скачка напряжения составляет I0 = CxdV/dt. Амплитуда и частота отклонений указателя зависят от следующих факторов:

X1.7.3.1 Электроемкость образца,

Х1.7.3.2 Величина измеряемого тока,

X1.7.3.3 Величина и продолжительность переходного напряжения, входного напряжения, а также скорость его изменения,

X1.7.3.4 Способность стабилизирующей цепи, используемой для обеспечения постоянного напряжения с входящими переходными процессами различных характеристик, и

Х1.7.3.5 Постоянная времени всей испытательной цепи по сравнению с периодом и демпфированием токоизмерительного прибора.

X1.7.4 Изменения диапазона измерителя тока могут привести к появлению переходного тока. Если Rm [Lt] Rx и Cm [Lt] Cx, уравнение данного переходного процесса рассчитывается по следующей формуле:

I= (V0/Rx) I-e-t/RmCx                                   (X1.4)

где V0 – приложенное напряжение,

Rx – кажущееся сопротивление образца,

Rm – эффективное входное сопротивление измерительного прибора,

Cx – электроемкость образца при 1000 Гц,

Сm – входная электроемкость измерительного прибора, и

t – время после включения Rm в цепь.

Для погрешностей не более 5 % из-за данного переходного процесса, уравнение следующее:

RmCx ≤ t/3                                                        (X1.5)

Микроамперметры, использующие обратную связь, обычно не имеют этого источника погрешности, поскольку фактическое входное сопротивление эффективно делится на величину обратной связи, обычно, по крайней мере, на 1000.

X1.8 Остаточный заряд

В X1.4 было указано, что ток сохраняется в течение длительного времени после приложения разности потенциалов к электродам. И наоборот, ток сохраняется долгое время после того, как электроды заряженного образца соединены вместе. Следует установить, что образец для испытаний полностью разряжается перед попыткой первого измерения, повторного измерения, измерения объемного сопротивления после измерения поверхностного сопротивления или измерения с обращенным напряжением [9]. Время разряда перед выполнением измерения должно быть не менее четырех раз больше предыдущего времени зарядки. Образцы электродов должны быть соединены вместе до тех пор, пока не будут проведены измерения, чтобы предотвратить накопление заряда из окружающей среды.

X1.9 Оградительное устройство

X1.9.1 Защита зависит от вставки во всех критических изолированных путях защитных проводников, которые пересекают все паразитные токи, и которые в противном случае могли бы вызвать погрешности. Защитные проводники соединяются вместе, образуя защитную систему и образуя вместе с измерительными клеммами трехполюсную сеть. Если выполняются подходящие подключения, защитная система отводит токи паразитных внешних напряжений от измерительной цепи.

Х1.9.2 Надлежащее использование системы защиты для методов измерения тока показано на рисунках Х1.1-Х1.3 включительно, где показана система защиты, подключенная к соединению источника напряжения и измерителя тока или стандартного резистора. На рис. X1.4 для метода моста Уитстона показана система защиты, соединенная с соединением двух плеч с более низким сопротивлением. Во всех случаях, чтобы быть эффективной, защита должна быть полной и должна включать любые средства управления, используемые наблюдателем при проведении измерения. Система защиты обычно поддерживается на уровне, близком к потенциалу охраняемого терминала, но изолирована от него. Это связано с тем, что, помимо прочего, сопротивление многих изоляционных материалов зависит от напряжения. В противном случае прямые сопротивления или проводимости трехполюсной сети не зависят от электродных потенциалов. Обычно заземляют защитную систему и, следовательно, одну сторону источника напряжения и устройства измерения тока. Это помещает оба терминала образца над землей. Иногда один терминал образца постоянно заземлен. Измерительное устройство, как правило, затем подключается к этой клемме, требуя, чтобы источник напряжения был хорошо изолирован от земли.

Х1.9.3 Погрешности в измерениях тока могут быть вызваны тем фактом, что устройство измерения тока шунтируется сопротивлением или проводимостью между охраняемой клеммой и системой защиты. Это сопротивление должно как минимум в 10-100 раз превышать входное сопротивление устройства измерения тока. В некоторых методах моста защитная и измерительная клеммы приводятся к почти одинаковым потенциалам, но стандартный резистор в мосте шунтируется между неохраняемой клеммой и защитной системой. Это сопротивление должно как минимум в 1000 раз превышать сопротивление эталонного резистора.

Рисунок. X1.1 – Метод вольтметр-амперметр с использованием гальванометра

Рисунок. X1.2 – Метод вольтметр-амперметр с использованием DC-усиления

Рисунок. X1.3 – Метод сравнения с использованием гальванометра

Рисунок. X1.4 – Метод сравнения с использованием моста Уитстона

Х2. Эффективная площадь охраняемого электрода

X2.1 Общие положения

Расчет объемного удельного сопротивления по измеренному объемному сопротивлению включает величину A, эффективную площадь защищаемого электрода. В зависимости от свойств материала и конфигурации электрода, A отличается от фактической площади защищаемого электрода по одной или обеим из следующих причин.

X2.1. 1 Окантовка линий тока в области краев электрода может эффективно увеличить размеры электрода.

X2.1.2 Если плоские электроды не параллельны, или если трубчатые электроды не коаксиальны, то плотность тока в образце не будет равномерной, и это может привести к погрешности. Эта погрешность обычно невелика и может быть проигнорирована.

X2.2 Окантовка

Х2.2.1 Если материал образца является однородным и изотропным, окантовка эффективно увеличивает край защищаемого электрода на значение величины [15], [16]:

(g/2) –δ                                                     (X2.1)

где

δ=t2 /πlncosh(π /4)(g /t)                      (X2.2)

g и t – значения, указанные на рисунках 4 и 6. Поправки также могут быть записаны

g=1-(2δ /g )=Bg                                                  (X2.3)

где B – это доля ширины зазора, добавляемая к диаметру круглых электродов или к размерам прямоугольных или цилиндрических электродов.

Х2.2.2 Слоистые материалы, несколько анизотропны после процесса объемного поглощения влаги. Объемное удельное сопротивление параллельно слоистым материалам ниже, чем в перпендикулярном направлении, и эффект окантовки увеличивается. При соответствующих влажных слоях значение δ приближается к нулю, и охраняемый электрод эффективно распространяется к центру зазора между охраняемым и неохраняемым электродами (15).

Х2.2.3 Доля ширины зазора g, добавляемая к диаметру круглых электродов или к размерам прямоугольных или цилиндрических электродов, B, определяемая по предыдущему уравнению для δ, выглядит следующим образом:

| g /t | B | g /t | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,96 | 1,0 | 0,64 |
| 0,2 | 0,92 | 1,2 | 0,59 |
| 0,3 | 0,88 | 1,5 | 0,51 |
| 0,4 | 0,85 | 2,0 | 0,41 |
| 0,5 | 0,81 | 2,5 | 0,34 |
| 0,6 | 0,77 | 3,0 | 0,29 |
| 0,8 | 0,71 |  |  |

Примечания

1 Символ «ln» обозначает натуральный логарифм e = 2.718. ... Если значение g приблизительно равен 2t, δ, то он определяется с достаточно аппроксимированным уравнением:

δ=0,586t                                                           (X2.4)

2 Для испытаний на тонких пленках при t<<g или если защитный электрод не используется и один электрод выходит за пределы другого на расстояние, большее по сравнению с t, то к диаметру круглых электродов или к размерам прямоугольных электродов следует добавить значение 0,883t.

3 Во время перехода между полным сухим состоянием и последующим относительно равномерным распределением влаги по объему, слоистая структура не является ни однородной, ни изотропной. Объемное удельное сопротивление имеет сомнительное значение во время данного перехода, и точные уравнения не являются ни допустимыми, ни подтверждёнными, поскольку расчеты в пределах порядка величины являются более чем достаточными.

X3. Характерные методы измерения

X3.1 Метод вольтметр-амперметр с использованием гальванометра

Х3.1.1 Вольтметр постоянного тока и гальванометр с подходящим шунтирующим проводником подключены к источнику напряжения и к испытательному образцу, как показано на рис. Х1.1. Приложенное напряжение измеряется вольтметром постоянного тока, имеющим диапазон и точность, которые дадут минимальную погрешность в индикации напряжения. Ни в коем случае нельзя использовать вольтметр с погрешностью более (± 2) % от полной шкалы или диапазоном, в котором отклонение составляет менее одной трети от полной шкалы (для прибора поворотного типа). Ток измеряется гальванометром, имеющим высокую чувствительность к току (предполагается длина шкалы 0,5 м, так как значения более короткой длины шкалы приведут к пропорционально более высоким погрешностям), и снабжается прецизионным универсальным шунтом Айртона для регулировки его отклонения таким образом, чтобы погрешность считывания в общем случае не превышала (± 2) % наблюдаемого значения. Гальванометр должен быть откалиброван с точностью до(± 2) %. Ток может быть считан напрямую, если гальванометр снабжен дополнительным подходящим фиксированным шунтом.

Х3.1.2 Неизвестное сопротивление Rx или проводимость Gx рассчитывается следующим образом:

Rx = 1/Gx =Vx/Ix = Vx/KdF                                             (X3.1)

где K – чувствительность гальванометра, в амперах на деление шкалы,

d – отклонение в делениях шкалы,

F – отношение общего тока, Ix, к току гальванометра, и

Vx – приложенное напряжение.

X3.2 Метод вольтметр-амперметр с использованием усиления постоянного тока или электрометра

Х3.2.1 Метод вольтметр-амперметр может быть расширен для измерения более высоких сопротивлений путем использования постоянного усиления или электрометра для увеличения чувствительности устройства измерения тока [6], [17], [18]. Как правило, но не обязательно, это достигается только с некоторой потерей точности в зависимости от используемого устройства. Вольтметр постоянного тока и усилитель или электрометр постоянного тока подключаются к источнику напряжения и образцу, как показано на рис. X1.2. Приложенное напряжение измеряется вольтметром постоянного тока, имеющим те же характеристики, что и указанные в X3.1.1. Ток измеряется в условиях уменьшения значений напряжения в пределах стандартного сопротивления, Rs.

Х3.2.2 В схеме, показанной на рис. Х1.2 (а), ток образца Ix вырабатывает через стандартное сопротивление Rs уменьшение значения напряжения, которое увеличивается усилителем постоянного тока, и считывается на измерительном приборе или гальванометре. Коэффициент увеличение усилителя обычно стабилизируется с помощью сопротивления обратной связи Rf с выхода усилителя. Измерительный прибор может быть откалиброван для считывания напряжения обратной связи Vf, которое определяется по выявленному значению сопротивления Rf, и тока обратной связи, проходящего через него. Если усилитель имеет достаточный коэффициент усиления, напряжение обратной связи, Vs отличается от напряжения IxRs на незначительную величину. Как показано на рисунке X1.2 (a), вспомогательный провод от источника напряжения Vx может быть подключен к любому концу резистора обратной связи Rf. При подключении к соединению Rs и Rf (переключатель в точечном положении l) полное сопротивление Rs помещается в измерительную цепь, и любое переменное напряжение, возникающее на сопротивлении образца, усиливается только в той степени, что и постоянное напряжение IxRs. При подключении к другому концу Rf (положение переключателя 2) кажущееся сопротивление, помещенное в измерительную цепь, превышает отношение вырожденного усиления в Rs раз к собственному увеличению усилителя; любое переменное напряжение, возникающее на сопротивлении образца, затем усиливается внутренним увеличением усилителя.

X3.2.3 В схеме, показанной на рисунке X1.2 (b), ток образца, Ix, вызывает уменьшение значения напряжения на стандартном сопротивлении, Rs, которое может быть сбалансировано или не может быть сбалансированно путем регулировки противоположного напряжения Vs, от калиброванного потенциометра. Если противоположное напряжение не используется, уменьшение значения напряжения на стандартном сопротивлении Rs увеличивается усилителем или электрометром постоянного тока и отображается на измерительном приборе или гальванометре. Это приводит к уменьшению значения напряжения между измерительным электродом и защитным электродом, что может вызвать погрешность в измерении тока, если только сопротивление между измерительным электродом и защитным электродом не менее чем в 10-100 раз больше сопротивления Rs. Если используется противоположное напряжение Vs, усилитель или электрометр постоянного тока служит только в качестве очень чувствительного нуль-детектора с высоким сопротивлением. Вспомогательный провод от источника напряжения Vx подключается, как показано, для включения потенциометра в измерительную цепь. Если соединения выполняются таким образом, в измерительной цепи не возникает никакого сопротивления, и, следовательно, между измерительным электродом и защитным электродом не возникает уменьшение значения напряжения. Тем не менее, резко увеличивающаяся доля Rs включена в измерительную схему, так как потенциометр выведен из равновесия. Любое переменное напряжение, возникающее на сопротивлении образца, усиливается чистым увлечением значения усилителя. Усилитель может быть либо усилителем постоянного напряжения, либо усилителем переменного напряжения, снабженным входными и выходными преобразователями. Индуцированные переменные значения напряжения на образце часто бывают достаточно проблематичными, так как требуется резистивно-емкостный фильтр, предшествующий усилителю. Входное сопротивление данного фильтра должно быть, как минимум в 100 раз больше, чем сопротивление, которое помещается в измерительную цепь сопротивлением Rs.

Х3.2.4 Сопротивление Rx, или проводимость, Gx, рассчитывается следующим образом:

Rx = 1/Gx = Vx/Ix = (Vx/Vs) Rs                                  (X3.2)

где Vx – приложенное напряжение,

Ix – ток образца,

Rs – стандартное сопротивление, и

Vs – уменьшение значения напряжения на значение Rs, указанное измерителем выходного сигнала усилителя, электрометром или калиброванным потенциометром

X3.3 Метод изменения скорости при изменении напряжения

Х3.3.1 Если электроемкость образца сравнительно велика или необходимо измерить конденсаторы, то кажущееся сопротивление Rx можно определить по напряжению зарядки V0, по значению электроемкости образца, C0 (электроемкость Cx при 1000 Гц), и скоростью изменения напряжения, dV/dt, используя схему на рисунке X3.1 [19[. Для измерения образец заряжается путем замыкания S2  путем короткого замыкания электрометра S1.

Рисунок X3.1 – Метод изменения скорости при изменении напряжения

Если впоследствии S1 разрывается, значение напряжения на образце будет падать, так как токи утечки и поглощения должны быть поданы электроемкостью C0, а не V0. Падение напряжения на образце будет показано электрометром. Если устройство записи подключено к выходной части электрометра, скорость изменения напряжения, dV/dt, может быть считана с записи прибора в любое желаемое время после закрытия S2 (обычно указывается значение 60 с). В качестве альтернативы можно использовать напряжение ∆V, появляющееся на электрометре за время, ∆t. Поскольку это дает среднее значение скорости изменения напряжения в течение Δt времени, оно должно быть центрировано в указанное время электрификации (время с момента закрытия S2).

Х3.3.2 Если входное сопротивление электрометра больше, чем кажущееся сопротивление образца, а входная электроемкость составляет 0,01 или меньше от электроёмкости образца, то видимое сопротивление в момент, если рассчитываются значения dV/dt или ΔV/Δt, определяется по следующей формуле

Rx = V0/Ix = V0dt/C0dVm или V0Δt/C0ΔVm                                  (X3.3)

в зависимости от того, используется ли устройство записи. Если входное сопротивление или электроемкость электрометра нельзя игнорировать или если значение Vm больше, чем небольшая доля значения V0, следует использовать полную формулу.

Rs =V0Rx+RmRmVm/(C0+Cm)dVm/dt                          (X3.4)

где C0 – электроемкость Cx при 1000 Гц,

Rm – входное сопротивление электрометра,

Сm – входная емкость электрометра,

V0 – приложенное напряжение, и

Vm – показания электрометра = снижение значения напряжения на Cx.

X3.4 Метод сравнения с использованием гальванометра или усилителя постоянного тока [1]

Х3.4.1 Стандартное сопротивление Rs и гальванометр или усилитель постоянного тока подключены к источнику напряжения и к образцу для испытаний, как показано на рисунке Х3.1. Гальванометр и связанный с ним шунт Айртона относится к одному и тому же положению, что описано в X3.1.1. Вместо гальванометра может использоваться усилитель эквивалентной чувствительности к постоянному току с соответствующим индикатором. Пригодно, но не обязательно и не желательно, если в качестве источника напряжения используются батареи (если не используется вольтметр с высоким входным сопротивлением), чтобы подключить вольтметр к источнику для непрерывной проверки его напряжения. Переключатель предназначен для замыкания неизвестного сопротивления в процессе измерения. Иногда предусматривается короткое замыкание либо неизвестного, либо стандартного сопротивления, но не оба одновременно.

Х3.4.2 В целом, желательно всегда оставлять стандартное сопротивление в цепи, чтобы предотвратить повреждение измерителя тока в случае повреждения образца. Если шунт установлен в наименее чувствительное положение, а переключатель разомкнут, подается напряжение. Затем шунт Айртона настраивается так, чтобы дать как можно более близкое к максимальному показание шкалы. В конце времени электрификации отмечаются погрешности dx и коэффициент шунтирования Fx. Затем шунт устанавливается в наименее чувствительное положение, и переключатель замыкается для замыкания неизвестного сопротивления. Опять же шунт настраивается так, чтобы дать как можно более близкое к максимальному показание шкалы, и отмечается погрешности гальванометра или измерителя, ds, и коэффициент шунтирования, Fs. Предполагается, что чувствительность к току гальванометра или усилителя одинакова при почти равных отклонениях dx и ds.

Х3.4.3 Неизвестное сопротивление Rx или проводимость Gx рассчитывается следующим образом:

R = 1/Gx = Rs(dsFs/dxFx)- 1                                (X3.5)

где Fx и Fs – это отношения полного тока к гальванометру или усилителю постоянного тока со значением Rx в цепи и с коротким замыканием, соответственно.

Х3.4.4 В случае короткого замыкания Rs, когда Rx находится в цепи или отношение Fs к Fx больше 100, значение Rx или Gx вычисляется следующим образом:

Rx= 1/Gx = R(dsFs/dxFx)                                    (X3.6)

X3.5 Методы сравнения с использованием моста Уитстоуна [2]

X3.5.1 Испытуемый образец соединен с одним плечом моста Уитстоуна, как показано на рис. Х1.4. Три известных рычага должны иметь максимально высокое сопротивление, ограниченное погрешностями, присущими таким резисторам. Обычно самое низкое сопротивление, RA, используется для удобной регулировки баланса, причем либо RB, либо RN изменяются в десятичных шагах. Детектор должен служить в качестве усилителя постоянного тока с высоким входным сопротивлением по сравнению с любым из этих рычагов.

Х3.5.2 Неизвестное сопротивление Rx или проводимость Gx рассчитывается следующим образом:

Rx= 1/Gx = RB RN/ RA                                             (X3.7)

где RA, RB и RN являются такими же, как показано на рисунке X1.4. Если рычаг А является пусковым сопротивлением, его циферблат можно откалибровать для считывания непосредственно в мОм после умножения на коэффициент RB RN, который можно варьировать в десятичных шагах.

X3.6 Записи

Возможно непрерывно записывать значения неизвестного сопротивления или соответствующее значение тока при известном напряжении. Как правило, это достигается путем адаптации метода вольтметр-амперметр с использованием усиления постоянного тока (X3.2). Нулевой дрейф усилителей постоянного тока с прямой связью, хотя и достаточно медленный для измерений X3.2, может быть слишком быстрым для непрерывной записи. Эта проблема может быть решена путем периодических проверок значения нуля или использования усилителя переменного тока с входным и выходным преобразователем. Индикатор, показанный на рисунке X1.2 (a), может быть заменен записывающим миллиамперметром или милливольтметром в зависимости от используемого усилителя. Устройство записи может быть либо типа отклонения, либо компенсационного типа, последний обычно имеет меньшую погрешность. Регистраторы компенсационного типа также можно использовать для выполнения функции автоматической регулировки потенциометра, показанного на рисунке X1.2 (b), и тем самым указать и регистрировать измеряемую величину. Характеристики усилителя, механизма балансировки записывающего устройства и потенциометра могут быть выполнены так, чтобы они представляли собой хорошо интегрированную, устойчивую, электромеханическую систему обратной связи с высокой чувствительностью и низкими значениями погрешности. Такие системы также могут быть снабжены потенциометром, питаемым от того же источника стабильного напряжения, что и образец, тем самым устраняя погрешность вольтметра и обеспечивая чувствительность и точность, сопоставимые с положениями в методе моста Уитстона (X3.5).

X3.7 Приборы с прямым считыванием

Существуют и, в общем случае, приборы, которые напрямую показывают сопротивление, путем определения соотношения напряжения и тока в мостовых методах или связанных режимах. Некоторые устройства включают в себя различные расширенные функции и уточнения, такие как цифровое считывание. Большинство инструментов прямого считывания являются автономными, портативными и включают в себя стабильный источник постоянного тока с возможностью испытания нескольких напряжений, нулевой детектор или индикатор и все соответствующие вспомогательные устройства. Точность измерений несколько варьируется в зависимости от типа оборудования и диапазона охватываемых сопротивлений; для более сложных приборов сопоставима с полученной с помощью метода вольтметра-амперметра с использованием гальванометра (X3.1). Приборы для прямого считывания не обязательно вытесняют какие-либо другие характерные методы измерения, описанные в этом Приложении, но предлагают простоту и удобство как для систематических, так и для исследовательских измерений сопротивления.

Библиография

[1] Curtis, H. L., «Insulating Properties of Solid Dielectric» Bulletin, National Institute of Standards and Technology, Vol II, 1915, Scientific Paper No. 234, pp. 369–417 (Изоляционные свойства твердого диэлектрика). [2] Field, R. F., «How Humidity Affects Insulation, Part I, D-C Phenomena» General Radio Experimenter, Vol 20, Nos. 2 and 3, July–August 1945 (Влияние влажности на изоляцию, часть I, D-C-явления).

[3] Field, R. F., «The Formation of Ionized Water Films on Dielectrics Under Conditions of High Humidity» Journal of Applied Physics, Vol 5, May 1946 (Формирование ионизированных пленок воды на диэлектриках в условиях повышенной влажности).

[4] Herou, R., and LaCoste, R., «Sur La Me´sure Des Resistivities et L’Etude de Conditionnement des Isolantes en Feuilles» Report IEC 15-GT2 (France) April 4, 1963 (Об измерении удельного сопротивления и исследовании упаковки изоляционных).

[5] Thompson, B. H., and Mathes, K. N., «Electrolytic Corrosion – Methods of Evaluating Materials Used in Tropical Service» Transactions, American Institute of Electrical Engineers, Vol 64, June 1945, p. 287 (Электролитическая коррозия. Методы оценки материалов, используемых в тропической службе).

[6] Scott, A. H., «Anomalous Conductance Behavior in Polymers» Report of the 1965 Conference on Electrical Insulation, NRC-NAS (Аномальное поведение проводимости в полимерах).

[7] Amey, W. G., and Hamberger, F., Jr., «A Method for Evaluating the Surface and Volume Resistance Characteristics of Solid Dielectric Materials» Proceedings, American Society for Testing and Materials, Vol 49, 1949, pp. 1079–1091 (Метод оценки характеристик поверхностного и объемного сопротивления твердых диэлектрических материалов).

[8] Witt, R. K., Chapman, J. J., and Raskin, B. L., «Measuring of Surface and Volume Resistance» Modern Plastics, Vol 24, No. 8, April 1947, p. 152 (Измерение поверхностного и объемного сопротивления).

[9] Scott, A. H.,»Insulation Resistance Measurements» Fourth Electrical Insulation Conference, Washington, DC, February 19–22, 1962 (Измерения сопротивления изоляции).

[10] Occhini, E., and Maschio, G., «Electrical Characteristics of Oil-Impregnated Paper as Insulation for HV-DC Cables» IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol PAS-86, No. 3, March 1967 (Электрические характеристики бумаги с масляной пропиткой в качестве изоляции для кабелей высокого напряжения постоянного тока).

[11] Kline, G. M., Martin, A. R., and Crouse, W. A., «Sorption of Water by Plastics» Proceedings, American Society for Testing and Materials, Vol 40, 1940, pp. 1273–1282 (Сорбция воды пластмассами).

[12] Greenfield, E. W., «Insulation Resistance Measurements» Electrical Engineering, Vol 66, July 1947, pp. 698–703 (Измерения сопротивления изоляции).

[13] Cole, K. S., and Cole, R. H., «Dispersion and Absorption in Dielectrics, II Direct Current Characteristics» Journal of Chemical Physics, Vol 10, 1942 (Дисперсия и поглощение в диэлектриках. II Характеристики постоянного тока. Журнал химической физики).

[14] Field, R. F., «Interpretation of Current-Time Curves as Applied to Insulation Testing» AIEE Boston District Meeting, April 19–20, 1944 (Интерпретация кривых текущего времени применительно к испытаниям изоляции).

[15] Lauritzen, J. I., «The Effective Area of a Guarded Electrode» Annual Report, Conference on Electrical Insulation. NAS-NRC Publication 1141, 1963 (Эффективная площадь охраняемого электрода).

[16] Endicott, H. S., «Guard-Gap Correction for Guarded-Electrode Measurements and Exact Equations for the Two-Fluid Method of Measuring Permittivity and Loss» Journal of Testing and Evaluation, Vol 4, No. 3, May 1976, pp. 188–195 (Поправка защитного зазора для измерений с помощью защищенного электрода и точные уравнения для двухжидкостного метода измерения диэлектрической проницаемости и потерь).

[17] Turner, E. F., Brancato, E. L., and Price, W., «The Measurement of Insulation Conductivity» NRL Report 5060, Naval Research Laboratory, Feb. 25, 1958 (Измерение проводимости изоляции).

[18] Dorcas, D. S., and Scott, R. N., «Instrumentation for Measuring the D-C Conductivity of Very High Resistivity Materials» Review of Scientific Instruments, Vol 35, No. 9, September 1964 (Обзор научных приборов).

[19] Endicott, H. S., «Insulation Resistance, Absorption, and Their Measurement» Annual Report, Conference on Electrical Insulation, NAS-NRC Publication, 1958 (Сопротивление изоляции, поглощение и их измерение).

УДК 662.998:006.354                                                                        МКС 29.035.01 (IDT)

Ключевые слова: сопротивление DC, изоляционное сопротивление, поверхностное сопротивление, поверхностное удельное сопротивление, объемное сопротивление, объёмное удельное сопротивление

УДК 662.998:006.354                                                                        МКС 29.035.01 (IDT)

Ключевые слова: сопротивление DC, изоляционное сопротивление, поверхностное сопротивление, поверхностное удельное сопротивление, объемное сопротивление, объёмное удельное сопротивление

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution»

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсінова |

) Для ознакомления со ссылками на стандарты ASTM, см веб-сайт ASTM www.astm.org или обратиться в службу поддержки клиентов ASTM по адресу service@astm.org. Для ежегодной книги ASTM/ Информация об объеме стандартов приведена на странице Сводная информация о стандарте на веб-сайте ASTM.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1