Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ЭТАЛОННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАТОРЫ

Методика калибровки

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 20__года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ЭТАЛОННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАТОРЫ

Методика калибровки

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эталонные дифференциаторы (далее – дифференциаторы), отечественного или зарубежного производства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы силы постоянного электрического тока рабочим эталонам и рабочим средствам измерений, с целью обеспечения единства измерений в Республике Казахстан.

При необходимости стандарт может применяться в качестве основы при разработке методик калибровки с учетом дополнительных требований и других условий калибровки.

Калибровка проводится в соответствии с требованиями СТ РК 2.12, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.12-2013 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Сертификат о калибровке: Документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

Средства калибровки: Эталоны единиц величины или другие средства измерений и вспомогательное оборудование, применяемые при проведении калибровки.

Стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная как стандартное отклонение.

Суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, когда результат получают из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется в зависимости от изменения этих величин.

Расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

Коэффициент охвата: Числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

4 Общие положения

При проведении калибровки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции калибровки

| Наименование операции | Номер пункта подпункта стандарта |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 10.1 |
| Опробование | 10.2 |
| Определение погрешности при воспроизведении силы постоянного тока - определение случайных погрешностей дифференциатора; - определение неисключенных систематических погрешностей дифференциатора; - определения емкости дифференциаторов; - определение среднего значения неисключенной части паразитного тока ∆IП выходных цепей эталона | 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 |

5 Средства калибровки

5.1 При проведении калибровки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства калибровки

| Номер пункта, подпункта стандарта | Наименование и метрологические характеристики эталонных и вспомогательных средств измерений |
| --- | --- |
| 6-10 | Барометр-анероид, диапазон измерения (610 - 790) мм рт.ст., предел допускаемой погрешности ± 0,8 мм рт.ст.; Психрометр аспирационный, диапазон измерений относительной влажности от 10 % до 100 %; Термометр, диапазон температур от 0 до 50 C, цена деления 0,1 C |
| 10.3 | Вольтметр – калибратор многофункциональный, диапазон измерения постоянного напряжения 1 мВ – 24 В; основная погрешность 0,008 % |
| 10.3 | Мост переменного тока, диапазон измерения емкости: 0,9 – 12000 пФ, основная погрешность: 1 пФ - 0,05 %; 10 пФ - 0,02 %; (100 - 10000) пФ - 0,005 % |
| 10.3 | Вольтметр универсальный электрометрический, диапазон измерения постоянного тока 10-13 10-17 А, основная погрешность (10 – 60) % |
| 10.3 | Источник-измеритель Диапазон измерения постоянного напряжения от 5 мВ до10 В; основная погрешность 1,5 % |

5.2 Допускается применение других средств измерений по точности не хуже, указанных в таблице 2 настоящего стандарта.

5.3 Средства калибровки должны иметь прослеживаемость к государственным эталонам единиц величин, а при их отсутствии к национальным эталонам единиц величин зарубежных стран.

6 Условия калибровки

6.1 При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ºС …………………………    20 ± 5

- относительная влажность окружающего воздуха, %……………  60 ± 20

- атмосферное давление, кПа ………………………………      от 84 до 106

- напряжение сети переменного тока, В                                          220 ± 22

- частота, Гц                                                                                          50 ± 0,5

Комплектность, размещение и монтаж эталона должны соответствовать требованиям, указанным ЭД на дифференциатор.

Подготовка дифференциатор и средств поверки к исследованию характеристик эталона должна проводиться в соответствии с требованиями РЭ эталона и эксплуатационной документации на средства поверки.

7 Требования к квалификации исполнителей

К проведению калибровки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, изучившие настоящую методику калибровки и ознакомленные с эксплуатационной документацией (далее – ЭД) на дифференциатор.

8 Требования безопасности

При проведении калибровки должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности труда, установленные в организации, проводящей калибровку, а также изложенные в соответствующих разделах ЭД калибруемого дифференциатора и средств калибровки.

9 Порядок подготовки к калибровке

Перед проведением калибровки дифференциатор должен быть выдержан в климатических условиях, соответствующих условиям калибровки, не менее 8 часов.

В случае, если дифференциатор находился при температуре ниже 0 ºС, время выдержки должно быть не менее 24 часов.

Дифференциатор должен быть подготовлен к работе в соответствии с требованиями ЭД на него.

10.Проведение калибровки

10.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- соответствие комплектности дифференциатор требованиям ЭД;

- отсутствие механических повреждений корпуса, соединений и соединительных кабелей;

- соответствие защитного заземления и экранировки требованиям Правил хранения и применения эталона.

При невыполнении вышеуказанных требований эталон признается непригодным и к дальнейшей калибровке не допускается.

10.2 Опробование

Опробование и проверка общего функционирования могут быть совмещены с определением основной погрешности эталона.

Убедитесь, что дифференциатор функционирует в режиме воспроизведения постоянного тока в диапазоне 1·10-15  1·10-9 А в соответствии с ЭД.

При наличии отказов при проверке функционирования, дифференциатор признается непригодным для проведения дальнейшей калибровки.

10.3 Определение погрешности при воспроизведении силы постоянного тока

10.3.1 Определение случайных погрешностей дифференциатора

Определение случайных погрешностей дифференциатора для определения среднего квадратического отклонения (далее – СКО) средних значений силы тока и и неопределенности типа А производится методом прямых измерений силы тока, воспроизводимого дифференциатором, электрометрическим вольтметром.

СКО среднего значения воспроизводимой силы тока за период времени 100 с определяется при 20 измерениях на каждом поддиапазоне тока (по 10 измерений при положительной и отрицательной полярности тока).

Рекомендуется производить по четыре измерения за каждый цикл воспроизведения силы тока.

СКО результата измерений на дифференциаторе для каждого поддиапазона определяют как среднее значение при положительной и отрицательной полярности тока.

В диапазоне 1·10-14  1·10-9 А допускается проводить определение случайных погрешностей дифференциатора методом прямых измерений.

Результаты исследования считаются положительными, если рассчитанное значение неопределенности типа А не превышает значений, указанных в ЭД.

10.3.2 Определение неисключенных систематических погрешностей дифференциатора

Определение неисключенных систематических погрешностей дифференциатора осуществляется поэлементным способом, предусматривающим экспериментальное определение основных составляющих погрешности с последующим расчетом общей погрешности.

В основу работы дифференциатора положен принцип заряда конденсатора C напряжением V, изменяющимся во времени с постоянной скоростью dVdt. В результате сила тока, воспроизводимая эталона, определяется по формуле (1):

I = C,						(1)

где С – значение емкости конденсатора ДБ, Ф;

dVdt – крутизна выходного напряжения МЛИН, В/с.

Аппаратурная реализация дифференциатора приводит к необходимости учета такого дополнительного влияющего фактора, как среднее значение паразитного тока IП. Поэтому в общем случае сила тока IЭ, воспроизводимая на выходе эталона, определяется согласно формуле (2):

,						(2)

# где СД – емкость конденсатора ДБ, Ф;

# – крутизна линейно изменяющегося напряжения (далее обозначена – S), B/c;

# ∆V – значение напряжения за время воспроизведения силы тока ∆t, В;

# ∆t – время воспроизведения силы тока, с;

# IП – среднее значение паразитного тока, А.

# Среднее значение паразитного тока, в свою очередь, можно представить в виде двух составляющих согласно формуле (3):

# IП = IПП + ∆IП,						(3)

где IПП – постоянная составляющая среднего значения паразитного тока, А;

∆IП – неисключаемая часть среднего значения паразитного тока, А.

# Поскольку постоянная составляющая среднего значения паразитного тока при передаче размера единицы тока может быть скомпенсирована или учтена методически, то воспроизводимая на выходе эталона сила тока IЭ определяется по формуле (4):

# IЭ = CД∙S + ∆IП					(4)

10.3.3 Определения емкости эталонных дифференциаторов (определение коэффициента пропорциональности Кэ для нахождения длительности пилообразной функции)

Схема соединения приборов для измерения емкости ДБ представлена на рисунке 1.

ДБ

U

U1    АН

А

I

I1

Рисунок 1 Схема соединения приборов

ДБ – дифференцирующий блок;

А – мост переменного тока;

К1 – кабель соединительный из комплекта моста переменного тока

Емкость дифференцирующих конденсаторов СД измеряют мостом переменного тока для всех ДБ.

Перед измерением емкости с ДБ необходимо снять крышку с маркировкой «▲», а по окончании измерения сразу установить на прежнее место.

Измерение емкости ДБ производится при нормальном значении испытательного напряжения моста.

Для подключения соединительного кабеля моста к контрольным гнездам дифференциаторов используется контакт и зажим типа «крокодил».

5. В качестве точки «┴» на рисунке 1 используется корпус розетки «вход» ДБ.

10.4.4 Определение среднего значения неисключенной части паразитного тока ∆IП выходных цепей эталона

Определение среднего значения неисключенной части паразитного тока ∆IП выходных цепей эталона производите на каждом из поддиапазонов.

Измерьте 10 раз по 100 с среднее значение неисключенной части паразитного тока вольтметром с подключенным к аналоговому выходу источника-измерителя в режиме измерения напряжения.

Измерение среднего значения неисключенной части паразитного тока производится при быстродействии вольтметра равном 100 с.

Допускается определение среднего значения n показаний вольтметра
(n > 100 в течение 15 мин) с помощью средств вычислительной техники.

Определите неисключенную часть среднего значения паразитного тока, исключая выбросы паразитного тока.

Выбросами следует считать значения неисключенной части паразитного тока, превышающие допустимые значения более чем в 5 раз.

Составляющая основной погрешности, обусловленная влиянием неисключенной части паразитного тока δП, в процентах определяется по формуле (5):

,							(5)

где IН – номинальное значение тока, воспроизводимого эталоном, на исследуемом диапазоне измерений.

Результаты исследования считаются положительными, если расчетное значение неисключенной части погрешности паразитного тока δП находится в пределах, указанных в ЭД.

При исследованиях допускается определение неисключенной части среднего значения паразитного тока проводить только в случае, если СКО среднего значения воспроизводимого эталоном тока превышает указанные в ЭД значения.

Погрешность воспроизведения тока δIэ в процентах определите по формуле (6):

,				(6)

где δS – составляющая основной погрешности в процентах, равная максимальной относительной погрешности измерения крутизны выходного напряжения МЛИН;

δС – составляющая основной погрешности в процентах, обусловленная неточностью измерения емкости конденсатора ДБ, равная основной погрешности моста АН 2700 А для соответствующих емкостей;

δV – составляющая основной погрешности в процентах, обусловленная неточностью измерения напряжения, равная основной погрешности прибора ВК2-40 в измеряемых точках;

δП – составляющая основной погрешности в процентах, обусловленная влиянием неисключенной части паразитного тока выходной цепи эталона;

ΔS – составляющая погрешности, обусловленная нелинейностью крутизны, определяется параметрами схемы и может быть принята равной 0,05 %;

ΔС – составляющая погрешности, обусловленная нестабильностью емкости дифференциаторов.

Метрологические характеристики дифференциатора соответствуют требованиям ЭД, если значения δIэ, определенные по формуле (6), не превышают допускаемых значений, указанных в ЭД.

11 Обработка результатов измерений

При калибровке дифференциатора определяют действительное значение калибровочной характеристики в каждой калибруемой точке.

Расчет неопределенности измерений производится в соответствии с [2].

Пример алгоритма расчета неопределенности приведен в приложении А.

12 Оформление результатов калибровки

12.1 По результатам калибровки на дифференциатор наносится калибровочный знак, оформляется сертификат калибровки и протокол в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, СТ РК 2.12.

12.2 При необходимости в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 оформляется протокол калибровки и вносится запись в ЭД СИ.

Приложение А

(обязательное)

Расчет неопределенности измерений при калибровке дифференциатора

Исходя из уравнения измерения (4) и принимая во внимание погрешность аппаратуры, используемой при поэлементной поверке эталона, определены границы НСП на разных диапазонах воспроизведения тока.

Предполагая равномерный закон распределения неисключенных систематических составляющих суммарной погрешности внутри границ  C, V, t,  Iп, определяют СКО неисключенной систематической составляющей погрешности результата измерений по (А.1):

,			(А.1)

где  = ;      = ;      = ;

– коэффициенты влияния.

Стандартную неопределенность по типу В определите из выражения (А.2):

(А.2)

Суммарную стандартную неопределенность вычислите по формуле (А.3):

(А.3)

Расширенную неопределенность при Р = 0,95 и k = 2 определите как
UР = k∙uC.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

[2] РМГ 43-2001 Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений.

МКС 17.020

Ключевые слова: аэрозольные частицы, калибровка, стандартная неопределенность, объемный расход

МКС 17.020

Ключевые слова: аэрозольные частицы, калибровка, стандартная неопределенность, объемный расход

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева