НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие и антисептики химические

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНГИЦИДНОЙ ИЛИ ДРОЖЖЕВОЙ АКТИВНОСТИ

Методы испытаний и требования (фаза 1)

СТ РК EN 1275–____

(EN 1275:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics — Test method and requirements (phase 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 1275:2005 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 1275:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics — Test method and requirements (phase 1) (Средства дезинфицирующие и антисептики химические. Количественное испытание суспензии для оценки фунгицидной или дрожжевой активности. Метод испытания и требования (фаза 1))

Европейский стандарт EN 1275:2005 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведосм3ение будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или чтично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования	2

5	Методы испытания	2

5.1	Сущность метода	2

5.2	Вещества и реактивы	3

5.3	Приборы и лабораторная посуда	5

5.4	Подготовка суспензий тест-организмов и испытываемых растворов продуктов	6

5.5	Процедура оценки фунгицидной или дрожжевой активности продукта	9

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	14

5.7	Валидация методологии	17

5.8	Выражение результатов и прецизионность	18

5.9	Интерпретация результатов - заключение	19

5.10	Протокол испытания	19

Приложение A (информационное) Указанные штаммы в национальных коллекциях	21

Приложение B (информационное) Подходящие нейтрализаторы и промывочные жидкости	22

Приложение C (информационное) Графическое представление процедур испытаний	24

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытаний	26

Приложение E (информационное) Прецизионность результата испытания	      32

Приложение F (информационное) Информация о применении и интерпретации Европейских стандартов химических дезинфицирующих средств и антисептиков	35

Библиография	                                                                                  37

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	38

Введение

Настоящий стандарт устанавливает испытываемые суспензии для определения того, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство основным фунгицидным или основным дрожжевым действием в областях, описанных в области применения. Пригодность продукта для определённой цели не может быть определена с помощью настоящего метода испытаний. Поэтому продукты подвергаются дальнейшим испытаниям с помощью соответствующих испытаний, указанных в Европейских стандартах, для оценки их активности в условиях, соответствующих их предполагаемому использованию.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие и антисептики химические

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНГИЦИДНОЙ ИЛИ ДРОЖЖЕВОЙ АКТИВНОСТИ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Методы испытаний и требования (фаза 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к базовой фунгицидной или основной дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые при разбавлении водой образуют гомогенный, физически стабильный препарат. Продукты могут быть испытаны только при концентрации 80 % или меньше, так как некоторое разбавление всегда производится путём добавления тест-организмов и воды.

Настоящий стандарт распространяется на активные вещества (противогрибковые биоциды) и разрабатываемые составы, которые планируется использовать в пищевой, промышленной, бытовой и институциональной, медицинской и ветеринарной областях. Это относится также к оценке фунгицидной или дрожжевой активности химических антисептиков и дезинфицирующих средств, когда соответствующие стандарты недоступны.

Примечания

1 Настоящий  стандарт не оценивает активность продукта по назначению.

2 Настоящий  метод соответствует фазе 1 испытания (Приложение F).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

ISO 4793:1980 Laboratory sintered (fritted) filters – Porosity grading, classification and designation (Фильтры лабораторные спекшиеся (пористые). Класс пористости, классификация и обозначение).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Продукт (product): Химическое вещество или состав, используемый в качестве химического дезинфицирующего или антисептического средства.

3.2 Фунгицидный (fungicide): Продукт, убивающий грибки (плесень и дрожжи) и их споры при определенных условиях.

Примечание – Прилагательное, производное от слова «фунгицид», означает «противогрибковый».

3.3 Фунгицидная активность (fungicidal activity): Способность продукта снижать количество жизнеспособных вегетативных дрожжевых клеток и спор плесени у соответствующих тест-организмов при определенных условиях.

3.4 Фунгистатическая активность (fungistatic activity): Способность продукта подавлять рост грибков (плесени и/или дрожжей) в определенных условиях.

3.5 Дрожжевой (препарат) (yeasticide): Продукт, убивающий дрожжи в определенных условиях.

Примечание – Прилагательное, производное от слова «дрожжевой», означает «противодрожжевой».

3.6 Дрожжевая активность (yeasticidal activity): Способность продукта снижать количество жизнеспособных дрожжевых клеток соответствующих тест-организмов при определенных условиях.

- Требования

Продукт должен демонстрировать сокращение на не менее 4 десятичных логарифмов (lg) при испытании в соответствии с разделом 5.

Фунгицидную активность следует оценивать с использованием, по крайней мере, следующих обязательных экспериментальных условий испытаний: два тест-организма (Candida albicans – вегетативные клетки и Aspergillus niger –  споры), 20 °C, 15 мин.

Дрожжевую активность следует оценивать с использованием, по крайней мере, следующих обязательных экспериментальных условий испытаний: один тест-организм (Candida albicans – вегетативные клетки), 20 °C, 15 мин.

Если указано, фунгицидную или дрожжевую активность можно определить с использованием дополнительных значений времени контакта, температуры и тест-организмов в соответствии с 5.2.1 и 5.5.1.1.

Примечания

1 Для этих дополнительных условий определённая в результате концентрация может быть ниже, чем концентрация, полученная в обязательных условиях испытаний.

2 При концентрации, определённой в результате, нет необходимости демонстрировать сокращение на            4 lg в обязательных условиях испытаний.

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он был доставлен (самая высокая испытываемая концентрация  равна  80 %) и/или разбавленный водой, добавляют к испытываемой суспензии грибов (дрожжевых клеток или спор плесени). Смесь выдерживают при (20 ± 1) °C в течение 15 мин (± 10) с (обязательные условия испытаний). По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту, и фунгицидная и/или фунгистатическая активность в этой чти немедленно нейтрализуется или подавляется утверждённым методом. Выбранный метод – разбавление-нейтрализация. Если подходящий нейтрализатор не может быть найден, используется мембранная фильтрация. Определяют количество выживших грибов в каждом образце и рассчитывают  сокращение.

5.1.2 Испытание проводится с использованием вегетативных клеток Candida albicans и спор Aspergillus niger (фунгицидная активность) или только вегетативных клеток Candida albicans (дрожжевая активность) в качестве тест-организмов (обязательные условия испытания).

5.1.3 Указываются дополнительное и вспомогательное время и температуры контакта. Могут использоваться дополнительные тест-организмы.

Вещества и реактивы

5.2.1 Тест-организмы

Фунгицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов:)

- Candida albicans     ATCC 10231;

- Aspergillus niger     ATCC 16404.

Активность дрожжевого грибка оценивают только с использованием Candida albicans.

Примечание – См. приложение A для получения информации о штаммах в некоторых других коллекциях культур.

Требуемая температура инкубации для этих тест-организмов составляет (30 ± 1) °C (см. 5.3.2.3).

Если используются дополнительные тест-организмы, они должны быть инкубированы в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в протоколе испытания. Если отобранные дополнительные тест-организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проверить их пригодность для получения необходимого посевного материала. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, должны быть указаны их идентификационные характеристики. Кроме того, они должны храниться в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Питательные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, указанные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемый вес должен быть скорректирован с учётом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты (ч.д.а.) и/или подходить для микробиологических целей. Реактивы не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тест-организмов.

Примечания

- Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

- Для каждой питательной среды и каждого реактива должны быть установлены ограничения на использование.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежедистиллированной в стеклянном сосуде, а не деминерализованной. Стерилизацию проводят  в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)).

Примечания

1 Стерилизация не требуется, если используется вода, например, для приготовления питательных сред и впоследствии стерилизовать.

2 Если дистиллированная вода надлежащего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [1].

5.2.2.3 Агар с солодовым экстрактом (МЕА)

Агар с солодовым экстрактом, состоящий из:

| Солодового экстракта | 30,0 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаиновый гидролизат соевого шрота | 3,0 г |
| Агар | 15,0 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должны быть эквивалентны (5,6 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

Примечание – В случае возникновения проблем с нейтрализацией (см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавить нейтрализатор в MEA. Приложение B даёт руководство по нейтрализаторам, которые можно использовать.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| хлорида натрия (NaCl) | 8,5 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH разбавителя должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть подтверждён для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.2, а также  должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, признанных пригодными для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.6 Промывочная жидкость (для мембранной фильтрации)

Промывочная жидкость должна быть подтверждена для испытываемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.3. Промывочная жидкость должна быть стерильной, совместимой с мембраной фильтра и способной к фильтрации через  мембрану фильтра в условиях испытаний, описанных в 5.5.3.

Примечание – Информация о промывочных жидкостях, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

Приборы и лабораторная посуда

5.3.1 Общие положения

Вся  лабораторная посуда  и детали приборов, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами  или образцом, за исключением поставляемых стерильными должны пройти стерилизацию одним из следующих методов:

- влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

- сухим теплом, в термошкафе (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и, в частности, следующие:

5.3.2.1 Приборы для стерилизации:

- для стерилизации влажным теплом – автоклав, способный поддерживать температуру (1200+3) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

- для стерилизации сухим теплом – термошкаф, поддерживающий  температуру             (1800+5) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (1700+5) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или при (1600+5) °C при минимальном времени выдержки 2 ч.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования при (20 ± 1) °C, при (45 ± 1) °C (для поддержания расплавленного MEA в случае глубинного метода) и при дополнительных температурах испытаний  (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 Инкубатор, поддерживающий температуру (30 ± 1) °C.

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH при (20 ± 1) °C.

Примечание – Для измерения pH агаровой среды следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Встряхиватели

- Электромеханическая мешалка, например смеситель Vortex® 2);

- Механический встряхиватель.

5.3.2.7 Прибор для мембранной фильтрации, изготовленный из материала, совместимого с фильтруемыми веществами.

Прибор должен иметь фильтродержатель объёмом не менее 50 см3. Он должен подходить для использования с фильтрами диаметром от 47 до 50 мм и размером пор                   0,45 мкм для метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Для получения равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости от 20 до 40 с.

5.3.2.8 Конденсатор, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Градуированные пипетки номинальной вместимостью 10,0; 1,0; и 0,1 см3 или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри (чаши) размером от 90 до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные шарики диаметром от 3 до 4 мм.

5.3.2.12 Мерные колбы.

5.3.2.13 Фриттовый (пористый) фильтр с пористостью от 40 до 100 мкм в соответствии с ISO 4793.

5.3.2.14 Центрифуга (2000 gN)

5.3.2.15 Бутылки Ру или аналогичные колбы.

Подготовка суспензий тест-организмов и испытываемых растворов продуктов

5.4.1 Суспензии тест-организмов (суспензия для испытания и подтверждения)

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого тест-организма должны быть приготовлены две разные суспензии: «испытываемая суспензия» для проведения испытания и «подтверждающая суспензия» для проведения контролей и подтверждения метода.

5.4.1.2 Сохранение и исходные культуры тест-организмов

Тест-организмы и их исходные культуры должны быть подготовлены и сохранены в соответствии с EN 12353.

5.4.1.3 Рабочая культура тест-организмов

5.4.1.3.1 Candida albicans (дрожжи)

Для подготовки рабочую культуру Candida albicans (см. 5.2.1), подготавливают субкультуры из исходной культуры (см. 5.4.1.2), нанеся штрих на скошенную питательную среду  или чашки (см. 5.3.2.10) MEA (см. 5.2.2.3), и инкубируют  (см. 5.3.2.3). Через в период времени от  42 от 48 ч таким же образом готовят вторую субкультуру из первой и инкубируют от 42 до 48 ч. Из этой второй субкультуры таким же образом может быть получена третья субкультура. Вторая и (если производятся) третья субкультуры являются рабочими культурами.

Если невозможно подготовить вторую субкультуру в определённый день, 72-часовая субкультура может быть использована для последующего субкультивирования при условии, что субкультура хранилась в инкубаторе (см. 5.3.2.3) в течение 72 ч периода.

Никогда не создают и не используют  четвертую субкультуру.

5.4.1.3.2 Aspergillus niger (плесень)

Для Aspergillus niger (см. 5.2.1) берут только первую субкультуру, выращенную на MEA (см. 5.2.2.3) в бутылках Ру (см. 5.3.2.15), и инкубируют в течение от  9 до 11 дней. Дальнейшее субкультивирование не требуется.

5.4.1.3.3 Другие тест-организмы (дрожжи или плесень)

Для дополнительных тест-организмов любое отклонение от этого метода культивирования дрожжей или плесени, или подготовка суспензий должна быть отмечена с указанием причин в протоколе испытаний.

5.4.1.4.1 Candida albicans

Процедура подготовки испытываемой суспензии Candida albicans следующая:

a) Берут 10 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4) и помещают в колбу на 100 см3 с 5 г стеклянных шариков (см. 5.3.2.11). Берут рабочую культуру (см. 5.4.1.3.1) и переносят петли клеток в разбавитель (см. 5.2.2.4). Клетки следует суспендировать в разбавителе, потерев петлю о влажную стенку колбы, чтобы удалить клетки перед погружением в разбавитель. Колбу встряхивают механическим встряхивателем  (см. 5.3.2.6 b)) в течение 3 мин. Удаляют суспензию из стеклянных гранул и переносят в другую пробирку;

b) доводят количество клеток в суспензии от 1,5 × 107 КОЕ/см3 1) до                                     5,0 × 107 КОЕ/см3, используя разбавитель (см. 5.2.2.4), оценивая количество КОЕ любым подходящим способом. Эту испытываемую суспензию выдерживают на водяной бане при температуре испытания   (см.  5.5.1.1 a)) и используют  в течение 2 ч;

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества клеток (длина волны около 620 нм – длина пути кюветы 10 мм). Поэтому каждая лаборатория должна предоставлять данные калибровки для каждого тест-организма, зная, что подходящие значения оптической плотности обычно находятся в диапазоне от 0,200 до 0,350. Колориметр – подходящая альтернатива.

c) для расчёта готовят 10-5 и 10-6 разбавители испытываемой суспензии с использованием разбавителя (см. 5.2.2.4). Смешивают по  5.3.2.6 a).

Образец берут  по 1,0 см3  каждого разбавителя в двух экземплярах и  засевают, используя  глубинный или поверхностный метод.

1) При использовании глубиннного метода переносят каждый образец объёмом               1,0 см3 в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного МЕА                        (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C.

2) При использовании поверхностного метода распределяют каждый образец объёмом 1,0 см3, разделённый на порции приблизительно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности чашек, содержащих МЕА (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта см. 5.4.1.6.

5.4.1.4.2 Aspergillus niger

Процедура подготовки испытываемой суспензии Aspergillus niger следующая:

- нужно взять рабочую культуру (см. 5.4.1.3.2) и суспендируют споры в 10 см3 стерильного 0,05 % (мас/об) раствора полисорбата 80 в воде (см. 5.2.2.2). С помощью стеклянной палочки или шпателя отделяют конидиоспоры от поверхности культуры. Суспензию переносят в колбу и осторожно встряхивают вручную в течение одной минуты вместе с 5 г стеклянных гранул (см. 5.3.2.11). Суспензию фильтруют через пористый фильтр (см. 5.3.2.13);

- микроскопическое исследование проводят под увеличением до  400 сразу после подготовки и непосредственно перед испытанием, чтобы показать отсутствие фрагментов мицелия и прорастания спор (по крайней мере проверяют десять полей зрения на отсутствие обоих). Если присутствуют проросшие споры, от суспензии отказываются.

Если мицелий присутствует, то настраивают процесс промывки (центрифугирование) следующим образом. Отфильтрованную суспензию переносят в центрифужные пробирки. Отфильтрованную суспензию центрифугируют (см. 5.3.2.14) при 2000 gN в течение 20 мин. Конидиоспоры промывают не менее двух раз путём ресуспендирования в разбавителе (см. 5.2.2.4) и последующего центрифугирования. Если мицелий всё ещё присутствует, повторяют процесс промывания;

c) доводят количество спор в суспензии от 1,5 × 107 КОЕ/см3 до 5,0 × 107 КОЕ/ см3 с использованием разбавителя (см. 5.2.2.4), оценивая количество КОЕ любым подходящим способом. Суспензию используют в течение 4 ч. Её можно хранить до 2 дней в конденсаторе, а затем следует проверить непосредственно перед испытанием на отсутствие проросших спор (см. b)). В любом случае температуру нужно регулировать в соответствии с 5.5.1.4 только непосредственно перед началом испытания (см. 5.5.2 или 5.5.3).

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать устройство для расчёта клеток для регулировки количества клеток. При использовании подходящей расчётной камеры строго следуют инструкциям.

Поэтому каждая лаборатория должна предоставить данные калибровки, чтобы установить взаимосвязь между счётчиками, полученными с помощью счётного устройства, и расчётом (см. 5.4.1.6), полученными с помощью глубинного или поверхностного метода (см. 5.4.1.4.2 e)). Опытные лаборатории обнаружили, что необходимое количество спор лучше соответствует требуемому количеству спор, когда количество суспензии спор в приборе было на от 10 до 50 % выше, чем предполагаемое количество;

d) для расчёта готовят 10-5 и 10-6 разбавления испытываемой суспензии с использованием разбавителя (см. 5.2.2.4). Нужно смешать по  5.3.2.6 a).

Используют образец по 1,0 см3 каждого разбавления в двух экземплярах и  засеивают, используя глубинный или поверхностный метод.

1) При использовании глубинного метода переносят примерно половину каждого образца объёмом 1,0 см3 в отдельные чашки Петри (то есть, в двух экземплярах ровна  четырем чашкам) и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного MEA (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °С;

2) при использовании поверхностного метода распределяют примерно четверть каждого образца объёмом 1,0 см3 на соответствующем количестве (не менее четырёх) высушенных на поверхности чашек, содержащих MEA (см. 5.2.2.3) (то есть, в двух экземплярах – не менее восьми чашек).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.4.1.6.

5.4.1.5 Подтверждающая суспензия («Nv»)

- Чтобы приготовить подтверждающую суспензию, разбавляют испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4.1 и 5.4.1.4.2) разбавителем, чтобы получить от (3,0 × 102) КОЕ/см3 до (1,6 × 103) КОЕ/ см3 (приблизительно одна четвертая (1 ± 3) от 10-4 разбавителя).

- Для подсчёта готовят разбавитель 10-1 с разбавителем (см. 5.2.2.4). Смешивают (5.3.2.6 a)). Берут образец объёмом 1,0 см3 в двух экземплярах и  засевают, используя глубинный или поверхностный метод (с Candida albicans, 5.4.1.4.1 c); с Aspergillus niger,        (см. 5.4.1.4.2 d)). Инкубацию и расчёт смотреть в 5.4.1.6.

5.4.1.6 Инкубация и расчет суспензий для испытания и подтверждения

Процедура инкубации и расчёта анализов и суспензий для подтверждения следующая:

- Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 42 до 48 ч. Нужно отбраковать  чашки, которые не подлежат пересчёту по какой-либо причине. Считают чашки и определяют количество КОЕ.

Только для Aspergillus niger: инкубируют чашки ещё от 20 до 24 ч и если количество колоний увеличилось – в течение третьего дополнительного периода от 20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки;

- для каждой чашки отмечают  точное количество колоний, но записывают «> 165» (для плесени) или «> 330» (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 165 и 330 соответственно, и определяют  значения Vc в соответствии с 5.6.2.2;

- рассчитывают количество КОЕ/см3 в испытываемой суспензии «N» и в подтверждающей суспензии «Nv», используя методы, приведённые в 5.6.2.3 и 5.6.2.5. Проверяют в соответствии с 5.7 5.4.2 растворы для испытания продуктов.

5.4.2 Растворы для испытания продуктов

Концентрация раствора для испытания продукта должна в 1,25 раза превышать желаемую концентрацию испытания, потому что она разбавляется до 80 % во время метода испытания и подтверждения (см. 5.5.2 или 5.5.3). Растворы для испытаний продукта должны быть подготовлены в воде (см. 5.2.2.2) как минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.8.2). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из растворов для испытания продукта, в этом случае максимальная испытанная концентрация составляет 80 %.

Для твёрдых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее                    1,0 г (± 10 мг) продукта в мерной колбе и заполняя её водой (см. 5.2.2.2). Последующие разбавления (более низкие концентрации) должны быть приготовлены в мерных колбах         (см. 5.3.2.12) из расчёта объём/объём в воде (см. 5.2.2.2).

Для жидких продуктов разбавления продукта должны быть подготовлены водой       (см. 5.2.2.2) из расчёта объёма/объёма с использованием мерных колб (см. 5.3.2.12).

Растворы для испытаний продукта должны быть подготовлены свежими и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, который будет стабильным на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулянта, это должно быть записано в отчёте испытаний.

Примечание – Расчёт микроорганизмов, включённых в осадок или флокулянт, затруднён и ненадёжен.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна быть желаемой концентрацией испытания. Концентрацию испытания записывают в единицах массы на объём или объёма на объём и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки фунгицидной или дрожжевой активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени контакта и тест-организмов, могут быть выбраны дополнительные экспериментальные условия (Пункт 4), а именно:

- температура θ (в °С):

- обязательная температура испытания θ = 20 °С;

- дополнительная температура может быть выбрана из 4 °C; 10 °C; или 40 °C;

- допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет                (± 1) °C;

- время контакта t (в минах):

- обязательное время контакта для испытания t = 15 мин;

- дополнительное время контакта может быть выбрано из 1; 5; 30; 60 мин;

- допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет (± 10 с), кроме 1 мин, для которой оно составляет (± 5 с);

- тест-организмы (см. 5.2.1):

- обязательными тест-организмами для испытания фунгицидной активности являются Candida albicans и Aspergillus niger;

- обязательным тест-организмом для определения дрожжевой активности является Candida albicans. Могут быть испытаны дополнительные тест-организмы.

5.5.1.2 Выбор метода испытания (разбавление-нейтрализация или мембранная фильтрация)

Методом выбора является метод разбавления-нейтрализации (см. 5.5.2). Чтобы определить подходящий нейтрализатор, выполняют валидация метода нейтрализации разбавлением (см. 5.5.2.3, 5.5.2.4 и 5.5.2.5 в связи с 5.5.2.6) с использованием нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным опытом и опубликованными данными.

Если этот нейтрализатор недействителен, повторяют испытание с использованием альтернативного нейтрализатора, содержащего комбинацию полисорбата 80 (30 г/дм3), сапонина (30 г/дм3), L-гистидина (1 г/дм3), лецитина (3 г/дм3), тиосульфата натрия                      (5 г/дм3) либо в разбавителе (см. 5.2.2.4), либо в фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3           (см. приложение B).

Если окажется, что оба нейтрализатора непригодны, вместо метода разбавления-нейтрализации можно использовать метод мембранной фильтрации (см. 5.5.3).

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавить нейтрализатор в MEA (см. 5.2.2.3).

5.5.1.3 Общие инструкции по процедурам подтверждения и контроля

Нейтрализация и/или устранение фунгицидной и/или фунгистатической активности продукта должны контролироваться и подтверждаться, только для наивысшей концентрации испытания продукта, для каждого из используемых тест-организмов и для каждого экспериментального условия (температура, время контакта). Эти процедуры (контроль условий эксперимента, контроль нейтрализатора или фильтрации и метод подтверждения) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором или промывочной жидкостью, использовавшимися в испытании.

Если из-за проблем с нейтрализацией нейтрализатор был добавлен к MEA (см. 5.5.1.2), используемому для процедур проверки и контроля, MEA, используемый для испытания, также должен содержать такое же количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед испытанием уравновешивают все реактивы (растворы для испытания продукта по 5.4.2), испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4), подтверждающую суспензию (см. 5.4.1.4), разбавитель (см. 5.2.2.4), воду (см. 5.2.2.2) до температуры испытания θ           (см. 5.5.1.1 a)) с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2). Нужно убедиться, что температура реактивов стабилизируется на уровне θ.

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) или промывочная жидкость (см. 5.2.2.6) и вода                   (см. 5.2.2.2) должны быть уравновешены при температуре (20 ± 1) °C.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипулировании тест-организмами

Не прикасаются к верхней части стенок пробирки, при добавлении испытываемой и подтверждающей суспензий (см. 5.4.1).

5.5.2 Метод разбавления-нейтрализации1)

5.5.2.1 Общие положения

Испытания и процедуры контроля и подтверждения (см. 5.5.2.2–5.5.2.5) должны выполняться одновременно.

5.5.2.2 Испытание «Nа» - определение фунгицидных или дрожжевых концентраций

Процедура определения фунгицидных или дрожжевых концентраций следующая:

- в пробирку пипеткой набирают 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4). Сразу же включают секундомер (см. 5.3.2.5), перемешивают   (см. 5.3.2.6 a)) и пробирку помещают в водяную баню с выбранной температурой θ (5.5.1.1 a)) на 2 мин ( ± 10) с.

По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 одного из растворов для испытания продукта (см. 5.4.2). Секундомер перезапускают в начале добавления. Перемешивают  (см.5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с регулировкой 6 на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b)). Незадолго до окончания t, (см. 5.3.2.6 a)) снова перемешивают;

- в конце t отбирают пробу 1,0 см3 испытательной смеси «Na» и переносят в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают на водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °С. После времени нейтрализации 5 мин (± 10) с, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и сразу берут  образец 1,0 см3 нейтрализованной испытательной смеси «Na» (содержащей нейтрализатор, раствор для испытания продукта, испытываемую суспензию) в двух экземплярах и следует засеять с помощью глубинного или поверхностного метода:

- при использовании глубинного метода каждую пробу объёмом 1,0 см3 переносят в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного MEA (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C;

- при использовании поверхностного метода распределяют  каждый образец объёмом 1,0 см3, разделённый на порции примерно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности чашек, содержащих MEA                      (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6:

- выполняют процедуру a) и b) с использованием других растворов для испытаний продукта одновременно;

- выполняют процедуры от а) до c) с применением других обязательных и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

5.5.2.3 Контроль экспериментальных условий «А» – валидация выбранных экспериментальных условий и/или валидация отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний.

Чтобы подтвердить выбранные экспериментальные условия и/или убедиться в отсутствии какого-либо летального эффекта в условиях испытаний, процедура выглядит следующим образом:

Примечание – Когда испытание проводится при следующих условиях: Candida albicans или Aspergillus niger, 20 °C, любое время контакта, этот контроль можно пропустить.

- в пробирку пипеткой вносят 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Сразу же включают секундомер, нужно переместить   (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с выдержкой 8 на 2 мин (± 10) с. По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перезапускают  секундомер в начале добавления. Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню, контролируемую на уровне θ для t. Незадолго до окончания t снова перемещают (см. 5.3.2.6 a));

- в конце t берут пробу 1,0 см3 этой смеси «А» в двух экземплярах и засеивают, используя глубинный или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)). Информацию об инкубации и подсчёте смотреть в 5.5.2.6.

5.5.2.4 Нейтрализатор контроль «В» – (Валидация отсутствия токсичности нейтрализатора)

Для подтверждения отсутствия токсичности нейтрализатора процедура, следующая:

- отбирают пипеткой 8,0 см3 нейтрализатора, использованного в испытании                     (см. 5.5.2.2), и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2) в пробирку. Добавляют 1,0 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Секундомер включают в начале добавления, перемешивают           (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10) с. Незадолго до окончания этого времени перемешивают                (см. 5.3.2.6 a));

- по истечении этого времени берут пробу 1,0 см3 этой смеси «В» в двух экземплярах и засеять её, используя глубинный или поверхностный метод  (см. 5.5.2.2  b)).

- для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.2.5 Валидация метода «C» (валидация нейтрализации разбавления)

Процедура подтверждения метода нейтрализации разбавлением следующая:

- в пробирку пипеткой набирают 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, 8,0 см3 раствора для испытания продукта только самой высокой концентрации, использованной в испытании (см. 5.5.2.2). Перемещают  (5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню, контролируемую на уровне θ для t. Незадолго до окончания t снова перемещают  (см. 5.3.2.6 a));

- в конце t переносят 1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с контролируемой температурой                (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с). Добавляют 1,0 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Включают  секундомер в начале добавления и перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). Помещают   пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на (30 ± 1) мин. Незадолго до истечения этого времени снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени берут пробу 1,0 см3 смеси «С» в двух экземплярах и  засеивают, используя чашку для разливки или технику рассредоточенных чашек (см. 5.5.2.2  b)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.2.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси, а также контрольных и подтверждающих смесей

Процедура инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и подтверждающей смесей следующая:

- инкубируют чашки от 42 до 48 ч. Отбраковывают чашки, которые не подлежат пересчёту по какой-либо причине. Чашки считают и определяют количество колониеобразующих единиц.

Только для Aspergillus niger: инкубируют  чашки ещё от 20 до 24 ч и, если количество колоний увеличилось, в течение третьего дополнительного периода от             20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки;

- для каждой чашки отмечают точное количество колоний, но записывают «> 165» (для плесневых грибов) или «> 330» (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 165 и 330 соответственно, и определяют значения Vc в соответствии с 5.6.2.2;

- количество колониеобразующих единиц считают на миллилитр в испытываемой смеси «Na» и в подтверждающих смесях «A», «B» и «C», используя метод, приведённый в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Подтверждают в соответствии с 5.7.

5.5.3 Метод мембранной фильтрации1)

5.5.3.1 Общие положения

Испытания, а также процедуры контроля и подтверждения (см. 5.5.3.2–5.5.3.5) должны выполняться параллельно и отдельно для каждого экспериментального условия (см. 5.5.1.1).

Каждое устройство для мембранной фильтрации должно быть оснащено мембраной с размером пор 0,45 мкм и диаметром от 47 до 50 мм (см. 5.3.2.7) и заполнено 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Время, необходимое для фильтрации, в исключительных случаях, более одной мины – должно быть записано в протоколе испытаний. При переносе мембран на поверхность чашки с агаром необходимо следить за тем, чтобы испытываемые микроорганизмы находились на верхней стороне мембраны при размещении на чашке, и во избежание заражения воздуха между мембраной и поверхностью агара.

5.5.3.2 Испытание «Na» - (Определение фунгицидных или дрожжевых концентраций)

Процедура определения фунгицидных или дрожжевых концентраций следующая:

- смотреть 5.5.2.2 a);

- в конце t отбирают пробу 0,1 см3 испытываемой смеси «Na» в двух экземплярах и переносят каждую пробу по 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации               (см. 5.5.3.1). Сразу же отфильтровывают. Фильтруют не менее 150 см3, но не более                  500 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Если промывочная жидкость не является водой, процедуру завершают фильтрацией 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек MEA.

Информацию об инкубации и подсчёте смотреть в 5.5.3.6.

- смотреть 5.5.2.2 c);

- смотреть 5.5.2.2 d).

5.5.3.3 Контроль экспериментальных условий «А» - (Валидация выбранных экспериментальных условий и/или валидация отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний)

Для подтверждения выбранных экспериментальных условий и/или подтверждения отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний, процедура выглядит следующим образом:

Примечание – Когда испытание проводится при следующих условиях: Candida albicans или Aspergillus niger, 20 °C, любое время контакта, этот контроль можно пропустить.

- смотреть 5.5.2.3 a);

- в конце t отбирают пробу 1,0 см3 этой смеси «А» в двух экземплярах и переносят каждую пробу объёмом 1,0 см3 в отдельный прибор мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют  и дополнительно добавляют 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек MEA (см. 5.2.2.3).

Для Aspergillus niger разделяют образец на две, три или четыре порции примерно равного размера и переносят каждую порцию в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), то есть для повторения необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причина деления образца – верхний предел для подсчёта (см. 5.6.2.2 a)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.3.6.

5.5.3.4 Контроль фильтрации «B» –  (Валидация процедуры фильтрации)

Чтобы подтвердить правильность процедуры фильтрации, действуют следующим образом.

Берут 0,1 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5) в двух экземплярах (суспензия для контроля «В») и переносят каждый 0,1 см3 образца в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1).

Сразу же фильтруют. Фильтруют промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как при испытании (см. 5.5.3.2 b)). Если промывочная жидкость не является водой, процедуру завершают фильтрацией 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек MEA (см. 5.2.2.3). Для Aspergillus niger образец разделяют на две, три или четыре порции примерно равного размера и переносят каждую порцию в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), то есть для повторения необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причина деления образца - верхний предел для подсчёта (см. 5.6.2.2 a)).

Информацию об инкубации и подсчёте смотреть в 5.5.3.6.

5.5.3.5 Валидация метода «C» – (Валидация метода мембранной фильтрации или подсчёт грибов на мембранах, которые ранее контактировали со смесью продукта и разбавителя.

Для валидации метода мембранной фильтрации или подсчёта грибков на мембранах, ранее контактировавших с продуктом, процедура следующая:

- смотреть 5.5.2.5 a);

- в конце времени t берут 0,1 см3 подтверждающей смеси «С» в двух экземплярах и переносят каждый образец объёмом 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют промывочной жидкостью         (см. 5.2.2.6) так же, как в испытании (5.5.3.2 b)), затем мембраны  заливают 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) и добавляют  0,1 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Сразу же снова фильтруют и дополнительно добавляют 50 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек MEA (см. 5.2.2.3). Для Aspergillus niger разделяют  образец на две, три или четыре порции примерно равного размера и переносят  каждую порцию в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), то есть для повторения необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причина деления образца – верхний предел для подсчёта (см. 5.6.2.2 a)).

Информацию об инкубации и подсчёте смотреть в 5.5.3.6.

5.5.3.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси, а также контрольных и подтверждающих смесей.

Процедура инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и подтверждающей смесей следующая:

- инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 42 до 48 ч. Нужно отбраковать  чашки, которые не подлежат пересчёту по какой-либо причине. Считают  колонии на мембранах.

Только для Aspergillus niger: инкубируют  чашки от 20 до 24 ч и, если количество колоний увеличилось, ещё в течение дополнительного третьего периода от 20 до 24 ч. Не считают  чашки, в которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают   оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют  только большее число для дальнейшей оценки;

- отмечают  для каждой чашки точное количество колоний, но записывают  «> 55» (для плесени) или «> 165» (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 55 и 165 соответственно, и определяют   значения Vc в соответствии с 5.6.2.2;

- рассчитывют  количество КОЕ/см3 в испытательной смеси «Na» и в подтверждающих смесях «A», «B» и «C», используя метод, указанный в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. подтвердите в соответствии с 5.7.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Расшифровка терминов и сокращений

5.6.1.1 Обзор различных суспензий и испытываемых смесей

N и Nv представляют суспензии грибов, Na представляет собой фунгицидную испытываемую смесь, A (контроль экспериментальных условий), B (нейтрализатор или контроль фильтрации), C (валидация метода) представляют различные контрольные испытываемые смеси.

N, Nv, N0, Nv0, Na и A, B и C представляют количество клеток, подсчитанное на см3 в различных испытываемых смесях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Количество клеток на см3 в различных испытываемых смесях

|  | Количество клеток на см3 в суспензии грибов | Количество клеток на см3 в испытываемых смесях в начале времени контакта (время = 0) | Количество выживших клеток на см3 в испытываемых смесях в конце времени контакта t или 5 мин (B) или 30 мин (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | N Испытываемая суспензия | N0 (= N/10) | Na (перед нейтрализацией или фильтрацией) |
| Контроли | Nv Подтверждающая суспензия | (= Nv0/10) | A, B, C |

5.6.1.2 Значения Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

- в методе разбавления-нейтрализации (испытание и контроль) значение Vc представляет собой количество колониеобразующих единиц, подсчитанных на 1,0 см3 образца;

- в методе мембранной фильтрации значение Vc представляет собой количество колониеобразующих единиц, подсчитанное на 0,1 см3 образца испытываемой смеси Na и на 1,0 см3 образца в контроле.

5.6.2 Расчёт

5.6.2.1 Общие положения

Первый шаг в расчёте – это определение значений Vc, второй – расчёт N, N0, Na, Nv, Nv0, A, B и C. Третий шаг - расчёт редукции R (см. 5.8).

5.6.2.2 Определение значений Vc

Значения Vc определяются следующим образом:

- обычные пределы для подсчёта грибов на чашках с агаром составляют от 15 до 150 колоний для плесени и от 15 до 300 колоний для дрожжей. В настоящем стандарте допускается отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 165 для плесени и 14 и 330 для дрожжей. Для мембран обычные верхние пределы различны: 50 для плесени и 150 для дрожжей, поэтому с отклонением 10 % пределы составляют 55 для плесени и 165 для дрожжей:

Примечание – Нижний предел (14) основан на том факте, что изменчивость тем больше, чем меньше число, подсчитываемое в образце (1 см3 или 0,1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и необязательно к подсчёту на одной чашке), например, три чашки на 1 см3 образца с 3 КОЕ, 8 КОЕ и 5 колониеобразующими единицами дают значение Vc,  равное 16. Верхние пределы (55, 165 и 330) отражают неточность подсчёта конфлюэнтных колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Они относятся только к подсчёту на одной чашке и необязательно к образцу.

- для подсчёта испытываемой суспензии N (см. 5.4.1.6), подтверждающей суспензии Nv (см. 5.4.1.6) и для всех подсчётов метода разбавления-нейтрализации (см. 5.5.2.6) определяют и записывают  значения Vc в соответствии с количеством используемых чашек. На 1 см3 образца (см. 5.6.1.2);

Примеч0ание – Если для определения значения Vc использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует записать расчёт на чашку.

Если количество на одной чашке превышает 165 (или 330), указывают  число как                   «> 165» (или «> 330»). Если использовалось более одной чашки на 1 см3 образца и, хотя бы, одна из них показывает число больше 165 (или 330),  это значение Vc указывают  как                    «>» сумма расчётов» (например, для «> 165, 132, 144», отчёт «> 441»);

если значение Vc меньше 14, указывают  число (но замените его на «<14» для дальнейших вычислений в случае Na);

для метода мембранной фильтрации (5.5.3) расчёты на мембранах представляют собой значения Vc (см. 5.6.1.2). Записывают  Vc ниже нижнего предела (14) или выше верхнего предела (165 или 55), как описано выше;

- для дальнейших расчётов учитываются только значения Vc в соответствующих пределах счета, за исключением случая Na (см. 5.6.2.4).

5.6.2.3 Расчёт N и N0

N - количество клеток на см3 в испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4; 5.6.1.1).

Поскольку оцениваются два разбавления испытываемой суспензии (5.4.1.4 в связи с 5.4.1.6), рассчитывют  количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество, используя следующее уравнение:

N=cn1+0,1n210-5  ,                                                   (1)

где c - сумма учтённых значений Vc;

n1 - количество значений Vc, учитываемых при нижнем разбавлении, то есть 10-5;

n2 - количество значений Vc, учитываемых при высшем разбавлении, то есть 10-6;

10-5 - коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению.

Округляют  полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округляют  предыдущую цифру до следующего ближайшего чётного числа. Продолжают  пошагово, пока не получат  две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример  –  N=139+154+14+172+0,1*210-5=3242,2*10-5=1,4727*107=1,5*107

N0 - количество клеток на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a)) в начале времени контакта (время «ноль» = 0). Это одна десятая от средневзвешенного значения N из-за десятикратного разбавления путём добавления продукта и воды.

5.6.2.4 Расчёт Na

Na – количество выживших на см3 испытываемой (см. 5.5.2.2 a) или 5.5.3.2 a)) в конце времени контакта и перед нейтрализацией или мембранной фильтрацией. Это в десять раз выше значений Vc из-за добавления нейтрализатора и воды (см. 5.5.2.2 b)) или объёма образца 0,1 см3 (см. 5.5.3.2 b)) в методе мембранной фильтрации.

Рассчитывют  Na, используя следующее уравнение:

Na=10c/n,                                                             (2)

где c - сумма учтённых значений Vc;

n - количество учитываемых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего, либо выше верхнего предела, выразите результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

- Повторяющиеся значения Vc: 2, 16

Na=<14+16*102=т.е<150

- Повторяющиеся значения Vc (чашка для заливки, Aspergillus niger): >165, > 165

Na=>165+>165*102=т.е<1650

- Повторяющиеся значения Vc (мембранная фильтрация, Aspergillus niger): 40, > 55

Na=40+>55*102=т.е>475

- Повторяющиеся значения Vc (две чашки для распределения на образец объёмом 1,0 см3, Candida albicans): > 660, 600

Na=>660+600*102=т.е>6300

5.6.2.5 Расчёт Nv и Nv0

Nv - количество клеток на см3 в подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Это в десять раз больше, чем подсчёт в пределах значений Vc  из-за шага разбавления 10-1 (см. 5.4.1.5).

Nv0  - количество клеток на см3 в смесях A, B и C в начале времени контакта (время 0) (см. 5.6.1.1). Это одна десятая среднего принимаемого во внимание значения Vc для Nv (5.4.1.6 c))

Рассчитывют  Nv и Nv0, используя следующие уравнения:

Nv=10c/n,                                                                      (3)

Nv0=10c/n,                                                             (4)

где c - сумма учтённых значений Vc;

n - количество учтённых значений Vc.

5.6.2.6 Расчёт A, B и C

A, B и C - количество выживших клеток в контроле A (см. 5.5.2.3 или 5.5.3.3) экспериментальных условий, контроле нейтрализатора B (см. 5.5.2.4) или контроле фильтрации (см. 5.5.3.4) и подтверждении метода C (см. 5.5.2.5 или 5.5.3.5) в конце времени контакта t (A) или через определённые промежутки времени 5 мин (B) и 30 мин (C). Они соответствуют среднему значению Vc учтённых смесей A, B и C.

Рассчитывают A, B и C, используя следующее уравнение:

А,В,С=c/n,                                                             (5)

где c - сумма учтённых значений Vc;

n - количество учтённых значений V .

Валидация методологии

5.7.1 Общие положения

Испытание действительно, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.3; и

- выполнены требования 5.8.2.

5.7.2 Контроль взвешенных средних значений

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последующих разбавлений (например, «N»), отношение среднего значения двух результатов должно быть не выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются как число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.2 b)) принимаются в качестве верхнего предельного числа.

Пример – Для N 10-5 разбавления: > 165 + 150 КОЕ; 10-6 разбавления: 20 + 25 КОЕ; (165 + 150)/ (20 + 25) = 315/45 = 7,0 = Между 5 и 15.

Примечание – Когда подсчёты, полученные на чашках, выходят за пределы, установленные для определения значений Vc (см. 5.6.2.2 b)), проверьте взвешенное среднее значение, как указано выше, но используют  только значения Vc в пределах подсчёта для расчёта N.

5.7.3 Базовые ограничения

Для каждого тест-организма проверьте, что:

- N	между 1,5  107 и 5,0  107	(7,17  lg N  7,70);

N0	между 1,5  106 и 5,0  106	(6,17  lg N0  6,70);

- Nv0 между 30 и 160	                         (3,0  101 и 1,6  102);

(Nv между 3,0  102 и 1,6  103);

- A,B,C	равны или больше 0,5  Nv0;

- Контроль средневзвешенных значений (см. 5.7.2): отношение не ниже 5 и не выше 15.

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Сокращение

Сокращение (R=N0/Na) выражается логарифмом.

Для каждого тест-организма записывают количество КОЕ/см3 в испытываемой суспензии N (см. 5.6.2.3) и в испытании Na (см. 5.6.2.4). Рассчитывают  N0 по 5.6.2.3.

Для каждой концентрации продукта и каждого условия эксперимента рассчитывют  и записывают  десятичный логарифм снижения (lg) отдельно, используя уравнение:

lgR = lg N0 - lg Na ,                                                      (6)

Для контроля и подтверждения метода разбавления-нейтрализации или метода мембранной фильтрации записывают  Nv0 (см. 5.6.2.5), результаты A, B и C (см. 5.6.2.6) и их сравнение с Nv0 (см. 5.7.3 c)).

5.8.2 Контроль активного и неактивного испытываемого раствора продукта (см. 5.4.2)

Одна концентрация на испытание (см. 5.5.2.2 a) - c) или 5.5.3.2 a) - c)) должна демонстрировать сокращение на 4 lg или более, и по крайней мере, одна концентрация должна демонстрировать сокращение lg менее чем на 4.

5.8.3 Ограничение тест-организмов и фунгицидных/дрожжевых концентраций

5.8.3.1 Фунгицидная концентрация

Для каждого тест-организма записывают самую низкую концентрацию продукта, прошедшего испытание (lg R ≥ 4). Записывают в качестве ограничивающего тест-организма тест-организм, требующий наивысшей из этих концентраций (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Самая низкая концентрация продукта, действующего на ограничивающий тест-организм, – это фунгицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом.

5.8.3.2 Дрожжевая концетрация

Записывают  наименьшую концентрацию продукта, прошедшего испытание с Candida albicans (lg R ≥ 4). Самая низкая концентрация продукта, действующего на Candida albicans, – это дрожжевая концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом.

5.8.4 Прецизионность, повторение

Принимая во внимание точность методологии, определённую статистическим анализом на основе данных, предоставленных совместным исследованием, рекомендуется повторить испытание (от шести до семи повторений для точности редукции (± 1 г))                (см. приложение E). Количество повторных испытаний должно быть определено в соответствии с требуемым уровнем прецизионности с учётом предполагаемого использования результатов испытаний.

Повторение означает полную процедуру испытания с отдельно подготовленными испытываемыми и подтверждающими суспензиями. Повторение испытания может быть ограничено ограничивающим тест-организмом. Среднее значение результатов повторений, а не каждый отдельный результат, должно демонстрировать сокращение как минимум на 4 lg, а также должен быть рассчитан и записан.

Интерпретация результатов – заключение

5.9.1 Общие положения

В зависимости от выбранных экспериментальных условий (обязательных или обязательных и дополнительных) фунгицидные концентрации, определённые в соответствии с настоящим стандартом, могут отличаться (см. раздел 4).

5.9.2 Фунгицидная активность

Считается, что продукт соответствует настоящему стандарту по фунгицидной активности, если он демонстрирует в действующем испытании сокращение, по крайней мере, на 4 lg в одном из условий испытания, определённых настоящим стандартом, с использованием плесени и дрожжей в качестве тест-организмов.

Фунгицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом, указывается в условиях испытаний (температура, время контакта, тест-организмы).

Базовая фунгицидная концентрация в соответствии с настоящим стандартом – это концентрация, действующая на ограничивающий организм, когда испытание проводится с обязательными условиями (20 °C, 15 мин, тест-организмы: Candida albicans и Aspergillus niger).

Продукт, прошедший испытание, характеризуется как обладающий фунгицидной активностью в условиях испытания. Чтобы квалифицировать продукт для определённой цели, он должен быть оценён с использованием дополнительных стандартных испытаний, которые соответствуют его предполагаемому использованию.

Информация о дополнительных стандартных испытаниях, которые должны использоваться для квалификации продукта как антисептика и/или дезинфицирующего средства для определённой цели, приведена в приложении F.

5.9.3 Дрожжевая активность

Считается, что продукт соответствует стандарту СТ РК EN 1275 по дрожжевой активности, если он демонстрирует в действующем испытании сокращение на 4 lg в одном из условий испытания, определённых настоящим стандартом, с использованием дрожжей в качестве тест-организмов.

Концентрация дрожжеподобных веществ, определённая в соответствии с настоящим стандартом, указывается в условиях испытаний (температура, время контакта, тест-организм).

Базовая дрожжевая концентрация в соответствии с настоящим стандартом – это концентрация, действующая на Candida albicans, когда испытание проводится в обязательных условиях (20 °C, 15 мин).

Продукт, прошедший испытание, характеризуется как обладающий дрожжевой активностью в условиях испытания. Чтобы квалифицировать продукт для определённой цели, он должен быть оценён с использованием дополнительных стандартных испытаний, которые соответствуют его предполагаемому использованию. Информация о дополнительных стандартных испытаниях, которые должны использоваться для квалификации продукта как антисептика и/или дезинфицирующего средства для определённой цели, приведена в приложении F.

Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать ссылку на настоящий стандарт с указанием, была ли испытана фунгицидная активность или только дрожжевая активность.

В протоколе испытания должна быть указана, как минимум, следующая информация:

- идентификация испытательной лаборатории;

- идентификация клиента;

- идентификация образца:

- наименование продукта;

- номер партии и срок годности, если имеется;

- производитель, если не известен: поставщик;

- дата доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

- действующее(-ие) вещество(-а) и их концентрация(-ии) (необязательно);

- внешний вид продукта;

- метод испытаний и его  валидация;

- если используется метод разбавления-нейтрализации, должны быть приведены все подробности испытания для подтверждения нейтрализатора;

- если используется метод мембранной фильтрации, должно быть дано полное описание процедуры, которая была проведена для обоснования использования метода мембранной фильтрации;

- условия эксперимента:

- дата(-ы) испытания (период анализа);

- разбавитель, использованный для раствора для испытаний продукта (дистиллированная вода);

- испытываемые концентрации продукта (= желаемые испытываемые концентрации в соответствие с 5.4.2);

- внешний вид разбавления продукта;

- время контакта;

- температура(-ы) испытания;

- стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование любого осадка или флокулянта);

- температура инкубации;

- нейтрализатор или промывочная жидкость;

- идентификация используемых штаммов грибов;

- результаты испытаний:

- контроль и валидация;

- оценка фунгицидной или дрожжевой активности;

- количество повторений на тест-организм;

- особые примечания;

- заключение;

- местонахождение, дата и идентифицированная подпись.

Примечание – Пример типового отчёта испытаний приведён в приложении D.

Приложение A

(информационное)

Указанные штаммы в национальных коллекциях

| Candida albicans: | ATCC | 10231 |
| --- | --- | --- |
|  | CIP | 4872 |
|  | DSM | 1386 |
|  | CBS | 6431 |
|  | NCTC | 3179 |
| Aspergillus niger: | ATCC | 16404 |
|  | DSM | 1988 |
|  | CBS | 733,88 |
|  | CIP | 1431,83 |
|  | NCTC | 2275 |
|  | IMI | 149007 |

Приложение B

(информационное)

Подходящие нейтрализаторы и промывочные жидкости

B.1 Общие положения

Веса, указанные в B.2–B.4, относятся к безводным солям (см. 5.2.2.1).

Списки в B.2–B.4 не являются исчерпывающими, и можно использовать другие  реактивы.

B.2 Нейтрализаторы

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- лецитин 3 г/дм3; полисорбат 801) 30 г/дм3; тиосульфат натрия (Na2S2O3) 5 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; сапонин 30 г/дм3 в разбавителе (см. 5.2.2.4) или в фосфатном буфере 0,0025 моль/ дм3;

- фосфатный буфер 0,25 моль/дм3:

- дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г;

- вода (см. 5.2.2.2) 500 см3;

- доводят до pH (7,2 ± 0,2) гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/ дм3;

- вода (см. 5.2.2.2) до 1 000 см3;

- стерилизованные в автоклаве (см. 5.3.1);

- свежий яичный желток, разбавленный до 5 % или 0,5 % (объем/объем);

- 30 г/дм3 полисорбат 80; 4 г/дм3 додецилсульфат натрия (C12H25NaO4S); лецитин 3 г/ дм3;

- свежий яичный желток, разбавленный до 5 % (объем/объем); 40 г/ дм3 полисорбат 80;

- 7 % (объем/объем)конденсат окиси этилена жирного спирта; 20 г/ дм3 лецитин; 4 % (масса/объем); полисорбат 80;

- 4 % (объем/объем)конденсат этиленоксида жирного спирта; 4 г/ дм3лецитин;

- 30 г/ дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/ дм3; L-гистидин 1 г/ дм3;

- глицин как функция концентрации продукта;

- 30 г/ дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/ дм3;

- фосфолипидная эмульсия (коммерческая) в концентрации 50 мг/см3 (разбавление от 1 до 10);

- тиогликолят натрия 0,5 г/дм3 или 5 г/дм3;

- L-цистеин 0,8 г/дм3 или 1,5 г/дм3;

- тиомалевая кислота 0,075 % (объем/объем), доведённая до pH 7,0 гидроксидом натрия (NaOH);

- тиосульфат натрия 5 г/дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица (U) этих ферментов катализирует при        (25 ± 1) °C разложение 1 моль перекиси водорода в минуту при pH 7,0;

- полисорбат 80 30 г/дм3; сапонин 30 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; L-цистеин 1 г/дм3.

B.3 Промывочные жидкости

Можно использовать любой из следующих промывочных жидкостей:

- вода (см. 5.2.2.2);

- разбавитель (см. 5.2.2.4);

- водный раствор 0,1 % (масса/объем) полисорбата 80;

- водный раствор 0,5 % (масса/объем) полисорбата 80;

- водный раствор 0,5 % (масса/объем) полисорбата 80 и 0,7 г/дм3 лецитина;

- нейтрализатор. Сначала проверьте, превышает ли время, необходимое для фильтрации,1 мин;

- буферные растворы.

B.4 Нейтрализатор, добавленный в агар для подсчёта

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- 10 % (объем/объем) раствора, содержащего 0,7 г/дм3 лецитина и 5 % (масса/объем) полисорбата 80;

- 10 % (объем/объем) раствора, содержащего 10 г/дм3 лецитина и 5 % (масса/объем) полисорбата 80;

- 10 % (объем/объем) раствора, содержащего 1,5% (объем/объем)свежего яичного желтка и 5 % (масса/объем) полисорбата 80.

Приложение C

(информационное)

Графическое представление процедур испытаний

C.1 Метод разбавления-нейтрализации

Испытание (Na)

Рисунок C.1

Валидация

Рисунок C.2

C.2 Метод мембранной фильтрации

Испытание (Na)

Рисунок C.3

Валидация

Контроль экспериментальных условий (A)

Рисунок C.4

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

- Все имена и примеры в Приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в этом стандарте.

- Отчёты об испытаниях на дрожжевую активность должны быть уполномочены «EN1275, Дрожжевая активность» и представлены в том же формате.

- В качестве примера приведены только результаты испытания одного повторения на Aspergillus niger и Candida albicans.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HHQ Лаборатории

Антисептвилль / Евроландия;

Телефон: ++ 011.57 83 62-0

Факс ++ 011-57 83 62-19

электронная почта: h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытаний

СТ РК EN 1275, Фунгицидная активность

(обязательные и дополнительные условия)

Клиент: Centipede Formulations Inc., Марклеберг / Евроландия

Дезинфицирующее средство-образец

Наименование продукта: Z    Серийный номер: 91-71-51

Производитель или, если неизвестен, поставщик: Centipede Formulations Inc. (производитель)

Условия хранения (температура и другое): Комнатная температура, темнота

Внешний вид продукта: Жидкое, прозрачное, желтоватое

Активное(-ые) вещество(-а) и их концентрация(-и): Не указано

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода.

Период испытания

Дата поставки продукта: 2005-07-16

Даты испытания: смотреть «Результаты испытания» (прилагаются)

Условия эксперимента

Разбавитель продукта: дистиллированная вода; концентрации испытываемого продукта: смотреть «Результаты испытания» (прилагаются)

Обязательные условия: тест-организмы Candida albicans ATCC 10231 и Aspergillus niger ATCC 16404; температура испытания: 20 °C; время контакта: 15 мин;

Температура инкубации: 30 °C

Дополнительные условия: тест-организмы: Penicillium xxxand Saccharomyces yyy;

Температура испытания: 30 °C; время контакта: 60 мин;

Температура инкубации: 30 °C

Результаты испытания: смотреть прилагаемые листы.

Особые замечания по результатам:

Во время проведения испытания осадка не было (испытываемые смеси были однородными).

Все контроли и подтверждения были в основных пределах.

По крайней мере, одна концентрация продукта продемонстрировала  сокращение lg менее чем на 4 lg.

Заключение:

Для продукта Z (партия 91-71-51) базовая фунгицидная концентрация, определённая в соответствии со стандартом EN 1275 (обязательные условия), составляет:

1 %  (объем/объем)

(Среднее сокращение в шести повторениях с ограничивающим тест-организмом Aspergillus niger состовляло 1,2 x 104. Candida albicans прошёл испытание один раз и показал  сокращение на 4 lg или более при более низкой концентрации, чем Aspergillus niger).

Основная дрожжевая концентрация составляет: 0,5 % (объем/объем)

Для продукта Z (партия 91-71-51) фунгицидная концентрация, определённая в соответствии со стандартом EN 1275 при 30 °C и времени контакта 60 мин с использованием Saccharomyces yyy и Penicillium xxx в качестве испытываемых штаммов, составляет:

0,5 % (объем/объем)

Продукт Z обладает фунгицидной активностью в условиях испытания. Чтобы квалифицировать продукт для определённой цели, он должен быть оценён с использованием дополнительных стандартных испытаний, которые соответствуют его предполагаемому использованию.

Антисептвиль, 2005-10-10

Александра Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Результаты испытания (испытание фунгицидной суспензии)

EN...1275....(Фаза 1): Наименование продукта......Z.....Серийный номер.:...91-71-51………………….…Замечания:

Метод нейтрализации разбавлением  Глубинный метод   Поверхностный иетод    Количество чашек ..... /см3 ……

Нейтрализатор:.......Лецитин 3,0г/л в разбавителе………………………………......................................................

Метод мембранной фильтрации промывочная жидкость:……………………………........................................

Температуры испытания: 20 °C

Тест-организм:......Aspergillus niger ATCC 16404......................................Температура инкубации:.30 °C………….

| Номер внутр.лаб:..QS 58/00 | Дата испытания:.2005-08-05 | Ответственное лицо:..Fang.... | Подпись:...Fang... |
| --- | --- | --- | --- |

Разбавитель,используемый для растворов испытания продуктов: .... дистилировання вода.….Внешний растворов для испытания продукта:..чистый…………

| Подтверждающая суспензия (Nv0) |  |  | Контроль условий эксперимента (A) |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (B) |  |  | Валидация метода(C) Концент.продукта:10см3/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc1 | 84 | = 85,5 | Vc1 | 85 | = 84 | Vc1 | 81 | = 83 | Vc1 | 79 | = 82,5 |
| Vc2 | 87 |  | Vc2 | 83 |  | Vc2 | 85 |  | Vc2 | 86 |  |
| 30 из Nv0 160 ? да нет |  |  | из A это 0,5xиз Nv0? да нет |  |  | из B это 0,5xиз Nv0? да нет |  |  | из C это 0,5xиз Nv0? да нет |  |  |

| Испытываемая суспензия и испытание | Испытываемая суспензия (N и N0): | N | Vc1 | Vc2 | wm =147,27 x 105 ; lgN = 7,17.7,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-5 | 139 | 154 | N0 = N/10 ; lg No = 6,17 |
|  |  | 10-6 | 14 | 17 | 6,17 lg N0 6,70? да нет |

|  |  | Концентрация продукта % | Vc1 | Vc2 | Na =× 10 | lgNa | lgR | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,50 | >165 | > 165 | > 1 650 | >3,22 | ˂2,95 | 15 мин |
|  |  | 0,75 | 57 | 65 | 610 | 2,79 | 3,38 | 15 мин |
|  |  | 1,00 | 0 | 7 | ˂ 140 | ˂2,15 | ˂4,02 | 15 мин |

Подсчеты на чашку для: N:  10-5 = 60 + 79, 72+ 82,  10-6 = 4 + 10,  2 + 15

Объяснения:

| Vc = количество на см3 (одна чашка или более) = среднее значение Vc1 и Vc2 (1. + 2. повторений) | wm = средневзвешенное значение R = редукция (lg R = lgN0 – lgNa) |
| --- | --- |

Результаты испытания (фунгицидная испытываемая суспензия)                    EN....1275.......(Фаза 1)	Наименование продукта: .........Z.....…..	Серийный номер.:...91-71-51..

Замечания:

Метод нейтрализации разбавлением    Глубинный метод

Поверхностный метод         Количество чашек  ...2./ml

Нейтрализатор:.......Лецитин 3,0 г/л в разбавителе.............................................................................……………….

Метод мембранной фильтрации   Промывочная жидкость:.......................................................……………………

Температуры испытания: 20 °C

Тест-организм:......Candida albicans ATCC 10231................. ................Температура инкубации:.30 °C

| Номер внутр.лаб.:....QS 58/08 | Дата испытания:. 2005-08-27 | Ответственное лицо:..Fang | Подпись:..Fang. |
| --- | --- | --- | --- |

Разбавитель,используемый для растворов для испытания продуктов: ... дистиллированная вода... Внешний вид растворов для испытания продукта :....чистый…………….

Валидация и контроль

| Подтверждающая суспензия (Nv0) |  |  | Контроль условий эксперимента (A) |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрацииor (B) |  |  | Валидация метода(C) Концентр.продукта: 7,5 см3/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc1 | 76 | = 74 | Vc1 | 82 | = 81,5 | Vc1 | 81 | = 85,5 | Vc1 | 70 | = 73 |
| Vc2 | 72 |  | Vc2 | 81 |  | Vc2 | 72 |  | Vc2 | 76 |  |
| 30 из Nv0 160 ? да нет |  |  | из A это 0,5xиз Nv0 ? да нет |  |  | из B это 0,5xиз Nv0 ? да нет |  |  | это C is 0,5xиз Nv0 ? да нет |  |  |

| Испытываемая суспензия и испытание | Испытываемая суспензия (N и N0): | N | Vc1 | Vc2 | wm = 259,54 x 105 ; lgN = 7,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-5 | 241 | 283 | N0 = N/10 ; lg N0 = 6,41 |
|  |  | 10-6 | 20 | 27 | 6,17 lg N0 6,70? да нет |

|  |  | Концентр. продукта % | Vc1 |  | Vc2 | Na =x10 | lgNa |  | lgR | Время контакта (мин) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,25 | > 660 |  | 600 | > 6 300 | > 3,80 |  | < 2,61 | 15 мин |  |
|  |  | 0,50 | 21 |  | 28 | 245 | 2,39 |  | 4,02 | 15 мин |  |
|  |  | 0,75 | 0 |  | 8 | < 140 | < 2,15 |  | > 4,26 | 15 мин |  |

Подсчеты на чашку для распределения (2/см3), для:

1. Nv0 38 + 38, 34 + 38

2. A 60 + 22, 52 + 29

3. B 32 + 49, 32 + 40

4. C 34 + 36, 25 + 51

5. N 10-5  120 + 121, 130 + 153

6. N 10-6  10 + 10, 15 + 1

7. Na 0,25 %  330 + > 330, 320 + 280

8. Na 0,5 % 13 + 8, 7 + 21

9. Na 0,75 % 1 + 7.

Объяснения:

| Vc = количество на см3 (одна чашка или более) = среднее значение Vc1 и Vc2 (1. + 2. повторений ) | wm = средневзвешенное значение R = редукция (lg R = lgN0 – lgNa) |
| --- | --- |

Приложение E

(информационное)

Прецизионность результата испытания

Совместное исследование (ANDISTAND с 1997 по 1999 год) было проведено для определения прецизионности метода испытаний в разных лабораториях и между ними. В исследовании приняли участие 12 лабораторий из разных стран Европы. Каждая лаборатория повторила испытание трижды.

Испытания проводили с использованием методов нейтрализации разбавлением или мембранной фильтрации с дихлоризоциануратом натрия и фенолом на Aspergillus niger и Aspergillus niger (в качестве тест-организмов). Полные результаты и статистическая оценка этого исследования описаны в документах CEN/TC 216 HWG N 121 + N 121 приложений + N 121 Corrigendum.

Согласие между лабораториями, выраженное в показателях фунгицидного эффекта (сокращение R = 4 lg), очень хорошее при низких и высоких концентрациях, но менее хорошее при средних уровнях.

Бесчисленные данные были заменены теоретическими ложными значениями коэффициента  сокращения. Когда количество подсчётов было ниже нижнего предела подсчёта (15 жизнеспособных колоний), коэффициент сокращения может варьироваться от 3,33 × 104 (максимальное значение при подсчёте данных) до 5,00 × 108 (нет выживших колоний), что соответствует логарифмическому сокращению на 4,52 и 6,70. Чтобы смоделировать возможную изменчивость, в этом диапазоне были выбраны три теоретических фактора сокращения (по одному для каждого повторения): 4,5; 5,6 и 6,7 (в логарифмическом выражении).

Когда количество подсчётов превышало верхний предел подсчёта (150 жизнеспособных колоний), коэффициент сокращения мог варьироваться от 1,00 × 100 (без редукции) до 1,00 × 103 (минимальное значение, когда данные можно было подсчитать), давая значения логарифмического  сокращения соответственно 0,00 и 3,00. В этом случае три выбранных ложных теоретических коэффициента сокращения были 0,0; 1,5 и 3,0.

Все эти теоретические значения были собраны и показаны в таблице E.1.

Таблица E.1 – Теоретические коэффициенты  сокращения, используемые для грибов (в логарифмическом выражении)

|  | Ниже нижнего предела (15) | Выше верхнего предела (150) |
| --- | --- | --- |
| Все три повторения ... | 4,5 - 5,6 - 6,7 | 0,0 - 1,5 - 3,0 |
| Только два повторения ... | 4,5 - 6,7 | 0,0 - 3,0 |
| Только одно повторение... | 5,6 | 1,5 |

Анализ отклонений был проведён для коэффициентов  сокращения, чтобы указать на испытанные условия со значительными полученными результатами и оценить два типа изменчивости: «внутри» и «между» лабораториями. Различия в коэффициентах сокращения в разных лабораториях были получены при средних и высоких разбавлениях испытываемых продуктов. Некоторые из этих значительных результатов были получены из-за выбросов, поскольку некоторые лаборатории дали совершенно другой коэффициент  сокращения, чем большинство других. В других случаях было труднее указать на выбросы, но существенные различия были следствием важной «внутрилабораторной» изменчивости. В большинстве случаев оценочное стандартное отклонение «между», которое варьировалось (в логарифмическом выражении) от 0,89 до 2,42 для дихлоризоцианурата натрия и от 0,47 до 1,89 для фенола, было выше, чем значение «в пределах», который колебался между 0,63 и 1,80. В некоторых случаях это соотношение было инвертировано (дисперсия «между» ниже, чем «в пределах»), вероятно, из-за методов, используемых для замены бесчисленных данных, которые переоценивают изменчивость «в пределах» и уменьшают изменчивость «между». «Внутренняя» изменчивость также использовалась для оценки прецизионности полученных коэффициентов  сокращения. Были приняты во внимание две разные гипотезы: первая, которую можно было квалифицировать как «худший» случай, использовала максимум рассчитанной «внутренней» изменчивости (σ = 1,66), а вторая была основана на среднем значении «внутренней» дисперсии (σ = 1,23). Предполагаемая точность зависела также от размера образца (количества повторений) и уровня достоверности (вероятность 90 %, используемая в расчётах). При трёх повторениях «худший» случай привёл к прецизионности коэффициента сокращения (± 2,80), в то время как «средний» случай составил около (± 2,07). Другими словами, если целевой показатель прецизионности зафиксирован на редукцию (± 1) lg, потребовалось десять повторений в «худшем» случае и семь - в «среднем» (см. рисунок E.1 или таблица E.2).

Рисунок E.1 – Прецизионность коэффициента сокращения, полученная для грибов (в логарифмическом выражении)

Таблица E.2 – Прецизионность коэффициентов  сокращения, полученных для грибов (в логарифмическом выражении)

| Повторения | Стандартное отклонение () |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 2 | ± 4,46 | ± 4,91 | ± 536 | ± 5,80 | ± 6,25 | ± 6,70 | ± 7,14 | ± 7,59 | ± 8,04 |
| 3 | ± 1,69 | ± 1,85 | ± 2,02 | ± 2,19 | ± 2,36 | ± 2,53 | ± 2,70 | ± 2,87 | ± 3,03 |
| 4 | ± 1,18 | ± 1,29 | ± 1,41 | ± 1,53 | ± 1,65 | ± 1,77 | ± 1,88 | ± 2,00 | ± 2,12 |
| 5 | ± 0,95 | ± 1,05 | ± 1,14 | ± 1,24 | ± 1,33 | ± 1,43 | ± 1,53 | ± 1,62 | ± 1,72 |
| 6 | ± 0,82 | ± 0,90 | ± 0,99 | ± 1,07 | ± 1,15 | ± 1,23 | ± 1,32 | ± 1,40 | ± 1,48 |
| 7 | ± 0,73 | ± 0,81 | ± 0,88 | ± 0,95 | ± 1,03 | ± 1,10 | ± 1,18 | ± 1,25 | ± 1,32 |
| 8 | ± 0,67 | ± 0,74 | ± 0,80 | ± 0,87 | ± 0,94 | ± 1,00 | ± 1,07 | ± 1,14 | ± 1,21 |
| 9 | ± 0,62 | ± 0,68 | ± 0,74 | ± 0,81 | ± 0,87 | ± 0,93 | ± 0,99 | ± 1,05 | ± 1,12 |
| 10 | ± 0,58 | ± 0,64 | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,81 | ± 0,87 | ± 0,93 | ± 0,99 | ± 1,04 |
| 11 | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,66 | ± 0,71 | ± 0,77 | ± 0,82 | ± 0,87 | ± 0,93 | ± 0,98 |
| 12 | ± 0,52 | ± 0,57 | ± 0,62 | ± 0,67 | ± 0,73 | ± 0,78 | ± 0,83 | ± 0,88 | ± 0,93 |
| 13 | ± 0,49 | ± 0,54 | ± 0,59 | ± 0,64 | ± 0,69 | ± 0,74 | ± 0,79 | ± 0,84 | ± 0,89 |
| 14 | ± 0,47 | ± 0,52 | ± 0,57 | ± 0,62 | ± 0,66 | ± 0,71 | ± 0,76 | ± 0,80 | ± 0,85 |
| 15 | ± 0,45 | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,59 | ± 0,64 | ± 0,68 | ± 0,73 | ± 0,77 | ± 0,82 |
| Примечание – Не исключено, что прецизионность может быть лучше или хуже при испытании других тест-организмов, продуктов и/или мешающих веществ. Однако вполне вероятно, что прецизионность в этих случаях будет в том же диапазоне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение F

(информационное)

Информация о применении и интерпретации Европейских стандартов химических дезинфицирующих средств и антисептиков1)

F.1 Применение и интерпретация методов испытаний

Общие рекомендации по применению и интерпретации методов испытаний в соответствии с стандартами для химических дезинфицирующих средств и антисептиков следующие:

- все «рекомендации по использованию» химических дезинфицирующих и антисептических средств должны быть подтверждены результатами испытаний на бактерицидное, микобактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, дрожжевое, спороцидное и вирулицидное действие по стандарту, которые подходят для предполагаемой области и метода применения;

- для достижения этого химические дезинфицирующие и антисептические продукты должны быть подвергнуты определённой программе испытаний, которая будет включать испытания фазы 1, фазы 2, шаг 1 и фазы 2, шаг 2, за исключением ситуаций, указанных в пунктах e), f) и g);

- «рекомендации по использованию» могут быть подтверждены результатами испытаний фазы 3, которые подходят для предполагаемой области и метода применения;

- различные шаги и фазы определены следующим образом:

- фаза 1  испытываемые суспензии для базовой активности продукта;

- фаза 2 шаг 1 испытываемые суспензии в условиях, репрезентативных для практического использования;

- фаза 2 шаг 2 другие лабораторные испытания, например, ручная стирка, чистка рук и испытания поверхности, моделирующие практические условия;

- фаза 3 полевые испытания в практических условиях;

- принято считать, что для определённых применений испытания фазы 2, шаг 1 и фазы 2, шаг 2 могут предоставить достаточно информации для конкретного применения, и что дополнительные испытания фазы 1 могут не иметь значения.

- считается, что для определённых применений испытываемые суспензии фазы 2 шаг 1 могут предоставить достаточную информацию для конкретного применения и что дополнительные испытания фазы 2 шаг 2 могут не иметь значения.

Для применений, в которых для поддержки рекомендаций по использованию используются испытания фазы 2, шаг 1 без испытаний фазы 2, шаг 2, должно быть дано обоснование исключения испытаний фазы 2, шаг 2. Такие применения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний;

- принято считать, что для определённых применений фаза 2, шаг 2 вместе с испытаниями фазы 1 может предоставить достаточно информации для конкретного применения, и что дополнительные испытания фазы 2, шаг 1 могут не иметь значения.

Для применений, в которых для подтверждения заявлений о продукте используются испытания фазы 2, шаг 2 без испытаний фазы 2, шаг 1, должно быть дано обоснование исключения испытаний фазы 2, шаг 1. Такие применения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний;

- все заявления о «биологически активных веществах» должны подтверждаться соответствующими испытаниями на фазе 1.

F.2 Руководство по интерпретации испытаний на химические дезинфектанты и антисептики

Отдельный стандарт (или стандарты), который будет использоваться в качестве руководства для интерпретации испытаний на химические дезинфицирующие средства и антисептики, будет подготовлен после согласования стандартных методов испытаний.

Настоящий стандарт подробно определяет взаимосвязь различных испытаний друг с другом и «рекомендации по использованию».

Библиография

[1] European Pharmacopoeia (EP), Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (EP), издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, реактивы, химические вещества, методы испытания

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, реактивы, химические вещества, методы испытания

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

) Номера АТСС представляют собой коллекционные номера штаммов, предоставленные Американской коллекцией типовых культур (АТСС). Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого  стандарта и не означает одобрения CEN указанного продукта.

1) Одноразовое стерильное оборудование - приемлемая альтернатива многоразовым изделиям из стекла.

2) Vortex® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

1) КОЕ/см3 = колониеобразующие единицы на миллилитр.

1) Для графического представления этого метода смотреть C.1.

1) Графическое представление этого метода смотреть в C.2.

1) Аналитическое качество, негидролизован в соответствии с Европейской фармакопеей. Полисорбат-80 является примером доступного продукта, имеющегося в продаже. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого стандарта и не означает одобрения данного продукта со стороны CEN.

1) CEN/TC 216 хотел бы обратить внимание читателя настоящего стандарта на соглашения, которые были достигнуты в отношении взаимосвязи между настоящим стандартом и будущими стандартами. При использовании Европейских стандартов по химическим дезинфицирующим и антисептическим средствам необходимо соблюдать рекомендации, приведённые в этом приложении.