НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СУСПЕНЗИОННЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНГИЦИДНОГО ИЛИ ДРОЖЖЕЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1)

СТ РК EN 13624–____

(EN 13624:2012 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 13624:2013 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 13624:2012 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественный суспензионный метод испытания для оценки фунгицидного или дрожжецидного действия в медицинской области. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1))

Европейский стандарт EN 13624:2005 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Методы испытания	4

5.1	Сущность метода	4

5.2	Материалы и реактивы	4

5.3	Оборудование и лабораторная посуда	7

5.4	Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов               продуктов	8

5.5	Процедура оценки фунгицидной и дрожжевой активности продукта	14

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	22

5.7	Верификация методологии	27

5.8	Выражение результатов и прецизионность	28

5.9	Толкование результатов – заключение	29

5.10	 Протокол испытаний	30

Приложение А (информационное) Контрольные штаммы в национальных коллекциях	32

Приложение B (информационное) Нейтрализаторы и промывочные жидкости	33

Приложение С (информационное) Графическое представление процедур тестирования	35

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытания	40

Приложение E (информационное) Прецизионность результата тестирования	46

Библиография	49

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	50

Введение

В настоящем стандарте устанавливается суспензионный тест для определения того, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство фунгицидной или противодрожжевой активностью в области и участках, описанных в области применения.

Настоящий стандарт учитывает практические условия применения продукта, включая время контакта, температуру, тестируемые организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут повлиять на его действие в практических ситуациях. Каждая используемая концентрация химического дезинфицирующего средства или антисептика, обнаруженная с помощью настоящего стандарта, соответствует выбранным экспериментальным условиям.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СУСПЕНЗИОННЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНГИЦИДНОГО ИЛИ ДРОЖЖЕЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания и минимальные требования к фунгицидной или дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые образуют гомогенный, физически стабильный препарат при разбавлении жесткой водой или в случае готовых к употреблению продуктов – с водой. Продукты могут быть протестированы только при концентрации 80 % или менее (97 % с использованием модифицированного метода для особых случаев), так как всегда происходит некоторое разбавление путем добавления тестируемых организмов и мешающего вещества.

Настоящий стандарт распространяется на продукты, которые используются в медицинской сфере в области гигиенического антисептического средства для рук, гигиенического мытья рук, хирургического антисептика для рук, хирургического мытья рук, дезинфекции инструментов погружением и дезинфекции поверхностей путем протирания, распыления, затопления или другими средствами.

Настоящий стандарт применяется к областям и ситуациям, где дезинфекция или антисептика назначена по медицинским показаниям. Такие назначения встречаются при уходе за пациентами, например:

- в больницах, коммунальных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках школ, детских садов и домов престарелых;

и может происходить как на рабочем месте, так и дома. Сюда также могут входить такие услуги, как прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациентов.

Примечания

1 Описанный метод предназначен для определения активности коммерческих препаратов или активных веществ в условиях, в которых они используются.

2 Настоящий метод соответствует фазе 2, этапу 1 теста.

В EN 14885 подробно определяется взаимосвязь различных тестов друг с другом и «рекомендации по использованию».

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

EN 14885:2015 Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Применение европейских стандартов для химических дезинфекционных средств и антисептиков).

ISO 4793:1980 Laboratory sintered (fritted) filters – Porosity grading, classification and designation (Фильтры лабораторные спекшиеся (пористые). Класс пористости, классификация и обозначение).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 14885.

- Требования

Изделие должно демонстрировать уменьшение, по меньшей мере, на 4 десятичных логарифма (lg) (для гигиенической мытья рук уменьшение, по меньшей мере, на 2 lg) при испытании в соответствии с таблицей 1 и разделом 5.

Таблица 1 – Минимальные и дополнительные условия испытаний

| Условия испытаний | Гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Хирургическое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Дезинфекция инструментов | Дезинфекция поверхностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный спектр тест-организмов | Candida albicans (вегетативные клетки) | Candida albicans (вегетативные клетки) | а) фунгицидная активность: Aspergillus brasiliensis (конидиоспоры) Candida albicans (вегетативные клетки) b) дрожжевая активность: Candida albicans (вегетативные клетки) | а) фунгицидная активность: Aspergillus brasiliensis (конидиоспоры) Candida albicans (вегетативные клетки) b) дрожжевая активность: Candida albicans (вегетативные клетки) |
| дополнительно | Любой соответствующий тест-организм |  |  |  |

Продолжение таюблицы 1

| Условия испытаний | Гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Хирургическое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Дезинфекция инструментов | Дезинфекция поверхностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура теста | согласно рекомендации производителя, но при/между |  |  |  |
|  | 20 °C | 20 °C | 20 °С и 70 °С | 4 °C и 30 °C |
| Время контакта | согласно рекомендации производителя, |  |  |  |
|  | но между |  | но не более чем |  |
|  | 30 с и 60 с | 1 мин и 5 мин | 60 мин | 5 мин или 60 мин a |
| Мешающее вещество чистые условия грязные условия | 0,3 г/дм3 раствор бычьего альбумина (гигиеническое средство для рук) b | 0,3 г/дм3 раствор бычьего альбумина (хирургическое средство для рук) b | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина |
|  | 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов (гигиеническое средство для обработки рук) c | 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов (хирургическое и средство для обработки рук) c | и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов | и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов |
| b) дополнительно | – | – | любое соответствующее вещество | любое соответствующее вещество |
| Примечание – Для дополнительных условий концентрация, определенная в результате, может быть ниже, чем концентрация, полученная при минимальных условиях испытания. |  |  |  |  |
| _____________________ a Время контакта с дезинфицирующими средствами для поверхностей, указанное в этой таблице, выбрано на основе практических условий использования продукта. Рекомендуемое время контакта для использования продукта входит в ответственность производителя. Продукты, предназначенные для дезинфекции поверхностей, которые могут контактировать с пациентом и/или медицинским персоналом, и поверхностей, к которым часто прикасаются разные люди, что приводит к передаче микроорганизмов пациенту, должны быть испытаны с временем контакта не более 5 мин. То же самое касается случаев, когда время контакта продукта должно быть ограничено по практическим соображениям. Продукты для поверхностей, отличных от указанных выше, могут быть испытаны при максимальном времени контакта 60 мин. b Гигиеническое и хирургическое жидкое дезинфицирующее средство должно быть проверено как минимум в чистых условиях. c Гигиеническое и хирургическое жидкое дезинфицирующее средство должно проверяться как минимум в грязных условиях. |  |  |  |  |

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он был доставлен и/или разбавленный жесткой водой (или водой для готовых к использованию продуктов), добавляют к тестовой фунгицидной суспензии (дрожжевых клеток или спор плесени) в растворе мешающего вещества. Смесь выдерживают при температуре и времени контакта, указанном в разделе 4 и 5.5.1.1. По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту; фунгицидное и/или фунгистатическое действие в этой части немедленно нейтрализуют или подавляют утвержденным методом. Выбранный метод   разведение-нейтрализация. Если подходящий нейтрализатор невозможно найти, используется мембранная фильтрация. Определяют количество выживших фунгицидов в каждом образце и рассчитывают уменьшение.

Примечание – Средства для обработки рук всегда предварительно разбавляют жесткой водой                       (см. 5.2.2.7). Полученный раствор считается готовым к использованию продуктом (см. 5.4.2).

5.1.2 Проверку проводят с использованием вегетативных клеток Candida albicans и конидиоспор Aspergillus brasiliensis (фунгицидная активность) или только вегетативных клеток Candida albicans (дрожжеподобная активность) в качестве тест-организмов (см. раздел 4, таблицу 1).

5.1.3 Указывают дополнительное время контакта и температуры (см. раздел 4,     таблицу 1). Возможно использование дополнительных мешающих веществ и тест-организмов.

Материалы и реактивы

5.2.1 Тест-организмы

Фунгицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов, выбранных в соответствии с разделом 4 (таблица 1) 1):

- Candida albicans ATCC 10231;

- Aspergillus Brasiliensis (бывший «A.niger») ATCC 16404.

Дрожжевую активность оценивают с использованием только Candida Albicans.

Примечание – См. приложение A для получения информации о штаммах в некоторых других коллекциях культур.

Требуемая температура инкубации для этих тест-организмов составляет (30 ± 1) °C (см. 5.3.2.3).

Если используются дополнительные тест-организмы, их инкубируют в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в протоколе тестирования. Если отобранные дополнительные тест-организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проводят проверку их пригодности для получения необходимого посевного материала. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, указывают их идентификационные характеристики. Кроме того, их хранят в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Питательные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведенные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемый вес должен быть скорректирован с учетом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической степени чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тест-организмов.

Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

Для каждой питательной среды и реактива должны быть установлены ограничения по времени. Все указанные значения pH измерены при (20 ± 1) °C.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежей дистиллированной в стеклянном сосуде, а не деминерализованной. Если дистиллированная вода надлежащего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [1].

Стерилизуют в автоклаве (см. 5.3.2.1 а)). Стерилизация не требуется, если вода используется, например, для приготовления питательных сред и стерилизуется впоследствии.

См. 5.2.2.7 для процедуры приготовления жесткой воды.

5.2.2.3 Агар с солодовым экстрактом (MEA)

Агар с солодовым экстрактом, состоящий из:

- Экстракт солода (пищевой (например, порошок

Кристомальта) от Difal) или эквивалентный экстракт,

который не является высокоочищенным и не только на основе

мальтозы (например, солодовый экстракт от OXOID))2)                                            30 г

- Агар                                                                                                                             15 г

- Вода (см. 5.2.2.2)                                                                                            до 1000 см3

Стерилизуют в автоклаве (см. 5.3.1). После стерилизации pH (см. 5.3.2.4) среды должен быть эквивалентен (5,6 ± 0,2).

В случае обнаружения (проблемы с нейтрализацией (см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавление нейтрализатора в MEA. В приложении B дается руководство по нейтрализаторам, которые могут быть использованы. Рекомендуется не использовать нейтрализатор, который вызывает опалесценцию в агаре.

Если существуют трудности с получением не менее 75 % колючих конидиоспор,                  см. 5.4.1.4.2.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

- Триптон, панкреатический гидролизат казеина                   1,0 г

- Натрия хлорида (NaCl)                                                            8,5 г

- Вода (см. 5.2.2.2)                                                                   до 1000,0 мл

Стерилизуют в автоклаве (см. 5.3.2.1 а)). После стерилизации pH (см. 5.3.2.4) титра должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2).

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть аттестован для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.2. Он должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, подходящих для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.6 Промывочная жидкость (для мембранной фильтрации)

Промывочная жидкость должна быть аттестована для испытываемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.3. Она должна быть стерильной, совместимой с мембраной фильтра и способной к фильтрации через мембрану фильтра в условиях тестирования, описанных в 5.5.3.

Примечание – Информация о промывочных жидкостях, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.7 Жесткая вода для разведения продуктов

Процедура приготовления 1 дм3 жесткой воды следующая:

- приготовление раствора A: растворяют 19,84 г хлорида магния (MgCl2) и 46,24 г хлорида кальция (CaCl2) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7) или в автоклаве (см. 5.3.2.1 а)). Автоклавирование – если оно используется, может вызвать потерю жидкости. В этом случае добавляют до                   1000 см3 воды (см. 5.2.2.2) в асептических условиях. Раствор хранят в холодильнике          (см. 5.3.2.8) не более одного месяца;

- приготовление раствора Б: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (NaHCO3) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7). Раствор хранят в холодильнике (см. 5.3.2.8) не более одной недели;

- наливают от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) в мерную колбу на 1000 см3                            (см. 5.3.2.12) и добавляют 6,0 см3 (см. 5.3.2.9) раствора A, затем 8,0 см3 раствора B. Мешают и разбавляют водой до 1000 см3 (см. 5.2.2.2). pH (см. 5.3.2.4) жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2). При необходимости регулируют pH, используя раствор примерно                40 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl).

Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для испытаний продукта (см. 5.4.2) добавление продукта к жесткой воде дает различную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость, выраженная в карбонате кальция (CaCO3), в пробирке ниже 375 мг/дм3.

5.2.2.8 Мешающее вещество

5.2.2.8.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и приготовлено с концентрацией, в             10 раз превышающей его конечную концентрацию в тестировании (50 раз в случае модифицированного метода, см. 5.2.2.8.4).

Ионный состав (например, pH, кальциевая и/или магниевая жесткость) и химический состав (например, минеральные вещества, белок, углеводы, липиды и детергенты) должны быть определены.

Примечание – Термин «мешающее вещество» используется, даже если он содержит более одного вещества.

5.2.2.8.2 Чистые условия (раствор бычьего альбумина – низкая концентрация)

Растворяют 0,30 г бычьего альбумина фракции V (пригодного для микробиологических целей) в 100 см3 титра (см. 5.2.2.4).

Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7), хранят в холодильнике                          (см. 5.3.2.8) и используют в течение одного месяца. Конечная концентрация бычьего альбумина в процедуре испытания (см. 5.5) должна составлять 0,3 г/дм3.

5.2.2.8.3 Грязные условия (смесь растворов бычьего альбумина – высокая концентрация с овечьими эритроцитами)

Растворяют 3,00 г фракции V бычьего альбумина (пригодного для микробиологических целей) в 97 см3 титра (см. 5.2.2.4).

Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7).

Готовят не менее 8,0 см3 свежей дефибринированной овечьей крови (см. 5.2.2.9). Центрифугируют эритроциты при 800 gN в течение 10 мин (см. 5.3.2.13). После удаления супернатанта ресуспендируют эритроциты в разбавителе (см. 5.2.2.4). Эту процедуру повторяют не менее 3 раз, пока супернатант не станет бесцветным.

Ресуспендируют 3 см3 упакованных овечьих эритроцитов в 97 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (см. выше). Во избежание последующего загрязнения эту смесь следует разделить на порции, которые, возможно, потребуются по дням, и хранят в отдельных контейнерах не более 7 дней в холодильнике (см. 5.3.2.8).

Конечная концентрация бычьего альбумина и овечьих эритроцитов в процедуре тестирования (см. 5.5) должна составлять 3 г/дм3 и 3 см3/дм3, соответственно.

5.2.2.8.4 Чистые и грязные условия для модифицированного метода для готовых к использованию продуктов (см. 5.5.4)

Следуют процедурам приготовления согласно 5.2.2.8.2 и 5.2.2.8.3, но готовят мешающее вещество в более высоких пятикратных концентрациях.

а) Чистые условия (см. 5.2.2.8.2) – растворяют 1,50 г бычьего альбумина (вместо                       0,3 г) в 100 см3 титра;

b) Грязные условия (см. 5.2.2.8.3) – растворяют 15,0 г бычьего альбумина (вместо                  3,0 г) в 85 см3 титра (вместо 97 см3).

Готовят не менее 40 см3 (вместо 8,0 см3) овечьей крови. Ресуспендируют 15 см3 (вместо 3,0 см3) упакованных овечьих эритроцитов в 85 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (см. выше).

5.2.2.9 Дефибринированная овечья кровь

Дефибринированная овечья кровь должна быть стерильной (асептическое кровопускание и подготовка), ее собирают от нескольких овец и может быть приобретена у коммерческого поставщика.

Оборудование и лабораторная посуда

5.3.1 Общие положения

Всю лабораторную стеклянную посуду и части оборудования, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами или образцом, за исключением поставляемых стерильными, стерилизуют одним из следующих методов:

а) влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 а));

b) сухим жаром в печи с горячим воздухом (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование3)

5.3.2.1 Оборудование для стерилизации влажным и сухим жаром:

а) для стерилизации влажным теплом – автоклав, поддерживающий температуру (1210+3) °C при минимальном времени выдержки 15 мин;

b) для стерилизации сухим жаром – печь с горячим воздухом, способная поддерживать температуру (1800+5) °C при минимальном времени выдержки 30 мин, при (1700+5) °C при минимальном времени выдержки 1 ч или при (1600+6) °C при минимальном времени выдержки 2 ч.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования при (20 ± 1) °C, при (45 ± 1) °C (для поддержания плавления МЕА в случае метода глубинного посева) и при дополнительных температурах тестирования (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 Инкубатор, поддерживающий температуру (30 ± 1) °C.

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH при (20 ± 1) °C. Для измерения pH агаровой среды следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер.

5.3.2.6 Виброцентрифуги.

а) Электромеханическая мешалка, например миксер Vortex® 4);

b) Механическая виброцентрифуга.

5.3.2.7 Устройство для мембранной фильтрации, изготовленное из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с фильтродержателем объемом не менее 50 см3 и подходящее для использования фильтров диаметром от 47 до 50 мм и размером пор                      0,45 г для стерилизации жесткой воды (см. 5.2.2.7), бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2, 5.2.2.8.3 и 5.2.2.8.4) и при использовании метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Для получения равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости от 20 до 40 с.

5.3.2.8 Холодильник, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Градуированные пипетки номинальной вместимостью 10 см3, 1 см3 и 0,1 см3 или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри (чашки) размером от 90 до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные шарики (диаметром от 3 до 4 мм).

5.3.2.12 Мерные колбы.

5.3.2.13 Центрифуга (800 gN).

5.3.2.14 Колбы с вентилируемыми крышками: бутылки Ру или аналогичные колбы.

5.3.2.15 Фильтры с фриттой: пористость от 40 до 100 г в соответствии с ISO 4793:1980 (раздел 2).

Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов продуктов

5.4.1 Суспензии тест-организмов (суспензия для тестирования и валидации)

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого тест-организма готовят две разные суспензии: «тестовая суспензия» для проведения теста и «валидационная суспензия» для проведения контролей и валидации метода.

5.4.1.2 Консервация и исходные культуры тест-организмов

Тест-организмы и их исходные культуры готовят и хранят в соответствии с EN 12353.

5.4.1.3 Рабочая культура тест-организмов

5.4.1.3.1 Candida albicans (дрожжи)

Чтобы приготовить рабочую культуру Candida albicans (см. 5.2.1), пересевают культуру из исходной культуры (см. 5.4.1.2) штрихом на скошенной питательной среде или чашке с MEA (см. 5.2.2.3) и инкубируют (см. 5.3.2.3). Через 42–48 ч таким же образом готовят вторую субкультуру из первой и инкубируют 42-48 ч. Таким же образом из этой второй субкультуры может быть получена третья субкультура. Вторая и (если производимая) третья субкультуры являются рабочими культурами.

Если невозможно приготовить вторую субкультуру в определенный день, 72-часовую субкультуру можно использовать для последующего субкультивирования при условии, что субкультура хранилась в инкубаторе (см. 5.3.2.3) в течение 72 ч.

Не допускается образование и использование четвертой субкультуры.

5.4.1.3.2 Aspergillus brasiliensis (ранее – A. niger) (плесень)

Для Aspergillus brasiliensis (см. 5.2.1) используют только первую субкультуру, выращенную на MEA (см. 5.2.2.3) в чашках Петри (см. 5.3.2.10) или колбах с вентилируемыми крышками (см. 5.3.2.14), и инкубируют от 7 до 9 дней. Дальнейшее субкультивирование не требуется. Установка в стопку чашек Петри во время инкубации может привести к неоднородной температуре.

В конце инкубации все культуры должны показать темно-коричневую или черную поверхность с несколькими небольшими белыми или серыми пятнами.

Рисунок 1 – Примеры соответствующих культур A.brasiliensis ATCC 16404 через 7 дней инкубации при 30 °C

Рисунок 2 – Пример неподходящей (непригодной) культуры A.brasiliensis ATCC 16404 через 7 дней инкубации при 30 °C

5.4.1.3.3 Другие тест-организмы (дрожжи или плесень)

Для дополнительных тест-организмов любое отклонение от этого метода культивирования дрожжей или плесени или приготовления суспензий отмечают с указанием причин в протоколе испытания.

5.4.1.4 Тестовая суспензия (N)

5.4.1.4.1 Candida albicans

a) Берут 10 см3 титра (см. 5.2.2.4) и помещают в колбу на 100 см3 с 5 г стеклянных шариков (см. 5.3.2.11). Берут рабочую культуру (см. 5.4.1.3.1) и переносят петли для посева клеток в разбавитель (см. 5.2.2.4). Клетки должны быть суспендированы в разбавителе, потерев петлей о влажную стенку колбы, чтобы удалить клетки перед погружением в разбавитель. Колбу встряхивают в течение 3 мин, используя механический встряхиватель (см. 5.3.2.6 b)). Удаляют суспензию из стеклянных шариков и переносят в пробирку.

b) Устанавливают количество клеток в суспензии                                                                                          от (1,5 × 107) до (5,0 × 107) КОЕ/см3 5) с использованием титра (см. 5.2.2.4) (от (1,5 × 108) до (5,0 × 108) КОЕ/см3 в случае измененного метода, 5.5.4), оценка количества КОЕ любым подходящим способом. Эту тестовую суспензию выдерживают на водяной бане при 20 °C и используют в течение 2 ч. Температуру регулируют в соответствии с 5.5.1.1 а) и 5.5.1.4 только непосредственно перед началом тестирования.

Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества клеток (длина волны около 620 нм – длина пути кюветы 10 мм). В связи с этим каждая лаборатория должна предоставлять данные калибровки, зная, что подходящие значения оптической плотности обычно находятся в диапазоне от 0,200 до 0,350. Для получения воспроизводимых результатов этого измерения может потребоваться титр тестовой суспензии, например 1 + 9.

Примечание – Подходящей альтернативой является колориметр.

c) Для подсчета готовят 10-5 и 10-6 разведений (10-6 и 10-7 разведений в случае модифицированного метода – 5.5.4) тестовой суспензии с использованием титра                              (см. 5.2.2.4). Смешивают (см. 5.3.2.6 a)).

Берут по 1,0 см3 образца каждого разведения в двух экземплярах и осуществляют посев методом глубинного посева или поверхностным методом посева.

1) При использовании метода глубинного посева каждый образец объемом 1,0 см3 переносят в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного МЕА                 (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1)°C.

2) При использовании поверхностного метода посева распределяют каждый образец объемом 1,0 см3, разделенный на порции примерно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности чашек с МЕА (см. 5.2.2.3).

Метод, использованный для подсчета тестовой суспензии, используют для всех других подсчетов, 5.4.1.5 d), 5.5.2.2 c) и d), 5.5.2.3 b), 5.5.2.4 b) и 5.5.2.5 b).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.6.

5.4.1.4.2 Aspergillus brasiliensis

Процедура приготовления тестовой суспензии Aspergillus brasiliensis следующая:

a) Берут рабочую культуру (см. 5.4.1.3.2) и суспендируют конидиоспоры в 10 см3 стерильного 0,05 % (мас./об.) раствора полисорбата 80 в воде (см. 5.2.2.2). С помощью стеклянной палочки или шпателя отделяют конидиоспоры от поверхности культуры. Суспензию переносят в колбу и осторожно встряхивают вручную в течение одной минуты вместе с 5 г стеклянных шариков (см. 5.3.2.11). Суспензию фильтруют через пористый фильтр (см. 5.3.2.15);

b) Микроскопическое исследование проводят при 400-кратном увеличении сразу после препарирования, чтобы показать:

1) наличие высокой концентрации характерных зрелых конидиоспор, то есть колючих конидиоспор (по сравнению с гладкими спорами). См. рисунок 3 и рисунок 4.

Рисунок 3 – Наблюдение за конидиоспорами под световым микроскопом: наличие гладких (а) и колючих (b) спор [несоответствующая (непригодная) суспензия]

Рисунок 4 – Наблюдение за конидиоспорами под световым микроскопом: высокая концентрация характерных зрелых спор с шиповидной поверхностью (соответствующая суспензия)

Если количество колючих конидиоспор составляет менее 75 %, это может быть связано с используемым штаммом Aspergillus или средой. Поэтому используют другой штамм, предпочтительно от другого поставщика, и/или пробуют другую среду;

2) отсутствие прорастания конидиоспор (проверяют не менее десяти полей зрения);

3) при наличии проросших конидиоспор, отбраковать суспензию;

4) отсутствие фрагментов мицелия (проверьте не менее десяти полей зрения).

Если мицелий присутствует, переходят ко второй фильтрации. Если мицелий все еще присутствует, суспензию отклоняют.

d) Доводят количество конидиоспор в суспензии от (1,5 × 107) до (5,0 × 107) КОЕ/см3 (от (1,5 × 108) до (5,0 × 108) КОЕ/см3, в случае модифицированного метода – 5.5.4) с использованием титра (см. 5.2.2.4), определяя количество КОЕ любым подходящим способом. Суспензию применяют в течение 4 ч на водяной бане с контролируемой температурой (20 ± 1) °C (см. 5.3.2.2). В любом случае проводят регулировку температуры в соответствии с 5.5.1.4 только непосредственно перед началом теста (см. 5.5.2, 5.5.3 или 5.5.4).

Настоятельно рекомендуется использовать устройство для подсчета клеток для регулировки количества клеток. При использовании подходящей счетной камеры строго следуют инструкциям.

Таким образом, каждая лаборатория предоставляет данные калибровки, чтобы установить взаимосвязь между подсчетами, полученными с помощью счетного устройства, и подсчетами (см. 5.4.1.6), полученными с помощью метода глубинного посева или поверхностный метода посева (см. перечисление d)). Опытные лаборатории обнаружили, что необходимое количество конидиоспор лучше соответствует требуемому количеству конидиоспор, когда количество суспензии конидиоспор в устройстве было на 10–50 % выше, чем предполагаемое количество.

е) Для подсчета готовят 10-5 и 10-6 разведений (10-6 и 10-7 разведения в случае модифицированного метода 5.5.4) тестовой суспензии с использованием титра (см. 5.2.2.4). Смешивают (см. 5.3.2.6 а)).

Берут по 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и проводят посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева.

1) При использовании метода глубинного посева переносят примерно половину каждого образца объемом 1,0 см3 в отдельные чашки Петри (т.е. в двух экземплярах = четыре чашки) и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного МЕА (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °С;

2) При использовании поверхностного метода посева примерно одну четверть каждого образца объемом 1,0 мл распределяют на соответствующем количестве (не менее четырех) высушенных на поверхности чашек, содержащих МЕА (см. 5.2.2.3) (т.е. в двух экземплярах – не менее восьми чашек).

Методику, использованную для подсчета суспензии для теста, используют для всех других подсчетов, 5.4.1.5 d), 5.5.2.2 c) и d), 5.5.2.3 b), 5.5.2.4 b) и 5.5.2.5 b).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.6.

5.4.1.5 Валидационная суспензия (NV и NVB)

a) Чтобы приготовить суспензию для валидации, разбавляют тестовую суспензию N (см. 5.4.1.4.1 и 5.4.1.4.2) титром (см. 5.2.2.4), чтобы получить от (3,0 × 102) до (1,6 × 103) КОЕ/см3 (примерно одна четвертая (1 + 3) разведения 10-4).

Примечание – В случае модифицированного метода (см. 5.5.4) процедура одинаковая, кроме одной четверти (1 + 3) 10-4 разведения, в итоге чего получают от (3,0 × 103) до 1,6 х 104 КОЕ/см3.

b) Для контроля нейтрализатора NVB (см. 5.5.2.4) разбавляют тестовую суспензию               (см. 5.4.1.4)  разбавителем, чтобы получить от (3,0 × 104) до (1,6 × 105) КОЕ/см3 (примерно одна четвертая (1 +3) из разведения 10-2).

c) Поддерживают и используют эти валидационные суспензии (NV и NVB) так же, как и тестовые суспензии (см. 5.4.1.4.1 b) и 5.4.1.4.2 c)).

d) Для подсчета готовят разбавитель 10-1 с титром (см. 5.2.2.4), в случае модифицированного метода (см. 5.5.4)

e) разбавитель 10-2 и в случае контроля нейтрализатора NVB (см. перчисление b)) титр 103. Смешивают (5.3.2.6 а)). Берут образец объемом 1,0 см3 в двух экземплярах и производят посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева (с Candida albicans, см. 5.4.1.4.1 c); с Aspergillus brasiliensis, см. 5.4.1.4.2 d)).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.6.

5.4.1.6 Инкубация и подсчет суспензий для теста и валидации

а) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки в течение 42–48 ч. Отбраковывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Производят подсчет чашек и определяют количество КОЕ. Только для Aspergillus brasiliensis: инкубируют чашки еще от 20 до 24 ч и – если количество колоний увеличилось – на третий дополнительный период                                от 20 до 24 ч. Не производят подсчет чашек, на которых больше не видны четко разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Для каждой чашки отмечают точное количество колоний, но записывают (> 165) (для плесневых фyнгицидов) или (> 330) (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 165 и 330 соответственно, и определяют значения VC в соответствии с 5.6.2.2.

с) Вычисляют число КОЕ/см3 в тестовой суспензии N, и в валидационной суспензии NV и NVB (контроль нейтрализатора 5.5.2.4) с использованием метода, приведенного в 5.6.2.3 и 5.6.2.5. Проводят проверку согласно 5.7.

5.4.2 Тест-раствор продукта

Концентрация тест-раствора продукта должна быть в 1,25 раза больше заданной тестовой концентрации, поскольку он разбавляется до 80 % во время теста и валидации метода (см. 5.5.2 или 5.5.3).

Тест-растворы продукта готовят в жесткой воде (см. 5.2.2.7) при не менее трех различных концентрациях, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.8.2). Продукт в полученном виде может быть использован в качестве одного из тест-раствора продукта; в этом случае максимальная тестовая концентрация составляет 80 %. Готовые к использованию продукты могут быть протестированы на 97 % (модифицированный метод (см. 5.5.4.)) В этом случае «реальная тестовая концентрация» составляет 97 %.

Растворы готовых к употреблению продуктов следует готовить в воде (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды. Средства для обработки рук всегда предварительно разбавляют жесткой водой (см. 5.2.2.7) до 62,5 % раствора. Раствор имитирует добавление водопроводной воды на практике (1:1). Тем не менее, такой продукт считается «готовым к употреблению». Модифицированный метод (см. 5.5.4) не допускается к использованию, так как 62,5 % представляет собой наивысшую допустимую концентрацию (50 %), умноженную на 1,25.

Для твердых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее (1,0 г ± 10 мг) продукта в мерной колбе и заполняя жесткой водой (см. 5.2.2.7). Последующие разведения (= более низкие концентрации) готовят в мерных колбах (см. 5.3.2.12) из расчета объем/объем в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Для жидких продуктов разведения продукта готовят с использованием жесткой воды в мерных колбах (см. 5.3.2.12) на основе объема/объема.

Тест-растворы продукта готовят свежими и используют в тестах в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, стабильный на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята (например, из-за добавления мешающего вещества), это должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний.

Примечание – Подсчет микроорганизмов, включенных в осадок или флокулят, затруднен и ненадежен.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна соответствовать желаемой концентрации испытания. Записывают тестовую концентрацию в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки фунгицидной и дрожжевой активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента

Условия эксперимента могут быть выбраны в соответствии с предполагаемым практическим использованием продукта (см. раздел 4):

а) температура θ (в °С):

- Испытываемые температуры указаны в разделе 4, таблица 1.

- Допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет                       (± 1) °C.

b) время контакта t (в мин):

- Время контакта, которое необходимо проверить, указано в разделе 4, таблица 1.

- Допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет                   (± 10) с, за исключением 1 мин или менее, где оно составляет 5 с.

с) мешающее вещество:

- Испытываемым мешающим веществом является 0,30 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2), представляющего чистые условия, или смесь 3 см3/дм3 овечьих эритроцитов и 3,0 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.3).), представляющие грязные условия, согласно разделу 4, таблице 1 и практическому применению. Дополнительные мешающие вещества могут быть проверены в соответствии с конкретными областями применения.

d) тест-организмы:

1) тест-организмами для тестирования фунгицидной активности являются: Candida albicans и Aspergillus brasiliensis, как указано в разделе 4, таблице 1 и 5.2.1;

2) тест-организм для тестирования дрожжевой активности: Candida albicans, как указано в разделе 4, таблица 1 и 5.2.1.

Могут быть протестированы дополнительные тест-организмы.

5.5.1.2 Выбор метода испытаний

Методом выбора является метод разведения-нейтрализации. Для определения подходящего нейтрализатора проводят валидацию метода разведения-нейтрализации (см. 5.5.2.2, 5.5.2.3 и 5.5.2.4 в связи с 5.5.2.5) с использованием нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным опытом и опубликованными данными.

Если этот нейтрализатор непригоден, повторяют проверку валидации с использованием альтернативного нейтрализатора с учетом информации, приведенной в приложении B.

Если окажется, что оба нейтрализатора непригодны, можно использовать метод мембранной фильтрации (см. 5.5.3). В особых случаях может потребоваться добавление нейтрализатора в MEA (см. 5.2.2.3).

5.5.1.3 Общие инструкции по процедурам валидации и контроля

Нейтрализация и/или устранение фунгицидной и/или фунгистатической активности продукта должны контролироваться и валидироваться – только для наивысшей тестовой концентрации продукта – для каждого из используемых тест-организмов и для каждого экспериментального условия (мешающее вещество, температура, время контакта). Эти процедуры (контроль условий эксперимента, контроль нейтрализатора или фильтрации и валидация метода) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором или промывочной жидкостью, использовавшимися в тестировании.

В случае продуктов, готовых к употреблению, используют воду (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды, но соблюдают исключение для средств для обработки рук (см. 5.1.1, примечание).

Если из-за проблем с нейтрализацией добавили нейтрализатор к MEA (см. 5.5.1.2), используемый для процедур проверки и контроля, MEA, используемый для испытания, также должен содержать такое же количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед тестированием все реактивы  (тестрастворы продукта (см. 5.4.2), тестовую суспензию (см. 5.4.1.4), валидационную суспензию (см. 5.4.1.5), разбавитель (см. 5.2.2.4), жесткую воду (см. 5.2.2.7) и мешающее вещество (см. 5.2.2.8) кондиционируют до температуры испытания θ (см. 5.5.1.1 a)) с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2), контролируемой при θ. Соблюдают положения, изложенные в 5.4.1.4.1 b) и 5.4.1.4.2 с). Проверяют, что температура реагентов стабилизировалась на отметке θ.

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) или промывочную жидкость (см. 5.2.2.6) и воду (см. 5.2.2.2) кондиционируют при температуре (20 ± 1) °C.

В случае продуктов, готовых к употреблению, воду (см. 5.2.2.2) дополнительно кондиционируют до θ.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипулировании тест-организмами

Не допускается касание верхней части стенок пробирки при добавлении суспензий для испытаний или валидации (см. 5.4.1).

5.5.2 Метод разведения-нейтрализации 6)

5.5.2.1 Общие положения

Испытания и процедуры контроля и валидации (см. 5.5.2.2–5.5.2.5) выполняют одновременно.

5.5.2.2 Тест Nа – определение фунгицидных или дрожжевых концентраций

Процедура определения фунгицидных или дрожжевых концентраций следующая:

a) Пипеткой переносят 1,0 см3 мешающего вещества (см. 5.2.2.8) в пробирку. Добавляют 1,0 см3 тестовой суспензии (см. 5.4.1.4). Немедленно включают секундомер (см. 5.3.2.5), перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню, контролируемую при выбранной температуре испытания θ (см. 5.5.1.1 a)) на (2 мин ± 10 с).

b) По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 одного из тестовых растворов продукта (см. 5.4.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают трубку в водяную баню, регулируемую при θ в течение выбранного времени контакта t (см. 5.5.1.1 b)). Непосредственно перед завершением t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

c) В конце t отбирают 1,0 см3 образца тест-раствора Nа и переносят в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Смешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают в водяную баню с температурой (20 ± 1) °C. После времени нейтрализации (5 мин ± 10 с) (для жидких дезинфицирующих средств и средств для обработки рук всего (10 ± 1) с смешивают (см. 5.3.2.6 a)) и немедленно берут образец                            1,0 см3 нейтрализованного тест-раствора Na (содержащий нейтрализатор, тест-раствор продукта, мешающее вещество и тестовую суспензию) в двух экземплярах и производят посев с использованием глубинного метода или поверхностного метода посева.

1) При использовании метода глубинного посева пипеткой переносят каждый образец объемом 1,0 см3 в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного МЕА (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °C.

2) При использовании поверхностного метода посева, распределяют каждый образец объемом 1,0 см3, разделенный на порции примерно равного размера, на соответствующее количество (не менее двух) чашек, высушенных на поверхности с содержанием MEA (см. 5.2.2.3).

d) Дополнительно переносят 0,5 см3 этой смеси в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора, чтобы получить дилюента 10-1 Na, со смесью средства для обработки рук и дополнительно разбавляют нейтрализатором до получения дилюента 10-2 Na. Берут образцы объемом 1,0 см3 из каждой пробирки для разведения в двух экземплярах и производят посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева.

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

e) Выполняют процедуру от a) до d), используя одновременно другие тест-растворы продукта.

f) Выполняют процедуру от a) до e) с применением другого минимума и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

5.5.2.3 Контроль экспериментальных условий A – проверка выбранных экспериментальных условий и/или проверка отсутствия какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования.

Чтобы проверить выбранные экспериментальные условия и/или убедиться в отсутствии какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования, процедура выглядит следующим образом:

а) Пипеткой переносят 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в тестировании (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии NV (см. 5.4.1.5). Немедленно включают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в контролируемую водяную баню при θ на (2 мин ± 10 с).

b) По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 жесткой воды (см. 5.2.2.7). (В случае продуктов, готовых к употреблению (кроме средств для обработки рук (см. 5.4.2)): вода                  (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают (5.3.2.6 a)) и помещают трубку в водяную баню при θ на t. Непосредственно перед концом t снова перемешивают (5.3.2.6 a)).

c) В конце t берут образец 1,0 см3 этой смеси A в двух экземплярах и проводят посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева (см. 5.5.2.2 c)). Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.2.4 Контроль нейтрализатора B – проверка отсутствия токсичности нейтрализатора

Процедура проверки отсутствия токсичности нейтрализатора, следующая:

a) Переносят пипеткой 9,0 см3 нейтрализатора, использованного в тестировании                   (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии (NVB) (см. 5.4.1.5 b)), содержащей от (3,0 × 104) до (1,6 × 105) КОЕ/см3. Включают секундомер в начале добавления, перемешивают (5.3.2.6 а)). Переносят 0,5 см3 этой смеси в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора, чтобы получить разведения 10-1 NVB, повторяют эту процедуру для получения разведения 102 NVB. Пробирки с разведением 10-2 NVB помещают в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на (5 мин ± 10 с) (на время контакта 10 мин или меньше только (10 ± 1) с. Непосредственно перед окончанием этого времени перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

Высокое количество нейтрализатора по отношению к тест-организмам отражает дополнительные разведения нейтрализатором – в случае Na (см. 5.5.2.2 c) и d)) 10-1 и для средств для обработки рук 10-1 и 10-2.

b) По истечении этого времени берут пробу 1,0 см3 этой смеси B (разведение NVB 102) в двух экземплярах и засевают, используя метод глубинного посева и поверхностный метод посева (см. 5.5.2.2 c)).

Инкубацию и подсчет см. 5.5.2.6.

5.5.2.5 Валидация метода C – валидация разведения-нейтрализации

Процедура проверки метода разведения-нейтрализации, следующая:

а) Пипеткой переносят 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в тестировании (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют 1,0 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, добавляют 8,0 см3 тест-раствора продукта только самой высокой концентрации, использованной в тестировании (см. 5.5.2.2). Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают трубку в водяную баню, контролируемую при температуре θ на время t. Непосредственно перед истечением времени t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

b) В конце t переносят 1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Смешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с контролируемой температурой                             (20 ± 1) °C на (5 мин ± 10 с) (для жидких дезинфицирующих средств и средств для обработки рук всего на (10 ± 1) с). Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии NV  (см. 5.4.1.5). Включают секундомер в начале добавления и перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). Помещают трубку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на (30 ± 1) мин. Непосредственно перед окончанием этого времени снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени берут образец 1,0 см3 смеси C в двух экземплярах и инокулируют, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.2.6 Инкубация и подсчет тест-раствора, а также контрольного и проверочного растворов

Процедура инкубации и подсчета тест-раствора, а также контрольного и проверочного растворов следующая:

а) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 42 до 48 ч. Отбраковывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Производят подсчет чашек и определяют количество КОЕ. Только для Aspergillus brasiliensis: инкубируют чашки еще от 20 до 24 ч и если количество колоний увеличилось, в течение третьего дополнительного периода                от 20 – 24 ч. Не производят подсчет чашек, на которых больше не видны четко разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 165) (для плесневых фунгицидов) или (> 330) (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 165 и 330 соответственно, и определяют значения VC в соответствии с 5.6.2.2.

c) Проводят подсчет количества КОЕ/см3 в тест-растворе Na и в тест-растворах A, B и C, используя метод, приведенный в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Проводят проверку согласно 5.7.

5.5.3 Метод мембранной фильтрации 7)

5.5.3.1 Общие положения

Тестирование и процедуры контроля и валидации (см. 5.5.3.2–5.5.3.5) выполняют одновременно.

Каждое устройство для мембранной фильтрации (см. 5.3.2.7) заполняют 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Время, необходимое для фильтрации, в исключительных случаях более одной минуты, записывают в протоколе испытаний. При переносе мембран на поверхность чашки с агаром необходимо следить за тем, чтобы тестируемые микроорганизмы находились на верхней стороне мембраны при размещении на чашке, а также во избежание захвата воздуха между мембраной и поверхностью агара.

5.5.3.2 Тест Nа – определение фунгицидных или дрожжевых концентраций

Процедура определения фунгицидных или дрожжевых концентраций следующая:

a) См. 5.5.2.2 a) и b).

b) В конце времени t берут пробу 0,1 см3 испытательной смеси Na (для гигиенических средств для обработки рук 1 мкл) в двух экземплярах и переносят каждую пробу 0,1 см3                   (1 мкл) в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Немедленно проводят фильтрацию. Проводят фильтрацию не менее 150 см3, но не более 500 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Если промывочная жидкость не является водой, завершают процедуру фильтрацией 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек с МЕА.

Количество 1 мкм  учитывает 100-кратное разведение Nа [10-2 рабавление в 5.5.2.2 d)], что позволяет измерить сокращение на 2 lg. Так как это не рекомендуется пипеткой 1 мкл микробных суспензий можно разбавить, например, 1 см3 в 1000 см3 промывной жидкости (или 100 мкл в 100 см3) и залить 1 см3 этого раствора в устройство мембранной фильтрации.

c) Для инкубации и подсчета см. 5.5.3.6.

d) См. 5.5.2.2 e).

e) См. 5.5.2.2 f).

5.5.3.3 Контроль экспериментальных условий A – валидация выбранных экспериментальных условий и/или проверка отсутствия какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования.

Чтобы проверить выбранные экспериментальные условия и/или убедиться в отсутствии какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования, проводится следующая процедура.

a) См. 5.5.2.3 a) и b).

b) В конце t отбирают образец 1,0 см3 этого раствора А в двух экземплярах и переносят каждый образец объемом 1,0 см3 в отдельное устройство мембранной фильтрации                          (см. 5.5.3.1). Немедленно проводят фильтрацию и дополнительно добавляют 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек с MEA (см. 5.2.2.3).

В случае Aspergillus brasiliensis образец делят на две, три или четыре порции приблизительно равного размера и переносят каждую порцию в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), т.е. для дублирования необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причиной разделения образцов является верхний предел подсчета (см. 5.6.2.2 a)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.3.6.

5.5.3.4 Контроль фильтрации B – валидация процедуры фильтрации

Чтобы проверить правильность процедуры фильтрации, выполняют следующие действия:

Берут 0,1 см3 валидационной суспензии NV (см. 5.4.1.5 a)) (Внимание: не NVB, как описано в 5.5.2.4!) в двух экземплярах (суспензия для контроля B) и переносят каждый образец объемом 0,1 мл в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1).

Немедленно проводят фильтрацию. Проводят фильтрацию промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) так же, как при тестировании (см. 5.5.3.2 b)). Если промывочная жидкость не является водой, выполняют процедуру фильтрацией 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек с МЕА (см. 5.2.2.3).

В случае Aspergillus brasiliensis образец делят на две, три или четыре порции приблизительно равного размера и переносят каждую порцию в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), т.е. для дублирования необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причиной разделения образцов является верхний предел подсчета (см. 5.6.2.2 a)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.3.6.

5.5.3.5 Валидация метода C – валидация метода мембранной фильтрации или подсчет фунгицидов на мембранах, которые ранее были в контакте с раствором продукта и мешающего вещества.

Для валидации метода мембранной фильтрации или подсчета фунгицидов на мембранах, которые ранее были в контакте с раствором продукта и мешающего вещества, процедура следующая:

а) См. 5.5.2.5 а);

b) В конце t берут 0,1 см3 проверочного раствора C в двух экземплярах и переносят каждый образец объемом 0,1 см3 в отдельное устройство мембранной фильтрации                          (см. 5.5.3.1). Немедленно проводят фильтрацию. Проводят фильтрацию промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) так же, как и в тестировании (см. 5.5.3.2 b)), затем накрывают мембраны с 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) и добавляют 0,1 см3 валидационной суспензии NV (см. 5.4.1.5 a)). Немедленно снова фильтруют и дополнительно с 50 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек с МЕА (см. 5.2.2.3).

В случае Aspergillus brasiliensis образец делят на две, три или четыре порции приблизительно равного размера и переносят каждую порцию в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1), т.е. для дублирования необходимо засеять четыре, шесть или восемь мембран.

Примечание – Причиной разделения образцов является верхний предел подсчета (см. 5.6.2.2 a)).

Для инкубации и подсчета см. в 5.5.3.6.

5.5.3.6 Инкубация и подсчет тест-раствора и валидационных растворов

Процедура инкубации и подсчета тест-раствора, а также контрольного и валидационного растворов следующая:

а) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 42 до 48 ч. Отбраковывают чашки, которые не подлежат пересчету по любой причине. Производят подсчет колонии на мембранах.

Только для Aspergillus brasiliensis: инкубируют чашки еще от 20 до 24 ч и если количество колоний увеличилось, в течение дополнительного третьего периода                             от 20 до 24 ч. Не производят подсчет чашек, в которых больше не видны четко разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Для каждой чашки отмечают точное количество колоний, но записывают (> 55) (для плесневых фунгицидов) или (> 165) (для дрожжей) для любых количеств, превышающих 55 и 165 соответственно, и определяют значения Vc в соответствии с 5.6.2.2.

c) Количество КОЕ/см3 в тест-растворе Na и в тест-растворах A, B и C, используя метод, приведенный в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Проверку проводят согласно 5.7.

5.5.4 Модифицированный метод для готовых к использованию продуктов

5.5.4.1 Общие положения

Готовые к употреблению продукты могут быть протестированы в соответствии со следующей модифицированной процедурой тестирования, если тестируемый продукт не проходит процедуру, описанную в 5.5.2 или 5.5.3. Тестовую суспензию N и валидационную суспензию NV готовят в десятикратном количестве, как описано в 5.4.1.4 и 5.4.1.5.

Мешающее вещество готовят с концентрацией в пять раз выше, как описано в 5.2.2.8.4.

Примечание – Концентрация продукта в модифицированном методе составляет только 97 %.

5.5.4.2 Модифицированный метод разведения-нейтрализации

Далее описываются только модификации 5.5.2. См. также рисунок C.5 и рисунок C.6.

5.5.4.2.1 Тест Na

Пипеткой переносят 0,2 см3 5-кратного концентрированного мешающего вещества (см. 5.2.2.8.4) в пробирку. Добавляют 0,1 см3 10-кратно концентрированной тестовой суспензии (см. 5.4.1.4). Немедленно включают секундомер (см. 5.3.2.5), перемешивают                  (см. 5.3.2.6 а)) и помещают пробирку в водяную баню с выбранной температурой испытания (см. 5.5.1.1 а)) на (2 мин ± 10 с).

По истечении этого времени добавляют 9,7 см3 неразбавленного тест-раствора продукта (см. 5.4.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Смешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают в водяную баню при контролируемой θ на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b)). Непосредственно перед концом t снова перемешивают (5.3.2.6 a)). Следуют инструкциям в 5.5.2.2 c) и d), возможно, f).

5.5.4.2.2 Контроль экспериментальных условий A – валидация выбранных экспериментальных условий и/или проверка отсутствия какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования.

Пипеткой переносят 0,2 см3 мешающего вещества, использованного в тестировании (см. 5.5.4.2.1), в пробирку. Добавляют 0,1 см3 10-кратно концентрированной валидационной суспензии (см. 5.4.1.5 a)), как описано для этого модифицированного метода. Немедленно включают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню при θ на (2 мин ± 10 с).

По истечении этого времени добавляют 9,7 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Необходимо следовать инструкциям в 5.5.2.3 b) (последние два предложения) и c).

5.5.4.2.3 Контроль нейтрализатора B – проверка отсутствия токсичности нейтрализатора

Необходимо следовать процедуре, описанной в 5.5.2.4.

5.5.4.2.4 Валидация метода C – валидация метода разведения-нейтрализации

а) Пипеткой переносят 0,2 см3 мешающего вещества, использованного в тестировании (см. 5.5.4.2.1), в пробирку. Добавляют 0,1 см3 титра (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, добавляют 9,7 см3 тест-раствора продукта. Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают трубку в водяную баню, контролируемую при θ на t. Непосредственно перед концом t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

b) В конце t переносят 1,1 см3 раствора в пробирку, содержащую 8,8 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.4.2.1). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1)°C на (5 мин ± 10 с) (для средств для обработки рук и жидких дезинфицирующих средств всего (10 ± 1) с). Добавляют 0,1 см3 10-кратно концентрированной валидационной суспензии (см. 5.4.1.5 a)), как описано для этого модифицированного метода. Включают секундомер в начале добавления и перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). Помещают пробирку в водяную баню с контролируемой температурой                       (20 ± 1) °C на (30 ± 1) мин. Непосредственно перед окончанием этого времени снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени берут пробу 1,0 см3 раствора «С» в двух экземплярах и инокулируют, используя метод глубинного посева или поверхностный метод посева (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.4.3 Модифицированный метод мембранной фильтрации

Далее описываются только модификации для 5.5.3, см. также рисунок C.7 и рисунок C.8.

5.5.4.3.1 Тест Na

См. 5.5.4.2.1, но необходимо следовать 5.5.3.2 b), c) и e) после смешивания перед окончанием t.

5.5.4.3.2 Контроль экспериментальных условий A – валидация выбранных экспериментальных условий и/или проверка отсутствия какого-либо разрушительного эффекта в условиях тестирования.

См. 5.5.4.2.2, но необходимо следовать только до конца 5.5.2.3 а). Затем необходимо следовать 5.5.3.3 b).

5.5.4.3.3 Контроль фильтрации «B» – валидация процедуры фильтрации.

Отбирают 0,01 см3 валидационной суспензии NV (см. 5.4.1.5 a)) (Внимание: не NVB, как описано в 5.5.2.4!) в двух экземплярах (суспензия для контроля B) и переносят каждый образец объемом 0,01 см3 в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Необходимо следовать 5.5.3.4.

5.5.4.3.4 Валидация метода C – валидация метода мембранной фильтрации или подсчет фунгицидов на мембранах, которые ранее контактировали с раствором продукта и мешающего вещества.

а) Необходимо следовать 5.5.4.2.4 а).

b) Перед окончанием t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)), берут 0,01 см3 проверочной смеси C в двух экземплярах и переносят каждый образец объемом 0,01 см3 в отдельное устройство мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Немедленно проводят фильтрацию. Проводят фильтрацию промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) так же, как и в тестировании (см. 5.5.3.2 b)), затем накрывают мембраны с 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) и добавляют 0,01 мл 10-кратно концентрированной валидационной суспензии (см. 5.4.1.4 b) и 5.4.1.5). Немедленно фильтруют заново и дополнительно добавляют 50 см3 воды                              (см. 5.2.2.2), затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных чашек с МЕА (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.3.6.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Расшифровка терминов и сокращений

5.6.1.1 Обзор различных суспензий и тест-растворов

N, NV и NVB представляют собой фунгицидные суспензии, Na представляет собой фунгицидный тест-раствор, A (контроль экспериментальных условий), B (нейтрализатор или контроль фильтрации), C (валидация метода) представляют различные контрольные тест-растворы.

NVB, N0, NV0, Na и A, B и C представляют количество клеток, подсчитанное на см3 в различных тест-растворах в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Количество клеток, подсчитанное на см3 в различных тест-растворах

|  | Количество клеток на см3 в бактериальных суспензиях | Количество клеток на см3 в испытываемых смесях в начале времени контакта (время = 0) | Количество выживших на см3 в испытываемых смесях в конце времени контакта t или 5 мин (B) или 30 мин (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | N Тестовая суспензия | N0 a (= N/10) | Na (перед нейтрализацией или фильтрацией) |
| Контроли | Валидационная суспензия NV Валидационная суспензия NVB для контроля B | NV0 a(= NV /10 = NVB /1000) | A, B, C |
| _____________ a В случае модифицированного метода (см. 5.5.4) N0 равно N/100, а NV0 равно NV/100. |  |  |  |

5.6.1.2 Значения Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

a) в методе разведения-нейтрализации (тест и контроли), значение Vc представляет собой количество КОЕ, подсчитанное на 1,0 см3 образца;

b) в методе мембранной фильтрации значение Vc  представляет собой количество КОЕ, подсчитанное на 0,1 см3 образца тест-раствора Na, (1,0 гсм3 в случае гигиенических средств для обработки рук) контроля фильтрации (B) и валидации метода (C) и на образец объемом 1,0 см3 в контроле экспериментального условия A (для модифицированного метода 5.5.4.3 это 0,1 мл Na, 1,0 см3 A и 0,01 см3 B и C).

5.6.2 Расчет

5.6.2.1 Общие положения

Первый шаг в вычислении – это определение значений Vc, второй – вычисление N, N0, Na, NV, NV0, NVB, A, B и C. Третий шаг – это вычисление сокращения R (см. 5.8).

5.6.2.2 Определение значений Vc

Значения Vc определяются следующим образом.

а) Обычные пределы для подсчета фунгицидов на чашках с агаром составляют                               от 15 до 150 колоний для плесени и от 15 до 300 колоний для дрожжей. В настоящем Европейском стандарте допускается отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют                 14 и 165 для плесневых фунгицидов и 14 и 330 для дрожжей. Для мембран обычные верхние пределы различны: 50 для плесневых фунгицидов и 150 для дрожжей, поэтому с отклонением в 10 % пределы составляют 55 для плесневых фунгицидов и 165 для дрожжей.

Примечание – Нижний предел (14) основан на том факте, что вариабельность тем больше, чем меньше число, подсчитываемое в образце (1 см3 или 0,1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчету на одной чашке), например, три чашки на 1 см3 образца с 3 КОЕ, 8 КОЕ и 5 КОЕ дают значение Vc 16. Верхние пределы (55, 165 и 330) отражают неточность подсчета конфлюэнтных колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Они относятся только к подсчету на одной чашке и не обязательно к образцу.

b) Для подсчета тестовой суспензии N (см. 5.4.1.6), валидационных суспензий NV и NVB (см. 5.4.1.6) и для всех подсчетов метода разведения-нейтрализации (см. 5.5.2.6) определяют и записывают значения VС  в соответствии с количеством чашек, используемых на 1 см3 (или другие объемы для мембранной фильтрации и/или средств для мытья рук) образца (5.6.1.2).

Если для определения значения VC использовалось более одной чашки для каждого образца, следует записать подсчет на каждую чашку.

Если количество на одной чашке превышает 165/330, укажите число как                              «> 165» / «> 330». Если для каждого образца использовалось более одной чашки и хотя бы одна из них показывает число выше 165 (или 330), укажите эти значения VС как «больше, чем сумма подсчетов», например, для «> 330, 310, 302», подсчет «> 942».

Если значение VС меньше 14, укажите число (но замените его на «< 14» для дальнейших вычислений в случае Na).

Для метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3) отсчеты на мембранах являются значениями VС (см. 5.6.1.2). Значения VС ниже нижнего предела (14) или выше верхнего предела (55/165) указывают, как описано выше.

c) Только значения VС в пределах подсчета принимают во внимание для дальнейших вычислениях, за исключением случая с Na (см. 5.6.2.4).

5.6.2.3 Расчёт N и N0

N – количество клеток на мл в испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4 и 5.6.1.1).

Поскольку оцениваются два разбавления испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4 в связи с 5.4.1.6), рассчитывают количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество, используя следующую формулу:

N=C(n1+0,1×n2)×10-5                                                 (1)

где C – сумма учтённых значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учтённых в нижнем разбавлении, то есть 10-5;

n2 – количество значений Vc, учтённых в верхнем разбавлении, то есть.10-6;

10-5 – коэффициент разбавления, соответствующий нижнему разбавлению.

Примечания

1 Для модифицированного метода (см. 5.5.4) меньшее разведение составляет 10-6, а большее разведение 10-7.

2 Для модифицированного метода (см. 5.5.4), N в десять раз выше и, следовательно, разведения оценивают в десять раз выше (10-6 вместо 10-5,  и 10-7 вместо 10- 6).

Приведенную выше формулу следует соответствующим образом изменить.

Округляют полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округляют предыдущую цифру с точностью до чётного числа. Продолжают пошагово, пока не получат две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример –

N=168+213+20+25(2+0,1×2)×10-5=4262,2×10-5=1,9363×107=1,9×107 (КОЕ/см3)

N0 – количество клеток на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a)) в начале времени контакта (время                   «ноль» = 0). Это одна десятая от средневзвешенного значения N из-за десятикратного разведения путем добавления продукта и мешающего вещества. В случае модифицированного метода (см. 5.5.4) оно является сотым, поскольку в тестировании используется только 0,1 мл N.

5.6.2.4 Расчёт Na

Na – количество выживших на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a) или 5.5.3.2 a)) в конце времени контакта и перед нейтрализацией или мембранной фильтрацией. Это в десять раз выше значений Vc из-за добавления нейтрализатора и воды (см. 5.5.2.2 b)) или объёма пробы 0,1 см3 (см. 5.5.3.2 b)) в методе мембранной фильтрации.

a) Проводят расчет среднего значения для каждой стадии разведения Na0, Na -1 и для средств для обработки рук дополнительно Na -2 по следующей формуле:

Na0,Na-1,Na-2 =10 c/n                                                        (2)

где c – сумма учтённых значений Vc;

n – количество учтённых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего, либо выше верхнего предела, выразите результаты как «меньше чем» или «больше чем».

a1 – дублируют значения Vc  Nа-1: 2, 16

Пример 1 –

Na-1=(<14+16)∙102∙10=<150∙101=<1500=<1,5∙103

a2 – дублируют значения Vc Nа-2 (мембранная фильтрация): (> 165), (> 165)

Пример 2 –

Na-2=(>165+>165)∙1002∙10= >1650∙102= >165000=>1,6∙105

a3 – дублируют значения Vc (две чашки поверхностного метода на образец объемом 1,0 см3): (> 660, 600)

Пример 3 –

Na0=(>660+165)∙102= >6300= >6,3∙103

b) Для расчета Nа используют только результаты Na0, Na-1, Na-2, где одно или оба значения Vc находятся в пределах подсчета. Исключения и правила для особых случаев:

Примечание – Хотя 10-2 разведения готовят только при тестировании средств обработки для рук, следующие примеры включают этот этап разведения.

b1 – Если все последующие разведения Na, показывают средние значения «больше чем», в качестве результата для Na принимают только самое высокое разведение (10-1, со средствами для обработки рук 10-2).

Пример 4 –

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 | Na=>6600×102=>6,6×105 |
| Na-1 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-2 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |

b2 – Если все последующие разведения Na показывают средние значения «меньше чем», в качестве результата для Na принимают только самое низкое разведение (100).

Пример 5 –

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 14 | 18 | > 160 | Na=<160×100=<1,6×102 |
| Na-1 | > 14 | > 14 | > 140 |  |
| Na-2 | > 14 | > 14 | > 140 |  |

b3 – Если одно или оба повторяющихся значения Vc только в одном разведении Na находятся в пределах подсчета, этот результат используют в качестве Na.

Пример 6 – (мембранная фильтрация, Aspergillus brasiliensis):

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 55 | > 55 | > 550 | Na=>730×101=7,3×103 |
| Na-1 | 46 | 27 | 730 |  |
| Na-2 | > 14 | > 14 | > 140 |  |

b4 – Если большее разведение в двух последовательных разведениях Na показывает среднее значение «меньше чем», а меньшее разведение показывает среднее значение «больше чем», в качестве значения Na принимают только меньшее разведение.

Пример 7 –

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 | Na=>6600×100=>6,6×103 |
| Na-1 | < 14 | 29 | < 730 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

c) Используют не более 2 последовательных разведений для расчета Na в качестве средневзвешенного значения. Исключения и правила для особых случаев:

c1 – Если одно или оба повторяющихся значения Vc в трех или более последовательных разведениях Na (включая Na0) находятся в пределах подсчета (например, Na-2: 17, 23; Na-1: 120, 135; Na0: 308, > 330) весь тест недействителен (см. 5.7.1).

c2 – Если два последующих разведения Na показывают повторяющиеся значения Vc в пределах подсчета, производят расчет Na как средневзвешенное значение с использованием формулы (3):

Na=c × 102,2 ×10Z                                                           (3)

где c – сумма учтенных значений Vc;

Z – коэффициент разведения, соответствующий более низкому разведению, например, Na 0 – более низкое разведение по сравнению с Na-1.

c3 – Если в двух последующих разведениях Na оба значения Vc более высокого разведения находятся в пределах подсчета и одно значение Vc более низкого разведения составляет «больше чем», производят расчет Na в качестве средневзвешенного значения, используя формулу (3), см. c2.

Пример 8 –

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 538 | 320 | > 4290 | Na=(>538+320+46+57)2,2×100=>4368,18=>4,4×103 |
| Na-1 | 46 | 57 | 515 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

c4 – Если в двух последовательных разведениях Na одно из дублирующих значений более высоких разведений показывает «< 14», в качестве результата для Na используют только меньшее разведение.

Пример 9 –

|  | VC1 | VC1 | Среднее значение ×10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 | Na=>6145×101=>6,1×104 |
| Na-1 | 569 | > 660 | > 6145 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 200 |  |

5.6.2.5 Расчет NV, NV0 и Nvb

Nv  – количество клеток на мл в валидационной суспензии (см. 5.4.1.5 a)). Это в десять раз больше, чем подсчеты в отношении значения VC из-за этапа разведения 10-1                                             (см. 5.4.1.5 b)).

Nv0  – количество клеток на мл в растворах A, B и C в начале времени контакта (время 0) (см. 5.6.1.1). В случае контроля нейтрализатора B – метод разведения-нейтрализации                 (см. 5.2.2.4) – это количество клеток на мл после 100-кратного разведения. NV0  – это одна десятая среднего VC  – значения учитываемого NV   (см. 5.4.1.6 c)), в случае Nvb это одна тысячная.

NV, NVB и NV0 рассчитывают по следующим формулам:

NV=10cn                                                            (4)

NVB=1000cn                                                            (5)

NV0=cn                                                                (6)

где с – сумма учтенных значений VC;

N – количество учитываемых значений VC.

5.6.2.6 Расчет A, B и C

A, B и C – количество выживших в контроле A (см. 5.5.2.3 или 5.5.3.3) экспериментальных условий, контроле нейтрализатора B (см. 5.5.2.4) или контроле фильтрации (см. 5.5.3.4) и валидации метода C (см. 5.5.2.5 или 5.5.3.5) в конце времени контакта t (A) или через определенные промежутки времени 5 мин (B) и 30 мин (c). Они соответствуют среднему значению VС учитываемых растворов А, В и С.

Проводят расчет A, B и C по следующей формуле:

A, B, C=cn                                                          (7)

где с – сумма учтенных значений VC;

N – количество учитываемых значений VC.

Верификация методологии

5.7.1 Общие положения

Тест считается действительным, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.3; и

- требования 5.8.2 выполнены; и

- он не отменяется результатом, описанным в 5.6.2.4 c) первый особый случай (c1).

5.7.2 Контроль средневзвешенных количеств

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последовательных разведений (например, N), отношение средних двух результатов должно быть не выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимают как число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.2 b)) принимают в качестве верхнего предельного числа.

Пример – Для N: 10-5 разведение: (168 + 215) КОЕ/см3, 10-6 разведение: (20 + < 14) КОЕ/см3;                                  (168 + 215)/(20 + 14) = 383/34 = 11, 26 = между 5 и 15.

Когда подсчеты, полученные на чашках, выходят за пределы, установленные для определения значений VC (см. 5.6.2.2 b)), проверяют взвешенное среднее значение, как упомянуто выше, но используют только значения VC в пределах подсчета для расчета N.

5.7.3 Основные пределы

Для каждого тест-организма проверяют, что:

| а) | N N (модифицированный метод 5.5.4) N0 | от (1,5 × 107) до (5,0 × 107) от (1,5 x 108) до (5,0 x 108) от (1,5 × 106) до (5,0 × 106) | (7,17 ≤ lg N ≤7,70) (8,17 ≤ lg N ≤ 8,70) (6,17 ≤ lg N0 ≤ 6,70) |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | NV0 NV NV (модифицированный метод 5.5.4) NVB (см. 5.5.2.4) | от 30 до 160 от (3,0 × 102) до (1,6 × 103) от (3,0 × 103) до (1,6 × 104) от (3,0 × 104) до (1,6 × 105) | (3,0 × 101) и (1,6 × 102) |
| с) | А, В, С B (разбав.- нейтр.) | равны или больше (0,5 × NV0) равно или больше (0,0005 × NVB) (половина одной тысячной) |  |

d) Контроль средневзвешенных результатов (см. 5.7.2): коэффициент не ниже 5 и не выше 15.

Примечание – В случае использования модифицированного метода для готовых к использованию продуктов (см. 5.5.4) пределы для N и NV   в 10 раз выше, но N0, NV0  и NVB остаются неизменными.

5.7.4 Дополнительные ограничения для Aspergillus brasiliensis

Производят проверку наличия высокой концентрации колючих конидиоспор в суспензии конидиоспор Aspergillus brasiliensis не менее 75 % (см. 5.4.1.4.2 b) 1)).

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Сокращение

Сокращение (R = N0/Nа) выражается логарифмом.

Для каждого тест-организма записывают количество КОЕ/см3 в тестовой суспензии N (см. 5.6.2.3) и в тесте Nа (см. 5.6.2.4). Вычисляют N0 (см. 5.6.2.3).

Для каждой концентрации продукта и каждого экспериментального условия проводят расчет и записывают десятичный логарифм сокращения (lg) отдельно, используя формулу:

lg R=lg N0-lg Na				     (8)

Для контроля и валидации метода разведения-нейтрализации или метода мембранной фильтрации указывают NV0 (см. 5.6.2.5), результаты A, B и C (см. 5.6.2.6) и их сравнение с NV0 (см. 5.7.3 c)).

5.8.2 Контроль активного и неактивного раствора для испытаний продукта (см. 5.4.2)

Не менее одной концентрации на каждый тест (см. 5.5.2.2 a)–c) или 5.5.3.2 a)–c) или 5.5.4) должна демонстрировать сокращение на 4 lg или более (для гигиенических средств для обработки рук 2 lg или более) и не менее одной концентрации должна демонстрировать сокращение lg менее 4 (для гигиенических средств для обработки рук менее 2).

5.8.3 Ограничение тест-организмов, фунгицидных и дрожжевых концентраций

5.8.3.1 Фунгицидная концентрация

Для каждого тест-организма записывают наименьшую концентрацию продукта, прошедшего тест. Записывают в качестве ограничивающего тест-организма, требующего наивысшей из этих концентраций (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Самая низкая концентрация продукта, действующего на ограничивающий тест-организм, это фунгицидная концентрация, определенная в соответствии с настоящим европейским стандартом.

5.8.3.2 Концентрация дрожжевого вещества

Записывают самую низкую концентрацию продукта, который прошел тест с Candida albicans (lg R > 4, но lg R >2 для средств для обработки рук). Самая низкая концентрация продукта, действующего на Candida albicans, это дрожжевая концентрация, определенная в соответствии с настоящим стандартом.

5.8.4 Прецизионность, повторение

Принимая во внимание точность методологии, определенную статистическим анализом на основе данных, предоставленных совместным исследованием, рекомендуется повторение теста (для прецизионности уменьшения (± 1) lg: 4 повторения в лучшем случае, 5 повторений в худшем случае (см. приложение E)). Число повторов должно определяться в соответствии с требуемым уровнем прецизионности с учетом предполагаемого использования результатов теста.

Повторение означает полную процедуру проведения теста с отдельно подготовленными суспензиями для теста и валидации. Повторения теста могут быть ограничены ограничивающим тест-организмом. Среднее значение результатов повторений, а не каждый отдельный результат, должно демонстрировать сокращение, по меньшей мере, на 4 lg (в случае средств для обработки рук на 2 lg), а также оно должно быть рассчитано и зарегистрировано.

Толкование результатов – заключение

5.9.1 Общие положения

В зависимости от выбранных условий эксперимента фунгицидные концентрации, определенные в соответствии с настоящим стандартом, могут отличаться (см. раздел 4). Продукт может пройти испытание только в том случае, если выполнены требования 5.8.2.

5.9.2 Фунгицидная активность средств для дезинфекции инструментов

Считается, что средство соответствует настоящему стандарту, если оно демонстрирует в действующем тесте для средств дезинфекции инструментов сокращение, по меньшей мере, на 4 lg в течение 60 мин при минимальной температуре, рекомендованной производителем, минимальное 20 °C и макимальное 70 °C, с выбранным мешающим веществом (чистые или грязные условия) в условиях, определенных настоящим стандартом, когда тест-организмами являются Aspergillus brasiliensis и Candida albicans.

5.9.3 Фунгицидное действие для средств дезинфекции поверхностей

Считается, что средство соответствует настоящему стандарту, если оно демонстрирует в действующем испытании для средств дезинфекции поверхностей сокращение не менее 4 lg в пределах максимально 5 мин (или от 6 до 60 мин для средств, используемых на поверхностях, которые не требуют воздействия в течение 5 мин или меньше) при минимальной 4 °C и максимальной 30 °C с выбранным мешающим веществом (чистые или грязные) в условиях, определенных настоящим стандартом, когда тест-организмами являются Aspergillus brasiliensis и Candida albicans.

5.9.4 Дрожжевое действие жидких дезинфицирующих средств и средств для обработки рук

Считается, что средство соответствует настоящему стандарту (дрожжевая активность), если оно демонстрирует при действующем тесте для жидких дезинфицирующих средств и средств для обработки рук при 20 °C в условиях, определенных настоящим стандартом, когда тест-организмом является Candida albicans не менее

- сокращение на 4 lg за 1 мин в чистых условиях (гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство);

- сокращение на 4 lg в течение 5 мин в чистых условиях (хирургическое жидкое дезинфицирующее средство);

- сокращение на 2 lg в течение 1 мин в грязных условиях (гигиеническое средство для обработки рук);

- сокращение на 4 lg в течение 5 мин в грязных условиях (хирургическое средство для обработки рук).

5.9.5 Дрожжевое действие для средств для дезинфекции инструментов

Считается, что средство соответствует настоящему стандарту (дрожжевая активность), если оно демонстрирует в действующем тесте для средств дезинфекции инструментов сокращение не менее 4 lg в течение 60 мин при минимальной температуре, рекомендованной производителем, минимально 20 °C и максимально 60 °C, с выбранным мешающим веществом в (чистых или грязных) условиях, определенных настоящим стандартом, когда тест-организмом является Candida albicans.

5.9.6 Дрожжевое действие для средств дезинфекции поверхностей

Считается, что средство соответствует настоящему стандарту (дрожжевая активность), если оно демонстрирует в действующем тесте для средств дезинфекции поверхностей сокращение не менее 4 lg в пределах не более 5 мин (или от 6 мин до 60 мин для средств, используемых на поверхностях, которые не требуют воздействия в течение 5 мин или меньше) при минимальной 4 °C и максимальной 30 °C с выбранным мешающим веществом в (чистых или грязных) условиях, определенных настоящим стандартом, когда тест-организмом является Candida albicans.

5.9.7 Квалификация для определенных областей применения

См. EN 14885.

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен иметь ссылку на настоящий стандарт. Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) идентификационные данные испытательной лаборатории;

b) идентификация клиента;

с) идентификация образца:

1) наименование товара;

2) номер партии, и при наличии срок годности;

3) производитель, если не известен: поставщик;

4) дата доставки;

5) условия хранения;

6) разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

7) действующее(ие) вещество(а) и его/их концентрация(и) (необязательно);

8) внешний вид товара;

d) метод испытаний и его валидация:

1) если используется метод разведения-нейтрализации, должны быть приведены все подробности теста для валидации нейтрализатора;

2) если используется метод мембранной фильтрации, должно быть дано полное описание процедуры, которая была проведена для обоснования использования метода мембранной фильтрации;

е) условия эксперимента:

1) дата (даты) тестирования (период анализа);

2) разбавитель, используемый для раствора для тестирования продукта (жесткая вода или дистиллированная вода);

3) тестовые концентрации продукта (= заданные тестовые концентрации согласно 5.4.2);

4) внешний вид разведений продукта;

5) время контакта;

6) температура(ы) теста;

7) мешающее вещество;

8) стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование осадка или флокулянта);

9) температура инкубации;

10) нейтрализатор или промывочная жидкость;

11) идентификация используемых штаммов фунгицидов;

f) результаты теста:

1) контроль и валидация;

2) оценка фунгицидной или дрожжевой активности;

3) количество повторов на каждый тест-организм;

g) особые примечания;

h) заключение;

i) местонахождение, дата и установленная подпись.

Примечание – Пример типового протокола испытаний приведен в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Указанные штаммы в национальных коллекциях

| Candida albicans | ATCC | 10231 |
| --- | --- | --- |
|  | CIP | 4872 |
|  | DSM | 1386 |
|  | CBS | 6431 |
|  | NCTC | 3179 |
| Aspergillus brasiliensis | ATCC | 16404 |
|  | DSM | 1988 |
|  | CBS | 733,88 |
|  | CIP | 1431,83 |
|  | NCTC | 2275 |
|  | IMI | 149007 |

Приложение B

(информационное)

Нейтрализаторы и промывочные жидкости

Примеры нейтрализаторов остаточной антимикробной активности химических дезинфицирующих и антисептических средств и промывочные жидкости

Примечание – Нейтрализаторы остаточной антимикробной активности химических дезинфицирующих и антисептических средств и промывочных жидкостей должны быть утверждены согласно предписаниям стандарта.

Таблица B.1 – Нейтрализаторы и промывочные жидкости

| Противомикробное вещество | Химические соединения, способные нейтрализовать остаточную антимикробную активность | Примеры подходящих нейтрализаторов и промывочных жидкостей (для методов мембранной фильтрации) а |
| --- | --- | --- |
| Соединения четвертичного аммония и жирные амины Амфотерные соединения | Лецитин, сапонин, полисорбат 80, додецилсульфат натрия, конденсат этиленоксида жирного спирта (неионные поверхностно-активные вещества) b | - Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. - Полисорбат 80, 30 г/дм3 + додецилсульфат натрия, 4 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. - Конденсат этиленоксида жирного спирта 3 г/дм3 + лецитин 20 г/дм3 + полисорбат 80,5 г/дм3. - Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80,5 г/дм3. |
| Бигуаниды и аналогичные соединения | Лецитин c, сапонин, полисорбат 80 | - Полисорбат 80, 30 г/ дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. Промывочные жидкости: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80, 5 г/дм3. |
| Окисляющие соединения (хлор, йод, перекись водорода, надуксусная кислота, гипохлориты и др.) | Тиосульфат натрия d Каталаза (для перекиси водорода или продуктов, выделяющих перекись водорода) | - Тиосульфат натрия, от 3 до 20 г/дм3 + полисорбат 80, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. - Полисорбат 80, 50 г/дм3 + каталаза 0,25 г/дм3 + лецитин 10 г/дм3. Промывочная жидкость: тиосульфат натрия, 3 г/дм3. |
| Альдегиды | L - гистидин Глицин | - Полисорбат 80, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3 + L-гистидин, 1 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). - Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + L-гистидин, 1 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). Промывочная жидкость: полисорбат 80, 5 г/дм3 + L-гистидин, 0,5 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). |

Продолжение таблицы B.1

| Противомикробное вещество | Химические соединения, способные нейтрализовать остаточную антимикробную активность | Примеры подходящих нейтрализаторов и промывочных жидкостей (для методов мембранной фильтрации) а |
| --- | --- | --- |
| Фенольные и родственные соединения: ортофенилфенол, феноксиэтанол, триклозан, фенилэтанол и др. Анилиды | Лецитин Полисорбат 80 Конденсат окиси этилена жирного спирта b | - Полисорбат 80, 30 г/дм3+ лецитин, 3 г/дм3. - Этиленоксид конденсат жирного спирта, 7 г/дм3 + лецитин, 20 г/дм3 + полисорбат 80, 4 г/дм3. Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3+ NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80,5 г/дм3. |
| Спирты | Лецитин, Сапонин, Полисорбат 80 е | - Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80,5 г/дм3. |
| _____________________ a В зависимости от pH тестируемого продукта pH нейтрализатора или промывочной жидкости может быть отрегулирован до подходящего значения или приготовлен в фосфатном буфере (например: фосфатный буфер 0,25 моль/дм3: дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г; дистиллированная вода (500 см3); доводят pH до (7,2 ± 0,2) гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/дм3; вода дистиллированная до 1000 см3). b Длина углеродной цепи варьируется от C12 до C18 атомов углерода. c Яйцо и соя; яйцо предпочтительнее. d Токсическое действие тиосульфата натрия отличается у разных тест-организмов . e Для нейтрализации короткоцепочечных спиртов (менее C5) может потребоваться простое разведение. Следует проявлять осторожность, если средства на спиртовой основе содержат дополнительные противомикробные средства. |  |  |

Для продуктов, содержащих более одного антимикробного вещества, могут потребоваться другие растворы нейтрализаторов.

Концентрации различных нейтрализующих соединений или нейтрализатора как такового могут быть недостаточными для нейтрализации высоких концентраций продуктов.

Приложение С

(информационное)

Графическое представление процедур тестирования

C.1 Метод разбавления-нейтрализации

Рисунок C.1 – Метод разведения-нейтрализации. Процедура тестирования

Валидация

Контроль экспериментального состояния (А)

Рисунок C.2 – Метод разведения-нейтрализации. Валидация

C.2 Метод мембранной фильтрации

Тест (Na)

Рисунок С.3 – Метод мембранной фильтрации. Процедура испытания

Рисунок C.4 – Метод мембранной фильтрации. Валидация

С.3 Метод разведения – нейтрализации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов)

Рисунок C.5 – Метод разведения – нейтрализации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Процедура тестирования

Рисунок C.6 – Метод разведения – нейтрализации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Валидация

C.4 Метод мембранной фильтрации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов)

Тестирование (Na)

Рисунок C.7 – Метод мембранной фильтрации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Процедура тестирования

Рисунок C.8 – Метод мембранной фильтрации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Валидация

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

1 Все имена и примеры в приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в настоящем стандарте.

2 В качестве примера приведены только результаты теста на Aspergillus brasiliensis.

3 Результаты гигиенического жидкого дезинфицирующего средства для рук, испытанного в соответствии с модифицированным методом 5.5.4 (с Candida albicans), приведены без полного протокола испытания в качестве дополнительного примера.

Протоколы испытания дрожжевой активности должны быть озаглавлены                      «СТ РК EN 13624, ДРОЖЖЕЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ» и представлены в том же формате.

Лаборатории HHQ

Антисептвилль / Евроландия

Телефон: ++011.57 83 62-0

Факс ++011-57 83 62-19

Почта:h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытаний

СТ РК EN 13624, ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

Клиент: Cult Formulations Inc., Mannheim/Euroland

Дезинфицирующее средство-образец

Наименование продукта: JP (средство для дезинфекции инструментов)

Номер партии: 11-11-78

Производитель или, если неизвестен, поставщик: MDI Formulations Inc. (производитель)

Условия хранения (температура и другое): Комнатная температура, темнота

Внешний вид продукта: Жидкий, прозрачный, желтоватый

Действующее(ие) вещество(а) и их концентрация(и): Не указано.

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода

Период испытания

Дата поставки продукта: 2008-05-01

Сроки проведения испытаний: см. «Результаты испытаний» (прилагаются)

Условия эксперимента

Разбавитель продукта: жесткая вода; концентрации тестируемого продукта: см. «Результаты теста» (прилагаются)

Минимальные условия:

Тест-организмы: Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Candida albicans ATCC 10231

Температура теста: 20 °C; время контакта: 60 мин;

Мешающее вещество: 0,3 г/дм3 бычий альбумин = чистые условия;

Температура инкубации: 30 °C

Температура инкубации: 36 °C

Дополнительные условия:

Тест-организм: Penicillium xxx ATCC......;

Температура теста: 40 °C; время контакта: 60 мин;

Мешающее вещество: 3,0 г/дм3 бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов = грязные условия [результаты теста: см. прилагаемые листы]

Особые замечания по результатам:

1. Все контроли и валидации были в основных пределах.

2. По меньшей мере, одна концентрации продукта продемонстрировала сокращение lg менее чем на 4 lg.

3. Отсутствие осадка во время процедуры тестирования (тест-растворы были однородными).

Вывод:

Для продукта JP (партия 11-11-78) фунгицидная концентрация для дезинфекции инструмента или поверхности, определенная в соответствии с EN 13624 (минимальные условия) в чистых условиях, составляет: 1,0 % (об./об.)

(среднее уменьшение семи повторов с ограничивающим тест-организмом Aspergillus brasiliensis составляло (1,2 × 104), и Candida albicans были протестированы один раз и показали сокращение на 4 lg или более при более низкой концентрации, чем Aspergillus brasiliensis).

Для продукта JP (партия 11-11-78) фунгицидная концентрация для специальной дезинфекции инструментов, определенная в соответствии с EN 13624 при 40 °C с                            60-минутным временем контакта в грязных условиях с использованием Penicillium xxxx ATCC..... в качестве тест-организма:

0,50 % (об./об.)

Антисептвиль, 11.11.2008

Александр Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Результаты теста (тест фунгицидной суспензии)

| EN.... 13624.... (Фаза 2, этап 1) | Название продукта: JP.....(дезинфицирующее средство для инструментов) | Номер партии.. 11-11-78 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания: |  |  |  |
| Метод разведения-нейтрализации [X] | Глубинный посев | поверхностный посев [X] | Количество чашек.....2/мл |
| Нейтрализатор:.Лецитин 3,0 г/л в разбавителе. |  |  |  |
| Метод мембранной фильтрации □ | Промывочная жидкость:................... |  |  |
| Температура тестирования: 20°C | Мешающее вещество:.бычий альбумин: 0,3 г/л............ |  |  |
| Тест-организм:Aspergillus brasiliensis ATCC 16404................ |  | Температура инкубации: 30°C |  |
| Внутренний номер лаборатории: QS 70/00.... | Дата тестирования: 2007-06-06 | Ответственное лицо: Фанг.... | Подпись: Фанг |

Дилюент, используемый для тест-растворов продукта:.. жесткая вода...

Внешний вид тест-растворов продукта:... прозрачные..

Валидация и контроль

Концентрация колючих конидиоспор Aspergillus Brasiliensis 75 % или более в суспензии конидиоспор: да ×  нет □

| Валидационная суспензия (Nvo) |  |  | Контроль условий эксперимента (а) |  |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (B) |  |  |  | Валидация метода (C) Концентрация продукта: 10 см3/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 | 86 (40 + 46) | х = 89 | VC1 | 79 (43 + 36) |  | х =81,5 | VC1 | 86 (42 + 44) |  | х=88,5 | VC1 | 75 (35 + 40) | х = 81 |
| VC2 | 92 (47 + 45) |  | VC2 | 84 (39 + 45) |  | х =78,5 | VC2 | 91 (43 + 48) |  |  | VC2 | 87 (41 + 46) | х =80,5 |
| 30 ≤x из NVO≤160? |  |  | x из A ≥ 0,5 X x из NVO? |  |  |  | x из B ≥ 0,5 X x из NVO или NVB/1000? |  |  |  | x из C ≥ 0,5 X x из NVO? |  |  |
| Да × НЕТ □ |  |  | Да × НЕТ □ |  |  |  | Да × НЕТ □ |  |  |  | Да × НЕТ □ |  |  |
| Валидационная суспензия (NVB) |  |  |  |  | VC1 = 99 (49 + 50) | VC2 = 71 (39 + 32) | х = 85 |  | 30 ≤x из NVB/1000≤160? Да × НЕТ □ |  |  |  |  |

| Тестовая суспензия и тест | Тестовая суспензия (Na и N0) | N | VC1 | VC2 | хwm = 193,64 × 105 lgN = 7,29 N0 = N/10 lg N0 = 6,29 6,17 ≤ lg N0 ≤ 6,70 ? Х Да Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-5 | 168 | 213 |  |
|  |  | 10-5 | 20 | 25 |  |

| Концентрация продукта | Этап разведения | VC1 | VC2 | Na = (x или xwm × 10) | lg Na | lg R (N0=6,29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 100 | > 330 | > 330 | 8100 | 3,91 | 2,38 | 60 |
|  | 10-1 | 77 | 85 |  |  |  |  |
| 0,75 | 100 | 122 | 154 | 1395,5 | 3,15 | 3,14 | 60 |
|  | 10-1 | 14 | 17 |  |  |  |  |
| 1,00 | 100 | 7 | 0 | < 140 | < 2, 15 | > 4,14 | 60 |
|  | 10-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Подсчетов на каждую чашку для

N = 10-6: 80 + 88; 105 + 108; 10-7; 9 + 11; 15 + 10;

Na = 0,50 % VC1: 42 + 35 VC2: 44 + 41;

0,75 % VC1: 66 + 56 VC2: 71+ 83;

1,00 % VC1: 1 + 6 VC2: 0;

Пояснения:

VC = количество на см3 (одна чашка или более)

x = среднее значение VC1 и VC2 (1 + 2 дубликата)

xwm = средневзвешенное значение x

R = сокращение (lg R = lg N0 - lg Na)

Результаты теста (тест дрожжевой суспензии)

| EN.... 13624.... (Фаза 2, этап 1) | Название продукта: BU....(гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство для рук) | Номер партии.. 26-01-48 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания: Готовый к употреблению продукт см. 5.5.4. |  |  |  |
| Метод разведения-нейтрализации [X] | Глубинный посев | поверхностный посев [X] | Количество чашек.....2/мл |
| Нейтрализатор:.Лецитин 3,0 г/л в разбавителе. |  |  |  |
| Метод мембранной фильтрации □ | Промывочная жидкость:................... |  |  |
| Температура тестирования: 20 °C | Мешающее вещество:.бычий альбумин: 0,3 г/дм3............ |  |  |
| Тест-организм: Candida albicans ATCC 16404................ |  | Температура инкубации: 30°C |  |
| Внутренний номер лаборатории: QS 68/12.... | Дата тестирования: 2007-05-27 | Ответственное лицо: Фанг.... | Подпись: Фанг |

Дилюент, используемый для тест-растворов продукта:.. жесткая вода...

Внешний вид тест-растворов продукта:... прозрачные..

Валидация и контроль

Концентрация колючих конидиоспор Aspergillus Brasiliensis 75 % или более в суспензии конидиоспор: да ×  нет □

| Валидационная суспензия (Nvo) |  |  | Контроль экспериментальных условий (А) |  |  |  |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (B) |  |  | Валидация метода (C) Концентрация продукта: 10 см3/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 | 86 (40+46) | х = 89 | VC1 30 с |  | 79 |  | х = 81,5 |  | VC1 | 86 (42+44) | х = 88,5 | VC1 30 с | 75 | x = 81 |
|  |  |  | VC2 30 с |  | 84 |  |  |  |  |  |  | VC2 30 с | 87 |  |
| VC2 | 92 (47+45) |  | VC1 1 мин |  | 75 |  | х = 78,5 |  | VC2 | 91 (43+48) |  | VC1 1 мин | 82 | x = 80,5 |
|  |  |  | VC2 1 мин |  | 82 |  |  |  |  |  |  | VC2 1 мин | 79 |  |
| 30 ≤x из NVO≤160? |  |  | x из A ≥ 0,5 X x из NVO? |  |  |  |  |  | x из B ≥ 0,5 X x из NVO или NVB/1000? |  |  | x из C ≥ 0,5 X x из NVO? |  |  |
| Да × НЕТ □ |  |  | Да × НЕТ □ |  |  |  |  |  | Да × НЕТ □ |  |  | Да × НЕТ □ |  |  |
| Валидационная суспензия (NVB) |  |  |  | VC1 = 99 (49 50) |  | VC2 = 71 (39 + 32) |  | х = 85 |  | 30 ≤x из NVB/1000≤160? Да × НЕТ □ |  |  |  |  |

| Тестовая суспензия и тест | Тестовая суспензия (Na и N0) | N | VC1 | VC2 | хwm = 193,64 × 105 lgN = 7,29 N0 = N/10 lg N0 = 6,29 6,17 ≤ lg N0 ≤ 6,70 ? Х Да Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-5 | 168 | 213 |  |
|  |  | 10-5 | 20 | 25 |  |

| Концентрация продукта | Этап разведения | VC1 | VC2 | Na = (x или xwm × 10) | lg Na | lg R (N0=6,29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 100 | > 330 | > 330 | 8100 | 3,91 | 2,38 | 60 |
|  | 10-1 | 77 | 85 |  |  |  |  |
| 0,75 | 100 | 122 | 154 | 1395,5 | 3,15 | 3,14 | 60 |
|  | 10-1 | 14 | 17 |  |  |  |  |
| 1,00 | 100 | 7 | 0 | < 140 | < 2, 15 | > 4,14 | 60 |
|  | 10-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Подсчетов на каждую чашку для

N = 10-7: 80 + 88; 105 + 108; 10-8; 9 + 11; 15 + 10;

Na = 0,5 мин VC1: 42 + 35 VC2: 44 + 41; 1 мин: VC1: 1 + 6 VC2: 0;

A 30 c: 43 + 36; 39 + 45; 1 мин: 45 + 30; 43 + 39;

C 30 c: 35 + 40; 41 + 46; 1 мин: 37 + 45; 35 + 44;

Пояснения:

VC = количество на см3 (одна чашка или более)

x = среднее значение VC1 и VC2 (1 + 2 дубликата)

xwm = средневзвешенное значение x

R = сокращение (lg R = lg N0 - lg Na)

Приложение E

(информационное)

Прецизионность результата испытания

Цель данного исследования заключается в определении прецизионности метода тестирования в рамках и между случайной выборки из лабораторий. Определяется размер образца, необходимый для достижения прецизионности сокращения (± 1) lg.

Чтобы определить требуемый размер выборки, необходимо количественно оценить остаточную необъяснимую дисперсию в различных экспериментах. Эта дисперсия оценивается с помощью смешанной статистической модели, включающей случайный эффект лабораторий и фиксированный эффект комбинации определенного тест-организма, продукта и времени контакта. Сокращение определяют с различными концентрациями продуктов, обозначенных R_1, R_2, R_3 (и в этом случае R_4). Для каждого сокращения проводится отдельный статистический анализ.

Статистический анализ проводится с использованием различных наборов данных. Все доступные данные используются в «неограниченном» случае в отличие от «ограниченного» случая, когда измеренное сокращение исключается из статистического анализа, если оно ниже 0 или выше 5.

В исследовании приняли участие восемь лабораторий из разных стран и оно проводилось в период с 2001–2003 гг. Каждая лаборатория повторила тест не менее одного раза.

Помимо случайного влияния лабораторий, анализируется возможное влияние тест-организма, продукта и времени контакта на сокращение независимой переменной.

Схема эксперимента не сбалансирована, т.е. не все возможные комбинации проверены. Поэтому была создана новая переменная под названием Влияние, которая объединяет каждую из трех переменных (тест-организм, продукт и время контакта) с их различными возможными проявлениями, например A. brasiliensis - Глутаральдегид - 15 мин в одно влияние «1» (см. таблицу Е.1).

Таблица E.1 – Число повторов (неограниченный набор данных) для данного тест-организма, продукта, времени контакта и лабораторных и независимых переменных R_1, R_2 и R_3

| Тест-организм | Тестируемый продукт | Время контакта | Влияние | Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. brasiliensis | Глутаральдегид | 15 | 1 | 5;5;5 | 4;4;4 | -;-;- | 6;6;6 | 3;5;5 | 3;3;3 | 5;5;5 | -;-;- |
|  |  | 60 | 2 | -;-;- | 3;3;2 | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- |
|  | Надукусная кислота | 5 | 3 | 5;5;5 | 8;8;4 | -;-;- | 6;6;6 | 5;5;5 | 1;1;1 | 6;6;6 | -;-;- |
|  |  | 15 | 4 | -;-;-; | 4;4;1 | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- |
| C. albicans | Глутаральдегид | 15 | 5 | 6;1;0 | 6;6;6 | 6;6;0 | 6;6;0 | 8;9;3 | 5;5;0 | -;-;- | 5;5;0 |
|  |  | 60 | 6 | 3;1;0 | 6;6;4 | 6;6;0 | 6;6;0 | 7;6;0 | 3;3;3 | -;-;- | 7;7;0 |
|  | Надукусная кислота | 5 | 7 | 6;0;0 | 6;5;3 | 6;6;0 | 6;6;0 | 7;7;0 | 4;4;4 | -;-;- | 4;4;0 |
|  |  | 15 | 8 | -;-;- | 4;3;2 | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- |
|  |  | 60 | 9 | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | -;-;- | 2;2;0 |

В таблице E.1 показано, например, что тест-организм Aspergillus brasiliensis не был протестирован со всеми комбинациями влияющих переменных «Тестируемый продукт (глутаральдегид)» и «время контакта (15 мин)» в двух из восьми лабораторий. Кроме того, одна лаборатория повторила определение сокращения R_1, R_2 и R_3 не более 3 раз, что недостаточно для проведения статистического анализа. Тем не менее, новая структура - лучший способ оценить остаточную дисперсию, необходимую для расчета точности результатов испытаний и ее зависимости от количества повторений.

Полученные результаты

Для оценки компонентов дисперсии используются модели неограниченных и ограниченных смешанных эффектов, использующие от R_1 до R_3 в качестве зависимой переменной и влияние как фиксированное, а лабораторное как случайный эффект.

Таблица E.2 – Результаты статистического анализа

(«Est.Var.»: Оценочная дисперсия; «SE»: стандартная ошибка; «Z»: значение теста;  «Pr Z»: значимость; «N» = количество включенных результатов)

|  | Неограниченный |  |  |  |  |  | Ограниченный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R_1 | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |  | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |
|  | Лаборатория | 0,3250 | 0,2392 | 1,36 | 0,0871 |  | Лаборатория | 0,2922 | 0,2209 | 1,32 | 0,0929 |
|  | Остаточный | 0,4845 | 0,0554 | 8,74 | <0,0001 |  | Остаточный | 0,4070 | 0,0514 | 8,62 | <0,0001 |
|  | N=189 |  |  |  |  |  | N=185 |  |  |  |  |
| R_2 | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |  | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |
|  | Лаборатория | 0,0493 | 0,0816 | 0,60 | 0,2727 |  | Лаборатория | 0,0493 | 0,0816 | 0,60 | 0,2727 |
|  | Остаточный | 0,4249 | 0,0509 | 8,34 | <0,0001 |  | Остаточный | 0,4249 | 0,0509 | 8,34 | <0,0001 |
|  | N=176 |  |  |  |  |  | N=176 |  |  |  |  |
| R_3 | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |  | Компонент дисперсии | Est.Var | SE | Z | Pr Z |
|  | Лаборатория | 0,2844 | 0,2061 | 1,38 | 0,0838 |  | Лаборатория | 0,2844 | 0,2061 | 1,38 | 0,0838 |
|  | Остаточный | 0,4306 | 0,0766 | 5,62 | <0,0001 |  | Остаточный | 0,4306 | 0,0766 | 5,62 | <0,0001 |
|  | N=76 |  |  |  |  |  | N=76 |  |  |  |  |

«Лабораторный» в таблице E.2 означает межлабораторную дисперсию, а «Остаточный» означает необъяснимую остаточную внутрилабораторную дисперсию.

Влияние фиксированного эффекта является значительным для всех сокращений                       от R_1 до R_3 (ограниченных или неограниченных).

Расчетные остаточные дисперсии (наихудший случай s2 = 0,4845 и лучший случай                   s2 = 0,407 0), приведенный в таблице E.2, используются для определения точности результатов испытаний. Формулу, используемую для расчета точности результатов испытаний, можно найти в EN 1040:2005 (Приложение E).

Как видно из рисунка E.1 ниже, количество повторений четыре в лучшем случае или пять в худшем случае или больше дает точность сокращения (± 1) lg или меньше.

Условные обозначения:

X – количество повторений;

Y – точность (в lg);

• – худший случай;

о – лучший случай;

Рисунок E.1 – Зависимость прецизионности сокращения (ось – Y) от количества повторений (ось – X) для наихудшего и наилучшего случая

Библиография

[1] European Pharmacopoeia (EP), Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (ЕФ), издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций).

[2] EN 1040:2005, Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics – Test method and requirements (phase 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки бактерицидного воздействия. Методы испытаний и требования (фаза 1)).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный суспензионный метод, оценки фунгицидного действия, оценки дрожжецидного действия, антисептические продукты

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный суспензионный метод, оценки фунгицидного действия, оценки дрожжецидного действия, антисептические продукты

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

1) Номера АТСС представляют собой коллекционные номера штаммов, предоставленных этими коллекциями культур. Эта информация дается для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения CEN указанного продукта.

2) Настоящий солодовый экстракт от OXOID является примером подходящего продукта, доступного на рынке. Настоящая информация предоставлена для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

3) Одноразовое стерильное оборудование является приемлемой альтернативой многоразовой стеклянной посуде.

4) Vortex ® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства.

5) КОЕ/см3 = колониеобразующие единицы на кубический сантиметр.

6) Для графического представления этого метода см. рисунок C.1 и рисунок C.2.

7) Для графического представления этого метода см. рисунок C.3 и рисунок C.4.