НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ В МЕСТАХ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Метод испытания и требования

СТ РК EN 13727 –____

(EN 13727:2012 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 13727:2012 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 13727:2012 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Качественное испытание во взвешенном состоянии для оценки бактерицидной активности в местах медицинской деятельности. Метод испытания и требования)

Европейский стандарт EN 13727:2012 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Методы испытания	3

5.1	Сущность метода	3

5.2	Вещества и реактивы	4

5.3	Приборы и лабораторная посуда	7

5.4	Подготовка суспензий тест-организмов и рстворов для испытания  продуктов	9

5.5	Порядок оценки бактерицидной активности продукта	11

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	18

5.7	Подтверждение методологии	24

5.8	Выражение результатов и прецизионность	25

5.9	Интерпретация результатов – заключение	25

5.10	  Отчёт об испытаниях	26

Приложение А (информационное) Указанные  штаммы в национальных              коллекциях	28

Приложение B (информационное) Нейтрализаторы и промывочные жидкости	29

Приложение С (информационное) Графическое представление процедур                испытаний	31

Приложение D (информационное) Пример типового  протокола испытаний	35

Приложение E (информационное) Прецизионность результата испытания	41

Библиография	44

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	45

Введение

Настоящий стандарт устанавливает испытываемую суспензию для определения того, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство бактерицидной активностью в области и сферах, описанных в области применения.

Настоящий стандарт учитывает практические условия применения продукта, включая время контакта, температуру, испытываемые организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут повлиять на действие в практических ситуациях. Каждая используемая концентрация химического дезинфицирующего средства или антисептика, обнаруженная с помощью настоящего стандарта, соответствует выбранным условиям эксперимента.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ В МЕСТАХ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Метод испытания и требования

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий  стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к бактерицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые образуют гомогенный, физически стабильный препарат при разбавлении жёсткой водой или, в случае готовых к использованию продуктов, водой. Продукты могут быть испытаны только при концентрации 80 % или менее (97 % с использованием модифицированного метода для особых случаев), так как некоторое разбавление всегда производится путём добавления тест-организмов  и мешающего вещества.

Настоящий стандарт распространяется на продукты, которые используются в медицинской области в областях гигиенической антисептики рук, гигиенического мытья рук, хирургической антисептики рук, хирургического мытья рук, дезинфекции инструментов погружением и дезинфекции поверхностей протиранием, распылением, затоплением или другими способами.

Настоящий  стандарт применяется к областям и ситуациям, где дезинфекция или антисептика показаны с медицинской точки зрения. Такие показания встречаются при уходе за пациентами, например:

- в больницах, общественных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках школ, детских садов и домов престарелых;

и может происходить на рабочем месте и дома. Сюда также могут входить такие услуги, как прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациентов.

Примечания

- Описанный метод предназначен для определения активности коммерческих составов или активных веществ в условиях, в которых они используются.

- Настоящий  стандарт соответствует фазе 2, шаг 1 испытания.

- Настоящий  стандарт  нельзя использовать для оценки активности продуктов на Legionella в водных системах, против микобактерий и против спор бактерий.

EN 14885 подробно определяет взаимосвязь различных испытаний друг с другом и «рекомендации по использованию».

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics — Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics  (Химические дезинфицирующие средства и антисептики — Применение европейских стандартов для химических дезинфицирующих средств и антисептиков)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведённые в               EN 14885.

- Требования

Продукт должен демонстрировать  сокращение, по крайней мере, на 5 десятичных логарифмов (lg) (для гигиенических средств сокращение на 3 lg) при испытании в соответствии с таблицей 1 и разделом 5

Таблица 1 – Минимальные и дополнительные условия испытаний

| Условия испытания | Гигиеническое средство для рук и мытье рук | Хирургический антисептик для рук и мытье рук | Дезинфекция инструментов | Дезинфекция поверхностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный спектр тест-организмов | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli K12 | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli K12 | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, при температуре 40 °C или выше: только E. faecium | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae |
| дополнительный | Любой соответствующий тест-организм |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| Условия испытания | Гигиеническое средство для рук и мытье рук | Хирургический антисептик для рук и мытье рук | Дезинфекция инструментов |  | Дезинфекция поверхностей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура испытания | согласно рекомендации производителя, но между |  |  |  |  |  |
|  | 20 °C и 20 °C | 20 °C и 20 °C | 20 °C и 70 °C | 4°C и 30 °C |  |
| Время контакта | согласно рекомендации производителя, но между |  |  |  |  |  |
|  | 30 с и 60 с | 1 мин и 5 мин | но не дольше 60 мин | 5 мин или 60 мин a |  |  |
| Мешающее вещество чистые условия грязные условия | 0,3 г/дм3 раствор бычьего альбумина (гигиеническое средство для рук)b 3,0 г/дм3раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов (гигиеническое мытье рук)c | 0,3 г/дм3 раствор бычьего альбумина (хирургическое средство для рук) b 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов (хирургическое мытье рук)c | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов |  |  |
| дополнительный | чистый или грязный; любое соответствующее вещество | чистый или грязный; любое соответствующее вещество | любое соответствую-щее вещество | любое соответствующее вещество |  |  |
| Примечание – Для дополнительных условий концентрация, определённая в результате, может быть ниже, чем концентрация, полученная при минимальных условиях испытаний. ______________________________ a Время контакта для дезинфицирующих продуктов для поверхностей, указанное в этой таблице, выбрано на основе практических условий использования продукта. Рекомендуемое время контакта для использования продукта входит в ответственность производителя. Продукты, предназначенные для дезинфекции поверхностей, которые могут контактировать с пациентом и/или медицинским персоналом, и поверхностей, к которым часто прикасаются разные люди, что приводит к передаче микроорганизмов пациенту, должны быть испытаны со временем контакта максимум 5 мин. То же самое касается случаев, когда время контакта продукта должно быть ограничено по практическим соображениям. Продукты для поверхностей, отличных от указанных выше, могут быть испытаны при максимальном времени контакта 60 мин. b Гигиеническая и хирургическая антисептика для рук должна быть проверена как минимум в чистых условиях. c Гигиеническое и хирургическое мытье рук должно проверяться как минимум в грязных условиях. |  |  |  |  |  |  |

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он был доставлен и/или разбавленный жёсткой водой (или водой для готовых к использованию продуктов), добавляется к испытываемой суспензии бактерий в растворе мешающего вещества. Смесь выдерживают при одной из температур и времени контакта, указанных в разделе 4 и 5.5.1.1. По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту; бактерицидное и/или бактериостатическое действие в этой части сразу же нейтрализуется или подавляется утверждённым методом. Выбранный метод – разбавление-нейтрализация. Если подходящий нейтрализатор не может быть найден, используется мембранная фильтрация. Определяется количество выживших бактерий в каждом образце и рассчитывается сокращение.

Примечание – Средства для ручной стирки всегда предварительно разбавляются жёсткой водой               (см. 5.2.2.7). Полученный раствор считается готовым к использованию продуктом (см. 5.4.2).

5.1.2 Испытание проводится с использованием Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae и для определённых типов продуктов Escherichia coli K12 в качестве тест-организмов (см. раздел 4, таблица 1).

5.1.3 Могут использоваться другие значения времени контакта и температуры в пределах, указанных в разделе 4 таблицы 1. Могут использоваться дополнительные мешающие вещества и тест-организмы.

Вещества и реактивы

5.2.1 Тест-организмы

Бактерицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов, выбранных в соответствии с разделом 4                  (таблица 1)1)

- Escherichia coli K12, NCTC 10538

- Pseudomonas aeruginosa, ATCC 15442

- Staphylococcus aureus, ATCC 6538

- Enterococcus hirae, ATCC 10541

- Enterococcus faecium, ATCC 6057

Примечание – Смотреть приложение A для получения информации о штаммах в некоторых других коллекциях культур.

Требуемая температура инкубации для этих тест-организмов составляет (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C (см. 5.3.2.3). Одна и та же температура (36 °C или 37 °C) должна использоваться для всех инкубаций, выполняемых во время испытания, его контроля и подтверждения.

Если используются дополнительные тест-организмы, они должны быть инкубированы в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в отчёте об испытании. Если отобранные дополнительные тест-организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проверить их пригодность для получения необходимого заражаемого материала. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, должны быть указаны их идентификационные характеристики. Кроме того, они должны храниться в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Питательные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведённые в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемый вес должен быть скорректирован с учётом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Реактивы не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие испытываемых организмов.

Примечания

1 Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

2 Для каждой питательной среды и каждого реактива должны быть установлены ограничения на использование.

Все указанные значения pH измерены при (20  ± 1) °C.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежей дистиллированной в стеклянном сосуде, а не деминерализованной. Если дистиллированная вода надлежащего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [1].

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). Стерилизация не требуется, если используется вода, например, для подготовки питательных сред и впоследствии стерилизуют.

Примечание – Смотреть 5.2.2.7 для процедуры подготовки жёсткой воды.

5.2.2.3 Триптон-соевый агар (TSA)

Триптон-соевый агар состящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 15 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаинового перевара соевого шрота | 5 г |
| Хлорида натрия (NaCl) | 5 г |
| Агара | 15 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH                  (см. 5.3.2.4) среды должны быть эквивалентны (7,2 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

Примечание – В случае возникновения проблем с нейтрализацией (см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавить нейтрализатор в TSA. Приложение B даёт руководство по нейтрализаторам, которые можно использовать. Не рекомендуется использовать нейтрализатор, вызывающий опалесценцию в агаре.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| Хлорида натрия (NaCl) | 8,5 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (5.3.2.1 a)). После стерилизации pH (см. 5.3.2.4) разбавителя должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть подтверждён для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.2. Он должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, признанных пригодными для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.6 Промывочная жидкость (для мембранной фильтрации)

Промывочная жидкость должна быть подтверждена для испытываемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.3. Жидкость должна быть стерильной, совместимой с мембраной фильтра и способной к фильтрации через мембрану фильтра в условиях испытаний, описанных в 5.5.3.

Примечание – Информация о промывочных жидкостях, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.7 Жёсткая вода для разбавления продуктов

Для приготовления 1 дм3 жёсткой воды процедура, следующая:

- готовят раствор A: растворяют 19,84 г хлорида магния (MgCl2) и 46,24 г хлорида кальция (CaCl2) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7) или в автоклаве (см. 5.3.2.1 а)). Автоклавирование, если оно используется, может вызвать потерю жидкости. В этом случае добавляют до          1000 см3 воды (см. 5.2.2.2) в асептических условиях. Хранят раствор в холодильнике               (см. 5.3.2.8) не более одного месяца;

- готовят раствор B: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (NaHCO3) в воде            (см. 5.2.2.2) и разбавьте до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7). Хранят раствор в конденсаторе (см. 5.3.2.8) не более одной недели;

- помещают от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) в мерную колбу на 1000 см3            (см. 5.3.2.12) и добавляют 6,0 см3 (см. 5.3.2.9) раствора А, затем 8,0 см3 раствора B. Перемешивают и разбавляют водой до 1000 см3 (см. 5.2.2.2). pH (см. 5.3.2.4) жёсткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2). (см. 5.3.2.4). При необходимости регулируют pH, используя раствор примерно 40 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl).

Жёсткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При подготовке растворов для испытаний продукта (см. 5.4.2) добавление продукта к жёсткой воде даёт различную конечную жёсткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жёсткость, выраженная в карбонате кальция (CaCO3), в пробирке ниже 375 мг/дм3.

5.2.2.8 Мешающее вещество

5.2.2.8.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и подготовлено с концентрацией, в 10 раз превышающей его конечную концентрацию в испытании                                                  (50 раз в случае модифицированного метода, 5.2.2.8.4).

Ионный состав (например, pH, кальциевая и/или магниевая жёсткость) и химический состав (например, минеральные вещества, белок, углеводы, липиды и детергенты) должны быть определены.

Примечание – Термин «мешающее вещество» используется, даже если он содержит более одного вещества.

5.2.2.8.2 Чистые условия (раствор бычьего альбумина – низкая концентрация)

Растворяют 0,30 г фракции V бычьего альбумина (пригодной для микробиологических целей) в 100 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4).

Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7), хранят в конденсаторе                    (см. 5.3.2.8) и используют в течение одного месяца.

Конечная концентрация бычьего альбумина в процедуре испытания (см. 5.5) должна составлять 0,3 г/дм3;

5.2.2.8.3 Грязные условия (смесь раствора бычьего альбумина – высокая концентрация с овечьими эритроцитами)

Растворяют 3,00 г фракции V бычьего альбумина (пригодной для микробиологических целей) в 97 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4).

Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7).

Готовят не менее 8,0 см3 свежей дефибринированной овечьей крови (5.2.2.9).

Выжмают эритроциты при 800 gN в течение 10 мин (см. 5.3.2.13). После удаления супернатанта ресуспендируют эритроциты в разбавителе (см. 5.2.2.4). Повторяют эту процедуру не менее 3 раз, пока супернатант не станет бесцветным.

Ресуспендируют 3 см3 упакованных овечьих эритроцитов в 97 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (смотреть выше). Чтобы избежать последующего заражения, эту смесь следует разделить на порции, которые, возможно, потребуются в день, и хранят в отдельных контейнерах максимум 7 дней в конденсаторе (см. 5.3.2.8).

Конечная концентрация бычьего альбумина и овечьих эритроцитов в процедуре испытания (см. 5.5) должна составлять 3 г/дм3 и 3 м/дм3 соответственно.

5.2.2.8.4 Чистые и грязные условия для модифицированного метода для готовых к использованию продуктов (см. 5.5.4)

Следуют процедурам подготовки в соответствии с 5.2.2.8.2 и 5.2.2.8.3, но готовят мешающее вещество в пятикратно большей концентрации, для грязных условий максимум 50 см3, чтобы избежать проблем с фильтрацией.

- Чистые условия (см. 5.2.2.8.2) – растворяют 1,50 г бычьего альбумина (вместо          0,3 г) в 100 см3 разбавителя;

- Грязные условия (см. 5.2.2.8.3) – растворяют 7,5 г бычьего альбумина (вместо         1,5 г) в 42,5 см3 разбавителя (вместо 48,5 см3). Готовят не менее 20 см3 (вместо 4,0 см3) овечьей крови. Ресуспендируют 7,5 см3 (вместо 1,5 см3) упакованных овечьих эритроцитов в 42,5 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина до получения 50 см3.

5.2.2.9 Дефибринированная овечья кровь

Дефибринированная овечья кровь должна быть стерильной (асептическое кровопускание и подготовка), собираться от более чем одной овцы и может быть приобретена у коммерческого поставщика.

Приборы и лабораторная посуда

5.3.1 Общие положения

Стерилизацию проводят на все изделия из стекла и части приборов, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами или образцом, за исключением поставляемых стерильными, одним из следующих методов:

- влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

- сухим теплом, в печке с горячим воздухом (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и, в частности, следующие:

5.3.2.1 Приборы для стерилизации:

- Для стерилизации влажным теплом в автоклаве, способном поддерживать температуру (1200+3) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

b) для стерилизации сухим теплом – печка с горячим воздухом, способная поддерживать температуру (1800+5) °C в течение минимального времени выдержки                 30 мин, при (1700+5) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или (1600+5) °C для минимальной выдержки времени 2 ч.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования при (20 ± 1) °C, при (45 ± 1) °C (для поддержания TSA в расплавленном состоянии в случае чашечного (глубинного) метода) и при дополнительных испытательных температурах (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 Инкубатор, поддерживающий температуру (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C                    (см. 5.2.1).

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH при (20 ± 1) °C.

Примечание – Для измерения pH агаровой среды следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Встряхиватели

- Электромеханическая мешалка, например, смеситель Vortex®2).

- Механический встряхиватель.

5.3.2.7 Прибор для мембранной фильтрации, изготовленный из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с держателем фильтра объёмом не менее              50 см3 и пригодный для использования фильтров диаметром от 47 мм до 50 мм и размером пор 0,45 мкм для стерилизации жёсткой воды (см. 5.2.2.7), бычьего альбумина                    (см. 5.2.2.8.2, 5.2.2.8.3 и 5.2.2.8.4) и, если используется метод мембранной фильтрации    (см. 5.5.3). Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации.

Для получения равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации, устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости за период от  20 с до 40 с.

5.3.2.8 Конденсатор, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Градуированные пипетки номинальной вместимостью 10,0; 1,0; см3 и                     100; 1 мм3 или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри (чашки) размером от 90 мм до 100 мм.

5.3.2.11  Стеклянные шарики (диаметром от 3 до 4 мм).

5.3.2.12 Мерные колбы.

5.3.2.13 Центрифуга (800 gN).

Подготовка суспензий тест-организмов и рстворов для испытания продуктов

5.4.1 Суспензии тест-организмов (испытываемые и подтверждающие суспензии)

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого тест-организма должны быть подготовлены две разные суспензии: «испытываемая суспензия» для проведения испытания и «подтверждающая суспензия» для проведения контролей и подтверждения метода.

5.4.1.2 Консервация и исходные культуры тест-организмов

Испытываемые организмы и их исходные культуры должны быть подготовлены и сохранены в соответствии с EN 12353.

5.4.1.3 Рабочая культура тест-организмов

Чтобы подготовить рабочую культуру тест-организмов (см. 5.2.1), готовят субкультуру из исходной культуры (см. 5.4.1.2), нанеся штрих на наклонные поверхности или чашки TSA (см. 5.2.2.3), и инкубируют (см. 5.3.2.3). Через период от  18 ч до 24 ч таким же образом готовят вторую субкультуру из первой субкультуры и инкубируют  от 18 до 24 ч. Из этой второй субкультуры таким же образом может быть получена третья субкультура. Вторая и (если производятся) третья субкультуры являются рабочими культурами.

Если невозможно подготовить вторую субкультуру в определённый день, для последующего субкультивирования можно использовать 48 ч субкультуру при условии, что субкультура хранилась в инкубаторе (см. 5.3.2.3) в течение 48 ч   периода.

Нельзя создавать и  использовать четвертую субкультуру.

5.4.1.4 Испытываемые суспензии (N)

- Берут 10 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4) и помещают в колбу на 100 см3 с 5 г стеклянных гранул (см. 5.3.2.11). Берут рабочую культуру (см. 5.4.1.3) и переносят петли клеток в разбавитель (см. 5.2.2.4). Клетки следует суспендировать в разбавителе, потерев петлю о влажную стенку колбы, чтобы удалить клетки перед погружением в разбавитель. Встряхивают колбу в течение 3 мин с помощью механического встряхивателя (5.3.2.6  b)). Аспирируют суспензию из стеклянных гранул и переносят в пробирку.

- Регулируют количество клеток в суспензии от 1,5 × 108 КОЕ/см3 1) до                           5,0 × 108 КОЕ/см3, используя разбавитель (см. 5.2.2.4) (от 1,5 × 109 КОЕ/см3 до                    5,0 × 109  КОЕ/ см3 в случае модифицированного метода – 5.5.4), оценивая количество КОЕ любым подходящим способом. Эту испытываемую суспензию выдерживают на водяной бане при 20 °C и используют в течение 2 ч. Регулируют температуру в соответствии с 5.5.1.1 а) и 5.5.1.4 только непосредственно перед началом испытания.

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества клеток (длина волны около 620 нм – длина пути кюветы 10 мм). Поэтому каждая лаборатория должна предоставлять данные калибровки для каждого тест-организма, зная, что подходящие значения оптической плотности обычно находятся в диапазоне от 0,150 до 0,460. Для получения воспроизводимых результатов этого измерения может потребоваться разбавление испытываемой суспензии, например, 1 + 9. Колориметр – подходящая альтернатива.

- Для подсчёта готовят 10-6 и 10-7 разбавлений (10-7 и 10-8 разбавления в случае модифицированного метода – 5.5.4) испытываемой суспензии с использованием разбавителя (см. 5.2.2.4). Смешивают  по  5.3.2.6 а).

Взять по 1,0 см3 каждого разбавления в двух экземплярах и  засеять, используя глубинный или поверхностный метод.

- При использовании глубинного метода переносят каждый образец объёмом           1,0 см3  в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного TSA                    (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C.

- При использовании поверхностного метода распределяют каждый образец объёмом 1,0 см3, разделённый на порции приблизительно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности чашек, содержащих TSA (см. 5.2.2.3).

Методика, используемая для подсчёта испытываемой суспензии, должна использоваться для всех других подсчётов, 5.4.1.5 d), 5.5.2.2.c) и d), 5.5.2.3 b), 5.5.2.4 b) и 5.5.2.5 b).

Информацию по инкубации и подсчёту смотреть 5.4.1.6.

5.4.1.5 Подтверждающая суспензия (NV, NVB)

- Чтобы приготовить подтверждающую суспензию (NV), разбавляют испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4) разбавителем (см. 5.2.2.4), чтобы получить от 3,0 × 102 КОЕ/см3 до 1,6 ×103 КОЕ/см3 (примерно одна (1+3) 10-5 разбавителя).

Примечание – В случае модифицированного метода (см. 5.5.4) процедура такая же, но используется только одна четвертая (1 + 3) 10-4 разбавления, в результате чего получается от 3,0 × 103 КОЕ/см3 до                           1,6 × 104 КОЕ/см3.

- Чтобы приготовить подтверждающую суспензию для контрольного нейтрализатора NVB (см. 5.5.2.4) (NVB), разбавляют испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4)  разбавителем (см. 5.2.2.4), чтобы получить 3,0 × 104 КОЕ/см3 до 1,6 × 105 КОЕ/см3 (примерно одна четвертая (1 + 3) 10-3 разбавителя) (NVB).

- Поддерживают и используют эти подтверждающие суспензии (NV и NVB) так же, как и испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4  b)).

- Для подсчёта готовят с разбавителем (см. 5.2.2.4) 10-1 разбавления, в случае модифицированного метода 10-2 разбавления и в случае контрольного нейтрализатора NVB (см. b)) 10-3 разбавления.

Смешивают (см. 5.3.2.6 а)).

Взять образец объёмом 1,0 см3 в двух экземплярах и  засеять, используя глубинный или поверхностный (см. 5.4.1.4 c)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.4.1.6.

5.4.1.6 Инкубация и подсчёт анализов и подтверждающих суспензий

- Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 20 ч до 24 ч. Нужно отбраковать чашки, которые не подлежат пересчёту по какой-либо причине. Считают чашки и определяют количество КОЕ. Инкубируют чашки ещё от 20 ч до 24 ч. Не пересчитывайте чашки, на которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют  только большее число для дальнейшей оценки.

- Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но запишите «> 330» для любых количеств, превышающих 330, и определяют  значения Vс в соответствии с 5.6.2.2.

- Рассчитывают количество КОЕ/см3  от 20 ч до 24 ч в испытываемой суспензии         N и в подтверждающих суспензиях NV и NVB (контроль нейтрализатора 5.5.2.4), используя методы, приведённые в 5.6.2.3 и 5.6.2.5. Подтверждают в соответствии с 5.7.

5.4.2 Раствор для испытания продуктов

Концентрация раствора для испытания продукта должна в 1,25 раза превышать желаемую испытываемую концентрацию (ровна реальную испытываемую концентрацию), поскольку она разбавляется до 80 % во время метода испытания и подтверждения                                (см. 5.5.2 или 5.5.3).

Растворы для испытаний продукта должны быть подготовлены в жёсткой воде               (см. 5.2.2.7) минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.8.2). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из растворов для испытания продукта, в этом случае максимальная испытанная концентрация составляет   80 %. Готовые к использованию продукты могут быть испытаны на 97 % (см.5.5.4).  В данном случае «реальная испытываемая концентрация» составляет 97 %.

Готовые к использованию продукты следует готовить в воде (см. 5.2.2.2), а не в жёсткой воде. Средства для ручной стирки всегда предварительно разбавляются жёсткой водой (см. 5.2.2.7) до 62,5 % раствора. Это решение имитирует добавление водопроводной воды на практике (1:1). Тем не менее такой продукт считается «готовым к использованию». Модифицированный метод (см. 5.5.4) использовать нельзя, так как           62,5 % представляет собой наивысшую принятую концентрацию (50 %), умноженную на 1,25.

Для твёрдых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее          1,0 г (± 10 мг) продукта в мерной колбе и заполняя жёсткой водой (см. 5.2.2.7). Последующие разбавления (ровна более низкому концентрацию) должны быть подготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.12) из расчёта объем/объем в жёсткой воде               (см. 5.2.2.7).

Для жидких продуктов разбавления продукта должны быть подготовлены с использованием жёсткой воды в мерных колбах (см. 5.3.2.12) на основе объёма/объёма.

Растворы для испытаний продукта должны быть подготовлены свежими и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, стабильный на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята (например, из-за добавления мешающего вещества), это должно быть зарегистрировано в  протоколе испытания.

Примечание – Подсчёт микроорганизмов, включённых в осадок или флокулят, затруднён и ненадёжен.

Концентрация продукта, указанная в  протоколе испытания, должна соответствовать заданной концентрации испытания. Запишите испытываемую концентрацию в единицах массы на объём или объёма на объём и подробные сведения о полученном образце продукта.

Порядок оценки бактерицидной активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента

Условия эксперимента могут быть выбраны в зависимости от практического использования продукта (см. раздел 4):

- температура  (в °C):

Температуры, подлежащие испытанию, указаны в разделе 4, таблица 1. Допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет (± 1) °C.

- время контакта t (в мин):

Время контакта, которое необходимо проверить, указано в разделе 4, таблица 1.

Допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет           (± 10) с, за исключением 1 мин или менее, где оно составляет (± 5 с).

- мешающее вещество:

Испытываемым мешающим веществом является либо 0,30 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2) в чистых условиях, либо смесь 3 см3/дм3 овечьих эритроцитов и 3,0 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.3) представляющие грязные условия – согласно разделу 4, таблице 1 и практическому применению. Дополнительные мешающие вещества могут быть проверены в соответствии с конкретными областями применения.

- тест-организмы:

Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecium как указано в разделе 4, таблице 1 и 5.2.1. Могут быть испытаны дополнительные тест-организмы.

5.5.1.2 Выбор метода испытаний

Методом выбора является метод разбавления-нейтрализации. Для определения подходящего нейтрализатора выполняют  подтверждение метода нейтрализации разбавлением (5.5.2.3, 5.5.2.4 и 5.5.2.5 в связи с 5.5.2.6) с использованием нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным опытом и опубликованными данными.

Если этот нейтрализатор недействителен, повторяют  подтверждение испытания с использованием альтернативного нейтрализатора с учётом информации, приведённой в приложении B.

Если окажется, что оба нейтрализатора непригодны, можно использовать метод мембранной фильтрации (см. 5.5.3).

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавить нейтрализатор в TSA (см. 5.2.2.3).

5.5.1.3 Общие инструкции по процедурам подтверждения и контроля

Нейтрализация и/или устранение бактерицидной и/или бактериостатической активности продукта должны контролироваться и подтверждаться – только для наивысшей испытываемой концентрации продукта - для каждого из используемых тест-организмов и для каждого экспериментального условия (мешающее вещество, температура, контакт время). Эти процедуры (контроль условий эксперимента, контроль нейтрализатора или фильтрации и подтверждение метода) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором или промывочной жидкостью, использовавшимися в испытании.

В случае продуктов, готовых к использованию, используют воду (см. 5.2.2.2) вместо жёсткой воды, но соблюдают исключение для продуктов для ручной стирки                    (см. 5.1.1, примечание).

Если из-за проблем с нейтрализацией нейтрализатор был добавлен в TSA (см. 5.5.1.2), используемый для процедур подтверждения и контроля, TSA, используемый для испытания, также должен содержать такое же количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед испытанием уравновешивают все реагенты, растворы для испытания продукта (см. 5.4.2), испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4), подтверждающую суспензию             (см. 5.4.1.5), разбавитель (см. 5.2.2.4), жёсткую воду (см. 5.2.2.7) и мешающее вещество (см. 5.2.2.8) до температуры испытания  (см. 5.5.1.1 a)) с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2), контролируемой на . Нужно соблюдать положения, изложенные в 5.4.1.4 b). Нужно убедится, что температура реагентов стабилизировалась на отметке θ.

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) или промывочная жидкость (см. 5.2.2.6) и вода                    (см. 5.2.2.2) должны быть уравновешены при температуре (20 ± 1) °C.

В случае продуктов, готовых к использованию, вода (см. 5.2.2.2) должна быть дополнительно уравновешена до θ.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипуляциях с тест-организмами

Не прикасаются к верхней части стенок пробирки при добавлении суспензии для испытания или подтверждения (см. 5.4.1).

5.5.2 Метод разбавления-нейтрализации1)

5.5.2.1 Общие положения

Испытания и процедуры контроля и подтверждения (см. 5.5.2.2–5.5.2.5) должны выполняться одновременно.

5.5.2.2 Испытание Na – определение бактерицидных концентраций

Процедура определения бактерицидных концентраций следующая:

- Процедура определения бактерицидных концентраций следующая. Переносят пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества (см. 5.2.2.8) в пробирку. Добавляют 1,0 см3 испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4). Сразу же включают секундомер (см. 5.3.2.5), перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню, контролируемую при выбранной температуре испытания θ (5.5.1.1 a)), на 2 мин (± 10 с).

- По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 одного из растворов для испытания продукта (см. 5.4.2). Перезапускают  секундомер в начале добавления. Перемешивают  (5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с регулировкой θ на выбранное время контакта t (5.5.1.1 b)). Непосредственно перед концом времени t снова перемешивают  (5.3.2.6 a)).

- В конце времени t отбирают 1,0 см3 образца испытательной смеси Na и переносят в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Смешивают (см. 5.3.2.6 а)) и помещают  в водяную баню с температурой (20 ± 1) °C. После времени нейтрализации 5 мин (± 10 с) (в случае времени контакта 10 мин или менее только (10 ± 1 с) перемешивают  (см. 5.3.2.6 a) и сразу же берут  образец 1,0 см3 нейтрализованной испытываемой смеси Na (содержащая нейтрализатор, раствор для испытания продукта, мешающее вещество и испытываемую суспензию) в двух экземплярах и  засеять, используя  глубинный или поверхностный метод.

1) При использовании глубинного метода с помощью пипетки переносят  каждый образец объёмом 1,0 см3 в отдельные чашки Петри и добавляют  15 см3 к 20 см3 расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C.

- Дополнительно переносят 0,5 см3 этой смеси в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора, чтобы получить раствор Na 10-1 разбавления, с гигиеническими средствами для мытья рук смешивают и дополнительно разбавьте нейтрализатором, чтобы получить раствор Na 10-2 разбавления. Берут образцы объёмом 1,0 см3 из каждой пробирки для разбавления в двух экземплярах и засеять, используя глубинный или поверхностный метод.

В случае гигиенических продуктов для мытья рук можно засеять и инкубировать только 10-2 разбавления Na (а не 100 (см. 5.5.2.2 c)) и 10-1 разбавления).

Инкубацию и подсчёт проводят по 5.5.2.6.

- Выполняют  процедуру от a) до d), используя одновременно другие растворы для испытаний продукта.

- Выполняют  процедуру от а) до е) с применением другого минимума и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

5.5.2.3 Контроль экспериментальных условий A – подтверждение выбранных экспериментальных условий и/или подтверждение отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний.

Чтобы подтвердить выбранные экспериментальные условия и/или убедиться в отсутствии какого-либо летального эффекта в условиях испытаний, процедура выглядит следующим образом:

- Переносят  пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют  1,0 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Сразу же включают  секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с выдержкой θ на 2 мин (± 10 с).

- По истечении этого времени добавляют  8,0 см3 жёсткой воды (см. 5.2.2.7). В случае продуктов, готовых к использованию (кроме продуктов для мытья рук (см. 5.4.2)): вода (см. 5.2.2.2) вместо жёсткой воды. Перезапускают  секундомер в начале добавления. Перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с выдержкой θ для t. Непосредственно перед концом t снова перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)).

- В конце t берут  образец 1,0 см3 этой смеси A в двух экземплярах и заражают, используя глубинный или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.2.4 Контроль нейтрализатора B – подтверждение отсутствия токсичности нейтрализатора

Чтобы подтвердить отсутствие токсичности нейтрализатора, процедура следующая:

- Переносят  пипеткой 9,0 см3 нейтрализатора, использованного в испытании               (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют  1,0 см3 подтверждающей суспензии (NVB)                           (см. 5.4.1.5 b)), содержащей 3,0 × 104 КОЕ/см3, до 1,6 × 105 КОЕ/см3. Включают  секундомер в начале добавления, перемешивают  (см. 5.3.2.6 а)). Переносят  0,5 см3 этой смеси в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора, чтобы получить

10-1 разбавления NVB, повторяют  эту процедуру для получения 10-2 разбавления NVB. Помещают  пробирки с 10-2 разбавлением NVB в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с) (в случае времени контакта 10 мин или меньше только 10 с (± 1 с)). Непосредственно перед окончанием этого времени перемешивают  (см. 5.3.2.6  a)).

Примечание – Высокое количество нейтрализатора по отношению к тест-организмам отражает дополнительные разбавления нейтрализатором – в случае Na (см. 5.5.2.2 d)) 101 и гигиенических средств для мытья рук 10-1 и 10-2

- По истечении этого времени берут  образец 1,0 см3 смеси B (10-2 разбавления NVB) в двух экземплярах и  засеять, используя глубинный или поверхностный метод                       (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.2.5 Подтверждение метода C - подтверждение разбавления-нейтрализации

Процедура подтверждения метода нейтрализации разбавлением следующая:

- Переносят  пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавляют  1,0 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, добавляют  8,0 см3 раствора для испытания продукта только самой высокой концентрации, использованной в испытании (см. 5.5.2.2). Перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с выдержкой θ для t. Непосредственно перед концом t снова перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)).

- В конце t переносят  1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.2). Перезапускают  секундомер в начале добавления. Перемешивают  (см. 5.3.2.6 а)) и помещают  пробирку в водяную баню с регулируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с) (в случае времени контакта 10 мин или меньше только 10 с (± 1 с)). Добавляют  1,0 см3 подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5). Включают  секундомер в начале добавления и перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)). Помещают  пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 30 мин              (± 1) мин. Непосредственно перед окончанием этого времени снова перемешивают             (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени берут  образец 1,0 см3 смеси C в двух экземплярах и  засеять, используя глубинный или поверхностный метод  (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.2.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси, а также контрольных и подтверждающих смесей

Процедура инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и подтверждающей смесей следующая:

- Инкубируют  (см. 5.3.2.3) чашки от 20 ч до 24 ч. Отбраковать чашки, которые не подлежат пересчёту (по любой причине). Считают  чашки и определяют  количество КОЕ. Инкубируют  чашки ещё от 20 ч до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют  только большее число для дальнейшей оценки.

- Отмечают  для каждой чашки точное количество колоний, но запишите «> 330» для любых количеств, превышающих 330, и определяют  значения Vc в соответствии с 5.6.2.2.

- Рассчитывают количество КОЕ/см3 в испытательной смеси Na и в подтверждающих смесях A, B и C, используя метод, приведённый в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Подтвердить в соотвествии с 5.7.

5.5.3 Метод мембранной фильтрации1)

5.5.3.1 Общие положения

Испытание и процедуры контроля и подтверждения (см. 5.5.3.2–5.5.3.5) должны выполняться одновременно.

Каждое устройство для мембранной фильтрации (см. 5.3.2.7) заполняется 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Время, необходимое для фильтрации – в исключительных случаях более одной минуты – должно быть записано в отчёте об испытании. При переносе мембран на поверхность чашки с агаром необходимо следить за тем, чтобы тест-организмы находились на верхней стороне мембраны при размещении на чашке, и во избежание захвата воздуха между мембраной и поверхностью агара.

5.5.3.2 Испытание Na – определение бактерицидных концентраций

Процедура определения бактерицидных концентраций следующая:

- Смотреть 5.5.2.2 a) и b)

- В конце t берут  образец 0,1 см3 испытываемой смеси Na (для гигиенических средств для мытья рук 1 мм3) в двух экземплярах и переносят  каждый образец 0,1 см3             (1 мм3) в отдельный мембранный фильтрующий прибор (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют  не менее 150 см3, но не более 500 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Если промывочная жидкость не является водой, завершают процедуру фильтрацией                  50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек TSA.

Примечание – Количество 1 мкл  учитывает 100-кратное разбавление Na (10-2 разбавление в 5.5.2.2 d)), что позволяет измерить сокращение на 3 lg. Поскольку не рекомендуется пипетировать микробные суспензии порциями по 1  мм3, например, 1 см3 в 1000 см3 промывочной жидкости (или 100  мм3 на 100 см3) можно предварительно разбавить, и 1 см3 этой смеси можно вылить в прибор для мембранной фильтрации.

5.5.3.3 Контроль экспериментальных условий A – подтверждение выбранных экспериментальных условий и/или подтверждение отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний

Чтобы подтвердить выбранные экспериментальные условия и/или подтвердить отсутствие летального эффекта в условиях испытаний, процедура следующая.

- Смотреть 5.5.2.3 a) и b);

- В конце t отбирают  образец 1,0 см3 этой смеси А в двух экземплярах и переносят  каждый образец объёмом 1,0 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации           (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют  и дополнительно добавляют  50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.3.6.

5.5.3.4 Контроль фильтрации B – подтверждение процедуры фильтрации

Чтобы подтвердить процедуру фильтрации, выполняют  следующие действия:

Берут  0,1 см3 подтверждающей суспензии NV (5.4.1.5 a)) (Внимание: не NVB, как описано в 5.5.2.4.) В двух экземплярах (суспензия для контроля B) и переносят  каждый образец объёмом 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1).

Сразу же фильтруют. Фильтруют  промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как при испытании (см. 5.5.3.2 b)). Если промывочная жидкость не является водой, завершают процедуру фильтрацией 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек TSA (см. 5.2.2.3). Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.3.6.

5.5.3.5 Подтверждение метода C подтверждение метода мембранной фильтрации или подсчёт бактерий на мембранах, которые ранее контактировали со смесью продукта и мешающего вещества.

Для подтверждения метода мембранной фильтрации или подсчёта бактерий на мембранах, которые ранее контактировали со смесью продукта и мешающего вещества, процедура следующая:

- Смотреть 5.5.2.5 a);

- В конце t берут  0,1 см3 смеси в двух экземплярах и переносят  каждый образец объёмом 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют  промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как и в испытании (см. 5.5.3.2 b)), затем заливают  мембраны 50 см3 промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) и добавляют 0,1 см3 подтверждающей суспензий NV (см. 5.4.1.5 а)). Сразу же снова фильтруют  и дополнительно добавляют  50 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.3.6.

5.5.3.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси и подтверждающих смесей

Процедура инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и подтверждающих смесей следующая:

- Инкубируют  (см. 5.3.2.3) чашки от 20 ч до 24 ч. Выбрасывают  чашки, которые не подлежат пересчёту (по любой причине). Считают  чашки и определяют  количество колониеобразующих единиц. Инкубируют  чашки ещё от 20 ч до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют  только большее число для дальнейшей оценки.

- Отмечают  для каждой чашки точное количество колоний, но запишите «> 165» для любых количеств, превышающих 165, и определяют  значения W в соответствии с 5.6.2.2.

- Рассчитайте количество КОЕ/см3 в испытываемой смеси Na и в подтверждающих смесях A, B и C, используя метод, приведённый в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Подтверждают в соответствии с 5.7.

5.5.4 Модифицированный метод для готовых к использованию продуктов1)

Общие положения

Готовые к использованию продукты могут быть испытаны в соответствии со следующей модифицированной процедурой испытаний, если продукт не проходит процедуру, описанную в 5.5.2 или 5.5.3. «Испытываемая суспензия N и подтверждающая суспензия NV должны быть подготовлены в десятикратном количестве, как описано в 5.4.1.4 и 5.4.1.5.Мешающее вещество должно быть подготовлено с концентрацией в пять раз выше, как описано в 5.2.2.8.4.

Примечание – Концентрация продукта по модифицированному методу 97 %.

5.5.4.2 Модифицированный метод разбавления-нейтрализации

Далее описываются только модификации 5.5.2. Смотреть также рисунки C.5 и C.6.

5.5.4.2.1 Испытание Na

Переносят  пипеткой 0,2 см3 пятикратно концентрированного мешающего вещества (см. 5.2.2.8.4) в пробирку. Добавляют 0,1 см3 десятикратно концентрированной испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4). Сразу же включают секундомер (см. 5.3.2.5), перемешивают (см. 5.3.2.6 а)) и помещают пробирку в водяную баню с выбранной температурой испытания (см. 5.5.1.1 а)) на 2 мин (± 10 с).

По истечении этого времени добавляют 9,7 см3 неразбавленного раствора для испытания продукта (см. 5.4.2).

Перезапускают  секундомер в начале добавления. Перемешивают по 5.3.2.6 a) и помещают  пробирку в водяную баню с регулировкой θ на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b)). Непосредственно перед концом t снова перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)). Следуют  инструкциям в c) d) и, если применимо, f).

5.5.4.2.2 Контроль экспериментальных условий A – подтверждение выбранных экспериментальных условий и/или подтверждение отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний.

Переносят  пипеткой 0,2 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.4.2.1), в пробирку. Добавляют  0,1 см3 10-кратно концентрированной суспензии для подтверждения (см. 5.4.1.5 a)), как описано для этого модифицированного метода. Сразу же включают  секундомер, перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с выдержкой θ на 2 мин (± 10 с).

По истечении этого времени добавляют  9,7 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перезапускают  секундомер в начале добавления. Следуют  инструкциям в 5.5.2.3 b) (последние два предложения) и c).

5.5.4.2.3 Контроль нейтрализатора B - подтверждение отсутствия токсичности нейтрализатора

Следуют  процедуре, описанной в 5.5.2.4.

5.5.4.2.4 Подтверждение метода C - подтверждение разбавления-нейтрализации

- Переносят  пипеткой 0,2 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.4.2.1), в пробирку. Добавляют  0,1 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, добавляют  9,7 см3 раствора для испытания продукта. Перемешивают                  (см. 5.3.2.6 a)) и помещают  пробирку в водяную баню с выдержкой 9 для t. Непосредственно перед концом t снова перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)).

- В конце t переносят 1,1 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,8 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.4.2.1). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают  (см. 5.3.2.6 а)) и помещают  пробирку в водяную баню с регулируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с) (в случае времени контакта 10 мин или меньше только 10 с (± 1 с)). Добавляют  0,1 см3 десятикратно концентрированной суспензии для подтверждения (см. 5.4.1.5 a)), как описано для этого модифицированного метода. Включают  секундомер в начале добавления и перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)). Помещают  пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на       (30 ± 1) мин. Непосредственно перед окончанием этого времени снова перемешивают  (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени взять образец 1,0 см3 смеси C в двух экземплярах и  засеять, используя глубинный или поверхностный метод  (см. 5.5.2.2 c)).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

5.5.4.3 Модифицированный метод мембранной фильтрации

Далее описываются только модификации 5.5.3. Смотреть также рисунки C.7 и C.8.

5.5.4.3.1 Испытание Na

Смотреть 5.5.4.2.1, но после смешивания в конце t 5.5.2.2 b), c) и e).

5.5.4.3.2 Контроль экспериментальных условий A – подтверждение выбранных экспериментальных условий и/или подтверждение отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний

Смотреть 5.5.4.2.2, но не следуют  5.5.2.3 c), а 5.5.3.3 b).

5.5.4.3.3 Контроль фильтрации B - подтверждение процедуры фильтрации

Берут  0,01 см3 подтверждающей суспензии NVB (см. 5.4.1.5 a)) (Внимание: не NVB, как описано в 5.5.2.4.) В двух экземплярах (суспензия для контроля B) и переносят  каждый образец объёмом 0,01 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации            (см. 5.5.3.1).

Следуют  5.5.3.4.

5.5.4.3.4 Подтверждение метода C – подтверждение метода мембранной фильтрации или подсчёт бактерий на мембранах, которые ранее контактировали со смесью продукта и мешающего вещества

- Следуют  5.5.4.2.4 a).

- В конце t берут  0,01 дм3 смеси в двух экземплярах и переносят  каждый образец объёмом 0,01 дм3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют  промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как в                            (см. 5.5.4.3.1, то есть 5.5.3.2 b)), затем заливают  мембраны 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) и добавляют  0,01 см3 десятикратного концентрированной подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5 a)). Сразу же снова отфильтруют  и дополнительно добавляют                50 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем переносят  каждую из мембран на поверхность отдельных чашек TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.3.6.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Пояснение терминов и сокращений

5.6.1.1 Обзор различных суспензий и испытываемых смесей

N, NV и NVB представляют собой бактериальные суспензии, Na представляет собой бактерицидную испытываемую смесь, a (контроль экспериментальных условий), b (нейтрализатор или контроль фильтрации), c (подтверждение метода) представляют различные контрольные испытываемые смеси.

N, NV, NVB, N0, NVо, Na и A, b и c представляют собой количество клеток, подсчитанное на мл в различных испытываемых смесях в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Количество клеток на мл в различных испытываемых смесях

|  | Количество клеток на мл в бактериальных суспензиях | Количество клеток на мл в испытываемых смесях в начале времени контакта (время 0) | Количество выживших на мл в испытываемых смесях в конце времени контакта t (A) или 5 минут (B) или 30 минут (c) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | n Испытываемая суспензия | N0a (=N/10) | Na (перед нейтрализацией или фильтрацией) |
| Контроль | NV Подтверждающая суспензия NVB Подтверждающая суспензия для контроля b | Nv0a (=Nv/10 = NVB/1000) | A, B,C |
| a В случае модифицированного метода - 5.5.4 N0 - n /100 и Nv0 - Nv /100 |  |  |  |

5.6.1.2 Значения Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

- в методе разбавления-нейтрализации (испытание и контроль) значение Vc – это количество КОЕ, подсчитанное на 1,0 см3 образца;

- в методе мембранной фильтрации значение Vс представляет собой количество КОЕ, подсчитанное на 0,1 см3 образца испытываемой смеси Na (1 мм3 в случае гигиенического мытья рук), контроля фильтрации (B) и подтверждение метода (C) и на  1,0 см3 образца в экспериментальных условиях контроля a (для модифицированного метода 5.5.4.3 это 0,1 см3 Na, 1,0 см3 a и 0,01 см3 b и C).

5.6.2 Расчёт

5.6.2.1 Общие положения

Первый шаг в расчёте – это определение значений Vc, второй – расчёт N, N0, Na, Nv, NV0, NVB, A, b и C. Третий шаг – расчёт сокращения r (см. 5.8).

5.6.2.2 Определение значений Vc

Значения Vc определяются следующим образом.

- Пределы для подсчёта бактерий на чашках с агаром составляют от 15 до 300 колоний. В настоящем стандарте принято отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330 колоний. На мембранах обычные верхние пределы другие: 150, то есть с отклонением в 10 %: 165.

Примечание – Нижний предел (14) основан на том факте, что изменчивость тем больше, чем меньше число, подсчитываемое в образце (1 см3 или 0,1 см3), и поэтому последующие расчёты могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и необязательно к подсчёту на одной чашке), например, три чашки на 1 см3 образца с 3 КОЕ, 8 КОЕ и 5 КОЕ дают значение Vc 16. Верхние пределы (330, 165) отражают неточность подсчёта сливающихся колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Они относятся только к подсчёту на одной чашке и не обязательно к образцу.

- Для подсчёта испытываемой суспензии N (см. 5.4.1.6), подтверждающих суспензий Nv и Nvb (см. 5.4.1.6) и для всех подсчётов метода разбавления-нейтрализации (см. 5.5.2.6) определяют и записывают значения Vc в соответствии с числом использованных чашек на 1 см3 (или другие объёмы для мембранной фильтрации и/или гигиенических средств для мытья рук) образца (см. 5.6.1.2).

Примечание – Если для определения значения Vc использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует записать подсчёты на чашку.

Если количество на одной чашке превышает 330, укажите число как «> 330». Если использовалось более одной чашки на 1 см3 образца и, хотя бы, одна из них показывает число больше 330, укажите это значение Vc как «больше суммы подсчётов», например, для «> 330, 310, 302», отчёт «> 942».

Если значение Vc меньше 14, укажите число (но замените его на «<14» для дальнейших расчётов в случае Na).

Для метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3) подсчёты на мембранах представляют собой значения Vc (см. 5.6.1.2). Сообщите значения Vc ниже нижнего предела (14) или выше верхнего предела (165), как описано выше.

- Только значения Vc в пределах подсчёта принимаются во внимание для дальнейшего расчёта, за исключением случая Na (см. 5.6.2.4).

5.6.2.3 Расчёт N и N0

N – количество клеток на мл в испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4; 5.6.1.1).

Поскольку оцениваются два разбавления испытываемой суспензии                                  (см. 5.4.1.4 в связи с 5.4.1.6), рассчитывают  количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество по следующей формуле:

N=cn1+0.1n210-6  ,                                                           (1)

где  c – сумма учтённых значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учтённых при меньшем разбавлении, то есть  10-6;

n2 – количество значений Vc, учтённых при большем разбавлении, то есть  10-7;

10-6 коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению.

Примечание – Для модифицированного метода (см. 5.5.4) меньшее разбавление составляет 10-7, а большее разбавление составляет 10-8.

Округляют полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра 5 или больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу. Продолжайте пошагово, пока не получите две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример

N= 168+213+20+252+0.1*210-6=4262.2*10-6=1.9363*108=1.9*108(cfu/ml)

Примечание – Для модифицированного метода (см. 5.5.4) N в десять раз выше, и поэтому подлежащие оценке разбавления в десять раз выше (10-7 вместо 10-6 и 10-8 вместо 10-7). Приведённая выше формула должна быть соответственно изменена.

N0 - количество клеток на мл в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a)) в начале времени контакта (время ноль). Это одна десятая от средневзвешенного значения N из-за десятикратного разбавления путём добавления продукта и мешающего вещества. В случае модифицированного метода (см. 5.5.4) он равен сотой, поскольку в испытании используется только 0,1 см3 N.

5.6.2.4 Расчёт Na

Na - количество выживших на мл испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 а) или 5.5.3.2 а)) в конце времени контакта и перед нейтрализацией или мембранной фильтрацией. Это в десять раз выше, чем значения Vc из-за добавления нейтрализатора и воды (см. 5.5.2.2 b)) или объёма образца 0,1 см3 (см. 5.5.3.2 b)) в методе мембранной фильтрации.

- Рассчитайте среднее значение для каждой стадии разбавления Na0, Na-1 и для гигиенических средств для мытья рук дополнительно или только Na-2 (см. 5.5.2.2 d)) по следующей формуле:

Na0,Na-1,Na-2=10 c/n ,                                                 (2)

где c – сумма учтённых значений Vc;

n –  количество учтённых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc ниже нижнего или выше верхнего предела, выражайте результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

- a1 повторяющиеся значения Vc Na-1: 2, 16

Na-1=<14+16*102*101=<150*101=<1500=<1.5*103

- a2 повторяющиеся значения Vc Na-2 (мембранная фильтрация): >165, >165

Na-2=>165+>165*102*102=>1650*102=>165 000=>1.65*105

- a3 повторяющиеся значения Vc (два посева поверъхностного метода на образец объёмом 1,0 cм3): > 660, 600

Na0=>660+600*102= >6300=>6,3*103

- Для расчета Na используют  только результаты Na0, Na -1, Na-2, где один или оба значения Vc находятся в пределах подсчётных пределов. Исключения и правила для особых случаев:

Примечание – Хотя 10-2 разбавления подготовлены только при испытании гигиенических продуктов для мытья рук, следующие примеры включают этот шаг разбавления.

bl Если все последующие разбавления Na показывают средние значения «больше, чем», принимают только самое большее разведение (101, с гигиеническими продуктами 10-2 ручной работы) в качестве результата для Na.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na= > 6600 * 102= >6.6 * 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-1 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-2 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |

b2 Если все последующие разбавления Na показывают средние значения «меньше, чем», берут  только самое низкое разбавление (100) в качестве результата для Na.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na= < 160 * 100 = < 1.6 * 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | < 14 | 18 | < 160 |  |
| Na-1 | < 14 | < 14 | < 140 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

b3 Если один или оба повторения значений Vc только в одном разбавлении Na находятся в пределах подсчёта, используют  этот результат как Na.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na= 1015 * 101 = < 1.0 * 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-1 | 96 | 107 | 1015 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

b4 Если большее разбавление в двух последующих разбавлениях Na показывает среднее значение «меньше, чем», а меньшее разбавление показывает среднее значение «больше, чем», принимают только меньшее разбавление в качестве значения Na.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na = > 6600 * 100 = > 6.6 * 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-1 | < 14 | 29 | < 215 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

- Используют  максимум 2 последующих разбавления для расчёта Na в качестве средневзвешенного среднего. Исключения и правила для особых случаев:

c1 Если один или оба повторения значения Vc в трёх или более последующих разбавлениях Na (включая Na 0), находятся в пределах подсчёта (например, Na-2: 17, 23; Na-1: 120, 135; Na0: 308, > 330), всё испытание недействительно (см. 5.7.1).

c2 Если два последующих разбавления Na показывают повторения значений Vc в пределах подсчёта, рассчитайте Na в качестве взвешенного среднего с использованием следующий формулы:

Na=c*102.2*10z ,                                                              (3)

где c- сумма учтённых значений Vc;

Z- это фактор разбавления, соответствующий меньшему разбавлению, например,            Na0 – меньшее разбавление по сравнению с Na -1.

c3 Если в двух последующих разбавлениях Na оба значения Vc  большего разбавления находятся в пределах подсчёта, и одно значение Vc меньшего разбавления: «больше, чем», рассчитывая Na в качестве взвешенного среднего, используя формулу (3), смотреть c2.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na=>538+320+46+57*102.2*100= >4368.18= >4.4*103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 538 | 320 | > 4290 |  |
| Na-1 | 46 | 57 | 515 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

c4 Если в двух последующих разбавлениях Na один из больших повторяющих значений разбавления показывает «<14», берут  только меньшее разбавление в результате для Na.

Пример

|  | Vc1 | Vc2 | знач. * 10 | Na=>6145* 101= >6.1* 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6600 |  |
| Na-1 | 569 | > 660 | > 6145 |  |
| Na-2 | < 14 | 26 | < 200 |  |

5.6.2.5 Расчёт Nv, Nv0 и Nvb

Nv – количество клеток на мл в подтверждающей суспензии (см. 5.4.1.5 a)). Это в десять раз выше, чем подсчёт в пределах значения Vc из-за шага разбавления 10-1                       (см. 5.4.1.5 b)).

Nv0 – это количество клеток на мл в смесях A, B и C в начале времени контакта (время 0) (см. 5.6.1.1). В случае управления нейтрализатором B – метод разбавления нейтрализации (см. 5.5.2.4). Это количество клеток на см3 после стократной разбавления. Nv0 представляет собой одну десятую часть среднего значения Vc из Nv (см. 5.4.1.6 с)), учтённых, в случае Nvb, это одна тысячная.

Рассчитайте Nv Nvb и Nv0, используя следующие формулы:

NV=10 cn                                                        (4)

NVB=1000 cn                                                  (5)

NV0= cn                                                        (6)

где c – сумма учтённых значений Vc

n – количество учтённых значений Vc

5.6.2.6 Расчёт A, B и C

A, B и – это количество выживших в экспериментальных условиях управления A (см. 5.5.2.3 или 5.5.3.3), управление нейтрализацией B (см. 5.5.2.4) или управление фильтрацией (см. 5.5.3.4) и подтверждение метода C (см. 5.5.2.5 или 5.5.3.5) в конце времени контакта t (A) или определённое время 5 мин (B) и 30 мин (C). Они соответствуют среднему значениям Vc учтённых смесей A, B и C.

Рассчитывают A, B и C, используя следующую формулу:

А, В, С= cn                                                   (7)

где

c – сумма учтённых значений Vc;

n –  количество учтённых значений Vc.

Подтверждение методологии

5.7.1 Общие положения

Испытание считается подтверждённым, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.3; и

- оно не признано недействительным результатом, описанным ниже 5.6.2.4 первого специального случая (c1).

5.7.2 Контроль взвешенных средних значений

Для результатов, рассчитанных взвешенным средним средством двух последующих разбавлений (например, N), частное средних значений двух результатов должно быть не выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются в виде нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.2 b)) принимаются в виде верхнего предела.

Пример – Для N: 10-6 разбавление: 168 + 215 КОЕ/см3, 10-7 разбавление: 20 + < 14 КОЕ/ см3; (168 + 215) / (20 + 14) = 383/34 = 11, 26 = между 5 и 15.

Примечание – Когда серия чашек для одного и того же разбавления (2 или 4) не пределы, фиксируемой для определения значения Vc (см. 5.6.2.2b)), частное среднего значения двух результатов не рассчитывается.

5.7.3 Базовые ограничения

Для каждого тест-организма проверьте, что:

| N | (1,5 × 108) или (5,0 × 108) | (8,17 ≤ lg N ≤ 8,70) |
| --- | --- | --- |
| N (модифицированный метод 5.5.4) | (1,5 × 109) или (5,0 × 109) | (9,17 ≤ lg N ≤ 9,70) |
| N0 | (1,5 × 107) или (5,0 × 107) | (8,17 ≤ lg N0 ≤ 8,70) |

| Nv0 | 30 и 60 | (3,0 × 101 или 1,6 × 102) |
| --- | --- | --- |
| Nv | 3,0 × 102 или 1,6 × 103 |  |
| Nv (модифицированный метод 5.5.4) | 3,0 × 103 или 1,6 × 104 |  |
| NVB | 3,0 × 104 или 1,6 × 105 |  |

| A, B, C | равны или больше |  |
| --- | --- | --- |
|  | (0,5 × Nv0) |  |
| B (разбавление нейтрализации) | равны или больше |  |
|  | 0,0005 × NVB | (половина из тысячных) |

- контроль средневзвешенных значений (см. 5.7.2): отношение не ниже 5 и не выше 15.

Примечание – В случае использования модифицированного метода для готовых к использованию продуктов (5.5.4) пределы для N и Nv находятся в 10 раз выше, но No, Nvo и Nvb не изменяются.

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Сокращение

Редукция (R = N0/Na) выражается логарифмом.

Для каждого тест-организма записывают количество КОЕ/см3 в испытываемой суспензии N (см. 5.6.2.3) и в испытании суспензии Na (см. 5.6.2.4). Рассчитайте N0                          (см. 5.6.2.3).

Для каждой концентрации продукта и каждого условия эксперимента рассчитайте и запишите десятичный логарифм сокращения (lg) отдельно, используя уравнение:

lgR=lgN0-lgNa

Для контроля и подтверждения метода разбавления метода нейтрализации или метода фильтрации мембраны запишите Nvo (см. 5.6.2.5), результаты A, B и C (см. 5.6.2.6) и их сравнение с Nv0 (см. 5.7.3 c)).

5.8.2 Контроль активного и неактивного тестового раствора продукта (см. 5.4.2)

По крайней мере, одна концентрация на испытание (см. 5.5.2.2 a)–c) или 5.5.3.2 a)–c)) должна демонстрировать сокращение на 5 lg или более (для  для гигиенических  продуктов для мытья рук 3 lg или более) и, по крайней мере одна концентрация должна демонстрировать сокращение lg менее чем на 5 (для  гигиенических  продуктов для мытья рук менее 3).

5.8.3 Ограничение тест-организма и бактерицидной концентрации

Для каждого тест-организма запишите самую низкую концентрацию продукта, который проходит испытание (lg R 5 или для гигиенических продуктов для мытья рук lg R  3). Запишите ограничивающим тест-организм, требующий наибольшего из этих концентраций (наименее восприимчивый к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

5.8.4 Прецизионность, репликация

Учитывая прецизионность методологии, определяемой статистическим анализом на основе данных, предусмотренных совместным исследованием, повторение испытания (для точности ± 1 lg в  сокращении: 4 повторения в лучшем случае, 6 повторений в худшем случае рекомендуется (Приложение E)). Количество повторений должно быть решено в соответствии с необходимым уровнем точности, с учётом предполагаемого использования результатов испытания.

Повторение означает полную процедуру испытаний с испытываемыми и подтверждающими суспензиями, подготовленными специально для каждого испытания. Повторения могут быть ограничены ограничивающим тест-организмом. Среднее (то есть до логарифмирования) результатов повторений, не каждый отдельный результат, продемонстрирует, по меньшей мере, на 5 lg (в случае гигиенических продуктов 3 lg) и также должен быть рассчитан и записан.

Интерпретация результатов – заключение

5.9.1 Общие положения

Согласно выбранным экспериментальным условиям, бактерицидные концентрации, определённые в соответствии с настоящим стандартом, могут отличаться (Раздел 4). Продукт может пройти только испытание, если выполняются требования 5.8.2.

5.9.2 Бактерицидное действие продуктов для антисептики для рук и мытья рук

Продукт считается признанным стандартом СТ РК EN 13727, если он демонстрирует в действительном испытании продукции для протирания и мытья рук при 20 °C в условиях, определённых настоящим стандартом, когда тест-организмы являются Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae хотя бы:

- 5 lg сокращения в пределах максимум 1 мин в чистых условиях (гигиенические продукты)

- 5 lg сокращения в пределах максимум 5 мин в чистых условиях (хирургические продукты);

- 3 lg сокращения в пределах максимум 1 мин в грязных условиях (гигиенические продукты);

- 5 lg сокращения в пределах максимум 5 мин в грязных условиях (хирургические продукты).

5.9.3 Бактерицидная активность для продуктов дезинфекции инструментов

Продукт считается признанным стандартом EN 13727, если он демонстрирует в действительном испытании для продуктов дезинфекции прибора, по меньшей мере, сокращение 5 lg в пределах максимум 60 мин при низкой температуре, рекомендованной производителем, минимум 20 °C и максимум 70 °C, с выбранным мешающим веществом (чистые или грязные условия) в условиях, определённых настоящим стандартом, когда тест-организмы представляют собой Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae (в случае если температура 40 °C или выше только E. faecium используется в качестве тест-организма).

5.9.4 Бактерицидная активность для продуктов дезинфекции поверхностей

Продукт считается признанным стандартом EN 13727, если он демонстрирует в действительном испытании на поверхностные продукты дезинфекции, по меньшей мере, сокращение на 5 lg в течении максимум 5 мин (или от 6 до 60 мин для продуктов, используемых на поверхностях, которые не требуют действия в течение 5 мин или короче в) при минимум 4 °C и максимум 30 °C с выбранным мешающим веществом (чистые или грязные условия) в условиях, определённых настоящим стандартом, когда тест-организмы представляют собой Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae.

5.9.5 Квалификация для определённых областей применения

Смотреть EN 14885.

Отчёт об испытаниях

Отчёт об испытаниях должен относиться к настоящему стандарту (СТ РК EN 13727).

Отчёт об испытаниях должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- идентификация лаборатории испытания;

- идентификация клиента;

- определение образца:

- наименование продукта;

- номер партии и, если доступно, срок годности;

- производитель, если не известно: поставщик;

- дата доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукции, рекомендованный производителем для использования;

- активное вещество(-а) и его/их концентрация(-и) (необязательно);

- появление продукта;

- метод испытаний и его подтверждение:

- если используется метод разбавления нейтрализации, следует указать полные детали испытания для подтверждения нейтрализатора;

- при использовании метода мембранного фильтрации используются полные детали процедуры, которая была проведена для подтверждения использования метода мембранного фильтрации;

- экспериментальные условия:

- дата(-ы) испытания (период анализа);

- разбавитель, используемый для исследования продукта (жёсткая вода или дистиллированная вода);

- концентрации испытаний продукта (= желаемые концентрации испытаний в соответствии с 5.4.2);

- появление разбавления продукта;

- время контакта;

- температура(-ы) испытания;

- мешающее вещество;

- стабильность и появление смеси во время процедуры (обратите внимание на образование любого осадка или флокулянта);

- температура инкубации;

- нейтрализатор или промывочная жидкость;

- идентификация используемых бактериальных штаммов;

- результаты испытания:

- контроль и подтверждение;

- оценка бактерицидной активности;

- количество повторений на тест-организм;

- специальные замечания;

- заключение;

- местонахождение, дата и идентифицированная подпись.

Примечание – Пример типичного отчёта об испытаниях приведён в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Указанные штаммы в национальных коллекциях

| Escherichia coli K12 | CIP NICIMB CCUG NCTC | 54.117 10083 46621 10538 |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC CIP DSM NICIMB CCUG | 15442 103467 939 10421 2080 |
| Staphylococcus aureus | ATCC CIP DSM NCTC NCIMB CCUG | 6538 4.83 799 10788 9518 10778 |
| Enterococcus hirae | ATCC CIP DSM NCIMB CCUG | 10541 58.55 3320 8192 32258 |
| Enterococcus faecium | ATCC DSM | 6057 2146 |

Приложение B

(информационное)

Соответствующие нейтрализаторы и промывочные жидкости

Примеры нейтрализаторов остаточной антимикробной активности химических дезинфицирующих средств и антисептиков и промывочных жидкостей.

Примичание – нейтрализаторы остаточной антимикробной активности химических дезинфицирующих средств и антисептиков и промывочных жидкостей должны быть подтверждены в соответствии с рекомендациями стандарта.

Таблица B.1 – Нейтрализаторы и промывочные жидкости

| Антимикробный агент | Химические соединения могут нейтрализовать остаточную антимикробную активность | Примеры подходящих нейтрализаторов и промывочных жидкостей (для методов мембранной фильтрации)a |
| --- | --- | --- |
| Четвертичные аммониевые соединения и жирные амины Амфотерные соединения | Лецитин, сапонин, полисорбат 80, додецилсульфат натрия, конденсат этиленоксида жирного спирта (неионные поверхностно-активные вещества)b | — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. Полисорбат 80, 30 г/дм3 + додецилсульфат натрия, 4 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. — Конденсат этиленоксида жирного спирта, 3 г/дм3 + лецитин, 20 г/дм3 + полисорбат 80, 5 г/дм3. — Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; Полисорбат 80, 5 г/дм3. |
| Бигуаниды и подобные соединения | Лецитинc, сапонин, полисорбат 80 | — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80, 5 г/дм3. |
| Окислительные соединения (хлор, йод, перекись водорода, перуксусная кислота, гипохлориты и так далее…) | Тиосульфат натрия d Каталаза [для перекиси водорода или продуктов, высвобождающих перекись водорода] | — Тиосульфат натрия, от 3 г/дм3 до 20 г/дм3 + полисорбат 80, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. — Полисорбат 80, 50 г/дм3 + каталаза 0,25 г/дм3 + лецитин 10 г/дм3. Промывочная жидкость: тиосульфат натрия, 3 г/л. |
| Альдегиды | L - гистидин Глицин | — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3 + L-гистидин, 1 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + L-гистидин, 1 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). Промывочная жидкость: полисорбат 80, 5 г/дм3 + L-гистидин, 0,5 г/дм3 (или + глицин, 1 г/дм3). |

Продолжение таблицы В.1

| Антимикробный агент | Химические соединения могут нейтрализовать остаточную антимикробную активность | Примеры подходящих нейтрализаторов и промывочных жидкостей (для методов мембранной фильтрации)a |
| --- | --- | --- |
| Фенольные и родственные соединения: ортофенилфенол, феноксиэтанол, триклозан, фенилэтанол и другое. Анилиды | Лецитин Полисорбат 80 Конденсат окиси этилена жирного спирта b | — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. — Конденсат этиленоксида жирного спирта, 7 г/дм3 + лецитин, 20 г/дм3, + полисорбат 80, 4 г/дм3. Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80,5 г/дм3. |
| Спирты | Лецитин, Сапонин, Полисорбат 80 e | — Полисорбат 80, 30 г/дм3 + сапонин, 30 г/дм3 + лецитин, 3 г/дм3. Промывочная жидкость: триптон, 1 г/дм3 + NaCl, 9 г/дм3; полисорбат 80,5 г/дм3. |
| a В зависимости от pH испытываемого продукта pH нейтрализатора или промывочной жидкости можно отрегулировать до подходящего значения или приготовить в фосфатном буфере [например: фосфатный буфер 0,25 моль/дм3: дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г.; дистиллированная вода (500 см3); доведённое pH до (7,2 ± 0,2) гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/л; вода дистиллированная до 1 000 см3]. b Длина углеродной цепи варьируется от C12 до C18 атомов углерода. c Яйцо и соя; яйцо предпочтительнее. d Токсическое действие тиосульфата натрия отличается от одного тест-организма к другому. e Для нейтрализации короткоцепочечных спиртов (менее C5) может потребоваться простое разбавление. Следует соблюдать осторожность, если продукты на спиртовой основе содержат дополнительные противомикробные средства. |  |  |

Примечания

- Для продуктов, содержащих более одного антимикробного агента, могут потребоваться другие смеси нейтрализаторов.

- Концентрации различных нейтрализующих соединений или нейтрализатора как такового могут быть недостаточными для нейтрализации высоких концентраций продуктов.

Приложение С

(информационное)

Графическое представление процедур испытаний

Рисунок C.1 – Метод разбавления-нейтрализации – Процедура испытания (Na)

Рисунок C.2 – Метод разбавления-нейтрализации – Подтверждение

Рисунок C.3 – Метод мембранной фильтрации. Процедура испытания (Na)

Рисунок C.4 – Метод мембранной фильтрации. Подтверждение

Рисунок C.5 – Метод разбавления-нейтрализации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Процедура испытания (Na)

Рисунок C.6 – Метод разбавления-нейтрализации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Подтверждение

Рисунок C.7 – Метод мембранной фильтрации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов). Процедура испытания (Na)

Рисунок C.8 – Метод мембранной фильтрации (модифицированный метод для готовых к использованию продуктов) – Подтверждение

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

- Все имена и примеры в приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в настоящем стандарте.

- В качестве примера приведены только результаты испытания испытания на Pseudomonas aeruginosa в одной повторности.

- Результаты испытания продукта для гигиенической антисептики рук в соответствии с модифицированным методом 5.5.4 приведены без полного отчёта об испытаниях в качестве дополнительного примера

Лаборатории HHQ

Антисептвилль / Евроландия

Телефон: ++011.57 83 62-0

Факс ++011-57 83 62-19

Почта:h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытаний

СТ EN 13727, Бактерицидная активность

(минимальные и дополнительные условия)

Клиент: Cult Formulations Inc., Мангейм Евроландия

Дезинфицирующее средство-образец

Наименование продукта:  JN [инструменты и поверхности]

Серийный номер: 10-10-76

Производитель или, если неизвестен поставщик: MDI Formulations Inc. [производитель]

Условия хранения (температура и так далее): Комнатная температура, темнота.

Внешний вид продукта: Жидкое, прозрачное, желтоватого цвета.

Действующее(-ие) вещество(-а) и их концентрация(-и): Не указано.

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода.

Период испытания

Дата поставки продукта: 2010-05-01

Сроки проведения испытаний: смотреть «Результаты испытаний» (прилагается)

Условия эксперимента

Разбавитель продукта: жёсткая вода; концентрации испытываемого продукта: смотреть «Результаты тестирования» (прилагается)

Тест-организмы: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Enterococcus faecium ATCC 6057

температура испытания: 25 °C; время контакта: 45 минут; (+ 50 °С; 60 мин)

мешающее вещество: 0,3 г/ дм3 бычьего альбумина = чистые условия; [+ 3,0 г/ дм3 бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов = грязные условия]

температура инкубации: 36 °C

результаты испытаний: смотреть прилагаемые листы. Особые замечания относительно результатов:

  - Все контроли и подтверждения были в основных пределах.

  - По крайней мере, одна концентрация продукта продемонстрировала сокращение lg менее чем на 5 lg.

  - Отсутствие осадка во время процедуры испытания [испытываемые смеси были гомогенными].

Заключение:

Для продукта JN (серия 10-10-76) бактерицидная концентрация для дезинфекции инструментов и поверхностей, определённая в соответствии со стандартом EN 13727 в чистых условиях при 25 °C в течение 45 минут, составляет:

1,0 % (v/v)

(среднее  сокращение шести повторений с ограничивающим тест-организмом Pseudomonas aeruginosa составило 1,2 x 105. Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae и Enterococcus hirae были испытаны один раз и показали сокращение на 5 lg или более при меньшей концентрации, чем Pseudomonas aeruginosa].

Для продукта JN [серия 10-10-76] бактерицидная концентрация для специальной дезинфекции инструментов, определённая в соответствии со стандартом EN 13727 при 40 °C, с 60-минутным временем контакта в грязных условиях, с использованием Enterococcus faecium ATCC 6057 в качестве тест-организма:

Антисептвиль, 2010-11-11

Александр Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Результаты испытания (бактерицидная количественная испытываемая суспензия)

EN….13727…..(Фаза 2, шаг1) Наименование продукта: …JN…(Инстр. И поверхности) Серийный номер: 10-10-76….

Замечания:

Количество чашек …2/см3

х

Глубинный метод

Поверхностный метод

х

Метод разбавления нейтрализация

Нейтрализатор: …Лецитин 3,0 г/см3 в двух экземпляра……………………………………………………..

Метод мембранной фильтрации         Промывочная жидкость: …………………...……………………

Температура испытания: 25 ºС мешающее вещество: …. бычий альбумин: 0,3 г/см3……………………..

Тест-организм: …Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442…………………температура инкубации: 36 ºС

Дата испыт.:..2010-06-06

Номер внут.лаб: …QS                                                 Ответственное лицо: …Fang… Подпись: Fang 68/00

Разбавитель, используемый для растворов для испытания продуктов же: жесткая вода…Внешний вид для испытания: …чистый…

Подтверждение и контроль

| Подтверждающая суспензия (Nv0) |  |  | Контроль экспериментальных условий (А) |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (В) |  |  |  |  | Подтверждение метода (С) Концентрация продукта 10 см3/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc1 | 86 (40+46) | х = 89 | Vc1 | 79 (43+36) | х = 81,5 | Vc1 |  | 86 (42+44) |  | х = 88,5 | Vc1 | 75 (35+40) | х = 81 |
| Vc2 | 92 (47+45) |  | Vc2 | 84 (39+45) |  | Vc2 |  | 91 (43+48) |  |  | Vc2 | 87 (41+46) |  |
| 30 ≤ х Nv0 ≤ 160 ? х да нет |  |  | х А ≥ 0,5*х Nv0 ? х да нет |  |  | х B ≥ 0.5 * х Nv0 (NvВ/1000) х да нет |  |  |  |  | х C ≥ 0.5 * х Nv0 ? х да нет |  |  |
| Подтверждающая суспензия (NvВ) |  |  |  | Vc1 99 (49+50) | Vc2 71 (39+32) |  | х = 85 |  | х 30 ≤ х NvВ/1000 ≤ 160 ? |  |  |  |  |

| Испытываемая суспензия и испытания | Испытываемая суспензия (N и N0) | N | Vc1 | Vc2 | х wm = 193.64 * 106 : lg N =8.29 х N0 = N/10; lg N0 = 7.29 7.17 ≤ lg N0 ≤ 7.70 ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-6 | 168 | 213 |  |
|  |  | 10-7 | 20 | 25 |  |

| Реальная концентрация продукта % | Стадия разбавления | Vc1 | Vc2 | Na(= х или х wm * 10) | lg Na | lg R (lg N0=7.29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 100 | > 660 | > 660 | 8100 | 3.91 | 3.38 | 45 |
|  | 10-1 | 77 | 85 |  |  |  |  |
| 0,75 | 100 | 122 | 154 | 1395.5 | 3.15 | 4.14 | 45 |
|  | 10-1 | 14 | 17 |  |  |  |  |
| 1,00 | 100 | 7 | 0 | < 140 | < 2.15 | > 5.14 | 45 |
|  | 10-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Подсчеты на чашу для

N = 10-6: 80+88; 105+108    10-7: 9+11; 15+10

Na= 0.50 % 10-1: 42+35; :44+41; 0.75 % 100 : 66+65;  :71+83  10-1: 3+11  10+7 1.00 % 100: 1+6

Пояснения:

Vc = подсчёт на см3 (одна чашка или более)

x̅ = среднее значение Vc1 и Vc2 (1. + 2. повторений]

x̅ wm = средневзвешенное значение x̅

R = сокращение (lg R = lgNo - lg Na)

Результаты испытания (испытание бактерицидной суспензии)

Результаты испытаний для двух других испытанных концентраций в этот пример не включены.

EN….13727…..(Фаза 2, шаг1) Наименование продукта: …BU…(гигиенические средства) Серийный номер: 26-01-48….

Замечания: Готовый к использованию продукт смотреть в 5.5.4

Количество чашек …2/см3

х

Глубинный метод

Поверхностный метод

х

Метод разбавления нейтрализация

Нейтрализатор: …Лецитин 3,0 г/см3 в двух экземпляра……………………………………………………..

Метод мембранной фильтрации         Промывочная жидкость: …………………...……………………

Температура испытания: 20 ºС мешающее вещество: …. бычий альбумин: 0,3 г/см3……………………..

Тест-организм: …Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442…………………температура инкубации: 36 ºС

Дата испыт.:..2010-05-27

Номер внут.лаб: …QS 68/12....                                            Ответственное лицо: …Fang… Подпись: Fang.

Разбавитель, используемый для растворов для испытания продуктов же: жесткая вода…Внешний вид для испытания: …чистый…

Подтверждение и контроль

| Подтверждающая суспензия (Nv0) |  |  | Контроль экспериментальных условий |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (В) |  |  |  |  | Подтверждение метода (С) Концентрация продукта неразбавл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc1 | 86 (40+46) | х = 89 | Vc1 | 79 (43+36) | х = 81,5 | Vc1 |  | 86 (42+44) |  | х = 88,5 | Vc1 | 75 (35+40) | х = 81 |
| Vc2 | 92 (47+45) |  | Vc2 | 84 (39+45) |  | Vc2 |  | 91 (43+48) |  |  | Vc2 | 87 (41+46) |  |
| 30 ≤ х из Nv0 ≤ 160 ? х да нет |  |  | х А это ≥ 0,5*х из Nv0 ? х да нет |  |  | х B это ≥ 0.5 * х из Nv0 (NvВ/1000) х да нет |  |  |  |  | х из C это ≥ 0.5 * х из Nv0? х да нет |  |  |
| Подтверждающая суспензия (NvВ) |  |  |  | Vc1 99 (49+50) | Vc2 71 (39+42) |  | х = 85 |  | 30 ≤ х NvВ/1000 ≤ 160 ? да х нет |  |  |  |  |

| Испытываемая суспензия и испытания | Испытываемая суспензия (N и N0) | N | Vc1 | Vc2 | х wm = 193.64 * 107 : lg N =9.29 х N0 = N/100; lg N0 = 7.29 7.17 ≤ lg N0 ≤ 7.70 ? да нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-7 | 168 | 213 |  |
|  |  | 10-8 | 20 | 25 |  |

| Реальная концентрация продукта % | Стадия разбавления | Vc1 | Vc2 | Na(= х или х wm * 10) | lg Na | lg R (lg N0=7.29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 100 | > 660 | > 660 | 8100 | 3.91 | 3.38 | 0.5 (30 c) |
|  | 10-1 | 77 | 85 |  |  |  |  |
|  | 100 | 7 | 0 | < 140 | < 2.15 | > 5.14 | 1 |
|  | 10-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Подсчеты на чашу для

| N 10-7: 80+88; 105+108 10-8: 9+11; 15+10 | Na 0.5 мин: 42+35; 44+41; 1 мин: 1+6; |
| --- | --- |
| А 30 с 43+36; 39+45 1 мин: 45+30;43+39 |  |

Пояснения:

Vc = подсчёт на мл (одна чашка или более)

x̅ = среднее значение Vc1 и Vc2 (1. + 2. повторений]

x̅ wm = средневзвешенное значение x̅

R = сокращение (lg R = lgNo - lg Na)

Приложение E

(информационное)

Прецизионность результата испытания

Область применения исследования - определить прецизионность метода испытаний в пределах случайного образца лабораторий и между ними. Определяется размер образца, необходимый для достижения точности сокращения ± 1 lg.

Чтобы определить требуемый размер образца, необходимо количественно оценить остаточную необъяснимую дисперсию в различных экспериментах. Эта дисперсия оценивается с помощью смешанной статистической модели, включающей случайный эффект лабораторий и фиксированный эффект комбинации определённого тест-организма, продукта и времени контакта. Сокращение определяется с различными концентрациями продуктов, обозначенных R_1, R_2, R_3 (и в этом случае R_4). Для каждого сокращения  проводится отдельный статистический анализ.

Статистический анализ проводится с использованием различных наборов данных. Все доступные данные используются в «неограниченном» случае в отличие от «ограниченного» случая, когда измеренное сокращение  исключается из статистического анализа, если она ниже 0 или выше 5.

В этом исследовании участвовали десять лабораторий из разных европейских стран, и оно проводилось в 2000-2002 годах. Каждая лаборатория повторила испытание не менее трёх раз.

Помимо случайного влияния лабораторий, анализируется возможное влияние тест-организма, продукта и времени контакта на сокращение независимой переменной.

Схема эксперимента не сбалансирована, то есть не все возможные комбинации испытаны. Поэтому была создана новая переменная под названием Влияние, которая объединяет каждую из трёх переменных [тест-организм, продукт и время контакта] с их различными возможными проявлениями, например, P. aeruginosa -- Глутаровый альдегид - через 5 минут. Влияние «1» (см. таблицу E.1).

Таблица E.1 – Число повторений (неограниченный набор данных) для данного тест-организма, продукта, времени контакта, лаборатории и независимых переменных R_1, R_2 и R_3. Каждая клетка показывает количество повторений для данных сокращений R_1, R_2 и R_3, разделённых точкой с запятой.

| Тест организм | Испытываемый продукт | Время контакта | Влияние | ID Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 26 | 30 | 34 |
| P. aeruginosa | Глутаральдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | -;-;- | 6;6;- | 6;6;- | -;5;- | 6;6;- | 4;4;- | 3;6;- | -;-;- | -;-;- | 6;6;- |
| S.aureus | Надуксусная кислота |  | 2 | -;-;- | 12;12;12 | 12;12;12 | 5;6;6 | 6;6; | 6;6;6 | -;-;- | 6;-;6 | 7;8;8 | 6;6;6 |
| E.hirae |  |  | 3 | -;-;- | 6;6;- | 12;12;- | 6;6;- | 6;6;- | 6;6;- | 6;6;- | 4;4;- | 6;6;- | 6;6;- |
| P. aeruginosa | Глутаральдегид | 60 | 4 | -;-;- | 6;6;- | 12;12;- | 6;6;- | 6;6; | 5;5;- | 6;6;- | 6;6;- | 6;6;- | 6;-;- |
| S.aureus |  |  | 5 | 6;6;- | 6;6;- | 12;12;- | 6;6;- | 6;6; | 6;6;6 | 5;6;- | 6;6;- | 5;5;- | 6;6;6 |

В Таблице E.1 показано, что комбинация глутаральдегида, 60 мин и E. hirae, P. aeruginosa и S. aureus была испытана во всех лабораториях, кроме лаборатории 3. Последняя исключена из статистического анализа, поскольку оценка компонентов дисперсии требует полных наборов данных ранга.

Таблица E.1 также поясняет, что лаборатории не выполнили все необходимые испытания, особенно в случае «Влияния 1» [Pseudomonas aeruginosa/ Глутаральдегид/время контакта 5 минут]. Тем не менее, новая разработка - лучший способ оценить остаточную дисперсию, необходимую для расчёта точности результатов испытаний и её зависимости от количества повторений

Результаты

Модели неограниченных и ограниченных смешанных эффектов, использующие от R_1 до R_3 в качестве зависимой переменной и влияние как фиксированное, и лабораторное как случайный эффект, используются для оценки компонентов дисперсии.

Таблица E.2 – Результаты статистического анализа («Est.Var.»: Оценочная дисперсия; «SE»: стандартная ошибка; «Z»: значение испытания; «Pr Z»: значимость; N = количество включённых результатов)

|  | Неограниченный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограниченый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R_1 | Компонент отклонения | Est.Var |  | SE |  | Z |  | PrZ |  |  | Компонент отклонения | Est.Var | SE |  | Z |  | PrZ |  |  |
|  | Лаборатория | 0,5109 |  | 0,3244 |  | 1,57 |  | 0,0576 |  |  | Лаборатория | 0,4725 | 0,3,26 |  | 1,56 |  | 0,0592 |  |  |
|  | Остаточный | 0,1963 |  | 0,0186 |  | 10,58 |  | < 0,0001 |  |  | Остаточный | 0,1782 | ,0171 |  | 10,41 |  | < 0,0001 |  |  |
|  | N = 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R_2 | Компонент отклонения |  | Est.Var | SE |  | Z |  | PrZ |  |  | Компонент отклонения | Est.Var | SE |  | Z |  |  |  | PrZ |
|  | Лаборатория |  | 0,7089 | 0,5374 |  | 1,32 |  | 0,0936 |  |  | Лаборатория | 0,5114 | 0,4715 |  | 1,08 |  |  |  | 0,1390 |
|  | Остаточный |  | 0,3761 | 0,0353 |  | 10,65 |  | < 0,0001 |  |  | Остаточный | 0,3293 | 0,0330 |  | 9,98 |  |  |  | < 0,0001 |
|  | N = 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R_2 | Компонент отклонения | Est.Var |  |  | SE |  | Z |  | PrZ |  | Компонент отклонения | Est.Var |  | SE |  | Z |  | PrZ |  |
|  | Лаборатория | 1,3487 |  |  | 0,9097 |  | 1,48 |  | 0,0691 |  | Лаборатория | 0,5803 |  | 0,6584 |  | 0,88 |  | 0,1891 |  |
|  | Остаточный | 0,8657 |  |  | 0,1667 |  | 5,19 |  | < 0,0001 |  | Остаточный | 0,7889 |  | 0,1708 |  | 4,62 |  | < 0,0001 |  |
|  | N = 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Лаборатория» в таблице Е.2 означает межлабораторную дисперсию, а «Остаточный» означает необъяснимую остаточную внутрилабораторную дисперсию.

Фиксированный эффект Влияние на сокращение не может быть оценено для R_3 из-за недостатка данных. Для R_1 и R_2 этот эффект значительный, за исключением R_2, использующего ограниченный набор данных.

Расчётные остаточные дисперсии, приведённые в Таблице E.2, используются для определения прецизионности результатов испытаний. Формулу, используемую для расчёта прецизионности результатов испытаний, можно найти в EN 1040:2005, Приложение E. Наихудший случай (наибольшая дисперсия) выводится из «неограниченного» R_3 Var.Est 0,8657 и наилучшего случая (наименьшее отклонение) получается из «ограниченного» R_1 Var.Est. 0,1782.

Как видно из рисунка E.1 ниже, количество повторений из четырёх (лучший случай) или шести (худший случай) или более повторений даёт прецизионность сокращения ± 1 lg или меньше.

Условные обозначения:

X Количество повторений

Y Прецизионность [в пределах lg]

- Худший случай

- Лучший случай

Рисунок E.1 – Зависимость прецизионности сокращения (ось y) от размера образца (ось x) для худшего и лучшего случая

Библиография

- European Pharmacopoeia (EP), Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (EP), издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

1)  Номера NCTC и ATCC представляют собой коллекционные номера штаммов, предоставленных этими коллекциями культур. Эта информация даётся для удобства пользователей настоящего Европейского стандарта и не означает одобрения CEN указанного продукта.

1)  Одноразовое стерильное оборудование - приемлемая альтернатива многоразовым изделиям из стекла.

2) Vortex® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего Европейского стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

1) КОЕ/мл = колониеобразующие единицы на миллилитр.

1) Графическое представление этого метода смотреть в приложении C, рисунке C.1

1) Графическое представление этого метода смотреть в Приложении C, Рисунках C.3 и C.4.

1) Графическое представление этого метода смотреть в приложении C, рисунках C.5 и C.8.