НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

ОСНОВНАЯ СПОРОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Методы испытания и требования (фаза 1)

СТ РК EN 14347–____

(EN 14347:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Basic sporicidal activity – Test method and requirements (phase 2, step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 14347:2005 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 14347:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Basic sporicidal activity – Test method and requirements (phase 2, step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Основная споровая активность. Методы испытания и требования (фаза 1))

Европейский стандарт EN 14347:2005 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Методы испытания	2

5.1	Принцип	2

5.2	Материалы и реактивы	3

5.3	Аппарат и стеклянная посуда	5

5.4	Приготовление суспензий бактериальных спор и растворов для испытаний продукта	6

5.5	Процедура оценки спорицидной активности продукта	10

5.6	Подсчет и экспериментальные данные	13

5.7	Верификация методологии	16

5.8	Выражение результатов и прецизионность	17

5.9	Толкование результатов – заключение	18

5.10	Протокол испытаний	18

Приложение А (информационное) Зарегистрированные штаммы в национальных коллекциях	20

Приложение B (информационное) Подходящие нейтрализаторы	21

Приложение С (информационное) Графические изображения метода испытаний	23

Приложение D (информационное) Пример типового  протокола испытания	25

Приложение E (информационное) Информация о применении и интерпретации европейских стандартов химических дезинфекционных средств и антисептиков	30

Приложение G (обязательное) Презиционность результата испытания	32

Приложение F (обязательное) Определение количества спор – среднее значение и стандартное отклонение	33

Библиография	34

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	35

Введение

В настоящем стандарте описано испытание суспензии для определения того, обладает ли дезинфекционное или антисептическое средство спорицидной активностью в областях, указанных в области применения.

Если продукт отвечает требованиям испытания, он рассматривается как продукт, обладающий спорицидной активностью. С помощью данного метода испытаний не определяется приемлемость продукта в качестве дезинфекционного или антисептического средства для определенной цели. Дезинфекционные или антисептические средства подвергаются дальнейшим испытаниям в соответствии со стандартами для оценки их активности в условиях, соответствующих их предполагаемому использованию.

Доказательства того, что использованные в настоящем стандарте штаммы вирулентны, отсутствуют.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

ОСНОВНАЯ СПОРОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Методы испытания и требования (фаза 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний (фазу 1) и минимальные требования к спорицидной активности дезинфекционных или антисептических средств, которые при разведении водой образуют гомогенный, физически стабильный препарат. Продукты можно испытывать только при концентрации 80 % или меньше, так как при добавлении испытуемых организмов всегда получается небольшое разбавление.

Настоящий стандарт распространяется на продукты, которые используются в сфере сельского хозяйства (но не для защиты растений), в быту, гигиене пищевых продуктов, а также применяются в других институциональных, медицинских и ветеринарных промышленных областях.

Примечания

1 Настоящий метод не может быть использован для тестирования спорицидной активности продукта против спор Clostridium sp.

2 В настоящем стандарте не оценивается активность продукта для предполагаемого использования. Более точные методы испытаний, описанные в стандартах (см. введение), используются для дальнейшей оценки эффективности дезинфекционных средств и антисептиков для определенной цели.

3 Настоящий метод соответствует анализу фазы 1 (см. приложение E).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

EN 14079:2003 Non-active medical devices – Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze (Неактивные медицинские устройства. Требования к рабочим характеристикам и методы испытания абсорбирующей хлопчатобумажной и абсорбирующей хлопчатобумажной и вискозной марли).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Продукт (для химических дезинфекционных средств и / или антисептиков) (product): Химический агент или состав, используемый в качестве дезинфекционного или антисептического средства.

3.2 Спорицид (sporicide): Продукт, который при определенных условиях убивает спящие бактериальные споры соответствующих тестируемых организмов.

Примечание – Прилагательное «спорицидный», производное от слова «спорицид»

3.3 Спорицидное действие (sporicidal activity): Способность продукта при определенных условиях сокращать количество жизнеспособных бактериальных спор соответствующих тестируемых организмов.

3.4 Спористатическое действие (sporistatic activity): Способность продукта при определенных условиях подавлять прорастание спящих бактериальных спор.

- Требования

Продукт, разбавленный водой (см. 5.2.2.2) и испытанный в соответствии с разделом 5 при обязательных условиях испытания (20 °C; 30 мин, 60 мин или 120 мин), должен демонстрировать сокращение lg (десятичного логарифма). При количестве жизнеспособных клеток 4 и ONT (исходная пробирка нейтрализации) показывают видимый рост. Также продукт можно протестировать в том виде, в котором он был доставлен (максимальная тестовая концентрация составляет 80 %).

Спорицидную активность оценивают, используя спящие споры: Bacillus subtilis и Bacillus cereus.

При взятии в расчет предполагаемых конкретных условий использования показано, что дополнительная удельная спорицидная активность должна определяться с использованием других значений контактного времени, температуры и исследуемых организмов в соответствии с 5.2.1 и 5.5.1.1.

Примечание – Для данных дополнительных условий концентрация, определенная в результате, может быть ниже, чем концентрация, полученная в обязательных условиях испытания.

- Методы испытания

Принцип

5.1.1 Анализируемую суспензию бактериальных спор добавить к образцу продукта в том виде, в котором он был доставлен и/или разбавлен водой. Смесь выдержать при                       (20 ± 1) °C в течение определенного контактного времени, выбираемого из следующих вариантов: (30 мин ± 10 с), (60 мин ± 10 с) или (120 мин ± 60 с). По истечении контактного времени произвести отбор аликвоты и перенести ее в исходную пробирку нейтрализации (ONT). Эта пробирка служит для нейтрализации спорицидного и/или спористатического действия в данном сегменте и после инкубации в актуальном испытании является индикатором успешной нейтрализации. Определить количество выживших бактериальных спор в каждом образце (путем подсчета спорообразующих бактерий) и рассчитать сокращение.

5.1.2 Испытание проводится с использованием спящих спор Bacillus subtilis и Bacillus cereus в качестве испытуемых организмов.

5.1.3 Указать дополнительное и произвольное время контакта, температуру и испытательные организмы. Можно использовать и другие испытательные организмы.

Материалы и реактивы

5.2.1 Испытательный-микроорганизм

Оценить спорицидную активность, используя спящие споры следующих организмов1):

- Bacillus subtilis subsp. spizizenii          ATCC 6633

- Bacillus cereus                                       ATCC 12826

При использовании дополнительных испытательных организмов, их необходимо инкубировать в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), как указано в протоколе испытания. Если отобранные дополнительные испытательные организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проверить их пригодность для получения необходимого посевного материала. Если эти испытательные организмы не классифицированы в справочном центре, должны быть указаны их идентификационные характеристики. Кроме того, они должны храниться с библиографической ссылкой в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение 5 лет.

Примечание – Для соответствующих ссылок на штаммы в других коллекциях культур см.                    приложение А.

5.2.2 Культурные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведенные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы могут использоваться гидратированные формы, но требуемая масса должна быть скорректирована с учетом последующих различий молекулярной массы.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тестируемых организмов.

Примечания

1 Для улучшения воспроизводительности, рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

2 Для каждой культурной среды и реактива должны быть установлены ограничения по времени.

5.2.2.2 Вода должна быть свежей – дистиллированной и не деминерализованной. Стерилизация осуществляется в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)).

Примечания

1 Стерилизация не является необходимой, если вода используется, например, для подготовки культурной среды и впоследствии стерилизуется.

2 Если дистиллированная вода соответствующего качества не доступна, то можно использовать воду для инъекций [2].

5.2.2.3 Триптон-соевый агар (TSA)

| Триптон, панкреатический гидролизат казеина | 15 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, перевар соевого шрота | 5 г |
| Натрия хлорид (NaCl) | 5 г |
| Агар | 15 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1 000 см3 |

Проводят стерилизацию в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должен быть эквивалентен (7,2 ± 0,2), измеренный при 20 °C.

Примечание – В особых случаях (проблемы с нейтрализацией см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавить в TSA нейтрализатор (см. приложение B.3).

5.2.2.4 Кровяной агар 2)

| Пептон протеазы | 15,0 г |
| --- | --- |
| Гидролизат печени | 2,5 г |
| Вытяжка дрожжей | 5,0 г |
| Хлорид натрия (NaCl) | 5,0 г |
| Агар | 12,0 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1 000,0 см3 |
| Дефибринированная стерильная овечья кровь | от 70 до 100 см3 |

Проводят стерилизацию в автоклаве, за исключением овечьей крови (см. 5.3.2.1 a)).

После стерилизации охлаждают до 45–50 °C, добавляют стерильную дефибринированную овечью кровь и тщательно перемешивают. Разливают в чашки Петри.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть утвержден для тестируемого в соответствии с 5.5.2.4 продукта. Нейтрализатор должен быть стерильным.

Примечания

1 Информация о нейтрализаторах, которые являются подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

2 При добавлении к TSB нейтрализатор должен образовывать однородный, прозрачный, не мутный препарат (см. 5.2.2.6 b)).

5.2.2.6 Триптон-соевый бульон (TSB)

a) Состав триптон-соевого бульона (TSB)

| Триптон, панкреатический гидролизат казеина | 17,0 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаиновый перевар соевого шрота | 3,0 г |
| Хлорид натрия (NaCl) | 5,0 г |
| Гидроортофосфат калия (K2HPO4) | 2,5 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1 000,0 см3 |

Проводят стерилизацию в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должен быть эквивалентен (7,2 ± 0,2), измеренный при 20 °C.

b) Триптон-соевый бульон (TSB) с нейтрализатором.

TSB (см. 5.2.2.6 a)). Подходящий нейтрализатор должен быть добавлен в соответствии с его химическими свойствами до или после автоклавирования (см. 5.2.2.5). Нейтрализатор и TSB необходимо разлить в стеклянные пробирки порциями по 9 см3 и 10 см3.

5.2.2.7 Агар для споруляции (Марганец-сульфат-агар):

| Пептон USP | 10,0 г |
| --- | --- |
| Экстракт дрожжей | 2,0 г |
| Сульфат марганца (MnSO4) | 0,04 г |
| Агар | 15,0 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1 000,0 см3 |

Проводят стерилизацию в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)) при (121 ± 1) °C в течение 20 мин. Налить 150 см3 в культуральную бутылку Роукса на 1000 см3 (см. 5.3.2.15).

Аппарат и стеклянная посуда

5.3.1 Общие положения

Проводят стерилизацию всю стеклянную посуду и части аппарата, которые будут контактировать с культурной средой, реактивами или образцами, за исключением поставляемых уже стерильными:

a) стерилизация паром в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

b) сухим жаром в сухожаровом шкафу (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование 3) и, в частности, следующее:

5.3.2.1 Аппарат для стерилизации:

a) для стерилизации паром используют автоклав, поддерживающий температуру (1210+3) °С в течение минимального времени выдержки 15 мин;

b) для стерилизации сухим жаром используют сухожаровой шкаф, способный поддерживать температуру (1800+5) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (1700+5) °C минимальном времени выдержки 1 ч или при (1600+5) ° C минимальном времени выдержки 2 ч.

5.3.2.2 Водяная баня возможность контроля при (20 ± 1) °C, при (45 ± 1) °C (для поддержания плавления TSA при использовании чашечного метода) и при дополнительных испытательных температурах (± 1) °C (см. 5.5.1.1).

5.3.2.3 Термостат, возможность регулировки при температуре (36 ± 1) °C или                          (37 ± 1) °C. Такая же температура должна использоваться для инкубации, выполняемой во время испытания, а также для проверки и контроля.

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единиц pH при              25 °C. Прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной следует использовать для измерения pH агаровой среды (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Электромеханическая мешалка (например Vortex® mixer) 4)

5.3.2.7 Контейнеры: Подходящей емкости пробирки, культуральные бутылки или колбы.

5.3.2.8 Измерительные пипетки номинальных емкостей 10 см3 и 1 см3 и 0,1 см3. Можно использовать калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.9 Чаши Петри (чашки) размером от 90 до100 мм.

5.3.2.10 Стеклянные шарики (диаметр: от 3 до 4 мм).

5.3.2.11 Мерные цилиндры.

5.3.2.12 Орбитальный механический встряхиватель.

5.3.2.13 Центрифуга, грузоподъемность 3000 г и возможность регулирования при температуре от (10 до 15) °C.

5.3.2.14 Пробирки с завинчивающими крышками подходящей вместимости.

5.3.2.15 Стеклянная культуральная бутылка Роукса объемом 1000 см3 с прямым горлышком.

5.3.2.16 Микроскоп, желательно фазоконтрастного типа, с увеличением не менее                чем в 400.

5.3.2.17 Марля (в соответствии с EN 14079).

5.3.2.18 Стеклянная воронка (диаметром: от 20 до 30 см).

5.3.2.19 Холодильник, с возможностью регулирования температуры от 2 °C до 8 °C.

Приготовление суспензий бактериальных спор и растворов для испытаний продукта

5.4.1 Суспензии исследуемых организмов (суспензия для испытаний и валидации)

Необходимо приготовить две разные суспензии бактериальных спор тестируемого организма: «тестовую суспензию» для проведения испытания и «валидационную суспензию» для проведения контроля и метода валидации.

5.4.1.1 Основной штамм тестируемых организмов

Исходные культуры должны храниться в соответствии с требованиями EN 12353.

Примечание – Замороженный образец тестируемого организма получают из коллекции культур.

Этот образец культивируют, подготавливают для хранения, заполняют в сосуды для хранения и помещают в морозильную камеру в соответствии с EN 12353. Из образцов глубокой заморозки готовят исходную культуру, которую затем используют для подготовки рабочих культур для процедуры испытания.

Размораживают образец глубокой заморозки при комнатной температуре. Засеивают данной суспензией чашку с кровяным агаром (см. 5.2.2.4) и инкубируют (см. 5.3.2.3). Используют культуру как исходную и контрольную культуру для проверки беспримесности путем визуального осмотра. Из исходной культуры может быть приготовлена суспензия спор бактерий (см. 5.4.1.2).

5.4.1.2 Движение культур тестируемых организмов (споруляция). Суспензия спор бактерий.

Засеивают 50 см3 TSB (см. 5.2.2.6 a)) в колбу для культивирования на 100 см3 одной единственной колонией исходной культуры (см. 5.4.1.1) и инкубируют на орбитальный механический шейкер в течение 24 ч (см. 5.3.2.12) при (36 ± 1) °C (или (37 ± 1) °C).

10 см3 предварительной культуры переносят в культуральную бутыль Роукса объемом 1000 см3 с прямым горлышком (см. 5.3.2.15), содержащую 150 см3 споруляционного агара (см. 5.2.2.7). Жидкую культуру распределяют по поверхности агара с помощью стерильных стеклянных шариков диаметром от 3 до 4 мм, инкубируют в культуральную бутыль Роукса в течение 2 дней при (36 ± 1) °C (или (37 ± 1) °C), а затем в течение 21 дня при (30 ± 1) °C. Во время инкубации закрывают флакон стерильной пробкой (целлюлозной тканью).

Для сбора спор пипеткой вводят 10 см3 воды (см. 5.2.2.2) в культуральную бутыль Роукса, споры смывают и перерастворяют с помощью стеклянных шариков, оставленных в бутылке. Удаляют суспензию из стеклянных шариков и переносят в колбу для культивирования на 100 см3. Вносят пипеткой еще 10 см3 воды (см. 5.2.2.2) в культуральную бутыль Роукса, споры смывают и снова перерастворяют с помощью стеклянных шариков. Удаляют суспензию из стеклянных шариков и переносят в колбу для культивирования на 100 см3.

Собранную суспензию очищают фильтрованием через 2 слоя стерильной марли                (см. 5.3.2.17) в стерильной воронке (см. 5.3.2.18). Фильтрат помещают в пробирки с завинчивающейся крышкой (см. 5.3.2.14) и центрифугируют в течение 30 мин при 3000 г при температуре в центрифуге от 10 °C до 15 °C (см. 5.3.2.13). Жидкость удаляется, а осадок суспендируется в 65 %-ном 2-пропаноле (не более 50 % используемого объема пробирки). Для инактивации оставшиеся вегетативные клетки оставляют на 3 ч при 20 °C.

Разбавляют 2-пропанол, добавляя такое же количество воды (см. 5.2.2.2), и центрифугируют в течение 30 мин при 3000 г при температуре в центрифуге от 10 °C до 15 °C (см. 5.3.2.13). Жидкость удаляется, а осадок суспендируется в воде (см. 5.2.2.2). Повторяют центрифугирование и промывку 5 раз.

Для контроля чистоты мазки (на 100 см3 – 10 мазков) на предметных стеклах суспензии окрашивают пятном от спор и исследуют под микроскопом (см. 5.3.2.16). Количество оставшихся вегетативных клеток не должно превышать 20 % в поле зрения, в противном случае суспензию необходимо профильтровать и снова промыть, как описано выше, или выбросить.

Регулируют суспензию бактериальных спор до (> 109) КОЕ/см3, используя воду             (см. 5.2.2.2), оценивают количество КОЕ любым подходящим способом. Перед использованием хранить суспензию спор бактерий в течение 4 недель в холодильнике                   (от 2 °C до 8 °C).

Для подсчета готовят разбавление водой 10-6, 10-7 и 10-8 (см. 5.2.2.2). Смешивают по 5.3.2.6.

Берут образец объемом 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и распределяют каждый образец объемом 1,0 см3 на соответствующем количестве чашек с высушенной поверхностью, содержащих кровяной агар (см. 5.2.2.4).

Этим методом можно легко обнаружить загрязняющие вещества.

Подсчет и инкубацию проводят по 5.4.1.5.

Суспензии бактериальных спор, поставляемые центральным коммерческим или институциональным источником, также можно использовать, если они были приготовлены в соответствии с указанным методом. В этом случае количество спор исходной суспензии и устойчивость спор к контрольным веществам (см. 5.5.2.2) должны быть определены и задокументированы в течение одной недели после получения.

Споры бактерий должны храниться в воде (см. 5.2.2.2) при температуре от                               2 °C до 8 °C (см. 5.3.2.19). Суспензии бактериальных спор должны контролироваться на чувствительность к стандарту глутарового альдегида и стандарту перуксусной кислоты   (см. 5.5.2.2) перед началом серии испытаний с дезинфекционным средством и, если оно используется постоянно как минимум один раз в месяц. Между использованием хранящиеся суспензии спор бактерий не следует открывать.

Примечания

1 Суспензию спор бактерий можно хранить в холодильнике при температуре  от 2 °C до 8 °C в течение нескольких лет. Рекомендуется каждые 2 года обновлять их новой приготовленной суспензией.

2 Если суспензии бактериальных спор хранятся в отдельных пробирках, при открытии новой пробирки контролировать чувствительность к стандарту глутарового альдегида и стандарту перуксусной кислоты (см. 5.4.3).

Любое отклонение от этого бактериологического исследования для дополнительных тестируемых организмов или приготовления суспензий должно быть отмечено с указанием причин в протоколе испытаний.

5.4.1.3 Тестовые суспензии («N1», «N2»)

а) Для приготовления испытательной суспензии «N1», необходимо разбавить исходную суспензию спор (см. 5.4.1.2) водой (см. 5.2.2.2) до получения                                                   от (3 × 108) до (1 × 109) КОЕ/см3.

Для подсчета готовят 10-6, 10-7 и 10-8 разведения испытательной суспензии водой               (см. 5.2.2.2). Смешивают по 5.3.2.6. Берут по 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и засеять, используя чашку для распределения или способ посева заливкой;

b) Для приготовления испытательной суспензии «N2», разбавляют испытательную  суспензию «N1» водой (см. 5.2.2.2), чтобы получить от (3 × 102) до (1 × 103) КОЕ/см3.

Для подсчета приготовить разбавление 10-1 и 10-2 с использованием воды (см. 5.2.2.2). Смешивают по 5.3.2.6.

Берут образец объемом 1,0 см3 в двух экземплярах из разведения 100, 10-1 и 10-2 и внесят посев, используя чашку для распределения или способ посева заливкой;

При использовании:

c) метода распределения на чашках: каждую пробу объемом 1,0 см3 наносят на соответствующее количество высушенных поверхностей, содержащих TSA (см. 5.2.2.3);

d) способом посева заливкой: каждую пробу объемом 1,0 см3 переносят в отдельные чашки Петри и добавляют 12 см3 к 15 см3 расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °C.

Параллельно проверяют чистоту суспензии бактериальных спор «N1», нанеся 1 см3 из разведения 10-7, и суспензии бактериальных спор «N2» из разведения 10-1 на соответствующем количестве чашек поверхностно-высушенного кровяного агара                           (см. 5.2.2.4).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.5.

Проверяют размер, форму, цвет и свойства поверхности колоний, выращенных на кровяном агаре, чтобы путем визуального контроля убедиться в чистоте суспензии бактериальных спор.

5.4.1.4 Валидация суспензий («Nv»)

Для приготовления валидационной суспензии разбавляют испытательную суспензию «N1» (см. 5.4.1.3) водой (см. 5.2.2.2), чтобы получить от (3 × 104) до (1 × 105) КОЕ/см3.

Для подсчета готовят разбавление 10-2, 10-3 и 10-4 с использованием воды (см. 5.2.2.2). Смешивают по 5.3.2.6.

Из каждого разведения (10-2, 10-3 и 10-4) взять образец объемом 1,0 см3 в двух экземплярах и инокулировать, используя чашку для распределения или технику посева заливкой (см. 5.4.1.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.5.

5.4.1.5 Инкубация и подсчет анализов и суспензий для валидации

a) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки в течение минимум 4 и максимум 7 дней при температуре (36 ± 1) °C (или (37 ± 1) °C). Контролируют рост каждый день. Выбрасывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Считают чашки и определяют количество колониеобразующих единиц (КОЕ) спорообразующих бактерий. Не пересчитывают чашки, на которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, то используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 330) для любых количеств, превышающих 330, и определяют значения Vc согласно 5.6.2.1.

c) Рассчитать количество КОЕ/см3 в испытательной суспензии «N1», «N2» и в валидационной суспензии «Nv», используя метод, приведенный в 5.6.2. Проверяют согласно 5.7.

5.4.2 Растворы для испытания продуктов

Концентрация испытательного раствора продукта должна быть в 1,25 раза больше желаемой испытательной концентрации, поскольку он разбавляется до 80 % во время испытания и метода валидации (см. 5.5.2).

Растворы для испытаний продукта должны быть приготовлены в воде (см 5.2.2.2) как минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне. Концентрации должны уменьшаться в геометрической прогрессии с коэффициентом не менее 2 (т.е. не менее чем удвоением разведения). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из решений для испытания продукта; в этом случае максимальная испытательная концентрация составляет 80 %.

Для твердых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивают не менее                        (1,0 г ± 10 мг) продукта в мерной колбе (см. 5.3.2.11) и заполняют водой (см. 5.2.2.2). Последующие разведения (т.е. более низкие концентрации) должны быть приготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.11) из расчета об./об. в воде (см. 5.2.2.2).

Для жидких продуктов, разбавители продуктов должны быть приготовлены с водой (см. 5.2.2.2) в мерных колбах (см. 5.3.2.11) на основе об./об.

Растворы для испытаний продукта должны быть свежеприготовленными и использоваться в течение 2 ч. Они должны быть физически однородными препаратами, стабильными на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята, это должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний.

Примечание – Подсчет микроорганизмов, включенных в осадок или флокулят, трудный и недостоверный.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна быть желаемой. Записывают испытательную концентрацию в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

5.4.3 Приготовление эталонных испытательных растворов

Концентрация эталонных испытательных растворов должна в 1,25 раза превышать требуемую тестовую концентрацию, потому что она разбавляется до 80 % во время испытания и метода валидации (см. приложение F).

а) Для приготовления 1 % стандартного глутарового альдегида (GA) 5) растворяют              2,5 г 50 % GA и 0,25 г NaHCO3 в 97,5 г воды (см. 5.2.2.2).

pH должен быть эквивалентен (7,6 ± 0,2) при измерении при 20 °C.

b) Для приготовления 3 % стандартного глутарового альдегида (GA) растворяют 7,5 г 50 % GA и 0,75 г NaHCO3 в 92,5 г воды (см. 5.2.2.2).

pH должен быть эквивалентен (7,6 ± 0,2) при измерении при 20 °C.

c) Для приготовления 0,05 % стандартной перуксусной кислоты (PA6)) растворяют 0,25 см3 15 % PA в 59,75 см3 воды (см. 5.2.2.2).

PH должен быть эквивалентен 3,2 ± 0,2 при измерении при 20 °C.

d) Для приготовления 0,1% стандартной перуксусной кислоты (PA) растворяют                       0,5 см3 15 % PA в 59,5 см3 воды (см. 5.2.2.2). pH должен быть эквивалентен (3,1 ± 0,2) при измерении при 20 °C.

Процедура оценки спорицидной активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени контакта и испытательных организмов, можно выбрать дополнительные экспериментальные условия в соответствии с практическим применением продукта (4):

а) температура (θ в °С):

- обязательная температура испытания θ = 20 °C;

допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет 1 °C;

b) время контакта (t в мин):

- обязательное контрольное время контакта t = 30 мин, 60 мин или 120 мин;

допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта – 10 с, для              120 мин – 60 с;

c) испытательные организмы:

- обязательные испытательные организмы: Bacillus cereus и Bacillus subtilis             (см. 5.2.1); Если потребуется для специфической области применения, можно выбрать дополнительные испытательные  организмы.

5.5.1.2 Выбор нейтрализатора

Выбранным методом является метод разведения-нейтрализации. Для определения подходящего нейтрализатора проводят метод валидации разведения-нейтрализации                         (см. 5.5.2.3 и 5.5.2.4 в связи с 5.5.2.5) с использованием подходящего нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным испытанием и опубликованными данными.

При добавлении к TSB нейтрализатор должен образовывать однородный, прозрачный и немутный препарат.

Если этот нейтрализатор недействителен, повторитье проверочное испытание с использованием альтернативного нейтрализатора (см. приложение B), содержащего комбинацию полисорбата 80 (30 г/см3), сапонина (30 г/см3), L-гистидина (1 г/см3), лецитина (3 г/см3), тиосульфата натрия (5 г/см3).

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавить нейтрализатор в TSA (см. 5.2.2.3). Если нейтрализатор добавлен в TSA, такое же количество должно быть добавлено в TSA в процедуре испытания.

5.5.1.3 Процедуры контроля и валидации. Общая инструкция

Нейтрализация и/или устранение спорицидной и/или спористатической активности продукта должны контролироваться и валидироваться только для наивысшей испытательной концентрации продукта – для каждого из используемых испытательных организмов и для каждого из выбранных экспериментальных условий (температура, время контакта). Данные процедуры (контроль нейтрализатора и метод валидации) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором, который был задействован в испытании.

Если из-за проблем с нейтрализатором, нейтрализатор был добавлен в TSA                              (см. 5.5.1.2) используемый для процедур валидации и контроля, то TSA, используемый для испытания, также должен содержать равное количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Выравнивание температуры

Перед испытанием необходимо привести в равновесие все реактивы (испытательные растворы продукта (см. 5.4.2), испытательную суспензию бактериальных спор (см. 5.4.1.3), валидационную суспензию (см. 5.4.1.4), нейтрализатор (см. 5.2.2.5) и воду (см. 5.2.2.2) до температуры испытания θ = (20 ± 1) °C используя водяную баню (см. 5.3.2.2), контролируемую при температуре (20 ± 1) °C.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипуляциях с испытательными организмами

Не прикасайтесь к верхней части сторон пробирки, при добавлении тестовой или валидационной суспензии.

5.5.2 Метод (разбавление-нейтрализация)

Тестирование и процедуры контроля и валидации (см. 5.5.2.1–5.5.2.4) должны выполняться параллельно.

5.5.2.1 Тест «Na» (Определение спорицидных концентраций), водный контроль «Nw»

a) Переносят пипеткой 8,0 см3 одного из испытуемых растворов продукта (см. 5.4.2) в пробирку и добавляют 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 суспензии бактериальных спор N1 (см. 5.4.1.3). Немедленно включают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают пробирку на водяную баню с контролируемой температурой          (20 ± 1) °C (см. 5.5.1.1 a)).

Активность продукта следует определять от времени контакта, выбранного из следующих: 30, 60 или 120 мин (± 10) с. Незадолго до истечения выбранного времени контакта снова перемешайте (см. 5.3.2.6);

b) По истечении выбранного контактного времени берут пробу 0,1 см3 испытательной смеси «Na» и переносят в пробирку, содержащую 10,0 см3 TSB с нейтрализатором (ONT) (см. 5.2.2.6 b)). Перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают на водяную баню при температуре (20 ± 1) °C.

После времени нейтрализации (30 мин ± 10 с) немедленно сделайте серию десятикратных разведений нейтрализирующей тестовой смеси «Na» (содержащей нейтрализатор, тестовый раствор продукта, тестовую суспензию) в 9 см3 TSB с нейтрализатором, определите споры и подсчитайте исходную нейтрализационную тубу (ONT) и каждое разбавление 10-1, 10-2 и 10-3 с помощью чашки для распределения или методом заливки на TSA (см. 5.4.1.3) для определения Na.

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

c) Выполняют процедуру a)–b), одновременно используя другие растворы для тестирования продукта;

d) Для контроля воды «Nw» выполнить процедуры a)–b), но с помощью пипетки добавить в пробирку вместо исследуемого раствора продукта 9 см3 воды (см. 5.2.2.2) и добавить 1,0 см3 суспензии бактериальных спор «N1». Немедленно включают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают пробирку на водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C (см. 5.5.1.1 a)) на максимальное время контакта, выбранное в испытании.

В конце t перемешивают и берут образец смеси «Nw» объемом 0,1 см3 и переносят в пробирку, содержащую 10 см3 воды. Перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают в водяную баню с температурой (20 ± 1) °C. Через 30 мин (± 10) с перемешивают и делают серию десятикратных разбавлений смеси «Nw» в 9 см3 воды (см. 5.2.2.2) и определяют количество спор в разбавлении 10-2, 10-3 и 10- 4 с помощью поверхностного метода или методом заливки на TSA (см. 5.4.1.3) для определения Nw.

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

e) Выполнить процедуру a)–c) с применением других обязательных и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

Принцип показан на рисунке C.1.

5.5.2.2 Контроль суспензии бактериальных спор с помощью эталонных веществ

Выполняют процедуру испытания, описанную в 5.5.2.1 a)–b), используя стандарт глутаральдегида (GA) и перуксусной кислоты (PA) (см. 5.4.3) вместо исследуемого раствора продукта. Подходящими нейтрализаторами являются гистидин с концентрацией 20 г/см3 для глутаральдегида и 10 г/см3 тиосульфата натрия для перуксусной кислоты.

Полученные результаты должны соответствовать требованиям, установленным в приложениях F и G.

5.5.2.3 Контроль нейтрализатора «В» (Проверка нейтрализатора на отсутствие токсичности)

а) Переносят пипеткой 1,0 см3 тестовой суспензии спор «N1» (см. 5.4.1.3) в пробирку. Добавляют 9,0 см3 воды (см. 5.2.2.2).

Включают секундомер в начале процесса добавления, перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают пробирку на водяную баню с температурой (20 ± 1) °C на самое продолжительное в испытании время контакта;

b) По истечении этого времени перемешивают (см. 5.3.2.6) и переносят образец                   0,1 см3 этой смеси «В» в 10 см3 TSB с нейтрализатором (ONT) (см. 5.2.2.6 b)). Перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают пробирку на водяную баню с температурой             (20 ± 1) °C. Через 30 мин (± 10) с перемешивают и готовят 10-2, 10-3 и 10-4 разведений из смеси «B» в 9 см3 TSB с нейтрализатором и определяют количество спор с помощью поверхностного метода или методом посева заливкой на TSA (см. 5.4.1.3) для                  определения B.

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

5.5.2.4 Метод валидации «C» (валидация нейтрализации-разведения) и долгосрочный контроль токсичности

Для валидации разведения-нейтрализации готовят 3 разных разведения дезинфекционного средства. Один концентрированный, один в двойной концентрации и один в половине концентрации, которые должны быть проверены в реальном испытании.

Готовят в два раза больше пробирок по 10 см3 TSB с нейтрализатором (см. 5.2.2.6 b)) для проверки разведения-нейтрализации и TSB без нейтрализатора (см. 5.2.2.6 a)) для определения спористатической активности в качестве этапов разведения испытательных продуктов.

Для длительного контроля токсичности готовят одну пробирку с 9 см3 TSB и нейтрализатором (см. 5.2.2.6 b)) и добавляют 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Вносят пипеткой  0,1 см3 валидационной суспензии «Nv» (см. 5.4.1.4) в пробирку и перемешивают.

а) Для валидации разведения-нейтрализации в каждую пробирку добавляют пипеткой 0,1 см3 валидационной суспензии «Nv» (см. 5.4.1.4) и перемешивают. Добавляют в каждую пробирку 0,1 см3 соответствующего продукта-разведения. Включают секундомер в начале добавления, перемешивают (см. 5.3.2.6) и помещают пробирки на водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C;

b) Спустя время нейтрализации (30 ± 1) мин снова перемешивают (см. 5.3.2.6) и делают серию десятикратных разведений из каждой пробирки TSB на 9 см3 с нейтрализатором из соответствующих пробирок, и в один TSB из пробирок без нейтрализатора, затем определяют количество спор с помощью поверхностного распределения или посева заливкой на TSA (см. 5.4.1.3), для того чтобы определить C.

Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки, все пробирки (после 30 мин нейтрализации) и длительный контроль токсичности в течение минимум 4 и максимум 7 дней при (36 + 1) °C (или (37 + 1) °C). Выбрасывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Считают чашки и определяют количество колониеобразующих единиц. Контролируют рост каждый день. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, для дальнейшей оценки используют только большее число.

Повторяют испытание хотя бы один раз на следующий день.

Принцип подтверждения нейтрализации показан на рисунке С.2.

5.5.2.5 Инкубация и подсчет испытуемой смеси, а также контрольных и проверочных смесей

a) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки и исходные нейтрализационные пробирки (ONT) (см. 5.5.2.1, 5.5.2.3 и 5.5.2.4) в течение минимум 4 и максимум 7 дней при температуре                     (36 + 1) °C (или (37 + 1) °С). Контролируют рост каждый день. Выбрасывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Считают чашки и определяют количество колониеобразующих единиц (КОЕ). Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

Добавляют 0,1 см3 суспензии спор «N2» (см. 5.4.1.3) в каждую исходную нейтрализационную пробирку (ONT), которая не показывает видимого роста после 4 дней инкубации, и инкубируют в течение 4 дней при (36 ± 1) °C (или (37 ± 1) °C). Проверить ONT на наличие видимого роста после 4-дневной инкубации.

Примечание – Если нет видимого роста ONT, испытание считается недействительным, так как нейтрализация в испытании считается неэффективной.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 330) для любых количеств, превышающих 330, и определить значения количества жизнеспособных (Vc) в соответствии с 5.6.2.1.

c) Рассчитывают количество КОЕ/см3, используя метод, приведенный в 5.6.2.

Проверяют согласно 5.7.

Подсчет и экспериментальные данные

5.6.1 Расшифровка терминов и сокращений

а) Обзор различных суспензий/испытательных смесей:

- «N1», «N2» и «Nv» представляют суспензии бактериальных спор, «Na» представляет спорицидную испытательную смесь, «Nw» (водный контроль), «B» (контроль нейтрализатора), «C» (метод валидации) представляют различные контрольные тестовые смеси;

- N1, Nv, Na и Nw, B, C представляют количество клеток, подсчитанное на см3 в различных тестовых смесях в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 – Количество клеток и выживших на см3

|  | Количество клеток на мл в суспензии бактериальных спор | Количество выживших на мл в тестовых смесях в конце контактного времени t, равного 30 мин (C) |
| --- | --- | --- |
| Испытание | N1 Тестируемая суспензия | Na, Nw, B (до нейтрализации) |
| Проверки | Nv Суспензия валидации | C |

b) Жизнеспособные количества = значения Vc.

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

Значение Vc – это количество КОЕ, рассчитанное на 1,0 см3 образца.

Примечание – Контроль «A» (Контроль экспериментальных условий «A» Подтверждение выбранных экспериментальных условий или проверка отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний) отличается от других стандартов тем, что он непосредственно определяется в водном контроле («NW»).

5.6.2 Расчет

Первый этап – это определение значений Vc, второй – расчет N1, N2, Nv, Na, Nw, B и C. Третий этап – это расчет уменьшения (сокращения) R (см. 5.8).

5.6.2.1 Определение значений Vc

а) Обычные пределы для подсчета бактерий на чашках с агаром составляют                             от 15 до 300 колоний. В этом стандарте допускается отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330.

Примечание – Нижний предел (14) основан на факте, что чем больше вариабельность, тем меньше число, подсчитываемое в образце (1 см3 или 0,1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчету на одной чашке), например две чашки на 1 см3 образца с 11 и 5 КОЕ дают значение Vc, равное 16.

Верхние пределы (330) отражают неточность подсчета конфлюэнтных колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Это относится только к подсчету на одной чашке и не обязательно к образцу;

b) В соответствии с количеством чашек, используемых на 1 см3 образца (см. 5.6.1 b)), определяют и записывают значения Vc.

Примечание – Если для определения значения Vc использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует отметить подсчет на чашку.

Если количество на одной чашке превышает 330, записывают число «> 330». Если хотя бы одна из чашек на 1 см3 образца показывает число больше 330, укажите это значение Vc как «> сумма подсчетов», например для «> 330, 308», записать «> 638».

Если значение Vc меньше 14, записывают число, но заменяют его на «<14» для дальнейших вычислений (Na);

c) Только значения Vc в соответствующих пределах подсчета берутся во внимание для дальнейшего расчета, за исключением случая Na (см. 5.6.2.3).

5.6.2.2 Расчет N1 и N2

N1 – количество клеток на см3 в испытательной суспензии «N1» (см. 5.4.1.3), N2 – количество клеток на см3 в испытательной суспензии «N2» (см. 5.4.1.3).

Поскольку оцениваются два разведения тестовой суспензии (см. 5.4.1.3 в связи с 5.4.1.5), рассчитать количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество, используя следующую формулу:

N=cn1+0,1n2∙d

где c – сумма учтенных значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учитываемых в слабом разбавлении, т.е. (10-6);

n2 – количество значений Vc, учитываемых при более высоком разведении, т.е. (10-7);

d – коэффициент разведения, соответствующий более низкому разведению.

Округляют полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округляют предыдущую цифру с точностью до следующего четного числа. Продолжают пошагово, пока не получат две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример

N=168+213+20+25(2+0,1∙2)∙10-6=4262,2∙10-6=1,9363∙108=1,9∙108 (КОЕ/см3)

5.6.2.3 Расчет Na и Nw

a) Na – количество выживших клеток на см3 тестируемой смеси (см. 5.5.2.1 а)) по окончанию времени контакта и до нейтрализации. Это стократное превышение значений Vc из-за объема образца 0,1 см3, перенесенного в ONT (разведение 1:100) (см. 5.5.2.1 b));

b) Nw – количество клеток на см3 в тестируемой смеси (см. 5.5.2.1 d)) в конце времени контакта и до нейтрализации. Это стократное превышение значений Vc из-за того, что объем пробы 0,1 см3 перенесен в ONT (разведение 1:100) (5.5.2.1 d)).

Рассчитывают Na и Nw используя следующую формулу:

Na, Nw=c∙100n∙d

где c – сумма учтенных значений Vc;

n – количество учтенных значений Vc;

d – коэффициент разбавления, соответствующий принятому во внимание разбавлению.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего предела, либо выше верхнего предела, выражают результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

a) дублируют значения Vc на этапе разбавления Na0: 2, 16

Na=(<14+16)∙1002∙100=<30002∙100=<1500∙100=<1,5∙103 (КОЕ/см3)

b) дублируют значения Vc на этапе разбавления Na-3: > 330, > 330

Na=(>330+>330)∙1002∙10-4=>660002∙10-4=>33000∙104=>3,3∙108 (КОЕ/см3)

c) дублируют значения Vc на этапе разбавления Na-3:> 330, 300

Na=(>330+330)∙1002∙10-4=>630002∙10-4=>31500∙104=>3,15∙108 (КОЕ/см3)

d) Для расчета среднего взвешенного Na использовать максимум два последовательных разведения.

Исключения и правила для особых случаев:

d1) Если одно или оба повторяющихся значения Vc в трех или более последовательных разведениях Na (включая Na0) находятся в пределах подсчета (например, Na-2: 17, 23; Na-1: 120, 135; Na0: 308, > 330) весь тест недействителен (см. 5.7);

d2) Если два последующих разведения Na или Nw показывают повторяющиеся значения Vc в пределах подсчета, рассчитать Na как средневзвешенное значение по формуле:

Na, Nw=c∙1002,2∙d

где c – сумма учтенных значений Vc;

d – кратность разбавления, соответствующая более низкому разведению, например Na-2 - меньшее разведение по сравнению с Na-3.

d3) Если в двух последовательных разведениях Na оба значения Vc более высокого разведения находятся в пределах подсчета и одно значение Vc более низкого разведения составляет «больше чем», рассчитать Na как средневзвешенное значение, используя формулу, как в d2.

Пример

Na=(>330+320+46+38)∙1002,2∙100=>734002∙100=>33363,64∙100=>3,34∙104 (КОЕ/см3)

d4) Если в двух последующих разведениях Na одно из дублированных значений Vc с более высоким разведением показывает «< 14», в качестве результата для Na использовать только меньшее разведение.

5.6.2.4 Расчет Nv

Nv – количество КОЕ/см3 в валидационной суспензии (см. 5.4.1.4). Рассчитывают Nv по следующей формуле:

NV=cn∙d

где c – сумма учтенных значений Vc;

n – количество учтенных значений Vc;

d – коэффициент разбавления, соответствующий принятому во внимание разбавлению.

5.6.2.5 Расчет B и C (Контроль и метод валидации)

B и C – количество выживших в контроле нейтрализатора (см. 5.5.2.3) и метода валидации (см. 5.5.2.4) в конце самого длительного времени контакта в реальном испытании (B) или заданного времени 30 мин (C). Они стократно превышают значения Vc из-за того, что объем пробы 0,1 см3 перенесен в ONT (разведение 1:100) (см. 5.5.2.3 и 5.5.2.4).

Рассчитывают B и C по следующей формуле:

B, C=c∙100n∙d

где c – сумма учтенных значений Vc;

n – количество учтенных значений Vc;

d – коэффициент разбавления, соответствующий принятому во внимание разбавлению.

Верификация методологии

5.7.1 Основные положения

Тест считается действительным, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.2 и 5.7.3;

- требования 5.8.2 выполнены;

- он не аннулируется результатом, описанным в 5.6.2.3, d1).

5.7.2 Контроль взвешенных средних значений

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последующих разведений (например, «N»), частное среднего двух результатов не должно быть выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются как число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.1) принимаются за число верхнего предела (330). (Пример для N:10-6 разведение: 168 + 215 КОЕ/см3, разведение                10-7:20 < 14 КОЕ/см3; (168 + 215) / (20 + 14) = 383/34 = 11,26 = между 5 и 15).

5.7.3 Базовые ограничения

Проверяют, что для каждого тестового организма:

а) N1 – составляет от (3 × 108) до 1 × 109 КОЕ/см3 (8,48 ≤ lg N1 ≤ 9,00);

b) N2 – находится между (3 × 102) КОЕ/см3 и (1 × 103) КОЕ/см3 (2,48 ≤ lg N2 ≤ 3,00);

c) Nw – составляет от (3 × 107) до (1 × 108) КОЕ/см3 (7,48 ≤ lg Nw ≤ 8,00);

d) Nv – составляет от (3 × 104) до (1 × 105) КОЕ/см3 (4,48 ≤ g Nv ≤ 5,00);

e) B – равно или больше Nw (8,00≥ lg Nw ≥ 7,48);

f) C – составляет от (3 × 104) до (1 × 105) КОЕ/см3 (равно Nv) (4,48 ≤ lg Nv ≤ 5,00);

j) ONT – показывает рост после инокуляции;

h) Контроль взвешенных средних значений (см. 5.7.2): Коэффициент не ниже 5 и не выше 15.

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Снижение количества жизнеспособных

Уменьшение (сокращение) (R = Nw/Na) выражено логарифмом.

Для каждого тестируемого организма записывать количество КОЕ/см3 в водном контроле Nw (см. 5.5.2.1 d) и результаты теста Na (см. 5.5.2.1 a)).

Для каждой концентрации продукта и каждого экспериментального условия рассчитать и записать десятичный логарифм уменьшения отдельно по формуле:

R=NwNa   или   lg R=lg Nw-lg Na

Для контроля и валидации метода разбавления-нейтрализации записать результаты B и C (см. 5.6.2.5) и их сравнение с Nw и Nv (см. 5.7.3).

5.8.2 Контроль активного и неактивного тестового раствора продукта (см. 5.4.2)

Для того, чтобы продукт прошел испытание, по крайней мере, одна концентрация должна продемонстрировать снижение количества жизнеспособных клеток хотя бы на 4 lg и, по крайней мере, одна концентрация должна продемонстрировать снижение lg менее чем на 4.

5.8.3 Ограничение тестируемого организма и спорицидной концентрации

Для каждого тестируемого организма записать наименьшую концентрацию продукта, прошедшую тест (lg R ≥ 4). Записать в качестве ограничивающего тестируемого организма тот, который требует наивысшей из этих концентраций (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Самая низкая концентрация продукта, действующего на ограничивающий тестируемый микроорганизм, это спорицидная концентрация, определенная в соответствии с этим документом.

5.8.4 Прецизионность, технические реплики

Принимая во внимание точность методологии, определенную статистическим анализом на основе данных, предоставленных совместным исследованием бактерий и грибов, рекомендуется повторить тест (6 повторов для точности уменьшения (± 1) lg)                    (см. приложение F). Репликация означает полную процедуру тестирования с отдельно подготовленными испытаниями и проверочными суспензиями. Повторение испытания может быть ограничено ограничивающим тестовым организмом. Среднее значение результатов повторений, а не каждый отдельный результат, должно демонстрировать снижение жизнеспособных количеств, по крайней мере, на 4 lg, а также должно быть рассчитано и зарегистрировано.

Толкование результатов – заключение

5.9.1 Общие положения

В зависимости от выбранных условий эксперимента (обязательных или обязательных и дополнительных) концентрации спорицидов, определенные в соответствии с данным документом, могут отличаться (4).

5.9.2 Спорицидная активность

Считается, что продукт соответствует стандарту EN 14347, если он в ходе действующего испытания демонстрирует снижение количества жизнеспособных клеток, по крайней мере, на 4 г в течение 30 мин, 60 мин или 120 мин как минимум при 20 °C в определенных в этом документе условиях, когда тестируемые организмы представляют собой спящие споры Bacillus cereus и Bacillus subtilis.

Продукт, прошедший тест, характеризуется спорицидной активностью. Чтобы квалифицировать продукт как дезинфекционное средство и/или антисептик для определенной цели, он должен быть оценен с помощью дополнительных стандартных тестов, соответствующих его предполагаемому использованию.

Информация о дополнительных стандартных тестах, которые должны использоваться для квалификации продукта как химического дезинфекционного средства и/или антисептика для определенной цели, приведена в приложении E.

5.9.3 Интерпретация метода валидации разбавления-нейтрализации

Разведение-нейтрализация считается действительной, если после нейтрализации среднее значение количества спор в пробирке с дезинфекционным средством в двойной концентрации, используемой в реальном испытании (см. рисунок C.2), находится в диапазоне контроля «±» стандартное отклонение (см. приложение G).

Если спористатическая концентрация попадает в диапазон тестируемых концентраций дезинфекционного средства, должна быть, по крайней мере, одна стадия разбавления между спористатической концентрацией (разведение в TSB, культивирование на TSA) и самой низкой концентрацией, нейтрализованной в ход процедуры (см. рисунок C.2).

Примечание – Не всегда возможно определить точную спористатическую (MIC) концентрацию в тесте, потому что она может выходить за пределы диапазона концентраций продукта или между двумя тестируемыми здесь разведениями. В таких случаях чтобы ограничить рабочую нагрузку, точное определение MIC не требуется, если по фактическим результатам видно, что MIC ниже активной концентрации.

В инкубированной тестовой смеси нейтрализатора (TSB + нейтрализатор + споры + дезинфекционное средство) должен наблюдаться видимый рост тестируемого штамма (подтвержденный субкультивированием) на стадии разбавления, представляющей наивысшую концентрацию в реальном тесте.

В инкубированной смеси должен наблюдаться видимый рост тест-штамма (TSB + нейтрализатор + споры и длительная токсичность нейтрализатора).

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен ссылаться на данный стандарт (см. EN 14347). В протоколе испытаний должна как минимум быть указана следующая информация:

a) идентификация испытательной лаборатории;

b) идентификация образца:

1) наименование продукта;

2) номер партии и срок годности (при наличии);

3) производитель;

4) дата доставки;

5) условия хранения;

6) разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

7) действующее(-ие) вещество(-а) и его/их концентрация(и) (необязательно);

8) внешний вид продукта;

c) метод испытаний и его валидация:

Должны быть даны все подробности испытания для проверки нейтрализатора;

d) условия эксперимента:

1) дата (даты) тестирования (период анализа);

2) разбавитель, используемый для раствора для испытаний продукта (вода);

3) тестовые концентрации продукта;

4) появление разбавлений продукта;

5) время контакта(ов);

6) температура(ы) испытания;

7) стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование осадка или флокулянта);

8) температура инкубации;

9) нейтрализатор;

10) идентификация используемых бактериальных штаммов;

11) приготовление суспензии спор бактерий (сроки приготовления, контроль чистоты и чувствительности);

e) результаты испытаний:

1) контроль и валидация;

2) оценка спорицидной активности;

3) количество повторов на тест-организм;

f) особые замечания;

g) заключение;

h) местонахождение, дата и установленная подпись.

Примечание – Пример типового протокола испытаний приведен в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Зарегистрированные штаммы в национальных коллекциях

| Bacillus cereus | ATCC | 12826 |
| --- | --- | --- |
|  | CIP | 105151 |
| Bacillus subtilis | ATCC | 6633 |
|  | DSM | 347 |
|  | NCTC | 10400 |
|  | ССМ | 19999 |
|  | IAM | 1069 |
|  | NCIB | 8054 |
|  | CIP | 52-62 |

Приложение B

(информационное)

Подходящие нейтрализаторы

B.1 Общие положения

Нейтрализаторы, указанные в B.2, обычно являются нейтрализаторами, и их концентрация может быть слишком низкой для тестирования на спорицидность. В этом контексте следует использовать предпочтительные нейтрализаторы из B.2.1, B.2.2 и B.3.

Списки в B.2 и B.3 не являются исчерпывающими, и можно использовать другие реагенты.

B.2 Нейтрализаторы

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- лецитин 3 г/дм3; полисорбат 807) 30 г/дм3; тиосульфат8) натрия 5 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; сапонин 30 г/дм3 в разбавителе (см. 5.2.2.4) или в фосфатном буфере                                  0,0025 моль/см3;

- фосфатный буфер 0,25 моль/дм3:

- дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г;

- вода (см. 5.2.2.2) 500 см3;

- доводят до pH (7,2 ± 0,2) гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/дм3;

- вода (см. 5.2.2.2) до 1000 см3;

- стерилизуют в автоклаве (см. 5.3.1);

- свежий яичный желток разбавленный до 5 % (об./об.) или 0,5 % (об./об.);

- 30 г/дм3 полисорбат 80; 4 г/дм3 додецилсульфата натрия (C12H25NaO4S); лецитин             3 г/дм3;

- 7 % (об./об.) Конденсат окиси этилена жирного спирта; 20 г/дм3 лецитина; 4 % (об./об.) Полисорбат 80;

- 4 % (об./об.) Этиленоксидный конденсат жирного спирта; 4 г/дм3 лецитина;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3;

- глицин как функция концентрации продукта;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3;

- эмульсия фосфолипидов (коммерческая) в концентрации 50 мг/см3 (разведение            от 1 до 10);

- тиогликолят натрия 0,5 г/дм3 или 5 г/дм3;

- L-цистеин 0,8 г/дм3 или 1,5 г/дм3;

- тиомаловая кислота 0,075 % (об./об.) (pH доведен до 7,0 гидроксидом натрия (NaOH));

- тиосульфат натрия 3 г/дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица этих ферментов катализирует разложение 1 моль перекиси водорода в минуту при 25 °C и pH 7,0;

- полисорбат 80 30 г/дм3; сапонин 30 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; L-цистеин 1 г/дм3.

B.2.1 Для альдегидов

- гистидин 20 г/дм3, полисорбат 809), 30 г/дм3, лецитин 3 г/дм3, сапонин 30 г/дм3;

- гистидин 10 г/дм3 и стерильная инактивированная лошадиная сыворотка                              100 см3/дм3;

- гистидин 20 г/дм3.

B.2.2 Для окислителей

- тиогликолят натрия 5 г/дм3, полисорбат 809) 30 г/дм3, лецитин 3 г/дм3 и сапонин               30 г/дм3;

- цистеин 1,5 г/дм3, тоносульфат натрия 3 г/дм3, полисорбат 809) 30 г/дм3, лецитин               3 г/дм3 и сапонин 30 г/дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица этих ферментов катализирует разложение 1,4 моль пероксида водорода в минуту при 25 °C и pH 7;

- тиосульфат натрия 5 г/дм3 или 10 г/дм3.

B.3 Нейтрализатор добавленный в агар для подсчета:

- 10 % (об./об.) раствора, содержащего 0,7 г/дм3 лецитина и 5 % (об./об.)                  полисорбат 80;

- 10 % (об./об.) раствора, содержащего 10 г/дм3 лецитина и 5 % (об./об.)                   полисорбат 80;

- 10 % (об./об.) раствора, содержащего 1,5 % (об./об.) свежего яичного желтка и 5 % (об./об.) полисорбат 80.

Примечание – В TSA нельзя добавлять тиосульфат натрия.

Приложение С

(информационное)

Графические изображения метода испытаний

Рисунок C.1 – Процедура испытания

Рисунок С.2 – Процедура испытания

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Лаборатории HHQ

Антисептвилль / Евроландия

Телефон: ++011.57 83 62-0

Факс ++011-57 83 62-19

Почта:h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытания

Испытание: EN 14347

Идентификация образца дезинфекционного средства:

Название продукта: Z

Номер партии: 91-71-51

Изготовитель: Centipede Formulations Inc

Условия хранения: Комнатная температура и темнота.

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода.

Действующее(-ие) вещество(-а) и его(их) концентрация(и): Не указано.

Срок испытаний – дата поставки изделия: 2003-10-23; даты проведения испытаний: 2003-10-24, 2003-10-25, 2003¬10-26, 2003-10-27, 2003-10-28, 2003-11-05 ..........;

Экспериментальные условия:

Температура: 20 °C                               Время воздействия: 30 мин., 60 мин., 120 мин.

Результаты: см. приложение

Заключение:

В соответствии с EN 14347 партией 91-71-51 продукт Z при разбавлении водой до                     1 % (об./об.) проявляет спорицидную активность через 120 мин при 20 °C для указанных штаммов Bacillus cereus и Bacillus subtilis. Среднее снижение в шести повторениях с ограничивающим тест-организмом составило (1,2 × 104). Чтобы присвоить продукту квалификацию антисептик и/или дезинфектант для определенной цели, его оценивают с помощью дополнительных стандартных тестов, соответствующим его предполагаемому использованию.

Антисептвиль, 10.11.2003.

Alexandra May, M.D., Ph.D., Директор по научным исследованиям.

Примечания

1 Все названия и значения в приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в стандарте.

2 В приложении D на странице 2 в качестве примера приводится таблица результатов теста на Bacillus cereus.

Результаты испытания

| EN.14347 (фаза 1) | Название продукта: Z |  | Номер партии: 91-71-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель: Centipede Formulations Inc. |  | Условия хранения (темп.и др.) |  |
| Температура в помещении: 22 °C |  | Примечания: Внешний вид продукта: жидкий, прозрачный, желтоватого цвета. |  |

| Метод нейтрализации разбавлением | Посев заливкой | X поверхностный метод | Количество чашек ... 3…/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нейтрализатор в TSB: Лецитин 3,0 г/см3 в разбавителе. |  | Нейтрализатор в TSA: |  |

| Температура испытания: .... 20 °C |  | Тестовый организм:. Bacillus cereus ATCC 12826 .. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура инкубации: ... 37 °C ... |  | Последний контроль чистоты и чувствительности спор: 2003-11-01 |  |
| Внутренняя лаборатория. №:..... QS 58/00 | Дата проверки: 05.11.2003 |  | Ответственное лицо: ............. |
| Подпись: .......................... |  |  |  |

Разбавитель, используемый для растворов для испытаний продукта: ..... вода (свежедистиллированная) ..........

Внешний вид тестовых растворов продукта: четкий .......

Контроль и проверка

Определение количества спор суспензии N1: ξ = ....4,41 × 108..... s = ... 1,31 (× 108)...

| Тестовая суспензия (N1) | N1 | Vc1 | Vc2 | Тестовая суспензия (N2) | N2 | Vc1 | Vc2 | Валидацион-ная суспензия (Nv) | Nv | Vc1 | Vc2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-6 | 329 | 316 |  | 100 | 319 | 304 |  | 10-2 |  |  |
|  | 10-7 | 39 | 34 |  | 10-1 | 33 | 36 |  | 10-3 | 54 | 61 |
|  | 10-8 |  |  |  | 10-2 |  |  |  | 10-4 | 4 | 7 |
|  | xwm= 3,26 × 108 lgxwm = 8,51 8,48 ≤ lgN1 ≤ 9,00 ? × да _ нет |  |  |  | xwm = 3,15 × 102 lgxwm = 2,5 2,48 ≤ lg N2 ≤ 3,00 ? × да _ нет |  |  |  | x = 5,75 × 104 lgx = 4,76 4,48 ≤ lg Nv ≤ 5,00 ? × да _ нет |  |  |

Метод валидации (C)

с нейтрализатором       без нейтрализатора

| Контроль нейтрализа-тора (B) | B | Vc1 | Vc2 | Концентрация продукта: ..2.. % | C1 | Vc1 | Vc2 | Концентрация продукта: ..2.. % | C4 | Vc1 | Vc2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-3 |  |  |  | ONT |  |  |  | ONT | 0 | 0 |
|  | 10-4 | 72 | 86 |  | 10-1 | 39 | 48 |  | 10-1 | - | - |
|  | 10-5 | 7 | 8 |  | 10-2 | 2 | 4 |  | 10-2 | - | - |
|  | x = 7,9 × 107 lgx =7,9 7,48 ≤ lg Nw ≤ 8,00 ? × да _ нет |  |  |  | x = 4,35 × 104 lgx = 4,63 4,48 ≤ lg Nv ≤ 5,00? × да _ нет |  |  |  | x = 1,5 × 103 |  |  |
| Долгосрочный контроль токсичности Видимый рост × да _ нет |  |  |  | Концентрация продукта: ..1.. % | C2 | Vc1 | Vc2 | Концентрация продукта: ..1.. % | C5 | Vc1 | Vc2 |
|  |  |  |  |  | ONT |  |  |  | ONT | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 10-1 | 43 | 49 |  | 10-1 | - | - |
|  |  |  |  |  | 10-2 | 4 | 5 |  | 10-2 | - | - |
|  |  |  |  |  | x = 4,6 × 104 lgx = 4,66 4,48 ≤ lg Nv ≤ 5,00? × да _ нет |  |  |  | x = < 1,5 × 103 |  |  |
|  |  |  |  | Концентрация продукта: ..0,5.. % | C3 | Vc1 | Vc2 | Концентрация продукта: ..0,5.. % | C6 | Vc1 | Vc2 |
|  |  |  |  |  | ONT |  |  |  | ONT |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-1 | 58 | 64 |  | 10-1 | 28 | 30 |
|  |  |  |  |  | 10-2 | 4 | 7 |  | 10-2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | x = 6,1 × 104 lgx = 4,78 4,48 ≤ lg Nv ≤ 5,00? × да _ нет |  |  |  | x = 2,9 × 104 lgx = 4,46 |  |  |

Спористатическая концентрация (если определена): ...1...(0,01)..%>

Испытание

| Концен-трация продукта % | Время воздействия мин |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулирование расхода воды (Nw) |  |  | Логарифм сокращения lgNw-lgNa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  | 60 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| …1… |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 | 30 мин: 2,76 60 мин: 4,6 120 мин: > 4,7 |
|  | ONT |  |  | ONT | 21 | 17 | ONT | - | - | 10-2 |  |  |  |
|  | 10-1 | 124 | 139 | 10-1 | 3 | 1 | 10-1 | - | - | 10-3 | > 976 | > 990 |  |
|  | 10-2 | 9 | 13 | 10-2 | - | - | 10-2 | - | - | 10-4 | 69 | 84 |  |
|  | 10-3 | - | - | 10-3 | - | - | 10-3 | - | - | x = 7,65 × 107 lgx = 7,88 7,48 ≤ lg Nw ≤ 8,00 ? × да _ нет |  |  |  |
|  | x = 1,32 × 105 lgx = 5,12 |  |  | x = 1,9 × 103 lgx = 3,28 |  |  | x = ˂ 1,5 × 103 lgx = ˂ 3,18 |  |  |  |  |  |  |
| ..0,5... |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  |  |  | 30 мин: 2,38 60 мин: 3,51 120 мин: > 4,7 |
|  | ONT |  |  | ONT | 228 | 246 | ONT | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | 10-1 | 329 | 311 | 10-1 | 25 | 21 | 10-1 | - | - |  |  |  |  |
|  | 10-2 | 33 | 28 | 10-2 | 4 | 2 | 10-2 | - | - |  |  |  |  |
|  | 10-3 | 5 | 3 | 10-3 | - | - | 10-3 | - | - |  |  |  |  |
|  | xwm = 3,19 × 105 lgxwmlg= 5,5 |  |  | xwm = 2,36 × 104 lgxwm= 4,37 |  |  | x = <1,5 × 103 lgx = <3,18 |  |  |  |  |  |  |
| ..0,25. |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  |  |  | 30 мин: 1,39 60 мин: 2,88 120 мин: 3,43 |
|  | ONT |  |  | ONT |  |  | ONT | 269 | 288 |  |  |  |  |
|  | 10-1 |  |  | 10-1 | 99 | 103 | 10-1 | 32 | 29 |  |  |  |  |
|  | 10-2 | 312 | 302 | 10-2 | 11 | 10 | 10-2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 10-3 | 33 | 31 | 10-3 | - | 1 | 10-3 | - | - |  |  |  |  |
|  | xwm = 3,08 × 106 lgxwm = 6,49 |  |  | x = 1,01 × 105 lgx = 5,00 |  |  | xwm = 2,81 × 104 lgxwm = 4,45 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  | Vc1 | Vc2 |  |  |  | 30 мин: 60 мин: 120 мин: |
|  | ONT |  |  | ONT |  |  | ONT |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1 |  |  | 10-1 |  |  | 10-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-2 |  |  | 10-2 |  |  | 10-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-3 |  |  | 10-3 |  |  | 10-3 |  |  |  |  |  |  |

ONT показывает видимый рост после инокуляции        × да	_ нет

Заметки:

Пояснения:

| Vc = количество на см3 (одна чашка или более) | R = сокращение (lg R = lg Nw – lg Na) |
| --- | --- |
| x = среднее значение для Vc1 и Vc2 | ξ = средний показатель |
| x wm = средневзвешенное значение для x | s = стандартное отклонение |

Приложение E

(информационное)

Информация о применении и интерпретации европейских стандартов химических дезинфекционных средств и антисептиков

E.1 Введение

CEN/TC 216 хотел бы обратить внимание пользователя настоящего стандарта к соглашениям, которые были достигнуты в отношении взаимосвязи между настоящим и будущими стандартами.

Этой информации следует придерживаться при использовании европейских стандартов на дезинфекционные средства и антисептики.

E.2 Общие рекомендации по применению и интерпретации методов испытаний в соответствии с европейскими стандартами для дезинфекционных средств и антисептиков.

а) Все «рекомендации по использованию» дезинфекционных средстви антисептиков должны подтверждаться результатами тестов на бактерицидное, фунгицидное, спороцидное и вирулицидное действие, которые подходят для предполагаемой области и метода применения;

b) Для достижения этого дезинфекционные средства и антисептики должны быть подвергнуты определенной программе испытаний, которая будет включать испытания фазы 1, фазы 2/этап 1 и фазы 2/этап 2, за исключением ситуаций, указанных в пунктах e), f ) и g);

c) «Рекомендации по использованию» могут быть подтверждены результатами испытаний фазы 3, которые подходят для метода применения и предполагаемой области;

d) Различные этапы и фазы определены следующим образом:

- фаза 1 испытаний суспензии для основной активности продукта;

- фаза 2/этап 1 суспензионный тест в условиях, характерных для практического использования;

- фаза 2/этап 2 другие лабораторные тесты, например мытье рук, обработка рук антисептиком и тестирование поверхностей, моделирующие практические условия;

- эксплуатационные испытания фазы 3 в практических условиях.

e) Допускается, что для определенных приложений, испытания фазы 2/этапа 1 и фазы 2/этапа 2 могут предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные испытания фазы 1 могут не иметь значения;

Для приложений, в которых испытания фазы 2/этапа 1 и фазы 2/этапа 2 без тестов фазы 1 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование для пропуска испытаний фазы 1. Такие приложения должны указываться либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте для определения рекомендаций по применению и интерпретации тестов;

f) Допускается, что для определенных приложений суспензионный тест фаза 2/этап 1 может предоставить достаточно информации для конкретного приложения, и что дополнительные тесты фазы 2/этапа 2 могут быть не востребованы;

Для приложений, в которых испытания фазы 2/этапа 1 без испытаний фазы 2/этапа 2 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование для пропуска испытаний фазы 2/этапа 2. Такие приложения должны указываться либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте для определения рекомендаций по применению и интерпретации тестов;

g) Допускается, что для определенных приложений фаза 2/этап 2 совместно с испытаниями фазы 1 могут предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные тесты фазы 2/этапа 1 могут быть не востребованы;

Для приложений, в которых испытания фазы 2/этапа 2 без испытаний фазы 2/этапа 1 используются для поддержки заявляемых свойств продукта, должно быть дано обоснование для исключения испытания фазы 2/этапа 1. Такие приложения указываться либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте для определения рекомендаций по применению и интерпретации тестов;

h) Все заявления о бактерицидных, фунгицидных и спорицидных свойствах «биологически активных веществ» должны подтверждаться соответствующими испытаниями фазы 1.

E.3 Руководство по интерпретации испытаний для дезинфекционных средств и антисептиков

Отдельный стандарт (или стандарты), который будет использоваться в качестве «Руководства по интерпретации тестов для дезинфекционных средств и антисептиков», будет подготовлен после согласования стандартных методов испытаний; целью этого документа будет подробное описание взаимосвязи различных испытаний друг с другом и использование рекомендаций.

Приложение G

(информационное)

Определение количества спор – среднее значение и стандартное отклонение

Берут 5 TSB пробирок по 10 см3, добавляют в каждую по 0,1 см3 суспензии бактериальных спор N1 и тщательно перемешивают. Для подсчета готовят 10–3 и 10–4 разведения тестовой суспензии с использованием TSB (9 + 1) см3. Берут образец объемом 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и распределяют каждый образец объемом 1,0 см3 на соответствующем количестве чашек с высушенной поверхностью, содержащих TSA, чтобы определить количество спор методом взвешенного среднего значения с использованием следующей формулы.

Это в сотни раз больше за счет объема 0,1 см3 суспензии бактериальных спор N1, перенесенных в 10 см3 TSB.

N=c×100n1+0,1n2∙d

где c сумма учитываемых значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учитываемых при нижнем разбавлении, т.е. (10-3);

n2 – количество значений Vc, учитываемых при более высоком разбавлении, т.е.                    (10-4);

d – коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению.

Повторяют процедуру как минимум на следующий день. Рассчитывают среднее значение (ξ) и стандартное отклонение(я) результатов.

ξ=xn,     s=xi-x2n-1=(x1-x)2+(x2-x)2+(x3-x)2+....n-1

где x – сумма колоний в каждой пробирке;

n – число подсчетов колоний;

xi  – подсчет одиночных колоний в каждой пробирке;

x – среднее количество колоний.

Результаты должны быть занесены в протокол испытаний.

Приложение F

(обязательное)

Презиционность результата испытания

Контроль суспензии спор с помощью эталонных веществ

Логарифмическая редукция суспензий бактериальных спор должна быть следующим:

- Стандарт GA Время воздействия 30 мин.

- B. cereus (1 % GA) (3,45 ± 0,7)

- B. subtilis (3 % GA) (1,55 ± 1,15)

- PA-стандарт Время воздействия 15 мин.

- B. cereus (0,1 % ПА) (1,25 ± 0,5)

- B. subtilis (0,05 % ПА) (2,4 ± 0,4)

Библиография

[1] EN 1040, Chemical disinfectants and antiseptics – Basic bactericidal activity – Test method and requirements (phase 1) (Дезинфекционные средства и антисептики. Основная бактерицидная активность. Требования и  метод испытаний (фаза 1)).

[2] European Pharmacopoeia (EP), edition 1997 suppl. 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (ЕП), издание 1997 г., доп. 2000, Вода для инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, основная споровая активность, спорицидная активность, спористатическое действие

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, основная споровая активность, спорицидная активность, спористатическое действие

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева

1) Номера АТСС – это номера коллекций штаммов, предоставленные Американской коллекцией типовых культур (АТСС). Эта информация дается для удобства пользователей этого документа и не означает одобрения CEN для указанного продукта.

2) В качестве примера доступного подходящего продукта на рынке – базовый кровяной агар OXOID

3) Одноразовое стерильное оборудование – приемлемая альтернатива многоразовой посуде.

4) Vortex® является примером подходящего продукта, доступного на рынке. Эта информация предоставлена для удобства пользователей данного европейского стандарта и не означает, что данный продукт одобрен CEN

5) Глутаральдегид: 50 % Глутаральдегид.

6) Перуксусная кислота 15 %: водный раствор перуксусной кислоты (мин. 15 % уксусная кислота + максимально 24 % перекись водорода + минимально 16 % перуксусная кислота + минимально 40 % H2O). Хранить при температуре от 4 °C до 8 °C.

7) Аналитическое качество, без гидролиза в соответствии с EP. TWEEN 80 является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей этого стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

8) Безводный тиосульфат натрия (без кристаллической воды). Тиосульфат натрия, содержащий кристаллическую воду: следует использовать адекватную концентрацию.

9) Аналитическое качество, негидролизованный (TWEEN 80 в соответствии с Европейской Фармакопеей, том 1)