НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ БАЦИЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2)

СТ РК EN 14561–____

(EN 14561:2006 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative carrier test for the evaluation of bacterial activity for instruments used in medical area – Test method and requirements (phase 2, step 2), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 14561:2006 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 14561:2006 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative carrier test for the evaluation of bacterial activity for instruments used in medical area – Test method and requirements (phase 2, step 2) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание бацилоносителя для оценки бактерицидной активности у медицинских инструментов. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2))

Европейский стандарт EN 14561:2006 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведосм3ение будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или чтично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования	2

5	Методы испытания	2

5.1	Сущность метода	2

5.2	Материалы и реактивы	3

5.3	Приборы и лабораторная посуда	6

5.4	Приготовление суспензий исследуемых организмов и растворов для испытаний продуктов	8

5.5	Процедура оценки бактерицидной активности продукта	10

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	13

5.7	Проверка методологии	18

5.8	Выражение результатов и прецизионность	19

5.9	Интерпретация результатов - заключение	19

5.10	Протокол испытания	20

Приложение A (информационное) Указанные штаммы из национальных                коллекций	22

Приложение B (информационное) Подходящие нейтрализаторы	23

Приложение C (информационное) Графические изображения метода испытаний	25

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытаний	27

Приложение E (информационное) Информация о применении и интерпретации европейских стандартов химических дезинфицирующих средств и антисептиков	31

Библиография	33

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	34

Введение

Настоящий   стандарт устанавливает испытание с носителем для определения, обладает ли химическое дезинфицирующее средство для использования на инструментах (хирургические инструменты, анестезиологические материалы, эндоскопы и т. д.) бактерицидной активностью в областях, описанных в области применения.

Лабораторные испытания точно имитируют практические условия применения, включая предварительную сушку бактерий на носителе, время контакта, температуру, тест-организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут влиять на действие химических дезинфицирующих средств в практических ситуациях.

Обязательные условия предназначены для того, чтобы охватить общие цели и обеспечить возможность сравнения между лабораториями и типами продуктов. Каждая использованная концентрация химического дезинфицирующего средства, обнаруженная с помощью теста, соответствует определенным экспериментальным условиям. Для некоторых применений рекомендации по использованию продукта могут отличаться, поэтому необходимо использовать дополнительные условия испытаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ БАЦИЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к бактерицидной активности химических дезинфицирующих средств, которые образуют гомогенный, физически стабильный препарат при разбавлении жесткой водой или, в случае готовых к использованию продуктов, водой.

Настоящий стандарт применяется к продуктам, которые используются в области медицины для дезинфекции инструментов путем погружения, даже если они не подпадают под действие Директивы EEC/93/42 по медицинским устройствам.

Настоящий стандарт применяется к областям и ситуациям, где дезинфекция показана по медицинским показаниям. Такие показания встречаются при уходе за пациентами, например,

- в больницах, коммунальных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках школ, детских садов и домов престарелых;

- и может происходить как на рабочем месте, так и дома. Он также может включать такие услуги, как прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациентов.

Примечание – Настоящий метод соответствует стадии 2, шаг 2 (см. Приложение E).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.1 Продукт (product): Химическое вещество или состав, используемый в качестве химического дезинфицирующего или антисептического средства.

3.2 Бактерицид (bactericide): продукт, убивающий вегетативные бактерии в определенных условиях

Примечание – Прилагательное, производное от слова «бактерицид», означает «бактерицидный».

3.3 Бактерицидная активность (bactericidal activity): способность продукта сокращать количество жизнеспособных бактериальных клеток соответствующих тест-организмов при определенных условиях

3.4 Чистые условия (clean conditions): условия, характерные для поверхностей, которые были надлежащим образом очищены и/или, как известно, содержат минимальные уровни органических и / или неорганических веществ

3.5 Грязные условия (dirty conditions): условия, характерные для поверхностей, которые содержат или могут содержать органические и / или неорганические вещества.

- Требования

Продукт, разбавленный жесткой водой или, в случае готовых к использованию продуктов, водой и испытанный в соответствии с разделом 5 в чистых условиях (раствор бычьего альбумина 0,3 г/дм3) или смоделированных грязных условиях. (3 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3 см3/дм3 отмытых эритроцитов барана) в соответствии с его практическим применением и в обязательных условиях тестирования (три выбранных тест-организма, 20 °C, 60 мин) должны продемонстрировать, как минимум, сокращение десятичного логарифма (lg) до 5.

Бактерицидную активность оценивают с использованием следующих трех тест-организмов: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae.

Если указано, дополнительная специфическая бактерицидная активность следует определить с использованием других значений времени контакта, температуры, тест- организмов и мешающих веществ (см. 5.5.1.1), чтобы учесть предполагаемые конкретные условия использования.

Примечание –  Для дополнительных условий концентрация, определяемая как результат, может быть ниже, чем концентрация, полученная в условиях обязательных испытаний.

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Тестовая суспензия бактерий в растворе мешающих веществ наносится на стеклянный носитель (подложку). После высыхания носитель погружают в образец продукта в том виде, в котором он был доставлен, и/или разбавляют жесткой водой (для готовых к использованию продуктов: вода). Носитель выдерживают при температуре              (20 ± 1) °C в течение 60 мин (± 10 с) (обязательные условия испытаний). По истечении времени контакта носитель переносится в нейтрализатор, содержащий стеклянные шарики. Бактерии необходимо отделить от поверхности встряхиванием. Определяют количество выживших бактерий в каждом образце и рассчитывается сокращение.

5.1.2 Испытание проводится с использованием Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae в качестве тест-организмов (обязательные условия тестирования).

5.1.3 Указываются дополнительные и факультативные время контакта и температуры. Могут использоваться дополнительные мешающие вещества.

Материалы и реактивы

5.2.1 Тест-организмы

Бактерицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов:)

- Pseudomonas aeruginosa  ATCC 15442;

- Staphylococcus aureus ATCC 6538;

- Enterococcus hirae ATCC 10541

Примечание – См. приложение А для ссылок на штаммы в других коллекциях культур.

Требуемая температура инкубации для тест-организмов составляет (36 ± 1) °C или      (37 ± 1) °C (см. 5.3.2.3). Одна и та же температура (36 °C или 37 ° C) должна использоваться для всех инкубаций, выполняемых во время теста, контроля и валидации.

Если используются дополнительные тест-организмы, они должны быть инкубированы в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в протоколе испытаний. Если отобранные дополнительные тест-организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проверить их пригодность для получения необходимого посевного материала. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, должны быть указаны их идентификационные характеристики. Кроме того, они должны хранятся в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Культуральные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, указанные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но необходимый вес должен быть скорректирован с учетом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тест-организмов.

Примечания

- Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать доступный в продаже высушенный материал для приготовления культуральной среды. Необходимо строго выполнять инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

- Для каждой культуральной среды и реактива должно быть установлено ограничение по времени использования.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежедистиллированной, а не деминерализованной.  Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.1).

Примечания

- Если используется вода, то стерилизация не является необходимой, например, для приготовления культуральных сред, а впоследствии стерилизовать.

- Если дистиллированная вода соответствующего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [1].

- Процедуру приготовления жесткой воды см. 5.2.2.7.

5.2.2.3 Триптонно-соевый агар (TSA)

| - Триптон, панкреатический гидролизат казеина | 15,0 г |
| --- | --- |
| - Соевый пептон, папаиновый гидролизат соевого жмыха | 5,0 г |
| - Натрия хлорид (NaCl) | 5,0 г |
| - Агар | 15,0 г |
| - Вода (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизовывают в автоклаве (см. 5.3.1). После стерилизации, при измерении, pH среды должен быть эквивалентен (7,2 ± 0,2) при температуре (20 ± 1) °C (см. 5.3.2.4).

Примечание – В особых случаях (проблемы с нейтрализацией – см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавляют нейтрализатор в TSA (см. B.3).

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида:

- Триптон, панкреатический гидролизат казеина 1,0 г

- Хлористый натрий (NaCl) 8,5 г

- 1000 см3 воды (см. 5.2.2.2)

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.1). После стерилизации, при измерении,  pH разбавителя должен  составлять (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) ° C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть валидирован для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1 и 5.5.2. Нейтрализатор должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в В.2.

5.2.2.6 Кровь овечья стерильная дефибринированная  от частного поставщика или приготовленная в соответствии с EN 14820.

5.2.2.7 Жесткая вода для разбавления продуктов

Подготовка

- Раствор А: Растворяют 19,84 г безводного хлорида магния (MgCl2) или эквивалент гидратированного хлорида магния и 46,24 г безводного хлорида кальция (CaCl2) или эквивалент гидратированного хлорида кальция в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до               1000 см3. Стерилизуют в автоклаве (см. 5.3.1). Раствор хранят в холодильнике (см. 5.3.2.8) не более одного месяца.

- Раствор B: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (3) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1 000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7). Хранят  раствор в холодильнике (см. 5.3.2.8) не дольше одной недели;

- Жесткая вода: Для приготовления 1 дм3 в мерную колбу на 1000 см3 (см. 5.3.2.12) налейте от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) и добавляют   6,0 см3 раствора A, затем 8,0 см3 раствора B. Смешивают и разбавляют водой до 1 000 см3 (см. 5.2.2.2). При измерении рH жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2) при температуре (20 ± 1) °C. При необходимости отрегулируйте pH, используя раствор примерно 40 г/дм3 (примерно              1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl). Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для испытаний продукта (см. 5.4.2) добавление продукта к жесткой воде дает различную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость ниже 300 мг /дм3 карбоната кальция (CaCO3) в пробирке.

5.2.2.8 Мешающее вещество

5.2.2.8.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и приготовлено с концентрацией, в       10 раз превышающей его конечную концентрацию в испытании.

Должен быть установлен ионный состав (например, pH, кальциевая и/или магниевая жесткость) и химический состав (например, минеральные вещества, белок, углеводы, липиды и детергенты).

Примечание – В случае, даже если раствор содержит более одного вещества, используется термин «мешающее вещество».

5.2.2.8.2 Чистые условия (раствор бычьего альбумина - низкая концентрация)

- Растворяют 0,30 г бычьего альбумина фракции V (пригодного для микробиологических целей) в 100 см3 разбавителя. (см.5.2.2.4).

- Стерилизацию проводят мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7), хранят в холодильнике (см. 5.3.2.8) и использовать в течение 1 месяца.

- Конечная концентрация бычьего альбумина в методике испытания (см. 5.5) составляет 0,3 г/дм3.

5.2.2.8.3 Загрязненные условия (смесь растворов бычьего альбумина – высокая концентрация с овечьими эритроцитами (см. 5.2.2.6))

Растворяют 3,00 г фракции V бычьего альбумина (пригодной для микробиологических целей) в 97 см3 разбавителя (см.5.2.2.4). Стерилизацию проводят мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7).

Готовят не менее 8,0 см3 свежей крови стерильной овечьей дефибринированной (5.2.2.6). Центрифугируют  овечью кровь при 800 gN в течение 10 мин. После удаления супернатанта ресуспендируют эритроциты в разбавителе (см. 5.2.2.4) Повторите эту процедуру не менее 3 раз, до тех пор, пока супернатант не станет бесцветным. Ресуспендируют  3 см3 эритроцитов барана в 97 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (см. Выше). Чтобы избежать заражения, эту смесь следует разделить на порции, которые, вероятно, потребуются каждый день, и хранят  в отдельных контейнерах не более 7 дней в холодильнике при температуре от 2°C до 8°C.

Конечная концентрация бычьего альбумина и овечьей эритроцитов в процедуре испытания (см. 5.5) должна составлять 3 г/дм3 и 3 см3/дм3 соответственно.

5.2.2.3 Агар с солодовым экстрактом (МЕА)

Агар с солодовым экстрактом, состоящий из:

| Солодового экстракта | 30,0 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаиновый гидролизат соевого шрота | 3,0 г |
| Агар | 15,0 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должны быть эквивалентны (5,6 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

Примечание – В случае возникновения проблем с нейтрализацией (см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавляют нейтрализатор в MEA. Приложение B даёт руководство по нейтрализаторам, которые можно использовать.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| хлорида натрия (NaCl) | 8,5 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH разбавителя должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть подтверждён для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.2. Он должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, признанных пригодными для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.6 Промывочная жидкость (для мембранной фильтрации)

Промывочная жидкость должна быть подтверждена для испытываемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.3. Она должна быть стерильной, совместимой с мембраной фильтра и способной к фильтрации через мембрану фильтра в условиях испытаний, описанных в 5.5.3.

Примечание – Информация о промывочных жидкостях, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

Приборы и лабораторная посуда

5.3.1 Общие положения

Вся лабораторная посуда и детали приборов, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами  или образцом, за исключением поставляемых стерильными должны пройти стерилизацию одним из следующих методов:

- влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

- сухим теплом, в термошкафе (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и, в частности, следующие:

5.3.2.1 Приборы для стерилизации:

- для стерилизации влажным теплом – автоклав, способный поддерживать температуру (121) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

- для стерилизации сухим жаром – сушильный шкаф с горячим воздухом, поддерживающий  температуру   (180 ) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (170 ) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или при (160 ) °C при минимальном времени выдержки 2 ч.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования температур (20 ± 1) °C, при       (45 ± 1) °C (если используется метод глубинного посева - см. 5.5.1.7) и при дополнительных температурах испытания (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 Инкубатор, поддерживающий температуру (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C. Одна и та же температура должна использоваться для всех инкубаций, проводимых во время теста, его контроля и валидации.

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH при температуре (20 ± 1) °C.

Примечание – Для измерения pH агаровой среды (см. 5.2.2.3) следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной.

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Встряхиватели

- Электромеханическая мешалка, например смеситель Vortex® 2);

- Механический встряхиватель.

5.3.2.7 Аппарат для мембранной фильтрации, изготовленный из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с фильтродержателем объемом не менее 50 см3 и пригодный для использования фильтров диаметром от 47 до 50 мм и размером пор 0,45 мкм. для стерилизации жесткой воды (см. 5.2.2.7) и бычьего альбумина (см. 5.2.2.8).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Для равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости за период времени от 20 до 40 с.

5.3.2.8 Холодильник, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Градуированные стерильные пипетки номинальной вместимостью 10,0; 1,0 и 0,1 см3 или калиброванные автоматические пипетки. Можно использовать калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Посуда Петри (чашки) размером от 90 до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные шарики (Диаметр: от 3 до 4 мм).

5.3.2.12 Мерные лабораторные колбы.

5.3.2.13 Стеклянные шарики (диаметр: от 0,25 до 0,50 мм)

5.3.2.14 Центрифуга (800 gN).

5.3.2.15 Цилиндрические пластиковые пробирки с закручивающейся крышкой, с объемом около 15 см3, диаметр около 18 мм (для носителя).

5.3.2.16 Петля (металлическая пластиковая)

5.3.2.17 Носитель из матового стекла, (15 × 60 × 1) мм, поверхность с одной стороны подверглась пескоструйной обработке Для приготовления, стеклянный носитель кипятят 10 мин в подходящем детергенте, очищают минимум 3 раза водой (см. 5.2.2.2) и в завершении один раз этанолом (70 об. %).  Отмечают  квадрат (длина стороны:10 мм) на поверхности с одного конца высушенного носителя, подвергнутой пескоструйной очистке, примерно по 2 мм от трех краев. Стерилизовать в сушильном шкафу (см. 5.3.1 b)). После стерилизации должна быть хорошо видна маркировка «посевного квадрата».

Условные обозначения

1 посевной квадрат

Рисунок 1 – Носитель из матового стекла с маркировкой

Приготовление суспензий исследуемых организмов и растворов для испытаний продуктов

5.4.1Суспензии тест-организмов (Тестовая и валидационная суспензия)

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого тест-организма должны быть приготовлены две разные суспензии: «тестовая суспензия» для проведения теста и «валидационная суспензия» для проведения контроля и метода валидации.

5.4.1.2 Консервация и эталлонные культуры тест-организмов

Тест-организмы и их эталонные культуры должны быть подготовлены и сохранены в соответствии с EN 12353.

5.4.1.3 Рабочая культура тест-организмов

Чтобы приготовить рабочую культуру тест-организмов (см. 5.2.1), пересейте субкультуру из эталлонной культуры (см. 5.4.1.2) штрихами на наклонные поверхности или чашки TSA (см. 5.2.2.3) и инкубируют  (см. 5.3.2.3). Через 18-24 ч таким же образом приготовьте вторую субкультуру из первой субкультуры и инкубируют   от 18 до 24 ч. Таким же образом, из второй субкультуры может быть получена третья субкультура. Вторая и / или третья субкультуры - это рабочая культура (культуры).

Если невозможно приготовить вторую субкультуру в определенный день, для последующего субкультивирования можно использовать 48-часовую субкультуру при условии, что субкультура хранилась в инкубаторе (см. 5.3.2.3) в течение 48-часового периода.

Никогда не создавайте и не используйте четвертую субкультуру.

5.4.1.4 Тестовая суспензия

- Берут  10 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4) и поместите в 100 см3 колбу с 5 г стеклянных шариков (см. 5.3.2.11). Берут  рабочую культуру (см. 5.4.1.2) и перенесите петли (см. 5.3.2.16) клеток в разбавитель (см. 5.2.2.4). Клетки следует суспендировать в разбавителе, потерев петлю о влажную стенку колбы, чтобы удалить клетки перед тем, как поместить в разбавитель. Колбу встряхивают в течение 3 мин с помощью механического встряхивателя (5.3.2.6 b)). Аспирируйте суспензию из стеклянных шариков и перенесите в пробирку.

- Регулируют  количество клеток в суспензии от 1,5 × 109 КОЕ / мл1) до 5,0 × 109 КОЕ/см3, используя разбавитель, вычислить количество единиц любыми подходящими способами. Тестовую суспензию выдерживают на водяной бане при температуре 20 °C и используют в течение 2 ч. Регулируют температуру в соответствии с 5.5.1.1 a) и 5.5.1.4 только непосредственно перед началом испытания.

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества ячеек (длина волны около 620 нм - длина пути кюветы 10 мм). Поэтому каждая лаборатория должна построить калибровочную кривую для каждого тестируемого организма, зная, что подходящие значения оптической плотности обычно находятся между 0,150 и 0,460. Для получения воспроизводимых результатов этого измерения может потребоваться разбавление тестовой суспензии, например, 1 + 9. Колориметр - подходящая альтернатива.

- Для подсчета готовят 10-7 и 10-8 разведений тестовой суспензии с использованием разбавителя (см. 5.2.2.4). Смешивают по 5.3.2.6 a).

- Взять образец объемом 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и засеять, используя метод глубинного посева или поверхностный метод.

- При использовании метода глубинного посева перенесите примерно половину каждого образца объемом 1 см3 в отдельные чашки Петри (т. е. в двух экземплярах равна четырем чашкам) и добавьте 15 см3 к 20 см3 расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлажденного до  (45 ± 1) °С.

- При использовании поверхностного метода, распределить каждый образец объемом 1,0 мл, разделенный на порции приблизительно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности пластин, содержащих TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.6.

5.4.1.5 Валидационная суспензия

- Для приготовления валидационной суспензии разбавляют тестовую суспензию (см. 5.4.1.3) разбавителем (см. 5.2.2.4), чтобы получить от 3,0 × 102 КОЕ/см3 до 1,6 × 103 КОЕ/см3 (примерно одна четвертая (1+3) разведения 10-6)

- Для подсчета приготовьте разведение 10-1 с разбавителем (см. 5.2.2.4). Смешивают  (5.3.2.6 a)). Берут  образец объемом 1,0 см3 в двух экземплярах и в инокулируют  (засеять), используя метод глубинного посева или поверхностный метод (см. 5.4.1.3  d1) или d2)).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.6.

5.4.1.6 Инкубация и подсчет тестовой и валидационной суспензии

- Инкубируют   (см. 5.3.2.3) чашки в течение 20 - 24 ч. Исключить все чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Подсчитайте чашки и определите количество колониеобразующих единиц. Инкубируют   чашки еще от 20 до 24 ч. Не пересчитывайте чашки, в которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитайте оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют наибольшее число для дополнительной проверки

- Отмечают  для каждой чашки точное количество колоний, и запишите > 330 для любых количеств, превышающих 330, и определите значения Vс в соответствии с 5.6.2.2.

- Рассчитайте количество КОЕ/см3 в тестовой суспензии N и в валидационной суспензии NV, используя метод, приведенный в 5.6.2.3 и 5.6.2.5. Проверить согласно 5.7.

5.4.2 Растворы для тестового продукта

Растворы для испытаний продукта должны быть приготовлены в жесткой воде               (см. 5.2.2.7) как минимум при трех различных концентрациях, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне. Полученный продукт может быть использован в качестве одного из растворов для тестового продукта.

Разведения для готовых к использованию продуктов должны быть приготовлены в воде, т. е. продуктов, которые не разбавляются при нанесении, вместо жесткой воды            (см. 5.2.2.2).

Для твердых продуктов, полученный продукт растворяют, взвешивая не менее 1 г ± 10 мг продукта в мерной колбе и заполняя жесткой водой (см. 5.2.2.7).  Последующие разведения (т.е. более низкие концентрации) должны быть приготовлены в мерных колбах (5.3.2.12) из расчета объем / объем в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Для жидких продуктов, разбавления продукта должны быть приготовлены на основе жесткой воды объем/объем с использованием мерных колб (см. 5.3.2.12).

Растворы для тестового продукта должны быть свежими и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, стабильный на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята (например, из-за добавления мешающих веществ), должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний.

Примечание – Подсчет микроорганизмов в осадке или флокулянте затруднен и ненадежен.

Запишите тестовую концентрацию в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки бактерицидной активности продукта

5.5.1.1 Экспериментальные условия (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени контакта, мешающих веществ и тест-организмов, могут быть выбраны дополнительные экспериментальные условия и тест-организмы в соответствии с предполагаемым практическим использованием продукта (см. раздел 4):

- температура ( °С):

- обязательная температура испытания  = 20 °C;

- дополнительные температуры (раздел 4) могут быть выбраны по рекомендации производителя, но не должны превышать 60 °C;

- допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет (± 1) °C.

- время контакта t (в минутах):

- обязательное время контакта для испытаний t = 60 мин;

- можно выбрать дополнительное время контакта (см. раздел 4): 5 мин, 15 мин и 30 мин;

- допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет         (± 10) с.

- мешающее вещество:

- обязательное тестируемое мешающее вещество в грязных условиях, в соответствии с практическим применением составляет 0,30 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2) в чистом виде или смесь 3 см3/дм3 овечьих эритроцитов и 3 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.3).

- дополнительные мешающие вещества могут быть испытаны в соответствии с конкретными областями применения

- тест-организмы:

- Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae (см. 5.2.1).

5.5.1.2 Выбор нейтрализатора

Для определения подходящего нейтрализатора выполнить валидацию метода нейтрализации разбавлением (см. 5.5.2.3, 5.5.2.4 и 5.5.2.5 применительно к 5.5.2.6) с использованием нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторными практиками и опубликованными данными.

Если нейтрализатор не действителен, повторите валидационный анализ либо в разбавителе (см. 5.2.2.4), либо в фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3 (см. В.2) с использованием альтернативного нейтрализатора, содержащего комбинацию полисорбата 80 (30 г/дм3), сапонина (30 г/дм3), L-гистидина (1 г/дм3), лецитина 3 г/дм3), тиосульфат натрия  (5 г/дм3).

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавляют  нейтрализатор в TSA (см. 5.2.2.3). Если нейтрализатор добавлен к TSA, то такое же количество должно быть добавлено к TSA, используемому в процедуре испытания.

5.5.1.3 Процедуры валидации и контроля. Общие инструкции

Нейтрализация и/или устранение бактерицидной и / или бактериостатической активности продукта должны контролироваться и валидироваться - только для наивысшей тестовой концентрации продукта - для каждого из используемых тест-организмов и для каждого экспериментального условия (мешающее вещество, температура, время контакта). Эти процедуры (контроль условий эксперимента, контроль нейтрализатора и валидация метода) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором, который использовался в испытании.

В случае готовых к использованию продуктов, используйте воду (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды.

Если из-за проблем с нейтрализацией нейтрализатор был добавлен к TSA (см. 5.5.1.2), используемому для процедур валидации и контроля, TSA, используемый для испытания, также должен содержать такое же количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед тестированием уравновешивают все реактивы (тестовые растворы продукта (см. 5.4.2), тестовую суспензию (см. 5.4.1.4), валидационную суспензию (см. 5.4.1.5), разбавитель (см. 5.2.2.4), жесткую воду (см. 5.2.2.7) и мешающее вещество (см. 5.2.2.8)) до температуры испытания θ с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2), контролируемой при температуре θ.  Соблюдают  положения, изложенные в 5.4.1.4 b). Нужно убедиться, что температура реагентов придерживается температуры θ.

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) и вода (см. 5.2.2.2) должны быть уравновешены при температуре (20 ± 1) °C.

В случае готовых к использованию продуктов, вода (см. 5.2.2.2) должна быть дополнительно уравновешена до температуры испытания θ.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипулировании тест- организмами

Нельзя прикасаться к верхней части стенок пробирки при добавлении тестовой или валидационной суспензии.

5.5.1.6 Инокуляция (посев) носителей

Перенести пипеткой 1,0 см3 мешающих веществ (см. 5.2.2.8) в пробирку.

Добавляют  9,0 см3 тестовой суспензии (см. 5.4.1.4). Смешивают  (см. 5.3.2.6 a)) и внесите 0,05 см3 этой смеси в «посевной квадрат» носителя (см. 5.3.2.17) и равномерно распределить внутри квадрата, например, кончиком пипетки. Дайте посевному материалу высохнуть в инкубаторе (см. 5.3.2.3) до видимого высыхания, максимум в течение 60 мин. Используйте носитель сразу после окончания времени высыхания.

Отмечают  время высыхания в протоколе испытаний.

5.5.2 Метод1)

5.5.2.1 Общие положения

Испытание, а также процедуры контроля и валидации (см. 5.5.2.2–5.5.2.6) должны выполняться одновременно.

5.5.2.2 Тест «Na» (определение бактерицидных концентраций), контроль воды «NW»

- Перенести пипеткой 10 см3 одного из тестовых растворов продукта (см. 5.4.2) в цилиндрическую винтовую пробирку (см. 5.3.2.15), помещенную в водяную баню, контролируемую при выбранной температуре испытания θ (см. 5.5.1.1 a)). Сразу после завершения процесса сушки, погрузите инокулированный носитель в раствор (см. 5.5.1.6). Убедитесь, что посевной квадрат полностью покрыт тестовым раствором продукта (см. 5.4.2). Запустите секундомер и оставьте на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b)).

- в конце t перенесите носитель во вторую цилиндрическую винтовую пробирку (5.3.2.15), помещенную в водяную баню с контролируемой температурой 20°C и заполненную 10 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и примерно 1 мл стеклянных шаров (5.3.2.13). Перезапустите секундомер и перемешивайте (см. 5.3.2.6 a)) в течение 15 с. После времени нейтрализации 5 мин (± 10 с), перемешайте и сразу же берут  пробу 1,0 см3 нейтрализованной тестовой смеси Na (содержащую нейтрализатор, тестовый раствор продукта, мешающее вещество, тестовую суспензию) в двух экземплярах и внесите посев с помощью метода глубинного посева или поверхностного метода. Дополнительно перенесите 0,5 см3 исследуемой смеси Na в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора (разведение Na 10-1), перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и разбавьте соответственно, для получения разведения 10-2 и 10-3 Na нейтрализатором. Отберите пробы объемом 1,0 см3 из каждой пробирки для разведения в двух экземплярах и внесите каждый образец объемом 1,0 см3 в отдельные чашки Петри, используя метод глубинного посева или поверхностный метод. Всего образцов Na объемом 1,0 см3 должно быть 8. При использовании метода глубинного посева пипеткой переносят каждый образец объемом 1,0 мл в отдельные чашки Петри и добавляют 15–20 мл расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °C. При использовании поверхностного метода распределите каждый образец объемом 1,0 см3, разделенный на порции примерно равного размера, на соответствующее количество (не менее двух) высушенных на поверхности пластин, содержащих TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

- Выполните процедуру от a) до b), используя одновременно другие растворы для тестового продукта.

- Водный контроль Nw: Выполните процедуру от a) до b), но вместо раствора для тестового продукта наберите пипеткой 10 см3 жесткой воды (см. 5.2.2.7) или - в случае готовых к использованию продуктов – воды (см. 5.2.2.2). В отличие от b) производят 10-5 разведений из нейтрализованной тестовой смеси Nw  для инкубации и подсчета.

- Выполните процедуру от a) до d) с применением других обязательных и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

5.5.2.3 Контроль экспериментальных условий «А» (Валидация выбранных экспериментальных условий или проверка отсутствия летального исхода в условиях испытаний)

- Перенести пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (5.5.2.2), в пробирку. Добавляют  1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Незамедлительно включите секундомер, перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и поместите пробирку в водяную баню (см. 5.3.2.2) с выдержкой при температуре θ  на 2 мин (± 10 с). По истечении этого времени добавьте 8,0 см3 жесткой воды (см. 5.2.2.7). (в случае готовых к использованию продуктов: вода (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды).  Перезапустите секундомер в начале добавления. Перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и поместите трубку в водяную баню с выдержкой при температуре θ на время контакта t. Непосредственно перед завершением t снова перемешайте (см. 5.3.2.6 a)).

- По завершении времени t берут  образец 1,0 см3 смеси A в двух экземплярах и внесите посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.2.4 Контроль нейтрализатора «В» (Проверка отсутствия токсичности нейтрализатора)

- Перенесите пипеткой 8,0 см3 нейтрализатора, использованного в испытании (см. 5.5.2.2), и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2) в пробирку. Добавляют  1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Включить секундомер в начале добавления, перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и поместите пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин ± 10 с. Незадолго до окончания этого времени перемешайте (см. 5.3.2.6 a)).

- По истечении этого времени берут  пробу 1,0 см3 этой смеси B в двух экземплярах и внесите посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.2.5 Валидация метода «С» (валидация нейтрализации разбавления)

- Перенести пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.2.2), в пробирку. Добавьте 1,0 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, 8,0 см3 тестового раствора продукта только самой высокой концентрации, использованной в тесте (см. 5.5.2.2). Перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и поместите трубку в водяную баню с выдержкой θ на время t. Непосредственно перед завершением t снова перемешайте (см. 5.3.2.6 a)).

Примечание – Нет необходимости готовить наивысшую концентрацию исследуемого раствора продукта в 1,25 раза выше производной (фактически протестированной) концентрации, хотя во время валидации метода раствор разбавляют мешающим веществом и разбавителем (8 + 1 +1). В тесте Na количество нейтрализатора по отношению к тестируемому раствору продукта намного выше.

- По завершении t перенесите 1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.2).  Перезапустите секундомер в начале добавления, перемешайте (см. 5.3.2.6 a)) и поместите пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с). Добавляют  1,0 см3 валидационной суспензии (5.4.1.5). Включите секундомер в начале добавления и перемешайте (см. 5.3.2.6 a)). Поместите пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20  ± 1) °C на 30 мин ± 1 мин. Незадолго до окончания этого времени снова перемешайте [5.3.2.6a)]. По истечении этого времени берут  пробу 1,0 см3 смеси C в двух экземплярах и внесите посев, используя метод глубинного посева или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.6.

5.5.2.6 Инкубация и подсчет тестовой смеси, а также контрольной и проверочной смесей

- Инкубируют   (см. 5.3.2.3) чашки от 20 до 24 ч. Отбраковать все чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Подсчитайте чашки и определите количество колониеобразующих единиц. Инкубируют   чашки еще от 20 до 24 ч. Не пересчитывайте чашки, в которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитайте оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используйте наибольшее число для дополнительной проверки

- Отмечают  для каждой чашки точное количество колоний, и запишите > 330 для любых количеств, превышающих 330, и определите значения VC в соответствии с 5.6.2.2.

- Рассчитайте количество КОЕ/см3 в тестовых смесях Na и NW и в смесях для проверки A, B и C, используя методы, приведенные в 5.6.2.3 b), 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Проверить согласно 5.7.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Определения терминов и сокращения

5.6.1.1 Обзор различных суспензий / испытательных смесей

N и NV представляют бактериальные суспензии, Na представляет бактерицидную тестовую смесь, NW представляет тестовую смесь в контроле с водой, A (контроль экспериментальных условий), B (контроль нейтрализатора), C (метод валидации) представляют различные контрольные тестовые смеси.

N, NV, NV0, Na и A, B, C представляют количество клеток, подсчитанное на мл в различных тестовых смесях в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 — Количество клеток на см3 в различных испытываемых смесях

|  | Количество клеток на см3 в бактериальных суспензиях | Количество клеток на см3 в тестовых смесях в начале времени контакта (время = 0) | Количество выживших клеток на см3 в тестовых смесях по завершению времени контакта t (A), или 5 мин (B), или 30 мин (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | N Испытываемая суспензия | N/20 (= теоретическое число на носителе) | Na, Nw (до нейтрализации) |
| Контроли | Nv Подтверждающая суспензия | Nvo (Nv0 = Nv / 10) | A, B, C |

5.6.1.2 Значения Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

Значение Vc - это количество КОЕ, рассчитанное на 1,0 см3 образца.

5.6.2 Расчёт

5.6.2.1 Общие положения

Первый шаг – это определение значений Vc, второй – расчёт N, Nа, Nw, Nv, Nv0, A, B и C. Третий шаг – расчёт редукции R (см. 5.8).

5.6.2.2 Определение значений Vc

- обычные пределы для подсчёта бактерий  на чашках с агаром составляют от 15 до 300 колоний для плесени и от 15 до 300 колоний. В настоящем стандарте допускается отклонение на 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330.

Примечание – Нижний предел (14) - чем больше вариация, тем меньше значение, подсчитанное в образце (1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам.  Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчету на одной чашке), например, две чашки на 1 см3 образца с 11 КОЕ и 5 КОЕ дают значение Vс, равное 16. Верхний предел (330) отражает неточность подсчета конфлюэнтных колоний и задержку роста из-за истощения питательных веществ. Это относятся только к подсчету на одной чашке и не обязательно к образцу.

- В соответствии с количеством чашек, используемых на 1 см3 образца (см. 5.6.1.2), определяют и записывают значения Vс.

Примечание – Если для определения значения Vс  использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует записать подсчеты из расчета на одну чашку.

Если количество на одной чашке превышает 330, укажите это число как «> 330». Если использовалось более одной чашки на 1 см3 пробы и хотя бы одна из них показывает число больше 330, укажите это значение Vс как «больше чем суммы подсчетов», например для         «> 330, 280, 305» отчет «> 915». Укажите значение, если Vс  меньше 14 (но замените его на «<14» для дальнейших вычислений в случае Na).

- Только значения Vс в соответствующих пределах счета учитываются для дальнейших вычислений, за исключением случая Na (см. 5.6.2.4).

5.6.2.3 Расчёт N и Nw

- N - количество клеток на см3 в тестовой суспензии (см. 5.4.1.4). Поскольку вычисляют значения двух разведений тестовой суспензии (см. 5.4.1.4 по отношению к 5.4.1.6), рассчитайте количество КОЕ / мл как средневзвешенное количество по следующей формуле:

N=cn1+0,1n210-7 ,                                                             (1)

где c - сумма учтённых значений Vc;

n1 - количество значений Vc, учитываемых при нижнем разбавлении, то есть 10-7;

n2 - количество значений Vc, учитываемых при высшем разбавлении, то есть 10-8;

107 - коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению.

Округлите полученные результаты  с точностью до двух десятичных знаков. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округлить предыдущую цифру до следующего ближайшего четного числа. Продолжайте пошагово, пока не получите две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример  –  (в КОЕ / см3)

- NW - количество клеток на мл в тестовой смеси (см. 5.5.2.2 d)) по завершении времени контакта и до нейтрализации. Это в десять раз выше, чем значения VC (5.5.2.6) из-за добавления нейтрализатора (см. 5.5.2.2 b) и d)). Рассчитайте количество КОЕ/см3 как среднее значение разведения 10-5 по формуле (2):

NW=c×10n×10-5

где c - сумма с учетом значений Vc;

n - количество учитываемых значений Vc.

5.6.2.4 Расчёт Na

Na - количество выживших на мл тестовой смеси (см. 5.5.2.2 a)) по завершении времени контакта и до нейтрализации. Это в десять раз выше, чем значения Vc (см. 5.5.2.6) из-за добавления нейтрализатора (см. 5.5.2.2 b)).

- Рассчитайте среднее значение Na0, Na-1, Na-2, Na-3 для каждого шага разбавления по формуле (3):

Na0, Na-1,Na-2,Na-3=c×10n

где c - сумма учтённых значений Vc;

n - количество учитываемых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего, либо выше верхнего предела, выразите результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

- Повторяющиеся значения Vc Na-1 : 2,16

Na-1=<14+16×102= <150×101=<1500= <1.5×103

- Повторяющиеся значения Vc Na-2: > 330,290

Na-2=>330+290× 102= >3100 ×102= >310.000= >3.1×105

- Повторяющиеся значения Vc Na0 ,>990, > 870 (3 чашки на 1,0 см3 образца)

Na0=>990+870×102=>9300×100= >9300= >9.3×103

- Для расчета Na  используйте только результаты Na0, Na-1, Na-2, Na-3, когда одно или оба значения Vc находятся в пределах подсчета. Исключения и правила для особых случаев:

Если все последующие разведения Na показывают средние значения «больше чем», в качестве результата берите только самое высокое разведение Na (10-3).

Пример –

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na = > 3 300 × 103 = > 3,3 × 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 330 | > 330 | = > 3 300 |  |
| Na-1 | > 330 | > 330 | => 3 300 |  |
| Na-2 | > 330 | > 330 | => 3 300 |  |
| Na-3 | > 330 | > 330 | => 3 300 |  |

Если все последующие разведения Na0, Na-1, Na-2, Na-3показывают средние значения «меньше чем», в качестве результата для Na используйте только самое низкое разведение (100).

Пример –

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na = < 160 = < 1,6 × 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | < 14 | 18 | = < 160 |  |
| Na-1 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |
| Na-3 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |

Если одно или оба повторяющихся значения Vc только в одном разведении Na находятся в пределах подсчета, используйте этот результат как Na.

Пример – (2 чашки на 1 см3 образца):

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na = 1 015 × 101= 1,0 × 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | = > 6 600 |  |
| Na-1 | 96 | 107 | = 1 015 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |
| Na-3 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |

Если более высокое разведение в двух последовательных разведениях Na показывает среднее значение «меньше чем», а меньшее разведение показывает среднее значение «больше чем», принимайте только меньшее разведение в качестве значения Na.

Пример – (2 чашки на 1 см3 образца):

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na = > 6 425 × 101 => 6,4 × 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | = > 6 600 |  |
| Na-1 | > 660 | > 625 | = > 6 425 |  |
| Na-2 | < 14 | 29 | = < 215 |  |
| Na-3 | < 14 | < 14 | = < 140 |  |

- Используйте максимум 2 последующих разведения для расчета Na как средневзвешенное значение. Правила для особых случаев:

Если одно или оба повторяющихся значения Vc в трех или более последовательных разведениях Na (включая Na0) находятся в пределах подсчета (например, Na-2: 17, 23; Na-1: 120, 135; Na0: 308,> 330) весь тест недействителен (см. 5.7).

Если два последующих разведения Na показывают повторяющиеся значения Vc в пределах подсчета, рассчитайте Na как средневзвешенное значение, используя формулу (4):

Na=c×102.2 ×10z                                                                 (4)

где c - сумма с учетом значений Vc;

z - коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению, например, Na-2 - более низкое разведение по сравнению с Na-3.

Если в двух последующих разведениях Na оба значения Vc более высокого разведения находятся в пределах подсчета и одно значение V Vc более низкого разведения составляет «больше чем», рассчитайте Na как средневзвешенное значение, используя формулу (4).

Пример –

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na=(>330+300+46+57)×102.2×100=>3 331.8=>3.3×103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 330 | 300 | > 3 150 |  |
| Na-1 | 46 | 57 | 515 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |
| Na-3 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

Если в двух последовательных разведениях Na одно из значений дубликатов более высоких разведений показывает «<14», принимайте только меньшее разведение в качестве результата для Na.

ПРИМЕР 7

|  | Vc1 | Vс2 | среднее × 10 | Na = > 3 155 × 102 = > 3,2 × 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 330 | > 330 | = > 3 300 |  |
| Na-1 | > 330 | > 330 | = > 3 300 |  |
| Na-2 | 301 | > 330 | = > 3 155 |  |
| Na-3 | < 14 | 26 | = < 200 |  |

5.6.2.5 Расчет Nv и Nv0

NV - количество клеток на мл валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Это в десять раз больше, чем подсчеты с точки зрения значений Vc (5.4.1.5) из-за шага разбавления 10-1             (см. 5.4.1.5  b)).

NV0 - количество клеток на мл в смесях A, B или C (см. 5.6.2.5) в начале времени контакта (время 0). Учитывается одна десятая среднего значения Vc для Nv (см. 5.4.1.6 c)).

Рассчитайте NV и NV0 по следующей формуле (5) и (6):

NV=c ×10n                                                                     (5)

Nv0=cn                                                                         (6)

где c - сумма с учетом значений Vc;

n - количество учитываемых значений Vc.

5.6.2.6 Расчет A, B, C (контроль и метод валидации)

A, B и C - количество выживших в контроле экспериментальных условий (см. 5.5.2.3), контроле нейтрализатора (см. 5.5.2.4) и валидации метода (см. 5.5.2.5) по завершении времени контакта t (A) или определенного времени 5 мин (B) и 30 мин (C). Они соответствуют среднему значению Vc смесей A, B и C, взятых в расчет.

Рассчитайте A, B и C по формуле (7):

A,B,C=cn                                                                        (7)

где

c - сумма с учетом значений Vc;

n - количество учитываемых значений Vc.

Проверка методологии

5.7.1 Общие положения

Испытание действительно, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.3; и

- выполнены требования 5.8.2  и он не аннулируется результатом, описанным в             5.6.2.4 c) (первый особый случай).

5.7.2 Контроль средневзвешенных  значений

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последовательных разведений (например, «N»), отношение среднего значения двух результатов не должно быть выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются за число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.2 b)) принимаются за число верхнего предела.

Пример – для N: 10-7 разведение: 168 + 215 КОЕ, разведение 10-8:

20 + <14 КОЕ; (168 + 215) / (20 + 14) = 383/34 = 11,26 = от 5 до 15).

Примечание – Когда подсчеты, полученные на чашках, выходят за пределы, установленные для определения значений  Vc (см. 5.6.2.2), проверьте средневзвешенное значение, как указано выше, но используйте только значения Vc  в пределах подсчета для N.

5.7.3 Основные ограничения

Для каждого тест-организма проверьте, что:

а1) N составляет от 1,5  109  КОЕ/см3 до 5,0  109  КОЕ/см3           (9,17  lgN  9,70);

а2) Nw не менее 1,4  107  КОЕ/см3  (lgNw ≥ 7,5) и не более 0,05 × N (lgNw ≤ (lgN – 1,3))

Примечание – Разбавление, вызванное добавлением нейтрализатора, учитывается в пределах Nw. Нижний предел (7,15) - это минимальное значение Nw, позволяющее продемонстрировать требуемое R (5.8.1). Верхний предел отражает разбавление N перед сушкой на носителе (5.5.1.6).

- Nvo составляет от 30 до 160 КОЕ/см3 (3,0 × 101 и 1,6 × 102) (Nv составляет от 3,0 × 102 до 1,6 × 103 КОЕ/см3)

- A, B, C равны или больше 0,5 × Nv0

- Контроль средневзвешенных значений (см. 5.7.2): Коэффициент не ниже 5 и не выше 15.

Выражение результатов и прецизионность

Сокращение (R = Nw/ Na) выражается логарифмом.

Для каждого тест-организма записывают количество КОЕ/см3 в водном контроле Nw (см. 5.6.2.3 b)) и результаты теста Na (см. 5.6.2.4).

Для каждой концентрации продукта и каждого условия эксперимента вычислите и запишите сокращение десятичного логарифма отдельно по формуле (8):

R=NwNa     или lgR=lgNW-lgNa                                         (8)

Для контроля и валидационной записи NV0 (см. 5.6.2.5), результаты A, B и C (см. 5.6.2.6) и их сравнение с NV0 (см. 5.7.3 c)).

5.8.2 Контроль активного и неактивного раствора для испытаний продукта (см. 5.4.2)

По крайней мере, одна концентрация на испытание (см. 5.5.2.2 a-c)) должна демонстрировать сокращение lg на 5  или более, и по крайней мере одна концентрация должна демонстрировать снижение lg менее чем на 5.

5.8.3 Ограничение тест-организма и бактерицидной концентрации

Для каждого тестируемого организма запишите самую низкую концентрацию продукта, прошедшего тест (lg R> 5). Запишите в качестве возможного тест-организма, тест-организм, требующий наивысшей из этих концентраций (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Самая низкая концентрация продукта, действующего на предельный тест-организм, - это бактерицидная концентрация, определенная в соответствии с настоящим европейским стандартом.

5.8.4 Прецизионность, повторный анализ

Принимая во внимание точность методологии, определенную статистическим анализом на основе данных, полученных в результате совместного исследования, рекомендуется повторить тест. Повторный анализ означает полную процедуру тестирования с отдельно подготовленными тестами и валидационными суспензиями. Повторение испытания может быть ограничено возможным тест-организмом.  Среднее значение результатов повторного анализа, а не каждый отдельный результат, должен демонстрировать сокращение lg, как минимум на 5, а также должно быть рассчитано и зарегистрировано.

Интерпретация результатов - заключение

В зависимости от выбранных экспериментальных условий (обязательных или обязательных и дополнительных) бактерицидные концентрации, определенные в соответствии с настоящим Европейским стандартом, могут различаться (пункт 4).

5.9.2 Бактерицидная активность

5.9.2.1 Бактерицидная активность общего предназначения

Считается, что продукт соответствует стандарту EN 14561, если он демонстрирует в ходе действующего испытания сокращение lg на 5 в течение 60 мин, или меньше, при температуре 20 °C с выбранным мешающим веществом (чистые и / или грязные условия) в условиях, определенных настоящим Европейским стандартом, если тест-организмами являются Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae.

Бактерицидная концентрация общего предназначения - это концентрация, действующая в отношении ограничивающего штамма.

5.9.2.2 Бактерицидная активность специального назначения

Бактерицидная концентрация специального назначения – это концентрация тестируемого продукта, для которой продемонстрировано сокращение lg на 5 в действующем испытании в дополнительно выбранных условиях тестирования. Продукт считается прошедшим контроль в обязательных условиях стандарта СТ РК EN 14561.  Бактерицидная концентрация специального назначения может быть ниже, чем концентрация общего предназначения.

5.9.3 Свойства

Продукт, прошедший испытание, характеризуется как химическое дезинфицирующее средство для инструментов, обладающих бактерицидной активностью в условиях, характерных для практического использования.

Протокол испытания

Протокол испытаний должен ссылаться на настоящий стандарт (например,                       СТ РК EN 14561). Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- идентификацию испытательной лаборатории;

- идентификацию клиента;

- идентификацию образца:

- наименование товара;

- номер партии и - при наличии - срок годности;

- производитель - если не известен: поставщик;

- дата доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

- действующее (ие) вещество (а) и их концентрация (и) (необязательно);

- внешний вид товара;

- подбор нейтрализатора

Должны быть представлены полные сведения об испытании для валидации нейтрализатора;

- экспериментальное условие

- дата (даты) тестирования (период анализа);

- разбавитель, используемый для раствора тестового продукта (жесткая вода или дистиллированная вода);

- концентрация тестового продукта

- описание разбавленного продукта;

- время воздействия(ий);

- температура (ы) испытания;

- мешающие вещества(с);

- устойчивость и внешний вид смесей во время процедуры (мешающее вещество плюс тестовая суспензия, нейтрализованная тестовая смесь Na), обратите внимание на образование любого осадка или флокулянта;

- температура инкубации;

- нейтрализатор

- качественный анализ используемых тест-организмов;

- время высыхания на носителе;

- Результаты испытаний:

- контроль и валидация;

- оценка бактерицидной активности;

- количество повторных анализов на тест- организм;

- особые замечания;

- заключение

- местонахождение, дата и идентификационная подпись

Примечание – Пример типового протокола испытаний приведен в приложении D.

Приложение A

(информационное)

Указанные штаммы в национальных коллекциях

| Pseudomonas aeruginosa: | ATCC CIP DSM NCIMB | 15442 103467 939 10421 |
| --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus: | ATCC CIP DSM NCTC NCIMB | 6538 4,83 799 10788 9518 |
| Enterococcus hirae: | ATCC CIP DSM NCIMB | 10541 58,55 3320 8192 |

Приложение B

(информационное)

Подходящие нейтрализаторы

B.1 Общие положения

Массы, приведенные в B.2 и B.3, относятся к безводным солям.

Списки в B.2 и B.3 являются не полными и можно использовать другие реактивы.

B.2 Нейтрализаторы

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- лецитин 3 г/дм3; полисорбат 801) 30 г/дм3; тиосульфат натрия 5 г/дм3; L-гистидин    1 г/ дм3; сапонин 30 г/дм3 в разбавителе (см. 5.2.2.4) или в фосфатном буфере                          0,0025 моль/дм3;

- фосфатный буфер 0,25 моль/дм3:

| KH2PO4 | 34 г (EPIII); |
| --- | --- |
| вода (5.2.2.2) | 500 мл; |
| доводят pH до (7,2 ± 0,2) | гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/дм3; |
| вода (см. 5.2.2.2) | 1000 см3 |

Стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1);

- свежий яичный желток разбавленный до 5 % (об./Об.) или 0,5 % (об./Об.);

- 30 г/дм3 полисорбат 806); 4 г/дм3 аурилсульфата натрия; лецитин 3 г/дм3;

- 5 % (об. / Об.) Свежего яичного желтка; 40 г/дм3 полисорбат 80;

- 7 % (об. / Об.) конденсат этиленоксида жирного спирта; 20 г/дм3 лецитина; 4 %      (об./Об.) Полисорбат 80;

- 4 % (об./Об.) Этиленоксидный конденсат жирного спирта; 4 г / л лецитина;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3;

- глицин как функция концентрации продукта;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3;

- эмульсия фосфолипидов (коммерческая) в концентрации 50 мг/см3 (разведение от 1 до 10);

- тиогликолят натрия 0,5 г /дм3 или 5 г /дм3;

- L-цистеин 0,8 г /дм3 или 1,5 г / дм3;

- тиомаловая кислота 0,075 % (об. / Об.) (pH доведен до 7 гидроксидом натрия NaOH);

- тиосульфат натрия в концентрации 5 г / дм3;

- эритроциты лошади 100 г / дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица этих ферментов катализирует разложение 1 μмоль перекиси водорода в минуту при температуре (25 ± 1) °C и pH = 7;

- полисорбат 80 30 г/дм3; сапонин 30 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; L-цистеин 1 г/дм3.

B.3 Нейтрализатор добавлен в агар для подсчета:

- 10 % (об./Об.) раствора, содержащего 0,7 г/дм3 лецитина и 5 % (мас. / Об.) Полисорбат 80;

- 10 % (об./Об.) раствора, содержащего 10 г/дм3 лецитина и 5 % (мас. / Об.) Полисорбат 80;

- 10 % (об. /Об.)  раствора, содержащего 1,5 % (об. / Об.) Свежего яичного желтка и 5 % (мас. / Об.) Полисорбат 80.

Приложение C

(информационное)

Графическое изображения метода испытаний

Для испытания (Na) и контроля воды (Nw) см. Рисунок С.1.

Условные обозначения

| 1 Тестовая суспензия (N) 2 Валидационная суспензия(Nv) 3 мешающее вещество 4 Жесткая вода 5 Нейтрализатор (20°C) | 6 Разбавитель 7 Растворы для тестового продукта 9 вода 10 Смесь |
| --- | --- |

Рисунок C.1 – Испытание (Na) и контроль воды (Nw)

Для валидации смотреть Рисунок С.2

Условные обозначения

| 1 Тестовая суспензия (N) 2 Валидационная суспензия(Nv) 3 мешающее вещество 4 Жесткая вода 5 Нейтрализатор (20°C) | 6 Разбавитель 7 Растворы для тестового продукта 9 вода 10 Смесь |
| --- | --- |

Рисунок C.2 – Валидация

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

- Все названия и примеры в приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в настоящем стандарте.

- В качестве примера приведены только результаты одного повторного испытания на Pseudomonas aeruginosa.

HHQ Лаборатории

Антисептвиль / Евроландия

Тел. ++ 011.57 83 62-0

Факс ++ 011-57 83 62-19

e-mail:h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытаний

СТ РК EN 14561, Бактерицидная активность

(обязательные и дополнительные условия)

1 Клиент: Centipede Formulations Inc., Mannheim / Euroland

2 Образец дезинфицирующего вещества

Название продукта: Z

Номер партии: 91-71-51

Производитель или - если неизвестен - поставщик: Centipede Formulations Inc. (Производитель)

Условия хранения (темп. и др.): Комнатная температура, темнота

Внешний вид продукта: Жидкий, прозрачный, желтоватый

Действующее (ие) вещество (а) и их концентрация: Не указано

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода

3 Сроки испытаний

Дата поставки товара: 06.06.2005

Даты испытаний: см. «Результаты испытаний» (Прилагается).

4 Условия эксперимента

Разбавитель продукта: жесткая вода; концентрации испытуемого продукта: см. «Результаты испытаний» (Прилагается)

Обязательные условия: тест-организмы: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538 и Enterococcus hirae ATCC 10541;Температура испытаний 20 °C; Время контакта: 60 мин; мешающее вещество 0,3 г / л бычьего альбумина = чистые условия;

Температура инкубации: 36 °C

Дополнительные условия: тест- организмы: Proteus hauseri ATCC 13315.

Температура испытаний: 30 °C; Время контакта: 15 мин; мешающее вещество 0,3 г / л бычьего альбумина = грязные условия;

Температура инкубации: 36 °C

Особые замечания по результатам:

Все проверки и валидации были в основных пределах.

По крайней мере, одна концентрация продукта продемонстрировала сокращение lg менее чем 5. Во время проведения испытания, осадка не было (тестовые смеси были однородными).

5 Результаты испытаний: См. прилагаемые документы

6 Заключение:

Для продукта Z (партия 91-71-51) бактерицидная концентрация общего назначения, определенная в соответствии со стандартом EN 14561 (обязательные условия) при чистом условии, составляет:

0,75 % (об/об)

Среднее сокращение в шести повторных анализах с ограничивающим тестовым организмом Pseudomonas aeruginosa составляло 1,2 × 105. Taphylococcus aureus и Enterococcus hirae были протестированы один раз и показали сокращение lg не менее чем на 5 при более низкой концентрации, чем Pseudomonas aeruginosa.

Для продукта Z (партия 91-71-51) бактерицидная концентрация специального назначения, определенная в соответствии со стандартом EN 14561 при температуре 30°C, с временем контакта 15 минут в грязных условиях с использованием Proteus hauseri                ATCC 13315 в качестве тест- организма, составляет:

0,5% (об. / Об.)

Антисептвиль, 10.10.2005

Александра Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Результаты тестов (количественный бактерицидный тест-носитель)

| EN 14561 | (Стадия 2, этап.2) |  |  |  | Наименован продукта:.........Z.................... |  |  |  |  |  |  | Серия №: |  | ..91-71-61.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель: |  | Centipede… Formulation Inc. ............... |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид товара: жидкий, прозрачный, желтоватый.. |  |  |  |  |
| Условия хранения (темп. и др.): |  |  |  |  |  |  | ....комнатная температура, темнота... |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбавитель используемый для растворов тестовых продуктов:. жесткая вода.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид разведения продукта: .чистый, прозрачный... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубинный метод посева |  |  |  |  |  | Поверхностный метод |  |  |  |  | Число чашек .2. / мл |  |  |  |
| Нейтрализатор: Лецитин 3,0 г/л в разбавителе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура испытаний: 20°C |  |  |  | Мешающее вещество: бычий альбумин 0,3 г/л……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-организм: |  |  | P. aeruginosa ATCC 10231. Время высыхания на носителе: 40 мин (не 60 мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температураинкубации.:36°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя лаборатория. №: QS..58/00.... |  |  |  |  |  |  |  | Дата испытания :2002-03-04. |  |  |  |  | Ответственное лицо: Fang... |  |
| Подпись:..Fang.. |  |  |  |  |  |  |  |

Валидация и контроль

| Валидационная суспензия (Nvo) |  |  |  | Контроль экспериментальных условий (A) |  |  |  | Контроль нейтрализатора (B) |  |  |  | Валидация метода (C) Концентрация продукта: 1,0 мл/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 |
| 19+19 | 25+21 | 38 | 46 | 18+27 | 27+24 | 45 | 51 | 20+18 | 25+19 | 38 | 44 | 18+16 | 20+14 | 34 | 34 |
| = 42 |  |  |  | = 48 |  |  |  | = 41 |  |  |  | = 34 |  |  |  |
| 30 of Nvo 160? да нет |  |  |  | of A is 0,5x of Nvo? да нет |  |  |  | of B is 0,5x of Nvo? да нет |  |  |  | of C is 0,5x of Nvo? да нет |  |  |  |

| Тестовая суспензия | Тестовая суспензия (N): | N | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | wm = 157,7 × 107 = lgN = 9,20 9,17 lgN 9,7 ? да нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль воды |  | 10-7 | 92+58 | 78+87 | 150 | 165 |  |
| Тест |  | 10-8 | 4+11 | 9+8 | 15 | 17 |  |

| Контроль воды (NW): | NW | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | × 10 = 195 × 10-5 7,15 lg NW =7,29 ( lgN –1,3) ? да нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-5 | 7+8 | 13+11 | 15 | 24 |  |

|  | Конц. продукта % | Стадия разбавления | Кол-во на чашку |  | Vc1 | Vc1 | Lg Na = Lg ( or wm) + 1 | lgR (lgNw = 7,29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 % | 100 | >330+>330 | >330+>330 | >660 | >660 | > 4,81 *используется для расчета | < 2,48 | 60 |
|  |  | 10-1 | >330+315 | 324+305 | >645* | 629* |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 39+40 | 20+33 | 79* | 53* |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 3+5 | 2+4 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  | 0,75 % | 100 | 8+8 | 8+12 | 16* | 20* | 2,26 | 5,03 | 60 |
|  |  | 10-1 | 1+0 | 3+1 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 0+0 | 0+0 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 0+0 | 0+0 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  | 1,0 % | 100 | 3+0 | 1+1 | < 14* | < 14* | < 2,15 | > 5,14 | 60 |
|  |  | 10-1 | 0+0 | 0+0 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 0+0 | 0+0 | < 14 | < 14 |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 0+0 | 0+0 | < 14 | < 14 |  |  |  |

| Примечания: Пояснения: Vc = количество на мл (одна чашка или более) = среднее значение Vc1 and Vc2 wm =средневзвешенное значение | R = сокращение (lg R = lgNW – lgNa) If Na 140 , lg R = > [lg NW – 2,15] См. 5.6.2 to 5.6.2.5 для правил расчета! |
| --- | --- |

Приложение E

(информационное)

Информация о применении и интерпретации стандартов химических дезинфицирующих средств и антисептиков1)

E.1 Применение и интерпретация методов испытаний

Общие рекомендации по применению и интерпретации методов испытаний в соответствии с Европейскими стандартами для химических дезинфицирующих средств и антисептиков следующие:

- Все «рекомендации по применению» химических дезинфицирующих веществ и антисептиков должны подтверждаться результатами тестов согласно европейским стандартам на бактерицидное, микобактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, противодрожжевое, спороцидное и вирулицидное действие, которые подходят для предполагаемой области и метода применения.

- Химические дезинфицирующие вещества и антисептики должны быть подвергнуты определенной программе испытаний, которая будет включать стадии 1, стадии 2, этап 1 и стадии 2, этап 2, за исключением ситуаций, указанных в пунктах e), f ) и g).

- «Рекомендации по применению» могут быть подтверждены результатами испытаний стадии 3, которые подходят для предполагаемой области и метода применения.

- Различные шаги и стадии определены следующим образом:

- стадия 1: тестовые суспензии для определения основной активности продукта;

- стадия 2, этап 1: тестовые суспензии в условиях, характерных для практического использования;

- стадия 2, этап  2: другие лабораторные испытания, например, обработка рук, жидкое дезинфицируещее средство и тесты поверхности, моделирующие практические условия;

- стадия 3: экплутационные испытания в практических условиях.

- Допускается, что для определенных приложений тесты стадии 2, этап  1 и стадии 2, этап  2 могут предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные тесты стадии 1 могут не иметь значения.

Для приложений, в которых для поддержки «рекомендаций по использованию» используются тесты стадии 2, этап  1 и стадии 2, этап  2, без тестов стадии 1, должно быть дано обоснование для исключения тестов стадии 1. Такие приложения будут указаны либо в самом европейском стандарте, либо в дополнительном европейском стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации тестов.

- Допускается, что для определенных приложений тестовые суспензии стадии 2, этап  1 могут предоставить достаточно информации для конкретного приложения, и что дополнительные тесты стадии 2, этап  2 могут не иметь значения.

Для приложений, в которых тесты стадии 2, этап  1 без тестов стадии 2, этап  2 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование исключения тестов стадии 2, этап  2. Такие приложения будут указаны либо в самом европейском стандарте, либо в дополнительном европейском стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации тестов.

- Принято считать, что для определенных приложений стадии 2, этап  2 вместе с тестами стадии 1 могут предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные тесты стадии 2, этап  1 могут не иметь отношения.

Для приложений, в которых тесты стадии 2, этап 2 без тестов стадии 2, этап  2 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование исключения тестов стадии 2, этап  2. Такие приложения будут указаны либо в самом европейском стандарте, либо в дополнительном европейском стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации тестов.

- Все заявления о бактерицидных, фунгицидных и спороцидных свойствах «биоактивных веществ» должны подтверждаться соответствующими тестами стадии 1.

E.2 Руководство по интерпретации тестов на химические дезинфицирующие средства и антисептики

Отдельный стандарт (или стандарты), который будет использоваться в качестве «Руководства по интерпретации тестов на химические дезинфицирующие средства и антисептики», будет подготовлен после согласования стандартных методов испытаний. Настоящий европейский стандарт подробно определяет взаимосвязь различных тестов друг с другом и «рекомендации по использованию».

Библиография

- European Pharmacopoeia – edition 1997, suppl. 2000: Water for injections  (Европейская фармакопея - издание 1997 г., доп. 2000: Вода для инъекций)

- EN 13727, Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area – Test method and requirements EN 13727 (Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Количественный суспензионный тест для оценки бактерицидной активности химических дезинфектантов для инструментов медицинского назначения. Метод испытаний и требования)

- EN 14820, Single-use containers for venous blood specimen collection (EN 14820, Контейнеры для сбора образцов венозной крови)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353-2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева

) Номера АТСС – это номера коллекций штаммов, предоставленные Американскими коллекциями типовых культур (АТСС). Эта информация дается для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения CEN.

1) Одноразовое стерильное оборудование - приемлемая альтернатива многоразовой посуде.

2) Vortex® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого европейского стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

1) КОЕ / мл = колониеобразующие единицы на миллилитр

1) Графическое представление этого метода см. В Приложении C.

1) Аналитическое качество, без гидролиза в соответствии с ЕP. TWEEN 80 – является примером подходящего продукта, доступного на рынке. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения указанного продукта CEN.

1) CEN/TC 216 обращает внимание читателя настоящего европейского стандарта на соглашения, которые были достигнуты в отношении взаимосвязи между настоящим европейским стандартом и будущими европейскими стандартами. Следует соблюдать данные, указанные в настоящем приложении при использовании европейских стандартов на химические дезинфицирующие средства и антисептики