Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 1

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СТ РК EN 15267–1

(EN 15267-1:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems.  Part 1.

General principles, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 15267-1:2009 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15267-1:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 1. General principles (Качество воздуха. Сертификация автоматизированных систем измерения. Часть 2. Общие принципы).

Европейский стандарт EN 15267-1:2009 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 264 «Качество воздуха».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочному европейскому стандарту, приведена в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 1

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

# Дата введения 2020 -__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы, включая общие регламенты и требования, для сертификации качества продукции автоматизированных измерительных систем (АИС) для контроля качества окружающей воздушной среды и выбросов от стационарных источников. Сертификация данного продукта состоит из следующих последовательных этапов:

a) испытание функциональных характеристик автоматизированной измерительной системы;

b) первоначальная оценка системы менеджмента качества изготовителя АИС;

d) сертификация;

c) надзор.

- Настоящий стандарт распространяется на сертификацию всех АИС для мониторинга качества окружающей воздушной среды и выбросов от стационарных источников, для которых в стандартах имеются функциональные критерии и методы проведения испытаний.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 14211:2012 Ambient air quality. Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence (Качество окружающей воздушной среды. Стандартный метод измерения концентрации диоксида азота и монооксида азота методом хемилюминесценции).

EN 14212:2012 Ambient air quality. Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence (Качество окружающей воздушной среды. Стандартный метод измерения концентрации диоксида серы 
с помощью ультрафиолетовой флуоресценции).

Проект, редакция 1

EN 14625:2012 Ambient air quality. Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry (Качество окружающей воздушной среды.  Стандартный метод измерения концентрации озона с помощью ультрафиолетовой фотометрии).

EN 14626:2012 Ambient air quality. Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy (Качество окружающей воздушной среды. Стандартный метод измерения концентрации угарного газа методом неразрушающей инфракрасной спектроскопии).

EN 14662-3:2015 Ambient air quality. Standard method for measurement of benzene concentrations. Part 3. Automated pumped sampling with in situ gas chromatography (Качество окружающей воздушной среды. Стандартный метод измерения концентрации бензола. Часть 3. Автоматизированный отбор проб с накачкой с помощью газовой хроматографии непосредственно на месте).

EN 15267-2:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 2. Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process (Качество воздуха. Сертификация автоматизированных измерительных систем. Часть 2. Первоначальная оценка системы менеджмента качества изготовителя АИС и последующий послесертификационный надзор за процессом производства).

EN 15267-3:2008 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 3. Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources (Качество воздуха. Сертификация автоматизированных измерительных систем. Часть 3. Функциональные критерии и методы проведения испытаний автоматизированных измерительных систем для мониторинга выбросов от стационарных источников)

EN 45011:1998 General requirements for bodies operating product certification systems (Общие требования к органам, управляющим системами сертификации продукции).

EN ISO 9001:2015 Quality management systems. Requirements (Системы менеджмента качества. Требования).

EN ISO/IEC 17021:2015 Conformity assessment.  Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента)

EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используется) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Автоматизированная измерительная система; АИС (automated measuring system; AMS): Совокупность всех измерительных приборов и дополнительных устройств для получения результата измерения.

Примечания

1 Помимо измерительного прибора (анализатора), как такового, АИС включает в себя средства для взятия проб (например, зонд, газовые трубки для отбора проб, расходомеры и регулятор, нагнетательный насос) и для подготовки проб (например, пылевой фильтр, предварительный сепаратор для мешающих веществ, охладитель, преобразователь). Данное определение также включает в себя испытание и настройку устройств, которые необходимы для функциональной проверки и, если это применимо, для ввода в эксплуатацию.

2 Термин «автоматизированная измерительная система» (АИС) обычно используется в Европе. Термины «система непрерывного контроля выбросов» (CEM) и «система непрерывного мониторинга качества окружающей воздушной среды» (CAM) также обычно используются в Великобритании и США.

3.2 Соответствующий орган (relevant body): Компетентный орган или орган по сертификации, назначенный компетентным органом, который осуществляет сертификацию автоматизированных измерительных систем.

3.3 Компетентный орган (competent authority): Организация, которая реализует требования законодательства Республики Казахстан и регулирует установки, которые должны соответствовать требованиям существующих документов по стандартизации.

3.4 Орган сертификации (certification body): Любой орган, управляющий системой сертификации продукции, или любой орган, аккредитованный в соответствии с EN ISO/IEC 17021 для сертификации систем менеджмента качества.

3.5 Изготовитель (manufacturer): Организация, расположенная в указанном месте или местах, которая осуществляет или контролирует такие этапы производства, оценки, обработки и хранения продукта, которые позволяют ей принять на себя ответственность за постоянное соответствие продукта и его сертификацию, и берет на себя в этой связи все обязательства.

Примечание – Термин «изготовитель» используется вместо «организация» в соответствии с                              EN ISO 9001. Для целей настоящего стандарта они являются взаимозаменяемыми.

3.6 Испытательная лаборатория (test laboratory): Лаборатория, аккредитованная по EN ISO/IEC 17025 для проведения эксплуатационных испытаний автоматизированных измерительных систем в соответствии с действующими документами по стандартизации.

3.7 Продукт (product): Автоматизированная измерительная система.

3.8  Техническая документация (technical documentation): Информация по эксплуатации автоматизированных измерительных систем, например, руководства по эксплуатации.

3.9 Нормативный документ (reference document): Документ, который регулирует производство и конструкцию АИС и упоминается в протоколе испытаний.

Примечание – Нормативно-технические документы могут включать чертежи, спецификации, инструкции и компьютерный код.

3.10 Связанный документ (related document): Документ, не упоминаемый в протоколе испытаний.

Примечание – Связанный документ может быть использован, например, для подробной информации об изготовлении комплектующих изделий.

3.11 Диапазон сертификации (certification range): Диапазон, в котором автоматизированная измерительная система испытывается и сертифицируется на соответствие надлежащим эксплуатационным критериям.

Примечания

1 Нижний предел обычно является пределом обнаружения АИС и часто считается равным нулю.

2 Как правило, чем ниже диапазон сертификации, тем выше функциональные характеристики АИС. Кроме того, АИС обычно удовлетворительно работает при более высоких значениях в пределах диапазона измерений.

3.12 Надзор (surveillance): Систематическая повторение деятельности по оценке соответствия как основа поддержания действительности заявления о соответствии.

Примечания – Для целей настоящего стандарта надзор сосредоточен на системе управления качеством изготовителя, чтобы гарантировать, что автоматизированные измерительные системы продолжают соответствовать стандарту, по которому они сертифицированы.

3.13 Законодательство (legislation):  Директивы, акты, постановления и правила.

4 Сокращения

АИС – Автоматизированная измерительная система

ЕА – Европейское сотрудничество по аккредитации

ЕС – Европейский союз

МФА – Международный форум по аккредитации

МС – Многостороннее соглашение

СОК – Система обеспечения качества

5 Принципы

5.1 Испытание функциональных характеристик автоматизированной измерительной системы

Эксплуатационные испытания состоят из комбинации лабораторных испытаний и испытаний в условиях эксплуатации. Лабораторные испытания предназначены для оценки того, может ли автоматизированная измерительная система (АИС) в контролируемых условиях соответствовать функциональным критериям, установленным для соответствующих функциональных характеристик. Испытания в условиях эксплуатации в течение как минимум трех месяцев предназначены для оценки того, может ли АИС продолжать работать и удовлетворять соответствующим функциональным критериям при реальном применении. Для мониторинга выбросов, испытания АИС в условиях эксплуатации проводятся на промышленной установке, представляющей предполагаемое применение АИС, для которого изготовитель запрашивает аттестацию. Для АИС мониторинга окружающей воздушной среды испытания в условиях эксплуатации проводятся на объектах, указанных в рамочной директиве по оценке и управлению качеством окружающей воздушной среды [3] и сопутствующих дочерних директивах [4], [5], [6] и [7], а также в соответствующих стандартах.

АИС испытывается для проверки её функциональных характеристик на соответствие критериям, указанным в соответствующем стандарте по функциональным характеристикам и испытанию АИС. Испытания проводятся испытательной лабораторией, аккредитованной в соответствии со EN ISO/IEC 17025, по методике проведения испытаний, указанной в соответствующем стандарте.

Существующие стандарты включают в себя:

– EN 15267-3 для АИС для мониторинга выбросов от стационарных источников;

– EN 14211, EN 14212, EN 14625, EN 14626 и EN 14662-3 для АИС для контроля качества окружающей воздушной среды;

– другие стандарты, которые в настоящее время находятся в стадии подготовки и которые определяют функциональные критерии и методики проведения испытаний для АИС для мониторинга выбросов от стационарных источников или контроля качества окружающей воздушной среды.

5.2 Первоначальная оценка системы обеспечения качества изготовителя АИС

Как правило, АИС претерпевает конструктивные изменения в течение всего срока службы, и необходимо убедиться, что после таких изменений АИС все еще отвечает требуемым функциональным критериям. Поэтому для того, чтобы соответствовать этим функциональным критериям, изготовитель контролирует производство и проектирование АИС, используя систему менеджмента качества, которая соответствует требованиям, указанным в EN 15267-2.

Соответствие требованиям EN 15267-2 определяется первичной оценкой системы менеджмента качества изготовителя. Эта первоначальная оценка может быть проведена соответствующим органом, или стороной, действующей от имени соответствующего органа, или органом по сертификации, аккредитованным в соответствии со EN ISO/IEC 17021, если требования EN 1557-2 были включены в сертифицированную систему менеджмента качества (напр. EN ISO 9001). В последнем случае первоначальная оценка может быть сосредоточена только на дополнительных требованиях EN 15267-2.

5.3 Сертификация

Протоколы испытаний АИС и первоначальной оценки системы менеджмента качества изготовителя рассматриваются соответствующим органом на предмет соответствия действующим стандартам. В случае удовлетворительного результата, соответствующий орган выдает сертификат соответствия для АИС.

Если изготовители, испытательные лаборатории и соответствующие органы отвечают требованиям серии EN 15267, то такое соответствие обеспечивает средства для взаимного признания между соответствующими органами.

Соответствующий орган должен рассматривать заявки на основе взаимного признания таким образом, чтобы свести к минимуму расходы и административную нагрузку на изготовителя. Это должно включать использование простых административных процедур для проверки того, что все необходимые детали, сертификаты и протоколы были представлены.

Соответствующим органам рекомендуется создать центральный реестр, содержащий список сертифицированных АИС. Реестр должен предоставлять отслеживаемые ссылки на оригиналы сертификатов и подтверждающую информацию.

5.4 Надзор

После сертификации соответствующий орган обеспечивает периодический надзор за процессом производства и функциональными характеристиками сертифицированных АИС.

Этот постсертификационный надзор обычно осуществляется организацией, которая провела первичную оценку системы менеджмента качества изготовителя согласно EN 15267-2, описанному в пункте 5.2.

6 Функции и обязанности

6.1 Общие положения

Ниже описаны функции и обязанности изготовителя АИС, испытательной лаборатории и соответствующего правомочного органа. Изготовитель должен быть независимым от соответствующего органа и любой стороны, действующей от имени соответствующего органа и испытательной лаборатории. Функции и обязанности соответствующего органа и испытательной лаборатории могут выполняться одной организацией, если она имеет соответствующую аккредитацию.

6.2 Функции и обязанности изготовителя

Изготовитель должен:

– сделать первоначальное обращение к испытательной лаборатории и/или соответствующему органу для испытания функциональных характеристик АИС;

Примечание – При первом обращении будь то в испытательную лабораторию или в соответствующий орган рекомендуется с согласия изготовителя проинформировать другую сторону, с тем чтобы объем испытаний и предполагаемое применение (т.е. контроль окружающей воздушной среды, тип промышленной установки), для которого требуется сертификация, могли быть определены в процессе консультации. После согласования объема испытаний и области применения можно приступать к испытаниям.

– представить в испытательную лабораторию две идентичные АИС для испытания функциональных характеристик и предоставить всю необходимую информацию для проведения испытаний;

Примечание – Изготовитель может представить более двух идентичных АИС для того, чтобы завершить проведение испытаний быстрее, запустив лабораторные испытания и испытания в условиях эксплуатации параллельно.

– создать, поддерживать и эксплуатировать систему менеджмента качества, соответствующую требованиям EN 15267-2;

– получить первичную оценку системы менеджмента качества для подтверждения ее соответствия требованиям стандарта EN 15267-2 соответствующим органом, или стороной, действующей от его имени, или органом по сертификации, аккредитованным в соответствии со EN ISO/IEC 17021, если требования EN 15267-2 были включены в сертифицированную систему менеджмента качества;

– обеспечить гарантии качества и контроль производства таким образом, чтобы все сертифицированные АИС продолжали соответствовать действующим функциональным критериям;

– контролировать и оценивать изменения в конструкции, а также вести детальный учет изменений в АИС в рамках технической документации для каждой сертифицированной АИС в соответствии с требованиями EN 15267-2;

Примечание – Оценка может включать полное или частичное повторное испытание модифицированной АИС. Изготовитель может обратиться за консультацией в испытательную лабораторию и соответствующий орган относительно необходимости полного или частичного повторного испытания после внесения изменений в конструкцию. Любое повторное испытание может быть проведено изготовителем или, по запросу изготовителя, испытательной лабораторией.

– регистрировать методы и результаты повторных испытаний в технической документации, как указано в EN 15267-2, если АИС требует частичного или полного повторного испытания;

– уведомить испытательную лабораторию (желательно ту, которая проводила первоначальные испытания для сертификации) и соответствующий орган об изменениях в АИС.

6.3 Функции и обязанности испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория должна:

– создать, поддерживать и эксплуатировать систему менеджмента, аккредитованную согласно EN ISO/IEC 17025, где область аккредитации включает в себя действующие стандарты по мониторингу и испытаниям;

Примечания

1 Для испытания АИС для мониторинга выбросов от стационарных источников действующие стандарты мониторинга и испытаний включают EN 1557-3, EN 14884 и другие стандарты, которые в настоящее время находятся в стадии подготовки и которые определяют функциональные критерии и методики проведения испытаний для АИС для мониторинга других выбросов от стационарных источников, а также CEN/TS 15675, который усовершенствует EN ISO/IEC 17025 для применения к измерениям выбросов из дымовых труб, которые являются частью испытаний АИС в условиях эксплуатации.

2 При испытании АИС для мониторинга качества окружающей воздушной среды действующие стандарты по мониторингу и испытаниям включают в себя стандарты EN 14212, EN 14211, EN 14626, EN 14625 и EN 14662-3 и другие Европейские стандарты, которые в настоящее время находятся в стадии подготовки и определяют функциональные критерии и методики испытаний для АИС для мониторинга качества окружающей воздушной среды.

– оценить соответствие АИС функциональным критериям, определенным в действующих стандартах, путем проведения испытаний в соответствии с методиками испытаний, указанными в этих стандартах;

– инструктировать изготовителя по вопросам пригодности АИС для различных применений (т.е. мониторинга окружающей воздушной среды, промышленных установок) и диапазонов измерений в соответствии с требованиями, определенными в соответствующем стандарте;

– при необходимости и от имени изготовителя подавать заявки в соответствующий орган на сертификацию АИС;

– оценивать любые изменения в конструкции АИС по запросу изготовителя и, если они влияют на первоначальную сертификацию, уведомлять соответствующий орган о таких изменениях и сообщать изготовителю и соответствующему органу, если требуется проведение повторных испытаний.

6.4 Функции и обязанности соответствующего органа

Соответствующий орган должен:

– быть аккредитованным по EN 45011 для сертификации АИС в соответствии с требованиями данного стандарта, если соответствующий орган является органом по сертификации;

– иметь соответствующие методики для сертификации АИС в соответствии с требованиями настоящего стандарта, если соответствующий орган является неаккредитованным компетентным органом;

– предоставлять изготовителю, испытательной лаборатории и органу по сертификации систем менеджмента качества рекомендации по организации и требованиям сертификации, если изготовитель включил требования EN 15267-2 в сертифицированную систему менеджмента качества;

– оценивать протоколы испытаний и определять, аккредитована ли испытательная лаборатория надлежащим образом для проведения испытаний и подтверждают ли данные заявку на сертификацию, включая предлагаемую сферу действия;

– проверять подтверждения того, что производитель АИС имеет систему менеджмента качества, соответствующую требованиям EN 15267-2;

Примечания

1 Если изготовитель включил требования EN 15267-2 в сертифицированную систему менеджмента качества (например EN ISO 9001) первичная оценка системы менеджмента качества может быть проведена сторонним органом по сертификации, аккредитованным по EN ISO/IEC 17021.

2 Если изготовитель уже имеет сертифицированную систему менеджмента качества, то первоначальная оценка может быть сосредоточена только на дополнительных требованиях EN 15267-2.

– поддерживать, в случае необходимости, связь с соответствующим национальным компетентным органом;

– выдавать сертификаты с соответствующей областью сертификации;

Примечание – Область сертификации включает измеряемые компоненты, диапазоны сертификации, технологические применения и любые ограничения применения.

– выдавать сертификаты на государственном или русском языке;

– добавлять АИС в свой официальный реестр сертифицированных АИС;

- обеспечивать периодическое проведение постсертификационного надзора за процессом производства и функциональными характеристиками сертифицированных АИС.

7 Порядок сертификации

7.1 Общие положения

На рисунке А.1 представлены основные этапы, связанные с получением сертификации автоматизированной измерительной системы.

7.2 Испытание функциональных характеристик автоматизированной измерительной системы

При подаче заявки на проведение испытаний изготовитель должен согласовать с испытательной лабораторией и соответствующим органом диапазоны и области применения АИС в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации, законодательства и национального компетентного органа, для которых будет запрашиваться сертификация.

Примечание – Изготовитель может сначала обратиться в испытательную лабораторию и попросить ее взаимодействовать от его имени с соответствующим органом или наоборот. Какой бы вариант ни был выбран, важно, чтобы все стороны были полностью информированы.

Испытания должны проводиться в соответствии с требованиями соответствующего стандарта. Если АИС не выдерживает хотя бы одно из испытаний, то испытания должны быть прекращены. Если изготовитель устраняет причины любых сбоев и повторно представляет АИС на испытания, то испытания должны начинаться вновь с момента в программе, согласованного с испытательной лабораторией и соответствующим органом по согласованию с изготовителем. Подробная информация об этом повторном запуске испытаний должна быть занесена в протокол испытания.

По завершении программы испытаний испытательная лаборатория составляет протокол испытаний и направляет его изготовителю и соответствующему органу. Если АИС соответствует требованиям действующего стандарта, то протокол испытаний должен включать рекомендацию по сертификации с указанием применяемых диапазонов (т.е. сертификации и дополнительных диапазонов), пригодность АИС для определенных областей применения, а также любые квалификационные замечания.

7.3 Первоначальная оценка системы менеджмента качества изготовителя

Система менеджмента качества изготовителя должна быть оценена на соответствие EN 15267-2.

Если требования EN 15267-2 включены в несертифицированную систему менеджмента качества, изготовитель должен обратиться в соответствующий орган с просьбой организовать первичную оценку.

Если требования EN 15267-2 включены в сертифицированную систему менеджмента качества (например, EN ISO 9001) изготовитель может запросить сторонний орган по сертификации, аккредитованный в соответствии со 
EN ISO/IEC 17021, для проведения первоначальной оценки. В этом случае первоначальная оценка должна быть сосредоточена только на дополнительных требованиях EN 15267-2. При выборе этого варианта важно, чтобы соответствующий орган был проинформирован.

При получении оценки от третьей стороны изготовитель должен предоставить экспертный отчет об оценке соответствующему органу как часть своей окончательной заявки на сертификацию.

7.4 Сертификация

Соответствующий орган должен рассмотреть заявку, протокол испытаний, оценку системы менеджмента качества изготовителя и любые другие подтверждающие документы.

Информация, подлежащая представлению изготовителем при подаче заявки, должна включать следующее:

– предполагаемый диапазон сертификации и любые дополнительные диапазоны;

– измеряемые компоненты и приложения для технологических процессов или мониторинг окружающей воздушной среды, для которых запрашивается сертификация;

– описание АИС;

– результаты испытаний функциональных характеристик АИС, как того требует действующий стандарт;

– подтверждение соответствия системы менеджмента качества EN 15267-2;

– документы изготовителя и сопутствующие документы.

Примечание – Документы изготовителя могут представлять собой инструкции, листы технических данных и рекламно-коммерческую литературу.

При наличии достаточных подтверждений для сертификации АИС соответствующий орган должен выдать изготовителю сертификат соответствия и внести АИС в свой официальный реестр сертифицированных АИС.

Пример типовой формы сертификата приведен в Приложении В.

В сертификате должно быть четко указано следующее:

– уникальный идентификатор типа автоматизированной измерительной системы;

– стандарт, определяющий функциональные критерии;

– диапазоны измерений, минимальные диапазоны сертификации (при необходимости, дополнительные диапазоны) для каждого сертифицированного измеряемого компонента;

– соответствующие производственные процессы или применения для мониторинга окружающей воздушной среды;

– пригодность автоматизированных измерительных систем, испытанных в соответствии со EN 15267-3, для установок, соответствующих для крупных установок по сжиганию топлива и/или сжиганию отходов;

– конкретную ссылку на протокол испытаний функциональных характеристик от испытательной лаборатории.

7.5 Надзор

После сертификации соответствующий орган должен обеспечить, чтобы периодически осуществлялся надзор за процессом производства и функциональными характеристиками сертифицированной АИС с целью определения постоянного соответствия действующему стандарту. Этот надзор должен включать в себя проведение аудитов контроля качества внесения изменений в конструкцию со стороны изготовителя, изготовления АИС и эффективного реагирования на жалобы пользователей.

Надзор должен осуществляться не реже одного раза в год. Ежегодные аудиты должны проводиться на территории завода-изготовителя (где производится и испытывается АИС); см. 3.5) в соответствии с требованиями EN ISO 19011. Должна быть проведена детальная проверка соответствия изготовленной АИС действующим функциональным критериям. Должны быть отмечены подробности любых несоответствий, способных повлиять на функциональные характеристики АИС относительно действующих функциональных критериев. В случае обнаружения несоответствия действующим функциональным критериям от изготовителя должны быть потребованы любые корректирующие действия. Эти действия должны быть официально проверены и приняты в ходе последующего аудита. В случае, если дальнейшая проверка покажет, что несоответствия не были устранены, соответствующий орган должен рассмотреть вопрос об аннулировании сертификата АИС.

Примечание – В ходе аудита аудитор может засвидетельствовать эффективность испытаний, проводимых изготовителем на сертифицированной АИС.

7.6 Экспертиза сертификатов

Соответствующий орган должен постоянно держать под контролем действительность сертификации АИС, принимая во внимание отчеты о технических изменениях в АИС, постсертификационный надзор, любые изменения в технических требованиях, о которых уведомляют компетентные органы, и жалобы пользователей.

Приложение А
(информационное)

Процессы подачи заявки и оценки

Изготовитель подает заявку на сертификацию в соответствующий орган

Имеется ли отчет(ы) об испытаниях?

Испытание функциональных характеристик АИС в испытательной лаборатории

нет

да

Соответствующий орган рассматривает заявку и оценивает отчет

Имеются ли данные аудита СМК?

Пост-сертификация

Надзор за СМК

Сертификация

Оценка АИС СМК изготовителя

нет

да

Достаточно ли данных для сертификации или продолжения сертификации?

Предоставление обоснования изготовителю

нет

да

Рисунок A.1 — Иллюстрация процессов подачи заявки и оценки

Приложение B

(информационное)

Пример шаблона сертификата

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Настоящим удостоверяется, что АИС:

[наименование АИС]

изготовленная:

[имя и адрес изготовителя]

была оценена [название соответствующего органа] и признана соответствующей:

[действующий стандарт с датой публикации]

Сертификационные диапазоны:

[сертифицированные диапазоны]

Сертификат выдается в соответствии с условиями, указанными в данном сертификате.

Номер проекта:

Сертификат №:

Первоначальная сертификация:

Настоящий сертификат выдан:

Удостоверяющее должностное лицо: [место для подписи]

[имя удостоверяющего должностного лица]

[имя, адрес, номера телефона и факса и адрес электронной почты, в зависимости от того, что подходит для соответствующего органа].

Утвержденная заявка

Заявка на сертификацию, запрашиваемая изготовителем, предназначалась для использования на [установка/тип производственного процесса или применение для контроля окружающей воздушной среды].

Пригодность продукта для данного применения оценивалась на основе трехмесячного испытания [название АИС] на [тип установки/производственный процесс или применение для контроля окружающей воздушной среды].

Любой потенциальный пользователь должен по согласованию с изготовителем убедиться в том, что данная АИС пригодна для [установка/производственный процесс или применение для контроля окружающей воздушной среды], на которых она будет установлена.

Основания сертификации

Данная сертификация основана на следующем(ых) протоколе(ах) испытаний и на оценке [наименование соответствующего органа] и постоянном надзоре за продуктом и процессом производства:

Протокол испытания: [Название и адрес испытательной лаборатории]

Протокол №: [уникальный номер протокола испытаний и дата его выдачи]

Сертифицированный продукт

Данный сертификат распространяется на АИС, соответствующую следующему описанию: [общее описание сертифицированной АИС]

Общие примечания

Данный сертификат основан на оборудовании, прошедшем испытания. Изготовитель несет ответственность за то, чтобы текущее производство соответствовало стандарту, определенному в настоящем сертификате. Изготовитель обязан поддерживать утвержденную систему менеджмента качества, контролируя производство сертифицированной продукции. Как изделие, так и системы менеджмента качества подлежат регулярному контролю.

Если будет установлено, что сертифицированное изделие больше не соответствует действующему стандарту, следует немедленно уведомить об этом [название соответствующего органа] по адресу, указанному на странице 1.

Сертификационные знаки, которые могут быть применены к продукту или использованы в рекламных материалах, определены в нормативных документах [название соответствующего органа].

Данный документ остается собственностью [название соответствующего органа] и возвращается по запросу соответствующего органа.

Библиография

[1]  Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (Директива 2001/80/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года об ограничении выбросов в воздух определенных загрязняющих веществ от крупных мусоросжигательных заводов).

[2] Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste (Директива 2000/76/EC Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 года о сжигании отходов).

[3] Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management (Директива Совета 96/62/EC от 27 сентября 1996 года по оценке и управлению качеством атмосферного воздуха).

[4] Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (Директива Совета 1999/30/EC от 22 апреля 1999 года, касающаяся предельных значений для диоксида серы, диоксида азота и оксидов азота, твердых частиц и свинца в атмосферном воздухе).

[5] Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air (Директива 2000/69/EC Европейского парламента и Совета от 16 ноября 2000 года, касающаяся предельных значений для бензола и оксида углерода в атмосферном воздухе).

[6] Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air (Директива 2002/3/EC Европейского парламента и Совета от 12 февраля 2002 года, касающаяся озона в атмосферном воздухе).

[7] Directive 2004/107/EC of the European Parliament and the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air (Директива Европейского парламента и Совета 2004/107/EC от 15 декабря 2004 года, касающаяся мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе).

[8] EA-6/01:1999, EA Guidelines on the application of EN 45011 (EA-6/01:1999, Руководство ЕА по применению стандарта EN 45011).

[9] EN ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment. Vocabulary and general principles (EN ISO/IEC 17000:2004, Оценка соответствия. Словарь и общие принципы).

[10] EN 14884:2005 Air quality. Stationary source emissions. Determination of total mercury: automated measuring systems (EN 14884-2005 Качество воздуха. Выбросы от стационарных источников. Определение общего содержания ртути: автоматические измерительные системы).

[11] CEN/TS 15675:2007 Air quality. Measurements of stationary source emissions. Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements (CEN/TS 15675:2007 Качество воздуха. Измерения выбросов от стационарных источников. Применение стандарта EN ISO/IEC 17025:2005 для периодических измерений).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) | ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements (Системы менеджмента качества – Требования) | IDT | СТ РК ISО 9001–2016 Системы менеджмента качества. Требования |
| EN ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента) | ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (Оценка соответствия - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента - Часть 1: Требования) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17021-1 – 2015 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования |
| Окончание таблицы В.А1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17025 – 2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

Таблица В.А2 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 15267-2:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 2. Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process | IDT | СТ РК EN 15267-2* «Качество воздуха. Сертификация автоматизированных систем измерения. Часть 2. Первоначальная оценка системы менеджменты производителей автоматизированных систем измерения постаттестационный надзор за производственным процессом» |
| EN 15267-3:2008 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 3. Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources | IDT | СТ РК EN 15267-3* «Качество воздуха. Сертификация автоматизированных систем измерения. Часть 3. Критерии эффективности и |
| Окончание таблицы В.А2 |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
|  |  | процедуры испытаний автоматизированных систем измерения для мониторинга выбросов из стационарных источников» |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: надзор, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: надзор, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор					        Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					        Калдарбек А.А.