НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

Часть 1

Определения и требования для общей рентгенографии

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет определения и требования части IEC 62494 к показателю экспозиции для изображений в цифровых рентгеновских системах.

Стандарт применим к цифровым рентгеновским системам формирования проекционных рентгеновских снимков при общей рентгенографии, например, таким как:

- системы компьютерной радиографии (SR), основанные на применении стимулируемых люминофоров;

- системы с применением твердотельных панелей;

- CCD устройства (приборы с зарядовой связью ПЗС).

Системы для получения маммографических или дентальных рентгенограмм не относятся к области применения настоящего первого издания.

Cтандарт определяет показатель экспозиции только при одиночном облучении. изображения, сформированные при многократных облучениях (например, при томосинтезе, методом двух экспозиций или многими экспозициями на одну рентгенограмму), не входят в область применения настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

IEC/TR 60788:2004 Medical electrical equipment – Glossary of defined terms (Медицинское электрооборудование. Словарь определенных терминов)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по IEC TR 60788, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Условия калибровки (calibration conditions): Условия, при которых определяют показателя экспозиции.

3.2 Калибровочная функция (calibration function): Сигнал в зоне интереса как функция воздушной кермы на приемнике изображения при соответствующих условиях калибровки.

___________________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.3 Поверхность детектора (detector surface): Доступная площадь, непосредственно прилегающая к плоскости приемника изображения.

Примечание: После удаления всех частей (включая отсеивающий растр и компоненты системы автоматического контроля экспозиции, если применимо), которые возможно вывести из-под рабочего пучка без повреждения цифрового рентгеновского детектора

[IEC 62220-1-2:2007, определение 3.3]

3.4 Показатель отклонения, DI (deviation index, DI): Количественное значение отклонения реального показателя экспозиции от заданного значения показателя экспозиции.

3.5 Цифровой приемник рентгеновского изображения (digital x-ray imaging device): Устройство на основе твердотельного цифрового рентгеновского детектора, включающее используемые на практике защитные элементы, усиливающую и цифровую электронику, компьютерную технику, обеспечивающее исходные данные (DN, CDU) изображения.

[IEC 62220-1:2003, определение 3.5]

Примечание: Могут быть включены защие элементы, такие как отсеивающие растры или компоненты автоматической экспонометрии (АЕС).

3.6 Рентгеновская цифровая система (digital x-ray imaging system): Рентгеновское оборудование, использующее цифровой приемник рентгеновского изображения для перевода проекции изображения в цифровой формат, включающее также подсистемы, обеспечивающие обработку, дисплей, печать и хранение изображений.

3.7 Показатель экспозиции, EI (exposure index, EI): Измеренное значение сигнала детектора на излучение в опорной зоне изображения на изображении, полученном в рентгеновской цифровой системе.

Примечание: Для заданного качества излучения сигнал, создаваемый в детекторе, пропорционален воздушной керме на приемнике изображения (или экспозиции).

3.8 Воздушная керма на приемнике изображения, К (image receptor air kerma, К): Воздушная керма в плоскости поверхности детектора в свободном воздухе (за исключением вторичного рассеянного излучения).

3.9 Обратная калибровочная функция (inverse calibration function): Значение воздушной кермы на приемнике изображения как функция сигнала в зоне интереса при соответствующих условиях калибровки.

3.10 Исходные данные, DN (original data, DN): Необработанные данные, по которым ведется коррекция в соответствии с настоящим стандартом.

[9 IEC 62220-1:2003, определение 3.12].

Примечание: Отношение исходных данных к воздушной керме на приемнике изображения может быть нелинейным, например, логарифмической характеристикой или зависимостью, выраженной в виде квадратного корня.

3.11 Необработанные данные (raw data): Значения сигнала пикселей, считанные непосредственно после аналого-цифрового преобразования с цифрового приемника рентгеновского изображения без программной коррекции (см. IEC 62220-1:2003, определение 3.14)

3.12 Опорная область изображения (relevant image region): Подобласть, наиболее важная для исследования, или подобласть изображения, содержащая диагностически значимую информацию.

Примечание: Обычно это область, по которой следует оптимизировать параметры экспозиции.

3.13 Заданный показатель экспозиции, EIT (target exposure index, EIT): Ожидаемое значение показателя экспозиции непосредственно в процессе экспозиции приемника рентгеновского изображения.

Примечание: Заданный показатель экспозиции может зависеть от типа детектора, вида исследования, задачи диагностики и других параметров.

3.14 Сигнал в зоне интереса, V (value of interest, V): Основные значения данных в области интереса изображения.

Примечание: Основные значения данных представляют собой статистические значения, регистрируемые в центре зоны интереса. Они могут относиться к различным величинам, измеренным как средние, медианные или модельные.

4 Требования

4.1 Получения исходных данных

Независящие от коррекции изображения необработанные данные применяются для создания исходных данных при определении калибровочной функции и показателя экспозиции.

Все последующие коррекции, если они используются, должны быть проведены таким же образом, как и при обычном клиническом применении:

- замена необработанных данных дефектных пикселей на соответствующие данные;

- коррекция сглаживания поля, состоящая, например в следующем:

- коррекция нелинейности радиационного поля;

- коррекция отклонений чувствительности отдельных пикселей;

- увеличенная коррекция отдельных пикселей;

- коррекция скорости отклонений во время одного сканировании;

- коррекция геометрической дисторсии.

Примечания:

1. Некоторые детекторы исключают линейную обработку изображений по своим физическим принципам. До тех пор, пока эта обработка линейна и независима от изображения, эта обработка возможна.

2. Коррекция изображения считается независимой от изображения, если это коррекция применима ко всем элементам изображения, независимо от их содержания.

3. Процессы, используемые для преобразования изображения для его наилучшей презентации, такие как выравнивание углов, сглаживание шума, частотное выравнивание не считаются коррекциями, даже если они линейны и применимы ко всем элементам изображения.

4.2 Определение опорной области изображения и сигнала в зоне интереса

Определение опорной зоны изображения осуществляется в зависимости от ограниченных размеров пучка, задаваемых требованиями диагностики.

Выбор опорной зоны изображения может быть выполнен методами сегментации или другими методами приближения. Применяемый метод должен быть подробно задокументирован.

Примечание 1: Существует несколько методов для определения опорной зоны изображения. они могут быть основаны на представлении гистограмм, сегментации или их комбинации. опорная зона изображения не должна быть близкой к размерам всего изображения.

Примечание 2: Поскольку выбор опорной области изображения является важной ступенью при определении показателя экспозиции, для этих целей желательно использовать единый метод. возможно, в будущих версиях стандарта будет рассмотрен данный вопрос.

Значение сигнала в зоне интереса может быть рассчитано исходя из средних, медианных и модальных значений или других известных статистических методов для описания основных тенденций исходных данных в опорной области изображения. применяемый метод должен быть задокументирован.

Примечание 3: Следует обращать внимание на выбор метода, используемого для расчета основных тенденций, который бы не влиял на выходные величины. Методы, основанные на усредненных значениях величин, уменьшают влияние экстремальных значений.

Примечание 4: Основная информация о влиянии выбора опорной области изображения и сигнала в зоне интереса приведена в Приложении А.

4.3 Требования к показателю экспозиции

Показатель экспозиции EI зависит от сигнала в зоне интереса V в соответствии со следующей формулой:

EI  c0 g(v ) 	,									(1)

где g(v) специфическая функция калибровки, как это определено в 4.6 при константе c0= 100 мгр–1.

Примечание 1: Обратную калибровочную функцию рассчитывают для различных измеряемых данных в различных цифровых приемниках рентгеновского изображения

Показатель экспозиции рассчитывают после формирования изображения и ручного выбора режимов (т.е. когда автоматическое сегментирование или алгоритм для получения гистограмм не позволяет определить опорную зону изображения) так, чтобы оператор мог проанализировать изображение.

Примечание 2: Ограничение изображения является ступенью в процессе его получения. Это происходит либо благодаря действиям оператора, либо автоматически. Изображение при этом анализируется на дисплее или рабочей станции.

Если показатель экспозиции выходит за рамки реального диапазона обратной калибровочной функции (см. подпункт 4.6), это должно быть указано.

4.4 Калибровка показателя экспозиции

Показатель экспозиции EI должен быть рассчитан для рентгеновской цифровой системы для нормированного значения воздушной кермы на приемнике изображения по формуле

EI=c0 KCAL	,									 (2)

где KCAL значение воздушной кермы на приемнике изображения в мкГр при условиях калибровки и константе c0 = 100 Гр–1.

Должны быть выполнены следующие условия калибровки:

- галогенность облучения эффективной площади приемника изображения;

- значение воздушной кермы на премнике изображения при нормированном уровне на цифровом приемнике изображения;

- значение воздушной кермы на приемнике изображения определяется в воздухе без отсеивающего растра, как указано в приложении с;

- фиксированное качество излучения должно соответствовать указанному в приложении с;

- сигнал в зоне интереса, рассчитанный в опорной зоне изображения, должен отклоняться не более 10% по площади гомогенно облучаемой эффективной площади приемника изображения.

Условия, необходимые для обеспечения функции калибровки, так же как временной интервал между экспозициями и обработкой в CR процессоре, должны быть указаны изготовителем.

Примечание: Для различных методов цифровой рентгенографии отношение между показателем экспозиции EI и значением воздушной кермы на приемнике изображения будет отличаться от формулы (2) из-за зависимости отклика сигнала детектора от энергии, рассеянного излучения и других факторов.

4.5 Определение калибровочной функции

Калибровочную функцию f(K) определяют из соотношения между значением воздушной кермы на приемнике изображения KCAL и сигналом в зоне интереса VCAL для определенного качества излучения по серии одинаково экспонированных изображений. Значение калибровочной функции f(K) определяют по формуле:

VCAL = f (KCAL )	,									(3)

где VCAL значение сигнала в зоне интереса в опорной области изображения, которая выбирается в центральной области, соответствующей 10% галогенно облучаемой эффективной площади приемника изображения. это соотношение должно быть измерено в значениях воздушной кермы приемника изображения в условиях, при которых эксплуатируется цифровое устройство для преобразования рентгеновского изображения. промежуточные значения f(K) могут быть интерполированы из измеренных значений.

Параметры дополнительного фильтра и анодное напряжение для получения требуемого качества излучения, указанные в Приложении C, должны быть задокументированы.

4.6 Определение обратной калибровочной функции

Обратную калибровочную функцию g(VCAL ) определяют по формуле

KCAL = g(VCAL )= f -1 ) VCAL 	,							(4)

Формула определяет значение воздушной кермы на приемнике изображения как функцию сигнала в зоне интереса для соответствующих условий калибровки.

Обратную калибровочную функцию g(V) следует использовать для расчета показателя экспозиции в соответствии с формулой (1) для любых методов рентгенографии.

Если показатель экспозиции обеспечивается рентгеновской цифровой системой, изготовитель или потребитель должны указать обратную калибровочную функцию и уровень воздушной кермы на приемнике изображения, при котором обратная калибровочная функция может быть использована для расчета значения воздушной кермы на приемнике изображения от сигнала в зоне интереса при условиях калибровки. нормированная обратная калибровочная функция должна иметь неопределенность менее 20% (коэффициент перекрытия 2).

Примечание: Термины «неопределенность» и «коэффициент перекрытия» определены в Руководстве по выражению неопределенности в измерениях [2].

4.7 Требования к показателю отклонения

Показатель отклонения определяет числовое отклонение от заданного показателя экспозиции для заданного типа исследования в конкретной цифровой рентгеновской системе.

Если значение заданного показателя экспозиции обеспечено с помощью цифровой рентгеновской системы, показатель отклонения должен быть вычислен по формуле:

DI=10 log10			EIET	,						(5)

где EI – показатель экспозиции реального изображения, а EIT – заданный показатель экспозиции цифровой рентгеновской системы исследуемого типа.

Примечания:

1.Для этих целей заданный показатель экспозиции для различных исследований и типов преобразований должен быть указан на рентгеновские цифровые системы в конкретных значениях. эти значения могут быть установлены профессиональными обществами или ответственными организациями.

2. Результирующее значение показателя отклонения от нуля соответствует случаю, когда действительное значение показателя экспозиции равно заданному показателю экспозиции; показатель отклонения соответствует ±1% для изменения на +25%/-20% показателя экспозиции.

Показатель отклонения должен быть рассчитан непосредственно по полученному изображению после регулировки вручную и программной обработки (т.е. когда автоматическая сегментация или построение гистограмм невозможны, чтобы корректировать опорную зону интереса), исходя из опыта оператора.

Приложение A

(информационное)

Свойства и использование показателя экспозиции

Показатель экспозиции и показатель отклонения служат для пользователя нормированными опорными данными. показатель экспозиции определяет относительное измерение уровня дозы на детекторе для рентгеновского изображения, получаемого с помощью конкретной рентгеновской цифровой системы. в соединении с клиническим опытом показатель экспозиции определяет дозу на детекторе для построения рациональных таблиц экспозиций.

Показатель экспозиции, установленный настоящим стандартом, имеет ряд полезных свойств. В настоящем приложении предпринята попытка их обозначить, так же, как и свойства показателя отклонения.

При прочих равных условиях (kV, фильтрация, SID, решетка) и одном и том же объекте показатель экспозиции конкретной рентгеновской цифровой системы линейно пропорционален воздушной керме на приемнике изображения. например, удваивание mAs приводит к удвоению показателя экспозиции.

В условиях калибровки (форма напряжения, заданное качество излучения) воздушная керма на приемнике изображения непосредственно зависит от показателя экспозиции в опорной области изображения, соответствующей 10% площади цифрового приемника рентгеновского изображения. это соотношение должно оказаться полезным для многих аспектов контроля качества рентгеновских цифровых систем (например, при технических настройках аппаратуры, проверке на постоянство параметров).

Показатель экспозиции имеет ограничения. это следует учитывать во избежание неверного представления и ошибочного использования показателей экспозиции. действительно, показатель экспозиции оказывается зависим от задачи исследования с использованием различных рентгеновских цифровых систем.

Показатель экспозиции в значительной степени зависит от опорной области изображения. поскольку настоящий стандарт не определяет выбора опорной области изображения, вполне возможны отклонения для различных рентгеновских цифровых систем. при выборе опорной области изображения необходимо учитывать, что типичные изображения в рентгенологии охватывают широкий диапазон значений воздушной кермы на приемнике изображения. типичный вид исходных данных рентгенограммы представлен на Рисунке А.1.

IEC 1303/08

Рисунок A.1 – Типичный пример исходных данных рентгенограммы с подчеркнутой опорной областью изображения

На Рисунке А.2 приведена гистограмма этой рентгенограммы. В этом примере значение пикселей представлено как 1 000 log(E), где Е относительное значение дозы в плоскости цифрового приемника рентгеновского изображения. зона серого цвета на рисунке а.2 построена по области внутри линии подчеркивания, эта зона включает в себя анатомические области, коллимированную зону и области попадания прямого (неослабленного) пучка. диапазон сигналов пикселей в этом случае более 2000, что соответствует коэффициенту более 100 для дозы в плоскости приемника. это достаточно часто встречающаяся ситуация для многих исследований. черная гистограмма получена из пикселей в зоне за пределами красной линии на рисунке а.1. это одно из возможных условий выбора опорной зоны изображения. диапазон сигналов пикселей этой гистограммы более 1000, что соответствует коэффициенту по дозе 10 [4]. таким образом, различный подход к выбору опорной области изображения может привести к различному значению показателя экспозиции.

Примечание: В целях проведения испытаний может оказаться полезной возможность интерактивного выбора опорной области изображения.

4  10

5

16 000

3  10

5

12 000

2  10

5

8 000

1  10

5

4 000

0

0

1 000	1 500

Значение пикселей

2 500

3 000

IEC 1304/08

Серая гистограмма для внутренней зоны и черная гистограмма для внешней (исключая область коллимированния и прямой экспозиции). Это один из возможных вариантов выбора опорной области изображения.

Рисунок A.2 – Гистограммы по исходным данным рентгенограммы, показанной на Рисунке А.1

Не менее значительным фактором, влияющим на показатель экспозиции, является возможность выбора измерения в любом месте для расчета сигнала в зоне интереса. этот выбор не определяется настоящим стандартом и остается открытым для рентгеновских цифровых систем. в зависимости от выбора гистограммы могут быть получены различные значения сигнала в зоне интереса. важно учитывать, что колебания показателя экспозиции в этом случае не будут чрезмерными, поскольку диапазон сигналов пикселов в условиях калибровки в опорной области изображения достаточно мал.

В результате даже при одинаковом показателе экспозиции, полученном для разных систем, экспозиции на реальных цифровых приемниках рентгеновского изображения могут оказаться различными. и наоборот, различные значения показателей экспозиции не обязательно ведут к различным дозам на цифровых приемниках рентгеновского изображения.

Еще одним важным ограничением при сравнении цифровых приемников рентгеновского изображения является различие в энергиях рентгеновского излучения и в геометрических условиях проведения исследования. однако настоящий стандарт предусматривает для калибровки только использование излучения одного качества. это приводит к значительной зависимости показателя экспозиции от технических параметров (кв, фильтров, фокусного расстояния, решетки) для цифрового приемника рентгеновского изображения каждого типа. таким образом, при калибровке даже двух рентгеновских цифровых систем в соответствии с настоящим стандартом, может быть получено различное значение для показателя экспозиции только из-за различия в качестве рабочего пучка. Зависимость чувствительности детектора для четырех исследуемых органов приведена на Рисунке А.3 [5].

Рисунок A.3 – Относительное значение воздушной кермы на приемнике изображения, необходимое для заданного сигнала детектора при четырех значениях качества рабочего пучка согласно ISO 9236-1

Стандарт ISO 9236-1 определяет для четырех условий излучения ориентировочные рентгеновские спектры и рассеянное излучение при исследовании конечностей (I), черепа (II), поясничного отдела позвоночника и толстой кишки (III) и грудной клетки (IV) при пленочной рентгенографии. На Рисунке А.3 показано относительное значение воздушной кермы на приемнике изображения на детекторе изображения, которое необходимо для получения фиксированного сигнала для каждого метода рентгенографии. для каждого детектора воздушная керма на приемнике изображения должна быть нормирована по условиям калибровки (80 kVp, 0,50 мм Cu и 1 мм AI на трубке) [5]. На Рисунке А.3 показано, что цифровой приемник рентгеновского изображения имеет зависимость от качества рентгеновского пучка при практических исследованиях. полный диапазон сигналов детекторов меняется с коэффициентом 2,78. в результате энергетические зависимости детекторов изображения будут соответствовать энергетической зависимости показателя экспозиции. таким образом, при сравнении показателей экспозиции различных цифровых приемников рентгеновского изображения особое внимание должно быть обращено на различие технических параметров (kV, фильтрация, SID, решетка).

Настоящее информативное приложение, включающее подробности свойств и ограничений показателя экспозиции, не является исчерпывающим, а скорее стимулирует пользователя к поискам более полного понимания особенностей показателя экспозиции, а соответственно и к его правильному использованию и интерпретации.

Приложение B

(информационное)

Свойства и использование показателя отклонения

При рентгенографии различных частей тела показатель экспозиции, необходимый для получения требуемого качества изображения, может изменяться в соответствии с задачами диагностики и клиническими показаниями при проведении процедуры, так же как и от типа детектора. показатель отклонения должен давать информацию оператору об обеспечении требуемого отношения сигнал/шум в опорной области изображения для заданной зоны исследования и рентгенографической техники.

Для этой цели должно быть указано значение заданного показателя экспозиции для определенной рентгеновской цифровой системы, а оператор должен скорректировать условия проведения исследований различных частей тела. это возможно вычислить, если для каждой рентгеновской цифровой системы правильно выбрать заданный показатель экспозиции. если не введены коррективы в данные таблиц экспозиции при выборе различных органов для исследований, это свидетельствует об избыточном показателе отклонения.

Для правильно выбранных условий экспозиции заданного органа показатель отклонения должен быть близок к нулю.

Переэкспонирование или недоэкспонирование соответственно имеет место при положительном или отрицательном значении показателя отклонения.

Соответственно, отклонения в экспозиции, вызываемые изменением геометрических условий съемки или условий коллимации, приводящим к пере- или недоэкспозиции, ведут к положительным или отрицательным значениям показателя отклонения.

Приложение C

(информационное)

Качество рабочего пучка излучения при калибровке

Качество излучения, используемого в условиях калибровки, должно характеризоваться следующими параметрами:

–	Слой половинного ослабления (6,8±0,3) мм алюминия,

–	Дополнительный фильтр 21 мм алюминия или 0,5 мм меди и 2 мм алюминия,

–	Анодное напряжение рентгеновской трубки в диапазоне от 66 до 74 кВ.

Регулировка напряжения на рентгеновской трубке должна быть такой, чтобы можно было обеспечить указанные выше значения слоя половинного ослабления.

Значение дополнительного фильтра и анодное напряжение рентгеновской трубки, использованные при калибровке, должны быть документированы.

Примечание 1. Качество излучения должно соответствовать RQA5 в соответствии с IEC 61267. Более подробно процедура обеспечения качества излучения описана в IEC 61267.

Примечание 2: Введение медного фильтра позволяет следить за общей толщиной дополнительного фильтра. значение 0,5 мм меди использовалось для минимизации разброса параметров рабочего пучка при цифровой рентгенографии при напряжении на трубке 80 кВ ±10% [3]. Дополнительный алюминиевый материал обеспечивает требуемое значение слоя половинного ослабления при удовлетворительном значении толщины общего фильтра. Дополнительный алюминиевый фильтр должен быть расположен на входной поверхности медного фильтра, чтобы исключить характеристическое излучение меди.

Измерение воздушной кермы на приемнике изображения KCAL, при калибровке показателя экспозиции (пункт 4.3) следует выполнять таким образом, чтобы значение KCAL соответствовало воздушной керме первичного пучка в воздухе. если приемник изображения не может быть удален из зоны рабочего пучка, воздушную керму следует измерять в среднем положении между коллиматором и детектором и регулировать с учетом разницы квадратов фокусного расстояния до измерителя экспозиции поверхности приемника изображения.

Примечание 3: Воздушная керма может быть измерена не только в центре, но и на краях рабочего пучка с последующей коррекцией результатов.

Примечание 4: Поскольку дополнительной коллимации рабочего пучка не требуется, остальные геометрические условия калибровки должны соответствовать IEC 62220-1.

Библиография

[1] Radiological protection and safety in medicine: a report of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 1996;26(2):p.1–47. [Published correction appears in Ann ICRP 1997;27(2):61.] (Радиологическая защита и безопасность в медицине: отчет Международной комиссии по радиологической защите)

[2] ISO/IEC GUIDE 98, Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (Руководство по выражению неопределенности в измерениях)

[3] Samei, E., Seibert, JA., Willis, C., Flynn, M., Mah, E., Junck, K. Performance evaluation of computed radiography systems. Med Phys, 2001, 24, pp.361-371 (Оценка технических характеристик систем компьютерной рентгенографии)

[4] Van Metter, R. and Yorkston, J. Toward a universal definition of speed for digitally acquired projection images. Proc SPIE, 2005, 5745, pp.442-457 (На пути к универсальному определению скорости получения цифровых проекционных изображений)

[5] Van Metter R. and Yorkston, J. Applying a Proposed Definition for Receptor Dose to Digital Projection Images. Proc SPIE, 2006, 6142, pp.426-444 (Применение предлагаемого определения Дозы приемника к Цифровым проекционным изображениям)

[6] IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements  for basic safety and essential performance (Медицинское электрическое оборудование – Часть 1: Общие требования безопасности и основные функциональные характеристики)

[7] IEC 60601-2-43 Medical electrical equipment – Part 2-43: Particular requirements for  the safety of X-ray equipment for interventional procedures (Медицинское электрическое оборудование – Часть 2-43: Определенные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур)

[8] IEC 62220-1  Medical electrical equipment – Characteristics of digital X-ray imaging devices – Part 1: Determination of the detective quantum efficiency (Медицинское электрическое оборудование – Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения – Часть 1: Определение квантовой эффективности регистрации)

[9] IEC 62220-1-2 Medical electrical equipment – Characteristics of digital X-ray imaging devices – Part 1-2: Determination of the detective quantum efficiency –  Detectors used  in mammography  (Медицинское электрическое оборудование – Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения – Часть 1-2: Определение квантовой эффективности регистрации – Детекторы, используемые в маммографии)

Алфавитный указатель терминов

#### Термин	Источник

Дополнительный фильтр	IEC TR 60788:2004, rm-35-02

Воздушная керма	IEC TR 60788:2004, rm-13-11

Отсеивающий растр	IEC TR 60788:2004, rm-32-06

Автоматическое управление экспозиционной дозой	IEC TR 60788:2004, rm-36-46

Условия калибровки	3.1

Калибровочная функция	3.2

Поверхность детектора	3.3

Показатель отклонения	3.4

Цифровой приемник рентгеновского изображения	3.5

Цифровая система рентгеновского изображения	3.6

Эффективная площадь приемника изображения	IEC TR 60788:2004,rm-37-16

Показатель экспозиции 	3.7

Слой половинного ослабления	IEC TR 60788:2004, rm-13-42

Воздушная керма на приемнике изображения	3.8

Плоскоть приемника изображения	IEC TR 60788:2004, rm-37-15

Обратная калибровочная функция	3.9

Облучение	IEC TR 60788:2004, rm-12-09

Оператор	IEC 60601-1:2005, 3.73

Исходные данные	3.10

Проекция	IEC TR 60788:2004, rm-32-61

Пучок излучения	IEC TR 60788:2004, rm-37-05

Качество излучения	IEC TR 60788:2004, rm-13-28

Необработанные данные	3.11

Опорная воздушная керма	IEC 60601 2-43:2000, 2.106

Опорная зона интереса	3.12

Ответственная организация	IEC 60601-1:2005, 3.101

Заданный показатель экспозиции	3.13

Сигнал в зоне интереса	3.14

Приемник рентгеновского изображения	IEC TR 60788:2004, rm-32-29

Анодное напряжение	IEC TR 60788:2004, rm-36-02

МКС 11.040.50 (IDT)

Ключевые слова: показатель экспозиции, показатель отклонения, цифровая рентгенография, выбор режима рентгенографии, качество излучения

МКС 11.040.50 (IDT)

Ключевые слова: показатель экспозиции, показатель отклонения, цифровая рентгенография, выбор режима рентгенографии, качество излучения

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |