Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 1

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

СТ РК ISO 11608-1

(ISO 11608-1:2022 Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 1: Needle-based injection systems, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН TOO «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11608-1:2022, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 1: Needle-based injection systems (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. требования и методы испытаний. часть 1. игольчатые инъекционные системы)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных средств и катетеры» в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 205 «Неактивные медицинские устройства»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Символы Требования Реагент и аппарат Оценка точности дозирования и других основных функций Подготовка и эксплуатация ИИС Матрица тестовых случаев Процедуры испытаний Инспекция Информация, предоставляемая ИИС Приложение А (информационное) Основание тестирования Приложение В (обязательное) Одно - и двусторонние предельные факторы допуска, k (для нормально распределенных данных) Приложение С (информационное) Биологическая оценка в соответствии с ISO 10993-1 Приложение D (информационное) Функциональная стабильность Приложение Е (обязательное) Инструкции по использованию, маркировка и предупреждение о возрасте Приложение F (информационное) Обоснование рекомендуемых размеров выборки Приложение G (информационное) Рекомендации по оценке воздействия на основные функции из-за воздействия или контакта с лекарственным средством Приложение H (информационное) Введение основных функций Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на игольчатые инъекционные системы (далее - ИИС), предназначенные для использования человеком. Настоящий стандарт устанавливает требования к производительности и характеристики, чтобы варианты конструкции не ограничивались без необходимости. Стандарт не распространяется на безыгольные инъекторы.

В связи с ожидаемыми изменениями в конструкциях ИИС в настоящем стандарте, как правило, указываются результаты усилий по проектированию, а не физические и строительные требования, которые служат основой для проектирования ИИС.

Серия ISO 11608 касается «ручных» или «нательных» систем доставки (OBDS). С помощью рук пользователи (пациенты или лица, осуществляющие уход) контролируют и стабилизируют ИИС в месте инъекции во время введения дискретного объема. Время доставки для этого типа ИИС, следовательно, будет ограничено, чтобы избежать нестабильности и потенциального повреждения места инъекции. Для ИИС с более большим объемом доставки или физическими характеристиками, требующими более длительного времени для доставки, OBDS может быть более практичным. Вероятно, OBDS будет находиться «на теле» (непосредственно крепится к телу, например, с помощью клея), либо «на пациенте» (косвенно закреплен, например, катетер, прикрепленный к OBDS, содержащемуся в рюкзаке или кармане). В обоих конфигурациях время или скорость доставки дискретного объема будет основано на переносимости или удобстве, а не на клинической релевантности (например, эффективности лекарства), как в случае с инсулиновыми пластырями или традиционными инфузионными насосами (например, IEC 60601-2-24, ISO 28620), связанными с непрерывной доставкой (например, инсулин). Настоящий стандарт не предназначен непосредственно для применения к этим продуктам насоса, он устанавливает требования и методы испытаний, которые можно использовать для их разработки и оценки.

Серия ISO 11608 устанавливает требования по подтверждению конструкции ИИС на соответствие его спецификациям. Планы выборочного контроля, критерии предварительной обработки и другие аспекты испытаний, указанные в этих документах, предназначены для подтверждения конструкции на высоком уровне достоверности. Они не предназначены для установления критериев приемки партии (AQL, p-содержание, вероятность и т.д.), связанных с производственным процессом. Серия ISO 11608 включает другие аспекты, выходящие за рамки точности дозирования. Она разрабатывает требование к функциональной стабильности и предлагает дополнительные статистические подходы (например, использование переменных и атрибутивных данных) для удовлетворения различных требований подтверждения конструкции ИИС.

На рисунке 1 показана взаимосвязь между различными частями серии ISO 11608 и другими применимыми стандартами.

Рисунок 1 – Дорожная карта серии ISO 11608

Требования к конструкции, связанные с функцией системы, представлены с целью помощи производителям на этапе проектирования. Эти проектные требования не заменяют системное тестирование компонентов и, по возможности, прямой коммуникации и/или соглашения о качестве между производителями компонентов системы.

Материалы, используемые для строительства, не указаны, так как их выбор будет зависеть от проекта, предполагаемого использования и процесса производства, используемого отдельными производителями.

Существуют другие международные и национальные стандарты, руководства и, в некоторых странах, национальные правила, которые применимы к медицинским изделиям и фармацевтическим препаратам. Разработчикам и производителям ИИС рекомендуется исследовать и определить, существуют ли другие требования, относящиеся к пригодности и безопасности их продуктов.

Настоящий стандарт разработан с пониманием, что каждая система будет проверена и утверждена для каждого терапевтического или лекарственного препарата, для которого она предназначена. Если одна и та же система способна, без или с минимальными изменениями, доставлять более одного терапевтического или лекарственного препарата в силу характера и уникальности сочетания системы доставки и терапевтического или лекарственного препарата, это будет рассматриваться как другой продукт, и каждое сочетание должно быть рассмотрено индивидуально в соответствии с требованиями этого документа. Это не исключает использование информации и данных между системами, при условии наличия достаточной информации для поддержки уникального сочетания, разрабатываемого в данный момент.

От производителей ожидается, что производители будут следовать подходу, основанному на оценке рисков, при проектировании, разработке и производстве ИИС. Учитывая, что каждый продукт может доставлять различные лекарственные препараты и/или иметь разные предполагаемые применения, это может привести к конкретным требованиям к продукту и методам испытаний, отличным от того, что изложено в этом документе. Ожидается, что процесс управления рисками будет использован для обоснования и документирования:

- любых исключений/отклонений от требований, спецификаций, методов или ограничений, содержащихся или ссылаемых в настоящем стандарте, когда они не прямо применимы и/или не соответствуют системе. Эти новые или измененные требования могут быть более или менее строгими, так как они уникальны для конкретной ИИС (включая лекарственные препараты);

- любых замен или упущений требований, спецификаций, методов или ограничений, уникальных для каждой конкретной ИИС (включая лекарственные препараты), когда те, которые предоставлены в настоящем стандарте, не применимы и/или не соответствуют ИИС.

Предоставленная гибкость в этом документе позволяет его применение ко множеству различных комбинаций устройств и лекарственных препаратов. Однако это затрудняет составление общего заявления о соответствии документу. Поэтому, при подаче какого-либо заявления о соответствии настоящему стандарту, следует указать эти отклонения, исключения, замены и упущения, подтвержденные достаточным обоснованием в файле проекта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 1

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для игольчатых инъекционных систем (ИИС) для одноразового использования, предназначенных для введения дискретных объемов (болюсов) лекарственных препаратов, которые могут быть введены через иглы или мягкие канюли для внутрикожного, подкожного и/или внутримышечного введения, с использованием заранее заполненных или заполняемых пользователем, сменных или несменных контейнеров.

Настоящий стандарт применяется в случаях, когда ИИС содержит заранее заполненный шприц. Автономные заранее заполненные шприцы по ISO 11040-8, не подпадают под действие данного документа (см. исключения ниже).

Другие функции и характеристики заранее заполненного шприца, такие как точность дозирования, подпадают под требования (доставляемый объем) в ISO 11040-8 и не подпадают под требования настоящего стандарта, за исключением случаев, когда дополнение влияет на функцию доставки (например, механизм, который ограничивает или останавливает движение поршня, что ограничивает доставляемую дозировку). В этом случае система полностью подпадает под требования настоящего стандарта и применимых требований серии ISO 11608.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- отдельные заранее заполненные шприцы, определенные в ISO 11040-8 (за исключением отмеченных выше случаев);

- ИИС, которые обеспечивают непрерывную доставку и требуют скорости доставки, клинически указанной в маркировке лекарственного препарата или определенной врачом на основе клинической значимости (т.е. эффективности медикамента), как в случае, например, с насосами для инсулина на пластыре или традиционными насосами для инфузий (например, IEC 60601-2-24, ISO 28620), связанными с непрерывной подачей лекарственных препаратов (например, инсулин);

- ИИС с контейнерами, которые могут быть многократно заполнены;

- требования, связанные с методами или оборудованием для заполнения контейнеров пользователем, если они не являются специализированными аксессуарами (компонент, необходимый для основной функции, независимо от того, включен ли он в исходный комплект или нет);

- ИИС, предназначенные для стоматологического применения;

- ИИС, предназначенные для разных способов введения (например, внутривенного, подоболочечного, внутриглазного).

Проект, редакция 1

Примечание – Эти исключенные продукты могут получить преимущества от элементов, описанных в этом документе, но возможно, что они не полностью будут соответствовать основной безопасности и эффективности таких продуктов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования).

ISO 14971:2019 Medical devices — Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

ISO 16269-6 Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals (Статистическая интерпретация данных. Часть 6. Определение интервалов статистического допуска).

ISO 23908 Sharps injury protection — Requirements and test methods — Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (Защита от ранения острыми предметами. Требования и методы испытаний. Защитные характеристики острых одноразовых гиподермических игл, вводных устройств для катетеров и игл для забора крови).

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код)).

IEC 62366-1 Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices (Медицинские оборудования. Часть 1. Применение техники удобства использования к медицинским устройствам).

IEC 60068-2-6:2007 Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-6. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Приспособление (accessory): Изделие или дополнительная часть, используемая в сочетании с игольчатыми инъекционными системами (3.15).

3.2 Болюс (bolus): Дискретное количество лекарственных препаратов.

3.3 Контейнер (container): Компонент(ы) игольчатой инъекционной системы (3.15), используемый для хранения лекарственных препаратов.

Примечания

1 Контейнеры могут быть интегрированы в игольчатую инъекционную систему (3.15) на этапе производства или собраны в игольчатую инъекционную систему (3.15) во время использования.

2 Контейнер может быть основным укупорочным средством контейнера (3.17), если предварительно заполнен производителем, или резервуаром (3.20), если заполняется во время использования.

3.4 Доставляемый объем (deliverable volume): Содержимое контейнера (3.3), которое может быть удалено с помощью игольчатой инъекционной системы (3.15) согласно инструкции по применению (3.10).

Примечание – Объем, подлежащий введению, может быть меньше объема заполнения.

3.5 Спецификация проекта (design specification): Функциональные, эксплуатационные, удобство использования или безопасность характеристики игольчатой инъекционной системы (3.15), разработанные на основе технических требований, которые подтверждаются во время проверки конструкции.

Примечание – Настоящий стандарт предназначен для проверки проекта; в нем не указано, как выполнять проверку конструкции.

3.6 Эффективность доставки дозировки (dose delivery efficiency): Соотношение вытесненного объема к объему наполнения.

Примечание – Эффективность введения может использоваться для оценки точности дозирования (3.7) для игольчатых инъекционных систем (3.15), предназначенных для полного опорожнения одноразовых контейнеров (3.3), заполненных пользователем.

3.7 Точность дозирования (dose accuracy): Разница между намеченной дозой и введенной дозой.

3.8 Путь движения жидкости (fluid path): Путь, по которому лекарственный препарат следует из контейнера (3.3) до места предполагаемого введения.

Примечание – Сюда может быть включен резервуар (3.20).

3.9 Функциональная стабильность (functional stability): Способность игольчатой инъекционной системы (3.15) поддерживать свою основную функцию (3.18) в течение определенного периода времени и/или количества использований.

Примечание – Дополнительную информацию см. в приложении D.

3.10 Инструкция по применению; IFU (nstructions for use;
IFU): Рекомендации, предоставляемые производителем, для правильной обработки и использования игольчатой инъекционной системы (3.15).

3.11 Предполагаемая дозировка (intended dose): Количество лекарственного препарата, предназначенное для однократного введения.

3.12 Срок службы (in-use life): Период времени или количество использований, в течение которого игольчатая инъекционная система (3.15) поддерживает основные функции (3.18), при использовании согласно инструкции по применению (3.10).

Примечания

1 Для систем с обозначением A и B это может быть определено сроком службы батареи, общим числом введенных дозировок или их комбинацией или другими факторами.

2 Для систем с обозначением C и D - от первого нарушения стерильности/закрытия первичного контейнера (3.17) до последней введенной дозировки.

3.13 Заполненный производителем (manufacturer-filled): Предварительно заполненный производителем лекарственным препаратом.

Примечания

1 См. также закрытие основного контейнера (3.17). См. ISO 11608-3:2022, приложение F.

2 Этот лекарственный препарат может быть в жидкой или в форме лиофилизата с разбавителем.

3.14 Минимальная доставляемая дозировка (minimum deliverable dose): Для игольчатой инъекционной системы (3.15) с обозначением системы B1 и D1, заполненной производителем, минимальная дозировка, которую система способна ввести.

3.15 Игольчатая инъекционная система; ИИС (needle-based injection system
NIS): Инъекционная система, предназначенная для парентерального введения лекарственных средств с помощью иглы или канюли и мульти дозового или одно дозового контейнера.

3.16 Предварительно установленная доза (pre-set dose): Индивидуальное количество лекарственного препарата, выбранное для инъекции перед использованием игольчатой инъекционной системы (3.15).

Примечание – Дозировки могут быть предварительно установлены производителем или пользователем.

3.17 Закрытие основного контейнера; ЗОК (primary container closure
PCC): Контейнер (3.3), непосредственно контактирующий с лекарственным препаратом, основной целью которого является содержание и защита лекарственного препарата во время транспортировки, хранения и применения.

Примечание – ЗОК заполняется производителем (3.13).

3.18 Основная функция (primary function): Функция или работа игольчатой инъекционной системы (3.15), которая, если не выполняется согласно спецификациям во время использования, прямо приведет к невозможности точного введения лекарственного препарата через правильный путь и/или неприемлемому вреду для пациента.

Примечания

1 Как минимум, сюда входит функция введения дозировки, достигаемая посредством оценки точности дозировки (3.7). См. также 5.7.2.

2 Основная функция связана с определением «основных характеристик» в IEC 60601-1, но отличается следующим:

- точное введение лекарственного препарата через правильный путь, т. е. с соблюдением клинической функции, независимо от возможности причинения вреда пациенту; и

- функции и операции, при отказе которых может возникнуть ситуация, когда препарат может прямо вызвать неприемлемый вред пациенту, даже если они могли бы считаться «базовой безопасностью» в IEC 60601-1

3 См. Приложение H.

3.19 Промывка (priming): Действия, которые подготавливают дозирующий механизм игольчатой инъекционной системы (3.15) к использованию.

Пример – Удаление воздуха из тракта подачи жидкости.

3.20 Резервуар (reservoir): Контейнер (3.3), поставляемый пустым и находящийся в непосредственном контакте с лекарственным препаратом после заполнения пользователем.

Примечания

1 Основная цель резервуара - содержать лекарственный препарат до начала введения.

2 См. ISO 11608-3:2022, Приложение F.

3.21 Остаточный объем (residual volume): Объем лекарственного препарата, оставшийся в игольчатой инъекционной системе (3.15) после завершения введения дозировки.

Примечание – В случае игольчатой инъекционной системы (3.15), в которой присутствует соединительный путь к отдельной, не встроенной игле или канюле, остаточный объем будет включать объем внутри данного соединительного пути [это относится как к одноразовым, так и к многоразовым игольчатым инъекционным системам (3.15)].

3.22 Остаточная шкала (residual scale): Шкала, указывающая остаток лекарственного препарата в контейнере (3.3).

3.23 Срок годности (shelf life): Максимальный период времени (обычно измеряемый в месяцах или годах) с момента изготовления до выпуска в цепочку поставок до момента первого использования.

3.24 Обозначение системы (system designation): Способ разграничения различных типов игольчатых инъекционных систем (3.15) в зависимости от того, является ли (медикаментозный) контейнер (3.3) заменяемым или незаменяемым, и если этот контейнер предназначен для содержания нескольких дозировок или одной дозировки

Примечание – См. Таблицу 1 для обозначений систем.

3.25 Заполненный пользователем (user-filled): Заполняется пользователем вручную или автоматически из отдельного контейнера с лекарственным препаратом или растворителем, или реконституированный (например, в случае, если он находится в лиофилизованной форме).

4 Символы

| Pmeas | Измеренное значение параметра интереса, отличного от точности дозирования |
| --- | --- |
| Pset | Значение параметра интереса, отличный от точности дозирования (например, крутящий момент набора) |
| Vset | Одна из любых предварительно установленных дозировок (выраженных в объеме, в миллилитрах), используемая для определения точности дозирования для ИИС |
| Vmeas | Объемное значение измерения для данного Vset, выраженное в миллилитрах |
| Gmeas | Значение гравиметрического измерения для данного Vset, выраженное в граммах |
| ρ | Плотность, выраженная в граммах на миллилитр |
| p | Вероятность содержания |
| Y | Количество ИИС, необходимых для данного теста |
| R | Повторения: тестируется случайная последовательность разных объемов дозировок |
| n | Количество измерений |
| x | Выборочное среднее значение; при использовании случайной выборки, оценка истинного среднего значения |
| s | Выборочное стандартное отклонение; на основе случайной выборки оценка истинного стандартного отклонения |
| k | Значение k или коэффициент предельной допустимости, определенное на основе уровня доверия (95 %), содержания вероятности p и количества проведенных измерений n. Значение k можно найти в Приложении B |
| RD | Разрешение масштаба, минимальное увеличение настройки дозирования в ИИС |
| α | Абсолютная погрешность в миллилитрах, используемая для определения верхнего и нижнего пределов спецификации для заранее установленной дозировки в абсолютном выражении |
| β | Относительная погрешность в процентах, используемая для определения верхнего и нижнего пределов спецификации для заранее установленной дозировки в относительных единицах |
| PT | Объем точки перехода, в миллилитрах, при котором верхний и нижний пределы спецификации для Vset изменяются с абсолютных значений на относительные |
| PT = (100 ×α)/β |  |
| PUSL | Upper specification limit for a given Pset |
| PLSL | Lower specification limit for a given Pset |
| VUSL | Upper specification limit for a given Vset |
| VLSL | Lower specification limit for a given Vset |

5 Требования

5.1 Общее

5.1.1 В настоящем стандарте рассмотрены требования к ИИС как системе.

5.1.2 Для проектирования и разработки ИИС можно использовать такую QMS, как ISO 13485:2016, 7.3.

5.1.3 Перед проверкой конструкции производитель должен установить спецификацию конструкции ИИС, учитывая характеристики, необходимые как для самого ИИС (например, сила пружины срабатывания, выбор материала), так и для медицинского препарата (например, сдвиг, вязкость состава, температура хранения, срок годности). После определения проектной спецификации и изготовления наглядных образцов должна быть проведена проверка конструкции ИИС в соответствии с настоящим документом.

На рисунке 2 представлена связь этого документа с процессами проектирования и разработки.

Рисунок 2 – Схема проверки проекта

5.1.4 Производитель должен подтвердить, что материалы конструкции подходят для использования целевой пользовательской аудиторией, и выбранные материалы совместимы с лекарственным препаратом.

Примечание – Оценка совместимости материалов конструкции рассматривается в других документах.

5.2 Обозначения системы

Учитывая различия в конструкциях ИИС и контейнерах (например, мульти дозовые, одно дозовые с частичной эвакуацией и одно дозовые с полной эвакуацией), предоставлены следующие системные обозначения, чтобы четко связать соответствующий тест и метод точности дозирования с рассматриваемой инъекционной системой. Контейнеры могут быть как заполнены производителем, так и заполнены пользователем. Таблица 1 показывает различные системные обозначения ИИС.

Таблица 1 – Обозначения системы

|  | Мультидозовые контейнеры | Однодозовые контейнеры |
| --- | --- | --- |
| ИИС со сменным контейнером | A Каждый контейнер содержит несколько дозировок, размер которых может быть фиксированным или переменным (задается пользователем). | B1 Каждый контейнер содержит одну дозу, и весь вводимый объем извлекается. |
|  |  | B2 Каждый контейнер содержит одну дозировку, и часть вводимого объема извлекается. |
| ИИС с несменным контейнером, который интегрирован или собран пользователем. | С Каждый контейнер содержит несколько дозировок, размер которых может быть фиксированным или переменным (задается пользователем). | D1 Контейнер вмещает одну дозировку, и извлекается весь вводимый объем. |
|  |  | D2 Контейнер вмещает одну дозировку, и часть вводимого объема извлекается. |

5.3 Подход на основе рисков

Производитель должен провести анализ рисков, оценку рисков, контроль рисков и оценку приемлемости остаточных рисков в соответствии с ISO 14971:2019, разделами 4-8.

Примечание – Учитывая, что многие продукты ИИС, описанные в настоящем документе, будут оцениваться как уникальные системы (т. е. комбинированный продукт лекарственного средства и устройства), могут возникнуть случаи, когда соответствующие требования, спецификации, методы или пределы не будут указаны в серии ISO 11608. Кроме того, те, которые указаны, могут быть не применимы напрямую и/или не подходят для оцениваемого продукта ИИС.

Инструменты управления рисками должны использоваться для достижения следующих целей:

- идентифицировать основные функции системы в связи с предполагаемым использованием ИИС;

- идентифицировать, установить и добавить требования, спецификации, методы или пределы, уникальные для каждого конкретного ИИС (с учетом медицинского состояния, для которого предназначен продукт), если они не предоставлены в настоящем документе.

Все дополнения, исключения и изменения требований, спецификаций, методов или ограничений, содержащихся в этом документе или на которые имеются ссылки, должны быть задокументированы и обоснованы.

Примечания

1 Для дополнительного понимания подхода на основе рисков см. Введение.

2 Подход на основе рисков может включать предвидимые «наихудшие случаи» использования ИИС (например, ИИС, регулярно носимый пользователем, по сравнению с хранением до непосредственного использования), условия, требования или конфигурации (например, позиция ношения, ориентация ИИС).

5.4 Инженерия удобства использования

Программа инженерии удобства использования в соответствии с IEC 62366-1 должна быть применена. Она должна включать в себя учет рисков использования, а также тесты и/или оценки на протяжении всего процесса разработки и в рамках подтверждения проекта.

5.5 Погрешность измерения и соответствие спецификациям

Неопределенность измерения должна быть оценена и выражена.

Примечание – Руководство ISO/IEC 98-3 (GUM) предоставляет руководство по неопределенности измерения.

6.1 устанавливает особые требования к повторяемости и воспроизводимости испытательного оборудования для измерения основных функций ИИС.

Неопределенность измерения должна учитываться при установлении соответствия физических характеристик ИИС спецификациям.

Примечание – ISO 14253-1 содержит руководство по правилам принятия решений о соответствии или несоответствии на основе геометрических спецификаций изделия.

5.6 Общие требования к конструкции

a) Лекарственное средство должно быть видно перед использованием ИИС (например, перед использованием, во время подготовительных этапов и т.д.), чтобы обеспечить возможность осмотра.

Если требуется какое-либо восстановление или смешивание веществ для подготовки ИИС к работе, пользователь должен иметь возможность подтвердить, что это действие успешно завершено, визуально или другими средствами.

Если воздействие света для обеспечения пользователю возможности видеть продукт может неблагоприятно повлиять на лекарственный препарат и/или терапию, это должно рассматриваться при оценке рисков.

b) Путем оценки рисков должно быть определено, требуется ли наличие остаточной шкалы, и какая часть подаваемого объема должна быть видимой.

c) ИИС должны быть спроектированы таким образом, чтобы, если контейнер заполняется производителем, подаваемый объем соответствовал объему, указанному на этикетке контейнера, для которого они предназначены, за исключением системных обозначений B2 и D2.

d) Резервуары ИИС, заполняемые пользователем, должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было наполнить до запланированного подаваемого объема и обеспечить его подачу. Если пользователю предоставляется предварительно измеренный объем, необходимо убедиться, что при передаче объема в соответствии с инструкциями по применению резервуар ИИС содержит достаточное количество лекарственного средства для обеспечения доставки намеченной дозировки. Если пользователю предоставляется объем, превышающий одну предполагаемую дозировку, пользователю следует предоставить информацию о том, что предполагаемый объем был заполнен.

В случаях, когда объем предоставляется предварительно измеренным, рекомендуется, чтобы ИИС указывал на то, что предполагаемый объем был заполнен.

Следует оценить риск недостаточного и чрезмерного наполнения.

e) Для ИИС, где пользователю требуется установить дозировку, следует предусмотреть индикацию (визуальную и тактильную и/или звуковую) действия по установке дозировки. После установки ИИС должна отображать информацию о том, какая дозировка была установлена. Эта информация может отображаться в единицах, специфичных для лекарственного препарата (например, миллилитры, миллиграммы, международные единицы), или в единицах измерения (например, число, буква, процент), соответствующих лекарственному средству, которое будет введено.

f) Для ИИС, где дозировка устанавливается производителем, следует указать дозировку на ИИС или на этикетке системы, по мере необходимости.

g) ИИС должна показывать, по крайней мере визуально, что она готова к введению.

h) Состояние ИИС, когда она готова к введению дозировки, должно отличаться от ее состояния после введения дозировки. Это отличие должно быть по меньшей мере видимым.

i) ИИС должна показывать визуальными, звуковыми или тактильными средствами или любой их комбинацией, что операция введения (например, движение поршня вперед) завершена. Эти способы должны соответствовать предполагаемому использованию ИИС.

j) ИИС с обозначением систем B2 или D2 должны быть спроектированы так, чтобы при нормальных условиях использования невозможно было ввести оставшийся объем после активации.

k) ИИС с переменной дозировкой и обозначением системы A или C должны быть спроектированы так, чтобы они:

1) не допускать установки дозировки, большей, чем оставшийся вводимый объем;

2) не допускать подачи дозы, если установленное количество превышает оставшийся вводимый объем; или

3) указать количество введенного лекарственного препарата; или

4) указать количество не введенного лекарственного препарата (из установленной дозировки).

l) Фиксированные мульти дозовые ИИС с системными обозначениями A или C не должны позволять установку дозировки, если оставшийся объем для введения недостаточен для полной фиксированной дозировки.

m) Если какой-либо компонент, предназначенный для удаления из ИИС, полностью помещается в любой ориентации в цилиндр для мелких деталей, показанный на рисунке 3, без сжатия компонента, то ИИС должна сопровождаться предупреждением о возрасте (см. Приложение E).

Размеры в миллиметрах

Примечание – Этот рисунок воспроизведен из ISO 8124-1 (рисунок 26).

Рисунок 3 – Цилиндр маленьких деталей

n) При нормальных условиях использования ожидаемое воздействие или контакт с лекарственным препаратом, для которого указана ИИС, не должно неблагоприятно влиять на основные функции ИИС (см. приложение G).

o) Утверждения о степени защиты от проникновения (IPXX) должны быть протестированы в соответствии с соответствующими пунктами стандарта IEC 60529. Это распространяется на все ИИС с утверждениями о степени защиты от проникновения, включая те, которые не содержат электронных компонентов.

р) Биосовместимость ИИС должна быть установлена в соответствии с ISO 10993-1 (см. также приложение С).

q) ИИС должна сохранять свои основные функции после воздействия условий, в которых будет введен готовый продукт.

r) Когда маркировка ИИС указывает на использование определенного аксессуара, компонента или части бренда, которые не поставляются вместе с ИИС, независимо от того, является ли их использование дополнительным или обязательным, необходимо подтвердить, что ИИС и аксессуар работают так, как предполагалось, когда используются вместе, и что совместное использование не создает новых и неприемлемых рисков для безопасности пациентов. Точно так же, компоненты ИИС, поставляемые отдельно, должны быть протестированы и продемонстрированы как функционально совместимые.

s) В случае, если лекарственный препарат требует приготовления (например, восстановления или смешивания) в ИИС перед подачей пациенту, лекарственный препарат, выходящий из путей для прохождения жидкости, должен соответствовать его спецификации (например, однородность содержимого в соответствии с соответствующими фармакопейными требованиями) на протяжении всего процесса введения.

Примечание – Требования к автоматизированному приготовлению лекарственных препаратов регулируются ISO 11608-5.

t) Качество лекарственного продукта должно соответствовать спецификациям после его транспортировки, контакта, хранения или введения через ИИС.

Примечание – Совместимость лекарственного препарата регулируется ISO 11608-3.

u) Процессы очистки ИИС, описанные в инструкциях по эксплуатации, должны быть оценены на предмет отсутствия негативного воздействия на основные функции ИИС.

v) ИИС не должна нарушать стерильность контейнера или пути прохождения жидкости.

w) Когда конструкция ИИС такова, что пользователь не может контролировать глубину введения иглы, контроль глубины инъекции следует считать автоматизированной функцией.

Примечание – Автоматические функции регулируются ISO 11608-5.

x) Если заявлена защита от острых предметов, требования ISO 23908 должны быть выполнены.

y) Любая маркировка на ИИС, необходимая для безопасного использования ИИС, должна оставаться видимой и читаемой при использовании, хранении и очистке в соответствии с инструкциями по использованию.

5.7 Подтверждение проекта

5.7.1 Общее

Проверка проектных спецификаций должна проводиться на образце конечного продукта ИИС. Проверка может осуществляться различными механизмами, включая испытания. Адекватность используемого типа проверки должна быть обоснована и задокументирована. При проведении испытания, например, в соответствии с методами, содержащимися или упомянутыми в этом документе, проверка (кроме основных функций – см. 5.7.2) должна обеспечивать вероятность содержания 95 % (с достоверностью 95 %), если другая вероятность содержания не будет определена как соответствующая на основе анализа рисков. Испытания (за исключением основных функций – см. 5.7.2) должны проводиться без предварительных условий в стандартной атмосфере, если обычное использование продукта не указывает на альтернативные условия испытаний.

5.7.2 Требования к основным функциям

Основные функции должны быть определены на основе анализа рисков, связанных с каждой спецификацией проектирования (см. рисунок 2). Как минимум, в основные функции должна входить функция введения дозировки, определенная требованиями к точности дозировки.

Основные функции оцениваются в соответствии с условиями и предпосылками, указанными в Таблице 3, в зависимости от обозначения системы. ИИС должна сохранять свои основные функции после прохождения испытательных методов, описанных в 10.1, 10.2 и 10.3, и согласно критериям приемлемости на основе риска, описанным в 7.4.5.

Все добавления, удаления и изменения требований, спецификаций, методов или пределов, содержащихся или указанных в данном документе, должны быть задокументированы и обоснованы.

Примечание – Идентификация основной функции может быть итеративной. Производителю, возможно, придется пересмотреть процесс определения основных функций в течение жизненного цикла ИИС.

Несмотря на то, что может быть много потенциальных причин, по которым ИИС не может выполнять свою основную функцию, рекомендуется сосредоточиться на характеристиках или функциях «верхнего уровня» как основных функциях, подлежащих оценке при тестировании. Например, сочетание нескольких конструктивных характеристик обеспечивает введение точной дозировки, но в качестве основной функции необходимо определить только «точность дозировки». Отслеживание характеристик подуровня (например, объема наполнения, силы пружины, размеров компонентов и т. д., которые могут привести к неточному дозированию), которые поддерживают основные функции верхнего уровня, может помочь в выполнении анализа первопричин несоответствия ИИС основных функции.

Примечания

1 Поддержание целостности стерильного барьера устройства в составе ИИС, хотя и не является «функцией», может быть оценено после каждой предварительной подготовки в Таблице 3, если это признано целесообразным в результате оценки риска.

2 Выбор основных функций ИИС может зависеть от того, что известно о конкретном медицинском состоянии, для которого будет предназначен препарат, и/или понимания свойств лекарственного препарата. Например, ИИС, содержащая лекарственные препараты для немедленного лечения острых, угрожающих жизни состояний, могут требовать более широкого выбора основных функций, чем те, которые предназначены для хронических, неугрожающих жизни состояний.

6 Реагент и аппарат

6.1 Общее

Для измерения основных функций ИИС может быть использована любая подходящая испытательная система, при условии достижения требуемой точности (калибровки) и показателя репродуцируемости (Gauge R&R). Повторяемость и репродуцируемость (Gauge R&R) испытательной аппаратуры не должны превышать 20 % допустимого диапазона допуска для любого данного измерения. Для односторонних допусков должен быть установлен интервал путем добавления недостающей конечной точки (то есть, не как предельного значения спецификации). Для измерений разрушающим испытанием показатель репродуцируемости (Gauge R&R) не должен превышать 30 % допустимого диапазона допуска. Как минимум, показатель репродуцируемости (Gauge R&R) должен охватывать ± 2 стандартных отклонения (покрывая таким образом приблизительно 95 % отклонения).

Примечание – Дополнительная конечная точка для односторонних допусков может быть определена на основе физических ограничений ИИС или системы измерения (например, учитывая, что длительность времени не может быть отрицательной), или быть определена на основе распределения результатов измерений (например, установка превышения конечной точки в шесть раз стандартного отклонения от среднего значения).

Для атрибутивных методов следует использовать показатель репродуцируемости (Gauge R&R). Общая эффективность:

Е = ncorrectntotal

должна быть не менее 0,90 (90 %), а вероятность ложного принятия:

PFA = nFAnreject

не должна превышать 0,025 (2,5 %).

где

ntotal с это общее количество проведенных оценок.

ncorrect – это количество правильно выполненных оценок.

nFA – это количество отклоняемых предметов (то есть предметов, которые следует отклонить), но которые были приняты (ложное принятие).

nreject – это общее количество отклоняемых предметов.

Пример – Измерительная система с предельным значением спецификации измерения ± 0,01 мл (диапазон 0,02 мл) показывает показатель репродуцируемости атрибутов (Gauge R&R) с соотношением точности/допуска 20 %, что означает, что показатель репродуцируемости атрибутов (Gauge R&R) (4 стандартные неопределенности) составляет 0,02 мл/5 = 0,004 мл. Неопределенность измерения составляет ± 2 стандартных отклонения (GUM), что равно 0,002 мл.

6.2 Испытательная жидкость

Испытательная жидкость должна быть либо лекарственным препаратом, предназначенным для инъекции с использованием ИИС, либо жидкостью с физическими свойствами, имитирующими оригинальный лекарственный препарат для соответствующего испытания.

6.3 Испытательная поверхность для испытания свободного падения

Испытательная поверхность должна быть изготовлена из гладкой, твердой и жесткой стали толщиной 3 мм, опирающейся на деревянную основу толщиной более 10 мм и жестко закрепленной.

7 Оценка точности дозирования и других основных функций

7.1 Общее

При использовании испытаний для оценки соответствия основных функций это осуществляется путем выбора и тестирования переменного числа ИИС. Количество зависит от требований к контейнеру и характеристикам для данного испытания. Для точности дозирования, в конкретном случае заполняемых пользователем одно дозовых ИИС, предназначенных для полного опорожнения вводимой части контейнера, точность можно оценивать как эффективность введения дозировки. В случае заполненных производителем одно дозовых ИИС, предназначенных для полного опорожнения вводимой части контейнера, одностороннюю точность можно оценить как минимальную вводимую дозировку.

Предполагая, что измерения распределены нормально (или могут быть преобразованы в нормальное распределение) и что все измерения независимы, следующие методы позволяют использовать измерения как основу для определения статистического интервала допуска для каждого Vset, то есть интервала, в котором с фиксированной вероятностью (уровнем доверия) содержится хотя бы определенная доля (вероятность, p) истинной совокупности, из которой взята выборка. Если данные не имеют нормальное распределение или не могут быть преобразованы в нормальное распределение, см. приложение F. Статистический интервал допуска может быть двусторонним или односторонним, и пределы интервала называются "статистическими пределами допуска" или «естественными пределами процесса».

7.2 Точность дозирования

7.2.1 Общее

Для измерений дозы, записанных гравиметрически (в граммах), эти записи преобразуются в объемы Vmeas с использованием плотности ρ (выраженной в граммах на миллилитр) для испытательной жидкости в условиях окружающей среды. Определите доставленную дозировку Gmeas, считывая весы после завершения инъекционного хода или как указано в инструкциях по эксплуатации.

Для преобразования гравиметрических измерений в объемные можно использовать следующее уравнение:

Pmeas = Gmeas

В следующих подразделах описаны требования к отбору проб для обеспечения точности дозирования.

В таблице 2 представлено краткое описание подразделов по обозначениям систем, которые необходимы для завершения оценки точности дозирования.

Таблица 2 – Матрица оценки точности дозы

| Матрица точности дозирования | Обозначение системы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C | D1 | D2 |
| Определить необходимое дозирование | 7.2.3.1 | 7.2.3.2.1 | 7.2.3.2.2 | 7.2.3.1 | 7.2.3.2.1 | 7.2.3.2.2 |
| Определить пределы точности | 7.4.2.1 | 7.4.2.2 | 7.4.2.1 | 7.4.2.1 | 7.4.2.2 | 7.4.2.1 |
| Определите пределы точности для последней дозировки (только для переменной дозы). | 7.4.3 | N/A | N/A | 7.4.3 | N/A | N/A |
| Рассчитать ошибку последней дозировки (только для переменной дозы). | 7.4.3 | N/A | N/A | 7.4.3 | N/A | N/A |
| Рассчитать эффективность введения дозировки (только для заполнений пользователем) | N/A | 7.4.4 | N/A | N/A | 7.4.4 | N/A |
| Рассчитать интервалы допуска. | 7.4.5 | 7.4.5 | 7.4.5 | 7.4.5 | 7.4.5 | 7.4.5 |

См. приложение F для подробного обсуждения планов выборки как для переменных, так и для атрибутивных данных.

7.2.2 Область дозирования

Для мульти дозовых контейнеров области дозирования показаны на Рисунке 4 (в качестве примера показан картридж). Различные конструкции контейнеров требуют проверки того, что все три области (полная, наполовину использованная и почти пустая) работают предсказуемо.

Обозначения

1 передняя 1/3 (почти пустая)

2 средняя 1/3 (использована наполовину)

3 задняя треть (полная)

Примечания

1 Если сумма установленных дозировок больше половины вводимого объема контейнера, контейнер можно разделить на две области.

2 Если сумма установленных дозировок больше вводимого объема контейнера, контейнер можно считать одной областью.

Рисунок 4 – Схематичное изображение трех областей дозирования

7.2.3 Настройки дозирования

7.2.3.1 Мульти дозовый контейнер (обозначения системы А и С)

7.2.3.1.1 ИИС с переменной дозировкой

a) Для проведения этих расчетов выберите три размера дозировки, которые будут называться каждый Vset. Эти три значения следует назвать минимальным (Vmin), средним (Vmid) и максимальным (Vmax).

b) Взять одну дозировку для каждого значения Vset из каждого контейнера.

c) Все повторяющиеся последовательности тестируются (Vmin, Vmid, Vmax; Vmax, Vmin, Vmid; и так далее).

R1 Vmin, Vmid, Vmax

R2 Vmin, Vmax, Vmid

R3 Vmid, Vmin, Vmax

R4 Vmid, Vmax, Vmin

R5 Vmax, Vmin, Vmid

R6 Vmax, Vmid, Vmin

Для данного испытания точность дозировки должна оцениваться путем введения и измерения значения Vset в комбинациях инъекционных циклов или повторений (случайные последовательности из трех заранее установленных дозировок, Vset). Случайная последовательность из трех заранее установленных дозировок может иметь шесть возможных способов (R1, R2, R3, R4, R5 и R6).

Все эти повторы следует тестировать из каждой из трех секций контейнера, но только один набор повторов берется из каждого контейнера.

d) Дозирование предусмотрено таким образом, что:

- Vset вводится из передней 1/3, средней 1/3 и задней 1/3 областей закрытия контейнера, как показано на рисунке 4;

- равномерно отбирается из областей, представляющих вводимый объем контейнера, как определено в анализе рисков.

7.2.3.1.2 ИИС с фиксированной дозировкой

a) Используется один размер дозировки; Vset равно фиксированной дозировке.

b) Одна дозировка берется из каждого контейнера.

c) Дозирование предусмотрено таким образом, что:

- Vset вводится из передней 1/3, средней 1/3 и задней 1/3 областей закрытия контейнера, как показано на рисунке 4;

- равномерно отбирается из областей, представляющих вводимый объем контейнера, как определено в анализе рисков.

7.2.3.2 Однодозовые контейнеры

7.2.3.2.1 Полное опорожнение (обозначения системы B1 и D1)

Для обозначений системы B1 и D1 используется одна дозировка; Vset равно минимально доставляемой дозировки, если не используются двусторонние пределы, в этом случае Vset равно целевой дозировки.

Для обозначений системы B1 и D1, заполняемых пользователем, где инструкции по эксплуатации позволяют выбор более чем одного объема для заполнения резервуара, следует оценить диапазон допустимых объемов заполнения (например, установив минимальный и максимальный объемы заполнения), как определено анализом рисков.

7.2.3.2.2 Частичное опорожнение (обозначения системы B2 и D2)

7.2.3.2.2.1 ИИС с переменной дозировкой

Используются три размера дозировок; Vset равно минимальному (Vmin), среднему (Vmid) и максимальному (Vmax).

7.2.3.2.2.2 НИС с фиксированной дозировкой

Используется один размер дозировки; Vset равно предустановленной дозировке.

7.3 Выборка для других основных функций

Подход к оценке точности дозирования как к переменным данным может быть применен и к другим основным функциям, если они определены. В этом случае могут быть использованы те же техники, где Vset заменяется на Pset. 7.4.1 и 7.4.5 следует рассмотреть для проведения оценок переменных данных относительно Pset.

7.4. Оценка

7.4.1 Общее

Далее основное внимание уделяется точности дозирования с точки зрения Vset. В 7.4.5 рассматриваются критерии приемки для всех возможных первичных функций, будь то переменные или атрибутивные данные.

Для выполнения требования (для обозначений систем A, C, B2, D2) должна быть уверенность на уровне доверия 95 %, что по крайней мере вероятность, p, всех измерений будет попадать в предложенные верхние и нижние пределы спецификации. Для точности дозировки применяются три настройки дозирования (одна настройка дозирования в случае систем с фиксированной дозировкой).

Для выполнения минимального требования (одностороннего) по точности дозирования (для обозначений систем B1 и D1 с контейнерами, заполненными производителем), должна быть уверенность на уровне доверия 95%, что по крайней мере вероятность, p, всех вводимых доз равна или выше нижнего предела спецификации, который определяется минимально вводимой дозировкой, указанной в спецификации.

Для выполнения требования по эффективности введения дозировки (для обозначений систем B1 и D1 с контейнерами, заполненными пользователем) должна быть уверенность на уровне доверия 95 %, что по крайней мере вероятность, p, всех эффективностей введения равна или выше предложенного нижнего предела спецификации для эффективности дозирования, определенного на основе анализа рисков. Рассчитайте эффективность введения дозировки в соответствии с 7.4.4.

Для выполнения требования по точности дозирования для последней введенной дозировки из устройства (для обозначений систем A и C), если ИИС позволяет установить дозировку больше оставшегося объема, должна быть уверенность на уровне доверия 95 %, что по крайней мере вероятность, p, всех расчетов ошибки дозировки будет попадать в предложенные верхние и нижние пределы спецификации для допустимой ошибки дозировки.

Для каждого значения Vset (Pset) для данного теста должна использоваться только одна дозировка (или другое измерение) на ИИС.

Вероятность, p, определяется конкретным тестом и указана в таблице 3.

7.4.2 Определение пределов точности дозирования

7.4.2.1 Пределы точности двустороннего дозирования (обозначения системы А, С, В2, D2)

Пределы точности двустороннего дозирования определяются в абсолютном или относительном выражении путем применения следующих правил, учитывая Vset, минимальное разрешение установки, RD и точки перехода PT ИИС:

- Правило 1: Абсолютная погрешность α, выраженная в миллилитрах (мл), равна RD переменной дозировки ИИС и составляет 0,01 мл для фиксированной дозировки ИИС. Абсолютная погрешность используется для определения верхнего предела спецификации (ВПС), и нижнего предела спецификации (НПС), когда Vset равно или ниже PT.

- Правило 2: Относительная погрешность β равна 5 % от Vset и используется для расчета точности дозирования ВПС и НПС, когда Vset выше PT.

Эти правила приводят к одинаковым пределам точности дозирования для Vset, выраженных в миллилитрах (мл), когда Vset равно PT.

PT представляет собой объем (выраженный в мл), при котором абсолютная погрешность равна 5 % от Vset, и рассчитывается с использованием:

PT = (100 % × α) / 5 %

Пример – Для RD, равного 0,01 мл, α равна 0,01 мл.

Следовательно:

PT = (100 % × α) / 5 %

Пример – Для RD, равного 0,005 мл, α равна 0,005 мл, следовательно:

PT = (100 % × α) / 5 %

Для ИИС с фиксированной дозировкой PT определена как 0,2 мл.

Применяя вышеуказанные правила 1 и 2, верхние и нижние пределы спецификации рассчитываются следующим образом:

Если Vset ≤ PT, то:

VВПС = Vset + α;

VНПС =Vset − α.

Если Vset  > PT , то:

VВПС = Vset + (β × Vset) / 100 %;

VНПС = Vset − (β × Vset) / 100 %.

Для системных обозначений A, C, B2 и D2, если в соответствии с оценкой риска предполагаемые размеры дозировок и требования к точности целесообразнее указывать индивидуально (т.е. правила 1 и 2 не применяются), а не с помощью абсолютных или относительных диапазонов, размеры испытанных дозировок и их предельные значения должны быть обоснованы и задокументированы. В таких случаях предельные значения не должны превышать RD игольчатой инъекционной системы. Для системных обозначений B2 и D2 требования к разрешению набора не применимы.

Дозировки ниже точки перехода допускают процентное изменение дозировки более 5 %, что является стандартным пределом для дозировок, превышающих точку перехода. Для ИИС, которые допускают дозировки ниже точки перехода, должна быть предоставлена оценка на основе риска, чтобы обосновать, что этот увеличенный допустимый диапазон точности дозирования приемлем для назначенной терапии. Это может быть общим сравнением с препаратами, уже представленными на рынке для ИИС, разработанных или предназначенных для общего введения, или конкретным обоснованием на основе безопасности лекарственного препарата, когда ИИС разрабатывается или предназначается только для одного лекарственного препарата. Особое внимание следует уделять ИИС, разработанным или предназначенным для концентрированных лекарственных препаратов (например, высококонцентрированный инсулин).

Для системных обозначений A и C, если в соответствии с оценкой риска конкретная дозировка должна обрабатываться иначе, чем все остальные дозировки (например, первая дозировка, когда предполагаемое использование системы не требует заполнения), тогда (после проверки точности дозирования как описано выше) уделите особое внимание при анализе этих конкретных точек данных:

а) каждая точка данных из конкретных дозировок контейнера должна соответствовать требованиям к точности дозировки на основе предельных значений, определенных анализом рисков;

b) все эти конкретные точки данных дозировок могут быть исключены из статистического анализа всех остальных дозировок.

7.4.2.2 Односторонние пределы точности дозирования (обозначения систем B1 и D1)

Для контейнеров, заполняемых пользователем, односторонний нижний предел спецификации для оценки эффективности введения дозировки определяется на основе анализа рисков.

Для контейнеров, заполняемых производителем, односторонний нижний предел спецификации для минимально вводимой дозы определяется на основе анализа рисков.

Для ИИС, предназначенных для полной эвакуации контейнера, должна быть проведена оценка максимальной дозировки, которая может быть введена (максимальный объем в контейнере), и оценено, может ли это привести к неприемлемому вреду для пациента. Если возможно неприемлемое вредоносное воздействие, то следует установить спецификацию для максимальной дозировки и использовать двустороннюю оценку точности дозировки, как описано в 7.4.2.1.

7.4.3 Определение погрешности последней дозировки и пределов точности последней дозировки (обозначения системы A и C)

ИИС с фиксированной дозировкой исключены из этого требования.

Для ИИС с переменной дозировкой, которые не позволяют устанавливать дозировку больше оставшегося объема для введения, пределы точности дозировки должны быть установлены, как описано в 7.4.2, с использованием либо Vset, равного Vmin, либо дозировки PT. Какой из них использовать, необходимо определить на основе оценки риска.

Для ИИС с переменной дозировкой, которые позволяют устанавливать дозировку больше оставшегося объема для введения, последняя дозировка оценивается с точки зрения погрешности дозирования, поскольку нормальное изменение размеров системы делает невозможным установку точно такой же последней дозировки из одного ИИС или контейнера. к следующему. Чтобы устранить неопределенность в отношении точной последней оцениваемой дозировки, оценивают ряд различных последних дозировок, если они находятся в пределах 1,0 × PT и 1,4 × PT, так что погрешность среднего дозирования (в идеале сосредоточенная на нуле) рассчитывается для каждой из дозировок. Обоснование см. в A3.2.2.

Отдельные погрешности последней дозировки (выраженные в процентах) можно рассчитать, как показано в следующем примере, используя PT 0,20 мл:

а) Диапазон дозирования, который может быть использован для определения точности последней дозировки, составляет от 0,20 мл до 0,28 мл для данного примера, где PT равно 0,20 мл. Этот диапазон составляет ± 0,20 × PT, с центром в 1,20 × PT. Любые дозировки, для которых НИС отображает значение выше или ниже этого диапазона, не подходят для определения точности последней дозировки.

b) Для каждого измерения последней дозировки, Vmeas, вычислите погрешность последней дозировки, в процентах, как:

εmeas = Vmeas-VindVind100

где

εmeas 	относительная погрешность последней дозировки, выраженная в процентах, и

Vind	указанный объем дозировки (где способ указания зависит от исполнения проекта 5,6 к)).

с) Верхний предел спецификации, PВПС, для средней погрешности последней дозировки (т. е. относительной погрешности):

PВПС = 5,0 %

d) Нижний предел спецификации, PНПС, для средней погрешности последней дозировки (т. е. относительной погрешности):

PНПС = 5,0 %

е) Соответствие оценивается согласно 7.4.5.1 с использованием εmeas.

Если в соответствии с оценкой риска используется другой диапазон измерения последней дозировки [например, (1,3 ± 0,3) × PT], пределы спецификации для погрешности последней дозировки должны быть указаны в инструкции по применению.

Если ИИС с переменной дозировкой позволяет установить дозировку, большую, чем оставшийся объем, точность последней дозировки оценивается для целевой дозировки Vset = 1,20 × PT. Тем не менее, так как в этих ИИС невозможно точно достичь целевой дозировки, допускается отклонение от этой целевой дозировки на 0,20 × PT.

Примечание – Более подробное объяснение точности последней дозировки см. в А.3.2.2.

7.4.4 Расчет эффективности введения дозировки (системные обозначения B1 и D1, заполняемые пользователем)

Эффективность дозировки в процентах рассчитывается следующим образом:

m2-m3m2-m1100

где

m1	масса устройства и контейнера, полученная пользователем (т.е. пустая);

m2	масса устройства и контейнера после наполнения;

m3	масса устройства и контейнера, а также любого остаточного объема после введения.

Примечание – Для системы обозначения D1, контейнер определяется как вся ИИС (т.е. ИИС с пустым интегрированным несменным контейнером) перед заполнением пользователем.

7.4.5 Критерии приемлемости

7.4.5.1 Переменные данные

Популяция ИИС удовлетворяет требованиям точности (или другим переменным данным), когда, для заданного Vset или Pset, выполняются следующие условия:

Двухсторонние:

x − (k × s) ≥ PНПС и

x + (k × s) ≤ PВПС

Односторонние:

x − (k × s) ≥ PНПС или

x + (k × s) ≤ PВПС

где

x	это среднее значение выборки;

k	это коэффициент предела допуска;

s	это стандартное отклонение выборки.

Коэффициент предела допуска определяется на основе уровня достоверности (95 %), содержания вероятности p и количества измерений n. Для нормально распределенных данных это можно взять из таблиц в приложении B.

Примечания

1 В качестве примера, для эффективности дозирования односторонняя оценка потребует вероятность 95 % того, что как минимум 97,5 % всех дозировок имеют эффективность дозирования превышающую или равную x % (значение x определяется анализом рисков).

2 ISO 16269-6:2014 (приложение E), перечисляет объемы выборок для создания двухсторонних статистических интервалов допуска, когда истинное среднее значение и стандартное отклонение популяции неизвестны.

В таблице B.1 представлены односторонние пределы допуска для уровня достоверности 95 %, как для содержания вероятности 95 %, так и для 97,5 %, а в таблице B.2 представлены более полные двусторонние пределы допуска для уровня достоверности 95 %.

7.4.5.2 Данные по атрибутам

Популяция ИИС удовлетворяет требованиям, когда для заданных Vset или Pset выполняются следующие условия:

- четкие критерии приемки определены для отдельной выборки;

- использование соответствующего содержания вероятности p из матрицы тестовых примеров (таблица 3);

- используется уровень достоверности 95 %;

- статистический анализ показывает, что при указанном уровне достоверности по крайней мере часть совокупности p соответствует критериям приемлемости. Для рекомендуемого плана приемки с нулевыми дефектами это выполняется, когда количество отдельных выборок, соответствующих, как минимум, рекомендуемому размеру выборки (см. таблица 3), было протестировано и все они прошли испытания.

Примечание – См. приложение F для обоснования выбора образца.

8 Подготовка и эксплуатация ИИС

Подготовить ИИС в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Выполнить испытание так, чтобы работа ИИС имитировала описанные в инструкции по эксплуатации действия.

Управлять ИИС вручную или автоматически.

9 Матрица тестовых случаев

Таблица 3 содержит сводные требования к испытаниям для системных обозначений, описанных в 5.2. Процедуры испытаний, включая условия предварительной подготовки и использования, описаны в разделе 10.

Приложение A предоставляет обоснование для требуемых испытаний. Управление рисками для ИИС может предусматривать дополнительные испытания, выше минимальных требований, представленных в таблице 3. Следующее следует применять при чтении матрицы:

а) для всех тестовых случаев уровень достоверности должен составлять 95 %;

b) для всех испытаний на точность дозировки, за исключением точности последней дозировки, количество повторов для каждой ИИС должно быть равно 1. Для ИИС с переменной дозировкой один повтор испытания включает измерение Vmin, Vmid и Vmax;

с) для каждого Vset или Pset целевое значение k соответствует числу измерений на Vset или Pset, n. Если общее число измерений изменяется, то соответствующее целевое значение k также должно быть изменено;

d) целевые значения k для односторонних интервалов допустимости выбираются из ISO 16269-6 или таблицы B.1;

e) целевые значения k для двухсторонних интервалов допустимости выбираются из ISO 16269-6 или таблицы B.2;

f) количество ИИС, Y, (и контейнеров для системных обозначений A и C) должно быть рассчитано перед испытаниями таким образом, чтобы получить количество измерений (n), указанных в таблице 3. Только одна дозировка (или другое измерение) на ИИС может использоваться для каждого Vset (Pset) для конкретного испытания.

g) предлагаемые объемы выборки могут быть изменены, однако выбор нового объема выборки меньше 20 проб должен быть обоснован как наглядный для конструкции.

Примечание – Приложение F для дополнительной информации по выбору объема выборки.

Таблица 3 – Матрица тестовых примеров

| Пример испытаний (со ссылкой на подразделы) | Обозначение системы | Вероятностное содержание | Рекомендации для переменных данных (нормального распределения или преобразованных) | Рекомендации по атрибутивным данным |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  | Количество измерений (n) а | Двусторонняя мишень k | Односторонняя мишень k | Количество измерений (n) а |
| Холодный, стандартный и теплый (10.2.1) | X | X | X | X | 97,5 % | 30 b | 2,921 | 2,608 | 120b |
| Точность последней дозировки (10.2.2) | X | N/A | X | N/A | 97,5 % | 30 | 2,921 | 2,608 | 120 |
| Жизненный цикл (10.2.3) | X | X | N/A | N/A | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Свободное падение (10.3.1 а и b) | X | X | N/A | N/A | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Свободное падение (10.3.1 c и d) | N/A | N/A | X | X | 95 % | 30 | 2,555 | 2,220 | 60 |
| Сухое тепло (10.3.2) | X | X | X | X | 97,5 % | 30 | 2,921 | 2,608 | 120 |
| Холодильное хранение (10.3.3) | X | X | X | X | 97,5 % | 30 | 2,921 | 2,608 | 120 |
| Влага и тепло (10.3.4) | X | X | N/A | N/A | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Циклический (10.3.5) | X | X | N/A | N/A | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Вибрация (10.3.6) | X | X | X | X | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Транспорт (10.3.7) | X | X | X | X | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Функциональная стабильность (10.3.8) | X | X | X | X | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Утечка жидкости (10.3.9) | X | X | N/A | N/A | 95 % | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| ____________________________ а Каждый пример испытаний может иметь несколько характеристик (например, точность дозировки и другие), которые необходимо проверить. Размер выборки здесь указан для каждой проверяемой характеристики, хотя на одном и том же наборе образцов можно испытать несколько характеристик и, возможно, в одно и то же время. b Для систем с обозначением C и D размер выборки указан для каждого условия (т. е. прохладный, стандартный, теплый). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10 Процедуры испытаний

10.1 Общее

Для каждого тестового примера, описанного в разделе 10, необходимо выполнить следующие оценки после каждого требования к предварительной подготовке или тестированию в процессе эксплуатации. Если иное не указано для данного описания испытания, оценку проводят в стандартных атмосферных условиях в соответствии с 10.2.1.1. Порядок оценок от а) до b) в зависимости от обстоятельств не указан.

a) Оценить основные функции ИИС в соответствии с 5.7.2 и разделом 7. ИИС должна поддерживать свои основные функции после предварительной обработки или требованиям по эксплуатации, описанным в разделе 10. Для испытания точности последней дозировки, описанного в 10.2.2, требуется только оценка точности дозирования.

b) Осуществить осмотр каждой протестированной ИИС в соответствии с разделом 11.

Для ИИС, которые могут работать в течение продолжительного времени, следует рассмотреть моделирование дополнительных условий, которым ИИС будет подвергаться в состоянии изношенности до и/или во время введения, помимо предварительной обработки, указанной как «нормальные/ожидаемые условия» при тестировании основных функций.

Примечание – См. приложение А для условий испытаний.

10.2 Тестовые случаи для нормальных/ожидаемых условий

10.2.1 Испытание в прохладной, стандартной и теплой атмосфере

10.2.1.1 Атмосферные условия

Собранная ИИС с заполненным контейнером, но без иглы (если она съемная), помещается в испытательную камеру для предварительной обработки в течение не менее 4 часов в атмосфере, указанной в таблице 4.

Таблица 4 – Атмосферные условия

| Условия | Холодные | Стандартные | Теплые |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура °C | (5 ± 3) | (23 ± 5) | (40 ± 2) |
| Влажность, % RH | Нет требований к влажности | (50 ± 25) | (50 ± 10) |

10.2.1.2 Тестирование при использовании

Для систем с обозначениями А и В использовать один и тот же набор систем при каждом из условий, указанных в таблице 4.

Для систем с обозначениями C и D использовать три разных набора систем, по одному для каждого из условий, указанных в таблице 4.

Выполнение испытаний должно обеспечить акклиматизацию ИИС к атмосферным условиям, указанным в Таблице 4, во время испытаний. Этого можно достичь путем испытаний в этих атмосферных условиях или путем испытаний в стандартной атмосфере без времени на акклиматизацию после извлечения из испытательной камеры. Испытание в стандартной атмосфере должно быть обосновано, и время с момента извлечения ИИС до конца испытаний должно быть как можно более коротким.

10.2.2 Испытание точности последней дозы (только для систем с обозначением A и C

10.2.2.1 Общее

Испытания точности последней дозировки применяются только к ИИС с переменным дозированием. ИИС с фиксированным дозированием должны быть исключены из этого требования, поскольку оценка точности последней дозировки включается в общее требование к точности дозирования, которое должно включать наглядный набор этих последних дозировок.

10.2.2.2 Подготовка ИИС

Выбрать те же ИИС, которые ранее использовались для определения точности дозирования в соответствии с 10.2.1. Для систем с обозначением C допускается использование новых ИИС.

Для ИИС с переменным дозированием, которые не позволяют задать дозировку, превышающую оставшийся объем, использовать каждый ИИС до тех пор, пока не останется дозировка Vset, равная либо Vmin, либо точке перехода PT. Какую из них использовать следует определить на основе оценки рисков.

Для ИИС с переменным дозированием, которые позволяют задать дозировку, превышающую оставшийся объем, использовать каждый ИИС до тех пор, пока оставшийся подаваемый объем не станет между 1,0 x PT и 1,4 x PT.

10.2.3 Тестирование жизненного цикла (только системы с обозначениями A и B) – Предварительная подготовка

Используются те же системы, которые использовались в 10.2.1 (с новыми контейнерами). Этот тест требуется только для систем с обозначениями A и B.

Выбрать и смоделировать работу каждой функции ИИС (например, снятие и закрепление колпачка и иглы, инъекции). ИИС должны эксплуатироваться в 1,5 раза больше максимального количества срабатываний, ожидаемого в течение срока службы. Протокол испытаний должен учитывать предполагаемое использование, как описано в инструкции по использованию.

Если система разработана так, чтобы перестать работать после ограниченного времени или количества операций, это общее количество операций следует использовать для данного испытания.

Примечание – Считается, что многоразовые ИИС имеют два отдельных механизма, которые могут привести к невыполнению основных функций. Одна из них связана с механической или электронной деградацией во время использования, а другая связана со временем и деградацией во время хранения. Влияние механической или электронной деградации в процессе использования проверяется посредством тестирования жизненного цикла (см. 10.2.3), а влияние хранения с течением времени проверяется посредством тестирования функциональной стабильности (ускоренного или в реальном времени, см. 10.3.8). Они выполняются как отдельные испытания по подтверждению конструкции и не предполагается их объединение.

10.3 Тестовые случаи в стрессовых/сложных условиях

10.3.1 Тестирование свободного падения – Предварительная подготовка

Следующий список описывает испытания на свободное падение ИИС как в вертикальных, так и в горизонтальных ориентациях. Для решения наихудшего случая могут потребоваться дополнительные и/или другие ориентации в зависимости от оценки риска и геометрии ИИС.

Предлагаемые ниже размеры выборки предполагают нормальность последующей оценки основных функций (см. 10.1 а)). Если данные не могут быть преобразованы в нормальные, потребуются другие размеры выборки.

Количество ИИС, указанное для предварительного испытания падением, основано на рекомендациях для переменных данных, указанных в таблице 3. Если тестирование дает данные атрибутов, количество для предварительной подготовки путем падения следует увеличить пропорционально, чтобы получить общее количество необходимых образцов для тестирования. Исключения или замены для разбитых контейнеров, разрешенные в 10.3.1, также могут быть увеличены на ту же пропорцию, что и увеличение общего объема выборки.

Подготовить ИИС в соответствии с инструкцией по эксплуатации, включая извлечение из упаковки, и - с новым контейнером (при наличии) – продолжить следующим образом:

a) Для мульти дозовых ИИС с заменяемыми контейнерами (система с обозначением A):

1) Снять защитную крышку (например, крышку на ИИС), вставить контейнер, подготовить систему к инъекции (например, прикрепить иглу и заправить или очистить систему);

2) При возможности заменить защитную крышку (например, для ИИС со съемной иглой), снять его и надеть крышку на ИИС;

3) Трижды сбросить 20 ИИС с высоты (1000 -0/+100) мм свободным падением на испытательную поверхность (см. 6.3): один раз горизонтально и два раза вертикально, при этом систему поворачивать на 180° между двумя вертикальными бросками. Необходимо позаботиться о том, чтобы разблокировать систему нетурбулентным образом;

4) Если контейнер разобьется настолько, что он полностью разломится очевидным для пользователя образом, заменить контейнер и продолжить до тех пор, пока не будут выполнены все три падения. Максимальное количество замен для каждой ориентации испытания не должно превышать трех раз.

b) для мульти дозовых ИИС с несменными контейнерами (системы с обозначением С):

1) Снять защитную крышку (например, крышку ИИС), подготовить систему к инъекции (например, прикрепить иглу и заправить или очистить систему);

2) Подготовить систему для инъекции (например, для ИИС со съемной иглой), снять ее и надеть колпачок ИИС;

3) Сбросить ИИС методом свободного падения с высоты (1000-0/+100) мм на испытательную поверхность (см. 6.3) в соответствии с i), ii) и iii) следующим образом:

i. горизонтально – сбросить 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность;

ii. вертикально A – сбросить еще 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность;

iii. вертикально B – (на 180° от ориентации ii)) сбросить еще 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность.

4) Если контейнер разобьётся на столько, что он полностью раскололся очевидным для пользователя образом, заменить ИИС, сбросить новый ИИС в той же ориентации и продолжить, пока не будет сброшено 10 НИС без замены в каждой ориентации. Максимальное количество замен для каждой ориентации составляет четыре.

5) Все ориентации должны быть объединены для оценки первичных функций (10.1 a)).

с) для одно дозовых ИИС со сменными контейнерами (системы с обозначениями В1 и B2:

1) Собрать ИИС или вставить крышку основного контейнера в ИИС (например, поместить шприц в многоразовый автоинжектор, вставить картридж в многоразовую ручку или OBDS), но остановиться до того, как будет нарушена стерильность контейнера с лекарственным препаратом (например, жесткий защитный колпачок иглы (ЖЗКИ) или наконечник, или нарушите первичную укупорку контейнера);

2) Трижды сбросить 20 ИИС путем свободного падения с высоты (1000-0/+100) мм на испытательную поверхность (см. 6.3), один раз горизонтально и два раза вертикально, повернув систему на 180° между двумя вертикальными точками. При выпуске системы следует обеспечивать непрерывное движение без турбулентности;

3) Если контейнер разобьется настолько, что он полностью разломится очевидным для пользователя образом, заменить контейнер и продолжить до тех пор, пока не будут выполнены все три падения. Максимальное количество замен для каждой ориентации испытания должно быть не более трех раз.

d) Для одноразовых ИИС с несменным контейнером (системы с обозначениями D1 и D2):

1) Для предварительно заполненных ИИС (например, предварительно заполненных автоинжекторов, предварительно заполненных ручек или предварительно заполненных OBDS) прекратить введение препарата до того, как будет нарушена стерильность контейнера с лекарственным препаратом (например, будет удален ЖЗКИ или колпачок наконечника или поврежден первичный контейнер). Для заполненных пользователем ИИС (например, незаполненный OBDS с резервуаром) остановиться после заполнения резервуара, но перед тем, как ИИС будет размещена на теле и/или активирован поток жидкости;

2) Если в пункте 1 выше была прикреплена съемная игла, снять ее;

3) Сбросить ИИС методом свободного падения с высоты (1000-0/+100) мм на испытательную поверхность (см. 6.3) в соответствии с i), ii) и iii) следующим образом:

i. горизонтально – сбросить 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность;

ii. вертикально A – сбросить еще 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность;

iii. вертикально B – (на 180° от ориентации ii)) сбросить еще 10 новых ИИС, аккуратно высвобождая ИИС так, чтобы не создавать турбулентность.

4) Если контейнер разобьётся на столько, что он полностью раскололся очевидным для пользователя образом, заменить ИИС, сбросить новый ИИС в той же ориентации и продолжить, пока не будет сброшено 10 НИС без замены в каждой ориентации. Максимальное количество замен для каждой ориентации составляет четыре.

5) Все ориентации должны быть объединены для оценки первичных функций (10.1 a)).

10.3.2 Хранение при сухом тепле – Предварительная подготовка

Предварительно подготовить ИИС следующим образом:

а) Системы с обозначениями A и B или C и D (заполняются пользователем):

Разместить неиспользованные ИИС без контейнеров или игл в испытательную камеру не менее чем на 96 часов в атмосфере, указанной в таблице 5.

Таблица 5 – Температуры сухого тепла

| Условия | Сухое тепло |
| --- | --- |
| Температура °C | (70 ± 2) |
| Влажность, %RH | (50 ± 10) |

b) Системы с обозначениями C и D (заполняется производителем):

Неиспользованные ИИС помещают в испытательную камеру не менее чем на 96 ч при допустимо высокой температуре хранения, которая должна быть указана в инструкции по применению.

Примечание – Подробности см. в А.3.2.2.

10.3.3 Хранение при низкой температуре - Предварительная подготовка

Подготовить ИИС следующим образом:

a) Для систем с обозначениями A и B или C и D (заполняется производителем):

Разместить неиспользованные ИИС без контейнеров или игл в испытательную камеру не менее чем на 96 часов в атмосфере, указанной в Таблице 6.

Таблица 6 – Температуры холодильного хранения

| Условия | Холодильное хранение |
| --- | --- |
| Температура °C | (-40 ± 3) |
| Влажность, %RH | Без требований к влажности |

b) Системы с обозначениями C и D (заполняется производителем):

Разместить неиспользованные ИИС в испытательной камере в течение не менее 96 часов при допустимой низкой температуре хранения, которая должна быть указана в инструкции по эксплуатации.

Примечание – См. раздел A.3.2.2 для подробностей.

10.3.4 Испытания на воздействие влаги и тепла (только системы с обозначениями A и B) – Предварительная подготовка

Подготовить ИИС следующим образом:

Разместить неиспользованные собранные ИИС без контейнеров или игл в испытательной камере в течение не менее 96 часов в атмосфере, указанной в Таблице 7.

Таблица 7 – Условия воздействия влаги и тепла

| Условия | Условия влаги и тепла |
| --- | --- |
| Температура °C | (40 ± 2) |
| Влажность, %RH | (93 ± 5) |

10.3.5 Циклическое испытание (только системы с обозначениями A и B) – Предварительная подготовка

Подготовить ИИС с контейнером и без иглы в соответствии с вариантом 1 (см. IEC 60068-2-30:2005 (рисунок 2 a)), с изменениями следующим образом:

a) нижняя температура (5 ± 3) °C (без требования к влажности);

b) верхняя температура (55 ± 2) °C и (50 ± 25) %RH;

c) шесть циклов.

Примечание – Дополнительную информацию об испытательной камере, условиях ускоренного испытания и восстановлении можно найти в IEC 60068-2-30:2005, разделах 4, 7 и 9 соответственно.

10.3.6 Вибрационные испытания – предварительная подготовка

Вибрировать ИИС с контейнером и иглой в каждой из трех осей согласно таблице 8 и рисунку 1 IEC 60068-2-6:2007.

Таблица 8 – Амплитуды вибрации с нижней частотой среза

| Диапазон частот | Смещение/ускорение (пиковое значение) | Количество циклов a для каждого направления |
| --- | --- | --- |
| от 3 Гц до 8 Гц | 7,5 мм | 4 |
| от 8 Гц до 300 Гц | 2 г | 4 |
| ______________________ а Скорость циклов = 1 октава в минуту. |  |  |

Если согласно оценке рисков предполагается, что НИС будет подвергаться воздействию вибрации в процессе использования (например, это может быть случай для системы введения на теле в соответствии с ISO 11608-6), то дополнительное испытание на вибрацию должно быть проведено с новым набором ИИС для подтверждения того, что продукт выполняет свои основные функции во время работы во время вибрации (при вибрирования во время введения).

10.3.7 Транспорт – Предварительная подготовка

Транспортировать новый комплект ИИС (в окончательной упаковке) в соответствии с условиями, на которых предполагается отгружать готовую продукцию.

Стандартный метод для этих типов исследований может включать процедуры ASTM D4169 и ISTA или фактическую отправку продукта перед испытаниями.

Если исследования по транспортировке считаются наихудшим случаем и не отражают нормальную транспортировку, не предполагается их объединение с какими-либо другими предварительными испытаниями.

Примечание – См. А.3.3.6.

10.3.8 Функциональная стабильность – Предварительная подготовка

Подвергнуть новый набор ИИС условиям хранения, указанным на этикетке, на время, эквивалентное ожидаемому сроку службы или дате истечения срока годности, указанной на этикетке.

Примечания

1 Считается, что многоразовые ИИС подвержены воздействию двух отдельных механизмов, которые могут привести к невыполнению основных функций. Одна из них связана с механической или электрической деградацией во время использования, а другая связана со временем и деградацией во время хранения. Воздействие механического или электрического износа при использовании проверяется с помощью испытаний жизненного цикла (см. 10.2.3), а воздействие хранения с течением времени проверяется с помощью испытаний на функциональную стабильность (ускоренных и в режиме реального времени, см. приложение D). Они проводятся как отдельные проверочные испытания конструкции и не предназначены для объединения.

2 Подробности см. в приложении D.

10.3.9 Утечка жидкости (только системы с обозначениями A и B) – Предварительная подготовка

Примечание – Целью данного испытания является оценка влияния жидкости, которая вытекает из ИИС, например, помимо прочего, из разбитого контейнера, в ИИС.

Предварительно подготовить ИИС следующим образом:

a) Удалить любой съемный держатель контейнера и налить содержимое одного контейнера с лекарственным препаратом в ИИС в наиболее вероятной точке входа.

b) Используя соответствующие средства защиты, встряхнуть ИИС во всех направлениях вручную в течение 30 секунд.

c) Позволить лекарственному препарату стекать из исходной точки входа жидкости в течение 10 минут.

d) Прикрепить новый контейнер.

e) Хранить ИИС в горизонтальном положении в соответствии с инструкциями по использованию в течение 24 часов.

f) Впрыснуть весь лекарственный препарат из контейнера и использовать ИИС в соответствии с инструкциями по использованию.

g) Заменить использованный контейнер на новый.

h) Хранить ИИС в горизонтальном положении в соответствии с инструкциями по использованию в течение 96 часов.

i) Впрыснуть весь лекарственный препарат из контейнера и использовать ИИС в соответствии с инструкциями по использованию.

Допускается погрешность, которая очевидна для непрофессионального пользователя, если она не влияет на безопасность в соответствии с оценкой рисков, как определено в 5.3.

11 Инспекция

11.1 Общее

Хотя для инспекций, описанных в разделе 11, нет конкретных статистических требований (таких как вероятность p и уровень достоверности), эти инспекции должны привести к отсутствию отказов в результате испытаний, описанных в таблице 3 и разделе 10.

11.2 Читаемость маркировки

Визуально осмотреть ИИС с помощью нормального или корректированного до нормального зрения при окружающем освещении не более 100 люкс с расстояния для чтения от 30 см до 70 см. Эта инспекция должна проверить, что любая маркировка на ИИС, необходимая для безопасной эксплуатации ИИС (например, указание на настройку дозировки), видна и читаема. Это требование не относится к регуляторной маркировке на ИИС или картридже/контейнере.

Примечания

1 Осмотр читаемости маркировки предполагает, что пользователи ИИС смогут читать маркировку в реальных условиях (например, при ограниченной интенсивности света), тогда как проверка наличия дефектов (11.3) предназначена для выявления дефектов в ходе проверки конструкции.

2 Уровни освещения, выбранные для данного подпункта, являются самыми низкими уровнями, перечисленными в ISO 8995-1, и отображают уровни окружающего освещения, которые можно наблюдать в частных домах или в прихожих, туалетах или коридорах общественных мест (например, отелях или больницах). Этот уровень выбран как наглядный для того, с чем могут столкнуться пациенты – пользователи этих портативных НИС – при чтении маркировки на этих устройствах. Другие уровни освещения могут быть применимы в зависимости от намеченного использования ИИС. Эти уровни могут отличаться от уровней, указанных в предыдущих изданиях данного документа или других международных стандартах.

11.3 Отсутствие дефектов

Визуально осмотреть ИИС на дефекты с помощью нормального или корректированного до нормального зрения при окружающем освещении не более 750 люкс, с расстояния для чтения от 30 см до 70 см. В частности, выполнить проверку на наличие дефектов, таких как:

a) трещины в корпусе и/или компонентах ИИС, которые могут повлиять на безопасное функционирование;

b) нарушенные монтажные соединения, соединения и выравнивание, которые могут повлиять на безопасное функционирование;

c) для ИИС со сменными батареями отсек для батарей не остается закрытым;

d) за исключением свободного падения (см. 10.3.1) – треснувшие контейнеры или потерю содержимого таким образом, что это очевидно для пользователя.

Примечание – Уровни освещения, выбранные для этого пункта, соответствуют уровням освещения, указанным в ISO 8995-1 и ожидаемым в зонах инспекции в химической, пластмассовой или резиновой промышленности, и считаются наглядными для того, что также может быть найдено в фармацевтической отрасли. Ожидается, что это освещение будет использоваться при проверке дефектов ИИС, охваченных настоящим документом.

12 Информация, предоставляемая ИИС

12.1 Общее

Информация о НИС должна сопровождаться рекомендациями, включая инструкции по использованию и пометки на упаковке для пользователя, которые достаточны для безопасного использования, учитывая обучение и знания предполагаемых пользователей и окружающую среду предполагаемого использования. Необходимая информация должна быть определена с помощью анализа рисков и подтверждена или обоснована как достаточная для безопасного использования с использованием процесса инженерии удобства использования (см. 5.4).

Отдельно поставляемые компоненты ИИС должны идентифицировать ИИС или конкретные компоненты ИИС, с которыми они были протестированы и продемонстрировали свою функциональную совместимость.

Примечание – Приложение E включает рекомендации по инструкциям по применению и маркировке.

Приложение A

(информационное)

Основание тестирования

А.1 Неопределенность измерения (см. 5.5)

Требования, изложенные в разделе 5.5, к оценке и выражению неопределенности измерения применяются к измерениям физических характеристик ИИС, таких как выполнение основных функций, геометрические характеристики и т. д.

Спецификации в данном документе интервалов для силы и/или качества условий испытаний и предварительных условий (например, температур или амплитуд вибрации) не предполагают включение неопределенности измерения.

Производитель должен оценить влияние любых изменений силы или качества условий испытаний и предварительных условий на последующие измерения физических характеристик продукта и включить это в оценку неопределенности этого измерения.

A.2 Оборудование (см. 6.1)

Требование, изложенные в 6.1 относительно пригодности испытательных систем, используемых для измерения основных функций, предполагается применять к испытательной системе при использовании согласно применимому методу испытаний.

Для установления соответствующих требований к точности испытательной системы ожидается использование рискового подхода, в то время как требования к точности приведены в 6.1.

Для гравиметрических измерений точности дозирования рекомендуется разрешение 1 % или меньше от массы минимальной доставляемой дозы (минимальное Vset).

Если необходимо разработать и подтвердить новый метод испытаний, ожидается, что подтверждение будет проведено с соблюдением практики отрасли. Руководство для этой цели можно, например, найти в ISO/IEC 17025.

А.3 Требования к испытаниям (см. раздел 10)

А.3.1 Общие требования к испытаниям (см. 10.1)

Требуемая предварительная подготовка образцов, указанная в данном документе, перед основными функциональными испытаниями, подвергает испытательные образцы воздействию условий/нагрузок на предельных точках предсказуемого использования или воздействия. Таким образом, эти условия представляют собой верхний (или нижний) предел воображаемого изменения факторов нагрузки. Не требуется комбинировать два или более типов предварительной подготовки перед испытанием образцов, за исключением случаев, когда по результатам оценки риска высока вероятность, что продукт будет подвергаться им во время нормального использования. Это также не мешает производителю по собственному усмотрению подвергать образцы нескольким видам предварительной подготовки перед испытаниями с целью сокращения необходимого количества испытательных образцов.

А.3.2 Нормальные/предполагаемые условия

А.3.2.1 Стандартные эксплуатационные испытания в прохладной и теплой атмосфере (см. 10.2.1)

Эти испытания предназначены для измерения производительности ИИС в пределах диапазона температур и влажности, которые можно разумно связать с условиями «в использовании», такими как контролируемые и не контролируемые внутренние и наружные условия. Наружные условия охватывают сезонные изменения (от зимы до лета), а внутренние условия охватывают круглогодичные изменения «комнатной температуры». В данном документе предполагается, что производитель не будет изменять условия испытаний без обоснования на основе оценки рисков, основанной на предполагаемых условиях «в использовании» (как определено в маркировке).

A.3.2.2 Испытания точности последней дозировки (см. 10.2.2)

Последняя дозировка считается такой же важной, как и любая другая дозировка, и поэтому должна соответствовать тем же требованиям точности, если только оценка рисков не определит иное. Однако на основе конструкции ИИС тестирование точности последней дозировки может вызвать затруднения и может потребовать использования различных методов, особенно для ИИС, которые позволяют устанавливать дозировки, превышающие оставшийся объем, где последнюю дозировку невозможно точно определить перед ее выдачей. В связи с этим данный тест предоставляет особое внимание последней дозировке для адаптации к уникальным статистическим трудностям при расчете точности, когда объемы последней дозировки не могут быть предсказаны или известны точно.

В настоящем стандарте процедура обновлена для тестирования точности последней дозировки для ИИС, которые позволяют устанавливать дозировки, превышающие оставшийся объем. Диапазон оставшихся объемов, используемых для тестирования точности последней дозировки, был изменен и теперь составляет (1,0 – 1,4) × PT. Это было сделано для упрощения расчетов диапазона допуска и для возможности использования более широкого диапазона оставшихся объемов при тестировании.

А.3.2.3 Тестирование жизненного цикла (см. 10.2.3)

Тестирование жизненного цикла предназначено для проверки эксплуатационных характеристик ИИС после введения в 1,5 раза максимального количества срабатываний, ожидаемого в течение его срока службы. Коэффициент 1,5 обеспечивает разумный коэффициент безопасности выше ожидаемого рабочего цикла НИС Этот тест не затрагивает вопросы хранения в период между производством и первым использованием пациентом.

А.3.3 Стрессовые/сложные условия

A.3.3.1 Испытания на свободное падение (см. 10.3.1)

Испытания на свободное падение предназначены для проверки производительности ИИС после удара при падении в состоянии готовности к использованию без внешней упаковки (или чехлов для ношения). Эти ИИС тестируются в состоянии, соответствующем тому, в котором они были бы взяты из места хранения для подготовки к использованию. ИИС испытываются с установленным контейнером, без иглы (если она съемная) и с крышкой (если предоставлена). Мульти дозовые ИИС подвергаются подготовке (с изъятием иглы и установкой крышки) в соответствии с их наиболее типичным готовым к использованию состоянием. Одно дозовые ИИС собираются и готовятся до момента, предшествующего нарушению стерильности. Другие процессы (постановка на охрану, разблокировка, установка дозировки и т. д.) не выполняются.

Используется номинальная высота 1 м, так как это высота, на которой пользователь, скорее всего, разместит ИИС при подготовке к использованию (например, на столе).

Испытание учитывает возможность того, что некоторые стеклянные контейнеры могут разбиться при ударе из-за своей хрупкости. В большинстве случаев этот дефект будет заметен пользователю, и пользователь заменит картридж или всю ИИС.

Испытание на свободное падение предусматривает замену защитной крышки, которая может потребоваться, когда ИИС будет использовано в последующее время.

На рисунке A.1 представлена схема плана испытаний на свободное падение для различных обозначений систем ИИС.

Примечание – «вертикально» и «вертикально» (с апострофом) представляют два вертикальных положения, описанных в 10.3.1.

Рисунок А.1 – Испытание на свободное падение для систем ИИС различного назначения

Допустимые замены отличаются между обозначениями систем по следующим причинам:

- Для систем ИИС с обозначениями A и B (с заменяемыми контейнерами) принимается, что 3 из 20 контейнеров могут быть разбиты в каждом направлении (15 %). Эти системы тестируются с разных ориентаций.

- Для систем ИИС с обозначениями C и D (с незаменяемыми контейнерами) принимается, что 4 из 14 контейнеров могут быть разбиты в каждом направлении (28,6 %). Эти системы тестируются только с одного направления из-за их ограниченного срока службы при использовании.

В предыдущей редакции данного документа (2014 год) допускалось, что максимум 3 из 10 ИИС могут быть заменены, что составляло 30 %. Однако выборка из 7 ИИС с каждой ориентации была признана недостаточной для обеспечения наглядной выборки, так как она не включала язык, который требовал бы повторного тестирования ИИС, в которых были заменены 3. Был внесен язык, гарантирующий проведение предварительной подготовки к свободному падению на замененных образцах. Для сохранения эквивалентных требований как для самих контейнеров, так и для ИИС, защищающих контейнер во время свободного падения, количество разрешенных замен было увеличено с 3 до 4, что в худшем случае составляет 4 из 14, или 28,6 %.

Понимая, что ИИС не может обеспечить абсолютную защиту для основного контейнера, она должна обеспечивать определенную степень защиты. Следовательно, независимо от того, является ли дефект очевидным для пользователя, если имеется более трех случаев отказа в одной ориентации (системы обозначений A и B) или четыре случая отказа (системы обозначений C и D), тест считается неудачным. Кроме того, случаи, когда повреждение контейнера не заметно пользователю (например, микротрещины, подвергающие стерильности лекарственного препарата или вторичным путям жидкости), считаются неудачными с точки зрения визуального и функционального исследования. Все другие случаи отказа ИИС в выполнении основных функций также считаются неудачей.

A.3.3.2 Испытания на воздействие сухого тепла и хранение при низких температурах (см. 10.3.2 и 10.3.3)

Целью этих испытаний является измерение производительности ИИС после воздействия экстремальных условий хранения и транспортировки при высоких и низких температурах, а также возможных экстремальных воздействий со стороны пользователя (например, размещение ИИС на приборной панели автомобиля в жаркую погоду или случайное хранение ИИС в морозильнике).

Эти условия испытаний могут быть изменены, если производитель активно контролирует условия доставки и хранения продукта и, если маркированные условия доставки и хранения соответствуют тем, которые использовались при испытаниях. Это, как правило, делается, когда лекарственный препарат поставляется с заполненным производителем контейнером или в той же упаковке, что и ИИС, и когда лекарственный препарат требует контролируемых условий доставки и хранения для обеспечения активности и стабильности. Точно так же изменения в условиях испытаний могут быть поддержаны для всех продуктов, в случае если материалы и/или компоненты не могут выдерживать эти экстремальные условия и, если использование этих материалов обосновано и задокументировано в оценке рисков.

Даже если маркировка изменена и проверочные испытания проводятся при других условиях, тестирование продуктов в этих экстремальных условиях может предоставить дополнительную ценность для понимания окончательной производительности ИИС. Также это может быть полезно для оценки возможных отклонений от контролируемых условий хранения и доставки на всем пути поставки.

A.3.3.3 Испытания на воздействие влаги и тепла (см. 10.3.4)

Это испытание предназначено для измерения производительности ИИС после воздействия на те же температурные условия испытаний на сухое тепло, но при гораздо более высокой влажности. Этот тип теста иногда называют "пропиткой", так как уровень влажности, характерный для высокой влажности, может оказать существенное воздействие на компоненты ИИС, включая электронику.

В то время как это испытание не является обязательным для систем с обозначениями C и D, которые заполняются производителем для защиты лекарственного препарата, его проведение все же рекомендуется для всех препаратов, чтобы оценить устойчивость конструкции ИИС. Также понятно, что многие компоненты и узлы будут перевозиться и храниться в неконтролируемых условиях; этот тест поможет выявить любые потенциальные проблемы.

A.3.3.4 Испытания циклических атмосферных условий (см. 10.3.5)

Это испытание предназначено для приложения нагрузки к конструкции ИИС. Условия испытаний разработаны для определения пригодности материалов и компонентов для использования, транспортировки и хранения в условиях высокой влажности, совмещенной с циклическими изменениями температуры, которые могут вызвать конденсацию на поверхности компонентов ИИС. В то время как образование конденсата представляет особый интерес для электронных ИИС, воздействие конденсата (например, его влияние на возможность просмотра номера дозы через окно для просмотра), а также расширение и сжатие из-за экстремальных изменений температуры применимы ко всем ИИС.

Хотя это испытание не требуется для систем с обозначениями C и D, которые указаны производителем для защиты лекарственного препарата, это испытание все же рекомендуется для всех препаратов, чтобы оценить надежность конструкции ИИС. Также понимается, что многие компоненты и подсборки будут транспортироваться и храниться в условиях, не контролируемых производителем; этот тест поможет выявить возможные проблемы.

A.3.3.5 Испытания на воздействие вибрации (см. 10.3.6)

Испытания на воздействие вибрации направлены на имитацию условий хранения во время передвижения пациента, например, когда пациент носит ИИС для использования в течение дня (например, в общественном транспорте или при беге). Поэтому это испытание применяется ко всем ИИС (а не только электромеханическим) и проводится на ИИС без упаковки.

A.3.3.6 Испытания на транспортировку (см. 10.3.7)

Испытания на транспортировку направлены на имитацию доставки продукта от места производства до момента, когда продукт обрабатывается пользователем. По этой причине этот тест проводится на ИИС в его окончательной упаковке, так как он предназначен для доставки.

Поскольку условия доставки могут значительно различаться, при разработке испытаний на транспортировку часто используется подход, ориентированный на худший случай, чтобы обеспечить возможность того, что ИИС в ее окончательной упаковке может соответствовать требованиям после всех применимых условий доставки.

Достаточное количество ИИС подвергается испытаниям на транспортировку для обеспечения возможности тестирования основных функций. Рекомендуемые объемы выборки, указанные в таблице 3, относятся к последующему тестированию основных функций и не применяются к количеству ИИС, подвергаемых испытаниям на транспортировку.

Для разработки транспортных исследований существует множество других стандартов (таких как ASTM D4169 и ISTA 3A). Данный документ не требует использования конкретного подхода к проектированию транспортных исследований.

A.3.3.7 Испытания функциональной стабильности (см. 10.3.8)

Испытания функциональной стабильности направлены на демонстрацию того, что ИИС соответствует ее основным функциональным требованиям в конце ожидаемого срока службы или маркированной даты истечения срока годности. Использование в самом конце срока службы считается самой неблагоприятной ситуацией, и поэтому оно относится к категории как испытание в условиях повышенной нагрузки/вызова (см. приложение D).

A.3.3.8 Испытания утечки жидкости (см. 10.3.9)

Испытания утечки жидкости направлены на имитацию использования ИИС с системами с обозначениями A или B, в которой контейнер ранее разбился, для оценки влияния такой утечки лекарственного препарата в механизм ИИС на ее производительность.

Это испытание не требуется для систем с обозначениями C и D, поскольку полностью сломанный картридж, например, моделируемый этим испытанием, вынудит пользователя этих систем использовать новые ИИС.

А.4 Отсутствие дефектов (см. 11.3)

Эта проверка предназначена для обнаружения дефектов, которые могли возникнуть в ИИС и которые могут повлиять на безопасное использование или основные функции ИИС.

Поскольку перечень дефектов, предоставленных в 11.3, не является исчерпывающим, производитель должен использовать рискоориентированный подход для оценки, какие дефекты могут повлиять на безопасность или отрицательно повлиять на выполнение основных функций.

Проверку следует проводить в условиях с хорошим лабораторным освещением.

Приложение B

(обязательное)

Одно - и двусторонние предельные факторы допуска, k (для нормально распределенных данных)

Гамма (Gamma) = уровень достоверности (например, 95 %), и

p = уровень вероятности (как показано в столбцах ниже)

Таблица B.1 – Факторы односторонних предельных допусков

| Гамма = 0,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | p = 0,750 | p = 0,900 | p = 0,950 | p = 0,975 | p = 0,990 | p = 0,999 | p = 0,999 9 |
| 2 | 11,763 | 20,581 | 26,260 | 31,257 | 37,094 | 49,276 | 59,304 |
| 3 | 3,806 | 6,155 | 7,656 | 8,986 | 10,553 | 13,857 | 16,598 |
| 4 | 2,618 | 4,162 | 5,144 | 6,015 | 7,042 | 9,214 | 11,019 |
| 5 | 2,150 | 3,407 | 4,203 | 4,909 | 5,741 | 7,502 | 8,966 |
| 6 | 1,895 | 3,006 | 3,708 | 4,329 | 5,062 | 6,612 | 7,901 |
| 7 | 1,732 | 2,755 | 3,399 | 3,970 | 4,642 | 6,063 | 7,244 |
| 8 | 1,618 | 2,582 | 3,187 | 3,723 | 4,354 | 5,688 | 6,796 |
| 9 | 1,532 | 2,454 | 3,031 | 3,542 | 4,143 | 5,413 | 6,469 |
| 10 | 1,465 | 2,355 | 2,911 | 3,402 | 3,981 | 5,203 | 6,219 |
| 11 | 1,411 | 2,275 | 2,815 | 3,292 | 3,852 | 5,036 | 6,020 |
| 12 | 1,366 | 2,210 | 2,736 | 3,201 | 3,747 | 4,900 | 5,858 |
| 13 | 1,328 | 2,155 | 2,671 | 3,125 | 3,659 | 4,787 | 5,723 |
| 14 | 1,296 | 2,109 | 2,614 | 3,060 | 3,585 | 4,690 | 5,609 |
| 15 | 1,268 | 2,068 | 2,566 | 3,005 | 3,520 | 4,607 | 5,510 |
| 16 | 1,243 | 2,033 | 2,524 | 2,956 | 3,464 | 4,535 | 5,424 |
| 17 | 1,220 | 2,002 | 2,486 | 2,913 | 3,414 | 4,471 | 5,348 |
| 18 | 1,201 | 1,974 | 2,453 | 2,875 | 3,370 | 4,415 | 5,281 |
| 19 | 1,183 | 1,949 | 2,423 | 2,841 | 3,331 | 4,364 | 5,221 |
| 20 | 1,166 | 1,926 | 2,396 | 2,810 | 3,295 | 4,318 | 5,167 |
| 21 | 1,152 | 1,905 | 2,371 | 2,781 | 3,263 | 4,277 | 5,118 |
| 22 | 1,138 | 1,886 | 2,349 | 2,756 | 3,233 | 4,239 | 5,073 |
| 23 | 1,125 | 1,869 | 2,328 | 2,732 | 3,206 | 4,204 | 5,031 |
| 24 | 1,114 | 1,853 | 2,309 | 2,710 | 3,181 | 4,172 | 4,994 |
| 25 | 1,103 | 1,838 | 2,292 | 2,690 | 3,158 | 4,142 | 4,959 |
| 26 | 1,093 | 1,824 | 2,275 | 2,672 | 3,136 | 4,115 | 4,926 |
| 27 | 1,083 | 1,811 | 2,260 | 2,654 | 3,116 | 4,089 | 4,896 |
| 28 | 1,075 | 1,799 | 2,246 | 2,638 | 3,098 | 4,066 | 4,868 |
| 29 | 1,066 | 1,788 | 2,232 | 2,623 | 3,080 | 4,043 | 4,841 |
| 30 | 1,058 | 1,777 | 2,220 | 2,608 | 3,064 | 4,022 | 4,816 |
| 31 | 1,051 | 1,767 | 2,208 | 2,595 | 3,048 | 4,002 | 4,793 |
| 32 | 1,044 | 1,758 | 2,197 | 2,582 | 3,034 | 3,984 | 4,771 |
| 33 | 1,037 | 1,749 | 2,186 | 2,570 | 3,020 | 3,966 | 4,750 |
| 34 | 1,031 | 1,740 | 2,176 | 2,559 | 3,007 | 3,950 | 4,730 |
| 35 | 1,025 | 1,732 | 2,167 | 2,548 | 2,995 | 3,934 | 4,712 |
| 36 | 1,019 | 1,725 | 2,158 | 2,538 | 2,983 | 3,919 | 4,694 |
| 37 | 1,014 | 1,717 | 2,149 | 2,528 | 2,972 | 3,904 | 4,677 |
| 38 | 1,009 | 1,710 | 2,141 | 2,518 | 2,961 | 3,891 | 4,661 |
| 39 | 1,004 | 1,704 | 2,133 | 2,510 | 2,951 | 3,878 | 4,646 |
| 40 | 0,999 | 1,697 | 2,125 | 2,501 | 2,941 | 3,865 | 4,631 |
| 41 | 0,994 | 1,691 | 2,118 | 2,493 | 2,932 | 3,854 | 4,617 |
| 42 | 0,990 | 1,685 | 2,111 | 2,485 | 2,923 | 3,842 | 4,603 |
| 43 | 0,986 | 1,680 | 2,105 | 2,478 | 2,914 | 3,831 | 4,591 |
| 44 | 0,982 | 1,674 | 2,098 | 2,470 | 2,906 | 3,821 | 4,578 |
| 45 | 0,978 | 1,669 | 2,092 | 2,463 | 2,898 | 3,811 | 4,566 |
| 46 | 0,974 | 1,664 | 2,086 | 2,457 | 2,890 | 3,801 | 4,555 |
| 47 | 0,971 | 1,659 | 2,081 | 2,450 | 2,883 | 3,792 | 4,544 |
| 48 | 0,967 | 1,654 | 2,075 | 2,444 | 2,876 | 3,783 | 4,533 |
| 49 | 0,964 | 1,650 | 2,070 | 2,438 | 2,869 | 3,774 | 4,523 |
| 50 | 0,960 | 1,646 | 2,065 | 2,432 | 2,862 | 3,766 | 4,513 |
| 51 | 0,957 | 1,641 | 2,060 | 2,427 | 2,856 | 3,758 | 4,504 |
| 52 | 0,954 | 1,637 | 2,055 | 2,421 | 2,850 | 3,750 | 4,494 |
| 53 | 0,951 | 1,633 | 2,051 | 2,416 | 2,844 | 3,742 | 4,485 |
| 54 | 0,948 | 1,630 | 2,046 | 2,411 | 2,838 | 3,735 | 4,477 |
| 55 | 0,945 | 1,626 | 2,042 | 2,406 | 2,833 | 3,728 | 4,468 |
| 56 | 0,943 | 1,622 | 2,038 | 2,401 | 2,827 | 3,721 | 4,460 |
| 57 | 0,940 | 1,619 | 2,034 | 2,397 | 2,822 | 3,714 | 4,452 |
| 58 | 0,938 | 1,615 | 2,030 | 2,392 | 2,817 | 3,708 | 4,445 |
| 59 | 0,935 | 1,612 | 2,026 | 2,388 | 2,812 | 3,701 | 4,437 |
| 60 | 0,933 | 1,609 | 2,022 | 2,384 | 2,807 | 3,695 | 4,430 |
| 61 | 0,930 | 1,606 | 2,019 | 2,380 | 2,802 | 3,689 | 4,423 |
| 62 | 0,928 | 1,603 | 2,015 | 2,376 | 2,798 | 3,684 | 4,416 |
| 63 | 0,926 | 1,600 | 2,012 | 2,372 | 2,793 | 3,678 | 4,410 |
| 64 | 0,924 | 1,597 | 2,008 | 2,368 | 2,789 | 3,673 | 4,403 |
| 65 | 0,921 | 1,594 | 2,005 | 2,364 | 2,785 | 3,667 | 4,397 |
| 66 | 0,919 | 1,591 | 2,002 | 2,361 | 2,781 | 3,662 | 4,391 |
| 67 | 0,917 | 1,589 | 1,999 | 2,357 | 2,777 | 3,657 | 4,385 |
| 68 | 0,915 | 1,586 | 1,996 | 2,354 | 2,773 | 3,652 | 4,379 |
| 69 | 0,913 | 1,584 | 1,993 | 2,351 | 2,769 | 3,647 | 4,373 |
| 70 | 0,911 | 1,581 | 1,990 | 2,347 | 2,765 | 3,643 | 4,368 |
| 71 | 0,910 | 1,579 | 1,987 | 2,344 | 2,762 | 3,638 | 4,362 |
| 72 | 0,908 | 1,576 | 1,984 | 2,341 | 2,758 | 3,633 | 4,357 |
| 73 | 0,906 | 1,574 | 1,982 | 2,338 | 2,755 | 3,629 | 4,352 |
| 74 | 0,904 | 1,572 | 1,979 | 2,335 | 2,751 | 3,625 | 4,347 |
| 75 | 0,903 | 1,570 | 1,976 | 2,332 | 2,748 | 3,621 | 4,342 |
| 76 | 0,901 | 1,568 | 1,974 | 2,329 | 2,745 | 3,617 | 4,337 |
| 77 | 0,899 | 1,565 | 1,971 | 2,327 | 2,742 | 3,613 | 4,333 |
| 78 | 0,898 | 1,563 | 1,969 | 2,324 | 2,739 | 3,609 | 4,328 |
| 79 | 0,896 | 1,561 | 1,967 | 2,321 | 2,736 | 3,605 | 4,323 |
| 80 | 0,895 | 1,559 | 1,964 | 2,319 | 2,733 | 3,601 | 4,319 |
| 81 | 0,893 | 1,557 | 1,962 | 2,316 | 2,730 | 3,597 | 4,315 |
| 82 | 0,892 | 1,556 | 1,960 | 2,314 | 2,727 | 3,594 | 4,310 |
| 83 | 0,890 | 1,554 | 1,958 | 2,311 | 2,724 | 3,590 | 4,306 |
| 84 | 0,889 | 1,552 | 1,956 | 2,309 | 2,721 | 3,587 | 4,302 |
| 85 | 0,888 | 1,550 | 1,954 | 2,306 | 2,719 | 3,583 | 4,298 |
| 86 | 0,886 | 1,548 | 1,952 | 2,304 | 2,716 | 3,580 | 4,294 |
| 87 | 0,885 | 1,547 | 1,950 | 2,302 | 2,714 | 3,577 | 4,291 |
| 88 | 0,884 | 1,545 | 1,948 | 2,300 | 2,711 | 3,574 | 4,287 |
| 89 | 0,882 | 1,543 | 1,946 | 2,297 | 2,709 | 3,571 | 4,283 |
| 90 | 0,881 | 1,542 | 1,944 | 2,295 | 2,706 | 3,567 | 4,279 |
| 91 | 0,880 | 1,540 | 1,942 | 2,293 | 2,704 | 3,564 | 4,276 |
| 92 | 0,879 | 1,538 | 1,940 | 2,291 | 2,701 | 3,561 | 4,272 |
| 93 | 0,877 | 1,537 | 1,938 | 2,289 | 2,699 | 3,559 | 4,269 |
| 94 | 0,876 | 1,535 | 1,937 | 2,287 | 2,697 | 3,556 | 4,266 |
| 95 | 0,875 | 1,534 | 1,935 | 2,285 | 2,695 | 3,553 | 4,262 |
| 96 | 0,874 | 1,532 | 1,933 | 2,283 | 2,692 | 3,550 | 4,259 |
| 97 | 0,873 | 1,531 | 1,931 | 2,281 | 2,690 | 3,547 | 4,256 |
| 98 | 0,872 | 1,530 | 1,930 | 2,279 | 2,688 | 3,545 | 4,253 |
| 99 | 0,871 | 1,528 | 1,928 | 2,278 | 2,686 | 3,542 | 4,250 |
| 100 | 0,870 | 1,527 | 1,927 | 2,276 | 2,684 | 3,539 | 4,247 |
| 102 | 0,868 | 1,524 | 1,923 | 2,272 | 2,680 | 3,534 | 4,241 |
| 104 | 0,866 | 1,521 | 1,920 | 2,269 | 2,676 | 3,530 | 4,235 |
| 106 | 0,864 | 1,519 | 1,917 | 2,266 | 2,672 | 3,525 | 4,229 |
| 108 | 0,862 | 1,517 | 1,915 | 2,262 | 2,669 | 3,520 | 4,224 |
| 110 | 0,860 | 1,514 | 1,912 | 2,259 | 2,665 | 3,516 | 4,219 |
| 112 | 0,858 | 1,512 | 1,909 | 2,256 | 2,662 | 3,511 | 4,214 |
| 114 | 0,856 | 1,510 | 1,907 | 2,253 | 2,658 | 3,507 | 4,209 |
| 116 | 0,855 | 1,507 | 1,904 | 2,251 | 2,655 | 3,503 | 4,204 |
| 118 | 0,853 | 1,505 | 1,902 | 2,248 | 2,652 | 3,499 | 4,199 |
| 120 | 0,851 | 1,503 | 1,899 | 2,245 | 2,649 | 3,495 | 4,195 |
| 122 | 0,850 | 1,501 | 1,897 | 2,242 | 2,646 | 3,492 | 4,190 |
| 124 | 0,848 | 1,499 | 1,895 | 2,240 | 2,643 | 3,488 | 4,186 |
| 126 | 0,847 | 1,497 | 1,893 | 2,237 | 2,640 | 3,484 | 4,182 |
| 128 | 0,845 | 1,496 | 1,890 | 2,235 | 2,638 | 3,481 | 4,178 |
| 130 | 0,844 | 1,494 | 1,888 | 2,233 | 2,635 | 3,478 | 4,174 |
| 132 | 0,843 | 1,492 | 1,886 | 2,230 | 2,632 | 3,474 | 4,170 |
| 134 | 0,841 | 1,490 | 1,884 | 2,228 | 2,630 | 3,471 | 4,166 |
| 136 | 0,840 | 1,489 | 1,882 | 2,226 | 2,627 | 3,468 | 4,162 |
| 138 | 0,839 | 1,487 | 1,880 | 2,224 | 2,625 | 3,465 | 4,159 |
| 140 | 0,837 | 1,485 | 1,879 | 2,222 | 2,622 | 3,462 | 4,155 |
| 142 | 0,836 | 1,484 | 1,877 | 2,220 | 2,620 | 3,459 | 4,152 |
| 144 | 0,835 | 1,482 | 1,875 | 2,218 | 2,618 | 3,456 | 4,148 |
| 146 | 0,834 | 1,481 | 1,873 | 2,216 | 2,616 | 3,453 | 4,145 |
| 148 | 0,833 | 1,479 | 1,872 | 2,214 | 2,613 | 3,451 | 4,142 |
| 150 | 0,832 | 1,478 | 1,870 | 2,212 | 2,611 | 3,448 | 4,139 |
| 152 | 0,830 | 1,476 | 1,868 | 2,210 | 2,609 | 3,445 | 4,136 |
| 154 | 0,829 | 1,475 | 1,867 | 2,208 | 2,607 | 3,443 | 4,133 |
| 156 | 0,828 | 1,474 | 1,865 | 2,207 | 2,605 | 3,440 | 4,130 |
| 158 | 0,827 | 1,472 | 1,864 | 2,205 | 2,603 | 3,438 | 4,127 |
| 160 | 0,826 | 1,471 | 1,862 | 2,203 | 2,601 | 3,435 | 4,124 |
| 162 | 0,825 | 1,470 | 1,861 | 2,201 | 2,600 | 3,433 | 4,121 |
| 164 | 0,824 | 1,469 | 1,859 | 2,200 | 2,598 | 3,431 | 4,118 |
| 166 | 0,823 | 1,467 | 1,858 | 2,198 | 2,596 | 3,428 | 4,116 |
| 168 | 0,822 | 1,466 | 1,856 | 2,197 | 2,594 | 3,426 | 4,113 |
| 170 | 0,822 | 1,465 | 1,855 | 2,195 | 2,592 | 3,424 | 4,111 |
| 172 | 0,821 | 1,464 | 1,854 | 2,194 | 2,591 | 3,422 | 4,108 |
| 174 | 0,820 | 1,463 | 1,852 | 2,192 | 2,589 | 3,420 | 4,106 |
| 176 | 0,819 | 1,462 | 1,851 | 2,191 | 2,587 | 3,418 | 4,103 |
| 178 | 0,818 | 1,460 | 1,850 | 2,189 | 2,586 | 3,416 | 4,101 |
| 180 | 0,817 | 1,459 | 1,849 | 2,188 | 2,584 | 3,414 | 4,098 |
| 185 | 0,815 | 1,457 | 1,846 | 2,185 | 2,580 | 3,409 | 4,093 |
| 190 | 0,813 | 1,454 | 1,843 | 2,181 | 2,577 | 3,404 | 4,087 |
| 195 | 0,811 | 1,452 | 1,840 | 2,178 | 2,573 | 3,400 | 4,082 |
| 200 | 0,809 | 1,450 | 1,837 | 2,175 | 2,570 | 3,395 | 4,077 |
| 205 | 0,808 | 1,447 | 1,835 | 2,172 | 2,566 | 3,391 | 4,072 |
| 210 | 0,806 | 1,445 | 1,832 | 2,170 | 2,563 | 3,387 | 4,068 |
| 215 | 0,804 | 1,443 | 1,830 | 2,167 | 2,560 | 3,384 | 4,063 |
| 220 | 0,803 | 1,441 | 1,828 | 2,164 | 2,557 | 3,380 | 4,059 |
| 225 | 0,801 | 1,439 | 1,825 | 2,162 | 2,555 | 3,376 | 4,055 |
| 230 | 0,800 | 1,437 | 1,823 | 2,160 | 2,552 | 3,373 | 4,051 |
| 235 | 0,798 | 1,436 | 1,821 | 2,157 | 2,549 | 3,370 | 4,047 |
| 240 | 0,797 | 1,434 | 1,819 | 2,155 | 2,547 | 3,367 | 4,043 |
| 245 | 0,796 | 1,432 | 1,817 | 2,153 | 2,544 | 3,363 | 4,040 |
| 250 | 0,795 | 1,431 | 1,815 | 2,151 | 2,542 | 3,361 | 4,036 |
| 255 | 0,793 | 1,429 | 1,814 | 2,149 | 2,540 | 3,358 | 4,033 |
| 260 | 0,792 | 1,428 | 1,812 | 2,147 | 2,537 | 3,355 | 4,029 |
| 265 | 0,791 | 1,426 | 1,810 | 2,145 | 2,535 | 3,352 | 4,026 |
| 270 | 0,790 | 1,425 | 1,809 | 2,143 | 2,533 | 3,349 | 4,023 |
| 275 | 0,789 | 1,423 | 1,807 | 2,141 | 2,531 | 3,347 | 4,020 |
| 280 | 0,788 | 1,422 | 1,805 | 2,140 | 2,529 | 3,344 | 4,017 |
| 285 | 0,787 | 1,421 | 1,804 | 2,138 | 2,527 | 3,342 | 4,014 |
| 290 | 0,786 | 1,419 | 1,802 | 2,136 | 2,525 | 3,340 | 4,012 |
| 295 | 0,785 | 1,418 | 1,801 | 2,135 | 2,524 | 3,337 | 4,009 |
| 300 | 0,784 | 1,417 | 1,800 | 2,133 | 2,522 | 3,335 | 4,006 |
| 310 | 0,782 | 1,415 | 1,797 | 2,130 | 2,518 | 3,331 | 4,001 |
| 320 | 0,780 | 1,412 | 1,794 | 2,127 | 2,515 | 3,327 | 3,996 |
| 330 | 0,778 | 1,410 | 1,792 | 2,124 | 2,512 | 3,323 | 3,992 |
| 340 | 0,777 | 1,408 | 1,790 | 2,122 | 2,509 | 3,319 | 3,988 |
| 350 | 0,775 | 1,406 | 1,787 | 2,119 | 2,506 | 3,316 | 3,983 |
| 360 | 0,774 | 1,404 | 1,785 | 2,117 | 2,504 | 3,312 | 3,980 |
| 370 | 0,772 | 1,403 | 1,783 | 2,115 | 2,501 | 3,309 | 3,976 |
| 380 | 0,771 | 1,401 | 1,781 | 2,113 | 2,499 | 3,306 | 3,972 |
| 390 | 0,770 | 1,399 | 1,780 | 2,111 | 2,496 | 3,303 | 3,969 |
| 400 | 0,769 | 1,398 | 1,778 | 2,109 | 2,494 | 3,300 | 3,965 |
| 425 | 0,765 | 1,394 | 1,774 | 2,104 | 2,489 | 3,294 | 3,957 |
| 450 | 0,763 | 1,391 | 1,770 | 2,100 | 2,484 | 3,288 | 3,950 |
| 475 | 0,761 | 1,388 | 1,766 | 2,096 | 2,480 | 3,282 | 3,944 |
| 500 | 0,758 | 1,385 | 1,763 | 2,092 | 2,475 | 3,277 | 3,938 |
| 525 | 0,756 | 1,382 | 1,760 | 2,089 | 2,472 | 3,272 | 3,932 |
| 550 | 0,754 | 1,380 | 1,757 | 2,086 | 2,468 | 3,268 | 3,927 |
| 575 | 0,752 | 1,378 | 1,755 | 2,083 | 2,465 | 3,264 | 3,922 |
| 600 | 0,751 | 1,376 | 1,752 | 2,080 | 2,462 | 3,260 | 3,918 |
| 625 | 0,749 | 1,374 | 1,750 | 2,077 | 2,459 | 3,256 | 3,913 |
| 650 | 0,748 | 1,372 | 1,748 | 2,075 | 2,456 | 3,253 | 3,910 |
| 700 | 0,745 | 1,368 | 1,744 | 2,071 | 2,451 | 3,247 | 3,902 |
| 750 | 0,743 | 1,365 | 1,741 | 2,067 | 2,447 | 3,241 | 3,896 |
| 800 | 0,740 | 1,363 | 1,737 | 2,063 | 2,443 | 3,236 | 3,890 |
| 850 | 0,738 | 1,360 | 1,734 | 2,060 | 2,439 | 3,232 | 3,885 |
| 900 | 0,736 | 1,358 | 1,732 | 2,057 | 2,436 | 3,227 | 3,880 |
| 950 | 0,735 | 1,356 | 1,729 | 2,054 | 2,433 | 3,224 | 3,875 |
| 1000 | 0,733 | 1,354 | 1,727 | 2,052 | 2,430 | 3,220 | 3,871 |
| 1500 | 0,722 | 1,340 | 1,712 | 2,035 | 2,411 | 3,195 | 3,842 |
| 2000 | 0,716 | 1,332 | 1,703 | 2,024 | 2,399 | 3,181 | 3,825 |
| 3000 | 0,708 | 1,323 | 1,692 | 2,012 | 2,385 | 3,164 | 3,805 |
| 5000 | 0,700 | 1,313 | 1,681 | 2,000 | 2,372 | 3,147 | 3,786 |
| 10000 | 0,693 | 1,304 | 1,670 | 1,988 | 2,358 | 3,130 | 3,766 |
| ∞ | 0,674 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 3,090 | 3,719 |

Таблица B.2 – Факторы двусторонних предельных допусков

| Гамма = 0,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | p = 0,750 | p = 0,900 | p = 0,950 | p = 0,975 | p = 0,990 | p = 0,999 | p = 0,999 9 |
| 2 | 22,383 | 31,092 | 36,519 | 41,308 | 46,944 | 50,813 | 58,844 |
| 3 | 5,937 | 8,306 | 9,789 | 11,101 | 12,647 | 13,710 | 15,920 |
| 4 | 3,818 | 5,368 | 6,341 | 7,203 | 8,221 | 8,921 | 10,377 |
| 5 | 3,041 | 4,291 | 5,077 | 5,774 | 6,598 | 7,165 | 8,345 |
| 6 | 2,638 | 3,733 | 4,422 | 5,034 | 5,758 | 6,256 | 7,294 |
| 7 | 2,391 | 3,390 | 4,020 | 4,579 | 5,241 | 5,697 | 6,647 |
| 8 | 2,223 | 3,156 | 3,746 | 4,269 | 4,889 | 5,316 | 6,206 |
| 9 | 2,101 | 2,986 | 3,546 | 4,044 | 4,633 | 5,039 | 5,885 |
| 10 | 2,008 | 2,856 | 3,393 | 3,871 | 4,437 | 4,827 | 5,640 |
| 11 | 1,934 | 2,754 | 3,273 | 3,735 | 4,282 | 4,659 | 5,446 |
| 12 | 1,874 | 2,670 | 3,175 | 3,624 | 4,156 | 4,522 | 5,287 |
| 13 | 1,825 | 2,601 | 3,093 | 3,531 | 4,051 | 4,409 | 5,156 |
| 14 | 1,783 | 2,542 | 3,024 | 3,453 | 3,962 | 4,312 | 5,044 |
| 15 | 1,747 | 2,492 | 2,965 | 3,386 | 3,885 | 4,230 | 4,949 |
| 16 | 1,716 | 2,449 | 2,913 | 3,328 | 3,819 | 4,158 | 4,865 |
| 17 | 1,689 | 2,410 | 2,868 | 3,277 | 3,761 | 4,095 | 4,792 |
| 18 | 1,665 | 2,376 | 2,828 | 3,231 | 3,709 | 4,039 | 4,727 |
| 19 | 1,643 | 2,346 | 2,793 | 3,191 | 3,663 | 3,988 | 4,669 |
| 20 | 1,624 | 2,319 | 2,760 | 3,154 | 3,621 | 3,943 | 4,616 |
| 21 | 1,607 | 2,294 | 2,731 | 3,121 | 3,583 | 3,903 | 4,569 |
| 22 | 1,591 | 2,272 | 2,705 | 3,091 | 3,549 | 3,865 | 4,526 |
| 23 | 1,576 | 2,251 | 2,681 | 3,063 | 3,518 | 3,831 | 4,486 |
| 24 | 1,563 | 2,232 | 2,658 | 3,038 | 3,489 | 3,800 | 4,450 |
| 25 | 1,551 | 2,215 | 2,638 | 3,015 | 3,462 | 3,771 | 4,415 |
| 26 | 1,539 | 2,199 | 2,619 | 2,993 | 3,437 | 3,744 | 4,385 |
| 27 | 1,529 | 2,184 | 2,601 | 2,973 | 3,415 | 3,720 | 4,356 |
| 28 | 1,519 | 2,170 | 2,585 | 2,954 | 3,393 | 3,696 | 4,330 |
| 29 | 1,510 | 2,157 | 2,569 | 2,937 | 3,373 | 3,675 | 4,304 |
| 30 | 1,501 | 2,145 | 2,555 | 2,921 | 3,355 | 3,654 | 4,281 |
| 31 | 1,493 | 2,134 | 2,541 | 2,905 | 3,337 | 3,635 | 4,259 |
| 32 | 1,486 | 2,123 | 2,529 | 2,891 | 3,320 | 3,617 | 4,238 |
| 33 | 1,478 | 2,113 | 2,517 | 2,877 | 3,305 | 3,600 | 4,218 |
| 34 | 1,472 | 2,103 | 2,505 | 2,864 | 3,290 | 3,584 | 4,199 |
| 35 | 1,465 | 2,094 | 2,495 | 2,852 | 3,276 | 3,569 | 4,182 |
| 36 | 1,459 | 2,086 | 2,484 | 2,840 | 3,263 | 3,555 | 4,165 |
| 37 | 1,454 | 2,077 | 2,475 | 2,829 | 3,250 | 3,541 | 4,149 |
| 38 | 1,448 | 2,070 | 2,466 | 2,819 | 3,238 | 3,528 | 4,134 |
| 39 | 1,443 | 2,062 | 2,457 | 2,809 | 3,227 | 3,516 | 4,119 |
| 40 | 1,438 | 2,055 | 2,448 | 2,799 | 3,216 | 3,504 | 4,105 |
| 41 | 1,433 | 2,049 | 2,440 | 2,790 | 3,205 | 3,492 | 4,092 |
| 42 | 1,429 | 2,042 | 2,433 | 2,781 | 3,196 | 3,482 | 4,080 |
| 43 | 1,424 | 2,036 | 2,425 | 2,773 | 3,186 | 3,471 | 4,068 |
| 44 | 1,420 | 2,030 | 2,418 | 2,765 | 3,177 | 3,461 | 4,056 |
| 45 | 1,416 | 2,024 | 2,412 | 2,757 | 3,168 | 3,452 | 4,045 |
| 46 | 1,412 | 2,019 | 2,405 | 2,750 | 3,160 | 3,443 | 4,034 |
| 47 | 1,409 | 2,014 | 2,399 | 2,743 | 3,151 | 3,434 | 4,024 |
| 48 | 1,405 | 2,009 | 2,393 | 2,736 | 3,144 | 3,425 | 4,014 |
| 49 | 1,402 | 2,004 | 2,387 | 2,729 | 3,136 | 3,417 | 4,004 |
| 50 | 1,398 | 1,999 | 2,382 | 2,723 | 3,129 | 3,409 | 3,995 |
| 51 | 1,395 | 1,994 | 2,376 | 2,717 | 3,122 | 3,401 | 3,986 |
| 52 | 1,392 | 1,990 | 2,371 | 2,711 | 3,115 | 3,394 | 3,978 |
| 53 | 1,389 | 1,986 | 2,366 | 2,705 | 3,108 | 3,387 | 3,969 |
| 54 | 1,386 | 1,982 | 2,361 | 2,700 | 3,102 | 3,380 | 3,961 |
| 55 | 1,383 | 1,978 | 2,356 | 2,694 | 3,096 | 3,373 | 3,953 |
| 56 | 1,381 | 1,974 | 2,352 | 2,689 | 3,090 | 3,367 | 3,946 |
| 57 | 1,378 | 1,970 | 2,347 | 2,684 | 3,084 | 3,361 | 3,939 |
| 58 | 1,376 | 1,967 | 2,343 | 2,679 | 3,079 | 3,355 | 3,932 |
| 59 | 1,373 | 1,963 | 2,339 | 2,675 | 3,073 | 3,349 | 3,925 |
| 60 | 1,371 | 1,960 | 2,335 | 2,670 | 3,068 | 3,343 | 3,918 |
| 61 | 1,369 | 1,957 | 2,331 | 2,666 | 3,063 | 3,338 | 3,912 |
| 62 | 1,366 | 1,953 | 2,327 | 2,661 | 3,058 | 3,332 | 3,905 |
| 63 | 1,364 | 1,950 | 2,324 | 2,657 | 3,053 | 3,327 | 3,899 |
| 64 | 1,362 | 1,947 | 2,320 | 2,653 | 3,048 | 3,322 | 3,893 |
| 65 | 1,360 | 1,944 | 2,317 | 2,649 | 3,044 | 3,317 | 3,887 |
| 66 | 1,358 | 1,941 | 2,313 | 2,645 | 3,039 | 3,312 | 3,882 |
| 67 | 1,356 | 1,939 | 2,310 | 2,641 | 3,035 | 3,307 | 3,876 |
| 68 | 1,354 | 1,936 | 2,307 | 2,638 | 3,031 | 3,303 | 3,871 |
| 69 | 1,352 | 1,933 | 2,304 | 2,634 | 3,027 | 3,298 | 3,866 |
| 70 | 1,350 | 1,931 | 2,300 | 2,631 | 3,023 | 3,294 | 3,861 |
| 71 | 1,349 | 1,928 | 2,297 | 2,627 | 3,019 | 3,290 | 3,856 |
| 72 | 1,347 | 1,926 | 2,295 | 2,624 | 3,015 | 3,285 | 3,851 |
| 73 | 1,345 | 1,923 | 2,292 | 2,621 | 3,011 | 3,281 | 3,846 |
| 74 | 1,344 | 1,921 | 2,289 | 2,617 | 3,008 | 3,277 | 3,841 |
| 75 | 1,342 | 1,919 | 2,286 | 2,614 | 3,004 | 3,274 | 3,837 |
| 76 | 1,341 | 1,917 | 2,284 | 2,611 | 3,001 | 3,270 | 3,832 |
| 77 | 1,339 | 1,914 | 2,281 | 2,608 | 2,997 | 3,266 | 3,828 |
| 78 | 1,337 | 1,912 | 2,278 | 2,605 | 2,994 | 3,262 | 3,824 |
| 79 | 1,336 | 1,910 | 2,276 | 2,603 | 2,991 | 3,259 | 3,820 |
| 80 | 1,335 | 1,908 | 2,274 | 2,600 | 2,988 | 3,255 | 3,816 |
| 81 | 1,333 | 1,906 | 2,271 | 2,597 | 2,984 | 3,252 | 3,812 |
| 82 | 1,332 | 1,904 | 2,269 | 2,594 | 2,981 | 3,249 | 3,808 |
| 83 | 1,330 | 1,902 | 2,267 | 2,592 | 2,978 | 3,246 | 3,804 |
| 84 | 1,329 | 1,900 | 2,264 | 2,589 | 2,975 | 3,242 | 3,800 |
| 85 | 1,328 | 1,899 | 2,262 | 2,587 | 2,973 | 3,239 | 3,797 |
| 86 | 1,327 | 1,897 | 2,260 | 2,584 | 2,970 | 3,236 | 3,793 |
| 87 | 1,325 | 1,895 | 2,258 | 2,582 | 2,967 | 3,233 | 3,790 |
| 88 | 1,324 | 1,893 | 2,256 | 2,580 | 2,964 | 3,230 | 3,786 |
| 89 | 1,323 | 1,892 | 2,254 | 2,577 | 2,962 | 3,227 | 3,783 |
| 90 | 1,322 | 1,890 | 2,252 | 2,575 | 2,959 | 3,225 | 3,780 |
| 91 | 1,321 | 1,888 | 2,250 | 2,573 | 2,957 | 3,222 | 3,776 |
| 92 | 1,320 | 1,887 | 2,248 | 2,571 | 2,954 | 3,219 | 3,773 |
| 93 | 1,318 | 1,885 | 2,246 | 2,569 | 2,952 | 3,216 | 3,770 |
| 94 | 1,317 | 1,884 | 2,244 | 2,566 | 2,949 | 3,214 | 3,767 |
| 95 | 1,316 | 1,882 | 2,242 | 2,564 | 2,947 | 3,211 | 3,764 |
| 96 | 1,315 | 1,881 | 2,241 | 2,562 | 2,944 | 3,209 | 3,761 |
| 97 | 1,314 | 1,879 | 2,239 | 2,560 | 2,942 | 3,206 | 3,758 |
| 98 | 1,313 | 1,878 | 2,237 | 2,558 | 2,940 | 3,204 | 3,755 |
| 99 | 1,312 | 1,876 | 2,236 | 2,556 | 2,938 | 3,201 | 3,752 |
| 100 | 1,311 | 1,875 | 2,234 | 2,555 | 2,936 | 3,199 | 3,750 |
| 102 | 1,309 | 1,872 | 2,231 | 2,551 | 2,931 | 3,194 | 3,744 |
| 104 | 1,308 | 1,869 | 2,228 | 2,547 | 2,927 | 3,190 | 3,739 |
| 106 | 1,306 | 1,867 | 2,225 | 2,544 | 2,923 | 3,186 | 3,734 |
| 108 | 1,304 | 1,864 | 2,222 | 2,541 | 2,919 | 3,181 | 3,729 |
| 110 | 1,302 | 1,862 | 2,219 | 2,537 | 2,916 | 3,177 | 3,724 |
| 112 | 1,301 | 1,860 | 2,216 | 2,534 | 2,912 | 3,173 | 3,720 |
| 114 | 1,299 | 1,858 | 2,213 | 2,531 | 2,909 | 3,170 | 3,715 |
| 116 | 1,298 | 1,855 | 2,211 | 2,528 | 2,905 | 3,166 | 3,711 |
| 118 | 1,296 | 1,853 | 2,208 | 2,525 | 2,902 | 3,162 | 3,707 |
| 120 | 1,295 | 1,851 | 2,206 | 2,522 | 2,899 | 3,159 | 3,703 |
| 122 | 1,293 | 1,849 | 2,203 | 2,520 | 2,896 | 3,155 | 3,699 |
| 124 | 1,292 | 1,847 | 2,201 | 2,517 | 2,893 | 3,152 | 3,695 |
| 126 | 1,291 | 1,845 | 2,199 | 2,514 | 2,890 | 3,149 | 3,691 |
| 128 | 1,289 | 1,843 | 2,197 | 2,512 | 2,887 | 3,146 | 3,687 |
| 130 | 1,288 | 1,842 | 2,194 | 2,510 | 2,884 | 3,143 | 3,684 |
| 132 | 1,287 | 1,840 | 2,192 | 2,507 | 2,881 | 3,140 | 3,680 |
| 134 | 1,286 | 1,838 | 2,190 | 2,505 | 2,878 | 3,137 | 3,677 |
| 136 | 1,284 | 1,837 | 2,188 | 2,503 | 2,876 | 3,134 | 3,674 |
| 138 | 1,283 | 1,835 | 2,186 | 2,500 | 2,873 | 3,131 | 3,670 |
| 140 | 1,282 | 1,833 | 2,185 | 2,498 | 2,871 | 3,128 | 3,667 |
| 142 | 1,281 | 1,832 | 2,183 | 2,496 | 2,868 | 3,126 | 3,664 |
| 144 | 1,280 | 1,830 | 2,181 | 2,494 | 2,866 | 3,123 | 3,661 |
| 146 | 1,279 | 1,829 | 2,179 | 2,492 | 2,864 | 3,121 | 3,658 |
| 148 | 1,278 | 1,827 | 2,177 | 2,490 | 2,861 | 3,118 | 3,655 |
| 150 | 1,277 | 1,826 | 2,176 | 2,488 | 2,859 | 3,116 | 3,652 |
| 152 | 1,276 | 1,825 | 2,174 | 2,486 | 2,857 | 3,114 | 3,650 |
| 154 | 1,275 | 1,823 | 2,172 | 2,484 | 2,855 | 3,111 | 3,647 |
| 156 | 1,274 | 1,822 | 2,171 | 2,483 | 2,853 | 3,109 | 3,644 |
| 158 | 1,273 | 1,821 | 2,169 | 2,481 | 2,851 | 3,107 | 3,642 |
| 160 | 1,272 | 1,819 | 2,168 | 2,479 | 2,849 | 3,105 | 3,639 |
| 162 | 1,272 | 1,818 | 2,166 | 2,477 | 2,847 | 3,102 | 3,637 |
| 164 | 1,271 | 1,817 | 2,165 | 2,476 | 2,845 | 3,100 | 3,634 |
| 166 | 1,270 | 1,816 | 2,163 | 2,474 | 2,843 | 3,098 | 3,632 |
| 168 | 1,269 | 1,815 | 2,162 | 2,473 | 2,841 | 3,096 | 3,630 |
| 170 | 1,268 | 1,813 | 2,161 | 2,471 | 2,840 | 3,094 | 3,627 |
| 172 | 1,267 | 1,812 | 2,159 | 2,469 | 2,838 | 3,092 | 3,625 |
| 174 | 1,267 | 1,811 | 2,158 | 2,468 | 2,836 | 3,091 | 3,623 |
| 176 | 1,266 | 1,810 | 2,157 | 2,466 | 2,834 | 3,089 | 3,621 |
| 178 | 1,265 | 1,809 | 2,155 | 2,465 | 2,833 | 3,087 | 3,619 |
| 180 | 1,264 | 1,808 | 2,154 | 2,464 | 2,831 | 3,085 | 3,616 |
| 185 | 1,263 | 1,805 | 2,151 | 2,460 | 2,827 | 3,081 | 3,611 |
| 190 | 1,261 | 1,803 | 2,148 | 2,457 | 2,823 | 3,077 | 3,607 |
| 195 | 1,259 | 1,801 | 2,146 | 2,454 | 2,820 | 3,073 | 3,602 |
| 200 | 1,258 | 1,798 | 2,143 | 2,451 | 2,816 | 3,069 | 3,598 |
| 205 | 1,256 | 1,796 | 2,140 | 2,448 | 2,813 | 3,065 | 3,593 |
| 210 | 1,255 | 1,794 | 2,138 | 2,445 | 2,810 | 3,062 | 3,589 |
| 215 | 1,253 | 1,792 | 2,136 | 2,442 | 2,807 | 3,059 | 3,585 |
| 220 | 1,252 | 1,790 | 2,133 | 2,440 | 2,804 | 3,055 | 3,581 |
| 225 | 1,251 | 1,789 | 2,131 | 2,437 | 2,801 | 3,052 | 3,576 |
| 230 | 1,250 | 1,787 | 2,129 | 2,435 | 2,798 | 3,049 | 3,574 |
| 235 | 1,248 | 1,785 | 2,127 | 2,432 | 2,795 | 3,046 | 3,571 |
| 240 | 1,247 | 1,783 | 2,125 | 2,430 | 2,793 | 3,043 | 3,568 |
| 245 | 1,246 | 1,782 | 2,123 | 2,428 | 2,790 | 3,041 | 3,564 |
| 250 | 1,245 | 1,780 | 2,121 | 2,426 | 2,788 | 3,038 | 3,561 |
| 255 | 1,244 | 1,779 | 2,120 | 2,424 | 2,786 | 3,036 | 3,558 |
| 260 | 1,243 | 1,777 | 2,118 | 2,422 | 2,783 | 3,033 | 3,555 |
| 265 | 1,242 | 1,776 | 2,116 | 2,420 | 2,781 | 3,031 | 3,553 |
| 270 | 1,241 | 1,775 | 2,115 | 2,418 | 2,779 | 3,028 | 3,550 |
| 275 | 1,240 | 1,773 | 2,113 | 2,416 | 2,777 | 3,026 | 3,547 |
| 280 | 1,239 | 1,772 | 2,111 | 2,415 | 2,775 | 3,024 | 3,545 |
| 285 | 1,238 | 1,771 | 2,110 | 2,413 | 2,773 | 3,022 | 3,542 |
| 290 | 1,238 | 1,770 | 2,109 | 2,411 | 2,771 | 3,020 | 3,540 |
| 295 | 1,237 | 1,768 | 2,107 | 2,410 | 2,769 | 3,018 | 3,538 |
| 300 | 1,236 | 1,767 | 2,106 | 2,408 | 2,767 | 3,016 | 3,535 |
| 310 | 1,234 | 1,765 | 2,103 | 2,405 | 2,764 | 3,012 | 3,531 |
| 320 | 1,233 | 1,763 | 2,101 | 2,402 | 2,761 | 3,008 | 3,527 |
| 330 | 1,232 | 1,761 | 2,098 | 2,400 | 2,758 | 3,005 | 3,523 |
| 340 | 1,230 | 1,759 | 2,096 | 2,397 | 2,755 | 3,002 | 3,519 |
| 350 | 1,229 | 1,757 | 2,094 | 2,395 | 2,752 | 2,999 | 3,515 |
| 360 | 1,228 | 1,756 | 2,092 | 2,392 | 2,749 | 2,996 | 3,512 |
| 370 | 1,227 | 1,754 | 2,090 | 2,390 | 2,747 | 2,993 | 3,509 |
| 380 | 1,225 | 1,752 | 2,088 | 2,388 | 2,744 | 2,990 | 3,505 |
| 390 | 1,224 | 1,751 | 2,086 | 2,386 | 2,742 | 2,988 | 3,502 |
| 400 | 1,223 | 1,749 | 2,084 | 2,384 | 2,739 | 2,985 | 3,499 |
| 425 | 1,221 | 1,746 | 2,080 | 2,379 | 2,734 | 2,979 | 3,493 |
| 450 | 1,219 | 1,743 | 2,077 | 2,375 | 2,729 | 2,974 | 3,486 |
| 475 | 1,217 | 1,740 | 2,073 | 2,371 | 2,725 | 2,969 | 3,481 |
| 500 | 1,215 | 1,737 | 2,070 | 2,368 | 2,721 | 2,965 | 3,476 |
| 525 | 1,213 | 1,735 | 2,067 | 2,364 | 2,717 | 2,961 | 3,471 |
| 550 | 1,212 | 1,733 | 2,065 | 2,361 | 2,713 | 2,957 | 3,466 |
| 575 | 1,210 | 1,731 | 2,062 | 2,358 | 2,710 | 2,953 | 3,462 |
| 600 | 1,209 | 1,729 | 2,060 | 2,356 | 2,707 | 2,950 | 3,458 |
| 625 | 1,208 | 1,727 | 2,058 | 2,353 | 2,704 | 2,947 | 3,455 |
| 650 | 1,207 | 1,725 | 2,056 | 2,351 | 2,702 | 2,944 | 3,451 |
| 700 | 1,204 | 1,722 | 2,052 | 2,347 | 2,697 | 2,939 | 3,445 |
| 750 | 1,202 | 1,719 | 2,049 | 2,343 | 2,692 | 2,934 | 3,439 |
| 800 | 1,201 | 1,717 | 2,046 | 2,339 | 2,688 | 2,930 | 3,434 |
| 850 | 1,199 | 1,715 | 2,043 | 2,336 | 2,685 | 2,926 | 3,430 |
| 900 | 1,198 | 1,712 | 2,040 | 2,333 | 2,682 | 2,922 | 3,426 |
| 950 | 1,196 | 1,711 | 2,038 | 2,331 | 2,679 | 2,919 | 3,422 |
| 1000 | 1,195 | 1,709 | 2,036 | 2,328 | 2,676 | 2,916 | 3,418 |
| 1500 | 1,186 | 1,697 | 2,022 | 2,312 | 2,657 | 2,895 | 3,394 |
| ∞ | 1,150 | 1,645 | 1,960 | 2,241 | 2,576 | 2,807 | 3,291 |

Приложение C

(информационное)

Биологическая оценка в соответствии с ISO 10993-1

С.1 Общее

В соответствии с ISO 10993-1 следует учитывать следующие аспекты, так как они влияют на общую биологическую оценку ИИС в зависимости от характера и длительности контакта с организмом:

a) материал(ы) изготовления;

b) предполагаемые добавки, технологические загрязнения и остатки (см. ISO 10993-7 относительно остатков этиленоксида);

c) выщелачиваемые вещества (см. ISO 10993-17);

d) продукты разложения (см. ISO 10993-9 для общих принципов и ISO 10993-13, ISO 10993-15 для продуктов разложения от полимеров и металлов соответственно);

e) другие компоненты и их взаимодействие в конечном продукте;

f) характеристики и производительность конечного продукта;

g) физические характеристики конечного продукта, включая, помимо прочего, пористость, размер частиц, форму и поверхностную морфологию;

h) определение химических компонентов материала и рассмотрение химической характеристики (см. ISO 10993-18) должно предшествовать любому биологическому тестированию.

За исключением случаев, когда внешняя поверхность первичной крышки контейнера находится в прямом или косвенном контакте с пациентом (т. е. не подпадает под одну из категорий, указанных ниже), биологическая реактивность материалов первичной крышки контейнера не подпадает под действие стандарта ISO 10993-1.

Токсичность материалов, которые формируют внутренние контактные поверхности первичной укупорки контейнера, в данном документе не рассматривается. Требования здравоохранительных органов и другие требования к токсичности, включая соответствующие фармакопейные/компендиальные требования, могут применяться. К таким требованиям могут относиться и требования ISO 10993-1.

C.2 Применимость к ИИС

С.2.1 Общие сведения

Все указанные испытания могут быть необходимы для оценки биологической безопасности на основе оценки рисков.

Дополнительные испытания могут потребоваться согласно региональным рекомендациям регулирующих органов (например, Руководство FDA по ISO 10993). Если уже имеется достаточно информации для проведения оценки рисков материала и/или медицинского изделия, дополнительные испытания не требуются.

См. ISO 10993-1:2018, Приложение C для дополнительных рекомендаций.

C.2.2 Характер телесного контакта для ИИС

С.2.2.1 Контакт с кожей

Продукты ИИС могут содержать компоненты, которые контактируют с неповрежденной кожей пользователя, включая клей для OBDS, прикрепленный к телу (например, приклеенный), внешние поверхности ИИС, контактирующие с руками пользователя без перчаток (например, к которым можно прикасаться или держать во время приготовления) и/или компоненты ИИС, контактирующие с местом инъекции. Эти материалы могут рассматриваться как материалы для контакта с поверхностью - кожей.

Некоторые медицинские изделия, используемые как в стерильных, так и в нестерильных условиях, включают компоненты, которые могут контактировать с руками пользователя без перчаток, например интерфейсы пользователя. Если можно доказать, что такие типы компонентов изготовлены из материалов, которые широко используются в других потребительских продуктах с аналогичным характером контакта, дополнительная биологическая оценка не требуется.

C.2.2.2 Путь жидкости

Если ИИС имеет контейнер и/или путь жидкости, находящийся за пределами основной укупорки контейнера лекарственного препарата, материалы, которые составляют часть пути жидкости, считаются внешними коммуникационными – ткань/кость/дентин, так как эти материалы служат каналами для доставки жидкостей в подкожные/внутримышечные ткани.

C.2.2.3 Внутривенная игла или канюля

Если ИИС содержит внутривенную иглу или мягкую канюлю, материалы этого компонента рассматриваются как непосредственный контакт с тканью (подкожной/внутримышечной тканью).

C.2.3 Длительность воздействия для ИИС

На основе предполагаемого использования ИИС определяется длительность воздействия, учитывая однократное, многократное или повторное использование ИИС.

Обычно ИИС с частотой использования еженедельно, ежемесячно или дольше рассматривается как продолжительное или долгосрочное воздействие.

Согласно ISO 10993-1, компоненты ИИС, имеющие очень краткий/временный контакт с телом (например, использование менее одной минуты), считаются кратковременными контактами и, как правило, не требуют испытаний на биосовместимость, если только материалы не содержат покрытий или смазок, которые могут оставаться в контакте с тканями тела после окончания контакта; однако следует рассматривать совокупное использование, как описано выше.

Приложение D

(информационное)

Функциональная стабильность

D.1 Общее

Настоящее приложение определяет цель выполнения функциональной стабильности, определяет и обсуждает соображения для различных типов продуктов, охватываемых этим документом. Важно отметить, что функциональная стабильность и транспортировка рассматриваются как независимые оценки и не предполагается их объединение.

D.2 Функциональная стабильность (см. 10.3.8)

D.2.1 Общее

Функциональная стабильность представляет собой общий срок службы продукта и включает время, прошедшее с момента изготовления окончательного готового продукта и выпуска его в цепочку поставок до момента первого использования (срок годности) и фактического использования продукта конечными пользователями до момента последнего операционного использования и утилизации (срок службы в использовании). Функциональная стабильность включает в себя комбинацию срока годности и срока службы в использовании. Указанный срок годности (или дата истечения срока годности) ИИС является датой, после которой ИИС не следует использовать. Срок службы в использовании ИИС представляет собой количество времени, использований и условий, для которых ИИС помечен для использования. Цель заключается в том, чтобы ИИС выполнял свои основные функции к концу указанного срока годности и срока службы в использовании. За исключением случаев, определенных оценкой рисков, ожидается, что все испытания будут проведены с ИИС в стандартной атмосфере, без предварительной подготовки перед испытаниями.

D.2.2 Срок годности

Срок годности определяется путем помещения ИИС в предполагаемые номинальные условия хранения, при этом образцы извлекаются из условий хранения и испытываются через промежуточные интервалы до указанной даты истечения срока годности.

Старение ИИС до истечения срока годности можно ускорить с помощью методов, таких как ASTM F1980, однако следует подтвердить это через испытания после старения в реальном времени.

D.2.3 Срок эксплуатации

D.2.3.1 Общее

Оценка срока службы в использовании актуальна для ИИС с заменяемыми контейнерами (системы с обозначениями A и B), однако на основе предполагаемого использования, конструкции и оценки рисков срок службы в использовании может быть применен ко всем системам с обозначениями ИИС.

D.2.3.2 ИИС с заменяемым контейнером (системы с обозначениями A и B)

Для многоразовых ИИС с заменяемым контейнером (системы с обозначениями A и B) срок службы в использовании обычно устанавливается или подтверждается путем испытаний их основных функций после симулированной эксплуатации каждой характеристики ИИС (например, снятие/установка колпачка и иглы, инъекция и т. д.) в 1,5 раза от максимального ожидаемого количества активаций (включая замену контейнеров) за время службы, если только система не предназначена для прекращения работы после ограниченного времени или числа операций, которые становятся общим числом принятых операций. Исходя из оценок рисков, симуляции, представляющие различия между указанными условиями хранения и использования (например, хранение в холодильнике и использование при комнатной температуре) и необходимые меры ухода (например, очистка), проводимые между активациями, могут быть включены в оценки срока службы в использовании.

Когда ИИС предназначена для использования в течение нескольких доз в течение определенного периода дозирования (например, одна доза в день в течение 14 дней) или для поставки в течение продолжительного периода (например, 10 мл за 2 часа), оценки срока службы в использовании включают приемлемую производительность ИИС и обычно подтверждаются через испытания основных функций при использовании в течение всего ожидаемого использования согласно маркировке (окружающая среда и продолжительность использования).

Качество лекарственного продукта должно быть обеспечено на протяжении всего периода поставки в соответствии с требованиями к лекарственному продукту.

D.2.3.3 ИИС с несменным контейнером (системы с обозначениями C и D)

Для ИИС с несменным контейнером (системы с обозначениями C и D) обычно не требуется отдельная оценка срока службы в использовании, так как срок службы в использовании может быть установлен или подтвержден через испытания срока годности (см. D.2.2). Тем не менее, исходя из предполагаемого использования, конструкции и оценки рисков, дополнительная оценка срока службы в использовании должна рассматриваться (см. D.2.3.2).

ИИС с несменными контейнерами рассматриваются как подверженные двум отдельным механизмам, которые могут вызвать невозможность выполнения основных функций. Один из них связан с механическими или электронными деградационными процессами во время использования, а другой — с временно обусловленными процессами деградации во время хранения.

D.2.4 Срок годности компонента ИИС

Если в результате оценки риска установлено, что характеристики или качество компонентов или узлов ИИС могут измениться с течением времени, то следует установить или подтвердить максимальный срок складского хранения до сборки этих компонентов или узлов ИИС в готовый препарат. Для этого эти компоненты или узлы ИИС должны быть подвергнуты моделированию условий хранения (по возможности в ускоренных условиях, в зависимости от материалов конструкции), а затем собраны в готовые ИИС. Готовая ИИС, собранная из этих устаревших компонентов и узлов, должна выполнять свои основные функции.

Установление или подтверждение срока годности готового лекарственного препарата после его приготовления, фасовки или сборки из старых компонентов (компонентов и сборочных единиц ИИС, а также вспомогательных веществ и компонентов первичной упаковки) не является обычной практикой. Подтверждение срока годности готового препарата с устаревшими компонентами и/или узлами следует выполнять только в том случае, если этого требует оценка риска.

Приложение E

(обязательное)

Инструкции по использованию, маркировка и предупреждение о возрасте

Е.1 Руководство по содержанию инструкций по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации должна содержать, как минимум, следующую информацию:

a) информацию, предоставленную на маркировке ИИС и упаковке ИИС, за исключением информации о сроке годности (если есть), номере партии, коде партии или серийном номере, которую можно опустить;

b) предполагаемое использование: информация, указывающая цели, использование или способы использования, включая пользователей, пациентов и другие условия использования, для которых продукт предназначен;

c) инструкции по применению: инструкции, которые были проверены и разработаны так, чтобы предназначенные пользователи могли безопасно использовать продукт согласно его назначению. Элементы, которые следуют учитывать, могут включать в себя:

1) инструкции по приготовлению, использованию и безопасной утилизации продукции;

2) проверку контейнера и пересуспензию продукта;

3) проверку срока годности;

4) любые особые требования к хранению или обращению;

5) данные, идентифицирующие компоненты ИИС и сопутствующее оборудование для получения безопасной комбинации;

6) информацию относительно возможности повторного использования ИИС, включая замену контейнера, очистку и дезинфекцию;

7) общие инструкции по устранению неисправностей;

8) любые предостережения и/или меры предосторожности;

9) информацию, необходимую для безопасного использования ИИС в его рабочей среде, например, электрические ИИС не должны использоваться близко к зоне электромагнитного излучения (например, когда используются мобильные телефоны), если ИИС не специально разработаны для использования в таких областях;

10) информацию о дозировании, соответствующую конструкции ИИС (например, предварительно установленные спецификации дозировки, статус введения дозировки).

Е.2 Маркировка

Маркировка на ИИС должна содержать, как минимум, следующие данные:

a) название производителя;

b) сведения, необходимые для идентификации ИИС пользователем (например, название продукта).

Примечание – В качестве альтернативы полному наименованию производителя может быть достаточной идентификация через торговую марку или логотип.

Если какой-либо компонент, предназначенный для удаления из ИИС, полностью помещается в маленький цилиндр, показанный на рисунке 3, без его сжатия и в любой ориентации, то на ИИС или компоненте (если он поставляется отдельно), на их упаковке или на соответствующем материале для продажи должно быть указано следующее или подобное предупреждение:

«Внимание! Держите вне досягаемости детей в возрасте до 3 лет. Содержит мелкие детали».

Указание на опасность (т.е. «мелкие детали») должно быть видно на ИИС или компоненте (если он поставляется отдельно), на их упаковке или в инструкции по эксплуатации.

Приложение F

(информационное)

Обоснование рекомендуемых размеров выборки

F.1 Общее

Концепции определения размера выборки, описанные ниже, направлены на достижение баланса между минимальным размером выборки и приемлемыми уровнями риска и качества. Документ устанавливает, что каждый результат тестирования должен соответствовать минимальному доверительному интервалу, описываемому уровнем доверия и вероятностью содержания.

Тест может быть выполнен как переменный/непрерывный тест с переменным результатом (например, измерение длины) или как атрибутивный/дискретный тест (с результатами "пройдено/не пройдено") (например, правильный/неправильный цвет устройства, наличие или отсутствие звукового сигнала).

F.2 Тестирование на переменные (непрерывные характеристики)

Переменное тестирование может использоваться для измерения непрерывных переменных, для которых можно использовать непрерывное распределение для описания данных непосредственно или после соответствующего преобразования.

По крайней мере, определенная доля выборки из популяции, указанная как p или вероятность соответствия, должна соответствовать заявленным требованиям с указанным уровнем достоверности. Обычно используется уровень достоверности не менее 95 %, но от него можно отклониться, если это может быть обосновано.

Для переменных тестов, где данные могут быть рассмотрены как нормально распределенные (нормально распределенные или преобразованные в нормальное распределение), рекомендуются следующие размеры выборки: n = 20 для вероятности содержания (p) 95 % и достоверности 95 %, и n = 30 для вероятности содержания (p) 97,5 % и достоверности 95 %.

Статистические расчеты, которые следует использовать, зависят от распределения данных, и рекомендации для переменных тестов основаны на нормальном или Гауссовом распределении. Если используется другое распределение, то следует провести статистические расчеты для обоснования размера выборки.

Представленный здесь количественный метод можно использовать только в том случае, если данные имеют нормальное распределение или могут быть преобразованы для приближения к нормальному распределению.

Допустимо выбирать другие размеры выборки, чем рекомендованные, но при использовании выборки, отличной от рекомендованной, следует обосновать, что выборка достаточна и что она достаточно репрезентативна для данного проектирования.

При выборе объема выборки, отличного от предложенного, следует учитывать следующее:

- Чем меньше размер выборки, тем больше неопределенность выборки, которая может преувеличивать небольшие различия в изменчивости результатов и увеличивать риск несоответствия требованиям к содержанию вероятности для данного набора данных. При использовании значений k из нормально распределенной совокупности это увеличение неопределенности требует большего требуемого значения k.

- Чем больше размер выборки, тем меньше неопределенность выборки. Это потенциально может свести к минимуму влияние небольших отклонений в данных и повысить вероятность удовлетворения требований к содержанию вероятности на заданном уровне достоверности. Однако увеличенные требования к выборке также могут привести к более высоким затратам на материалы и время для проведения испытаний.

Для данных, которые можно описать нормальным распределением, данный документ предлагает два способа установления критериев приемки (см. 7.4.5 для подробностей).

ISO 5479 содержит рекомендации по методам и проверке гипотез на нормальность данных. Он указывает на то, что не обязательно проводить проверку на нормальность в каждом случае, если теоретические обоснования или предварительная информация подтверждают нормальное распределение данных. Поэтому можно использовать существующие обоснования для нормальности или ненормальности вместо проведения проверки на нормальность для каждого нового набора данных.

Для минимизации затрат на тестирование и рабочей нагрузки, в некоторых случаях можно собирать данные как по нескольким переменным, так и атрибутам с использованием одного устройства. Например, при наличии соответствующего оборудования для испытаний можно измерять потребляемую дозировку, время инъекции, выдвижение иглы и наличие звуковых и визуальных индикаторов на одном устройстве. В таких случаях лаборатория по испытаниям должна обеспечить наличие достаточного количества образцов, чтобы удовлетворить требования качества для измерений переменных и атрибутов, что может потребовать большего объема выборки, чем если бы измерялись только переменные данные.

F.3 Тестирование атрибутов

Тесты атрибутов могут использоваться для оценки дискретных переменных, для которых дискретное распределение может быть использовано для описания данных непосредственно или после соответствующего преобразования.

Инспекции и экзамены обычно дают дискретные результаты, такие как «пройдено», «не пройдено» или «неопределенно». Его можно преобразовать в набор данных с биномиальным распределением, рассматривая показатель одного (или группы) результатов как «успех». Предполагается, что тесты оцениваются путем рассмотрения результатов «пройдено» или «удовлетворительно», которые считаются биномиально распределенными (каждая инспекция или экзамен являются независимыми) и с определенной вероятностью успеха, или вероятностью содержания p.

Для тестирования атрибутов используется «план приемки с нулевым дефектом» (или определенное количество допустимых отказов), который моделируется с помощью распределения Хи-квадрат для последующего производственного тестирования или на основе простого биноминального распределения для проверки (как показано в данном документе).

Для тестирования атрибутов возникают две категории, которые могут быть решены с использованием расчетов биномиального распределения:

- статистический сбой (например, наличие или отсутствие звукового сигнала, сбой происходит случайно с определенной вероятностью);

- систематический сбой (например, неудачные химические испытания будут наблюдаться во всех образцах, если в конструкции имеется систематическая ошибка).

Расчет размера выборки для обеих категорий основан на биномиальном распределении, которое опирается на вероятность отказа, 1-p, и допустимом уровне достоверности.

Вероятность содержания (вероятность успеха) обычно определяется минимальной интенсивностью сбоев, которую тест должен быть способен выявлять. Если учитываются только систематические конструктивные сбои, вероятность сбоя одного образца может достигать 50 %, что означает, что каждая вторая деталь будет неисправной. Для статистических сбоев это зависит от установленной категории риска, обычно используются значения от 1,0 % до - 5,0 %.

В таблице F.1 указан рекомендуемый размер выборки для биномиального теста, допускающего нулевые сбои («план приемки с нулевым дефектом») для различных уровней содержания вероятности и определяемый с помощью пропорционального теста одной выборки. Обратите внимание, что таблица включает больше уровней вероятностного содержания, чем те, которые используются в серии ISO 11608; они представлены только для информации. Уровни содержания вероятности в выделенных строках – это те, которые используются или предполагаются в серии ISO 11608.

Таблица F.1 – Рекомендуемый размер выборки для тестирования атрибутов (уровень достоверности: 95 %)

| Рекомендуемый размер выборки для тестирования атрибутов Основываясь на требуемом уровне достоверности не менее 95 % |  |
| --- | --- |
| Вероятностное содержание (Вероятность сбоя) | Рекомендуемый размер выборки, n (минимальный размер выборки с 0 дефектами) |
| p ≥ 0,999 (0,1 %) | 3 000 (2 995) |
| p ≥ 0,995 (0,5 %) | 600 (598) |
| p ≥ 0,990 (1,0 %) | 300 (299) |
| p ≥ 0,975 (2,5 %) | 120 (119) |
| p ≥ 0,950 (5,0 %) | 60 (59) |
| p ≥ 0,900 (10,0 %) | 30 (29) |
| p ≥ 0,850 (15,0 %) | 20 (19) |
| p ≥ 0,750 (25,0 %) | 11 |
| p ≥ 0,500 (systematic failure, 50,0 %) | 5 |
| p ≥ 0,050 (Systematic failure 95,0 %) | 1 |
| Примечания 1 Для атрибутивного аспекта проведения визуального контроля образцов, используемых для определения жизненного цикла, влаги и тепла, цикличности и вибрации, используется уровень содержания вероятности 85 %. 2 Цифры размера выборки в скобках представляют собой точный размер выборки, рассчитанный на основе статистических данных. Эти числа получены непосредственно из биномиального распределения и могут быть рассчитаны для произвольного содержания вероятности (p) и уровня достоверности (1–α), используя: n = roundup(ln(α )/ ln(p)) Рекомендуемые размеры выборки для удобства округлены до десятичных, как это также представлено в тестовой матрице (таблица 3). Это может потребовать проведения тестов с использованием нескольких операторов из-за продолжительности испытаний. Однако следует проявлять осторожность, поскольку отказ в выборках выше минимального может поставить под угрозу способность продемонстрировать производительность на желаемом уровне или вероятность, а уверенность и восстановление могут потребовать гораздо большего количества единиц |  |

F.4 Диаграмма выбора испытания

Следующая диаграмма, рисунок F.1, может быть использована для помощи в принятии решения о том, как обрабатывать данные тестирования. Предполагается, что предпочтительнее проводить переменные тесты, если данные поддерживают такой тип анализа, поскольку это обеспечивает более детальное понимание конструкции и требует меньший размер выборки.

а	Может потребоваться увеличение размера выборки.

Данные дополнительных выборок могут быть объединены с существующими данными, если это можно сделать без систематической ошибки выборки.

b	Примеры ненормальных переменных распределений включают распределения Вейбулла, Гамма, Экспоненциальное и Логистическое.

Рисунок F.1 – Диаграмма выбора испытания

Если выбрано использование переменного испытания с другим непрерывным распределением, отличным от нормального распределения Гаусса, выбор ящиков, касающихся нормальности, должен быть адаптирован для проверки соответствующего распределения.

Приложение G

(информационное)

Рекомендации по оценке воздействия на основные функции из-за воздействия или контакта с лекарственным средством

G.1 Общее

Воздействие или контакт с лекарственным препаратом может повлиять на работу ИИС (неинвазивной инъекционной системы) несколькими способами, например:

- разрушение материалов НИС, например:

- ослабление материала или соединения в результате химического воздействия;

- разрушение целостности контактирующего материала;

- влияние на функционирование ИИС, например:

- засорение пути введения;

- физические характеристики, препятствующие введению (вязкость);

- проникновение лекарственного средства в механизм и вмешательство в его работу, механику или электронику.

Следовательно, в соответствии с данным документом производителю необходимо определить, используя понимание продукта и оценку риска, ожидаемый контакт с или воздействие на лекарственный препарат при нормальных условиях использования и оценить, как это воздействие повлияет на целостность продукта и работу его основных функций ИИС. Нормальные условия использования не включают в себя неправильное использование или злоупотребление.

Существует множество методов, которые можно использовать для оценки потенциального и реального воздействия контакта с предполагаемым лекарственным препаратом во время проектирования и разработки продукта, чтобы определить выбор материалов и дизайна. Эти данные также могут использоваться, вместе с оценкой риска, для обоснования совместимости без проверочного испытания или для предоставления фоновой информации и/или поддержки для протокола проверочного испытания проекта, как предложено ниже.

Управление рисками может использоваться для оценки сценариев использования, которые могут привести к попаданию лекарственного препарата внутрь ИИС во время нормального использования, например, во время прокачивания или изменения ориентации, что может позволить лекарственному препарату попасть во внутренний механизм. Оценка рисков должна учитывать как жидкий, так и сухой лекарственный препарат.

Примечание – См. ISO 11608-3 для совместимости с лекарственными препаратами.

G.2 Предлагаемый протокол испытаний

G.2.1 Выбор испытаний

Выбранные испытания должны обладать достаточной повторяемостью и чувствительностью для обнаружения воздействия на основные функции ИИС. Знание того, на какие атрибуты ИИС (например, испытания на утечку, испытания на момент затяжки, точность дозирования и т. д.) могут подвергаться воздействию лекарственного препарата, какие атрибуты наиболее вероятно повлияют на основные функции и какие методы испытания наиболее способны (например, точные) для выявления изменений в этих атрибутах, должно учитываться при выборе методов, используемых в испытаниях совместимости.

G.2.2 Требования к тестовому образцу

Использовать достаточное количество образцов, чтобы обеспечить достаточное количество материала для статистически значимого тестирования ИИС. Проводить испытания последовательно, если они не разрушают образцы. Можно использовать свежие образцы ИИС в качестве контроля.

G.2.3 Оценка влияния времени воздействия

Оценка воздействия на ИИС от кумулятивной статической экспозиции при использовании лекарственного препарата актуальна, когда ИИС предназначена для включения в процесс использования лекарственного препарата. Ниже приведен пример метода:

- наполнить ИИС и/или подвергнуть канал прохождения жидкости воздействию лекарственного препарата на время, равное или превышающее максимальное время воздействия во время предполагаемого применения. Если возможно, это лучше всего делать в готовом ИИС с заблокированным выходом.

- после окончания времени воздействия обеспечить доставку лекарственного препарата, если это возможно, и провести количественную оценку для определения поставленной дозировки и других существенных основных функций;

- осмотреть устройство на наличие повреждений или признаков деградации (т. е. изменение цвета материала, трещины, протечки, деформации и т. д.).

G.2.4 Оценка воздействия повторного воздействия

Оценка воздействия на ИИС от повторяющихся воздействий при использовании актуальна для ИИС с повторным использованием (системы с обозначениями A, B, C). Ниже приведен пример метода:

- активировать ИИС таким образом, чтобы имитировать максимальное ожидаемое количество экспозиций ИИС к лекарственному препарату (например, с учетом углов ориентации), включая периоды, которые имитируют нормальные условия использования между дозировками (например, время, температуру, влажность);

- для последнего воздействия обеспечить введение лекарственного препарата, если возможно, провести количественную оценку для определения вводимой дозировки и других основных функций;

- осмотреть ИИС на наличие повреждений или признаков деградации (т. е. изменение цвета материала, трещины, протечки, деформации и т. д.).

G.2.5 Предлагаемые критерии приемки

Критерии приемки должны быть заранее определены в протоколе испытаний. Выбранные критерии могут включать, помимо прочего, следующие параметры или комбинацию параметров:

- подтверждение того, что ИИС осуществляет введение лекарственного препарата после контакта;

- ИИС не имеет признаков повреждений или ухудшения состояния, которые могли бы повлиять на безопасное использование;

- Основные функции ИИС соответствуют спецификациям.

Приложение H

(информационное)

Введение основных функций

H.1 Общее

В настоящем стандарте представлены концепции проектных спецификаций и основных функций. Включение проектных спецификаций расширяет объем этого документа и включает проверку всех характеристик, функций или операций. Этот документ включает определение основных функций, чтобы пользователи могли систематически, посредством управления рисками, определять функции или операции ИИС, которые следует считать основными функциями. Несмотря на то, что концепция основных функций схожа с концепциями, включенными в другие стандарты (например, существенная производительность из IEC 60601-1), существуют различия в подходах. Взаимосвязь основных функций с существенной производительностью и основной безопасностью из IEC 60601-1 изображена на рисунке H.1.

_______

a	Определено в IEC 60601-1.

Рисунок Н.1 – Связь основных функций с IEC 60601-1

Несмотря на то, что может показаться, что определение существенной производительности в IEC 60601-1:

«Производительность клинической функции, не связанной с основной безопасностью, при потере или ухудшении за пределами, указанными производителем, приводит к неприемлемому риску.»

будут такими же, как и основные функции, если они связаны с функцией дозирования:

«функции или работа ИИС, которые, если не выполняются в соответствии с техническими характеристиками во время использования, могут напрямую привести к невозможности точного введения лекарственного препарата по правильному пути и/или напрямую привести к неприемлемому вреду для пациента.»

существуют некоторые заметные различия между ними, в частности, основные функции:

- может включать в себя функции, выходящие за рамки клинических;

- не исключать элементарную безопасность;

- основное внимание уделяется вопросам, неправильное выполнение которых напрямую приведет к невозможности точного введения лекарственного препарата;

- и/или непосредственно привести к неприемлемому вреду пациенту.

Таблица H.1 подводит итог различий между ними.

Таблица H.1 – Краткое изложение различий между определениями существенной производительности и основных функций

| Схема | Существенная производительность (СП) – как в IEC 60601-1 | Основные функции (ОФ) – как в данном документе | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Опубликованный стандарт | Опубликованный стандарт |  |
| Предоставленная информация | Только определение, без определения клинической функции | Приложение предоставлено, чтобы помочь объяснить и определить ОФ |  |
| Объем | Все электромеханические медицинские оборудования | Игольчатые инъекционные системы (ИИС), на которые распространяется действие этого документа. | ОФ являются специфичными для ИИС. СП применима ко всем медицинским электротехническим устройствам и системам. |
| Риск/вред | Охватывает случаи, когда воздействие представляет собой «неприемлемый риск» | Применяется к неприемлемому вреду (серьезности потенциального вреда) | СП рассматривает последствия отказа тестирования, выявленного как представляющего неприемлемый риск (после принятия мер по смягчению), а ОФ касаются вреда (до принятия мер по смягчению), в основном связанного с доставляемым лекарственным препаратом. |
| Охватываемые функции или характеристики | Характеристики, связанные с «клинической функцией» медицинского изделия | ОФ относятся к функциям, которые напрямую обеспечивают точное введение лекарственного препарата по правильному пути (независимо от потенциального вреда) или которые могут напрямую привести к вреду для пациента. | ОФ включают в себя функции, которые напрямую влияют на "дозирование" как требование. СП более общая. Основные функции включают в себя "приемлемое" введение лекарственных препаратов, но также могут включать в себя другие потенциально неприемлемый вред, который в основном связаны с лекарственным препаратом, который должен быть введен. |
| Базовая безопасность | ОФ не включают в себя основную безопасность (то есть безопасность, не связанную с функцией или производительностью). | Основная безопасность, как правило, исключается, однако некоторые характеристики (например, стерильность) могут рассматриваться как ОФ, если их отказ может привести к неприемлемому вреду. | Основная безопасность исключается; ОФ позволяют оценивать другие функции на предмет их потенциальной способности вызвать неприемлемый вред. |
| Человеческий фактор (спецификация, связанная с использованием) | Спецификация, связанная с использованием, не включается. | Включается, когда определяется, что потенциальный вред от неиспользования неприемлем (например, устройства для экстренных инъекций). | ОФ включают в себя пользовательские спецификации, связанные с использованием, когда это может привести к потенциальному неприемлемому вреду, который в основном связан с лекарственным препаратом, которое должно быть введено. |

Это не означает, что существенная производительность не играет роли в серии стандартов ISO 11608. Несмотря на акцент на основных функциях в данном документе, существенная производительность рассматривается специально в ISO 11608-4, где, помимо основных функций, оценка существенной производительности требует учета дополнительных функций, не связанных с дозировкой, которые могут быть затронуты электронными или электромеханическими системами (что является предметом ISO 11608-4). Примеры таких функций включают в себя сигналы тревоги, предупреждения или функции дозировки, управляемые с помощью электронных средств.

Перекрытие основных функций и основных характеристик в серии стандартов ISO 11608 применяется только в том случае, когда идентифицированной существенной характеристикой является функция дозирования электронного или электромеханического ИИС (ИИС-E), когда дозирование контролируется электронными средствами. Это соответствует как определению существенной производительности, так и основной функции. Тем не менее, в серии стандартов ISO 11608 это случай будет рассматриваться как основная функция, и схема проверки этой функции будет выполнена согласно ISO 11608-1. В результате функция дозировки будет рассматриваться одинаково в серии стандартов ISO 11608, независимо от того, выполняется ли эта функция вручную (например, шприц-ручка в данном документе), является результатом автоматизированной функции (например, механический автоинжектор, рассматривается в ISO 11608-5) или электронно управляемой функции (рассматривается в ISO 11608-4).

Некоторые из определенных в этом документе основных функций идентифицируются с учетом потенциала возникновения новых или неприемлемых вредов непосредственно для пациента, вместо неприемлемого риска (как используется в IEC 60601-1), чтобы гарантировать, что проверка конструкции охватывает все потенциально вредные функции. или операции.

Поскольку основные функции определяются на ранней стадии процесса проектирования на основе неприемлемого ущерба в соответствии с этим документом, до того, как будут реализованы меры по смягчению последствий, этот документ требует, чтобы они были подвергнуты более тщательной проверке, то есть в условиях реального использования и после выполнения предварительных условий, указанных в данном документе, что ранее применялось только к точности дозирования в предыдущих версиях.

Устройства, подпадающие под IEC 60601-1 и ISO 11608-4, подвергаются одним и тем же испытаниям, и только после проведения проверочных испытаний какое-либо отклонение от этих испытаний анализируется с целью определения, является ли оно существенной производительностью и представляет ли неприемлемый риск для пользователя или пациента.

Более обширные испытания проверок, требуемые для основных функций, включают подтверждение того, что эти функции сохраняются:

- в течение срока службы;

- к концу срока годности;

- после симуляции введения;

- в условиях реального использования;

- после выполнения предварительных условий;

как указано в тестовой матрице (см. таблицу 3), если это не обосновано оценкой риска (см. 5.7.2).

Испытания характеристик, отличных от основных функций (см. 5.7.2), могут проводиться без предварительной подготовки, в стандартной атмосфере, если обычное использование продукта не предполагает альтернативные условия испытаний.

H.1.1 Разница между использованием риска и вреда

Понятия «риск» и «вред» легко спутать. Вред – это то, что может произойти с пользователем ИИС или пациентом (такие как травмы или ущерб здоровью), если проект (или предсказуемое использование) системы создает потенциал для неприемлемой травмы - если не были предприняты меры по смягчению. Естественно, в процессе проектирования, проводимом в соответствии с ISO 14971, как только выявляется такой потенциальный вред, предпринимаются меры по снижению потенциального риска. Этот процесс продолжается до тех пор, пока риск вреда не будет считаться приемлемым остаточным риском.

Идентификация существенных показателей учитывает как возникновение вреда, так и вероятность причинения вреда (включая все реализованные меры по снижению риска) при определении неприемлемого риска.

Идентификация основной функции учитывает только возникновение вреда при определении неприемлемого вреда.

Н.2 Определение основных функций

H.2.1 Общее

Основные функции – это те функции или операции ИИС, включая спецификации пользовательского интерфейса, неспособность которых работать или выполнять их в соответствии со спецификациями приведет:

- (А) непосредственно к неспособности ИИС обеспечить точное введение лекарственного препарата по правильному пути;

когда сбой в спецификации пользовательского интерфейса приводит к неспособности пользователя выполнить задачу, что непосредственно приводит к неспособности ИИС точно доставить лекарственный препарат по правильному пути, это будет подпадать под действие (А),

и/или

- (B) непосредственно приводят к неприемлемому вреду для пациента.

Это операция «и/или»: дизайн-спецификация, соответствующая любому из указанных критериев или обоим, должна быть определена как основная функция.

Процесс определения основных функций представляет собой оценку по двум критериям, при этом оцениваются как критерий (A), так и критерий (B). Процесс подробно описан в следующих пунктах и иллюстрирован на рисунке H.2.

Рисунок H.2 – Процесс оценки функций или операций ИИС для определения необходимости их идентификации в качестве основных функций

Хотя все проектные спецификации должны оцениваться в соответствии с критериями, упомянутыми выше, только часть всех проектных спецификаций будет соответствовать этим критериям и должна быть определена как основная функция ИИС (см. также рисунок H.3). Назначение спецификации проекта в качестве основной функции может привести к более обширным проверочным испытаниям в соответствии с настоящим документом и не влияет на требования к проверке проекта всех спецификаций проекта, как описано в ISO 13485.

Рисунок Н.3 – Диаграмма Эйлера, иллюстрирующая взаимосвязь между совокупностью проектных спецификаций и подмножеством основных функций

Несмотря на то, что может быть много потенциальных причин (например, объем наполнения, сила пружины, размеры компонентов и т. д.) для того, чтобы ИИС не доставляла лекарственный препарат точно по правильному пути, рекомендуется сосредоточиться на «верхнем уровне» характеристик или функций как на основных функциях, которые будут оцениваться в испытании.

Например, сочетание нескольких конструктивных характеристик обеспечивает доставку точного дозирования, но как минимум «точность дозирования» должна быть определена как основная функция. Отслеживание характеристик подуровня, которые поддерживают основные функции верхнего уровня, может помочь в выполнении анализа первопричин неспособности ИИС выполнять основные функции.

Н.2.2 Идентификация основных функций с использованием критериев (А)

Производитель должен определить функции ИИС, отвечающие за точное введение лекарственного препарата по правильному маршруту. Как правило, это будет включать в себя точность дозирования, выдвижение иглы и функции или операции ИИС на момент начала дозирования или во время дозирования.

Другие функции или операции ИИС на момент начала дозирования или во время дозирования могут включать в себя характеристики проекта, такие как время инъекции и индикаторы статуса дозирования. Если ИИС разработана для введения больших объемов или дозирования за длительное время инъекции, функции, такие как время инъекции и/или индикаторы статуса дозирования, могут потребоваться для определения как основные функции на основе критерия (A), так как они непосредственно связаны с введением заданной дозировки. Однако для ИИС с меньшими объемами и короткими временами инъекции, время инъекции и/или индикаторы статуса дозирования обычно не определяются как основные функции только на основе критерия (A), и следует рассмотреть критерий (B).

Производитель также должен определить функции ИИС, ответственные за или непосредственно влияющие на характеристику интерфейса пользователя, например, сила инъекции (сила для выдачи медицинской инъекции вручную) или сила активации автоинжектора, которые могут напрямую повлиять на точность введения лекарственного препарата через правильный путь (критерий A). Подготовительные шаги, такие как прикрепление иглы или снятие крышки, не будут классифицированы как основные функции, исходя из критерия (A) в одиночку.

Дополнительные функции или операции могут рассматриваться как основные функции на основании критериев (B).

Идентификация основных функций с использованием критериев недопустимого вреда (B)

При использовании критериев (B) для определения технических характеристик конструкции в качестве основных функций производители должны учитывать требования, связанные с типом лечения, фармакокинетикой, удобством использования и переносимостью пациентом для лекарственного препарата, как определено в предназначении и/или характеристиках целевого продукта в ИИС (намеренное использование и/или профиль целевого продукта). Кроме того, следует рассмотреть другие причины недопустимого вреда, такие как потенциальная непроходимость стерильного барьера и возможность медицинской ошибки. Эти соображения могут быть взяты из оценки рисков. Могут существовать соответствующие регуляторные требования и рекомендации.

Критерии (B) могут применяться к подготовительным этапам и также включать функции ИИС, ответственные за или непосредственно влияющие на спецификации пользовательского интерфейса, когда пользователь может быть неспособен использовать ИИС, даже если он знает, что ИИС не работает. В этом случае критерии B могут все равно применяться, даже если пользователь знает, что ИИС не работает (например, для устройств экстренного использования). Некоторые ключевые соображения для идентификации основных функций с использованием критериев (B) в качестве определителя приведены в таблице H.2.

Таблица Н.2 – Возможные соображения по использованию критериев (В) для определения основных функций (примеры)

| Аспекты дозирования | Сценарий | Соображения |
| --- | --- | --- |
| График дозирования | Немедленное лечение острого, неотложного, угрожающего жизни состояния, т.е. неприемлемого вреда. | В связи с неотложным состоянием, которое лечит препарат, возрастает важность способности пользователя вводить дозировку без задержки или помощи в момент использования ИИС. |
|  | Длительное, хроническое лечение, т.е. потенциально приемлемый вред. | Поскольку лечение является длительным и хроническим, если пользователь не может выполнить задачу (например, начать введение дозировки), что очевидно для пользователя, пользователь может обратиться за помощью к лицу, осуществляющему уход, и способность пользователя к введению дозировки не будет считаться клинически значимым аспектом дозирования. |
| Время инъекции | Время достижения максимальной концентрации в крови достигается непосредственно после приема дозировки (фармакокинетика), что может представлять потенциально недопустимый вред. | Из-за короткого времени до достижения максимальной концентрации в крови изменчивость времени введения может иметь клинически значимое воздействие, и важность времени инъекции увеличивается. |
|  | Время до достижения максимальной концентрации в крови составляет несколько дней после приема дозировки (фармакокинетика), что, возможно, допустимо с клинической точки зрения. | Поскольку изменчивость сроков введения вряд ли будет иметь клинически значимого воздействия, продолжительность дозирования не будет считаться клинически значимой. |
|  | Время инъекции влияет на переносимость пациентом, т. е. на потенциально неприемлемый вред. | Если время инъекции (например, время инъекции или профиль дозировки для OBDS) оказывает влияние на переносимость пациентом, то это время инъекции/профиль может считаться клинически значимым. |
|  | Время инъекции влияет на удобство использования ИИС, т.е. потенциально может привести к преждевременному удалению инжектора из места инъекции, что приведет к недостаточной дозировке. | Если время инъекции влияет на удобство использования ИИС, что может привести к ошибке применения препарата (в соответствии с применимыми нормативными требованиями и рекомендациями), то время инъекции можно считать клинически значимым. |

После того как клинически значимые аспекты дозирования, которые могут привести к недопустимому вреду для пациента, будут определены, производитель должен затем определить функции ИИС или операции, ответственные за каждый из аспектов дозирования. Эти функции ИИС и операции затем обозначаются как основные функции.

H.2.4 Спецификации проекта, не обозначенные как основные функции

Если спецификация проекта не определена как основная функция в соответствии с вышеупомянутыми критериями, ее все равно необходимо проверить в рамках проверки проекта, и рекомендуется применять подход, основанный на оценке риска, при определении ее критериев приемки, а также потенциальных условия испытаний.

H.3 Примеры

Примеры были выбраны для иллюстрации процесса определения основных функций из совокупности проектных спецификаций ИИС с использованием общих проектных спецификаций различных типов ИИС и представлены в таблице H.3.

Таблица H.3 – Примеры, иллюстрирующие определение основных функций для функций ИИС:

| Функция/Действие | (А) Точное введение лекарственного препарата по правильному пути | (B) Неприемлемый вред пациенту | Исход |
| --- | --- | --- | --- |
| Пример 1 – Точность дозы | Несоблюдение требований к точности дозирования означает неспособность точно ввести лекарственный препарат правильным путем. | Нет необходимости проводить оценку по критериям (B), поскольку точность дозирования всегда является основной функцией. | Всегда считается основной функцией на основе критерия (A). |
| Пример 2 – Разрушение стерильного барьера. | Неспособность поддерживать стерильный барьер не будет означать невозможность точного введения лекарственного препарата правильным путем. Не считается основной функцией на основании критериев (А). | Несоблюдение стерильного барьера может нанести неприемлемый вред пациенту. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (B). |
| Пример 3 – Сила снятия крышки (пользовательский интерфейс) | Усилие для снятия колпачка является подготовительным этапом и не оказывает прямого влияния на точное введение лекарственного препарата правильным путем. | Несоблюдение требований по усилию для снятия колпачка может задержать лечение. Задержка в лечении может привести к неприемлемому вреду для пациента. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (B). |
| Пример 4 – Время инъекции | Несоблюдение спецификаций по времени инъекции может потенциально повлиять на точное введение лекарственного препарата по правильному пути из-за действий пользователя (например, извлечение ИИС с места инъекции до наблюдения за индикаторами завершения дозирования). | Несоблюдение спецификаций по времени инъекции может привести к недопустимому вреду для пациента (например, из-за переносимости пациентом, фармакокинетики и медицинской ошибки из-за преждевременного извлечения); см. Таблицу H.1. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (А) и/или (B). |
| Пример 5 – Индикация прогресса дозирования (пользовательский интерфейс) | Неспособность ИИС указать прогресс дозирования (например, из-за остановки дозировки или более длительного, чем ожидалось, времени введения) может не повлиять на действия пользователя, связанные с введением намеченной дозировки. Не считается основной функцией на основании критериев (А). | Если неспособность индикации прогрессирования дозирования (например, из-за остановки дозировки или более длительного, чем ожидалось, времени инъекции) может привести к неприемлемому вреду (например, к ошибке приема препарата), это должно быть основной функцией. Если сбой в индикации прогрессирования дозирования (например, из-за остановки дозы или более длительного, чем ожидалось) очевидно для пользователя, так что пользователь может принять меры, и такие меры не приведут к потенциально недопустимому вреду, то это, возможно, не является основной функцией. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (B). |
| Пример 6 – Индикация окончания дозы (пользовательский интерфейс) | Индикация окончания дозировки, активная (звуковая) или пассивная (визуальная), по определению является обратной связью о статусе введения и, как таковая, не влияет напрямую на точное введение лекарственного препарата правильным путем. | Однако, поскольку эта функция ИИС также является интерфейсом пользователя, сбой этой функции может привести к тому, что пользователь уберет инжектор с места инъекции до завершения введения дозировки, что может повлиять на точное введение лекарственного препарата по правильному пути. Это может создать недопустимый вред для пациента (например, из-за преждевременного извлечения из места инъекции, что может привести к недостаточной дозировке и/или медицинской ошибке, или из-за оставления устройства включенным дольше, чем предполагалось). В таком случае это может быть рассмотрено как основная функция, так как сбой функции имеет потенциальные последствия для безопасности пациента. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (B). |
| Пример 7 – Активация/блокировка функции безопасности иглы | Сбой механизма безопасности иглы не повлияет на точное введение лекарственного препарата по правильному пути, так как механизмы безопасности иглы обычно активируются после завершения введения дозировки. | Сбой механизма безопасности иглы, возможно, не обязательно будет непосредственно приводить к недопустимому вреду для пациента, так как механизмы безопасности иглы предназначены для защиты других людей, а не пациента. | Обычно такой механизм не будет определен как основная функция ни по одному из критериев (см. ISO 11608-5 для рассмотрения вопросов автоматической защиты иглы и ISO 23908 для предотвращения травматизма острыми предметами). |
| Пример 8 – Сила инъекции (постоянная сила, прикладываемая пользователем для введения дозировки) (пользовательский интерфейс) | Сила инъекции — это характеристика, которая определяется пределами возможностей пользователя и может непосредственно влиять на точное введение лекарственного препарата, если пользователь не может выполнить инъекцию. В таком случае она будет считаться основной функцией в соответствии с критерием (A). | Несоблюдение спецификации силы инъекции может привести к неприемлемому вреду для пациента, например. задержка введения и/или сбой приема лекарств. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (А) и/или (B). |
| Пример 9 – Сила активации (сила, приложенная пользователем для запуска автоматизированного механизма доставки) (пользовательский интерфейс) | Сила активации — это характеристика, которая определяется пределами возможностей пользователя и может непосредственно влиять на точное введение лекарственного препарата, если пользователь не может запустить автоматизированный механизм введения. В таком случае она будет считаться основной функцией в соответствии с критерием (A). | Сбой в соблюдении спецификаций по силе активации может привести к задержке введения предполагаемой дозировки и, возможно, привести к недопустимому вреду для пациента и/или медицинской ошибке. В таком случае это действительно может иметь критическое значение для безопасности пациента и рассматриваться как основная функция. | Может быть обозначена как основная функция на основе критериев (А) и/или (B). |
| Пример 10 – Сила отрыва и скольжения. | Если сила, необходимая для начала и поддержания введения до ее завершения, предоставляется пользователем, то это будет называться "силой инъекции" (пример 8). Если сила, необходимая для начала и поддержания введения до ее завершения, предоставляется ИИС (например, в автоинжекторе), то это будет требованием на уровне подсистемы (например, сила разрушения и скольжения картриджа или системы для предварительного наполнения), и, следовательно, это не нужно оценивать как основную функцию. | См. критерии (А). | Силу отрыва и скольжения можно считать основной функцией (или другой терминологией) для автономного предварительно наполненного шприца, однако эти продукты исключены из этого документа. |

Библиография

[1]  ISO 5479, Statistical interpretation of data — Tests for departure from the normal distribution (Статистическая интерпретация данных. Тесты на отклонение от нормального распределения)

[2]  ISO 8124-1:—1), Safety of toys — Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties (Безопасность игрушек. Часть 1. Аспекты безопасности, связанные с механическими и физическими свойствами)

[3]  ISO 8995-1, Lighting of work places — Part 1: Indoor (Освещение рабочих мест. Часть 1. Внутреннее)

[4]  ISO 9001, Quality management systems — Requirements (Системы менеджмента качества. Требования)

[5]  ISO 10993-7, Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 7. Остатки от стерилизации оксидом этилена)

[6]  ISO 10993-9, Biological evaluation of medical devices — Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 9. Основы идентификации и количественной оценки потенциальных продуктов разложения)

[7]  ISO 10993-13, Biological evaluation of medical devices — Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов разложения полимерных медицинских изделий)

[8]  ISO 10993-15, Biological evaluation of medical devices — Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение продуктов разложения металлов и сплавов)

[9]  ISO 10993-17, Biological evaluation of medical devices — Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 17. Установление допустимых пределов для веществ, поддающихся выщелачиванию)

[10]  ISO 10993-18, Biological evaluation of medical devices — Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 18. Химическая характеристика материалов медицинских изделий в рамках процесса управления рисками)

[11]  ISO 11040-8, Prefilled syringes — Part 8: Requirements and test methods for finished prefilled syringes (Предварительно заполненные шприцы. Часть 8. Требования и методы испытаний готовых предварительно заполненных шприце)

[12]  ISO 11608-2, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 2: Double-ended pen needles (Системы для инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы-ручки)

[13]  ISO 11608-3:2022, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 3: Containers and integrated fluid paths (Системы для инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и интегрированные каналы подачи жидкости)

[14]  ISO 11608-4, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 4: Needle-based injection systems containing electronics (Системы для инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 4. Системы для инъекций на основе игл, содержащие электронику)

[15]  ISO 11608-5, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 5: Automated functions (Системы инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 5. Автоматизированные функции)

[16]  ISO 11608-6, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 6: On-body delivery systems (Системы для инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 6. Системы доставки в организм)

[17]  ISO 11608-7, Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 7: Accessibility for persons with visual impairment (Системы для инъекций на основе игл для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 7. Доступность для лиц с нарушениями зрения)

[18]  ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes (Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования)

[19]  ISO 14253-1, Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (Геометрические характеристики изделия (GPS). Проверка путем измерения заготовок и измерительного оборудования. Часть 1. Правила принятия решений для проверки соответствия или несоответствия спецификациям)

[20]  ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

[21]  ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM: 1995))

[22]  IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (Экологическое тестирование — Часть 2-30: Тесты - Тест Db: Влажное тепло, циклический (12 h + 12 h cycle))

[23]  IEC 60601-1, Medical electrical equipment (all parts) (Медицинское электрооборудование (все части))

[24]  IEC 60601-2-24:2015, Medical electrical equipment — Part 2-24: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infusion pumps and controllers (Медицинское электрооборудование. Часть 2-24. Особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам инфузионных насосов и контроллеров)

[25]  ASTM D4169, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (Стандартная практика тестирования эксплуатационных характеристик транспортных контейнеров и систем)

[26]  ASTM F1980, Standard Guide For Accelerated Aging Of Sterile Barrier Systems For Medical Devices (Стандартное Руководство По Ускоренному старению Стерильных Барьерных Систем Для Медицинских Изделий)

[27]  Standard ISTA 3A, General Simulation Performance Tests (Общие тесты производительности при моделировании)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |
| ISO 14971:2019 Medical devices — Application of risk management to medical devices | IDT | ГОСТ ISO 14971-2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: приспособление, болюс, контейнер, спецификация проекта, дозирование, резервуар, остаточная шкала

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: приспособление, болюс, контейнер, спецификация проекта, дозирование, резервуар, остаточная шкала

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |