Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ РТУТИ В УГЛЕ

СТ РК ISO 15237

(ISO 15237:2016 Solid mineral fuels — determination of total mercury content of coal, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15237:2016 Solid mineral fuels — determination of total mercury content of coal (Топливо твердое минеральное. Определение содержания общей ртути в угле).

Международный стандарт ISO 15237:2016 разработан подкомитетом ПК  5 «Методы аналища» технического комитета ISO/TC 27 «Твердые минеральные топлива».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731.

### .

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ РТУТИ В УГЛЕ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения общего содержания ртути в угле.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного  документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 1170:2003  Coal and coke — Calculation of analyses to different bases (Уголь и кокс. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива).

ISO 1928:2009 Solid mineral fuels — Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value (Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплоты сгорания).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

ISO 5068-2:2007 Brown coals and lignites — Determination of moisture content — Part 2: Indirect gravimetric method for moisture in the analysis sample (Угли бурые и лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2: Косвенный весовой метод определения содержания влаги в пробе для анализа).

ISO 5069-2:2012 Tool holders for internal turning with cylindrical shank for indexable inserts — Part 2: Style F (Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2: Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа).

ISO 13909-4:2019 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 4: Coal — Preparation of test samples (Антрацит и кокс. Механический отбор проб. Часть 4: Уголь— Приготовление проб для испытания).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения не определены.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа интернет- просмотра ISO: доступна по адресу http: //www .iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www .electropedia.org/.

4 Сущность метода

Образец сжигается в кислородной бомбе, а образующиеся при сжигании соединения ртути

Проект, редакция 1

поглощаются водой. Соединения ртути, присутствующие в воде, восстанавливаются хлоридом олова и количественно определяются с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии методом холодного пара.

Борогидрид лития (LiBH4) и борогидрид натрия (NaBH4) могут использоваться для восстановления вместо хлорида олова; лаборатории, использующие данные восстановители, должны продемонстрировать, что производительность при использовании этих восстановителей эквивалентна эффективности использования хлорида олова.

5 Реактивы

Предупреждение – Следует соблюдать осторожность при обращении с реактивами, так как многие из них являются токсичными и едкими.

При проведении испытания следует использовать реактивы только аналитической степени чистоты.

5.1 Вода 1-й степени чистоты соответствующая ISO 3696.

5.2 Кислород, свободный от горючих веществ и имеющий степень чистоты не менее                        99,5 %.

5.3 Раствор азотной кислоты, 10 % (по объему), готовят путем разбавления 100 мл концентрированной азотной кислоты (относительная плотность 1,42) до 1 литра водой. 10 % раствор должен иметь содержание ртути менее 0,1 мкг/л.

5.4 Исходный стандартный раствор ртути, 1000 мкг/мл, приготовленный путем растворения 1,0 г ртути высокой степени чистоты в 5 мл 25 % (об./об.) раствора азотной кислоты и разбавления до 1 000 мл.

Исходный стандартный раствор ртути также может быть приготовлен из имеющегося в продаже сертифицированного раствора ртути.

Другие соли или оксиды ртути высокой чистоты (более 99,9 %) могут использоваться с соответствующей регулировкой взятой массы.

5.5 Стандартный раствор ртути, 0,1 мкг/мл, готовят разбавлением 5,0 мл исходного стандартного раствора ртути (5.4) до 500 мл водой и затем разбавлением 10,0 мл промежуточного раствора до 1 литра водой.

Стандартный раствор ртути следует готовить ежедневно.

5.6 Раствор перманганата калия, 50 г/л, готовят растворением 5 г перманганата калия (KMnO4) в воде и разбавлением до 100 мл.

Содержание ртути в перманганате калия должно быть ниже 0,05 пг/г.

5.7 Раствор хлорида гидроксиламмония, 15 г/л, готовят растворением 1,5 г хлорида гидроксиламмония (HONH3Cl) в воде и разбавлением до 100 мл.

Концентрация ртути в хлориде гидроксиламмония должно быть ниже 0,005 пг/г.

5.8 Восстановитель, раствор хлористого олова, 100 г/л, приготовленный путем растворения 10 г дигидрата хлористого олова (SnCl2 – 2H2O) в 45 мл концентрированного раствора соляной кислоты (относительная плотность 1,19) и осторожного разбавления до 100 мл водой.

Содержание ртути в дигидрате хлористого олова должно быть ниже 0,01 пг/г.

Примечание – См. также примечание 10.2 относительно использования методов с вводом пробы в поток.

6 Аппаратура

6.1 Весы, с точностью до 0,1 мг

6.2 Кислородная бомба для сжигания, изготовленная в соответствии с ISO 1928. Материал запальной проволоки - платина или хромоникелевый сплав. Бомбу изготовляют из металла, который не влияет на процесс сжигания, на продукты сгорания и не содержит ртуть. Это проверяют, промыв внутренние поверхности разбавленной азотной кислотой (50 мл, 10% V/V) и определив содержание ртути в промывках. Масса ртути в смыве не должна превышать 0,01 мкг на одну бомбу. Бомба для сжигания также должна быть сконструирована таким образом, чтобы все жидкие продукты сгорания могли быть полностью восстановлены.

Предупреждение — Бомбу для сжигания следует регулярно проверять на наличие следов коррозии, которая может быть вызвана контактом с азотной кислотой.

6.3 Тигли из прозрачного кварцевого стекла для сжигания навески топлива в бомбе.

6.4 Атомно-абсорбционный спектрометр с комплектом оборудования для атомизации ртути методом холодного пара. При открытой системе измерение происходит за один проход через систему, а при закрытой - возможна рециркуляция газов.

7 Приготовление пробы

Проба для испытания представляет собой аналитическую пробу топлива, приготовленную в соответствии с ISO 5069-2 или ISO 13909-4, в зависимости от ситуации. Проба должна находиться в воздушно-сухом состоянии, для чего ее раскладывают тонким слоем и выдерживают на воздухе при комнатной температуре в течение минимального времени, необходимого для достижения равновесия между влажностью топлива и атмосферой лаборатории.

Перед взятием навески пробу перемешивают не менее 1 мин желательно механическим способом.

Если результаты должны быть рассчитаны иначе, чем на основе «воздушной сушки»                         (см. раздел 11), то, после взвешивания навески, определяют содержание влаги в другой части испытуемого образца по методу, описанному в ISO 5068-2 по необходимости.

8 Процедура сжигания кислородной бомбы

8.1 Общие положения

Предварительно очищают все внутренние части бомбы (корпус, крышку и электроды), погружая их в раствор 10 % азотной кислоты  на 5 мин, а затем тщательно промывая водой. Высушивают резьбу на корпусе бомбы и уплотнительное кольцо бумажным полотенцем. Процедуру очистки повторить перед каждым определением.

8.2 Сжигание угля

В предварительно прокаленный тигель поместить навеску пробы примерно 1 г и взвесить. Взвешивания произвести с погрешностью ±0,1 мг. Собрать систему поджога, состоящую из запальной проволоки и хлопчатобумажной нити. На дно бомбы с помощью пипетки налить                         10 мл. раствора азотной кислоты и собрать бомбу. Заполняют бомбу кислородом (5.2), доводя давление до 3 МПа.

Подготовленную бомбу поместить в калориметрический сосуд, содержащий 2 л воды, и включить систему поджога пробы. После сгорания навески бомбу оставить в калориметрическом сосуде еще на 10 мин, а затем изъять.

Тщательно высушить наружную поверхность бомбы бумажным полотенцем и, удерживая бомбу в вертикальном положении, осторожно выпускают газы сжигания в течение 2 мин, после чего открыть крышку бомбы.

9 Приготовление раствора для определения ртути

Разобрать бомбу и осторожно обмыть водой все внутренние поверхности, включая крышку, электроды и тигель, собирая промывные воды в бомбе.

Содержимое бомбы перенести с помощью шприца в мерную колбу вместимостью                         100 мл, содержащую 10 мл 10 % раствора азотной кислоты (5.3). Обмыть бомбу водой, добавив промывные воды в мерную колбу. Добавить 0,5 мл раствора перманганата калия (5,6) и перемешать. А затем развести до объема водой.

Выполнить предварительное определение, точно следуя процедуре, описанной выше, но без пробы угля.

Если конструкция бомбы не позволяет проводить испытание 1 г пробы, навеску для испытания уменьшают.

Примечание – Перенесение промывных вод из бомбы с помощью шприца очень важно, так как известно, что уплотнительное кольцо в некоторых типах калориметров является источником следов ртути, которая может попадать на резьбу корпуса. Если промывные воды выливать из бомбы обычным способом, они могут быть значительно загрязнены ртутью из-за контакта с резьбой корпуса бомбы. У калориметров старого типа загрязнение ртутью не наблюдается, и перенесение промывных вод шприцем необязательно. Каждый протокол испытаний должен содержать результаты холостого опыта.

10 Атомно-абсорбционный анализ

10.1 Градуировка

Готовят матричные стандартные растворы ртути 3,0 пг/л, 5,0 пг/л и 10,0 пг/л с помощью пипетирования 3,0 мл, 5,0 мл и 10,0 мл аликвотных порций по 0,1 п /мл стандартного раствора ртути (5.5) в градуированные 100 мл колбы, добавляя 10 мл 10 % раствора азотной кислоты (5.3) и разбавляя до объема водой. Добавляют раствор перманганата калия (5.6) по каплям, чтобы стабилизировать растворы, пока цвет перманганата не будет стабилен в течение 60 с.

Измеряют абсорбцию для каждого раствора, соответствующего матрице, в соответствии с 10.2. Для градуировки прибора поглощение для каждого раствора, соответствующего матрице, наносят на график в зависимости от соответствующей концентрации. Образцы ответов сравниваются с этой калибровкой.

Примечание – Альтернативной процедурой количественного определения является использование метода стандартных добавок аналита к конечным растворам.

10.2 Метод анализа

Градуировочные растворы, приготовленные в соответствии с 10.1, и испытательные растворы и холостые растворы, приготовленные в соответствии с 9, обрабатывают следующим образом.

Перенести приготовленный раствор в подходящий сосуд без ртути и нагревают при температуре 90 °С в течение 60 минут на гидролизном блоке или водяной бане, а затем охлаждают. Перенести приготовленный раствор в реакционный сосуд, добавляют 5 мл раствора хлорида гидроксиламмония (5.7) к раствору. Когда цвет перманганата исчезнет, выжидают 30 с, а затем добавляют 5 мл восстановителя, раствора хлористого олова (5.8). Невозможно дать подробную информацию для использования инструментов, поскольку каждый инструмент отличается. В зависимости от используемого инструмента может возникнуть необходимость использовать 100 мл готового образца или аликвоту приготовленного образца. Какой бы подход ни использовался, образцы, стандартные растворы и холостые растворы должны обрабатываться одинаково.

Немедленно подключить колбу к атомно-абсорбционному спектрометру с методом холодного пара (6.4), чтобы завершить определение ртути.

Соответствующий отклик на поглощение для каждого испытательного и холостого раствора сравнивают с калибровочной кривой (см. 10.1) и отмечают результирующую концентрацию в мкг/л.

Примечания

1 Стадия восстановления ртути может быть улучшена путем использования метода с введением пробы в поток, при котором реактивы автоматически подаются в прибор. Опыт показал, что при использовании хлористого олова для этой методики подходит раствор 1 % (м/об) дигидрата хлорида олова в 3 % (об/об) соляной кислоте.

2 Альтернативной процедурой количественного определения является использование метода стандартных добавок аналита к конечному раствору.

11 Выражение результатов

Для расчета содержание ртути, w, выраженного в нг/г образца, на основе анализа, используют формулу (1):

w=(ρt-ρb)10 m×1 000				(1)

где ρt – концентрация ртути в испытательном растворе, в пг/л;

ρb – концентрация ртути в холостом растворе, в пг/л;

m – масса анализируемого образца в граммах.

Результат сообщают в виде среднего значения повторяющихся определений с точностью до 20 нг/г на основе анализа.

Для расчета результатов на другие состояния топлива, отличные от аналитического, см. ISO 1170.

12 Прецизионность

12.1 Предел повторяемости

Результаты повторных определений, выполненных в разное время в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с одним и тем же устройством на репрезентативных порциях, взятых из одной и той же пробы общего анализа, не должны отличаться более чем на значение, указанное в таблице 1.

12.2 Критическая разность воспроизводимости

Результаты повторных определений, проведенных в каждой из двух лабораторий, на репрезентативных порциях, взятых из одного и того же анализируемого образца после последней стадии подготовки образца, не должны отличаться более чем на значение, приведенное в таблице 1.

Таблица 1

|  | Максимально допустимые различия между полученными результатами (рассчитанные на одинаковую влажность) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предел повторяемости | Критическая разность воспроизводимости |
| Содержание ртути (нг/г) | 0,14 w + 8 | 0,25 w + 20 |

13 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) идентификацию анализируемой пробы;

b) метод, используемый со ссылкой на настоящий стандарт;

c) дату проведения испытания;

d) результаты и используемый метод выражения.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1170:2003 Coal and coke — Calculation of analyses to different bases (Уголь и кокс. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива). | IDT | СТ РК ИСО 1170-2010 «Уголь и кокс. Расчет результатов анализов на различные состояния» |
| ISO 1928:2009 Solid mineral fuels — Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value (Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплоты сгорания). | IDT | СТ РК ИСО 1928-2011 «Топливо твердое минеральное Определение высшей теплоты методом сжигания в калориметрической бомбе и вычисление низшей теплоты сгорания» |
| ISO 5069-2:2012 Tool holders for internal turning with cylindrical shank for indexable inserts — Part 2: Style F (Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2: Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа). | IDT | СТ РК ИСО 5069-2-2009 «Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2. Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа» |

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Топливо твердое минеральное, определение содержание ртути, уголь, сущность метода

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Топливо твердое минеральное, определение содержание ртути, уголь, сущность метода

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации						Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						А. Абишева