Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО КАДМИЯ В УГЛЕ

СТ РК ISO 15238

(ISO 15238:2016 Solid mineral fuels — Determination of total cadmium content of coal, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15238:2016 Solid mineral fuels — Determination of total cadmium content of coal (Топливо твердое минеральное. Определение содержания общего кадмия в угле).

Международный стандарт ISO 15238:2016 разработан подкомитетом ПК  5 «Методы аналища» технического комитета ISO/TC 27 «Твердые минеральные топлива».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО КАДМИЯ В УГЛЕ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания общего кадмия в угле.

Данный метол не был проверен на углях, которые самопроизвольно воспламеняются. Перед использованием с такими типами образцов пользователи должны проверить метод.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного  документа, (включая все его изменения):

ISO 1170:2003  Coal and coke — Calculation of analyses to different bases (Уголь и кокс. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

ISO 5068-2:2007 Brown coals and lignites — Determination of moisture content — Part 2: Indirect gravimetric method for moisture in the analysis sample (Угли бурые и лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2: Косвенный весовой метод определения содержания влаги в пробе для анализа).

ISO 5069-2:2012 Tool holders for internal turning with cylindrical shank for indexable inserts — Part 2: Style F (Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2: Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа).

ISO 13909-4:2019 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 4: Coal — Preparation of test samples (Антрацит и кокс. Механический отбор проб. Часть 4: Уголь— Приготовление проб для испытания).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения не определены.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа интернет- просмотра ISO: доступна по адресу http: //www .iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www .electropedia.org/.

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в озолении пробы твердого топлива при температуре, разложении золы смесью концентрированных соляной, азотной и фтористоводородной кислот. Присутствующие виды кадмия количественно определяют методом атомно-абсорбционной спектроскопии в графитовой печи.

Проект, редакция 1

5 Реактивы

Предупреждение – Следует соблюдать осторожность при обращении с реактивами, так как многие из них являются токсичными и едкими.

При проведении испытания следует использовать реактивы только аналитической степени чистоты.

5.1 Вода 1-й степени чистоты соответствующая ISO 3696.

5.2 Царская водка (aqua regia), раствор: смешивают по объему одну часть азотной кислоты (относительная плотность 1,42) с тремя частями соляной кислоты (относительная плотность 1,19) и добавляют одну часть воды.

5.3 Кислота фтористоводородная (HF) концентрированная, раствор (относительная плотность 1,15).

Предупреждение – Фтористоводородная кислота является чрезвычайно агрессивным химическим веществом, при работе с которой следует соблюдать осторожность.

5.4 Кислота борная, насыщенный раствор: растворяют 60 г борной кислоты в 1 л горячей воды, охлаждают и дают отстояться в течение трех суток. Чистый раствор отделяют от осадка декантацией.

5.5 Исходный стандартный раствор кадмия, 10 пг/мл: готовят исходный раствор из оксида или соли металла высокой чистоты, имеющих чистоту более 99,9 %. Разводят до объема 1 % (об/об) раствором азотной кислоты.

Стандартный кадмиевый исходный раствор может быть также приготовлен из имеющегося на рынке сертифицированного кадмиевого раствора.

5.6 Стандартный раствор кадмия, 0,1 мкг/мл: разбавляют 10,0 мл исходного стандартного раствора кадмия (5.5) 1 % (об./об.) раствором азотной кислоты до 1,0 л.

6 Аппаратура

6.1 Весы, с точностью до 0,1 мг.

6.2 Тигли из прозрачного кварцевого стекла или платины (45 мм × 35 мм × 14 мм).

6.3 Муфельная печь с терморегулятором.

6.4 Пластиковые банки, изготовленные из полиэтилена высокой прочности (HDPE) или фторированного этиленпропилена (FEP), вместимостью 125 мл, с завинчивающимися крышками, способные выдерживать температуру 130 °С, будучи герметично закрытыми и содержащими жидкость.

6.5 Мерные колбы, изготовленные из полиэтилена высокой прочности (HDPE) или фторированного этиленпропилена (FEP), вместимостью 100 мл.

6.6 Водяная баня.

6.7 Атомно-абсорбционный спектрометр с атомизацией в графитовой печи, допускающий коррекцию фона.

7 Приготовление пробы

Испытательный образец-это образец общего анализа, подготовленный в соответствии с ISO 5069-2 или ISO 13909-4 соответственно. Проба должна находиться в воздушно-сухом состоянии, для чего ее раскладывают тонким слоем и выдерживают на воздухе при комнатной температуре в течение минимального времени, необходимого для достижения равновесия между влажностью топлива и атмосферы лаборатории.

Перед взятием навески пробу тщательно перемешивают не менее 1 мин, предпочтительно механическим способом.

Если результаты должны быть рассчитаны иначе, чем на основе «воздушной сушки»                       (см. раздел 9), то, после взвешивания навески, определяют содержание влаги в другой части испытуемого образца по методу, описанному в ISO 5068 -2.

8 Проведение испытания

8.1 Озоление пробы твердого топлива

Необходимая масса образца для получения не менее 0,2 г золы в одном или нескольких тиглях в 50 мг взвешивается с точностью до 0,1 мг (6.2).

Толщина слоя топлива в тигле не должна превышать 0,15 г/см2. Тигли с навесками помещают в холодную муфельную печь (6.3) и в течение 1 ч нагревают до (450±10) °С, выдерживают при этой температуре не менее 2 ч. После охлаждения и взвешивания рассчитывают процентное содержание золы в угле. Золу тщательно перемешивают в тиглях, прежде чем переносить ее в сосуд для отбора проб.

Примечание – Время озоления составляет 3 часа. Общее время озоления не должно превышать 18 ч.

8.2 Приготовление раствора для определения кадмия

Навеску золы приблизительно 0,2 г, взвешенную с пределом допускаемой погрешности                       ± 0,1 мг, помещают в пластиковую банку вместимостью 125 мл (6.4). Добавляют 3 мл раствора аква реджиа (5.2), 5 мл концентрированного раствора фтористоводородной кислоты (5.3) и плотно закрывают банку завинчивающейся крышкой. Помещают банку на 2 ч в кипящую водяную баню. Затем банку вынимают, охлаждают до комнатной температуры и осторожно отвинчивают крышку. Приливают в банку 50 мл насыщенного раствора борной кислоты (5.4). Снова нагревают банку в кипящей водяной бане в течение 1 ч.; не обращают внимания на то, что зола не всегда растворяется полностью. Банку необходимо извлечт из водяной бани и снова охладить до температуры окружающей среды, прежде чем перелить раствор в пластиковую мерную колбу объемом 100 мл и разбавить водой до 100 мл.

При добавлении кислотной смеси к золе следует соблюдать осторожность, поскольку при температуре озоления 450 ° C есть вероятность, что не все карбонаты, присутствующие в угле разложились.

При необходимости разрешается готовить растворы гравиметрически, корректируя расчеты соответствующим образом.

Примечание – В качестве альтернативного метода растворения приготовленной золы можно использовать микроволновое растворение или растворение кислоты в сосуде под давлением, если можно продемонстрировать количественное извлечение кадмия.

8.3 Приготовление раствора холостого опыта

Раствор холостого опыта, содержащий те же реактивы в тех же количествах, что и анализируемый раствор, готовят аналогичным образом (см. 8.2), но без навески золы.

8.4 Метод с использованием атомной абсорбции с атомизацией в графитовой печи

8.4.1 Градуировка

Готовят стандартные растворы путем разбавления аликвотными порциями стандартного раствора кадмия (5.6), 3 мл раствора царской водки (5.2), 5 мл концентрированного раствора фтористоводородной кислоты (5.3) и 50 мл насыщенного раствора борной кислоты (5.4) до                      100 мл с помощью воды.

Стандартные растворы, содержащие 0,0 мкг/л, 1,0 мкг/л, 2,5 мкг/л и 5,0 мкг/л, считаются пригодными. Используемые стандартные растворы должны быть проверены для каждого инструмента.

8.4.2 Определение кадмия в стандартных растворах

Измеряют поглощение каждого стандартного раствора, используя атомно-абсорбционный спектрометр с графитовой печью (6.7). Для градуировки прибора поглощение для каждого раствора, соответствующего матрице, наносят на график в зависимости от соответствующей концентрации. Образцы ответов сравниваются с этой калибровкой.

Работоспособность прибора проверяется путем анализа сертифицированных стандартных образцов.

Примечания

1 Для определения кадмия не используются какие-либо дополнительные матричные модификаторы, и параметры прибора позволяют это сделать, используя низкую температуру обугливания.

2 Альтернативной процедурой количественного определения является использование метода стандартных добавок анализируемого вещества к конечным растворам.

8.4.3 Определение кадмия в растворе для испытания

Повторяют процедуру, описанную в 8.4.2 для приготовления раствора для определения кадмия (см. 8.2). Определяют концентрацию кадмия в растворе, используя градуировочный график (см. 8.4.2).

8.4.4 Определение кадмия в растворе холостого опыта

Повторяют процедуру, описанную в 8.4.2 для холостого раствора (см. 8.3).Концентрацию кадмия в растворе холостого опыта определяют по градуировочному графику (см. 8.4.2).

9 Выражение результатов

9.1 Зольность

Зольность пробы твердого топлива, wA, в процентах по массе образца угля, рассчитывают по формуле (1):

wA=(mc-ma)(mb-ma)×100						(1)

где,

ma – масса тигля для сжигания золы;

mb – масса тигля для сжигания золы плюс уголь до озоления;

mc – масса тигля для сжигания золы плюс уголь после озоления.

9.2 Массовая доля кадмия

Массовую долю кадмия в аналитической пробе твердого топлива, wCd, нг/г, рассчитывают по формуле (2):

wcD=wA(ρt-ρb)1000m×1000					(2)

где,

wA – содержание золы в анализируемой пробе в процентах по массе;

ρt – концентрация кадмия в растворе для испытания, в мкг/л;

ρb – концентрация кадмия в холостом растворе, в мкг/л;

m – масса анализируемого образца в граммах.

Результат анализа, представляющий собой среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, выраженный на аналитическое состояние топлива, округляют до 20 мкг/г.

Для пересчета результатов на другие состояния топлива, отличные от аналитического см. ISO 1170.

10 Прецизионность

10.1 Предел повторяемости

Результаты повторных определений, выполненных в разное время в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с одним и тем же устройством на репрезентативных порциях, взятых из одной и той же пробы общего анализа, не должны отличаться более чем на значение, указанное в таблице 1.

10.2 Критическая разность воспроизводимости

Результаты повторных определений, проведенных в каждой из двух лабораторий, на репрезентативных порциях, взятых из одного и того же анализируемого образца после последней стадии подготовки образца, не должны отличаться более чем на значение, приведенное в таблице 1.

Таблица 1

|  | Максимально допустимые различия между полученными результатами (рассчитанные на одинаковую влажность) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предел повторяемости | Критическая разность воспроизводимости |
| Содержание кадмия (нг/г) | 0,16wcD - 1 | 0,22wcD + 3 |

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) идентификацию анализируемой пробы;

b) метод, используемый со ссылкой на настоящий стандарт, т.е. СТ РК ISO 15238;

c) дату проведения испытания;

d) результаты и используемый метод выражения.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1170:2003 Coal and coke — Calculation of analyses to different bases (Уголь и кокс. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива). | IDT | СТ РК ИСО 1170-2010 «Уголь и кокс. Расчет результатов анализов на различные состояния» |
| ISO 5069-2:2012 Tool holders for internal turning with cylindrical shank for indexable inserts — Part 2: Style F (Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2: Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа). | IDT | СТ РК ИСО 5069-2-2009 «Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 2. Подготовка проб для определения содержания влаги и для общего анализа» |

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Топливо твердое минеральное, определение содержание общего кадмия, уголь, сущность метода

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Топливо твердое минеральное, определение содержание общего кадмия, уголь, сущность метода

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации						Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						А. Абишева