Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сиденья кресел-колясок

Часть 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДУШЕК СИДЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТКАНЕЙ

СТ РК ISO 16840-2

(ISO 16840-2:2018 Wheelchair seating. Part 2. Determination of physical and mechanical characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16840-2:2018 Wheelchair seating. Part 2. Determination of physical and mechanical characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity (Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик подушек сидений, предназначенных для сохранения целостности тканей).

Международный стандарт ISO 16840-2:2018 разработан подкомитетом SC 1 «Кресла-коляски» технического комитета ISO/TC 173 «Вспомогательные средства для лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Обозначения и сокращения 5 Оборудование 6 Подготовка испытуемой подушки 7 Последовательность испытания 8 Фрикционные свойства 9 Демпфирование удара при нормальных условиях нагружения 10 Восстановление 11 Глубина нагруженного контура и отклонение перегрузки 12 Протечка воды 13 Биосовместимость 14 Испытание на гистерезис 15 Протокол испытаний 16 Требования к раскрываемой информации Приложение А (обязательное) Геометрия конической формы RCLI Приложение В (информационное) Типовые диапазоны испытаний настоящего стандарта и характерные предпосылки для подушек Приложение С (информационное) Горизонтальная и боковая жесткость Приложение D (обязательное) Нагрузочный индентор для жесткой подушки RCLI для испытания подушек с альтернативными размерами Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту | IV 1 1 2 2 3 8 8 8 9 11 13 15 15 16 17 17 18 20 23 27 28 29 |
| --- | --- |

Введение

Сиденье кресла-коляски принадлежит к части сферы деятельности службы реабилитации, включающей выбор и предоставление изделий в виде сидений кресел-колясок, которые обеспечивают улучшенную опору тела и предохранение от ранения пользователя кресла-коляски. Сиденья проектируют и изготавливают для того, чтобы отвечать нуждам людей с различными типами и степенью ограничения жизнедеятельности. Некоторые изделия, такие как подушки кресел-колясок, разрабатывают, чтобы сохранять целостность тканей тела для персон, которые подвержены риску или уже имеют пролежневые язвы.

Испытания, описанные в настоящем стандарте, предназначены для дифференцирования рабочих характеристик между подушками, и не предназначены для ранжирования или оценки подушек или для того, чтобы непосредственно подстраивать эти характеристики к требованиям индивидуальных пользователей. Связь с клинической эффективностью, хотя и подразумевалась, не была проверена на достоверность. Планируется, что настоящий стандарт будет развиваться, когда признаки клинической значимости будут подтверждены. Настоящий стандарт описывает конкретно методы испытания, которые характеризуют физические и механические свойства подушек сиденья. Условия испытания моделируют симметричную позу и анатомию. Нагрузки, используемые в данном документе, основываются на  среднестатистическом пользователе кресла-коляски и не предусмотрены для характеристики свойств  подушки в условиях  бариатрической нагрузки или для оценки того, какой вес подушка может выдерживать. В приложении B приводятся типовые диапазоны для измеренных значений. Испытание на воспламеняемость проводится либо в соответствии с ISO 7176-16, либо в отношении устройств поддержания позы, предусмотренных для сохранения целостности  ткани, 
ISO 16840-10.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сиденья кресел-колясок

Часть 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДУШЕК СИДЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТКАНЕЙ

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет оборудование, методы испытания и устанавливает требования к подушкам сиденья кресел-колясок, предназначенным для сохранения целостности тканей и предотвращения травмы тканей тела. Условия испытания моделируют симметричную позу и анатомию и не отображают характеристики подушки для отдельных пользователей. Нагрузки предусмотрены для отображения тех,  которые  исходят от таза среднестатистического пользователя кресла-коляски, и не предусмотрены для оценки максимального веса, выдерживаемого подушкой, и для характеристики подушки под бариатрическими нагрузками. Возможно, что не все методы испытания применяются к существующим или будущим технологиям подушки.  Сюда не относятся методы испытания или требования к определению  огнестойкости подушек.

Настоящий стандарт также может применяться к устройствам сохранения целостности тканей, используемым в качестве других вспомогательных систем, а также к подушкам, используемым в других, чем кресло-коляска, ситуациях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 1302:2002 Geometrical Product Specifications (GPS). Indication of surface texture in technical product documentation (Геометрические спецификации изделия. Указания по текстуре поверхности в технической документации на изделие).

ISO 7176-26:2007 Wheelchairs. Part 26. Vocabulary (Кресла-коляски. Часть 26. Словарь).

ISO 9073-8:1995 Textiles. Test methods for nonwovens. Part 8. Determination of liquid strike-through time (simulated urine) (Текстиль. Методы испытания нетканых материалов. Часть 8. Определение времени просачивания жидкости (имитация мочи).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Биологическая оценка медицинских устройств. Часть 1. Оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска).

Проект, редакция 1

ISO 16840-1:2006 Wheelchair seating. Part 1. Vocabulary, reference axis convention and measures for body segments, posture and postural support surfaces (Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих сегменты, позу и положение тела).

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement. Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Руководство ISO/IEC 98-3 Погрешность измерения. Часть 3. Руководство по выражению погрешности измерения).

FMVSS 209 Standard No. 209; Seat Belt Assemblies. Federal Motor Vehicle Safety Standards, 49 CFR part 571.209, 1 October 1992 (Стандарт № 209; Ремни безопасности водителя. Федеральные стандарты по безопасности автомобилей, 49 Свод федеральных правил, часть 571.209, 1 октября 1992).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 7176-26 и ISO 16840-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Нагрузочный индентор для подушки, CLI (cushion loading indenter): Блок, который используют для приложения силы вдавливания к подушке сиденья для определения ее поддерживающих характеристик.

Примечание — Нагрузочный индентор для подушки может содержать нагрузочные элементы, которые могут быть податливыми или жесткими.

3.1.1 Индентор с нагруженным контуром, LCI (loaded contour indenter): Нагрузочный индентор для подушки (3.1), представляющий седалищные бугры и трохантеры, который используется для измерения способности подушки сиденья принимать определенный контур под нагрузкой.

3.1.2 Нагрузочный индентор для жесткой подушки, RCLI (rigid cushion loading indenter): Нагрузочный индентор (3.1) с жестким внешним поверхностным контуром для подушки.

3.1.2.1 Нагрузочный индентор с жестким контуром для определения демпфирования удара, IDRCLI (impact damping rigid cushion loading indenter): Нагрузочный индентор с жестким внешним поверхностным контуром для подушки (3.1.2), который используют для быстрого приложения нагрузки к подушке для определения ее способности поглощать ударную энергию.

3.2 Исходные точки (base-points): Самые нижние точки на поверхности нагрузочного индентора для жесткой подушки (3.1.2) при установке для использования

Примечание — Исходные точки на нагрузочном инденторе с жестким внешним поверхностным контуром для подушки представляют седалищные бугры таза человека.

3.3 Глубина нагруженного контура (loaded contour depth): Максимальное изменение формы по вертикали, образованное в результате нагрузки на поверхность подушки со стороны, предназначенной для нагружения ягодицами.

4 Обозначения и сокращения

a — Ускорение.

5 Оборудование

5.1 Нагрузочный стенд

Средство приложения вертикальной нагрузки до 830 Н к подушке сиденья со способностью измерять смещение относительно поверхности базовой плоскости RCLI с точностью ±1 мм, как определено на рисунке 1, так что нагрузка остается нормальной к базовой поверхности во время всего испытания.

Примечание — Для проверки восстановления не требуется использовать исполнительный механизм для применения нагрузки (раздел 10). Вертикальная нагрузка может применяться к RCLI со свободными весами для данного испытания.

(a) Нагрузку прикладывают в точке, определенной в таблице A.1, на средней линии поверхности базовой плоскости в диапазоне от 0 до 830 Н, как показано на рисунке 1.

Примечание — Требуемая точность нагружения определена для каждого метода испытания.

(b) Подушка сиденья опирается на жесткую горизонтальную поверхность, так что основание подушки не прогибается при нагружении.

5.2 Нагрузочный индентор для жесткой подушки (RCLI)

Средство нагружения подушки с жестким внешним поверхностным контуром, которое должно:

a) быть изготовлено из жесткого материала, такого как дерево или стекловолокно;

b) соответствовать требованиям, указанным в приложении A.

5.3 Нагрузочный индентор подушки с жестким контуром для определения демпфирования удара (IDRCLI)

Средство нагружения подушки с использованием RCLI с равномерным распределением массы (500±10) Н с акселерометром, прикрепленным к базовой плоскости в месте, определенном в 5.6, перечисление b), с целью измерения замедления индентора, когда он внезапно нагружает подушку.

5.4 Устройство приложения силы

Средство приложения нагрузки в диапазоне от (0 до 225±5) Н к индентору с нагруженным контуром.

5.5 Датчик смещения

Средство измерения вертикального смещения верхней поверхности RCLI в диапазоне от 0 до 200 мм с точностью ±1 мм во время нагружения.

5.6 Устройство демпфирования удара

Средство измерения рассеивания ударной нагрузки на подушку сиденья:

a) образующее жесткий впалый каркас, представляющий собой наружный контур RCLI.

b) с наполнителем для образования общей массы IDRCLI, равной (500 ± 10) Н.

Примечание — Это может быть выполнено путем помещения металлических сфер в дно RCLI и фиксации их на месте (путем склеивания и плавления).

c) способное приложить ударную нагрузку к подушке, используя IDRCLI, как показано на рисунке 2;

d) способное регистрировать ускорение, по крайней мере, по одной оси, ориентированное для измерения по нормали к поверхности IDRCLI в диапазоне 
от – 100 мс-2 до 100 мс-2 с частотной характеристикой, как минимум, 30 Гц, включающее подходящий фильтр защиты от наложения спектров. Акселерометр закрепляется на верхней поверхности IDRCLI на центральной линии, на расстоянии 
(127 ± 2) мм вперед от заднего края IDRCLI;

e) включающее жесткую пластину (фанера или эквивалент) размерами 
(500 ± 5) × (500 ± 5) × (15 ± 1) мм и прикрепленное на петлях с одного края, обеспечивая средство поддержки подушки и IDRCLI под углом (10 ± 1) °

f) включающее два цилиндрических стопора из твердой резины диаметром 
(25 ± 5) мм, размещающихся с их центрами в углах жесткой пластины на расстоянии 
25 мм от передней и боковой кромок пластины, с твердостью по Шору А (60 ± 0), поддерживающие кромку пластины, противоположную петлям, так что пластина находится в горизонтальном положении при опоре на стопоры.

g) включающее блок поддержки жесткой пластины под углом (10 + 1) ° к горизонтали, который может быть удален за менее чем 0,1 с, в результате чего пластина падает до горизонтального положения.

h) способное обеспечить последовательное размещение IDRCLI относительно жесткой пластины.

Примечание — Это может быть выполнено путем использования средства регулировки во время размещения IDRCLI на испытуемой подушке.

Условное обозначение:

1 – Исполнительный механизм приложения нагрузки.

2 – Рама.

3 – Жесткий стержень.

4 – Точка приложения нагрузки.

5 – Датчик смещения.

6 – Базовая плоскость.

7 – Метод ограничения под подушкой.

8 – RCLI.

9 – Подушка.

Рисунок 1 — Нагрузочный стенд, показывающий базовую плоскость на верхней поверхности   RCLI при виде сверху и датчик смещения

Условные обозначения:

1 – Верхняя поверхность.

2 – IDRCLI.

3 – Стопор.

4 – Жесткая пластина.

5 – Блок поддержки.

6 – Акселерометр.

7 – Подушка.

a – Направление падения.

b – Направление вытаскивания.

c – Пластины параллельны.

Рисунок 2 — Устройство демпфирования удара

5.7 Индентор с нагруженным контуром (LCI)

CLI, представляющий седалищные бугристости и вертел следующим образом и как показано на рисунке 3.

a) Два индентора диаметром (50 ± 2) мм с расстоянием между центрами, равным (120 ± 5) мм, представляющие седалищные бугристости.

b) Два индентора диаметром (25 ± 1) мм с расстоянием между центрами
 (380 ± 10) мм, представляющие вертел.

c) Жесткий стержень длиной (400 ± 20) мм.

d) Тканую ленту шириной (50 ± 2) мм, как определено в FMVSS 209, прикрепленную к стержню в точках на расстоянии (380 ± 10) мм между центрами с помощью монтажных болтов с резьбой, чтобы образовать трехслойную структуру из ленты, стержня и инденторов диаметром (25 ± 1) мм между ними. Тканую ленту крепят к стержню так, чтобы можно было работать с инденторами диаметром более 50 мм и менее 25 мм.

Примечание — Размеры имеют допуск ± 5 %. если не оговорено иное.

5.8 Устройство для измерения толщины подушки сиденья

Средство для измерения толщины подушки в определенном месте, которое:

a) применяет круглую пластину диаметром (50 ± 2) мм, прикрепленную к датчику смещения, установленному на нагрузочный стенд при помощи жесткой муфты;

b) допускает вертикальное перемещение круглой пластины;

c) способно приложить вертикальную нагрузку (3 ± 1) Н в подушке;

d) может быть установлено над испытуемой подушкой в точке на расстоянии 
(125 ± 2) мм от задней кромки подушки сиденья по направлению вперед и на (55 ± 2) мм вбок от середины.

Примечание — Может оказаться желательным спроектировать этот стенд так, чтобы круглая пластина могла быть размещена в других точках над верхней поверхностью подушки сиденья.

5.9 Окружающая среда при испытании

Окружающая среда с температурой (23 ± 2) ˚С и относительной влажностью 
(50 ± 5) %, которая может быть определена, как указано в ISO 554.

Условные обозначения:

1 — Сетчатая тканная лента шириной 50 мм.

2 — Инденторы размерами 50 мм × 50 мм.

3 — Крепежное средство вертеля размерами 10 × 25 мм в диаметре.

Рисунок 3 — Индентор с нагруженным контуром

6 Подготовка испытуемой подушки

6.1 Выбор подушки

Получают неиспользованный образец подушки сиденья для испытания с шириной и длиной от 400 мм до 425 мм. Если предоставлено покрытие, обеспечивают, чтобы оно было прилажено к подушке в ориентации, указанной изготовителем.

Примечание — Подушка с шириной и длиной от 400 мм до 425 мм является подходящим размером для индентора, указанного в приложении A. Инденторы для испытания альтернативных размеров подушки приводятся в приложении D.

6.2 Предварительная подготовка подушки

Выполняют следующее:

a) приводят подушку в нужное состояние, выдерживая ее в ненагруженном состоянии в течение, по крайней мере. 12 ч при окружающей температуре (23 ± 2) ˚С и относительной влажности (50 ± 5) %;

b) если указано изготовителем, приспосабливают подушку для восприятия нагрузки (830 ± 10) Н, прикладываемой с использованием RCLI;

c) прикладывают нагрузку (830 ± 10) Н с использованием RCLI в течение от минимума 120 с до максимума 180 с;

d) разгружают и вновь нагружают в течение 120 с;

e) снимают нагрузку после 120 с и перед 180 с;

f) дают возможность подушке восстановиться в течение от минимума 5 мин до максимума 60 мин.

6.3 Установка

Перед проведением испытания подушки выполняют следующее:

a) если изготовитель определяет установку подушки с учетом приспособления ее к форме пользователя, устанавливают подушку, используя назначенный индентор, к восприятию назначенной испытательной нагрузки;

b) если подушка содержит материал, который остается смещенным после нагружения, переустанавливают подушку путем выравнивания, согласно техническим условиям производителя.

c) дают возможность подушке восстановиться в течение 5 — 60 мин.

7 Последовательность испытания

Проводят испытания, определенные в разделах 8 - 14, в любой последовательности

8 Фрикционные свойства

8.1 Обоснование

Некоторые подушки разработаны для облегчения транспортировки и других мер, предназначенных для удерживания пассажира. Данный раздел предназначен для проведения измерений, которые позволяют определить скользящие свойства чехлов для подушек. При этом продолжается осуществление мер по определению соответствующих свойств подушки (включающих коэффициент трения тканей), которые влияют на сопротивление скольжению подушки. Метод испытания на сопротивление скольжению, приведенный в C.3, был разработан для отражения характеристик поверхности и группы компонентов подушек кресла-коляски, при проведении которого может быть получена дополнительная информация.

8.2 Метод испытания

Используя стандартизированный метод испытаний, определите коэффициент трения поверхности ткани(-ей), вступающей(-их) в контакт с пассажиром.

Пример — BS 3424-10 является приемлемым стандартизированным методом определения коэффициентов трения ткани.

8.3 Протокол испытаний

Предоставьте подробную информацию о стандартизированном испытании, который используется для определения коэффициента трения, и результаты испытаний.

9 Демпфирование удара при нормальных условиях нагружения

9.1 Обоснование

Данное испытание определяет характеристики подушки кресла-коляски, которые уменьшают ударную нагрузку на ткани и помогают поддерживать устойчивость позы. Способность подушки амортизировать вибрацию и удар уменьшает пиковые давления, связанные с ударными нагрузками, такими как наезд на бордюр или другое препятствие. Демпфирование удара относится к гистерезису (см. раздел 14).

9.2 Метод испытания

Подготавливают подушку, как определено в 6.2 и 6.3, и проводят следующие испытания в последовательности, определенной ниже:

a) размещают блок под жесткую пластину так, чтобы был угол, равный (10 ± 1) °. между горизонтальной испытательной поверхностью и жесткой пластиной.

b) размещают подушку на стенде демпфирования удара и приводят IDRCLI в контакт с подушкой так, чтобы ее седалищные бугристости находились в месте, предусмотренном изготовителем.

Примечания

1 На плоской подушке седалищные бугристости IDRCLI находятся впереди задней кромки подушки на расстоянии (127 ± 25) мм.

2 Для обеспечения повторяемости результатов, акселерометр на IDRCLI располагают на соответствующем расстоянии от шарнирного края жесткой пластины, как указано в 5.6, d).

c) начинают регистрировать ускорение IDRCLI перед падением пластины, как указано в следующем шаге d).

d) через (180 ± 10) с после размещения IDRCLI на подушке, смещают блок далее менее чем за 0,1 с, позволяя жесткой пластине упасть на ее резиновые ограничители.

e) останавливают регистрацию после того, как ускорение уменьшится до значения, равного 1 % от максимума.

f) убирают нагрузку и между испытаниями предоставляют перерыв на (300 ± 10) с, остановив обратно подушку, как указано в 6.3, b).

g) повторяют шаги с c) по f) дважды, для достижения, общей сложности, трех повторений.

Типовой результат показан на рисунке 4 с вертикальной осью, представляющей ускорение IDRCLI, представляющей время в м/с2, и с горизонтальной осью, представляющей время миллисекундах.

Условные обозначения:

X — Время в миллисекундах.

Y — Нормализация акселерометра до силы притяжения (9,81 м/с2).

a — Удаление блока и свободное падение.

b — Первый отскок.

c — Второй отскок.

d — Базовая линия.

Примечание — В данном примере «зазубренные» компоненты высокой частоты в сигнале ускорения являются типичными, и представляют вибрацию в системе.

Рисунок 4 — Типичный результат испытания на демпфирование удара, с графическим представлением зависимости ускорения от времени в миллисекундах

9.3 Метод расчета

Собранные данные следует сгладить с помощью фильтра Баттерворта 3-го порядка, или аналогичного фильтра с частотой среза 0,25 Гц. Отфильтрованные данные используются для расчета следующих параметров:

a) величина начального отскока (отскок 1) для каждого повторения (м/с2);

b) величина 2-го отскока (отскок 2) для каждого повторения (м/с2);

c) средние значения отскока 1 и отскока 2 по всем трем повторениям (м/с2);

d) соотношение отскока 2 к отскоку 1, в процентах.

9.4 Протокол испытаний

a) Укажите в процентах среднее значение отскока 1 по всем испытаниям, и среднее отношение по всем испытаниям отскока 2 и отскока 1.

b) Включите график зависимости сглаженного ускорения от времени в миллисекундах, как показано на рисунке 4.

10 Восстановление

10.1 Обоснование

Характеристика восстановления подушки сиденья определяет способность подушки возвращать после периода нагружения ее форму и размеры, которые имели место до нагружения. Восстановление может быть связано с повторяющимся нагруженном подушки и может служить признаком усталости. Планируется, что последующий стандарт серии ISO 16840 будет направлен на исследование изменений свойств подушки при использовании, таких как восстановление. Альтернативно, некоторые подушки сиденья разработаны, чтобы образовывать форму, близкую к форме пользователя, используя вязкоупругие свойства материала, и требующие значительное время, чтобы возвратиться к их первоначальной форме. В некоторых случаях для подушек сиденья используют материалы с жидкими компонентами, которые с готовностью приспосабливаются к пользователю, и требуют выполнения определенной манипуляции для возвращения их к первоначальной форме

10.2 Метод испытания

Следующий метод следует проводить без смещения подушки во время испытания. Если перемещение подушки для измерения толщины неизбежно, в отчете об испытании должна быть сделана отметка об этом и нарушения должны быть минимизированы. В идеале, когда необходимы измерения толщины, измерительный прибор для подушки сиденья, как указано в 5.8 устанавливается в пределах блока нагрузки, как указано в 5.1, и удаляется при приложении нагрузки с помощью RCLI.

a) Обеспечивают предварительные условия и устанавливают подушку, как определено в 6.2 и 6.3.

b) Размещают RCLI в устройстве нагружения, как определено в 5.1.

Примечание — Для выполнения этого теста, установка привода для приложения нагрузки не требуется. К RCLI можно приложить вертикальную нагрузку с помощью свободно висящих грузов.

c) На испытуемой подушке отмечают линию седалищных бугристостей, которая соответствует переднему и заднему положениям (А—Р) седалищных бугристостей RCLI, определенных так, что ишиас-мыс бугристости RCLI выровнены с аналогичной частью подушки: если нет положения седалищных бугристостей, четко определенного контуром подушки, размещают линию седалищных бугристостей на расстоянии (125 ± 2) мм от задней кромки подушки.

d) На испытуемой подушке отмечают базовую точку седалищных бугристостей, определяемую пересечением линии седалищных бугристостей, определенной в перечислении с), с линией, параллельной оси и находящейся на середине расстояния промежутка между седалищными бугристостями RCLI.

e) До размещения подушки приводят круговую (кольцевую) поверхность устройства измерения толщины подушки сиденья в контакт с горизонтальной плоскостью с контактной нагрузкой (3 ± 1) Н и регистрируют вертикальное расстояние от базовой плоскости с точностью 1 мм (измерение А).

f) Приводят устройство измерения толщины подушки сиденья в контакт с подушкой так, чтобы оно было сцентрировано с 2 мм радиусом базовой точки седалищных бугристостей, отмеченной на подушке. Прикладывают контактную нагрузку, равную 
(3 ± 1) Н, и регистрируют вертикальное расстояние от базовой плоскости с точностью 
1 мм (измерение в).

g) Размещают подушку на стенде статического нагружения так, что седалищные бугристости RCLI оказываются выровненными с линией седалищных бугристостей на подушке и осевые линии RCLI и подушки выровнены с допуском ±10 мм.

h) Прикладывают нагрузку, равную (500 ± 10) Н. с RCLI в пределах от 5 до 10 с и удерживают ее в течение (1200 ± 60) с.

i) Снимают нагрузку.

j) Через (25 ± 2) с после снятия нагрузки приводят круговую (кольцевую) поверхность устройства измерения толщины подушки сиденья в контакт с подушкой так, что он сцентрирован с 2 мм радиусом базовой точки седалищных бугристостей, отмеченной на подушке: прикладывают контактную нагрузку, равную (3 ± 1) Н, и регистрируют вертикальное расстояние от базовой плоскости с точностью 1 мм (измерение С).

k) Удаляют круговую (кольцевую) поверхность от поверхности подушки.

l) Через (1200 ± 60) с после снятия нагрузки приводят круговую (кольцевую) поверхность устройства измерения толщины подушки сиденья в контакт с подушкой так, что он сцентрирован с 2 мм радиусом базовой точки седалищных бугристостей, отмеченной на подушке: прикладывают контактную нагрузку, равную (3 ± 1) Н, и регистрируют вертикальное расстояние от базовой плоскости с точностью 1 мм (измерение D).

m) Повторяют шаги по перечислениям e) - l) еще два раза до общего числа повторений, равного трем, и переустанавливают подушку между измерениями, как определено в 6.3 b).

10.3 Протокол испытаний

В дополнение к информации, требуемой, как определено в разделе 16, в отчет включают также следующее:

a) двухразмерное размещение базовой точки седалищных бугристостей на испытуемой подушке относительно средней линии и задней стороны подушки;

b) смещалась ли подушка во время испытания для того, чтобы выполнить измерения с помощью устройства измерения толщины подушки сиденья;

c) среднюю начальную толщину подушки в месте седалищных бугристостей 
RCLI (B−A);

d) среднее отношение толщины восстановления за 25 с к начальной толщине в месте седалищных бугристостей RCLI:

Толщина 25 с		= C - A

Исходная толщина 	   B - A

d) Среднее отношение толщины восстановления за 1200 с к начальной толщине в месте седалищных бугристостей:

Толщина 1 200 с 	= D -  A

Исходная толщина	   B -  A

11 Глубина нагруженного контура и отклонение перегрузки

11.1 Обоснование

Способность подушки поддерживать целостность материи относится к ее способности охватывать таз. Для пользователя важно также поддерживать степень безопасности при амортизирующих действиях перед тем. как испытать состояние перегрузки. При испытании на перегрузку измеряют значение отклонения, получаемого при увеличении нагрузки на 33 % и 66 % сверх предусмотренной нагрузки испытания. Подушка, которая нагружена за пределами степени безопасности, идентифицирована, когда увеличение нагрузки не производит соизмеримое увеличение отклонения.

Данное испытание характеризует две способности подушки:

a) способность придавать форму по контуру, учитывая начальный контур и контур, образованный при нагружении;

b) способность подушки выдерживать состояние перегрузки.

11.2 Метод испытания

a) Подготавливают подушку для испытания, как определено в 6.2 и 6.3.

b) Размещают испытуемую подушку на плоской, горизонтальной поверхности.

c) Измеряют толщину подушки (Lth) относительно горизонтальной опорной поверхности с точностью 1 мм в точке, расположенной на расстоянии от заднего края подушки, в указанном производителем положении в месте ишиасных бугристостей таза, при приложении усилия (1,5 ± 0,5) Н, используя устройство измерения толщины подушки сиденья; контурные подушки измеряют у боковой кромки, а выпуклые или плоские подушки измеряют на средней линии.

Примечание – При использовании выпуклых или плоских подушек, измерьте толщину подушки на 125 мм ± 10 мм перед задней кромкой подушки.

d) Повторяют шаг по перечислению с) еще два раза до достижения общего числа повторений, равного трем, и определяют среднюю толщину подушки Lth, с точностью 
до 1 мм.

Примечания

1 Жесткий лист материала известной толщины может быть использован для обеспечения согласующегося измерения толщины без отклонения материала: эта толщина доски должна быть вычтена перед регистрацией толщины подушки.

2 На рисунке 5 показаны места измерения, как описано выше.

e) Приводят LCI в контакт с подушкой таким образом, что его ишиасные бугристости были расположены в месте, назначенном изготовителем.

Примечание – На плоских подушках положение ишиасных бугристостей LCI находится на расстоянии (127 ± 25) мм вперед от задней кромки подушки.

Условные обозначения:

1 - Контуры подушки.

2 - Плоская подушка.

3 - Выпуклая подушка.

4 - Боковая граница.

a - Толщина без нагрузки.

b - Толщина поверхности опоры, измеренная после размещения доски для выравнивания жидкости/материала.

Рисунок 5 — Метод измерения вогнутой и выпуклой верхней поверхности подушки сиденья

f) Прикладывают вертикальную нагрузку, равную (135 ± 5) Н.

g) Измеряют вертикальное расстояние от горизонтальной опорной поверхности до нижней поверхности LCI после 300 с, с точностью 1 мм (L135).

h) Увеличивают нагрузку на LCI до значения (180 ± 5) Н.

i) Повторно измеряют вертикальное расстояние от горизонтальной опорной поверхности LCI до нижней поверхности с точностью 1 мм (L180) (60 ± 5) с после приложения увеличенной нагрузки.

j) Увеличивают нагрузку на LCI до (225 ± 5) Н.

k) Повторно измеряют вертикальное расстояние от горизонтальной опорной поверхности LCI с точностью 1 мм (L225) (60 ± 5) с после приложения увеличенной нагрузки.

l) Повторяют шаги по перечислениям e) - k) еще два раза до достижения общего числа повторений, равного трем, с интервалами в (300 ± 10) с между измерениями и переустанавливая подушку между измерениями, как определено в 6.3, b).

11.3 Метод расчета

a) Используя средние значения Lth и L135, рассчитывают глубину нагруженного контура= Lth − L135 и регистрируют с точностью 1 мм.

b) Используя средние значения L135 и L180 рассчитывают глубину при перегрузке L180 = L135 − L180 и регистрируют с точностью 1 мм.

c) Используя средние значения L135 и L225, рассчитывают отклонение при перегрузке L225 = L135 – L225 и регистрируют с точностью 1 мм.

11.4 Протокол испытаний

Требования к результатам испытания, указываемым в отчете, определены в 
разделе 16, с указанием глубины нагруженного контура, отклонение при перегрузке L180, и отклонение при перегрузке L225.

12 Протечка воды

12.1 Обоснование

Подушки могут подвергаться воздействию протечек жидкости или мочи. Данное испытание определяет время проникновения жидкостей через покрытие (диффузия).

Примечание –  Данное испытание может быть неуместным при использовании резиновых или пленочных изделий, которые образуют непроницаемое для жидкости уплотнение с испытательным приспособлением. Это приводит к тому, что время испытаний намного превышает обоснованный период, и проникновение измерить не удается, поскольку испарение и капиллярное впитывание значительно превышают наблюдаемое значение диффузии.

12.2 Метод испытания

Применяют метод, определенный в ISO 9073-8, с учетом ограничения 
времени (3 600 ± 10) м.

12.3 Протокол испытаний

Требования к результатам испытания, указываемым в отчете, определены 
в разделе 16.

13 Биосовместимость

13.1 Обоснование

Целостность ткани может оказаться под угрозой из-за контакта между компонентами подушки сиденья и кожей. Данный метод испытания определяет, как испытать биологическую совместимость компонентов подушки, которые могут иметь прямой контакт с кожей при нормальном использовании, или если их неправильно используют, или если не удается содержать компоненты подушки таким образом, что они осуществляли контакт с кожей. Данное испытание также предназначено для того, чтобы продемонстрировать биологическую совместимость, если компоненты подушки вступают в контакт с открытыми ранами.

13.2 Метод испытания

Применяют метод испытания, определенный в ISO 10993-1 к любым частям подушки сиденья, которые имеют возможность контактировать с кожей пользователя.

13.3 Протокол испытаний

Требования к результатам испытания, указываемым в отчете, определены 
в разделе 16.

14 Испытание на гистерезис

14.1 Обоснование

Испытание на гистерезис предоставляет также информацию о гистерезисной характеристике подушки сиденья. Гистерезис является мерой энергии, потерянной в подушке во время цикла нагружения и разгрузки. Гистерезис связан с демпфированием удара (см. раздел 9). Подушки с большими значениями гистерезиса будут иметь тенденцию к поглощению энергии, когда их используют на грубых поверхностях или при спуске вниз по ступеням, вместо того, чтобы передавать энергию удара тканям пользователя.

14.2 Метод испытания

a) Обеспечивают предварительные условия и настраивают подушку, как определено в 6.2 и 6.3.

b) Используя нагрузочную установку, приводят RCLI в контакт с испытательной поверхностью, используемой для опоры подушки сиденья; и обнуляют датчик высоты или иначе компенсируют на высоту части приспособления индентора.

c) Поднимают RCLI так, чтобы подушка могла быть размещена на основании стенда.

d) Приводят RCLI в контакт с подушкой так, чтобы ишиасные бугристости индентора находились впереди задней кромки подушки на расстоянии (125 ± 25) мм или были выровнены с аналогичной частью подушки.

e) Прикладывают начальную вертикальную нагрузку, равную 8 Н.

f) Выполняют однократный цикл нагрузки от 8 Н до 750 Н и обратно до 8 Н, на скорости 1 мм/с.

g) Непрерывно регистрируют усилие, толщину и время.

h) Дают возможность подушке восстановиться в течение (300 ± 10) с, как указано в 6.3 b).

i) Повторяют шаги по перечислениям b) - h) еще два раза для получения трех общих наборов данных, включающих как увеличение, так и уменьшение нагрузки на подушку.

14.3 Метод расчета

Определяют следующее:

a) Среднее значение толщины при сжатии из трех наборов данных: 8 Н, 250 Н, 
500 Н, 750 Н, 500 Н, 250 Н, 8 Н. Указывают толщину по каждой единице прилагаемого усилия.

b) Среднее значение толщины при сжатии из трех наборов данных: 8 Н, 250 Н, 
500 Н, 750 Н.

c) Среднее значение толщины при сжатии из трех наборов данных: 500 Н, 250 Н, 
8 Н.

d) Гистерезис указывает на:

гистерезис при 250 Н = средняя толщина без нагрузки при 250 Нсредняя толщина сжатия при 250 Н

гистерезис при 500 Н = средняя толщина без нагрузки при 500 Нсредняя толщина сжатия при 500 Н

14.4 Протокол испытаний

В дополнение к необходимой информации, указанной в разделе 16:

a) Приводят индикаторы гистерезиса при 250 Н и 500 Н, рассчитанные в 14.3 d);

b) Строят график со средним значением сжатия и толщиной при отсутствии нагрузки, рассчитанные согласно 14.3 b) и 14.3 c).

15 Протокол испытаний

Протокол испытания содержит следующую информацию:

a) ссылка на настоящий стандарт;

b) Ф.И.О, адрес и статус аккредитации испытательной организации;

c) дата выпуска протокола испытаний;

d) название и адрес производителя подушки;

e) модель, тип и номинальный размер, которые однозначно описывают испытательную подушку, включая серийные номера и номера партий, а также внутренние номера отслеживания, если таковые имеются;

f) используемый чехол для подушки;

g) подготовка испытательной подушки, включая оборудование и конфигурирование, а также RCLI, используемый для испытания;

h) характеристики испытуемой подушки, согласно определениям разделов с 8 по 14;

i) расчеты и раскрытие несоответствий согласно указаниям, приведенным в Руководстве ISO/IEC 98-3;

j) любые отклонения о методах испытаний, указанные в настоящем стандарте.

16 Требования к раскрываемой информации

При раскрытии результатов испытаний, изготовитель должен сообщить в своих листах спецификации информацию, упомянутую ниже:

a) модель, тип и номинальные размеры, которые однозначно определяют подушку;

b) чехол подушки, используемый при испытании;

c) дату изготовления подушки и чехла.

Приложение А

(обязательное)

Геометрия конической формы RCLI

RCLI является модифицированным вариантом индентора, разработанного в 1995, и легко воспроизводимого геометрически на основе формы индентора, опираясь на комбинацию конуса и сферы, чтобы воспроизвести анатомию человека. Метод вырезания компонентов конуса и сферы схематически представлен на рисунке А.1. а размеры компонентов и линии среза приведены в таблице А.1.

Изготовление RCLI может быть выполнено следующим образом с использованием размеров компонентов, указанных в таблице А.1:

a) вытачивание конуса соответствующего диаметра и конусности.

b) финишная доработка конца до формы полусферы.

c) финишная доработка, как минимум, до N7 (ISO 1302:2002; приблизительная средняя шероховатость поверхности <1,7 µм).

d) выполнение первого среза конуса параллельно конусной кромке конуса 
[Рисунок A.1 b)]. Данный срез не должен проходить через малую округлую кромку, но с его помощью необходимо сократить общую длину RCLI.

e) выполнение резания параллельно основной оси конуса, которое делит пополам плоскость, созданную первым срезом [Рисунок A.1 c)].

f) две полученные части, как указано в d) затем размещают, как показано на рисунке А.1 d); эти две части далее соединяют вместе.

g) прикрепляют к нагрузочному стенду.

Примечание –  Этот RCLI предназначен для аппроксимирования анатомии взрослого человека. Другие анатомические размеры могут быть легко определены масштабированием размеров RCLI и изменением нагрузки, прикладываемой к ним. Ожидается, что будущие работы выполнят оценку RCLI других размеров.

Примечание — Размеры приведены в таблице А.1.

Рисунок A.1 — Сборка компонентов для RCLI

Таблица A.1 — Размеры конуса и сферы

| Ширина подушки | Ширина индентора | Длина индентора | Передне-заднее расположение нагрузки | Угол конуса | Ширина конуса на первом срезе | Высота конуса без сферы | Высота конуса со сферой | Больший диаметр конуса | Малый диаметр конуса | Длина кромки конуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ном.) мм | (Wi) мм | (Li) мм | (lf) мм | (⌀) ° | (Wc) мм | (Hc) мм | (Hcs) мм | (Dc) мм | (dc) мм | мм |
| 400 | 360 | 500 | 127 | 10 | 180 | 367 | 494 | 254 | 124 | 373 |
| Примечания 1 Все допуски (кроме ширины подушки) составляют ±2 мм. 2 RCLI образован из конусов и сфер, обработанных в соответствии с рисунком А.1. Эти компоненты собраны для составления требуемой формы, в соответствии с таблицей А.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение B

(информационное)

Типовые диапазоны испытаний настоящего стандарта и характерные предпосылки для подушек

В таблице B.1 представлены типовые диапазоны измеренных значений, предоставленных лабораториями, с 2002 года использующими подобные методы испытаний. Эталонная пена HR45 соответствует плоской уретановой пене толщиной 
75 мм (3 дюйма) с IFD 45 без покрытия. Диапазоны измеренных значений представлены в отношении эталонной пены в качестве контрольных измерений для того, чтобы испытательные лаборатории могли оценивать результаты, получаемые при соблюдении указанных методов испытаний. Эталонная пена не представляет целевых или пороговых значений, а также не устанавливает каких-либо требований к материалам или конструкции.

Таблица B.1 — Типовые пороговые значения

| Статья и тип испытаний | Обзор испытания | Ожидаемый диапазон результатов | Типовой диапазон по эталонной пене HR 45 | Регламенты признаков для подушек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 8: Фрикционные свойства - сопротивление скольжению | Данное измерение указывает на скользящие свойства чехла подушки. Результатом данного испытания является сила, измеренная в точке скольжения. | От 1,8 до 8,0 Н | От 2,5 до 5,4 Н | Скользкость. Высокая сила = менее скользкая; Низкое усилие = более скользкая. Более скользкая подушка может повысить тенденцию соскальзывания с места, но также может и облегчить перемещение. Менее скользкая подушка может уменьшить тенденцию соскальзывания с места, но может затруднить перемещение. |
| Раздел С.2: Фрикционные свойства - Горизонтальная жесткость | Измерение поперечной или направленной вперед жесткости характеризует взаимодействие между подушкой и кожей, после небольших возмущений горизонтальных сил в точке соприкосновения между подушкой сиденья и ягодицами. Результатом данного испытания являются поперечные и поступательные силы в течение 60 с., измеренные в Н. | Боковое усилие при 60 с: 60-215 (Примечание: данные растяжения 5 мм) Прямое усилие @ 60 с: 48-168 (Примечание: данные растяжения 5 мм) | Боковое усилие @ 60 с: 184-215 (Примечание: данные растяжения 5 мм) Передняя сила при 60 с: 152168 (Примечание: данные растяжения 5 мм) | Повышенная горизонтальная жесткость = способна обеспечить большую стабильность, но также потенциально большую деформацию ткани и смещение. Пониженная горизонтальная жесткость = способна обеспечить меньшую стабильность, но также потенциально меньшую деформацию ткани и смещение. |

Продолжение таблицы В.1

| Статья и тип испытаний | Обзор испытания | Ожидаемый диапазон результатов | Типовой диапазон по эталонной пене HR 45 | Регламенты признаков для подушек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 9: Демпфирование ударов | В данном испытании измеряют характеристики подушки для инвалидной коляски, которые указывают на ее способность снижения ударной нагрузки на ткани и содействие поддержке устойчивости осанки. Результатами данного испытания является среднее значение удара 1 и отношение удара 2 к удару 1 в процентах, а также график зависимости сглаженного ускорения по времени в миллисекундах. | Удар 1: от 20,00 м/с2 до 44,00 м/с2 Отношение удара 2 к 1: 14% к 38 % | Удар 1: 21,50 м/с2 до 2,75 м/с2 Коэффициент воздействия 2 к 1: от 14% до 14,2% | Гашение ударов: Повышенная ударная нагрузка 1 = более жесткая подушка при ударе. Меньшее соотношение = лучшее гашение энергии после приложения ударной нагрузки. |
| Раздел 10: Восстановление | Характеристика восстановления подушки сиденья указывает на способность подушки возвращаться к своей форме перед приложением нагрузки, и размерам после периода приложения нагрузки. Результатами данного испытания является средняя исходная толщина подушки в базовой точке RCLI в мм, среднее отношение 25-секундной восстановительной толщины к исходной толщине в базовой точке и среднее отношение восстановление 1200 с толщины до исходной толщины в местонахождении базовой точки. | 25 с Восстановление Соотношение: 0,61-1 1 200 с Коэффициент восстановления: 0,881,04 | Коэффициент восстановления за 25 с: 0,97-1 1 200 Соотношение восстановления: 0,98-1 | Чем ближе соотношение к 1, тем быстрее подушка возвращается к своим первоначальным размерам. |
| Раздел 11: Глубина контура под нагрузкой и прогиб от перегрузки | В испытании на перегрузку измеряют величину прогиба в результате увеличения нагрузки на 33% и 66%, по сравнению с номинальной испытательной нагрузкой. Результатами данного испытания является глубина загруженного контура L180 перегрузки отклонения, и L225 перегрузки отклонения, измеряемые в мм. | Загруженная глубина контура: 10-90 L180: 0-15 L225: 0-10 | Загруженная глубина контура: 40-45 L180: 5-10 L225: 5 | Глубина погружения пассажира в подушке. |

Продолжение таблицы В.1

| Статья и тип испытаний | Обзор испытания | Ожидаемый диапазон результатов | Типовой диапазон по эталонной пене HR 45 | Регламенты признаков для подушек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 12: Разлив воды | В данном испытании определяют время проникновения жидкости сквозь чехлы (сквозное проникновение). | Данные о диапазоне отсутствуют |  | Устойчивость к разливу воды. |
| Раздел 13: Биологическая совместимость | В данном методе испытаний определяют метод проверки биосовместимости компонентов подушки, которые могут вступать в прямой контакт с кожей при нормальном использовании, неправильном использовании или при отсутствии компонентов подушки, которые могут контактировать с кожей. Данное испытание также предназначено для демонстрации биосовместимости, когда компоненты подушки контактируют с открытыми ранами. | Данные о диапазоне отсутствуют |  | Применяется критерий пройдено/не пройдено, чтобы избежать нанесение биологического вреда тканям человека. |
| Раздел 14: Гистерезис | Гистерезис - это измеряемая энергия, потерянная подушкой во время цикла приложения и убирания нагрузки. Результатом данного испытания являются индексы гистерезиса при 250 Н и 500 Н, измеряемые в %. | 250 Н Гистерезис: 2,8-36,8 500 Н Гистерезис: 2,8-31,0 | 250 Н Гистерезис: 25,3-36,8 500 Н Гистерезис: 15,9-31,0 | Способность подушки сохранять опорную силу после нагрузки. Низкое соотношение = меньшая потеря энергии подушки. |

Приложение С

(информационное)

Горизонтальная и боковая жесткость

C.1 Оборудование

C.1.1 Стенд испытания боковой жесткости и жесткости в направлении вперед

Средства поддержки RCLI в конце жесткого вала, позволяющее RCLI двигаться в направлении вперед и вбок на подушке сиденья в одной плоскости и имеющее:

a) монтажную систему для принятия RCLI, как определено в приложении А;

b) возможность использования поворачивающегося жесткого элемента, способного качаться по дуге радиусом 750 мм и свободно двигаться вертикально в линейном подшипнике, как показано на рисунке С.1;

c) систему, ограничивающую движение на твердой основе со средствами удержания подушки;

Примечание – Скоба и петля, закрепляющая полоску, или сдерживающий брус вдоль кромки основания подушки являются эффективными средствами удерживания подушки на испытательном основании.

d) возможность приложения вертикальной нагрузки, равной (500 ± 10) Н к RCLI;

e) (для испытания боковой жесткости и жесткости в направлении вперед) возможность приложения силы перпендикулярно к вертикальному элементу, действуя в плоскости подушки как в боковом направлении, так и в направлении вперед, и вызывая смещение на (10 ± 1) мм со скоростью (5 ±1) мм/с

f) (для испытания сопротивления скольжению) возможность приложения силы перпендикулярно к вертикальному элементу, действуя в плоскости подушки со скоростью (5 ± 1) мм/с;

g) возможность регистрации (с минимальной частотой отсчета 200 Гц) силы, прикладываемой к индентору RCLI.

Условные обозначения:

1 – Воздушный цилиндр для подъема вверх.

2 – Рама.

3 – Твердый стержень.

4 – Нагрузка.

5 – RCLI.

6 – Датчик измерения силы.

7 – Метод ограничения под подушкой.

8 – Подушка.

Рисунок C.1 — Оборудование для измерения жесткости при смещении вбок и вперед

C.2 Жесткость при смещении вбок и вперед

C.2.1 Обоснование

Измерение жесткости при смещении вбок или вперед определяет взаимодействие между подушкой и кожей при легком возмущении горизонтальных сил на контактной поверхности между подушкой сиденья и ягодицами. Способность подушки деформироваться в ответ на эти горизонтальные силы от небольших движений тела основана на теории, что целостность кожи неблагоприятно подвержена влиянию воздействия больших напряжений сдвига. Жесткость при смещении вбок и вперед оказывает влияние на целостность ткани, даже если таз не двигается. Подушка, которая позволяет мягкой ткани двигаться и ослабляться без напряжения сдвига, способствует целостности. Однако устойчивость может быть уменьшена, если уменьшить горизонтальную жесткость. Поэтому, подушка с высокой горизонтальной жесткостью будет более устойчивой, но передаст больше деформаций и больший сдвиг ткани при небольших движениях. Подушка с малой горизонтальной жесткостью не будет передавать так много деформаций и сдвигающих явлений, но может быть менее устойчивой для пользователя.

C.2.2 Метод испытания

Выполняют следующую процедуру:

a) подготавливают подушку для испытания, как определено в 6.2 и 6.3;

b) устанавливают RCLI на стенд испытания жесткости при смещении вбок и вперед как показано на рисунке С.1;

c) размещают подушку под RCLI так, чтобы ишиасные бугристости индентора находились на расстоянии (125 ± 25) мм спереди от задней кромки подушки или были выровнены с аналогичной частью подушки;

d) прикладывают вертикальную нагрузку, равную (500 ± 10) Н. к RCLI в месте, определенном в приложении А;

e) в пределах (60 ± 5) с прикладывают относительное смещение, равное (10—2) мм. между RCLI и подушкой в боковом направлении со скоростью (2 ± 1) мм/с;

f) регистрируют пиковое значение силы;

g) сохраняя смещение в течение (60 ± 5) с, регистрируют значение силы, приложенной к индентору;

h) возвращают RCLI в нейтральное положение;

i) переустанавливают подушку согласно 6.3 b) и проверяют не сдвинулась ли подушка относительно базы;

j) повторяют шаги по перечислениям от c) до h) два раза для всех трех измерений, ожидая (600 ± 10) с между измерениями;

k) переустанавливают подушку согласно 6.3 b);

l) вновь размещают подушку и RCLI, чтобы выполнить смещение на (10 ± 1) мм в направлении вперед, относительно предлагаемой изготовителем ориентации подушки;

m) повторяют шаги по перечислениям с c) по j) для силы, прикладываемой в направлении вперед.

C.3 Сопротивление проскальзыванию

C.3.1 Обоснование

Испытание на сопротивление проскальзыванию отражает характеристики поверхности и массы подушки кресла-коляски. Сопротивление проскальзыванию важно, потому что высокое сопротивление проскальзыванию способствует способности пользователя поддерживать вертикальную осанку. Малое сопротивление проскальзыванию увеличивает возможность пользователя соскальзывать с подушки в процессе перемещения. Сила тяжести и спинка могут объединиться, чтобы подтолкнуть человека вперед и вытолкнуть его из кресла. Эта тенденция к проскальзыванию может иметь вредный эффект как на функционирование, так и на распределение давления. Количественная оценка сопротивления проскальзыванию подушки помогает определить, как действует подушка в этом отношении. Сопротивление проскальзыванию относится к характеристике трения подушки.

C.3.2 Метод испытания

Выполняют следующую процедуру:

a) обеспечивают предварительные условия и установку подушки, как определено в 6.2 и 6.3;

b) устанавливают RCLI на стенд испытания жесткости при смещении вбок и вперед, как показано на рисунке С.1, повернутым RCLI на 90° от положения, указанного на рисунке таким образом, чтобы усилие прилагали в передней части RCLI (часть ноги);

c) размещают подушку так, чтобы ишиасные бугристости индентора находились на расстоянии (125 ± 25) мм спереди от задней кромки подушки или были выровнены с аналогичной частью подушки;

d) прикладывают вертикальную нагрузку, равную (500 ± 10) Н, к RCLI в месте, определенном в приложении А;

e) в пределах (60 ± 5) с прикладывают горизонтальную силу для смещения индентора в направлении вперед относительно подушки при скорости (5 ± 1) мм/с;

f) регистрируют среднюю силу с точностью 0,5 Н, требуемую, чтобы вызвать смещение между индентором и поверхностью подушки: сила при перемещении может быть расположена на графике силы над смещением путем размещения пика силы, который происходит перед падением силы, указывающий на смещение индентора;

g) возвращают RCLI в нейтральное положение;

h) переустанавливают подушку согласно 6.3, перечисление b), и проверяют не сдвинулась ли подушка относительно базы;

i) повторяют шаги по перечислениям с) — h) два раза для всех трех измерений, ожидая (600 ± 10) с между измерениями.

Приложение D

(обязательное)

Нагрузочный индентор для жесткой подушки RCLI для испытания подушек с альтернативными размерами

В настоящем стандарте используются RCLI, предназначенные для испытания подушек шириной от 410 мм до 425 мм. С помощью геометрических свойств конической равномерной геометрии RCLI можно проектировать различные размеры подушек, которые больше подходят для испытаний подушек с альтернативными размерами.

В таблице D.1 описаны альтернативные конструкции RCLI для использования с подушками других размеров. Обратите внимание на то, что приложенные нагрузки для инденторов разного размера также различаются.

Примечания

1 Все допуски составляют ± 2 мм.

2 RCLI состоит из конусов и сфер, разработанных согласно рисунку A.1.

Таблица D.1 — Габаритные характеристики RCLI для подушек с альтернативными размерами

| Ширина подушки | Ширина индентора | Длина индентора | Передне-заднее расположение нагрузки | Угол конуса | Ширина конуса на первом срезе | Высота конуса без сферы | Высота конуса со сферой | Больший диаметр конуса | Малый диаметр конуса | Длина кромки конуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ном.) мм | (Wi) мм | (Li) мм | (lf) мм | (⌀) ° | (Wc) мм | (Hc) мм | (Hcs) мм | (Dc) мм | (dc) мм | мм |
| 300–400 | 300 | 440 | 104 | 10 | 150 | 330 | 435 | 208 | 91 | 335 |
| 410–420 | 330 | 500 | 117 | 10 | 165 | 377 | 494 | 234 | 100 | 383 |
| 460–480 | 390 | 500 | 137 | 10 | 195 | 357 | 494 | 274 | 148 | 363 |
| >= 500 | 420 | 500 | 147 | 10 | 210 | 347 | 495 | 294 | 171 | 353 |
| Примечания 1 Все допуски (кроме ширины подушки) составляют ±2 мм. 2 RCLI образован из конусов и сфер, обработанных в соответствии с рисунком А.1. Эти компоненты собраны для составления требуемой формы, в соответствии с таблицей А.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице D.2 приведены ключевые параметры для использования RCLI с подушками альтернативных размеров.

Таблица D.2 — Ключевые параметры для использования RCLI с подушками альтернативных размеров

| Ширина индентора (мм) | Ширина базовой точки (мм) | Испульзуемая ширина подушки (мм) | Прилагаемая испытательная сила (Н) |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 | 100 | 360–380 | 425 (15 % при менее чем 500 Н) |
| 390 | 120 | 460–480 | 575 (15 % при менее чем 500 Н) |

Библиография

[1] ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing. Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования).

[2] ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices. Part 10. Tests for irritation and skin sensitization (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия).

[3] BS 3424-10:1987 Testing coated fabrics. Methods 12A and 12B. Determination of surface drag (Испытание тканей с покрытием. Методы 12А и 12В. Определение поверхностного соскальзывания).

[4] REgULATIoN ECE 16 Uniform provisions concerning the approval of safety belts and restraint systems for adult occupants of power-driven vehicles, Revision 3, Amendment 3, 
27 February 1996 (ПРАВИЛА ЕЭК 16 Унифицированные предписания, касающиеся официального утверждения ремней безопасности и удерживающих систем для взрослых пассажиров механических транспортных средств, Редакция 3, поправка 3, от 27 февраля 1996 г.).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 9073-8:1995 Textiles. Test methods for nonwovens. Part 8. Determination of liquid strike-through time (simulated urine) (Текстиль. Методы испытания нетканых материалов. Часть 8. Определение времени просачивания жидкости (имитация мочи) | IDT | СТ РК ISO 9073-8-2014 «Текстиль. Методы испытания нетканых материалов. Часть 8. Определение времени прохождения жидкости (Искусственная моча)» |
| ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement. Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения). | IDT | ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения |

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, ткань, оборудование, физико-механические характеристики, методы испытаний.

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, ткань, оборудование, физико-механические характеристики, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                   Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии                                                               Калдарбек А.А.