Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сиденья кресел-колясок

Часть 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ, УДАРНОЙ И УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

СТ РК ISO 16840-3

(ISO 16840-3:2014 Wheelchair seating. Part 3. Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16840-3:2014 Wheelchair seating. Part 3. Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices (Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела).

Международный стандарт ISO 16840-3:2014 разработан подкомитетом SC 1 «Кресла-коляски» технического комитета ISO/TC 173 «Вспомогательные средства для лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Оборудование для испытаний 5 Виды повреждений 6 Подготовка УПО для испытаний 7 Методы испытания на статическую прочность УПО 8 Методы испытания на ударную прочность 9 Методы испытания на циклическую нагрузку 10 Отчет об испытаниях 11 Требования к раскрытию информации Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту | IV 1 1 2 4 12 13 14 22 25 29 29 30 |
| --- | --- |

Введение

Устройства поддержания осанки (УПО), разработанные как дополнительные компоненты к сиденью кресла-коляски или как сиденье кресла-коляски, широкодоступны и интенсивно используются людьми с ограниченными возможностями. Выбор и предписание наиболее подходящих УПО (где предназначено) зависят частично от знаний их способности противостоять статическим, ударным и циклическим нагрузкам. Настоящий стандарт предназначен для уточнения методов испытания, чтобы предоставить эту информацию.

Испытания включают в себя установку УПО на жесткие приспособления для испытания, чтобы моделировать установку на кресло-коляску. Жесткое приспособление для испытания используют, чтобы обеспечить ситуацию в наихудшем случае. которую неоднократно повторяют, жесткое приспособление позволяет избежать разрушений большого числа кресел-колясок во время испытаний. Затем прикладывают силы для имитации статических нагрузок, встречающихся при нормальном использовании. В некоторых из обозначенных испытаний были установлены критерии производительности. В настоящее время для других случаев минимальные требования не указаны. Обычно испытания выполняют при увеличивающихся силах до момента появления одного или более предельных значений. Испытания повторяющейся нагрузки с приложением специфической нагрузки или крутящего момента предназначены для установления предельных характеристик, связанных с усталостью материалов.

Испытания, представленные в настоящем стандарте, основаны на стандарте 
ISO 7176-8. Многие принципы испытания и большая часть испытательного оборудования для этой части ISO 16840 и ISO 7176-8 являются одинаковыми.

При этом предполагается, что разделы настоящего стандарта будут продолжать расширять, и будущие пересмотры могут включать результаты текущей работы в следующих областях:

- на основе клинических данных необходима дальнейшая разработка сил для испытаний, в целях определения фактических ударных, статических и циклических сил, которым подвергаются УПО;

- при фактическом использовании УПО будет продолжаться дальнейшая работа по сбору данных о наиболее распространенных отказах в УПО.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сиденья кресел-колясок

Часть 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ, УДАРНОЙ И УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения статической, ударной прочности и прочности при циклической нагрузке устройств поддержания осанки (УПО) с соответствующими подсоединенными приспособлениями, предназначенными для использования с креслами-колясками.

Настоящий стандарт не распространяется к испытанию прочности УПО в аварийных условиях внутри транспортного средства.

Настоящий стандарт не распространяется к УПО, разработанных для повреждения в определенных условиях прилагаемой статической, динамической или циклической нагрузки.

Примечания

1 В ISO 16840-4 предоставляются методы испытаний и требования для некоторых УПО при использовании в качестве части кресла-коляски в транспортном средстве.

2 В некоторых определенных испытаниях были установлены критерии производительность. В других испытаниях в настоящее время какие-либо минимальные требования не указаны.

3 Для веса свыше 150 кг или менее 25 кг допускается соответствующая экстраполяция размеров испытательного оборудования, разделения точек крепления и т.д.

4 Для обеспечения наихудшего случая используются жесткие имитационные испытательные приспособления, и, следовательно, в настоящем стандарте какие-либо УПО на специфической инвалидной коляске испытаниям не подвергаются.

5 Если в одном УПО в момент повреждения достигаются более высокие нагрузки, в отличие от других УПО, это не обязательно означает, что данный УПО обладает лучшими или худшими характеристиками. Также следует учитывать тип повреждения и гибкость УПО, а также максимальное расстояние смещения до центра УПО от соседней точки крепления.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 554:1976 Standard atmospheres for conditioning and/or testing. Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования).

ISO 898-7:1992 Mechanical properties of fasteners. Part 7. Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm (Механические свойства крепежных изделий. Часть 7. Испытание на кручение и минимальные моменты затяжки для болтов и винтов с номинальным диаметром от 1 мм до 10 мм).

Проект, редакция 1

ISO 7176-8:2014 Wheelchairs. Part 8. Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность).

ISO 7176-8:1998* Wheelchairs. Part 8. Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытания на статическую, ударную и усталостную прочность).

ISO 7176-15:1996 Wheelchairs. Part 15. Requirements for information disclosure, documentation and labeling (Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации).

ISO 7176-26:2007 Wheelchairs. Part 26. Vocabulary (Кресла-коляски. Часть 26. Словарь).

ISO 16840-2:2018 Wheelchair seating. Part 2. Determination of physical and mechanical characteristics of devices intended to manage tissue integrity. Seat cushions (Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик подушек сиденья, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сидений).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 7176-26, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Эластичные подсоединяемые приспособления (elastic attachment hardware): Приспособления, которые позволяют двигаться УПО, когда прикладывается сила, и возвращаться назад к своему первоначальному положению при удалении нагрузки.

Пример — УПО, сконструированное с пружиной, которая позволяет двигаться.

3.2 Деформируемая опорная поверхность (deformable support surface): Опорная поверхность, которая приспосабливается к поддерживаемой форме.

Примечание — Поверхность может возвращаться или не возвращаться к своей первоначальной форме, но остается приспосабливаемой в течение всего времени использования.

Пример — Опоры сиденья из текучего (газообразного) или пеноматериала являются примерами деформируемых опорных поверхностей.

3.3 Пассивная опорная поверхность (passive support surface): УПО, которое смещается с минимальным сопротивлением, чтобы следовать за поддерживаемым телом.

Примечание — Пассивная опорная поверхность не осязательно смещается назад к определенному положению.

Пример — Подвижная опора руки является пассивной опорной поверхностью, которая позволяет перемещение с минимальным сопротивлением.

3.4 Активная опорная поверхность (active support surface): УПО, приводимое в действие механической энергией для изменения своего положения или формы опорной поверхности.

Пример — Опора сиденья с переменным давлением или опорная поверхность спины, откидывающаяся назад и функционирующая с помощью электроники.

3.5 Непрерывная боковая опора (continuous lateral support): Опорная поверхность, которая имеет глубину, увеличивающую минимум на 75 мм вперед/вверх свою сдавленную смежную опорную поверхность, и имеет угол между смежной опорной поверхностью и боковой опорой, меньший или равный 120°.

Примечания

1 См. рисунок 1.

2 На рисунке 2 показана опора с контурной поверхностью, которая не рассматривается как боковая опора.

3 Если существуют трудности в определении места расположения смежной опорной поверхности, используют базовые плоскости, как определено е ISO 7176-26.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 1 — Поперечное сечение опорной поверхности с непрерывной боковой опорой

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 2 — Поперечное сечение опорной поверхности с контуром, которая не рассматривается как боковая опора

3.6 Разрывная боковая опора (discontinuous lateral support): Боковая опора, которая отделена от смежной опорной поверхности (см. рисунок 3).

Примечание – См. рисунок 3.

Рисунок 3 — Пример боковой опоры, которая является разрывной со смежной опорной поверхностью

3.7 Ось вращения (pivot axis): Ось, вокруг которой вращается поворотный кронштейн.

3.8 Точка подвески (mounting point): Точка или точки предназначенного подсоединения любого УПО.

4 Оборудование для испытаний

4.1 Жесткие приспособления для испытания: для закрепления или позиционирования УПО во время проведения испытаний, как определено ниже. При воздействии сил, требуемых условиями разделов 7, 8 и 9, крепления должны обладать соответствующей жесткостью, с учетом веса пользователя, указанного производителем УПО.

4.1.1 Регулируемая жесткая испытательная рама: для имитации трубок рамы кресла-коляски, обычно используемых для прикрепления ременных сидений или ременных спинок, которые позволяют выполнять регулирование углов приспособлений крепления УПО в полном диапазоне.

Примечание – Могут быть проведены испытания цельных чехлов в сочетании с двумя жесткими рамами.

Наружные размеры между регулируемыми жесткими компонентами испытательной рамы должны быть отрегулированы от (280 ± 30) мм до (580 ± 30) мм. Пример регулируемой жесткой рамы представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 — Пример регулируемой жесткой испытательной рамы

4.1.2 Жесткая суррогатная опорная поверхность: необходимо использовать крепежное подсоединяемое приспособление для УПО, предназначенное для использования с жесткими плоскими опорными поверхностями, но поставляемое без жестких плоских опорных поверхностей. Пример приведен на рисунке 5.

Могут выть просверлены отверстия или сделаны другие модификации для обеспечения размещения разнообразных подсоединяемых приспособлений.

Условные обозначения:

1 – Фанера.

2 – Сталь.

Рисунок 5 — Пример жесткой суррогатной опорной поверхности для испытуемого подсоединяемого приспособления

4.1.3 Поворотная испытательная рама, для приложения крутящего момента 
[до 50 Нм (± 3%) в течение не менее 5 сек. со скоростью, не превышающей 50 Нм (± 3%) в секунду], к подушке нагружения, для имитации наклона вперед сидящего пользователя устройств для поддержки осанки.

Пример – Справочный пример поворотной испытательной рамы показан на рисунках 6 и 7.

Горизонтально

Горизонтально

Рисунок 6 – Пример поворотной испытательной рамы

Рисунок 7 – Подушка нагружения туловища с изменяемыми размерами, используемая вместе с поворотной испытательной рамой

4.2 Суррогатное подсоединяемое приспособление: для закрепления УПО, предназначенного для использования с подсоединяемым приспособлением, но поставляемое без подсоединяемого приспособления. Суррогатное подсоединяемое приспособление позволяет подсоединять УПО к жесткому приспособлению для испытания.

Пример — Суррогатное подсоединяемое приспособление представлено на рисунке 8.

а) Компоновка суррогатного крепежного оборудования

b) Деталь суррогатного крепежного оборудования

Условные обозначения:

1 – УПО для испытания.

2	– Жесткая испытуемая конструкция.

3	– Суррогатное крепежное оборудование.

Рисунок 8 – Пример суррогатного крепежного оборудования для прикрепления УПО

4.3 Нагрузочные подушки: подушки, для прикладывания нагрузок к УПО согласно определениям, определенным ниже.

4.3.1 Нагрузочная подушка для сиденья: включает жесткий профильный нагрузочный индентер (RCLI), как определено в ISO 16840-2.

4.3.2 Выпуклая нагрузочная подушка: изготовленная из жесткого материала с элементами выпуклой поверхности и переменной ширины.

На основании антропометрических данных для различных размеров тела определены выпуклые нагрузочные подушки следующей массой:

- 25 кг;

- 50 кг;

- 75 кг;

- ≥ 100 кг.

Добавляют защитный слой между нагрузочной подушкой и УПО. Выбирают наименьшую нагрузочную подушку, чтобы подогнать к диапазонному применению для УПО. Например, если УПО сконструировано для пользователя массой от 25 до 49 кг, используют для испытаний нагрузочную подушку массой 25 кг. Меньший радиус и ширина подушки обеспечат более правильное испытание для степени проскальзывания.

На рисунке 9 продемонстрированы функции выпуклой нагрузочной подушки, с учетом использования технических условий, приведенных в таблице 1.

Рисунок 9 – Выпуклая нагрузочная подушка (размеры указаны в таблице 1)

Таблица 1 – Размеры выпуклой нагрузочной подушки, отображенной на рисунке 9

| Габариты | Масса пользователя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 25 кг до 49 кг | 50 кг | 75 кг | ≥ 100 кг | Допуск |
| Ширина w, мм | 210 | 270 | 323 | 360 | ±10 |
| Высота h, мм | 62 | 79 | 95 | 106 | ±5 |
| Длина l, мм | Переменнаяа | Переменнаяа | Переменнаяа | Переменнаяа |  |
| Радиус выпуклости R, мм | 210 | 270 | 323 | 360 | 110 |
| Радиус боковой кромки R мм | 21 | 27 | 32 | 36 | ±3 |
| аПодходящая для испытуемого УПО. |  |  |  |  |  |

4.3.3 Переменная выпуклая нагрузочная подушка для туловища: изготовлена из жесткого материала переменного размера для моделирования верхней части туловища. На основании антропометрических данных для различных размеров тела определены выпуклые нагрузочные подушки следующей массой:

- 25 кг;

- 50 кг;

- 75 кг;

- ≥ 100 кг.

Добавляют защитный слой между нагрузочной подушкой и УПО. Выбирают наименьшую нагрузочную подушку, чтобы подогнать к диапазонному применению для УПО. Например, если УПО сконструировано для пользователя массой от 25 до 49 кг, используют для испытаний нагрузочную подушку массой 25 кг. Меньший радиус и ширина подушки обеспечат более правильное испытание для степени проскальзывания.

На рисунке 10 продемонстрированы функции нагрузочной подушки для туловища, с учетом использования технических условий, приведенных в таблице 2.

Рисунок 10 — Выпуклая нагрузочная подушка для туловища (размеры приведены в таблице 2)

Таблица 2 – Размеры выпуклой нагрузочной подушки для туловища

| Габариты | Масса пользователя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 25 кг до 49 кг | 50 кг | 75 кг | ≥ 100 кг | Допуск |
| Ширина w, мм | 200 | 250 | 310 | 360 | ±10 |
| Высота h, мм | 85 | 100 | 120 | 140 | ±10 |
| Длина l, мм | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная |  |
| Ширина руки b, мм | 75 | 80 | 100 | 120 | ±10 |
| Длина плеча s мм | 300 | 400 | 465 | 525 | ±10 |
| Длина от плеча до поворотной оси d, мм | 360 | 535 | 600 | 660 | ±10 |

Выпуклая нагрузочная подушка: изготовлена из жесткого материала, как показано на рисунке 11.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 11 — Пример выпуклой нагрузочной подушки

4.3.5 Вогнутая нагрузочная подушка: изготовлена из жесткого материала, как показано на рисунке 10. Размеры приведены только для иллюстрации.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 12 — Пример вогнутой нагрузочной подушки (размеры приведены только для иллюстрации)

4.3.6 Вогнутая полусферическая нагрузочная подушка: выполняется из жесткого материала, как показано на рисунке 13.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 13 — Пример вогнутой полусферической нагрузочной подушки (размеры приведены только для иллюстрации)

Устройство статической нагрузки: для приложения сил к УПО, которое соответствует следующим требованиям:

a) измеряет прикладываемую силу с точностью ±3 %;

b) прикладывает силу не более чем 100 Н/с;

c) удерживает приложенную силу в течение не менее чем 5 с;

d) измеряет смещение нагружаемой подушки во время приложения силы.

4.5 Устройство ударного нагружения: для приложения ударной нагрузки к УПО, как определено ниже.

4.5.1 Устройство ударного нагружения поверхности сиденья, опоры спины и подголовника, для приложения ударной нагрузки к УПО, состоящее:

a) из ударного маятника, как указано в ISO 7176-8, подраздел 5.5;

b) средства измерения угла продольной оси маятника перед падением 
с точностью ±1⁰;

4.5.2 Устройство ударного нагружения опоры ступни, состоящее:

a) из ударного маятника, как указано в ISO 7176-8, подраздел 5.7;

b) средства измерения угла продольной оси маятника перед падением 
с точностью ±1⁰;

4.6 Устройство циклического нагружения: для повторного приложения нагрузки к УПО, которое соответствует следующим требованиям:

a) измеряет прикладываемую силу с точностью ±3 %;

b) прикладывает силу с параметрами, не превышающими 100 Н/с или 50 Нм/с;

c) полностью прекращает прикладывание силы;

d) повторно прикладывает силу до достижения оговоренного числа циклов и позволяет избегать частоты нагружения, которая равна резонансной частоте какой-либо активной опорной поверхности.

4.7 Средства контроля окружающей среды: среда, в которой проводятся испытания и в которой должна поддерживаться температура (23 ± 10) °С при относительной влажности
(50 ± 35) %. Как определено в ISO 554.

5 Виды повреждений

Испытания проводят или до момента, когда констатируется, что устройство повреждено, или до завершения испытаний, после которых устройство проверяют на наличие возможных повреждений. Ниже приведено техническое заключение, указывающие на наличие повреждений устройства:

a) разрушения или видимые трещины, разрывы или поврежденные швы, ставящие под угрозу нормальное целевое использование;

b) любая ослабленная гайка, болт. винт, шпилька, компонент или аналогичный элемент;

c) проскальзывание от положения или регулировки УПО более чем на 10 мм в точке нагрузки по сравнению с их первоначальной установкой;

d) в случае использования в опорах материала типа тканой ленты, изменение в результате испытаний, в длине или угле перед испытанием опоры путем удлинения более чем на 10 мм и/или на 5 % длины опоры;

е) смещение или разъединение каких-либо электрических соединений, ставящие под угрозу нормальное целевое использование;

f) любые компоненты, предназначенные для удаления, складывания или регулирования, прекращающие работу согласно описанию изготовителя;

g) любые УПО с механизированным функционированием, прекращающие работу согласно описанию изготовителя;

h) любые многопозиционные или регулируемые УПО, которые постоянно смещаются более чем на 10 мм или 5⁰ в точке нагружения относительно предварительно установленной позиции;

i) любые компоненты или узлы частей, проявляющие постоянную деформацию или разрегулировку (в дополнению к залипанию);

j) невозможность достижения максимальной нагрузки в указанных испытательных условиях.

Примечание – Из-за чрезмерного отклонения.

6 Подготовка УПО для испытаний

6.1 Закрепляют УПО на жестком приспособлении для испытания, как определено 
в 4.1, согласно инструкциям изготовителя УПО по подсоединению к креслу-коляске.

6.2 Если УПО имеет свое приспособление для подсоединения в качестве системы от изготовителя, устанавливают УПО и приспособление для подсоединения вместе, как единый узел. Закрепляют отдельные УПО, предназначенные для прикрепления с приспособлением, но поставляемые без приспособления для подсоединения, используя суррогатное приспособление для подсоединения, как определено в 4.2.

6.3 Если для испытания предоставляют сочетание УПО в качестве изделия от производителя, монтируют всю систему. Затем каждый элемент системы подвергают испытанию, как указано в соответствующем разделе настоящего стандарта.

Примечание — Различные крепежные элементы, например, крюк или петля, могут использоваться для содействия в поддержании положения УПО при испытании, при условии, что они не входят в противоречие с процедурой испытания. Подушки для нагружения могут подсоединяться к инерционным защелкам для предотвращения от ранения, если УПО выйдет из строя под действием испытательной нагрузки.

6.4 Регулируют все УПО, включая пассивные опорные поверхности и активные опорные поверхности, до положения, которое минимизирует их способность противостоять статической, ударной и циклической нагрузкам, но которое остается в пределах регулирования, оговоренных изготовителем.

Пример — Наихудшей ситуацией для некоторых УПО может являться положение, которое вызывает ситуацию возникновения максимального момента руки. Например, с УПО при наибольшем выдвижении, положении и угле с полным боковым смещением.

6.5 Затягивают все крепежные элементы, как указано в инструкциях изготовителя. Если это не оговорено, затягивают до минимального крутящего момента, как определено в ISO 898-7.

Примечания

1 Дополнительная информация может быть получена через веб-страницу ISO (www.iso.org).

2 Вводные значения усилия руки, необходимые для УПО, разработанные с возможностью частой регулировки вручную, и снабженные маховиками и поручнями, можно найти в таблице 3. УПО можно зафиксировать в положении с помощью маховиков и поручней с указанными усилиями/крутящим моментом.

Таблица 3 – Значения усилий руки для вращения маховиков, поручней и рукояток

| Тип | Диаметр /длина (в имперских единицах) | Диаметр/длина (в метрических единицах) | Усилие/ крутящий момент |
| --- | --- | --- | --- |
| Маховики | От 1,5 дюйм. до 3,0 дюйм. | От 38 мм до 76 мм | 2,3 Нм |
| Поручни | 2 дюйм. | 50 мм | 66 Н |
| Рукоятки | От 3,5 дюйм. до 19 дюйм. | От 90 мм до 500 мм | 89 Н с помощью одной руки |

6.6 Помещают испытуемое УПО в окружающую среду испытания.

6.7 Поскольку УПО испытывается в статических, ударных и повторяющихся нагрузочных испытаниях, определенного порядка проведения испытания не существует, и для каждого испытания должно использоваться новое УПО. Не затягивайте/не регулируйте повторно положение УПО во время испытаний на удар и повторную нагрузку.

7 Методы испытания на статическую прочность УПО

7.1 Подготовка

Подготавливают УПО к испытаниям в соответствии с разделом 6.

7.2 Процедура испытания

Проводят следующие испытания в испытательной окружающей среде, указанной 
в 4.7.

Выбирают и, если необходимо, изменяют наиболее подходящую подушку нагружения по 4.3.

Прикладывают испытательную нагрузку, как определено в 7.3, к каждому УПО согласно соответствующим процедурам по 7.4—7.10.

Примечание — Когда УПО испытывается до разрушения при испытании на статическую, ударную и циклическую нагрузки, не существует установленного порядка проведения испытания и для каждого испытания следует использовать новое УПО.

7.3 Приложение нагрузки

Прикладывают статическую силу следующим образом:

a) Выравнивают подушку нагружения таким образом, чтобы приложить испытательную силу к центру поверхности опоры в пределах ±10 мм. При использовании поворотной нагрузочной подушки для туловища, выровняйте подушку нагружения относительно оси поворота, в соответствии с таблицей 2.

b) Выравнивают подушку нагружения таким образом, чтобы приложить силу перпендикулярно к поверхности опоры в пределах ±10°. Угол приложения силы может потребовать регулирования, чтобы приспособиться под смещение УПО под действием нагрузки.

c) Измеряют значение силы с помощью прибора статической нагрузки в условиях перед приложением нагрузки.

d) Прикладывают силу, используя устройство статического нагружения, как указано в 4.4.

e) Распределяют все силы, чтобы снять напряжение в опоре на (30 ± 10) мин., а материалы опоры могли восстановиться после любого временного удлинения.

f) Записывают следующее:

1) максимальное смещение, разрешаемое перемещением эластичного приспособления присоединения или деформируемой поверхностью опоры, или пассивной опорной поверхностью;

2) силу для смещения или перемещения компонентов, для которых предусмотрено перемещение: такие компоненты включают эластичное приспособление присоединения или деформируемые опорные поверхности, или пассивные опорные поверхности;

3) максимально приложенную силу/крутящий момент;

4) в случае возникновения повреждения, силу/крутящий момент, при которых произошло повреждение;

5) расстояние смещения от точки присоединения до точки приложения нагрузки;

6) жесткое испытательное приспособление для каждого испытания;

7) подушку нагружения, используемую для каждого испытания.

f) Снимают нагрузку.

7.4 Методы испытания боковой и средней опорных поверхностей

Применяют следующие испытания, не ограничиваясь ими, к следующим устройствам боковой опоры:

- боковые опоры туловища;

- боковые опоры таза;

- боковые опоры верхней части ноги;

- боковые опоры колена;

- боковые опоры нижней части ноги;

- боковые опоры головы;

- боковые опоры средней части колена.

7.4.1 Боковые опоры: внешние боковые силы

7.4.1.1 Определяют, как указано в 3.5 и 3.6, непрерывная или разрывная боковая опора.

7.4.1.2 Выбирают и, если необходимо, изменяют соответствующие размеры подушки нагружения, как определено в 4.3.

7.4.1.3 Для непрерывных боковых опор прикладывают испытательную силу F, как определено в 7.3, но в точке, которая составляет от (75 ± 5) % общей глубины опоры, измеренной от несжатой смежной опорной поверхности, как показано на рисунке 14.

7.4.1.4 Для разрывных боковых опор прикладывают испытательную силу F, как определено в 7.3, но в точке, составляющей (75 ± 5) % от общей глубины опоры, измеренной от несжатой смежной опорной поверхности, как показано на рисунке 15.

Рисунок 14 — Пример приложения силы к боковой поверхности, неразрывной со смежной опорной поверхностью

Рисунок 15 — Пример приложения силы к боковой поверхности, разрывной со смежной опорной поверхностью

7.4.2 Боковые опоры: внутренние боковые силы

Следующая процедура испытания разработана для испытания внутренней прочности компонентов УПО, которые могут подвергнуться воздействию сил во время перемещения или контакта с окружающей средой.

7.4.2.1 Определяют, как указано в 3.5 и 3.6, непрерывная или разрывная боковая опора.

7.4.2.2 Выбирают и, если необходимо, изменяют соответствующие размеры подушки нагружения, как определено в 4.3.

7.4.2.3 Для непрерывных боковых опор прикладывают внутреннюю испытательную силу F, как определено в 7.3, но в точке, которая составляет (75 ± 5) % от общей глубины опоры, измеренной от несжатой смежной опорной поверхности, как показано 
на рисунке 16.

7.4.2.4 Для разрывных боковых опор прикладывают внутреннюю испытательную силу F, как определено в 7.3, но в точке, которая составляет (75 ± 5) % от общей глубины опоры, измеренной от несжатой смежной опорной поверхности, как показано 
на рисунке 17.

Рисунок 16 — Пример приложения силы к боковой поверхности, неразрывной со смежной опорной поверхностью

7.4.3 Средние опоры колена: внутренние силы

7.4.3.1 Определяют, как указано в 3.5 и 3.6. непрерывная или разрывная средняя опора.

7.4.3.2 Выбирают и, если необходимо, изменяют соответствующие размеры подушки нагружения, как определено в 4.3.

7.4.3.3 Для средней опоры колена прикладывают испытательную силу в направлении внутрь, как определено в 7.3. к центру опорной поверхности 10 мм.

Примечание – Данная нагрузка имитирует внутренние силы, действующие на среднюю опору колена в горизонтальной плоскости.

7.5 Передняя опора таза и передняя опора туловища: силы спереди

7.5.1 Выпуклая опора

7.5.1.1 Для выбора соответствующей выпуклой подушки нагружения «вес пользователя» для испытуемой опоры должен быть минимальным весом пользователя, определенной изготовителем в качестве подходящей для опоры. Выбирают соответствующую изменяющуюся выпуклую подушку нагружения или изменяющуюся выпуклую подушку нагружения для туловища (как определено в 4.3). Для опор, в которых используются ремни, прикрепляют ремни к регулируемой жесткой испытательной раме (как определено в 4.1.1). Опоры, которые крепятся к креслу-коляске жесткими средствами, крепят к регулируемой жесткой испытательной раме (как определено в 4.1.2). Расстояние между точками фиксации к регулируемой жесткой испытательной раме должно соответствовать расстоянию, указанному в таблице 4. Исследования показали, что наиболее неблагоприятные условия для испытуемых передних опор таза и передних опор туловища имеют место при наименьших размерах пользователя и наименьших расстояниях между точками фиксации.

Пример – Пример испытательной установки приведен на рисунке 18.

7.5.1.2 Настраивают средства для приложения испытательной силы так, чтобы линия приложения силы была бы перпендикулярна к регулируемой жесткой испытательной раме, представляющей поверхность сиденья. Линия приложения силы должна также быть в расположении средней точки подушки нагружения.

7.5.1.3 Прикладывают испытательную силу, как указано в таблице 4.

7.5.1.4 Измеряют положение нагрузочной подушки или разрабатывают способ использования данного положения в качестве нулевой точки отсчета, для измерения согласно нижеуказанным 7.5.1.6 и 7.5.1.8.

7.5.1.5 Прикладывают испытательное усилие от поверхности испытываемой рамы к передней опоре для туловища, как указано в 7.3, до максимального усилия, указанного в таблице 4.

7.5.1.6 Если неисправность, в соответствии с разделом 5, не произошла, записывают максимальное смещение нагрузочной подушки.

7.5.1.7 Распределяют всю силу, чтобы снять напряжение опоры на (30 ± 10) мин., предоставив материалам опоры восстановиться после любого временного удлинения.

7.5.1.8 Снова прилагают усилие предварительной нагрузки, как указано в таблице 4, и измеряют положение подушки нагружения. Любое различие между этим положением и исходным положением, указанным в 7.5.1.4, представляет собой смещение, полученное в результате остаточной деформации опоры. Записывают допустимое смещение опоры.

Условные обозначения:

1 – Регулируемая жесткая испытываемая рама.

2 – Загрузочные подушки для выпуклых тазовых форм.

3 – Средняя точка нагрузочной подушки.

4 – Точки крепления.

5 – Испытательная сила.

F – Разделение точек крепления.

a – Регулируемая жесткая испытательная рама, прикреплена к тазовой опоре спереди.

Рисунок 16 — Пример настройки для проведения испытания тазовой опоры спереди на статическую нагрузку

Таблица 4 — Разделение точек крепления тазовой опоры спереди и параметры статической нагрузки

| Параметр | Вес пользователя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 кг | 50 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | > 150 кг | Допуск |
| Разделение монтажных точек (мм) | 280 | 360 | 430 | 480 | 530 | 580 | ±30 мм |
| Предварительная нагрузка (Н) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 3% |
| Максимальная нагрузка (Н)а | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ± 3% |
| а Максимальная нагрузка основана на 10 х (вес) выражена в Ньютонах. |  |  |  |  |  |  |  |

7.5.2 Опора туловища

7.5.2.1 С целью выбора подходящей подушки нагружения для туловища, «вес пользователя» для испытуемой опоры должен являться максимальным весом пользователя, указанным производителем в качестве подходящим для опоры. Выбирают соответствующую нагрузочную платформу для туловища (как указано в 4.3). Используемые на опорах ремни прикрепляют к регулируемой жесткой испытательной раме (как указано в 4.1.1) или суррогатной опорной поверхности (как указано в 4.1.2). Нагрузочную платформу прикрепляют к поворотной испытательной раме (как указано 
в 4.1.3). См. пример на рисунке 7. Опору устанавливают на испытательную раму или суррогатную опорную поверхность, в соответствии с инструкциями производителя.

7.5.2.2 Разрабатывают средства приложения крутящего момента к поворотной испытательной раме. (См. пример на рисунке 6.) Нагрузочную платформу для туловища располагают относительно оси вращения согласно таблице 2. (См. рисунок 7 с примером установки.)

7.5.2.3 Прилагают установочный крутящий момент, как указано в таблице 5.

7.5.2.4 Измеряют угловое положение нагрузочной подушки.

7.5.2.5 Прикладывают испытательный крутящий момент на расстоянии от поверхности испытываемой рамы до передней опоры туловища, как указано в 7.3, до максимального крутящего момента, указанного в таблице 5.

7.5.2.6 Если неисправность в соответствии с разделом 5 не наблюдается, записывают максимальное угловое смещение нагрузочной подушки.

7.5.2.7 Распределяют весь крутящий момент, чтобы снять напряжение в опоре на 
(30 ± 10) мин, и предоставить возможность материалам опоры восстановиться после любого временного удлинения.

7.5.2.8 Снова прилагают установочный крутящий момент, как указано в таблице 5, и измеряют угловое положение нагрузочной подушки. Любая разница между этим углом и исходным углом, обнаруженным в 7.5.2.4, представляет собой смещение в результате остаточной деформации опоры. Затем фиксируют угол смещения, допустимый для опоры.

Таблица 5 – Параметры статической нагрузки опоры туловища спереди

| Параметр | Вес пользователя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 кг | 50 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | > 150 кг | Допуск |
| Настраиваемый крутящий момент (Нм) | 18 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ± 3% |
| Максимальная нагрузка (Н)а | 63 | 185 | 315 | 460 | 630 | 820 | ± 3% |
| а Максимальная нагрузка основана на 7 х (вес) х (длина поворота, d/1 000) выражена в Ньютонах на метр. |  |  |  |  |  |  |  |

7.6 Опоры головы: силы сзади

7.6.1 Выбирают и, если необходимо, изменяют выпуклую полусферическую подушку нагружения, как определено в 4.3.6.

7.6.2 Прилагают испытательную нагрузку F, с шагом 15 Н (±3%)

7.6.3 Устанавливают устройство для приложения испытательной силы F таким образом, чтобы линия ее действия была перпендикулярна к поверхности опоры головы и точка ее приложения была бы в центре (допуск ±10 мм) поверхности опоры головы, как показано на рисунке 19.

7.6.4 Дополнительно устанавливают устройство для приложения испытательной силы F, перпендикулярно к поверхности опоры головы в точках на расстоянии по горизонтали (35 ± 5) мм с каждой стороны от центра поверхности опоры головы.

7.6.5 Прикладывают испытательную силу, как определено в 7.3.

7.6.6 Любые боковые опоры головы должны быть испытаны, как определено в 7.4.

Рисунок 19 — Пример приложения задней силы к опоре головы

7.7 Опора спины: сила сзади

7.7.1 Выбирают и, если необходимо, изменяют соответствующие размеры подушки нагружения, как определено в 4.3.

7.7.2 Устанавливают устройство для приложения испытательной силы F таким образом, чтобы точка ее приложения была бы посередине (допуск i10 мм) верхней части поверхности опоры спины и линия ее действия была под углом от 40° до 50° к поверхности опоры спины. как показано на рисунке 20.

7.7.3 Прикладывают испытательную силу, как определено в 7.3.

Рисунок 18 — Пример приложения силы сзади к опоре спины

7.8 Опора спины: силы спереди

7.8.1 Выбирают и, если необходимо, изменяют соответствующие размеры подушки нагружения, как определено в 4.3.

7.8.2 Устанавливают устройство для приложения испытательной силы F таким образом, чтобы линия ее действия была бы вдоль средней линии (допуск ±10 мм) и перпендикулярна к поверхности опоры спины, и точка ее приложения была на 
(30 ± 10) мм ниже верхней части поверхности опоры спины, см. рисунок 21. Если имеются трудности в установке в этом положении, используют базовую плоскость опоры спины, как определено в ISO 7176-26.

7.8.3 Прикладывают испытательную силу F, как определено в 7.3.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 21 — Пример приложения силы спереди к опоре спины

7.9 Опоры руки, встроенные, силы направлены вниз

Данное испытание применимо только к УПО, которые имеют опоры рук.

Выполняют процедуру испытания, как определено в ISO 7176-8:1998, 8.4, с УПО, смонтированным на жестком испытательном приспособлении, как определено в 4.1.

Примечание — Настоящий стандарт не распространяется на силы, направленные вверх на опорах руки, встроенных в УПО. Считается технически невозможным применять испытание для подъема кресла-коляски и пассажира к УПО. так как тип и масса кресла-коляски, на котором УПО будет использоваться, непредсказуемы.

7.10 Опоры ноги, встроенные, силы направлены вниз

Данное испытание применимо только к УПО, которые имеют опоры ноги.

Выполняют процедуру испытания, как определено в ISO 7176-8:1998, 8.5, с УПО, смонтированным на жестком испытательном приспособлении, как определено в 4.1.

Примечание — Настоящий стандарт не распространяется на силы, направленные вверх не опорах ноги, встроенных в УПО. Считается технически невозможным применять испытание для подъема кресла-коляски и пассажира к УПО, так как тип и масса кресла-коляски, на котором УПО будет использоваться, непредсказуемы.

8 Методы испытания на ударную прочность

8.1 Подготовка

Подготавливают УПО к испытаниям в соответствии с разделом 6.

8.2 Процедура испытания

Проводят следующие испытания в испытательной окружающей среде, указанной 
в 4.7. Если жесткое испытательное приспособление используется с вертикальной ориентацией, в таблице 6 приведена информация о высоте вертикального опускания для данного угла маятника.

Прикладывают ударную нагрузку к каждому УПО согласно соответствующей процедуре, указанной в 8.3—8.5.

В случае если УПО испытывают до разрушения при испытании на статическую, ударную и циклическую нагрузки и не существует установленного порядка проведения испытания, то для каждого испытания следует использовать новое УПО.

8.3 Сопротивление опоры спины: удар сзади

8.3.1 Устанавливают устройство ударного нагружения (см. 4.5.1) таким образом, чтобы маятник был расположен вертикально с допуском ±1°, когда шар ударяет поверхность опоры спины.

8.3.2 Регулируют маятник таким образом, чтобы ударная нагрузка была расположена по нормали к базовой плоскости опоры спины, как определено в ISO 7176-26:2007. и точка ее приложения была расположена на (30 ± 10) мм ниже верхней части поверхности опоры спины, как показано на рисунке 22.

8.3.3 Поднимают маятник на угол (5 ± 1) ° от точки касания с опорой спины и затем отпускают его, чтобы он ударил опору спины, как показано на рисунке 22.

8.3.4 Если появится какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, регистрируют вид повреждения и прекращают испытание, следуя инструкции, определенной в 8.3.6.

8.3.5 Повторяют ударное воздействие, увеличивая угол падения маятника на 5° до тех пор, пока не произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, или пока угол падения не достигнет 90°.

8.3.6 Регистрируют максимальный достигнутый угол маятника и высоту вертикального падения шара, как приведено в таблице 6.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок 22 — Выравнивание и настройка испытания опоры спины на ударное воздействие

Таблица 6а — Высота вертикального падения, полученная из угла вертикального маятника (длина руки 1 000 мм)

| Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм | Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм | Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 35 | 181 | 65 | 577 |
| 10 | 15 | 40 | 234 | 70 | 658 |
| 15 | 34 | 45 | 293 | 75 | 741 |
| 20 | 60 | 50 | 357 | 80 | 826 |
| 25 | 94 | 55 | 426 | 85 | 913 |
| 30 | 134 | 60 | 500 | 90 | 1000 |

Таблица 6b — Высота вертикального падения, полученная из угла вертикального маятника (длина руки 1 200 мм)

| Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм | Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм | Угол маятника, градусы | Высота вертикального падения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 35 | 217 | 65 | 692 |
| 10 | 18 | 40 | 281 | 70 | 790 |
| 15 | 41 | 45 | 352 | 75 | 889 |
| 20 | 72 | 50 | 428 | 80 | 991 |
| 25 | 113 | 55 | 511 | 85 | 1 096 |
| 30 | 161 | 60 | 600 | 90 | 1 200 |

8.4 Опоры ног: ударная нагрузка для УПО со встроенными опорами для ног

8.4.1 Это испытание применяют для УПО со встроенными опорами для ног.

8.4.2 Располагают жесткое испытательное приспособление таким образом, чтобы его опорная поверхность для ног была вертикальна с допуском ±1 °.

8.4.3 Устанавливают устройство ударного нагружения (см. 4.5.2) таким образом, чтобы маятник был расположен вертикальное допуском ±1° и сцентрирован 
(допуск ±10 мм) по отношению к передней кромке одной из опор ноги. Для УПО с одной встроенной опорой ног устанавливают устройство ударного нагружения таким образом, чтобы маятник был расположен вертикально с допуском ± 1⁰ и сцентрирован 
(допуск ±10 мм) по отношению к передней кромке опоры ног.

8.4.4 Поднимают и опускают маятник, начиная с угла (5 ± 1) ⁰.

8.4.5 Если произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, регистрируют вид повреждения и прекращают испытание, следуя инструкции, определенной в 8.4.7.

8.4.6 Повторяют ударное воздействие, увеличивая начальный угол маятника на 5° до тех пор, пока не случится какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, или пока угол падения не достигнет 90°.

8.4.7 Регистрируют максимальный достигнутый угол маятника.

8.5 Поверхность сиденья: ударная нагрузка

8.5.1 Располагают жесткое испытательное приспособление так, чтобы поверхность его сиденья была вертикальна с допуском ±1⁰.

8.5.2 Устанавливают устройство ударного нагружения (см. 4.5.1) таким образом, чтобы маятник был расположен вертикально с допуском ±1⁰, когда шар ударяет поверхность сиденья.

8.5.3 Регулируют маятник таким образом, чтобы точка приложения ударной нагрузки была расположена на (75 ± 25) мм, по направлению назад по отношению к передней кромке поверхности сиденья, как показано на рисунке 23.

8.5.4 Поднимают и опускают маятник, начиная с угла (5 ± 1) °, чтобы ударять поверхность сиденья, как показано на рисунке 23.

8.5.5 Если произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, регистрируют вид повреждения и прекращают испытание, следуя инструкции, указанной в 8.5.7.

8.5.6 Повторяют ударное воздействие, увеличивая начальный угол маятника на 5° до тех пор, пока не произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, или пока угол падения не достигнет 90⁰.

8.5.7 Регистрируют максимальный достигнутый угол маятника и высоту вертикального падения шара, как приведено в таблице 6.

Размеры приведены в миллиметрах

Условные обозначения:

а - Передний элемент УПО.

Рисунок 23 — Установка для испытания сопротивления поверхности сиденья на ударную нагрузку

9 Методы испытания на циклическую нагрузку

Данные испытания применимы к поверхностям сиденья, опорам спины, передним опорам таза и опорам грудной клетки.

9.1 Подготовка

Устанавливают УПО в соответствии с разделом 6.

9.2 Процедура испытания

9.2.1 Проводят испытания в испытательной среде, указанной в 4.7.

9.2.2 Прикладывают циклическую испытательную нагрузку к каждому УПО согласно соответствующим процедурам, указанным в 9.3-9.5.

9.2.3 Так как УПО испытывают до момента повреждения при статической, ударной и циклической нагрузках, не существует определенного порядка при проведении испытаний и для каждого испытания следует использовать новое УПО.

9.2.4 Регистрируют следующее:

a) максимальное смещение, допускаемое движением эластичного крепежного оборудования, деформируемых опорных поверхностей или пассивных опорных поверхностей;

b) сила или крутящий момент, для смещения или перемещения компонентов, которые предназначены для перемещения; такие компоненты включают эластичное крепежное оборудование, деформируемые опорные поверхности или пассивные опорные поверхности;

c) максимально приложенное усилие или крутящий момент;

d) если наблюдается повреждение, силу или крутящий момент, при которых оно возникает, а также тип отказа;

e) расстояние смещения (момент) от точки крепления до точки локального приложения;

f) жесткое испытательное приспособление, используемое для каждого испытания;

g) нагружаемая платформа, используемая для каждого испытания;

h) завершенные циклы.

9.3 Поверхность сиденья: испытание на циклическую нагрузку

9.3.1 Устанавливают опору сиденья на жесткое испытательное приспособление, как указано в 4.1.

9.3.2 Выбирают подушку нагружения, как указано в 4.3.1.

9.3.3 Устанавливают приспособление для приложения циклической нагрузки, как указано в 4.6, таким образом, чтобы подушка нагружения была бы перпендикулярна в пределах ±5° к поверхности сиденья и сцентрирована по отношению к поверхности сиденья в пределах ±10 мм.

9.3.4 Настраивают циклическую испытательную нагрузку в пределах 10 % значения L, рассчитанного по следующей формуле:

L = 10 × m					         (1)

где L — числовое значение циклической испытательной нагрузки, выраженное в ньютонах;

m — числовое значение максимальной массы пользователя, рекомендованной изготовителем, выраженное в килограммах.

9.3.5 Прикладывают циклическую нагрузку, как указано в 4.6. Это испытание следует из предположеия, что пользователь нагружает сиденье 10 раз за час в течение 15-часового дня и семидневной недели.

9.3.6 Если произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, регистрируют число циклов, вид повреждения и прекращают испытание.

Примечание - Более чем 1000 циклов испытаний проводить не требуется.

9.4 Опора спины: циклическая нагрузка

9.4.1 Устанавливают опору спины на жесткое испытательное приспособление, как указано в 4.1.

9.4.2 Выбирают подушку нагружения, как указано в 4.3.3.

9.4.3 Устанавливают приспособление для приложения циклической нагрузки, как указано в 4.6, таким образом, чтобы подушка нагружения была бы перпендикулярна в пределах ±5° к поверхности спины и сцентрирована по отношению к поверхности спины в пределах ±10 мм.

9.4.4 Настраивают циклическую испытательную нагрузку в пределах 10 % значения L, рассчитанного по формуле (1).

9.4.5 Прикладывают циклическую испытательную нагрузку, как указано в 4.6.

9.4.6 Если произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5, регистрируют число циклов, вид повреждения и прекращают испытание.

Примечание – Испытание проводят в отношении целевого использования, и составляется протокол количества циклов.

9.5 Передняя опора таза и передняя опора туловища: циклическая нагрузка

9.5.1 В данном разделе передняя опора таза и передняя опора туловища будут определяться как опора; применяемая изменяемая выпуклая подушка нагружения или изменяемая выпуклая подушка нагружения туловища будут называться выпуклой подушкой нагружения

9.5.2 Устанавливают каждую опору и соответствующее испытательное оборудование, как указано в 7.5.1.1 и 7.5.1.2.

9.5.3 Устанавливают приспособление для приложения циклической нагрузки, как указано в 4.6, таким образом, чтобы подушка нагружения была бы перпендикулярна в пределах ±5° к опоре и сцентрирована по отношению к опоре в пределах ±10 мм.

9.5.4 Предварительно нагружают опору, приложив силу Н к выпуклой подушке нагружения, согласно значениям, представленным в таблице 7.

9.5.5 Измеряют положение подушки нагружения или разрабатывают методы использования данного положения в качестве нулевой точки отсчета для измерения, указанного ниже в 9.5.10.

9.5.6 Устанавливают циклическую испытательную нагрузку до максимального значения нагрузки, приведенной в таблице 7.

9.5.7 Прилагают циклическую испытательную нагрузку на 1 000 циклов, как указано в 4.6.

9.5.8 Если в течение 1 000 циклов произойдет какой-либо вид повреждения, указанный в разделе 5. регистрируют число циклов, вид повреждения и прекращают испытание.

9.5.9 Распределяют все усилия, для устранения натяжения в опоре в течение 
(30 ± 10) мин., предоставляя возможность материалам опоры восстановиться после любого временного удлинения.

9.5.10 Прилагают предварительную нагрузку, указанную в таблице 7, и измеряют положение нагрузочной подушки. Любое различие между этим положением и исходным положением, обнаруженным в 9.5.5, представляет собой смещение, полученное в результате остаточной деформации опоры. Выявленное смещение фиксируют.

Таблица 7 – Точка монтажа разделителя передней опоры таза и параметры циклической нагрузки

| Параметр | Вес пользователя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 кг | 50 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | > 150 кг | Допуск |
| Разделение монтажных точек (мм) | 280 | 360 | 430 | 480 | 530 | 580 | ±30 мм |
| Предварительная нагрузка (Н) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 3% |
| Максимальная нагрузка (Н) | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | ± 3% |
| а Максимальная нагрузка основана на 5 х (вес) выражена в Ньютонах. |  |  |  |  |  |  |  |

9.6 Передняя опора туловища: циклическая нагрузка

9.6.1 В данном разделе передняя опора туловища называется опорой; прикладываемая переменная нагружающая подушка для туловища будет называться выпуклой нагружающей подушкой.

9.6.2 Устанавливают каждую опору и соответствующее испытательное оборудование, как указано в 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

9.6.3 Устанавливают средства для приложения циклического крутящего момента, как указано в 4.6 таким образом, чтобы опорная подушка располагалась относительно оси поворота, в соответствии с таблицей 2.

9.6.4 Предварительно нагружают опору, прикладывая установочный крутящий момент к поворотной испытательной раме, согласно таблице 8.

9.6.5 Фиксируют угловое положение нагрузочной подушки.

9.6.6 Устанавливают циклическую нагрузку на максимальный крутящий момент, как указано в таблице 8.

9.6.7 Прикладывают повторяющийся испытательный крутящий момент на 
1000 циклов, как указано в 4.6.

9.6.8 Если в ходе осуществления 1 000 циклов возникает какой-либо режим повреждения, указанный в разделе 5, фиксируют режим отказа и количество циклов, после чего испытание прекращают.

9.6.9 Распределяют весь крутящий момент, для снятия напряжения в опоре на 
(30 ± 10) мин., чтобы предоставить материалам опоры восстановиться после любого временного удлинения.

9.6.10 Применяют установочный крутящий момент, указанный в таблице 8, и измеряют угловое положение нагрузочной подушки. Любая разница между полученным углом и исходным углом, выявленным в 9.6.5, представляет собой смещение в результате остаточной деформации опоры. Угол смещения фиксируют.

Таблица 8 –Параметры циклической нагрузки передней опоры туловища

| Параметр | Вес пользователя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 кг | 50 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | > 150 кг | Допуск |
| Настраиваемый крутящий момент (Нм) | 18 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ± 3% |
| Максимальная нагрузка (Н)а | 31 | 92 | 157 | 230 | 315 | 410 | ± 3% |
| а Максимальная нагрузка основана на 3,5 × (вес) × (длина поворота, d/1 000) выражена в Ньютонах на метр. |  |  |  |  |  |  |  |

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующее:

a) заявление, что УПО и приспособление прикрепления были испытаны в соответствие с настоящим стандартом;

b) наименование, адрес и статус аккредитации организации, проводившей испытание;

c) наименование и адрес изготовителя УПО;

d) дату выпуска отчета по испытанию;

е) обозначение модели, номер детали и/или любую другую информацию, которая однозначно определяет устройство поддержания осанки;

f) максимальную массу пользователя, предназначенную для использования УПО;

g) список всех испытаний, примененных к устройству;

h) жесткие испытательные приспособления и/или смежные компоненты, используемые для каждого испытания;

i) описание настроек и корректировок УПОD, используемых для каждого теста;

j) в дополнение к этому, для результатов статических испытаний:

1) максимальную упругую деформацию УПО перед тем, как произошел один из видов повреждений;

2) максимальную достигнутую силу;

3) тип возможно выявленного повреждения, как определено в разделе 5;

4) величину смещения к точке приложения силы от точки крепления к смежному УПО и жесткое испытательное приспособление, использованное для каждого испытания;

k) в дополнение к этому, для результатов испытаний на ударную нагрузку;

1) угол отпускания маятника перед выявлением деформации, поломки или проскальзывания регулирования опоры осанки при каждом испытании, или утверждение, что в результате испытаний не произошло повреждений;

2) вертикальную высоту падения шара;

3) если произошло повреждение, тип повреждения, как указано в разделе 5;

l) в дополнение к этому, для результатов испытаний на циклическую нагрузку;

1) силу, прикладываемую во время циклического нагружения к поверхности сиденья, опоре спины, передней опоре таза и передней опоре туловища;

2) если произошло повреждение — тип повреждения, как указано в разделе 5;

3) количество выполненных циклов;

4) либо: а) линейное смещение в результате остаточной деформации, измеренное согласно 9.5.10, или b) угловое смещение в результате деформации, измеренное согласно 9.6.10;

m) заявление о типе или типах материалов покрытия на УПО.

11 Требования к раскрытию информации

Следующие результаты по разделу 10 должны быть предоставлены в предпродажной документации изготовителя или информации о продукте, как определено в ISO 7176-15.

Отчет по результатам испытания:

- для статических испытаний — раздел 10, перечисления j) 2) и j) 4);

- для испытаний на ударную нагрузку — раздел 10, перечисления k) 1) и 10k) 2):

- для испытаний на циклическую нагрузку — раздел 10, перечисления l) 1) и l) 4).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 16840-2:2018 Wheelchair seating. Part 2. Determination of physical and mechanical characteristics of devices intended to manage tissue integrity. Seat cushions (Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик подушек сиденья, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сидений) | IDT | СТ РК ISO 16840-2* «Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико- механических характеристик подушек сидений, предназначенных для сохранения целостности тканей» |
| ISO 898-7:1992 Mechanical properties of fasteners. Part 7. Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm (Механические свойства крепежных изделий. Часть 7. Испытание на кручение и минимальные моменты затяжки для болтов и винтов с номинальным диаметром от 1 мм до 10 мм) | IDT | ГОСТ ISO 898-7-2015 Механические свойства крепежных изделий. Часть 7. Испытание на кручение и минимальные крутящие моменты для болтов и винтов номинальных диаметров от 1 мм до 10 мм |
| * На стадии разработки |  |  |

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, оборудование, прочность, положение тела, методы испытаний.

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, оборудование, прочность, положение тела, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                   Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии                                                               Калдарбек А.А.