Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Хирургическое белье, халаты и костюмы чистого воздуха, применяемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Метод испытаний для определения стойкости к прониканию бактерий во влажной среде

СТ РК ISO 22610

(ISO 22610:2018 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical

devices, for patients, clinical staff and equipment — Test

method to determine the resistance to wet bacterial

penetration, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22610:2018 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment — Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration, (Хирургическое белье, халаты и костюмы чистого воздуха, применяемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Метод испытаний для определения стойкости к прониканию бактерий во влажной среде).

Международный стандарт ISO 22610:2018 разработан Техническим комитетом ISO/TC 94 «Личная безопасность. Защитные одежда и оборудование», SC 13 «Защитная одежда».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

1 Область применения................................................................................................................4

2 Нормативные ссылки...............................................................................................................4

3 Термины и определения...........................................................................................................5

4 Принцип метода..........................................................................................................................5

5 Оборудование, реагенты и материалы………………………………………..……………... 6

6 Испытательное оборудование…………..................................................................................7

7 Подготовка чашек с агаровой средой……..............................................................................8

8 Бактериальный посев…………................................................................................................9

9 Порядок испытаний…………..................................................................................................9

9.1	Общие положения…………………………………………………………………….9

9.2	Подготовка чашек с агаровой средой, диаметром 14 см……………….…………..9

9.2.1	Высушивание чашек………………………………………………………………….9

9.2.2	Измерение расстояния от  поверхности агара до края чашки……………………..9

9.3		Посев на донорский материал............................................................................10

9.4	Образец материала для испытаний ………………………………………..……….10

9.5	Подготовка сборной конструкции материалов для испытаний…………..………11

9.6	Процедура испытаний……………………………………………………………….12

9.7	Контрольные экземпляры чашек с агаровой средой……………………………...14

9.7.1	Контроль за условиями окружающей среды………………………………………14

9.7.2 Концентрация бактерий на единицу объема суспензии……………………..……14

10  Оценка 	……………………………………………………………………...……………15

10.1 Необходимые условия для получения пригодного результата испытаний............15

10.2	Подсчет числа колоний Bacillus Atrophaeus………………………………….15

11	Выражение  результатов ……………………………………………………………....15

12	Точность ………………………………………………………………………………...16

12.1	Стандартный образец…………………………………………………………..16

12.2	Испытательная проба образца материала ……………………………………16

13	Протокол испытаний …………………………………………………………………..16

Приложение А (нормативное) Питательная среда…………………………………………...17

Приложение B (нормативное) Испытательное оборудование………………………………18

Приложение С (нормативное) Наблюдение за рабочими характеристиками оборудования……………………………………………………………………………………21

Приложение D (информационное) Оценка   бактериального загрязнения верхней стороны образца для испытаний и остаточного количества бактерий на донорском материале …22

Приложение Е (информационное) Передача инфекционных агентов во время инвазивных хирургических вмешательств………………………………………………………………….23

Приложение F (информационное) Точность/Прецизионность метода испытаний на определение характеристик стойкости к прониканию бактерий во влажной среде……….24

Библиография …………………………………………………………………………………..27

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и европейским стандартам

…………………………………………………………………………………...………………28

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Защитная одежда

Хирургическое белье, халаты и костюмы чистого воздуха, применяемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Метод испытаний для определения стойкости к прониканию бактерий во влажной среде

# Дата введения ____ -__-__

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Использование данного документа может быть связано с опасными материалами, операциями и оборудованием. Настоящий документ не претендует на решение всех проблем безопасности, связанных с его использованием. Пользователь этого документа несет ответственность за установление надлежащих правил техники безопасности и гигиены труда до начала применения этого документа и за соблюдение требований законодательства для этой цели.

ВАЖНО — Настоящий метод испытания был значительно пересмотрен с технической и редакционной точек зрения. Оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем стандарте, и измерения должны проводиться в указанных условиях с уделением особого внимания (предварительному) обращению с образцом, строго следуя процедуре, предписанной в настоящем документе. Незначительные отклонения от требований к оборудованию, процедурам и/или обращению с образцом могут привести к значительным отклонениям от значений повторяемости, воспроизводимости и точности результата измерений.

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет метод испытаний и соответствующее испытательное оборудование, которые используются для определения устойчивости материала к прониканию бактерий, переносимых жидкостью, при механическом трении.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финальной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным система для стерилизации и упаковочным системам).

ISO/IEC 17025-2017,  General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

ISO 17665-1- 2006, Sterilization of health care products— Moist heat— Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинских изделий — Влажное тепло — Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp.

- Электропедия IEC: доступна по адресу https://www.electropedia.org/.

3.1 Материал-носитель (carrier material): Материал (лист бумаги), используемый в качестве подложки/фиксатора для донорского материала (полиуретановой пленки) в ходе его изготовления и подготовки к испытаниям

3.2 Донорский материал (donor): Материал, изготовленный из полиуретановой пленки, содержащий посев из известного количества жизнеспособных клеток определенного штамма бактерии, используемой в испытаниях

3.3 Пленка-покрытие/Покрывающая пленка (cover film): Материал из полиэтиленовой пленки высокой плотности (HDPE), используемый для покрытия донорского материала и испытательного образца во время испытаний

3.4 «Палец» (finger): Часть аппарата для испытания материалов на стойкость к прониканию бактерий во влажной среде, которая приводит донорский материал и испытательный образец к соприкосновению в одной точке с поверхностью чашки с агаровой средой.

3.5 Реплицированное испытание (replicate test): Итоговая оценка результата испытаний одного испытательного образца, вырезанного из пробы испытательного материала (например, халата, покрывала), состоящая из суммы подсчетов количества бактерий, накопившихся на пяти чашках с агаровой средой после соприкосновения с донорским материалом.

3.6 Испытательный образец (test specimen): Фрагмент/часть материала, для которого в ходе испытаний определяются характеристики стойкости к прониканию бактерий.

3.7 Стандартный образец (reference material): Стандартизированный материал, используемый для оценивания точности результатов измерений в лаборатории при проведении испытаний на определение устойчивости материалов к прониканию бактерий во влажной среде.

3.8 Устойчивость к прониканию бактерий во влажной среде (resistance to wet bacterial penetration): Устойчивость защитного материала к прониканию бактерий от соприкосновения с донорским материалом в процессе механического трения и увлажнения.

3.9 Бактериальная концентрация в единице объема суспензии (bacterial challenge): Количество спор на мл суспензии Bacillus atrophaeus, используемой для высевания на донорский материал

3.10 Бактериальный посев (bacterial inoculum): Водная взвесь (суспензия) бактерий Bacillus atrophaeus с подтвержденным значением концентрации бактерий

Примечание 1: Допускаемый диапазон концентрации от 5,0 × 103 до 1,5 × 104 спор/мл.

### 4. Принцип метода

Лист донорского материала того же размера, что и испытательный образец, с посевом бактерий, помещают на испытательный образец загрязненной стороной вниз и сверху накрывают отрезком пленки-покрытия из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Все три листа материалов фиксируются и удерживаются вместе между двух металлических колец конусообразной формы, плотно прилегающих друг к другу. Собранная конструкция материалов помещается на чашку с агаровой средой, при этом стальные кольца свободно свисают с краев чашки, создавая силу натяжения. Поверх материалов помещается «палец», устойчивый к истиранию, который оказывает на донорский материал и испытательный образец воздействие с заданной силой, в целях приведения их в контакт с агаровой поверхностью.

«Палец» перемещается по всей агаровой поверхности чашки менее чем за 15 минут при помощи поворотного рычага, приводимого в движение эксцентриковой шайбой. Натяжение собранной конструкции материалов под действием веса стальных колец гарантирует, что в любой момент времени только небольшая площадь испытательного образца соприкасается с агаровой поверхностью. Вследствие комбинированного воздействия трения и миграции жидкости бактерии могут проникать от донорского материала сквозь испытательный образец к агарной поверхности. Продолжительность испытаний - 15 мин. По истечении 15 минут чашку с агаровой средой меняют и испытание повторяют. На одной и той же паре донорского материала и образца для испытаний проводится 5 последовательных испытаний продолжительностью 15 минут каждое, что позволяет оценить результат проникания бактерий с течением времени.

Оценку бактериального заражения на верхней стороне испытательного образца и количества остатков бактерий на донорском материале можно произвести одним и тем же способом. Чашки с агаровой средой помещаются в инкубационный период для выращивания бактериальных колоний, которые затем подсчитываются.

Результат выражается как процент (%) полученного значения проникания бактерий от общего количества бактериального посева на донорском материале.

Если в составе материала для испытаний есть антимикробное вещество, перед проведением испытаний необходимо нейтрализовать его действие. Если это невозможно сделать, либо остается предположение о наличии противомикробного вещества в составе материала, необходимо дополнительно определить оставшуюся антибактериальную активность. В протокол испытаний включается информация о любых операциях по обеззараживанию/противомикробных свойствах, результатах испытаний на проникание бактерий и дополнительного испытания.

- Оборудование, реагенты и материалы

Для проведения испытаний используется обычное лабораторное оборудование, реагенты и материалы, а также перечисленное ниже. Используются химически чистые или подходящие для микробиологических исследований реагенты. Допускается использование одноразовых приборов/материалов вместо многоразовой стеклянной посуды и пластика, при условии их соответствия установленным техническим требованиям.

  - Шкаф биобезопасности класса II.

  - Инкубаторы , способные поддерживать температуру на уровне (56 ± 2) °C и (37 ± 2) °C.

  - Холодильник , способный поддерживать температуру (5 ± 3) °С.

  - Водяная баня , способная поддерживать температуру (45 ± 2) °С.

  - Суспензия бактериального штамма, очищенные споры Bacillus atrophaeus ATCC 9372, разведенные в 90 % этаноле с концентрацией около 109 спор/мл). Могут использоваться и другие титры, однако максимальная концентрация этанола после разбавления должна быть менее 0,02 %.

  - Очищенная вода, свеже- дистиллированная и/или деионизированная и/или ультрафильтрованная и/или очищенная обратным осмосом, не содержащая каких-либо токсичных или ингибирующих/подавляющих бактерии веществ.

  - Пептонная вода, 10 г Пептона, 5 г NaCl и 1 г полисорбата 80, довести очищенной водой до объема 1 000 мл, стерилизовать паром 15 мин при температуре автоклава (121   0+3) °C.

  - Агар TGE (TGEA), 3 г экстракта говядины, 5 г триптона, 1 г декстрозы, 15 г агара, довести очищенной водой до объема 1000 мл, стерилизовать паром 15 мин при температуре     (121   0+3) °C (см. Приложение А).

  - Чашки Петри, стерильные, диаметром 14 см и 9 см, с крышкой.

  - Донорский материал, пять отрезков полиуретановой (PU) пленки на силиконизированной бумаге-подложке (материале-носителе), размером ~25 × 25 см, с толщиной пленки от 25 до 30 мкм, каждый отрезок упакован в стерилизационный пакет и стерилизован паром при температуре (121   0+3) °C в течение 15 мин.

Примечание - Руководство по выбору подходящего донорского материала: смачиваемая, отлитая растворителем полиуретановая (PU) пленка толщиной 25 мкм, максимум 30 мкм, нанесенная на силиконизированную бумагу-подложку (материал-носитель). Характеристики материала: плотность 1,12 г/см3 (согласно ISO 1183-1, Метод A), твердость (по Шору-A) 87 ± 1 (согласно ISO 7619-1), температуру плавления от 160 до 175 °C (согласно Kofler), прочность на разрыв (40 ± 10) МПа (измерения проведены на пленках толщиной 50 мкм, методом измерений в соответствии с ISO 527-1, ISO 527-3) и относительное удлинение при разрыве 500 % ± 125 % (измерения проведены на пленках толщиной 50 мкм, методом измерений в соответствии с ISO 527-1, ISO 527-3).

  - Покрывающая пленка, пять отрезков полиэтиленовой пленки высокой плотности (HDPE) размером ~25 × 25 см или диаметром ~ 25 см, толщиной (12 ± 2) мкм, плотностью            0,95 ± 0,095 г/см3 .

Примечание - Один или два дополнительных отрезка пленки необходимы, если испытания также проводятся для оценки бактериального загрязнения на верхней стороне испытательного образца и/или остаточного количества бактерий на донорском материале (см. Пункт 7, Приложение D).

  - Стандартный образец, “Стандартный образец 400.1.0.6 – ISO 22610”.

— Материал: полотняное переплетение, изготовлен из полиэстера (PES);

— Вес ткани: (от 110 до 120) г/м2;

— Отделка: без химической обработки;

— Окрашивание: не окрашенный;

— Воздухопроницаемость: ~10 мм/с в соответствии с ISO 9237:1995 при 0,1 кПа;

— Поверхностное удельное сопротивление: макс. 1 011 Ом в соответствии с DIN 54345-1:1992;

— Стерилизуется паром

Допустимо использовать другие подходящие стандартные образцы, при условии, если значение стойкости к бактериям во влажной среде (WBP) находится в пределах установленного для стандартного образца диапазона, а точность результатов измерений метода испытаний с использованием этого стандартного образца не уступает или даже превосходит точность измерений, получаемую с применением стандартного образца, указанного в настоящем стандарте.

  - Пипетки , 1 мл и 10 мл.

  - Микропипетки , 1 000 мкл и 100 мкл, с подходящими стерильными наконечниками.

  - Стерильные пробирки для разведения, 10 мл.

  - Скребок L-образной или треугольной формы, с размером горизонтальной стороны 3 см.

  - Испытательные образцы, пять отрезков защитного материала, подлежащего испытанию, размером ~25 см × 25 см или диаметром приблизительно 25 см.

- Испытательное и вспомогательное оборудование

  - Испытательный аппарат, как показано в Приложении B .

Испытательное устройство схематично изображено на рисунке А.1. На устройстве размещен вращающийся диск, приводимый в движение электроприводом, с встроенным таймером, который удерживает чашку с агаровой средой диаметром 14 см. Горизонтальный рычаг с вертикальным стальным "пальцем" на конце установлен на шарнире, что позволяет двигать «палец» по сторонам от центра к периферии и обратно к краю чашки с агаровой средой, вращающейся со скоростью          (60 ± 1) об/мин. К рычагу прикреплена гиря, которая может скользить по его длине, и предназначена для регулировки силы воздействия «пальца» на испытуемые материалы. Рычаг приводится в движение эксцентриковой шайбой, вращающейся со скоростью (5,6 ± 0,1) об/мин. Стальной «палец» с полусферическим полированным концом радиусом 11 мм является съемным и должен дезинфицироваться между испытаниями.

Примечание - Кончик стального пальца может стать плоским в результате истирания. Стальной палец необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что наконечник не сплющился, и при необходимости заменять.

Сила воздействия «пальца» на материалы, которая должна составлять (3,00 ± 0,05) Н, измеряется при помощи динамометра, прикрепленного к рычагу, либо весов, размещенных на вращающемся диске, и при необходимости корректируется при помощи скользящей гири (см. Приложение B).

Подвергаемый испытаниям материал в любой момент времени должен соприкасаться с агаром только в одной точке. Чтобы гарантировать, что палец перемещается по всей поверхности, необходимо вести регулярный контроль с использованием методики, описанной в Приложении C. В целях контроля качества необходимо вести соответствующие записи.

  - Цилиндрический предмет из нержавеющей стали или другого подходящего материала, пригодного для стерилизации, приблизительно 9 см в диаметре и 4 см в высоту.

  - Конические стальные кольца общей массой (800 ± 1) г для фиксации и скрепления собранных вместе материалов (см. Приложение В).

  - Динамометр, способный измерить значение силы (3,00 ± 0,05) Н.

- Подготовка чашек с агаровой средой

Стандартные чашки Петри диаметром 9 см используются для определения бактериального заражения донора (см. 9.7), проверки концентрации бакпосева (см. пункт 8) и контроля условий окружающей среды (см. 9.7). Для одного испытательного образца подготавливаются следующие чашки с агаровой средой:

— 5 чашек Петри диаметром 14 см для каждого испытания (см. 9.2);

— 1 чашка Петри диаметром 14 см для измерения расстояния от агаровой поверхности до края чашки (см. 9.2.2).

Чашки диаметром 14 см подготавливают на горизонтальной поверхности и заполняют агаром TGE, приготовленным в соответствии с Приложением А, оставляя расстояние (3,0 ± 0,5) мм от поверхности агара до края чашки, используя следующую процедуру.

Примечания

1 Для чашек диаметром 9 см расстояние от агара до краев не обязательно должно составлять (3,0 ± 0,5) мм. Можно использовать стандартный объем агара TGE.

2 Если за один цикл проводится более одного испытания, проверку концентрации бакпосева и измерение расстояния от поверхности агара до края чашки нужно провести только один раз, и, следовательно, количество чашек Петри может быть уменьшено соответственно.

Высота чашек Петри может отличаться в зависимости от конкретного поставщика или партии. Необходимо предварительно рассчитать объем или массу агара, требуемого для заполнения каждой отдельной чашки на правильное расстояние от края, при помощи измерений высоты и диаметра.

Налить определенное количество агара TGE в подходящую стеклянную колбу и стерилизовать 15 мин при температуре (121   0+3)°C. При наливании использовать объемный или гравиметрический методы измерений. Колбы с агаром TGE могут храниться в холодильнике при температуре              (5 ± 3) °C в течение не более 3 месяцев, однако, предпочтительно использовать свежеприготовленный агар. При использовании не свежеприготовленного агара TGE, он повторно разжижается путем нагревания колб в кипящей воде, микроволновой печи или любым другим подходящим способом. Необходимо избегать перегрева и вынимать колбу сразу же, по достижении разжижения среды.

Затем жидкий агар TGE охладить до температуры примерно 45°C и разлить в чашки Петри; следить за тем, чтобы на поверхности не было пузырьков воздуха и неровностей. Поверхность затвердевшего агара должна быть как можно более ровной. В спорных случаях необходимо использовать свежеприготовленный агар.

Каждую чашку оставить сушиться без крышки при комнатной температуре в шкафу биобезопасности класса II в течение 20 минут. На поверхности агара не должно быть видимой жидкости (конденсата). Чашки закрыть и хранить в шкафу биобезопасности или в чистом, асептическом, закрытом пластиковом пакете и использовать в течение (24 ± 4) ч.

- Бактериальный посев

Бакпосев готовят следующим образом:

- За день до испытаний, 1 мл исходной суспензии Bacillus atrophaeus ATCC 9372 109 спор/мл, хранящейся в холодильнике, разбавляют 9 мл 96 %-ного этанола. Эту 10-кратно разведенную суспензию хранят в холодильнике до следующего дня. Полученную концентрацию проверяют путем подсчета жизнеспособных колоний с использованием стандартных микробиологических методов, т.е. последовательного разведения суспензии в пептонной воде и распределения 100 мкл по чашкам с агаром TGE диаметром 9 см.

- Выдержать чашки в инкубационном периоде при температуре (37 ± 2)°C в течение (16 – 24) часов. Колонии на чашке не должны быть конфлюэнтными.

- В день испытаний определяют концентрацию 10-кратно разбавленной суспензии Bacillus atrophaeus путем оценки чашек с бакпосевом. В зависимости от полученной концентрации суспензию разбавляют пептонной водой, до достижения конечной концентрации от 5,0× 103 до 1,5× 104 спор на мл.

Примечание - Может быть полезно повторить подсчет количества жизнеспособных колоний 10-кратно разбавленной суспензии в течение нескольких последующих дней.

- Порядок испытаний

  - Общие положения

Перед началом процедуры испытаний все лабораторные поверхности необходимо продезинфицировать спороцидом и высушить. Процедура должна проводиться в асептических условиях. Для подготовки чашек с агаровой средой рекомендуется использовать шкаф биобезопасности.

Примечание - Одна или две дополнительные чашки Петри необходимы, если при испытаниях также необходимо оценить уровень бактериального заражения на верхней стороне испытуемого образца и/или остаточное количество бактерий на донорском материале (см. Пункт 7 и Приложение D).

  - Подготовка чашек с агаровой средой, диаметром 14 см

    - Высушивание чашек

В день испытания проверить состояние 14-сантиметровых чашек с агаровой средой, не образовался ли конденсат на чашке и/или крышке. Если конденсат присутствует, снять крышки с 14-сантиметровых чашек с агаром, которые будут использоваться, и дать им просохнуть в шкафу биобезопасности, пока капли конденсата не испарятся. Перед закрытием крышек убедиться в отсутствии конденсата.

    - Измерение расстояния от поверхности агарового покрытия до края чашки

Для определения расстояния от поверхности агара до края чашки, снять крышку с одной чашки и измерить расстояние, поместив лезвие бритвы толщиной (0,10 ± 0,01) мм на поверхность агара и стальную линейку – на края поперек чашки (см. рис. 1). Измерить расстояние между линейкой и лезвием при помощи штангенциркуля/кронциркуля (см. рис. 1). Провести измерения расстояния в пяти точках поверхности. Полученное среднее значение расстояния должно составлять (3,0 ± 0,5) мм. Расстояние измеряется для каждой партии чашек, которые были наполнены агаром в одно время.

Примечание - Перед использованием острые края лезвия бритвы необходимо притупить.

Рисунок 1 — Измерение расстояния от поверхности агара до края чашки

  - Посев на донорский материал

Для бакпосева на донорский материал используют разбавленную суспензию Bacillus atrophaeus (см. п. 8), доведенную до концентрации (5,0 × 103) – (1,5 × 104) спор на мл с использованием пептонной воды.

Для подготовки и обращения с донорским материалом необходимо использовать стерильные перчатки. Перчатки менять после каждого этапа описанных ниже процедур, во избежание переноса бактериальных спор.

а) Открыть стерилизованный пакет, содержащий донорский материал, в асептических условиях. Разместить донорский материал, не отделяя пленку от бумажной подложки материала-носителя, на продезинфицированную поверхность (см. рис. 2) бумажной стороной вниз, и полиуретановой пленкой, на которую будут высеваться бактерии, обращенной вверх. При помощи нестирающегося маркера обвести область нанесения бакпосева на донорский материал, соответствующую размеру окружности агаровой пластины.

При помощи микропипетки объемом 1,0 мл, равномерно распределить 1 мл суспензии Bacillus atrophaeus по этой области. Разравнять нанесенную суспензию при помощи скребка (5.16). Разравнивание не означает немедленного образования пленки, но приведет к образованию небольших капель по всей поверхности (см. рис. 2).

По завершении высевания на донорский материал оставшуюся суспензию сразу же помещают на лед.

б) Просушить донорский материал в инкубаторе при температуре 56°C в течение примерно 30 мин до полного высыхания, при этом каждые 2 мин нанося на него суспензию Bacillus atrophaeus, чтобы обеспечить равномерное распределение (см. рисунок 2).

Примечания

1 При открывании инкубатора каждые 2 минуты температура 56 °C во время просушивания будет немного снижаться. Это позволит получить равномерное распределение спор и поддерживать температуру в инкубаторе не выше 56°C.

2 Во избежание потери спор, между каждым этапом нанесения суспензии (каждые 2 минуты) скребок можно размещать на ручке в таком положении, чтобы часть скребка, соприкасавшаяся со спорами, смотрела вверх. При этом, необходимо исключить контакт этой части скребка с любой поверхностью, на которую могут переместиться споры (например, дно стакана/мензурки).

Донор необходимо использовать сразу же после просушивания.

  - Испытательный материал

Размер образца для испытаний составляет ~25 см × 25 см или приблизительно 25 см в диаметре. Каждый испытательный образец упаковывается в индивидуальную упаковку и стерилизуется, например, паром или окисью этилена, в соответствии с рекомендациями поставщика. В случае, если нарезка нестерилизованных материалов, их подготовка и испытания осуществляются в испытательной лаборатории, в протоколе испытаний необходимо указать, были ли образцы стерилизованы перед испытанием, и если стерилизованы, то использованный метод стерилизации. Изготовитель материала должен указать, какая сторона материала подлежит контакту с зараженным донорским материалом. Если таких сведений нет на этикетке или в инструкции по применению (IFU), то испытания проводят на той стороне одежды/белья, которая является ее внешней поверхностью (т.е. стороной, которая не соприкасается с надевшим ее лицом/пациентом).

Испытание проводят на 5-ти образцах для испытаний, каждый из которых 5 раз приводят в соприкосновение с новыми чашками с агаровой средой диаметром 14 см продолжительностью по 15 минут каждое.

Примечания

1 Тканые материалы чаще всего стерилизуют 4 мин при температуре (134   0+3) °C. Нетканые материалы обычно стерилизуют окисью этилена. Во многих странах применение окиси этилена (ETO) запрещено.

2 Для проведения испытаний предпочтительно приобретать материалы, представляющие конечную продукцию, прошедшую стерилизацию.

  - Подготовка сборки всех материалов для проведения испытаний

При помощи стерилизованных щипцов (или эквивалентного инструмента) частично отделить полиуретановую пленку донорского материала от бумажной подложки, с одной или двух краев отрезка. Донорский материал с полиуретановой пленкой, все еще не отделенной от бумажной подложки, положить на испытательный образец ткани содержащей бакпосев стороной вниз. Зафиксировать полиуретановую пленку на испытательном образце, удерживая пленку за один или два края. Осторожно полностью отделить бумажную подложку от пленки и утилизировать. В завершение сборки поместить поверх полиуретановой пленки донорского материала пленку-покрытие (HDPE-пленку) (см. рис. 2)

Примечание - Разравнивание при помощи скребка, проводимое в определенные интервалы времени в процессе высушивания при температуре 56 °C, позволяет обеспечить равномерное распределение спор.

а) Суспензия спор, распределенная по отмеченной области нанесения бакпосева на пленке донорского материала в виде капель

б) Частичное отделение полиуретановой пленки от бумажной подложки донорского материала по одному или двум краям при помощи стерилизованных щипцов

Примечание - Удаление бумажной подложки с задней стороны донорского материала

в) Высушенный донорский материал размещен на испытательном образце засеянной спорами стороной вниз

Рисунок 2 — Бакпосев на донорский материал и соединение всех материалов для проведения испытаний

  - Процедура испытаний

Перед началом подготовки к испытаниям необходимо не реже одного раза в день контролировать измерение силы воздействия «пальца» на материалы (3,00 ± 0,05) Н и, при необходимости, производить настройку (см. рис. В.3).

Поместить чашку с агаром №1 вместе с крышкой на вращающийся диск. Из двух металлических колец конусообразной формы [см. рис. 3 а) и рис. В.2] взять внутреннее кольцо и положить его на продезинфицированную рабочую поверхность, в центр кольца поместить стерильный цилиндрический предмет.

Собранные вместе материалы испытательный образец-донорский материал-покрывающая пленка HDPE [см. 9.5, рис. 3 b) и рис. 3 c)] положить на цилиндрический предмет, чтобы испытательный образец был размещен снизу, а покрывающая пленка HDPE - сверху. Тщательно отцентрировать отмеченную маркером область по центру кольца. Положить внешнее кольцо сверху на собранные материалы, вокруг окружности внутреннего кольца, и плотно надавить на внешнее кольцо, чтобы все три материала плотно прикрепились друг к другу и надежно зафиксировались между двумя кольцами [см. рис. 3 d)]. С чашки с агаровой средой снять крышку и, слегка ослабив натяжение материалов, поместить кольца с материалами на агаровую чашку на вращающемся диске. Стальные кольца должны свободно свисать от краев чашки [см. рис. 3 е)].

Примечание 1 - Поскольку высота цилиндрического объекта, размещенного в центре внутреннего кольца, больше высоты самого кольца, собранные внутри кольца материалы будут слегка провисать, когда кольца будут сняты с цилиндрического объекта.

| а) Металлические конические кольца и стерильный цилиндрический предмет | б) Образец материала размещенный на металлическом кольце и цилиндрическом предмете |
| --- | --- |
| в) собранные вместе материалы образец-донор-пленка HDPE размещенные на металлическом кольце и цилиндрическом предмете | г) Собранные материалы образец-донор-HDPE, закреплены между двумя кольцами |
| д) Собранные материалы образец-донор-HDPE, закрепленные между двумя кольцами, размещены над чашкой Петри на вращающемся диске, и стальной «палец» прижимает материалы к заполненному краю чашки Петри |  |

Рисунок 3 — Подготовка испытательного образца и собранных материалов

Прижать «палец» к собранным материалам так, чтобы он входил внутрь заполненного края чашки. Испытательный образец должен соприкасаться с агаровой поверхностью. Запустить процесс испытания, как описано выше, с приложением силы воздействия «пальца» 3 Н на 15 минут.

Скорость вращения на диске составляет (60 ± 1) об/мин. По истечении 15 минут немедленно снять кольца с собранными материалами для испытаний и положить их на продезинфицированную поверхность. Убрать чашку №1 с вращательного диска и плотно закрыть крышкой. Сразу же поместить чашку №2 на вращательный диск, а на нее - кольца с материалами, прижать «палец» к собранным материалам непосредственно внутрь заполненного края и провести испытание в течение 15 минут.

Повторить процедуру на одном и том же собранном испытательном образце, используя в общей сложности 5 разных чашек с агаровой средой.

Высушить чашки с агаровой средой в течение около 10 мин на чистой поверхности, предпочтительно под ламинарным потоком воздуха, и выдержать их под инкубацией с закрытыми крышками в течение (16-24) ч при температуре (37 ± 2) ° C, до тех пор, когда можно будет произвести точный подсчет количества бактерий вследствие их роста, но при этом колонии в чашке не достигнут конфлюэнтности.

Повторить процедуру с оставшимися испытательными образцами №2-5, используя свежеприготовленный донорский материал для каждого образца. Испытательный аппарат, включая «палец», кольца и рабочие поверхности между каждым циклом испытаний необходимо дезинфицировать спорицидным средством.

Примечание 2 - Если необходимо оценить уровень бактериального загрязнения, оставшегося на верхней стороне испытательного образца и остаточного их количества на донорском материале, например, в исследовательских целях и/или при разработке новых материалов, применяется процедура, приведенная в Приложении D.

  - Контрольные экземпляры чашек

    - Контроль окружающей среды

В процессе высушивания донорского материала поместить чашку с агаровой средой, диаметром 9 см, содержащую агар TGE, без крышки, в инкубатор при температуре 56 °C.

При проведении испытаний поместить чашку с агаровой средой, диаметром 9 см, содержащую агар TGE, без крышки, на испытательный аппарат (см. Рисунок 3) и оставить там в течение всего цикла испытаний на одном образце.

Цикл испытаний на одном испытательном образце считается завершенным после того, как образец снимается с поверхности чашки с агаровой средой № 5.

Выдержать чашки в инкубаторе при температуре (37 ± 2) °C в течение (16 – 24) часов. Если видимые колонии бактерий отсутствуют, повторить процесс инкубации чашек при температуре (37 ± 2) °C в течение (16-24) часов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться более 24 часов, чтобы сформировались видимые колонии спор.

Количество колоний на контрольных экземплярах чашек должно составлять <4 для контроля высушивания донорского материала, и <25 – для контроля процесса/цикла испытания.

    - Бактериальная концентрация

Подсчет количества жизнеспособных бактерий осуществляют с использованием стандартных микробиологических методов на посевном материале, размещенном на льду, т.е. проводят последовательное разбавление суспензии пептонной водой и наносят 100 мкл на чашки с агаром TGE диаметром 9 см. Суспензия разбавляется в достаточной степени, чтобы обеспечить точный подсчет колоний на финальной стадии.

Выдержать чашки в инкубаторе при температуре (37 ± 2) ° C в течение (16-24) ч, до тех пор, когда можно будет произвести точный подсчет количества бактерий вследствие их роста, но при этом колонии в чашке не достигнут конфлюэнтности.

Определить не менее чем на трех экземплярах значение концентрации бактерий "I" для посева на донорский материал, выраженное как количество колоний в 1 мл суспензии бакпосева.

- Оценка

10.1 Необходимые условия для получения пригодного результата испытаний

- Значение проникания бактерий во влажной среде P(%) в стандартный образец должно определяться на регулярной основе и документироваться в соответствии с cистемой менеджмента качества, в рамках которой обосновывается частота испытаний.

- Полученное значение проникания бактерий во влажной среде P(%) в стандартный образец не должно выходить за установленные пределы диапазона от 0,64 % до 3,04 %.

- Требования к оборудованию:

- Скорость вращения чашки с агаровой средой (60 ± 1) об/мин;

- Скорость вращения эксцентриковой шайбы, приводящей в движение рычаг                      (5,6 ± 0,1) об/мин;

- Съемный стальной «палец» с полусферическим полированным наконечником радиусом 11 мм;

- Сила воздействия стального «пальца» на материалы (3,00 ± 0,05) Н, регулируется при помощи скользящей гири.

- Расстояние от поверхности агара до края чашки Петри составляет (3,0 ± 0,5) мм, определяется для каждой партии чашек, которые были наполнены агаром в одно время.

- Концентрация бакпосева от 5,0 × 103 до 1,5 × 104 спор на мл.

- Максимальное определяемое количество колоний на чашке с агаровой средой диаметром 14 см, составляет 760 колоний.

- Если невозможно произвести подсчет колоний на любой одной из 5-ти чашек, на которых проводилось испытание, это делает невозможным определение процента проникания Р(%).

Для материалов, по испытаниям которых на чашках с агаровой средой выявлен чрезмерный рост >760 колоний, бактериальную нагрузку следует снижать до тех пор, пока количество колоний не составит <760 колоний, с наименьшим значением концентрации бактерий на единицу объема суспензии 5000 спор на мл.

Для материалов по испытаниям которых на чашках с агаровой средой все еще наблюдается чрезмерный рост >760 колоний, настоящий метод испытаний неприменим, поскольку нарушено допустимое соотношение значения бактериальной концентрации на единицу объема к количеству бактерий прошедших через защитные свойства испытательного материала.

Примечания

1 Чрезмерный рост бактерий на чашках с агаровой средой может свидетельствовать о низких характеристиках защитных свойств материала.

2 Полученные в ходе испытаний недостоверные результаты могут быть  отражены в протоколе только в информационных целях, в особенности при рассмотрении предпосылок получения отрицательного результата испытаний.

  - Определение количества колоний Bacillus atrophaeus

Произвести подсчет количества колоний Bacillus atrophaeus на каждой чашке с агаровой средой. Не учитывать количество колоний в зоне радиусом 15 мм вокруг центра чашки. Не учитывать чашки с чрезмерным ростом колоний и множеством конфлюэнтных колоний, неподдающихся подсчету (см. 10.1). Подсчет может проводиться визуально или при помощи автоматического счетчика колоний при условии, что установлена корреляция между результатами визуального и автоматического счета.

- Выражение результатов

Вычислить процент проникания в трех значащих цифрах для каждого испытуемого образца, Pn, используя Формулу (1) :

Pn%=S×100I                                                                                                                                      (1)

где

| п | P - процент проникания для каждого испытательного образца n ; |
| --- | --- |
| С | S - общее количество колоний в 5 чашках, без учета зоны в центральной части чашки радиусом 15 мм; |
| я | I – бактериальная концентрация спор Bacillus atrophaeus на донорском материале, определяемая как количество бактерий в 1 мл бакпосева, как определено в 9.7.2 |

Вычислить среднее значение процента проникания Р (%) на всех 5 образцах.

Примечание - Проникание 1 споры и бактериальная концентрация 15 000 спор на донорском материале дают в результате значение процента проникания равное 0,0067 %. Результат записывается в виде 0,01 %.

Пример - представление результата значения процента проникания в трех значащих цифрах: 12,1 % , 1,21 %, 0,12 %, 0,01 %

- Точность/прецизионность результата измерений

  - Стандартный образец

Показатели точности результатов измерений по данному методу определялись путем анализа стандартного образца из тканого материала.

| Среднее значение | 1,84 Р (%) |
| --- | --- |
| Стандартное отклонение | 0,60 P (%) |
| Доверительный интервал для коэффициента надежности 95,4 % | 0,64 к 3,04 Р (%) |
| Количество измерений N | 35 |

  - Образец материала

Показатели точности измерений были определены с использованием стандартного образца из тканого материала и четырех коммерчески доступных материалов, из которых 2 - тканых и 2 - нетканых.

В результате исследования для каждого материала получены разные значения процента проникания бактерий во влажной среде (P (%)) с разными показателями точности, что дает основания полагать, что пять испытанных образцов материалов не считаются репрезентативными для материалов, представленных в настоящее время на рынке.

По этой причине, вследствие различных уровней P (%) и соответствующих различных уровней показателей точности, на основе имеющихся данных невозможно сделать реалистичные и единообразные выводы о точности измерений для настоящего метода, с охватом всех видов материалов (см. Приложение F).

В настоящее время проводятся исследования по дальнейшему улучшению значений воспроизводимости данного метода испытаний

- Протокол испытаний

Протокол испытаний в обязательном порядке содержит следующую информацию:

- Ссылка на настоящий стандарт, ISO 22610:2018;

- все данные для полной идентификации образца для испытаний;

- результаты наблюдения за рабочими характеристиками оборудования в соответствии с Приложением С ;

- условия испытаний; температура и влажность;

- расстояние от поверхности агара до края чашки Петри;

- индивидуальное количество колоний на каждой из чашек;

- процент проникания для каждого отдельного образца для испытаний;

- среднее значение процента проникания Р (%) для всех 5-ти образцов;

- номер штамма;

- концентрация бакпосева;

- сведения о любых отклонениях от метода испытаний, установленного в настоящем документе, которые должны быть обоснованы.

## Приложение А

(обязательное)

## Питательная среда

  - Агар TGE (TGEA)

| Экстракт говядины | 3 г |
| --- | --- |
| Триптон | 5 г |
| Декстроза | 1 г |
| Агар | 15 грамм |
| Дистиллированная вода | добавить до получения конечного объема 1 000 мл |

Развести сухие ингредиенты в воде и нагреть, помешивая, до растворения и смешивания всех ингредиентов. Стерилизовать при температуре (121   0+3) оС в течение 15 минут, тщательно перемешать и разлить по блюдцам.

После стерилизации рН должен составлять 7,0 ± 0,25. Если рН среды после стерилизации выходит за установленные пределы диапазона измерений, полученную среду уничтожить и использовать или приготовить новую порцию.

Допускается применение коммерчески изготовленной питательной среды из агара TGE, подходящей по характеристикам. Готовая продукция агара TGE может различаться по качеству. Использование Агара TGE низкого качества может привести к появлению на поверхности чашек Петри трещин, ямок или углублений после проведения испытаний.

  - Пептонная вода

| Пептон | 10 г |
| --- | --- |
| Хлорид натрия | 5 г |
| Полисорбат 80 | 1 г |
| Дистиллированная вода | добавить до получения конечного объема 1 000 мл |

Развести сухие ингредиенты в воде и нагревать, помешивая, до растворения и смешивания всех ингредиентов. Стерилизовать при температуре (121   0+3) оС в течение 15 минут

## Приложение B

(обязательное)

Испытательное оборудование

| 1 | 1 - Противовес |
| --- | --- |
| 2 | 2 - Балансирующий рычаг с «Пальцем» |
| 3 | 3 - Петля для пружинного баланса /динамометра |
| 4 | 4 - «Палец» из нержавеющей стали |
| 5 | 5 - Эксцентриковая шайба |
| 6 | 6 - Вращательный диск |
| 7 | 7 - Электронный таймер |
| 8 | 8 - шарикоподшипники |

Рисунок B.1 — Испытательный аппарат

Стальные кольца конической формы (см. Рисунок B.2 ) с общей массой (800 ± 1) г для фиксации собранных материалов.

Размеры в миллиметрах

    - Внутреннее кольцо

    - Внешнее кольцо

Рисунок B.2 — Стальные кольца коническойформы для фиксации собранных материалов

Перед началом подготовки к испытаниям необходимо не реже одного раза в день контролировать измерение силы воздействия «пальца» на материалы (3,00 ± 0,05) Н и, при необходимости, производить регулировку.

Сила воздействия стального «пальца» на материалы измеряется при помощи динамометра, прикрепленного к рычагу, или весов, установленных на поворотном диске. При необходимости отрегулировать значение силы, переместив гирьку на рычаге (см. рисунок B.3).

Рисунок В.3 — Регулировка силы воздействия «Пальца» на агаровую поверхность

## Приложение С

(обязательное)

## Мониторинг эффективности оборудования и лаборатории

  - Общие положения

Для оценки эффективности работы лаборатории используются два приведенных ниже метода. Необходимо вести записи, отражающие программу мониторинга эффективности и дату последней оценки.

  - Мониторинг оборудования

Подготовить сборку материалов для испытаний, состоящую из одного листа белой бумаги, одного листа копировальной бумаги и одного листа пленки HDPE, с использованием стальных колец, как указано в Приложении В. Поместить чашку Петри с диаметром днища 14 см вверх дном на поворотный диск, сверху на нее положить собранное кольцо с материалами, как описано в 9.6. Приложить «палец» к поверхности покрывающей пленки HDPE и запустить устройство на 15 минут. После испытания извлечь белую бумагу и убедиться, что «палец» оставил ровный контактный рисунок по всей поверхности, соответствующей окружности чашки.

  - Мониторинг лаборатории

Точность результатов измерений, получаемых в лаборатории, оценивается с использованием стандартного образца, указанного в 5.12, и метода испытаний, установленного в настоящем документе. Периодичность оценок определяется в соответствии с ISO/IEC 17025. Это позволит проверить точность и отклонения от точности измерений, производимых внутри лаборатории собственными операторами. Невозможно будет получить какую-либо информацию о широком применении данного метода без проведения в дальнейшем межлабораторных сравнительных испытаний. Стандартный материал должен быть упакован в стерилизационный пакет, соответствующий требованиям ISO 11607-1, и стерилизован влажным теплом при температуре (134   0+2) °C в течение (4-5) мин , в соответствии с ISO 17665-1.

## Приложение D

(информационное)

## Оценка бактериального загрязнения верхней стороны образца для испытаний и остаточного количества бактерий на донорском материале

  - Общие положения

Цель установленного в настоящем стандарте метода - определить проникание бактерий во влажной среде, с выражением результата в виде процента от количества бактерий, перенесенных на донорском материала. Если, например, для исследовательских целей и/или разработки нового материала, есть необходимость оценить количество бактерий, оставшихся на верхней стороне испытательного образца, и остаточного количества бактерий на донорском материале после испытаний, следует применить нижеприведенную процедуру.

  - Подготовка дополнительных чашек Петри

Если после проведения пяти последовательных испытаний на испытательном образце нужно провести дополнительные испытания для оценки количества бактерий, оставшихся на верхней стороне испытательного образца, и остаточного количества бактерий на донорском материале после испытаний (см. 9.6), необходимо подготовить 2 дополнительные чашки Петри диаметром 14 см для одного полного цикла испытаний.

  - Процедура

- Извлечь собранные материалы из испытательной установки, асептически извлечь донорский материал, поместить его в пустую стерильную чашку Петри для определения остаточного количества бактерий на донорском материале.

- Перевернуть испытательный образец и положить его верхней стороной вниз на внутреннее стальное кольцо, накрыть его новым отрезком пленки HDPE и закрепить материалы между стальными кольцами.

- Провести процедуру испытания в течение 15 мин, как описано выше, используя чашку с агаровой средой №6.

- Извлечь собранные материалы из испытательной установки, вытащить испытательный образец и поместить донорский материал стороной, содержащей бакпосев, вниз, на внутреннее кольцо, накрыть донорский материал пленкой HDPE и закрепить материалы между стальными кольцами.

- Провести процедуру испытания в течение 15 мин, как описано выше, используя чашку с агаровой средой №7.

f) Высушить чашки с агаром в течение 10 мин на чистой поверхности, предпочтительно под ламинарным потоком воздуха, и выдержать их в инкубаторе с закрытыми крышками в течение 16-24 ч при (37 ± 2) °C, до тех пор, когда можно будет произвести точный подсчет количества бактерий вследствие их роста, но при этом колонии в чашке не достигнут конфлюэнтности.

g) Повторить процедуру с оставшимися четырьмя испытательными образцами.

Испытательное устройство, включая «палец», кольца и рабочие поверхности, должны обрабатываться спорицидным средством между каждым этапом испытаний.

## Приложение Е

(информационное)

Передача инфекционных агентов во время инвазивных хирургических вмешательств

Испытание на проникание бактерий во влажной среде, приведенное в настоящем стандарте, позволяет определить характеристику стойкости материала к прониканию бактерий с сухой поверхности, подвергая материал совместному воздействию трения, давления и увлажнения. Давление и механическое трение предназначены для имитации давления, которое может возникать во время хирургических и других инвазивных процедур, например, от локтя хирурга во время процедуры. Благодаря совместному воздействию давления и трения жидкость поднимается вверх от агаровой поверхности, и бактерии могут проникать от донорского материала сквозь испытательный образец вниз до поверхности агаровой среды.

Передача инфекционных агентов во время инвазивных хирургических вмешательств может происходить несколькими способами.

— Хирургическое белье (покрывала), в том числе предназначенные для использования в качестве стерильного поля, и хирургические халаты используются для минимизации распространения инфекционных агентов в операционные раны пациентов и из них, тем самым помогая предотвратить послеоперационные раневые инфекции.

Требования к различным хирургическим покрытиям, предназначенным для пациентов, медицинского персонала и оборудования, зависят, например, от типа и продолжительности процедуры, степени влажности операционного поля, степени механической нагрузки на материалы и восприимчивости организма пациента к инфекциям.

Хирургические халаты используются для сведения к минимуму передачи инфекционных агентов между пациентами и медицинским персоналом во время хирургических и других инвазивных процедур. Таким образом, хирургические халаты способствуют поддержанию клинических условий и безопасности пациентов, а также безопасности и здоровью пользователей.

Использование хирургических халатов, устойчивых к прониканию жидкостей, также может снизить для операционного персонала риск проникновения инфекционных агентов, переносимых с кровью или телесными жидкостями.

Та сторона материала, которая предназначена для соприкосновения с источником заражения/зараженным донором, зависит от целевого назначения продукции и должна быть четко указана изготовителем.

## Приложение F

(информационное)

## Точность(прецизионность) метода испытаний на определение характеристик стойкости к прониканию бактерий во влажной среде

Четыре лаборатории приняли участие в оценивании точности и проанализировали 5 образцов медицинских халатов, три тканых, из которых один был стандартным образцом, и два нетканых материала. На каждом материале были проведены пятикратные испытания, в результате чего было получено 100 наблюдений о результатах измерений процента проникания бактерий во влажной среде, P(%).

В результате исследования для каждого материала получены разные значения процента проникания бактерий во влажной среде (P (%)) с разными показателями точности, что дает основания полагать, что пять испытанных образцов материалов не считаются репрезентативными для материалов, представленных в настоящее время на рынке.

По этой причине, вследствие различных уровней P (%) и соответствующих различных уровней показателей точности, на основе имеющихся данных невозможно сделать реалистичные и единообразные выводы о точности измерений для настоящего метода, с охватом всех видов материалов.

Все данные (n = 100) были объединены и проанализированы на предмет различий в отношении процентной доли проникания бактерий во влажной среде (WBP) (см. Таблицу F.1, Таблицу F.2 и рисунок F.1), где WBP был разделен на блоки (от 0 % до <1 %, от 1 % до <2 %, от 2 % до <4 %, от 4 % до <8%, ≥8 %)

Таблица F.1 — Распределение измерительных данных для значения Р( %) по классам

| Диапазон Р (%) | Население н | Среднее значение | Стандартное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 к <1 | 19 | 0,387 | 0,281 |
| 1 к <2 | 18 | 1,56 | 0,313 |
| 2 к <4 | 25 | 2,94 | 0,623 |
| 4 к <8 | 17 | 5,62 | 1,27 |
| ≥8 | 21 | 16,4 | 4,54 |

Таблица F.2 — Коэффициент точности(прецизионности) для вычисления верхнего предела результата измерения процента проникания бактерий во влажной среде при доверительном интервале (ДИ) 99,7 %

| Класс | Диапазон значений проникания бактерий во влажной среде (WBP) Р (%) | Коэффициент точности(прецизионности) / Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | >0 к <2 | f = нет UL = 3,2 % а |
| 2 | 2 к <12 | f = 1,76 |
| 3 | 12 к <22 | f = 2,04 |
| 4 | от 22 до <32 | f = 2,33 |
| 5 | ≥32 | f = 3,46 |
| а Для среднего значения P(%) в диапазоне от >0 % до <2 % Верхний предел Р(%) считается равным 3,2 % (см. Приложение F). |  |  |

| X | X WBP % | измеренное стандартное отклонение |
| --- | --- | --- |
| Y | Y стандартное отклонение | ожидаемое стандартное отклонение |
|  |  | измеренное стандартное отклонение |

Рисунок F.1 — Стандартное отклонение метода испытаний WBP как функция Р (%)

Вследствие того факта, что интервал точности метода WBP увеличивается при более высоких процентах WBP, стандартное отклонение значительно увеличивается в абсолютном смысле при более высоких значениях WBP, как показано на рисунке F.1.

Для значений WPB, превышающих 2 P (%), стандартное отклонение не является постоянным, и не является линейной функцией с увеличением результатов процента WBP, но увеличивается с коэффициентом увеличения. Для определения верхнего предела значения P(%) при пятикратном измерении и доверительном интервале 99,7% (3 сигмы), увеличивающееся расчетное стандартное отклонение, σc, может быть представлено формулой:

σс=0,0077×x2+0,1483×x+0,0513

где

|  | σс расчетное стандартное отклонение, используемое для расчета верхнего предела (UL) на основе доверительного интервала 99,7 % (3 сигма); |
| --- | --- |
| x | x измеренное значение проникания Р (%). |

Для значений WPB ниже 2 P(%) расчет стандартного отклонения с использованием приведенной выше формулы неприменим. Для диапазона от 0 до 2 P (%) разброс относительно велик из-за сочетания низкого значения проникания и точности измерений. Небольшие абсолютные различия в (очень) низком диапазоне P (%) оказывают очень большое влияние на стандартное отклонение и, следовательно, на точность, что приводит к большому разбросу результатов. Для диапазона от 0 до 2 P(%) "коэффициент точности", f, в таблице 2 следует рассматривать как Верхний предел этого класса

Пример - Для среднего значения WBP 4,24 %, определенного в пятикратных испытаниях, рассчитанное стандартное отклонение, σc = 0,007 7 × 4,242 + 0,148 3 × 4,24 + 0,051 3 = 0,819 используется для определения верхнего предела с доверительным интервалом (ДИ) 99,7 %. Для определенного среднего значения WBP 4,24 % верхний предел для диапазона, в котором рассматривается истинное значение с доверительным пределом (CL) 99,7 %, составляет 4,24 + 3 × 0,819 = 6,70 %.

Примечание - нижний предел не учитывается, поскольку нижний предел может быть отрицательным и, что более важно, поскольку только верхний предел имеет значение в отношении спецификаций и/или требований.

Точность метода WPB, разделенная на 5 различных диапазонов, как показано в таблице 1, соответствует коэффициенту точности, который используется для вычисления UL. Среднее значение P(%) для всех 5 образцов может быть умножено на коэффициент точности, в результате чего P(%)-UL для CI 99,7 %. Относительно высокие верхние пределы могут быть объяснены тем фактом, что стандартное отклонение метода испытаний WBP значительно увеличивается с более высоким процентом WBP.

Расчет определения верхнего предела для диапазона, в котором истинное значение измеренного P(%) считается с доверительным интервалом (ДИ) 99,7 %:

- Рассчитайть средний процент проникновения P(%) для всех 5 образцов (см. Раздел 11)

- Выбрать соответствующий класс точности для среднего значения %-WBP и определить соответствующий коэффициент точности

- Вычислить верхний предел для диапазона, в котором истинное значение считается достоверным Пределом (CL) 99,7 % путем умножения среднего значения %-WBP на коэффициент точности, f.

- Рассчитанный верхний предел UL %- WPB - это значение, которое следует учитывать с учетом требований и/или технических спецификаций.

Пример расчета определения верхнего предела для определенного значения  % WBP

- Среднее значение %-WBP для 5 чашек составляет 13,6 P(%)

- Класс точности для значения P(%), равного 13,6, является классом номер 3

- Соответствующий коэффициент точности равен 2,04.

- Значение UL для диапазона, в котором истинное значение считается в пределах CL 99,7 %, составляет 13,6 × 2,04 = 27,7 %

Принимая во внимание точность упомянутого выше метода, рекомендуется провести повторное испытание. Количество повторных испытаний определяется в соответствии с требуемым уровнем точности, с учетом предполагаемого использования результатов испытаний, когда повторение означает проведение полной процедуры испытания. Для выполнения установленных требований, спецификаций и/или межлабораторных сравнительных испытаний рекомендуется оценивать результаты испытаний на основе метода уменьшения log10.

## Библиография

- ИСО 11135, Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинских изделий — Окись этилена — Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

[2] EN 12353 Chemical disinfectants and antiseptics — Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity (Химические дезинфицирующие средства и антисептики — Сохранение тест-организмов, используемых для определения бактерицидной, микобактерицидной, спорицидной и фунгицидной активности)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного/ европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального/ межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 11607-1:2006 + Amd.1:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 1. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems | IDT | ГОСТ ISO 11607:2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам |
| ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems | - | * |
| ISO/IEC 17025-2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | IDT | ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| ISO 17665-1- 2006, Sterilization of health care products— Moist heat— Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices | - | * |
| __________________ Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Для его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

МКС 13.340.10 IDT Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							      С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки НТД					             А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					         К. Саттыбаева

На стадии разработки Изменение 1 к ISO 11607-1:2019. На дату опубликования настоящего стандарта находится на этапе разработки ISO 11607-1:2019/CD AMD 1

Будет заменен ISO 17665, который на дату опубликования настоящего стандарта находится на этапе разработки ISO/CD 17665 Sterilization of health care products — Moist heat — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинских изделий — Влажное тепло —Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

Суспензию спор в спиртовом растворе можно приобрести в SIMICON Gmbh – Мюнхен. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего Международного стандарта и не означает одобрение ISO данного продукта

Подходящий донорский материал можно приобрести в Gerlinger Industries GmbH, Шварцхаммермюле, D-08491 Нетцшкау, Германия (ссылка: 4220 М или 4220). Материал также можно заказать у Schuett-biotec GmbH, Рудольф-Виссель-ул. 13, D-37079 Геттинген в составе комплекта для испытаний. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего Международного стандарта и не означает одобрение ISO данного продукта.

Подходящую покрывающую пленку можно приобрести, например, в Mo Industri AB, Stråkenvägen 3, SE-56576 Bottnaryd, Швеция (ссылка: 1623-001). Материал также можно приобрести у schuett-biotec GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 13,

D-37079 Геттинген в составе комплекта для испытаний. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого Международного стандарта и не означает одобрения ISO данного продукта.

Доступно в Rotecno AG, Via Vite 3, CH-6855 Стабио, Швейцария. Материал также можно заказать в schuett-biotec GmbH, ул. Рудольфа Висселя, 13, D-37079 Геттинген. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего Международного стандарта и не является одобрением ISO данного продукта

Доступно в schuett-biotec GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 13, D-37079 Геттинген, Германия. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего Международного стандарта и не является одобрением ISO данного продукта.