Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 2

КРОВОПРОВОДЯЩИЙ КОНТУР ДОЛЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОВ, ГЕМОДИАФИЛЬТРОВ И ГЕМОФИЛЬТРОВ

СТ РК ISO 8637-2

(ISO 8637-2:2018 Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту  ISO 8637-2:2018 Extracorporeal systems for blood purification — Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 2. Кровопроводящий контур доля гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров).

Международный стандарт ISO 8637-2:2018 разработан подкомитетом SC 2 «Имплантанты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы» техническиого комитета ISO/TC 150 «Имплантанты в хирургии».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылка, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном 
приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий стандарт распространяется на экстракорпоральную кровопроводящую магистраль, производимую для однократного применения и предназначенную для использования в гемодиализаторах, гемодиафильтрах, гемофильтрах и гемоконцентраторах. Приведенные в настоящем стандарте требования к экстракорпоральной кровопроводящей магистрали способствуют обеспечению ее безопасного и эффективного функционирования.

Установлено, что нецелесообразно указывать конструкционные материалы. Поэтому настоящий стандарт требует, чтобы материалы были испытаны и информация по методам этих испытаний и полученным результатам предоставлялась по запросу.

Размеры соединений, предназначенных для подключения эксракорпоральной кровопроводящей магистрали к гемодиализатору, гемодиафильтру или гемофильтру, были пересмотрены и было указано, что они обеспечивают совместимости с этими устройствами, как указано в ISO 8637-1. Конструкция и размеры были выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму риск утечки крови и попадания воздуха. Разрешены соединения с фиксированными или незатянутыми зажимным ободом.

Настоящий стандарт отражает консенсус врачей, производителей и других заинтересованных сторон относительно устройств, которые одобрены для клинического использования.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 2

КРОВОПРОВОДЯЩИЙ КОНТУР ДОЛЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОВ, ГЕМОДИАФИЛЬТРОВ И ГЕМОФИЛЬТРОВ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Предупреждение – Иные требования могут быть применимы к изделию(ям), входящим(и) в область применения настоящего стандарта.

Настоящий стандарт устанавливает требования к кровопроводящей магистрали для устройств, используемых в терапии экстракорпоральной фильтрации крови, в том числе помимо прочего в гемодиализе, гемодиафильтрации, гемофильтрации, и  (интегрированных и неинтегрированных) предохранительных устройств датчиков, предназначенных для использования в таких проводящих магистралях.

Настоящий стандарт не распространяется на следующее:

—	гемодиализаторы, гемодиафильтры или гемофильтры;

—	плазмафильтры;

—	гемоперфузионные устройства;

—	устройства сосудистого доступа;

—	перфузионные насосы;

—	мониторы измерения давления для экстракорпоральной проводящей магистрали;

—	устройства обнаружения воздуха;

—	системы приготовления, поддержания и контроля диализирующего раствора;

—	системы или оборудование, предназначенные(ое) для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации или гемоконцентрации.

Примечания

1 Требования к гемодиализаторам, гемодиафильтрам, гемофильтрам и гемоконцентраторам отражены в ISO 8637-1, а требования к плазмафильтрам отражены в ISO 8637-3.

2 Экстракорпоральные комплекты трубок для крови также можно использовать в других видах экстракорпоральной терапии, как, например гемоперфузия, плазмофильтрация и плазмоадсорбция.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

Проект, редакция 1

ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use — Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения — Требования и методы испытаний).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в рамках процесса менеджмента риска).

ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood  (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Выбор исследований для изделий, взаимодействующих с кровью).

ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices. Part 7. Ethylene oxide sterilization residuals (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации).

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices.  Part 11. Tests for systemic toxicity (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия).

ISO 80369-7:2016 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications. Part 7. Connectors for intravascular or hypodermic applications (Отводы (соединения) трубок малого диаметра для жидкостей и газов, применимых в сфере здравоохранения. Часть 7. Соединение для внутрисосудистого или подкожного применения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Ловушка воздуха (air capture chamber): Компонент, предназначенный для улавливания воздуха, который может обеспечить соблюдение требований 
к кровопроводящей магистрали или позволить проводить контроль давления.

Примечание – Ловушки воздуха также известны, как капельные камеры, отводы для улавливания газа или камеры венозной и артериальной крови.

3.2 Экстракорпоральная кровопроводящая магистраль (extracorporeal blood circuit): Трубки для крови и интегральные вспомогательные трубки, в том числе трубки для жидкости и инфузии, для подсоединения экстракорпоральной кровопроводящей магистрали к датчикам давления и встроенным элементам

Пример – (Встроенных элементов.) Ловушки воздуха и предохранительных устройств датчиков.

3.3 Линия жидкости (fluid pathway): Внутренние поверхности экстракорпоральной кровопроводящей магистрали (3.2)

3.4 Маркировка (labelling): Письменный, печатный, графический или электронный материал, который нанесен на медицинское изделие или на какую-либо тару или упаковку медицинского изделия или который сопровождает медицинское изделие и относится к идентификации, техническому описанию и использованию такого медицинского изделия, но за исключением грузовых документов.

3.5  Сегмент насоса (pump segment): Часть экстракорпоральной кровопроводящей магистрали (3.2), которая приводится в действие перфузионным насосом.

3.6 Предохранительное устройство датчика (transducer protector)

передающий давление стерильный барьер  (pressure-transmitting sterile barrier):

Компонент экстракорпоральной кровопроводящей магистрали (3.2), который предназначен для обеспечения межсоединения между экстракорпоральной кровопроводящей магистралью и аппаратом для гемодиализа, которое позволяет измерять на аппарате давление внутри экстракорпоральной кровопроводящей магистрали.

4 Требования

4.1 Биологическая безопасность

Детали устройства, которые предназначены для прямого или опосредованного контакта с кровью, проходят оценку на отсутствие биологических опасностей в соответствии с 5.2. Обращается внимание на необходимость установить существование в стране производства изделия и, если применимо, в странах реализации изделия национальных нормативов или национальных стандартов, которыми регулируется проведение испытаний на токсикологию и биосовместимость.

4.2 Стерильность

Все поверхности устройства, контактирующие с жидкостью, и сопрягающиеся поверхности всех соединений, встроенных в устройство, должны быть стерильными. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.3.

4.3 Апирогенность

Кровяная линия устройства должна быть апирогенной. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.4.

4.4 Механические характеристики

4.4.1 Структурная целостность

Устройство должно выдерживать положительное давление в 1,5 раза выше рекомендованного производителем значения максимального давления выше атмосферного давления и отрицательное давление не более 700 мм рт.ст. (93,3 кПа ниже атмосферного давления) или самое высокое доступное отрицательное давление при проведении испытания в соответствии с 5.5.1.

4.4.2 Соединения с гемодиализатором, гемодиафильтром или гемофильтром

За исключением случаев, когда гемодиализатор, гемодиафильтр или гемофильтр и экстракорпоральная кровопроводящая магистраль изготовлены в качестве встроенной системы, размеры соединений для гемодиализатора, гемодиафильтра или гемофильтра должны иметь значения, как указано на рисунке 1. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.5.2.

Соединения, выполненные из полужестких материалов, должны отвечать требованиям к эксплуатационным характеристикам, отраженным в ISO 80369-7.

4.4.3 Соединения с устройствами сосудистого доступа

За исключением случаев, когда экстракорпоральная кровопроводящая магистраль и устройство сосудистого доступа являются целостной системой, размеры соединений, предназначенных для соединения с устройствами сосудистого доступа, должны быть наружным 6 %  зажимным конусом (фитинг с фиксатором Люэра) (см. ISO 80369-7).

Соединения, выполненные из полужестких материалов, должны отвечать требованиям к эксплуатационным характеристикам, отраженным в ISO 80369-7. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.5.3.

4.4.4 Соединения с вспомогательными компонентами

Все части экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, предназначенные для использования вместе с неинтегральными вспомогательными компонентами, как, например, гепариновые линии, линии датчиков давления, линии введения лекарственного препарата и линии регулировки уровня заканчиваются в фитингах, которые отвечают требованиям к эксплуатационным характеристикам, отраженным в ISO 80369-7. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.5.4.

4.4.5 Цветное кодирование

Конец  артериального соединения с больным кодируется красным цветом, а конец венозного соединения с больным кодируется синим цветом. Кодирование отображается на видимом месте на расстоянии 100 мм от конца трубки. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.5.5.

Условные обозначения

| Символ | Название | Размеры | Допустимое отклонение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | угол резьбы | 15° |  |  |
| β | угол резьбы | 15° |  |  |
| γ | конусность размера | 6:100 |  |  |
| δ | резьба |  |  | Двухходовая резьба 8 мм |
| E | длина зоны конусности | 10 мм или более |  |  |
| Окончание рисунка 1 |  |  |  |  |
| S | диаметр контрконуса |  |  | Гнездовые контакт-детали, выполненные из мягких или полужестких материалов, не обязательно должны выполнять требования к размерам, но должны соблюдать функциональные требования. |
| V | диаметр сердцевины | 10,5 мм или менее |  |  |
| W | внутренний диаметр резьбы | 12,8 мм | −0,20 |  |
| X | длина резьбы | 4 мм или более |  |  |
| Y | ширина резьбы | 2,0 мм | ±0,10 |  |

Рисунок 1 — Размеры основных фитингов соединения экстракорпоральной кровопроводящей магистрали с отверстиями для крови в гемодиализаторе, гемодиафильтре или гемофильтре

4.4.6  Впускные отверстия

4.4.6.1  Впускные отверстия с иглами

Впускные отверстия с иглами не должны протекать при проведении испытания в соответствии с 5.5.6.1. Впускные отверстия должны быть сконструированы так, чтобы свести к минимуму риск полного прокола иглой трубки и причинения вреда.

4.4.6.2 Впускные отверстия без игл

Впускные отверстия без игл не должны протекать при проведении испытания в соответствии с 5.5.6.2.

4.4.7 Объем линии крови

Диапазон значений объема линии крови экстракорпоральных кровопроводящих магистралей должен быть указан производителем. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.5.7.

Примечание – Объем линии крови также известен, как объем заполнения.

4.4.8 Уровень заполнения ловушки воздуха

Рекомендованный объем заполнения ловушки воздуха должен быть отмечен на ловушке воздуха, если такой объем требуется для надлежащей работы определенной системы мониторинга. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.5.8.

4.4.9 Предохранительные устройства датчиков

4.4.9.1 Интегральные предохранительные устройства датчиков

Экстракорпоральные кровопроводящие магистрали, поставляемые вместе с интегральными предохранительными устройствами датчиков, должны быть в состоянии предотвратить перекрестное загрязнение. Предохранительное устройство датчика должно быть в состоянии обеспечивать надежное соединение  без течи с аппаратом гемодиализа в условиях давления, которое в 1,5 раза выше максимального значения давления, рекомендованного производителем для устройства. Со стороны аппарата предохранительное устройство датчика должно быть прозрачное, что обеспечивает возможность визуального обнаружения загрязнения крови во время использования. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с 5.5.9.

4.4.9.2  Неинтегральные предохранительные устройства датчиков

Если соединения не поставляются в качестве интегрального компонента экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, должны быть предусмотрены соединения, которые позволяют использовать предохранительное устройство датчика для предотвращения перекрестного загрязнения. Предохранительное устройство датчика должно быть в состоянии обеспечивать надежное соединение  без течи с аппаратом гемодиализа в условиях давления, которое в 1,5 раза выше максимального значения давления, рекомендованного производителем для устройства. Со стороны аппарата предохранительное устройство датчика должно быть прозрачное, что обеспечивает возможность визуального обнаружения загрязнения крови во время использования. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с 5.5.9.

4.4.10 Динамика потока в линии крови

Экстракорпоральные линии крови должны быть сконструированы так, чтобы свести к минимуму вредное воздействие на компоненты крови. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.5.10.

4.4.11 Рабочие характеристики сегмента насоса

Эксплуатационные характеристики сегмента насоса оцениваются по всему диапазону значений давления на входе (обычно от 0 мм рт. ст. до − 250 рт. ст.).

Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.5.11.

4.5 Срок годности

Если указан срок годности, его необходимо проверить и подтвердить. Испытания стабильности методом «ускоренного старения» приемлемы в случае отсутствия интерактивных данных отсутствуют. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.6.

4.6 Соответствие трубок требованиям

Трубки для крови должны зажиматься зажимом венозной линии системы (систем) подачи диализа, с которой предусматривается использование экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, как указано в маркировке для трубок для крови. Соответствие данному требованию подтверждается  в соответствии с  5.7.

5 Методы испытаний

5.1 Общие положения

Рабочие характеристики, указанные в разделе 4, определяют до начала реализации нового вида устройства и они проходят повторную оценку после изменений в устройстве, которые могли изменить его эксплуатационные характеристики.

Образец устройств выбирают наугад из партии производителя и на нем проводят все применимые шаги по контролю качества, а также стерилизацию, если применимо. Их подготавливают в соответствии с рекомендациями производителя, как если бы они использовались для клинической процедуры.

Измерения проводят in vitro при температуре (37 ± 1) °C. В случае, когда взаимоотношение между переменными нелинейное, проводят достаточные определения с тем, чтобы обеспечить интерполирование между частными значениями. Методики измерения, приведенные в настоящем документе, являются эталонными испытаниями. Могут использоваться и другие методы испытаний при условии, что они прошли валидацию, по результатам которой установлено, что они точные и воспроизводимые.

Отраженные системы испытаний не указывают все необходимые подробные данные практичного испытательного аппарата. В конструктивном исполнении и конструкции фактических систем для проведения испытаний и создания фактических систем для проведения испытаний также учитываются многие факторы, обуславливающие погрешности измерений, в том числе помимо прочего погрешности измерения давления из-за влияния высоты статического давления и снижения динамического давления; времени стабилизации параметра; неконтролируемых изменений температуры при непостоянных значениях скорости подачи; pH; разложения исследуемых веществ под воздействием тепла, света и времени; дегазирования испытательных жидкостей; захваченного воздуха; и загрязнения системы инородным веществом, водорослями и бактериями.

5.2 Биологическая безопасность

Оценку биологической безопасности устройств, которые предназначены для прямого или опосредованного контакта с кровью больного, проводят на образцах каждого нового вида устройства до начала его реализации или после внесения какого-либо изменения в материалы конструкции такого вида устройства или какого-либо изменения в способ стерилизации. Испытания проводят в соответствии с ISO 10993-1, ISO 10993-4 или ISO 10993-7, в зависимости от того, что применимо.

5.3 Стерильность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.2  подтверждается при проверке записей по устройству с целью продемонстрировать, что устройство прошло прошедший валидацию процесс стерилизации.

5.4 Апирогенность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.3, подтверждается в соответствии с ISO 10993-11.

5.5 Механические характеристики

5.5.1 Структурная целостность

5.5.1.1 Положительное давление

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.1 (положительное давление), определяют при проведении следующих испытаний.

a)	Устройство заполняют водой при температуре (37 ± 1)°C. Все соединения закрывают соответствующими крышками.  Применяют положительное давление воздуха в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения. Давление поддерживают в течение не менее 10 минут и затем проверяют на наличие видимых признаков течи.

b)	Все отверстия закрывают соответствующими крышками. Устройство погружают в воду при температуре (37 ± 1)°C. Просвет устройства подвергают воздействию давления в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения. Давление поддерживают в течение не менее 10 минут и затем проверяют на наличие видимых признаков течи.

5.5.1.2 Отрицательное давление

Соответствие требованиям, отраженным  в 4.4.1 (отрицательное давление), определяют при проведении следующих испытаний.

a)	Все отверстия закрывают соответствующими крышками. Устройство погружают в воду при температуре (37 ± 1)°C. Устройство подвергают воздействию давления ниже атмосферного в 1,5 раза ниже рекомендованного производителем максимального значения отрицательного давления или на уровне 700 мм рт.ст. 
(93,3 кПа ниже атмосферного давления) или самого высокого доступного отрицательного давления в случае возвышенности. Давление поддерживают в течение не менее 10 минут и затем проверяют на наличие видимых признаков течи.

b)	Устройство заполняют водой при температуре (37 ± 1)°C. Все отверстия закрывают соответствующими крышками. Просвет устройства подвергают воздействию давления ниже атмосферного в 1,5 раза ниже рекомендованного производителем максимального значения отрицательного давления или на уровне 
700 мм рт.ст. (93,3 кПа ниже атмосферного давления) или самого высокого доступного отрицательного давления в случае возвышенности. Давление поддерживают в течение не менее 10 минут и затем проверяют на наличие видимых признаков течи.

5.5.2 Соединения с гемодиализатором, гемодиафильтром или гемофильтром

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.2, определяют при помощи проверки (см. рисунки 1, 2 и 3).

5.5.3 Соединение с устройством сосудистого доступа

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.3, определяют при помощи проверки (см. ISO 80369-7).

5.5.4 Соединения с вспомогательными компонентами

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.4, определяют при помощи проверки (см. ISO 80369-7).

5.5.5 Цветное кодирование

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.5, определяют при помощи проверки.

Условные обозначения

| Символ | Название | Размеры | Допустимое отклонение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | внешний конус |  |  |  |
| 2 | внутренний конус |  |  |  |
| γ | конусность размера | 6:100 |  |  |
| P | диаметр внешнего конуса | 6 мм | ±0,03 |  |
| S | диаметр контрконуса | 6,33 мм | +0,075 −0,0 | Гнездовые контакт-детали, выполненные из мягких или полужестких материалов, не обязательно должны выполнять требования к размерам, но должны соблюдать функциональные требования. |
| Q | внахлест | 5 мм или более 7,26 мм или менее |  | Исходя их значений P |
| E | длина внутреннего конуса конусности | 10 или более |  |  |
| F | длина конусности | 9 или более |  |  |

Рисунок 2 — Эталонные значения для измерения длины активного зацепления впускных и выпускных отверстий для крови внешнего конуса

5.5.6 Впускные отверстия

5.5.6.1 Впускные отверстия с иглами

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.6.1 , определяют в соответствии со следующей процедурой.

– Часть экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, в которой имеется впускное отверстие, заполняют водой при температуре (37 ± 1) °C и подвергают воздействию давления в 1,5 раза выше указанного производителем максимального значения [см. 6.4 f) 1)]. Впускное отверстие протыкают иглой для подкожных инъекций, как указано производителем, или если подробные данные не указаны, с внешним диаметром 0,8 мм (21-й размер) и в соответствии с ISO 7864. Иглу пять раз вставляют и вынимают через впускное отверстие. Давление поддерживают в течение 6 ч и визуально осматривают устройство на предмет появления воды.

– Используя ту же самую проводящую магистраль, полностью заполняют устройство дегазированной водой при температуре (37 ± 1)°C. Герметизируют все отверстия за исключением отверстия, через которое нагнетается давление. Устройство подвергают воздействию давления ниже атмосферного в 1,5 раза ниже рекомендованного производителем максимального значения за исключением случав, когда значение давления ниже атмосферного превышает 700 мм рт.ст. или оно не указано; в этом случае оказывают воздействие давлением ниже атмосферного на уровне 700 мм рт.ст. и герметизируют аппарат. Доступ в отверстие осуществляют в соответствии с инструкциями производителя. Доступ в отверстие совершают 10 раз в течение 10 минут. Давление поддерживают в течение 6 ч и визуально осматривают устройство на предмет попадания воздуха в трубки. Вода может циркулировать по устройству.

5.5.6.2  Впускные отверстия без игл

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.6.2 , определяют в соответствии со следующей процедурой.

– Часть экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, в которой имеется впускное отверстие, заполняют водой при температуре (37 ± 1)°C и подвергают воздействию давления в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения [см.  6.4 f) 1)]. Доступ в отверстие осуществляют в соответствии с инструкциями производителя. Доступ в отверстие совершают 10 раз в течение 10 минут. Давление поддерживают в течение 6 ч и визуально осматривают устройство на предмет появления воды.

– Используя ту же самую проводящую магистраль, полностью заполняют устройство дегазированной водой при температуре (37 ± 1)°C. Герметизируют все отверстия за исключением отверстия, через которое нагнетается давление. Устройство подвергают воздействию давления ниже атмосферного в 1,5 раза ниже указанного производителем максимального значения за исключением случав, когда значение давления ниже атмосферного превышает 700 мм рт.ст. или оно не указано; в этом случае оказывают воздействие давлением ниже атмосферного на уровне 700 мм рт.ст. и герметизируют аппарат. Доступ в отверстие осуществляют в соответствии с инструкциями производителя. Доступ в отверстие совершают 10 раз в течение 
10 минут. Давление поддерживают в течение 6 ч и визуально осматривают устройство на предмет попадания воздуха в трубки. Вода может циркулировать по устройству.

5.5.7 Объем линии крови

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.7, проверяют путем заполнения линии крови в устройстве водой и  измерения объема воды, необходимого для заполнения этой линии. Ловушки воздуха должны быть заполнены до уровня своей нормальной работы.

5.5.8 Уровень заполнения ловушки воздуха

Соответствие требованию к данной маркировке проверяют путем визуального осмотра на предмет существования маркировки, на которой указывается уровень нормальной работы.

5.5.9 Предохранительные устройства датчиков

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.9.1 и 4.4.9.2, проверяют путем проведения испытания на выдерживание давления в 1,5 раза выше указанного производителем максимального значения давления, в соответствии со следующей процедурой.

В условиях открытой стороны аппарата сторону экстракорпоральной кровопроводящей магистрали заполняют водой, экстракорпоральную сторону подвергают воздействия давления в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения давления и выдерживают в течение 1 часа; проверяют на признаки течи. Течь должна отсутствовать в монтажном соединении, в швах корпуса или через мембрану.

Визуально осматривают компоненты устройства для обеспечения соответствия согласно требований, отраженных в 4.4.4.

Визуально осматривают датчик на предмет прозрачности со стороны аппарата.

5.5.10  Динамика потока в линии крови

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.10, проверяют при изучении файла об управлении производственными рисками, относящегося к устройству.

5.5.11 Рабочие характеристики сегмента насоса

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.11, можно определить путем оценивания изменений в скорости потока в течение времени при отрицательном давлении на входе на уровне от 0 мм рт.ст. до −250 мм рт.ст. Испытание проводят по диапазону значений кровотока, рекомендованного производителем, с противодавлением. Полученные результаты используют для предоставления рекомендаций в 6.4 f) 3).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 — Исследуемое устройство, используемое для соединений с отверстиями для крови, отвечающих требованиям ISO

6 Маркировка

6.1 Маркировка на устройстве

В маркировке устройства содержатся как минимум следующие сведения:

a)	красная и синяя маркировка на концах соединения с больным;

b)	маркировки уровня ловушки воздуха, если применимо.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.2 Маркировка на индивидуальной таре

На индивидуальной таре отображаются как минимум следующие сведения:

a)	наименование и адрес производителя;

b)	патентованное название устройства;

c)	установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

d)	обозначение номера партии, лота или серийного номера;

e)	срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; 
где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

f)	способ стерилизации;

g)	заявление об однократном применении, если применимо;

h)	заявление о стерильности и апирогенности; существуют два варианта:

1)	все содержимое упаковки стерильное;

2)	стерильные линии для жидкости (крови и диализирующего раствора);

i)	заявление «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией»;

В инструкции по применению включено заявление или включен символ 
«Не использовать комплект трубок, если упаковка повреждена». Если предохранительные колпачки используются для стерильной защиты, то должно быть включено заявление «Не использовать устройство, если отсутствуют предохранительные колпачки»;

j)	если применимо и не поставляется в качестве неотъемлемой части комплекта трубок, заявление «Внимание! Предохранительное устройство датчика должно быть установлено на каждой линии мониторинга давления до применения к больного»;

k)	если применимо, длина и внутренний диаметр сегмента насоса.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, 
они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.3 Маркировка на внешней таре

На внешней таре, в которую упаковано несколько устройств, отображаются как минимум следующие сведения:

a)	наименование и адрес производителя;

b)	наименование и адрес дистрибьютора, если они отличаются от сведений,  приведенных в а), если применимо, и в соответствии с национальными требованиями;

c)	патентованное название устройства, описание содержимого и количество устройств, упакованных в тару;

d)	установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

e)	обозначение номера партии, лота или серийного номера;

f)	заявление о стерильности и апирогенности;

g)	инструкции и предупреждения касательно обращения и хранения;

h)	срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

i)	заявление «если коробка повреждена, внимательно проверьте ее содержимое, не используйте, если тара изделия повреждена или если отсутствуют предохранительные колпачки».

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.4 Сведения, отражаемые в сопровождающей документации

Сопровождающую документацию помещают во внешнюю тару, в которой осуществляется доставка изделий. В состав сопровождающей документации входят техническое описание изделия и инструкции по применению в форме буклета или листовки. Как минимум один такой буклет или одна такая листовка помещается в каждую наружную тару.

Указываются как минимум следующие сведения::

a)	наименование и адрес производителя;

b)	патентованное название устройства;

c)	установленный производителем идентификационный код изделия;

d)	заявление о стерильности и апирогенности и способе стерилизации;

e)	заявление об однократном применении;

f)	предостережения и предупреждения, в том числе помимо прочего:

1)	максимальные значения давления (как положительное, так и отрицательное) и применимые ограничения по кровотоку, как, например, максимальная скорость кровотока;

2)	заявление о том, что устройство совместимо с соответствующими компонентами оборудования, для которого оно предназначено;

3)	заявление о том, что фактическая скорость кровотока может отличаться от скорости кровотока, указанного на аппарате, и что разница может меняться с течением времени, если применимо;

4)	предупреждение не допускать перекручивания трубок;

5)	  заявление о вероятности попадания воздуха и рекомендация использовать детектор воздуха;

6)	 предупреждение о том, что фиксирующиеся соединения могут отходить, если входящая или обхватывающая деталь подвергается воздействию смазывающего вещества, например, при переносе смазывающего вещества от смазанного клапана без иглы;

7)	предупреждение о том, что детектор воздуха не обнаруживает воздух, внесенный шприцом через отверстие доступа, которое удалено от детектора воздуха, если применимо;

8)	 предупреждение «Не используйте изделие, если коробка повреждена». Если предохранительные колпачки используются для стерильной защиты, то должно быть включено заявление «Не использовать устройство, если отсутствуют предохранительные колпачки»;

g)	инструкции о подготовке экстракорпоральной кровопроводящей магистрали перед использованием;

h)	пояснение по цветному кодированию, которое используется для идентификации артериальной и венозной линий;

i) если предохранительные устройства датчиков являются неотъемлемой частью устройства, спецификации на предохранительные устройства датчиков и инструкции по использованию на них и инструкции по их замене в случае, когда они намокают от физиологического раствора или если в них попадает кровь;

j)	подробные сведения о требуемом вспомогательном оборудовании;

k) общее описание экстракорпоральной кровопроводящей магистрали;

l)	подробные сведения о направлении соединения с гемодиализатором или гемодиафильтром в части линий для диализирующего раствора;

m)	если линии датчиков включены, инструкция о необходимости использовать устройства для предотвращения загрязнения датчиков кровью за исключением случаев, когда такие устройства входят в состав экстракорпоральной кровопроводящей магистрали;

n)	перечень дезинфицирующих средств для наружного использования (например, при заборе образцов крови), которые совместимы с компонентами экстракорпоральной кровопроводящей магистрали, и предупреждение о необходимости установить совместимость других дезинфицирующих средств с компонентами экстракорпоральной кровопроводящей магистрали до клинического применения;

o)	рекомендованная процедура для прекращения рабочей процедуры, если применимо;

p)	стандартные схемы соединений;

q)	заявление о том, что патентованные названия материалов, которые напрямую или опосредованно контактируют с линией для крови, будут предоставлены пользователю по первому требованию;

r)	аппарат или аппараты, для которого/ которых предназначена экстракорпоральная кровопроводящая магистраль;

s)	самый большой размер иглы, рекомендованный производителем для впускных отверстий;

t)	объем линии для крови и кровопроводящей магистрали.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

Библиография

[1]   ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (Графические символы для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы).

[2] ISO 8637-1 Extracorporeal systems for blood purification. Part 1. Haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (Экстракорпоральные системы для очистки крови. 
Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры и гемофильтры).

[3] ISO 11135-1 Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[4] ISO 11137-1 Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[5] ISO 11137-2 Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization (dose  Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 2: Установление стерилизующей дозы).

[6] ISO 11137-3 Sterilization of health care products — Radiation — Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control. (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 3: Руководство по вопросам дозиметрии).

[7]	ISO 13485 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes (Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей нормативного регулирования).

[8]	ISO 14937  Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

[9]	ISO 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.).

[10]	ISO 17665-1 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[11]	ISO/TS 17665-2 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 2. Руководство по применению стандарта ISO 17665-1).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-11 – 2017 Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity | IDT | СТ РК ISO 10993-16-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 16. Токсикокинетические исследования продуктов разложения и выщелачиваемых веществ общие положения |
| ISO 10993-7 – 2008 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals | IDT | ГОСТ ISO 10993-7-2011 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |
| ISO 10993-4 – 2017 Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood | IDT | СТ РК ISO 10993-4-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 4 Исследование изделий, взаимодействующих с кровью |
| ISO 10993-1 – 2018 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |
| ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use — Requirements and test methods | IDT | ГОСТ ISO 7864-2011 Иглы инъекционные однократного применения стерильные |

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор				               Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					   Калдарбек А.А.