Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воды

Тритий

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЖИДКОСТНО-СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО СЧЕТА

СТ РК ISO 9698

(ISO 9698:2019 Water quality – Tritium – Test method using liquid scintillation counting, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9698:2019 Water quality – Tritium – Test method using liquid scintillation counting (Качество воды. Тритий. Метод определения активности с помощью жидкостно-сцинтилляционного счета).

Международный стандарт ISO 9698:2019 разработан подкомитетом SC 3 «Измерения радиоактивности» Технического комитета ISO/TC 147 «Качество воды».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

|  | Введение | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Принцип | 2 |
| 5 | Реагенты и оборудование | 3 |
| 6 | Отбор проб и пробы | 6 |
| 7 | Процедура | 6 |
| 8 | Представление результатов | 9 |
| 9 | Протокол испытаний | 12 |
|  | Приложение А (информационное) Цифровое применение | 13 |
|  | Приложение В (информационное) Дистилляция пробы большого объема | 14 |
|  | Приложение C (информационное) Методы внутреннего стандарта | 16 |
|  | Приложение D (информационное) Дистилляция пробы небольшого объема | 18 |
|  | Приложение E (информационное) Упрощенная дистилляция | 20 |
|  | Библиография | 22 |
|  | Приложении B.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам | 25 |

Введение

Радиоактивность в окружающей среде обусловлена повсеместным присутствием различных естественных и антропогенных источников. Следовательно, водные объекты (например, поверхностные, грунтовые и морские воды) могут содержать радионуклиды естественного, искусственного или смешанного происхождения.

Естественные радионуклиды, включающие 40K, 3H, 14C и радионуклиды, образующиеся из рядов радиоактивного распада тория и урана, в частности радий-226, радий-228, уран-234, уран-238 и свинец-210, могут попадать в воду естественным путем (например, десорбция из почвы и вымывание дождевой водой) или в результате выбросов технологических процессов, в которых используются естественные радиоактивные материалы (например, добыча полезных ископаемых и обработка минеральных песков или производство и использование фосфатных удобрений).

Искусственные радионуклиды, такие как трансурановые элементы (америций, плутоний, нептуний, кюрий), тритий-3, углерод-14, стронций-90 и гамма-излучающие радионуклиды, могут попадать в природные воды в результате санкционированных плановых выбросов в окружающую среду небольших количеств промышленных отходов из предприятий ядерного топливного цикла. Их также сбрасывают в окружающую среду после использования в негерметизированном виде для медицинских и промышленных целей. Кроме того, они встречаются в воде в виде загрязнения от прошлых радиоактивных осадков, которые происходят в результате взрыва ядерных устройств в атмосфере и аварий, таких как в Чернобыле и Фукусиме.

Концентрация радионуклидов в водных объектах может меняться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно повышена выбросами из ядерной установки во время плановых, существующих и аварийных ситуаций облучения [1]. Питьевая вода может, таким образом, содержать радионуклиды с удельной активностью, представляющей риск для здоровья человека.

Радионуклиды, присутствующие в жидких сбросах, обычно контролируются перед сбросом в окружающую среду Водные объекты и питьевые воды контролируются на содержание радиоактивности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3], чтобы можно было принять надлежащие меры для обеспечения отсутствия неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Согласно этим международным рекомендациям, национальные нормативные документы обычно устанавливают пределы разрешенных концентраций радионуклидов для жидких стоков, сбрасываемых в окружающую среду, и контрольные уровни радионуклидов для водных объектов и питьевых вод для планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения. Соответствие этим пределам можно оценить с использованием результатов измерений с соответствующими неопределенностями, как указано в ISO/IEC Guide 98-3 и ISO 5667-20 [4].

В зависимости от ситуации воздействия, существуют различные пределы и руководящие уровни, которые приведут к принятию мер по снижению риска для здоровья.

Пример – При планируемой или существующей ситуации, руководящий уровень ВОЗ для питьевой воды составляет 10 000 Бк/л-1 для концентрации 3H.

Примечание – Требуемым уровнем является удельная объемная активность при потреблении питьевой воды 2 л∙в день в течение 1 года, приводящая к эффективной дозе 0,1 мЗ в∙год для потребителей, которая представляет очень низкую степень риска, не предполагающую какого-либо обнаруживаемого вредного влияния на здоровье [3].

В случае ядерной опасности в руководящих уровнях Кодекса ВОЗ [5] упоминается, что концентрация активности не может превышать 1 000 Бк/л-1 для детского питания и 10 000 Бк-л-1 для продуктов, помимо детского питания, включая органически связанный тритий.

Примечание – Предельные значения (ПЗ) Кодекса применяются к радионуклидам, содержащимся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком и поступающих в международную торговлю, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической аварии. Эти ПЗ применяются к пищевым продуктам после восстановления или в том виде, в котором они приготовлены для потребления, т.е. не к сушеным или концентрированным продуктам, и основаны на пороговых уровнях вмешательства в 1 мЗ рв в год для населения (младенцев и взрослых) [5].

Таким образом, метод испытания может быть адаптирован таким образом, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности обеспечивали, что результаты испытаний концентраций радионуклидов могут быть проверены как находящиеся ниже руководящих уровней, требуемых национальным органом либо для запланированных/существующих ситуаций, либо для аварийной ситуации [6], [7].

Обычно методы испытаний можно скорректировать для измерения концентрации радионуклида(ов) в сточных водах перед хранением или в жидких стоках перед сбросом в окружающую среду. Результаты испытаний позволят оператору установки проверить, что перед сбросом концентрация радиоактивной активности в сточных водах/жидких стоках не превышает разрешенных пределов.

Метод испытания, описанный в настоящем стандарте, может использоваться в запланированных, существующих и аварийных ситуациях воздействия, а также для сточных вод и жидких стоков с конкретными модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и порог.

Метод испытания может использоваться для проб воды после надлежащего отбора, обработки и подготовки проб для испытания (см. соответствующую часть                          ISO 5667).

Настоящий стандарт разработан для удовлетворения потребностей испытательных лабораторий, выполняющих эти измерения, которые необходимы национальным органам, поскольку они могут быть вынуждены пройти специальную аккредитацию для измерения радионуклидов в пробах питьевой воды.

Настоящий стандарт является одним из серии стандартов по определению удельной активности радионуклидов в пробах воды.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воды

Тритий

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЖИДКОСТНО-СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО СЧЕТА

# Дата введения __-__-_____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод жидкостного сцинтилляционного счета для определения концентрации трития в пробах морских вод, поверхностных вод, грунтовых вод, дождевых вод, питьевых вод или насыщенной тритием воды ([3H]H2O) в сточных водах.

Метод не применяется непосредственно для анализа органически связанного трития; его определение требует дополнительной химической обработки образца.

Пример – Химическое окисление или сжигание.

При подходящих технических условиях предел обнаружения может составлять всего 1 Бк/л-1. Концентрация трития ниже 106 Бк/л- 1 может быть определена без какого-либо разбавления пробы.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995).

ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM).

ISO 5667-1:2020 Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб).

ISO 5667-3:2018 Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of water samples (Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды).

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

ISO 80000-10:2019 Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics (Величины и единицы. Часть 10. Атомная и ядерная физика).

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO Guide 99, ISO/IEC Guide 98-3 и ISO 80000-10, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1 Стоки (effluent): Вода или сточные воды, сбрасываемые из вмещающего пространства, такого как очистные сооружения, промышленный процесс или отстойник.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяются (используются) обозначения по                           ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC Guide 98-3, ISO 80000-10, а также следующие обозначения с соответствующими определениями:

| Обозначение | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| βmax | Максимальная энергия бета-частицы | keV |
| V | Объем испытуемого образца | l |
| m | Масса испытуемого образца, | кг |
| ρ | Плотность образца | кг•л-1 |
| сa | Концентрация активности, в | Бк•л-1 |
| a | Активность на единицу массы | Бк•кг-1 |
| A | Активность калибровочного источника | Бк |
| n | Количество счета |  |
| t0 | Время фонового счета | сек |
| tg | Время выборочной проверки | сек |
| ts | Время подсчета калибровки | сек |
| r0 | Частота фонового подсчета | s-1 |
| rg | Скорость подсчета проб | s-1 |
| rs | Скорость калибровочного счета | s-1 |
| ε | Эффективность обнаружения |  |
| fq | Коэффициент охлаждения |  |
| u(ca) | Стандартная неопределенность, связанная с результатом измерения | Бк•л-1 |
| U | Расширенная неопределенность, рассчитанная по U = k•u(cА) при k = 1, 2,..., | Бк•л-1 |
| cA* | Порог принятия решения | Бк•л-1 |
| cA# | Предел обнаружения | Бк•л-1 |
| cA⊲, cA⊳ | Нижняя и верхняя границы доверительного интервала | Бк•л-1 |

4 Сущность метода

Отбираемая проба смешивается со сцинтилляционным коктейлем в сцинтилляционном флаконе для получения однородной среды. Электроны (бета-частицы), испускаемые тритием, передают свою энергию в сцинтилляционную среду. Молекулы, возбужденные этим процессом, возвращаются в свое основное состояние, испуская фотоны, которые регистрируются фотоприемниками [8].

Выбор аналитической процедуры (с дистилляцией пробы воды перед определением или без нее) зависит от цели измерения и характеристик пробы [19], [20] и [21].

При прямом измерении пробы неочищенной воды с помощью жидкостного сцинтилляционного подсчета [8] необходимо учитывать потенциальное присутствие других радионуклидов бета-излучателей. Чтобы избежать интерференции с этими радионуклидами при их обнаружении, количественное определение трития проводится после обработки пробы путем дистилляции [22], [23], [24] и [25]. В приложениях B, D и E описаны три процедуры дистилляции.

Для определения скорости фонового счета пустая проба готовится аналогично отбираемой пробе. Пустая проба готовится с использованием стандартной воды с самой низкой доступной активностью, также иногда называемой «мертвая вода».

Для определения эффективности обнаружения необходимо измерить пробу воды с известной активностью трития в условиях, идентичных тем, которые использовались для опытной пробы. Эта вода должна представлять собой разбавление этой смеси, полученной с помощью стандартной воды, или воды с отслеживаемой активностью трития, пригодной для использования без разбавления.

Ниже представлены условия, которые должны выполняться для пустой пробы, отбираемой пробы и калибровочного источника:

- аналогичный сцинтилляционный коктейль;

- аналогичный сцинтилляционный флакон;

- аналогичная геометрия заполнения;

- аналогичное соотношение между отбираемой пробой и сцинтилляционным коктейлем;

- температурная стабильность оборудования обнаружения;

- значение параметра индикации охлаждения, включенного в калибровочную кривую.

Если конкретные условия химического охлаждения влияют на результаты измерений, рекомендуется скорректировать данные подсчета с помощью кривой охлаждения (см. 7.3.2).

5 Реагенты и оборудование

Все реактивы должны быть признанного аналитического качества.

5.1 Реагенты

5.1.1 Вода для пробы

Вода, используемая для пробы, должна быть максимально свободной от химических примесей во избежание охлаждения, радиоактивных примесей [26], [27] и с концентрацией трития, незначительной по сравнению с измеряемой активностью.

Пример – Пробу воды с низкой концентрацией трития можно получить из (глубоких) подземных вод, хранящихся в герметичной бутылке из боросиликатного стекла в темном месте при контролируемой температуре (см. ISO 5667-3). Эта бланковая проба воды должна храниться подальше от любого материала, содержащего тритий.

Рекомендуется иметь в запасе достаточное количество воды для пробы в целях приготовления небольших рабочих объемов для немедленного использования по мере необходимости. Следует избегать загрязнения тритием или другими радиоактивными изотопами.

Пример – От водяных паров в воздухе и от источников трития, таких как светящиеся часы и газовые хроматографы.

Определить концентрацию трития в Бк/л-1 в этой воде и записать дату определения.

Поскольку активность становится незначительной для активностей около 1 Бк/л-1, необходимо использовать воду для проб, измеренную для обеспечения «отсутствия» трития. Концентрацию активности трития в воде для проб можно определить путем обогащения с последующим жидкостным сцинтилляционным подсчетом или по результатам измерения 3He с помощью масс-спектрометрии. Предпочтительно использовать воду для проб с концентрацией активности трития менее 0,5 Бк/л-1.

Если объем воды для проб достаточно велик, например, от 10 до 20 л, и герметичен, концентрация трития должна оставаться стабильной в течение многих лет, однако рекомендуется проверять эту концентрацию с заранее установленной периодичностью.

Пример – Каждый год.

5.1.2 Исходный раствор для калибровки

Во избежание перекрестного загрязнения, необходимо подготовить в подходящем месте, удаленном от места, где будет проводиться анализ содержания трития, взвесить и налить в взвешенную мерную колбу (например, 100 мл) необходимое количество концентрированного стандартного раствора трития ([3H]H2O), чтобы концентрация активности трития создавала достаточное количество отсчетов для достижения требуемой погрешности измерения после разбавления водой для пробы и тщательного перемешивания. Необходимо рассчитать концентрацию активности трития в полученном исходном растворе для калибровки (t = 0) и отметить дату приготовления стандартного раствора (t = 0).

Концентрация активности трития в исходном растворе для калибровки в момент времени t, когда измеряются пробы, должна корректироваться с учетом радиоактивного распада.

Рекомендуется выбрать колбу под объем стандартного источника так, чтобы не оставлять воздуха над ее поверхностью в целях минимизации обмена трития с атмосферой при каждом открытии колбы.

5.1.3 Сцинтилляционный раствор

Сцинтилляционный коктейль выбирается в зависимости от характеристик анализируемой пробы и свойств оборудования обнаружения [28].

Для измерения природных или сточных вод рекомендуется использовать гидрофильный сцинтилляционный коктейль.

Характеристики сцинтилляционного коктейля должны обеспечивать однородность и стабильность смеси при заданном соотношении смешивания и при температуре системы подсчета.

Для прямого измерения сырых вод, содержащих частицы во взвешенном состоянии, рекомендуется использовать сцинтилляционный коктейль, приводящий к образованию смеси в виде геля.

Рекомендуется:

- хранить сцинтилляционный коктейль в темном месте и, в частности непосредственно перед подсчетом, избегать воздействия прямого солнечного или флуоресцентного света для предотвращения мешающей люминесценции, и

- соблюдать условия хранения, указанные поставщиком сцинтилляционного коктейля.

Смеси (сцинтилляционный коктейль и опытная проба) следует утилизировать как химические отходы, и, в зависимости от радиоактивности, может потребоваться утилизация как радиоактивных отходов.

5.1.4 Охладитель

Примеры химических охладителей включают азотную кислоту, ацетон, хлорорганические соединения, нитрометан и т.д.

Примечание – Некоторые охладители опасны или токсичны.

5.2 Оборудование

5.2.1 Общие положения

Для достижения ожидаемых/согласованных целей качества данных, а также для количественной оценки неопределенности, связанной с измерением, необходимо использовать лабораторное оборудование, такое как дозаторы и весы.

Контроль количества жидкого сцинтилляционного коктейля, используемого при подготовке источника, необходим для достижения постоянного качества данных.

5.2.2 Жидкостный сцинтилляционный счетчик

Жидкостный сцинтилляционный счетчик, предпочтительно с автоматическим переносом пробы. Рекомендуется работать при постоянной температуре в соответствии с инструкциями производителя. В зависимости от предела обнаружения, которого необходимо достичь, может потребоваться жидкостный сцинтилляционный счетчик с низкоуровневой конфигурацией. Метод, указанный в настоящем стандарте, относится к широко используемым жидкостным сцинтилляционным счетчикам с флаконами объемом около 20 мл. При использовании других флаконов с соответствующими счетчиками, описанный метод должен быть соответствующим образом адаптирован.

5.2.3 Сцинтилляционный флакон

Существуют различные виды сцинтилляционных флаконов, изготовленных из различных материалов. Наиболее распространенными являются стеклянные и полиэтиленовые флаконы. Стеклянные флаконы позволяют проводить визуальный контроль сцинтилляционной среды, однако имеют собственный фон из-за наличия 40К. Однако некоторые органические растворители, содержащиеся в сцинтилляционных коктейлях, диффундируют через полиэтилен, ускоряя деградацию смеси.

Существуют и другие виды флаконов:

- стеклянные флаконы с низким уровнем 40K, демонстрируют более низкий фон в отличии от «стандартных» стеклянных флаконов;

- для определения очень низкой концентрации трития настоятельно рекомендуется использовать флаконы из политетрафторэтилена (ПТФЭ) или полиэтиленовые флаконы с внутренним слоем ПТФЭ на внутренней стенке. Диффузия органических растворителей через ПТФЭ происходит медленнее, чем через полиэтилен. Эти флаконы используются для длительного времени счета при очень низком уровне измеряемой активности.

Как правило, флаконы одноразовые. При повторном использовании флакона следует применить эффективную процедуру очистки.

Для предотвращения мешающей люминесценции счетные флаконы следует хранить в темном месте и не подвергать воздействию прямого солнечного или флуоресцентного света, особенно непосредственно перед подсчетом.

Сцинтилляционные растворы на основе толуола могут деформировать полиэтилен, поэтому их не следует использовать в сочетании с полиэтиленовыми счетными флаконами. Диффузия органических растворителей в полиэтиленовых стенках и через них также является серьезным недостатком полиэтиленовых флаконов.

6 Отбор проб и пробы

6.1 Отбор и доставка проб

Условия отбора проб должны соответствовать ISO 5667-1. Сохранение и обработка проб воды должны осуществляться в соответствии с ISO 5667-3. Дополнительную информацию об отборе проб различных типов вод можно найти в соответствующих частях ISO 5667 [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]. Дополнительная информация об обеспечении качества отбора проб воды из окружающей среды и их обработке приведена в ISO 5667-14 [17].

Проба не должна подкисляться из-за высокого химического охлаждения, вызываемого кислотами, и возможного присутствия трития в кислоте                                               (как указано в ISO 5667-3).

Необходимо предоставить лаборатории репрезентативную пробу без повреждений во время транспортировки или хранения и в неповрежденном контейнере. Чтобы не повредить целостность пробы, рекомендуется использовать пластиковые контейнеры для стоков и стеклянные контейнеры для других типов образцов. Стеклянные контейнеры снижают риск перекрестного загрязнения. Пластиковые контейнеры ограничивают риск поломки и разлива стоков, которые могут содержать высокие концентрации радионуклидов.

Для измерений низкого уровня активности важно минимизировать контакт между пробой и атмосферой во время отбора проб.

Рекомендуется заполнять контейнер полностью без свободного пространства, чтобы минимизировать обмен трития с атмосферной влагой.

6.2 Хранение проб

При необходимости образцы должны храниться в соответствии с ISO 5667-3. При хранении больше трех месяцев, как рекомендовано в ISO 5667-3, целесообразно хранить образцы в стеклянной таре.

Для жидких стоков рекомендуется хранить отдельно образцы с высоким, средним и низким уровнем концентрации трития.

7 Процедура

7.1 Подготовка проб

7.1.1 Общие положения

Программа мониторинга должна быть частью системы качества лаборатории, чтобы обнаружить любое потенциальное перекрестное загрязнение между пробами с весьма различными концентрациями активности. Воздух в лаборатории следует проверять на наличие трития.

Пример – Путем измерения конденсированной влажности, свободной поверхностной воды из открытой пробирки и т.д. или проведения специальных исследований, демонстрирующих отсутствие риска перекрестного загрязнения.

Предварительный этап обогащения может значительно снизить предел обнаружения [27], [28], [29], [30].

7.1.2 Прямая процедура

Измерения опытной пробы обычно проводятся на сырой воде без удаления взвешенных веществ. Если необходимо измерить активность отфильтрованной или центрифугированной пробы, взвешенные вещества следует удалить как можно скорее после отбора пробы (см. ISO 5667-3).

7.1.3 Дистилляция

Примеры процедур дистилляции см. в приложениях B, D и E.

Дистилляция должна исключать изотопное фракционирование [31], [32]. Выход метода дистилляции проверяется путем анализа сертифицированного по тритию стандартного раствора или, по крайней мере, воды с известной концентрацией активности, таким же образом, что и порционной опытной пробы.

Дистилляция или любая другая физико-химическая обработка воды не подходит для одновременного измерения 3H и 14C.

7.2 Подготовка источников, подлежащих измерению

Известное количество исследуемой пробы и сцинтилляционный коктейль вводятся в счетный флакон. После закрытия флакон тщательно встряхнуть для гомогенизации смеси.

На крышке флакона указывается идентификация флакона. Время хранения зависит от сцинтилляционной смеси, стабильности смеси и природы пробы. Измерения рекомендуется проводить, как только фотолюминесценция или эффект статического электричества станут незначительными.

Пример – Через 12 часов.

Чтобы уменьшить эффект фотолюминесценции, рекомендуется проводить вышеупомянутые операции при приглушенном свете (предпочтительно при свете от лампы накаливания или светодиодного или красного света без УФ-излучения); кроме того, следует избегать прямого солнечного света или флуоресцентного света.

Для снижения эффекта статического электричества на флакон можно распылить антистатическое средство или протереть его влажной салфеткой.

7.3 Обработка результатов

7.3.1 Общие положения

Условия измерения (время измерения, пустая проба, количество циклов или повторений) определяются в зависимости от достигаемой погрешности и предела обнаружения.

7.3.2 Контроль и калибровка

Статистический контроль системы обнаружения обеспечивается путем измерения подходящего характерного фона и эталонных источников, обычно предоставляемых поставщиком оборудования.

Пример – В соответствии с ISO 7870-2 [18].

Проверка правильности работы счетчика проводится периодически с помощью эталонных источников, охватывающих измеряемый диапазон энергии.

Фон измеряется перед каждым измерением или каждой серией измерений проб в условиях, характерных для каждого вида измерений (п. 4).

Эффективность обнаружения определяется с помощью образца стандарта тритиевой воды (калибровочный источник) или разбавлением этого стандарта водой для пробы, измеряемого в тех же условиях, что и отбираемая проба.

При использовании прямого измерения необходимо построить кривую охлаждения для каждого типа измеряемой воды. Кривая охлаждения действительна только для:

- определенного типа измерительного оборудования;

- определенного типа сцинтилляционного коктейля;

- заданного соотношения сцинтилляционного коктейля и исследуемой пробы.

Конкретные условия химического охлаждения влияют на результаты измерений, поэтому рекомендуется скорректировать данные подсчета с помощью кривой охлаждения. Важно выбрать химический охладитель, аналогичный охлаждению, наблюдаемому в пробе. Коррекция кривой охлаждения не применяется к пробам, прошедшим цветное охлаждение.

Кривая охлаждения получается на основе серии рабочих стандартов         (например, 10), представляющих различное охлаждение. Матрица рабочих стандартов репрезентативна матрице измеряемых образцов (та же сцинтилляционная жидкость, то же соотношение сцинтилляционная жидкость-опытная проба). Рабочие стандарты можно подготовить следующим образом:

- Одинаковое количество сертифицированного стандартного раствора тритиевой воды в каждом флаконе. Активность сертифицированного стандарта должна быть достаточной для определения коэффициента счета с известной статистической точностью, даже в случае сильного охлаждения;

- Стандарт дополняется эталонной водой до объема опытной пробы;

- Сцинтилляционный коктейль добавляется для получения желаемого соотношения;

- По крайней мере, один рабочий стандарт используется как есть. В другие рабочие стандарты добавляется все большее количество охладителя для имитации охлаждения, возникающего в измеряемых пробах.

Кривая охлаждения, связывающая ε∙fq с охлаждением, используется для определения fq.

Для проб с высокой активностью и высокой степенью охлаждения или цветного охлаждения может быть целесообразно использовать метод внутреннего стандарта, как описано в приложении С.

7.3.3 Условия измерения

Используемое помещение для подсчета должно соответствовать оборудованию для измерения и уровню активности проб.

Измерения проводятся с использованием энергетического окна, которое находится между пороговыми уровнями шума детектора и βmax трития (18,6 кэВ). Рекомендуется выбрать ширину энергетического окна для оптимизации коэффициента полезного действия.

(ε2r0)

Отсутствие других радионуклидов проверяется путем проверки скорости счета выше максимальной энергии βmax трития.

Для проверки статистического распределения данных подсчета рекомендуется организовать подсчет в виде повторений: первая проба подсчитывается несколько раз подряд (количество повторений), затем аналогично подсчитывается вторая проба и так далее.

Для измерения низких активностей рекомендуется дробный подсчет в виде циклов: все пробы подсчитываются один раз, затем начинается второй цикл подсчета и так далее.

Эти фракции времени счета позволяют обнаружить случайные или преходящие мешающие эффекты (люминесценция, статическое электричество), которые не корректируются автоматически оборудованием для измерения. Они также учитывают любые возмущающие факторы, периодические или циклические (например, чередование ночи и дня), связанные с окружающей средой оборудования для измерения.

7.3.4 Контроль помех

7.3.4.1 Помехи, возникающие из-за люминесценции

Серьезные помехи при определении трития могут возникать из-за различных люминесцентных процессов, например хемилюминесценции, фосфоресценции, триболюминесценции и статического электричества. Рекомендуется использовать жидкостный сцинтилляционный счетчик, способный идентифицировать эти однофотонные события, а современное оборудование LSC может даже автоматически корректировать эти помехи.

При отсутствии такой автоматической коррекции, например тритий можно измерять параллельно в другом измерительном канале B, имеющем тот же нижний порог, что и измерительный канал A, однако верхний порог отрегулирован таким образом, что эффективность подсчета трития составляет около двух третей эффективности подсчета трития в канале A:

- при отсутствии мешающих люминесцентных явлений расчет должен дать одинаковую абсолютную концентрацию активности трития в образце для обоих измерительных каналов A и B, используя соответствующие эффективности для каждого канала.

- при наличии избыточной люминесценции расчет дает очевидно большую активность для канала B, чем для канала A, из-за случайных совпадающих монофотонных событий, которые оборудование не может отличить от двухфотонных импульсов трития; эти импульсы лежат вблизи нижнего порога и, следовательно, регистрируются каналами A и B с одинаковой эффективностью подсчета. Возникновение такого расхождения указывает на помехи, вызванные люминесценцией, и следует сбросить данные.

7.3.4.2 Стабильность оборудования

После настройки измерительных каналов A и B рекомендуется проверить сохранение настроек путем измерения в каждой последовательности двух герметичных незаполненных флаконов, одна из которых содержит стандартный раствор трития, а другая - воду для пробы. В этом случае легко обнаруживается отклонение оборудования от первоначальных настроек. Рекомендуется использовать протоколы проверки                             ISO 7870-2.

8 Получение результатов

8.1 Общие положения

Результаты обычно выражаются в активности на единицу массы или концентрации активности вместе с соответствующей неопределенностью. Коэффициент покрытия указывается при представлении результатов.

Независимо от принятой формы, представление результатов является оценкой «истинного» значения, с которым связана неопределенность, сама являющаяся комбинацией элементарных неопределенностей.

В случае измерения радионуклидов методом жидкостной сцинтилляции учитываются только элементарные неопределенности следующих параметров:

- необработанные подсчеты и фоны;

- эффективность обнаружения в окнах соответствующих энергетических диапазонов для данного параметра, указывающего на охлаждение;

- коэффициент охлаждения, если применяется поправка;

- объем или масса отбираемой пробы.

Остальными неопределенностями можно, в первом приближении, пренебречь (объем или масса сцинтилляционного коктейля, время подсчета и т.д.). См. пример в приложении А.

8.2 Расчет концентрации активности

Используемые обозначения определены в разделе 3.

Концентрация активности радионуклида, присутствующего в пробе, рассчитывается по формуле (1):

cA=rg-r0V∙1ε∙fq=(rg-r0)∙w				(1)

где,

w=1V∙ε∙fq и

ε=rs-r0A

rg и r0 рассчитываются с использованием выражения rg=i=1nrgin и                                 r0=i=1nr0in, учитывая, что число повторений n одинаково для пробы и фона.

Совокупная неопределенность рассчитывается по формуле (2):

uсA=w2∙(u2rg+u2r0+cA2∙urel2(w)=w2n∙rgtg+r0t0+cA2∙urel2(w)	(2)

urel2w=urel2ε+urel2V+urel2(fq)				(3)

и относительная стандартная неопределенность s для каждого значения охлаждения рассчитывается по формуле (4):

urel2ε=urel2rs-r0+urel2A=(rsts+r0t0)/(rs-r0)2+urel2(A)	(4)

urel2(A) включает все неопределенности, связанные с калибровочным источником: то есть в стандартном растворе и подготовке калибровочного источника.

urel2(fq) зависит от математической модели, используемой для подгонки кривой охлаждения.

Для расчета характерных пределов необходимо u~cA~ (см. ISO 11929), т.е. стандартная неопределенность сA как функция от его истинного значения, рассчитанная по формуле (5):

u~cA~=w2n∙cA~w+r0tg+r0t0+~cA2∙urel2(w)				(5)

Если вместо объема используется масса, то масса опытной пробы, m, выражается в килограммах. Промежуточные расчеты производятся по аналогичным уравнениям. Активность также может быть выражена как активность на единицу массы (m заменяет V в предыдущей формуле).

8.3 Порог принятия решения

Порог принятия решения, cA*, рассчитывается по формуле (5) для cA(см. ISO 11929). В результате:

cA*=k1-α∙u~0=k1-α∙w∙(r0n)∙(1tg+1t0)			(6)

α=0,05 при заданном значении k1-α = 1,65 часто выбирается по умолчанию.

8.4 Предел обнаружения

Предел обнаружения, сA#, рассчитывается по формуле (7) (см. ISO 11929):

cA#=cA*+k1-β∙u~cA#=cA*+k1-β∙w2n∙cA#w+r0tg+r0t0+cA#2∙urel2(w)		(7)

β = 0,05 при заданном значении k1-β = 1,65 часто выбирается по умолчанию.

Предел обнаружения может рассчитываться по формуле (7) для cA# или путем итерации с начальным приближением cA#=2∙cA*.

Если α = β, то k1-α = k1-β = k и решение формулы (7) рассчитывается по формуле (8):

cA#=2∙cA*+k2∙wn∙tg1-k2∙urel2(w)					(8)

8.5 Пределы доверительного интервала

Нижние, cA⊲, и верхние, cA⊳, доверительные границы рассчитываются по формулам (9) и (10) (см. ISO 11929):

cA⊲=cA-kp∙ucA;p=ω∙(1-γ2)				(9)

cA⊳=cA+kq∙ucA;q=1-(ω∙γ2)				(10)

где,

ω=Фyuy, Ф функция распределения стандартизированного нормального распределения;

1 – γ вероятность для доверительного интервала измеряемой величины, и ω=1 может быть задано, если cA≥4∙u(cA). В этом случае:

cA⊲, cA⊳=cA±k1-γ/2∙u(cA)					(11)

γ = 0,05 и далее, k1-γ/2 часто выбирается по умолчанию.

8.6 Расчеты с использованием активности на единицу массы

Концентрация активности может рассчитываться умножением активности на единицу массы на плотность p в килограммах на литр следующим образом:

cA=rg-r0m∙ρε∙fq=(rg-r0)∙w и w=ρm∙ε∙fq				(12)

urel2w=urel2ε+urel2m+urel2ρ+urel2(fq)			(13)

Неопределенность, характерные пределы и границы доверительного интервала могут рассчитываться с использованием предыдущего выражения [формулы (2), (6), (7) и (8) с формулами (12) и (13)].

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям ISO/IEC 17025 и содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. СТ РК ISO 9698;

b) идентификацию пробы;

c) единицы, в которых выражаются результаты;

d) результат испытания, cA±u(cA) или cA±U с соответствующим значением k. Можно представить дополнительную информацию:

e) вероятности α, β и (1 - γ);

f) порог принятия решения и предел обнаружения;

g) в зависимости от запроса клиента существуют различные способы представления результата:

-когда концентрация активности cA сравнивается с порогом принятия решения                  (см. ISO 11929), результат измерения должен выражаться как ≤cA*, если результат ниже или равен порогу принятия решения;

- когда концентрация активности cA сравнивается с пределом обнаружения, результат измерения может выражаться как ≤cA#, если результат ниже или равен пределу обнаружения.

Если предел обнаружения превышает руководящее значение, следует подтвердить документально, что метод не подходит для целей измерения;

h) упоминание любой значимой информации, которая может повлиять на результаты и/или объяснять их.

Приложение А

(информационное)

Цифровое применение

В таблице А.1 представлены значения параметров для трех ситуаций концентрации активности. Эта таблица может использоваться для проверки любого расчета по различным формулам. Пример измерения постоянного охлаждения: одинаковое охлаждение между эталонным флаконом, фоновым и тестовым флаконами.

Таблица A.1 – Примеры цифрового применения

| Обозначение | Единица измерения | cA<cA* | cA*<cA<cA# | cA>cA# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rg | s-1 | 0,058 3 | 0,062 5 | 0,108 3 |
| tg | сек | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| r0 | s-1 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| t0 | сек | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| V | l | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| u(V) | l | 0,002 5 | 0,002 5 | 0,002 5 |
| ε |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Urel(ε) |  | 0,008 75 | 0,008 75 | 0,008 75 |
| α, β, γ | % | 5 | 5 | 5 |
| w | l-1 | 400 | 400 | 400 |
| urel2(w) |  | 0,063 7 | 0,063 7 | 0,063 7 |
| ꞷ | — | 0,922 0 | 0,974 2 | 0,999 8 |
| p | — | 0,898 9 | 0,949 9 | 0,974 9 |
| q | — | 0,977 0 | 0,975 6 | 0,975 0 |
| kp | — | 1,275 | 1,644 | 1,957 |
| kq | — | 1,994 | 1,971 | 1,960 |
| cA | Бк∙л-1 | 3,33 | 5,00 | 23,33 |
| u(cA) | Бк∙л-1 | 2,35 | 2,57 | 6,46 |
| cA* | Бк∙л-1 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| cA# | Бк∙л-1 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| cA⊲ | Бк∙л-1 | 0,34 | 0,78 | 10,69 |
| cA⊳ | Бк∙л-1 | 8,02 | 10,06 | 36,00 |

Например, для расчета в Excel© 1):

ꞷ = NORMSDIST (cAucA)

kp = NORMSINV (p)

kq = NORMSINV (q)

1) Microsoft Excel© является примером подходящего продукта, доступного на коммерческой основе. Эта информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает какого-либо одобрения со стороны ISO этого продукта.

Приложение В

(информационное)

Дистилляция пробы большого объема

B.1 Принцип

Пробы объемом 100–500 мл считаются пробами большого объема. Если есть подозрение на наличие йода в пробе воды, перед дистилляцией добавить окислительные и подходящие щелочные вещества для преобразования йода в йодид (нелетучие соединения йода). Некоторые органически связанные соединения трития (OBT), присутствующие в образце, могут быть окислены [22] и [33] и быть одним из источников трития, измеренного в дистилляте.

Затем аликвота дистиллята смешивается со сцинтилляционным раствором в сцинтилляционном флаконе.

Примечание – Большинство мешающих соединений, которые гасят процесс сцинтилляции, остаются в остатке дистилляции вместе с любыми мешающими радионуклидами (радиоактивный йод, углерод 14, цезий 137 и т.д.).

B.2 Реагенты и оборудование

Для целей анализа все реактивы должны быть признанного аналитического качества.

B.2.1 Реагенты

Для окислительной/щелочной среды используются либо

B.2.1.1 Тиосульфат натрия, безводный, Na2S2O3, и

B.2.1.2 Карбонат натрия, безводный, Na2CO3 или

B.2.1.3 Перманганат калия, KMnО4 и

B.2.1.4 Гидроксид натрия, NaOH.

Гидроксид натрия не должен содержать трития.

B.2.1.5 Стандартный раствор трития.

B.2.1.6 Сцинтилляционный раствор.

B.2.1.7 Вода для проб.

B.2.1.8 Карборунд или стеклянные шарики.

B.2.2 Оборудование

Обычное лабораторное оборудование и следующее.

B.2.2.1 Дистилляционное оборудование, состоящее из

B.2.2.1.1 Дистилляционная колба, емкостью 500 мл.

B.2.2.1.2 Насадка, предохраняющая от переброса перегоняемой жидкости.

B.2.2.1.3 Дистилляционная колонна, длина 40 см.

B.2.2.1.4 Конденсатор.

B.2.2.1.5 Адаптер изогнутого типа.

Оборудование следует высушить перед использованием.

B.2.2.1.6 Бутылки из боросиликатного стекла или полиэтилена, емкостью около            100 мл.

B.3 Дистилляция

B.3.1 Общие положения

Поместить опытную пробу в дистилляционном оборудовании. Добавить окислитель для преобразования йода в йодид, достаточное количество щелочного реагента, чтобы сделать пробу щелочной. Добавить пористый фарфор, карборунд или стеклянные шарики, чтобы обеспечить однородное и бесперебойное кипение.

Собрать дистилляционное оборудование и начать процесс дистилляции.

Дистиллировать, слить первую порцию дистиллята и собрать примерно половину средней фракции в чистую и сухую бутылку. Слить остатки в колбу.

B.3.2 Подготовка пробы

B.3.2.1 Общие положения

Поместить аликвоту образца воды (100 мл – 250 мл) в дистилляционную колбу. Если наблюдается взвесь, ее можно устранить путем фильтрации. Все используемые материалы следует хорошо высушить.

Первоначальная проба не должна подвергаться подкислению. Следует хранить в герметичном стеклянном контейнере.

B.3.2.2 Окисление в щелочной среде

Добавить необходимые реагенты для получения подходящей среды для окисления. Например, используя аликвоту объемом 250 мл, можно использовать следующее:

a) 0,1 г перманганата калия и 0,5 г гидроксида натрия [22], [33], или

b) 0,25 г тиосульфата натрия и 0,50 г карбоната натрия.

Примечание – При отсутствии вышеуказанных реагентов возможное присутствие органических веществ и/или летучих изотопов в пробе может повлиять на результаты.

B.3.2.3 Гомогенизация

Добавить пористый фарфор, карборунд или стеклянные шарики, чтобы обеспечить однородное и бесперебойное кипение.

B.3.3 Слив

Первый миллилитр дистиллированной воды (от 10 до 30 % от исходной аликвоты) при необходимости можно сохранить для изотопного контроля.

B.3.4 Сбор

Собрать промежуточную фракцию (около 50 % от начальной аликвоты) и объем, оставшийся в колбе, для окончательного контроля.

B.3.5 Контроль

Необходимо контролировать значение pH или электропроводность промежуточной фракции дистилляции. Значение pH должно быть нейтральным, а электропроводность ниже 0,1 мСм.см-1. Если эти условия pH или проводимости не выполняются, перегонка проводится еще раз.

Дистиллированную пробу следует хранить в герметичной стеклянной емкости, желательно в охлажденном и затемненном помещении.

Следующие этапы измерений следует выполнять, как описано в основной части данного документа.

B.4 Измерение

Этапы измерения следует выполнять в соответствии с разделом 7.

Приложение С

(информационное)

Методы внутреннего стандарта

С.1 Принцип

В образец можно добавить стандартный раствор трития. Этот метод рекомендуется использовать для проб с высокой значением химического и/или цветового охлаждения для оценки эффективности подсчета.

C.2 Подготовка пробы

Для каждой пробы воды заполнить, предпочтительно при приглушенном свете, два сцинтилляционного флакона объемом V1, в миллилитрах (см. примечание) сцинтилляционного раствора, а затем объемом V = 20 - V1, в миллилитрах, пробы. Определите отдельно два сцинтилляционных флакона, например N и S. Эта смесь далее называется сцинтилляционной эмульсией. Добавить с помощью пипетки                                  (например, 100 мл) известное количество стандартного раствора трития в один из этих флаконов, обозначенный S. Добавленная активность называется As. Заполнить таким же образом соответствующее количество, требуемое процедурой подсчета, флаконов объемом V1 в миллилитрах сцинтилляционного раствора, а затем объемом V = 20 – V1 в миллилитрах воды для проб. Общая погрешность каждого добавления должна быть меньше или равна 1 %. Пометить крышки этих сцинтилляционных флаконов, например, N1, S1, N2, S2, N3, S3 и т.д. Тщательно и равномерно встряхнуть сцинтилляционные флаконы, например, при помощи аппарата для встряхивания.

Вышеуказанные операции должны проводиться при приглушенном свете (предпочтительно свет от источника накаливания или красный свет). Избегать прямого солнечного или флуоресцентного света ввиду возможной интерференции люминесценции в некоторых партиях сцинтилляционных флаконов.

Для рутинных контрольных определений аналогичных проб может наблюдаться незначительная разница в эффективности подсчета между пробами. В этом случае допустимо определить среднюю эффективность подсчета на основе добавления внутреннего стандарта к двум-трем пробам группы или использовать эффективность, указанную калиброванной методикой внешнего стандарта.

При использовании полиэтиленовых флаконов рекомендуется использовать внутренний стандарт. При использовании внешнего стандарта в полиэтиленовых сцинтилляционных флаконах могут возникнуть помехи, поскольку скорость счета внешнего стандарта изменяется в зависимости от времени из-за потери компонентов сцинтилляционного раствора путем диффузии в стенку сцинтилляционного флакона. При более низких температурах (от 4 до 10 °C) эффект значительно меньше, чем при более высоких (например, от 20 до 25 °C).

Примечание – При оптимальных условиях приготовления многие жидкие сцинтилляционные растворы могут включать до 50 % воды, в этом случае V1 = 10 мл.

C.3 Процедура подсчета

После встряхивания протереть флаконы влажной тканью, не оставляющей осадка, чтобы снять электростатический заряд; в дальнейшем избегать контакта со светопропускающими частями флаконов.

Поместить флаконы в жидкостно-сцинтилляционный счетчик в установленной последовательности: фон, проба 1, проба 1 с добавлением раствора внутреннего стандарта, проба 1, фон, проба 2 и т.д.

Подсчитать флаконы в течение заданного периода времени с использованием одного или нескольких каналов измерения или, для флаконов с раствором внутреннего стандарта, до достижения заданного количества.

Как правило, время подсчета 100 мин на флакон. Предпочтительно подсчитывать серии флаконов в течение повторяющихся коротких отсчетов, а не одного длительного отсчета, например, вместо одного отсчета в течение 100 минут, подсчитывать пять раз в течение 20 минут; для этого необходимо автоматическое устройство подачи пробы. Это позволяет лучше контролировать стабильность проб и снижает вероятность необнаружения ошибочных подсчетов.

Перед подсчетом рекомендуется уравновесить флаконы в жидкостном сцинтилляционном счетчике для адаптации к свету и температуре, например, в ночное время, что уменьшит вероятность появления мешающей люминесценции во время подсчета.

C.4 Представление результатов

Общие формулы используются с учетом того, что эффективность подсчета рассчитывается по формуле (C.1):

ε=rs-rgAs 					(C.1)

где

rs – скорость подсчета, в импульсах в секунду, для пробы с добавлением раствора внутреннего стандарта;

rg – скорость подсчета, в импульсах в секунду, для пробы без добавления раствора внутреннего стандарта;

As – добавленная активность.

Приложение D

(информационное)

Дистилляция пробы небольшого объема

D.1 Принцип

Пробы объемом менее 100 мл считаются пробами небольшого объема. Сухую дистилляцию легче осуществить при небольшом объеме воды. Почти закрытая система позволяет избежать изотопного фракционирования. Все дистилляционное оборудование, включая шарики, следует высушить (100 °C) перед использованием.

При необходимости для нейтрализации дистиллируемой воды добавить сухой карбонат кальция.

Если есть подозрение на присутствие йода в пробе воды, добавление тиосульфата натрия или перманганата калия окисляет пробу воды, которая затем становится щелочной и дистиллируется.

OBT, присутствующие в образце, могут быть окислены [22] и [33] и быть одним из источником трития, измеренного в дистилляте.

Примечание – Большинство мешающих соединений, которые гасят процесс сцинтилляции, остаются в сухом остатке дистилляции вместе с любыми мешающими радионуклидами (радиоактивный йод, углерод 14, цезий 137 и т.д.).

D.2 Реагенты и оборудование

Для целей анализа все реактивы должны быть признанного аналитического качества.

D.2.1 Реагенты

D.2.1.1 Карбонат кальция, сухой, CaCO3.

D.2.1.2 Тиосульфат натрия безводный, Na2S2O3, или

D.2.1.3 Карбонат натрия безводный, Na2CO3 или

D.2.1.4 Перманганат калия, KMnO4, или

D.2.1.5 Гидроксид натрия, NaOH.

Гидроксид натрия не должен содержать трития.

D.2.1.6 Рабочий стандартный раствор трития.

D.2.1.7 Сцинтилляционный раствор.

D.2.1.8 Вода для проб.

D.2.1.9 Карборунд или стеклянные шарики.

D.2.2 Оборудование

Обычное лабораторное оборудование и следующее.

D.2.2.1 Система охлаждения, состоящая из

- охладитель, циркуляционная ванна (5 °C);

- Колба Дьюара, приспособленная к колбе-приемнику.

D.2.2.2 Система нагрева, состоящая из

- нагреватель, приспособленный к дистилляционной колбе;

- нагреватель воздушного пистолета.

D.2.2.3 Дистилляционное оборудование, высушенное перед использованием, состоящее из

D.2.2.3.1 Дистилляционная колба, емкостью 25 мл.

D.2.2.3.2 Дистилляционная колонка, например типа Vigreux, длина 15 см.

D.2.2.3.3 Конденсатор, длина примерно 10 см.

D.2.2.3.4 Адаптер изогнутого типа с трубкой.

D.2.2.3.5 Колба-приемник емкостью 25 мл с пробкой.

D.3 Дистилляция

Взвесить опытную пробу в дистилляционной колбе. Добавить несколько шариков для предотвращения ударов. Собрать дистилляционное оборудование. Дистиллировать до полного высыхания. Высушить трубку с помощью нагревателя. Взвесить дистиллят.

D.4 Подготовка пробы

D.4.1 Общие положения

При необходимости проба воды проходит химическую подготовку.

D.4.2 Окисление в щелочной среде

Добавить необходимые реагенты для получения подходящей среды для окисления. Для 10 мл пробы воды можно использовать следующее:

a) 0,004 г перманганата калия и 0,02 г гидроксида натрия [22] и [33], или

b) 0,01 г гипосульфита натрия и 0,02 г карбоната натрия.

Примечание – При отсутствии вышеуказанных реагентов возможное присутствие органических веществ и/или летучих изотопов в пробе может повлиять на результаты.

D.4.3 Нейтрализация

Если pH пробы воды кислый (например, вода от сжигания), добавить достаточное количество карбоната кальция для получения нейтрального pH.

Поместить аликвоту образца воды (до 12 г) в дистилляционную колбу.

Взвесить опытную пробу в дистилляционной колбе. Добавить шарики. Взвесить еще раз. Взвесить колбу-приемник с пробкой.

D.4.4 Сборка

Взвесить колбу-приемник с пробкой. Взвесить дистилляционную колбу.

D.4.5 Контроль

Восстановление опытной пробы должно быть выше 95 %.

D.5 Подготовка источников, подлежащих измерению

Измерить обычную фракцию, анализируемую в качестве отбираемой пробы для прямого определения и смешать ее со сцинтилляционным коктейлем, в соответствии с пунктом 7.2 и последующих подпунктах.

Приложение Е

(информационное)

Упрощенная дистилляция

E.1 Принцип

Испарение в относительно небольшом свободном объеме небольшого количества воды из различных матриц усиливается за счет использования нагревательной пластины, а конденсация – за счет использования сухого льда или источника холода.

Для сточных вод выход метода дистилляции определяется путем анализа сертифицированного по тритию стандартного раствора, таким же образом, что и порционной опытной пробы.

E.2 Реагенты и оборудование

E.2.1 Реагенты

E.2.1.1 Охладители

- сухой лед;

- пропан-2-ол (изопропиловый спирт).

E.2.1.2 Рабочий стандартный раствор трития.

E.2.1.3 Сцинтилляционный раствор.

E.2.1.4 Вода для проб.

E.2.2 Оборудование

Обычное лабораторное оборудование и следующее.

E.2.2.1 Вытяжной колпак.

E.2.2.2 Нагревательная пластина.

E.2.2.3 Источник холода.

E.2.2.4 Дистилляционное оборудование, высушенное перед использованием, состоящее из

E.2.2.5 Чашка Петри с крышкой.

E.2.2.6 Стеклянная пластина.

E.2.2.7 Стакан, например, 600 мл.

E.3 Дистилляция

E.3.1 Подготовка

Включить нагревательную плиту и установить температуру около 60 °C (температура плиты). Запустить процесс производства чешуйчатого сухого льда в достаточном количестве.

Подготовить водяную баню, наполнив 600 мл стакан 200 мл пропан-2-ола (изопропилового спирта) и сухим льдом до верха.

Взять небольшую аликвоту, например 14 мл, из анализируемой порционной пробы и перелить ее в чашку Петри, закрыть крышкой.

E.3.2 Формирование линзового льда и сбор дистиллированной воды

Поставить чашку Петри на нагревательную плиту, поставить на нее мензурку с водяной баней. Когда вода испаряется, под крышкой образуется выпуклая линза льда. При необходимости добавить еще сухого льда во время испарения. Для испарения 14 мл воды требуется около 1 ч 30 мин.

По окончании операции снять водяную баню или источник холода, перевернуть крышку блюда, поставить на нее стеклянную тарелку или крышку и положить ее на рабочую поверхность. При дистилляции жидких стоков часть, содержащая лед, перед таянием закрывается во избежание загрязнения окружающего воздуха и оператора.

Быстро растопить ледяную линзу (без использования нагревательной плиты или тепловой пушки) до комнатной температуры.

Гомогенизировать и измерить соответствующий объем, если испарившаяся часть должна быть определена количественно.

Эффективность дистилляции можно определить путем взвешивания чашки Петри с аликвотой и крышки чашки Петри с дистиллятом.

E.4 Подготовка источников, подлежащих измерению

Измерить обычную фракцию, анализируемую в качестве отбираемой пробы для прямого определения (10 мл для примера) и смешать ее со сцинтилляционным коктейлем, в соответствии с 7.2 и последующих подпунктах.

Библиография

[1] Анналы МКРЗ – Публикация 103: Рекомендации 2007 года Международной комиссии по радиологической защите Редактор Дж. Валентин Опубликовано для Международной комиссии по радиологической защите, 2007 (ICRP Annals of the ICRP - Publication 103: The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Editor J. Valentin Published for The International Commission on Radiological Protection, 2007).

[2] МАГАТЭ. Мониторинг окружающей среды и источников в целях радиационной защиты. Руководство по безопасности № RS-G-1.8. Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2005 год (IAEA. Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection. Safety Guide No. RS-G-1.8. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005).

[3] ВОЗ. Руководство по качеству питьевой воды. Четвертое издание, включающее первое дополнение. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2017 г. (WHO. Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth Edition incorporating the first addendum. World Health Organization, Geneva, 2017).

[4] ISO 5667-20, Качество воды. Отбор проб. Часть 20. Руководящие указания по использованию данных выборки для принятия решений. Соответствие пороговым величинам и системам классификации (ISO 5667-20, Water quality — Sampling — Part 20: Guidance on the use of sampling data for decision making — Compliance with thresholds and classification systems).

[5] Кодекс Алиментариус ФАО-ВОЗ 2011) Информационный бюллетень по руководящим уровням Кодекса руководящих принципов по радионуклидам в продовольствии, зараженном в результате ядерной или радиологической чрезвычайной ситуации - подготовлен Секретариатом Кодекса, 2 мая 2011 года (Codex Alimentarius FAO-WHO 2011) Fact Sheet on Codex Guideline Levels for Radionuclides in Foods Contaminated Following a Nuclear or Radiological Emergency - prepared by Codex Secretariat, 2 May 2011).

[6] Кодекс Алиментариус ФАО-ВОЗ 2015) Общий стандарт на загрязняющие примеси и токсины в пищевых продуктах и кормах (Codex stan 193-1995) Принят в 1995 году Пересмотрен в 1997, 2006, 2008, 2009 годах Поправки в 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах (Codex Alimentarius FAO-WHO 2015) General standard for contaminants and toxins in food and feed (codex stan 193-1995) Adopted in 1995 Revised in 1997, 2006, 2008, 2009 Amended in 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

[7] МАГАТЭ GSG-2 Критерии для использования при обеспечении готовности и реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации (Совместно подготовлено ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ОЭСР/НЭА, ПАОЗ, УКГД, ВОЗ). Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2011 год (IAEA GSG-2Criteria for use in preparedness and response for a nuclear or radiological emergency (Jointly sponsored by FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, OCHA, WHO). International Atomic Energy Agency, Vienna, 2011).

[8] ISO 19361, Измерение радиоактивности. Определение активности бета-излучателей. Метод испытания с использованием жидкостного сцинтилляционного счета (ISO 19361, Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters activities — Test method using liquid scintillation counting).

[9] ISO 5667-4, Качество воды. Отбор проб. Часть 4. Руководство по отбору проб из естественных и искусственных озер (ISO 5667-4, Water quality — Sampling — Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made).

[10] ISO 5667-5, Качество воды. Отбор проб. Часть 5. Руководство по отбору проб питьевой воды из очистных сооружений и трубопроводных распределительных систем (ISO 5667-5, Water quality — Sampling — Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems).

[11] ISO 5667-6, Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и ручьев (ISO 5667-6, Water quality — Sampling — Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams).

[12] ISO 5667-7, Качество воды. Отбор проб. Часть 7. Руководство по отбору проб воды и пара из котельных установок (ISO 5667-7, Water quality — Sampling — Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants).

[13] ISO 5667-8, Качество воды. Отбор проб. Часть 8. Руководящие указания по отбору проб мокрых осаждений (ISO 5667-8, Water quality — Sampling — Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition).

[14] ISO 5667-9, Качество воды. Отбор проб. Часть 9. Руководство по отбору проб морских вод (ISO 5667-9, Water quality — Sampling — Part 9: Guidance on sampling from marine waters).

[15] ISO 5667-10, Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководящие указания по отбору проб сточных вод (ISO 5667-10, Water quality — Sampling — Part 10: Guidance on sampling of waste waters).

[16] ISO 5667-11, Качество воды. Часть 11. Отбор проб. Руководство по отбору проб грунтовых вод (ISO 5667-11, Water quality — Sampling — Part 11: Guidance on sampling of groundwaters).

[17] ISO 5667-14, Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению и контролю качества при отборе проб и обработке проб природных вод                    (ISO 5667-14, Water quality — Sampling — Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling).

[18] ISO 7870-2, Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта                         (ISO 7870-2, Control charts — Part 2: Shewhart control charts).

[19] НКРЗ. Методы измерения трития, Отчет N° 47, 1976 г. (NCRP. Tritium measurement techniques, Report Nº 47, 1976).

[20] EPA-520/5-84-006, Восточный экологический радиационный объект. Руководство по радиохимии. сер. pb84-215581, Методы H-02, H-03,1984 (EPA-520/5-84-006, Eastern environmental radiation facility. Radiochemistry procedures manual. Ref. pb84-215581, Methods H-02, H-03, 1984).

[21] Директива Совета 98/83/EC от 3 ноября 1998 года по качеству воды, предназначенной для потребления человеком Официальный журнал Европейских сообществ L330, 5 декабря 1998 года. Европейский Союз. 1998 (EU. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, Off. J. Eur. Commun. L330, 5 December 1998. Eur. Union. 1998).

[22] EPA-600/4-80-032, Установленные процедуры измерения радиоактивности в питьевой воде, метод 906.0, «Тритий в питьевой воде», 1980 г. (EPA-600/4-80-032, Prescribed Procedures for Measurement of Radioactivity in Drinking Water, Method 906.0, «Tritium in drinking water», 1980).

[23] ASTM. Стандартный метод определения трития в питьевой воде, D 4107 (ASTM. Standard Test Method for Tritium in Drinking Water, D 4107).

[24] HASL. Жидкостная сцинтилляционная спектрометрия трития, метод H-3/04-RC, HASL300, 28 издание, 1997 г. (HASL. Tritium in water-liquid scintillation counting, Method H-3/04-RC, HASL300, 28th edition, 1997).

[25] ААОЗ-ААГС-ВЭФ. Стандартные методы исследования воды и сточных вод. Американская ассоциация общественного здравоохранения, Вашингтон, округ Колумбия, двадцатое издание, 1998 г. (APHA-AWWA-WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. American Public Health Association, Washington, DC, Twentieth Edition, 1998).

[26] МАГАТЭ. Измерения низкого уровня трития, Вена, TECDOC 246, 1981 (IAEA. Low level tritium measurements, Vienna, TECDOC 246, 1981).

[27] Вилла М., и Манджон Г. Измерения низкого уровня трития в воде. Журнал Applied Radiation and Isotopes 2004, 61 стр. 319-323 (Villa M., & Manjon G. Low-level measurements of tritium in water. Appl. Radiat. Isot. 2004, 61 pp. 319–323).

[28] Местрес, Ж.С.; Раджаделл, П. и Раурет, Г. Исследование нескольких коммерческих жидкостных сцинтилляционных коктейлей для измерения низких уровней трития в воде", Жидкостная сцинтилляционная спектрометрия 1992, ред. Дж.Э. Ноукс, Ф. Шонхофер и Х.А. Полах, Радиоуглерод, 1993, стр. 165-171 (Mestres, J.S.; Rajadell, P. and Rauret, G. A study of several commercial liquid scintillation cocktails for measurement of low levels of tritium in water”, Liquid Scintillation Spectrometry 1992, ed. J.E. Noakes, F. Schönhofer and H.A. Polach, Radiocarbon, 1993, pp. 165-171).

[29] Т. Флорковски, Анализ низкого уровня трития в пробах воды методом электролитического обогащения и LSC в лаборатории МАГАТЭ, МАГАТЭ, STI 592 Методы низкоуровневого счета и спектрометрии, 1981, стр. 335-351 (Florkowski, T., Low level Tritium assay in water samples by electrolytic enrichment and LSC in the IAEA laboratory, IAEA, STI 592 Methods of Low level counting and spectrometry, 1981, pp. 335-351).

[30] Тейлор К. Б., Современное состояние и тенденции в электролитическом обогащении воды тритием низкого уровня, Институт ядерных наук, МАГАТЭ, STI 592 Методы счета и спектрометрии низкого уровня, 1981, стр. 303-323 (Taylor, C. B., Current status and trends in electrolytic enrichment of low level tritium in water, Institute of Nuclear Sciences, IAEA, STI 592 Methods of Low level counting and spectrometry, 1981, pp. 303-323).

[31] Маджуб М. Фракционирование кислорода (18О2) и дейтерия в воздухе и в воздухе. Журнал de Chimie Physique 1971, 68, стр. 1423-1436 (Majoube M. Fractionnement en Oxygène 18 et en Deutérium entre l’eau et la vapeur. J. Chim. Phys. 1971, 68, pp.                       1423–1436).

[32] Мур Р., и Бускирк Э.Р. Дифференциальные скорости сублимации воды, меченной светом и тритием, журнал Nature 1961, 189, стр. 149 (Moore R., & Buskirk E.R. Differential sublimation rates of light and tritium-labeled water, Nature 1961, 189, p. 149).

[33] ААОЗ-ААГС-ВЭФ. Стандартные методы исследования воды и сточных вод: 7500-3H тритий, 2011, Американская ассоциация общественного здравоохранения, Вашингтон, округ Колумбия (APHA-AWWA-WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water: 7500-3H Tritium, 2011, American Public Health Association, Washington, DC).

[34] ISO 11929, Определение характерных пределов (порог принятия решения, предел обнаружения и границы доверительного интервала) для измерений ионизирующего излучения – Основы и применение (ISO 11929, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation — Fundamentals and application).

Приложение B.А

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995) | IDT | ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения |
| ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). | IDT | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

МКС 13.060.60, 13.280 (IDT) Ключевые слова: Качество воды, тритий, жидкостно-сцинтилляционный счет, активность, стоки, сточные воды, принцип

МКС 13.060.60, 13.280 (IDT) Ключевые слова: Качество воды, тритий, жидкостно-сцинтилляционный счет, активность, стоки, сточные воды, принцип

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | А. Абдуалиева |