Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Методика калибровки

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Методика калибровки

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на меры показателя преломления (далее – меры) отечественного и зарубежного производства, предназначенные для передачи размера единицы рабочим эталонам 2-го разряда сличением при помощи компаратора (гониометра) и рабочим средствам измерений, согласно ГОСТ 8.583 и устанавливает методы и средства калибровки при эксплуатации.

# Стандарт распространяется на меры, состоящие из трех остроугольных призм, изготовленных из оптического стекла по ГОСТ 3514.

# При необходимости стандарт может применяться в качестве основы при разработке методик калибровки с учетом дополнительных требований и других условий калибровки.

Калибровка проводится в соответствии с требованиями СТ РК 2.12, ГОСТ ISO/IEC 17025.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.12-2013 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ 8.583-2003 Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 13659-78 Стекло оптическое бесцветное. Физико-химические характеристики. Основные параметры.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Сертификат о калибровке: Документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

Средства калибровки: Эталоны единиц величины или другие средства измерений и вспомогательное оборудование, применяемые при проведении калибровки.

Стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная как стандартное отклонение.

Суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, когда результат получают из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется в зависимости от изменения этих величин.

Расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

Коэффициент охвата: Числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

4 Общие положения

При проведении калибровки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции калибровки

| Наименование операции | Номер пункта, подпункта стандарта |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 10.1 |
| Определение метрологических характеристик: - определение показателя преломления; - определение абсолютной погрешности измерения | 10.2 10.2.1 10.2.2 |

- Средства калибровки

5.1 При проведении калибровки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства калибровки

| Номер пункта, подпункта стандарта | Наименование и метрологические характеристики эталонных и вспомогательных средств измерений |
| --- | --- |
| 8-10 | Барометр-анероид, диапазон измерения (610 - 790) мм рт.ст., предел допускаемой погрешности ± 0,8 мм рт.ст. Психрометр аспирационный, диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 % |
| 10.2 | Рабочий эталон единицы показателя преломления, диапазон измерения от 1,25 до 1,94, абсолютная погрешность ±2,5 |
| 10.2 | Набор иммерсионных жидкостей. Для эталонных пластинок с nD20<1.66 – чистый α- бромнавталин (nD20=1.65); Для эталонных пластинок 1,66 < nD20 <1,7 – чистый йодистый метилен (nD20=1,74); Для эталонных пластинок nD20 >1,74 – чистый йодистый метилен, насыщенный серой (nD20=1,78) |
| 10.2 | Измерительные призмы (выбираются в зависимости от диапазонов измерений показателей преломления эталонных пластинок). - Призма № 1: 1,33-1,59 (nD20 = 1,616650) - с прямым углом: (90°0'16,9'' ± 0,9''); - Призма № 2: 1,57-1,72 (nD20 = 1,740159) - с прямым углом: (90°0'24,9'' ± 0,2''); - Призма № 3: 1,33-1,65 (nD20 = 1,805731) - с прямым углом: (90°0'14,1'' ± 0,4'') |

5.2 Допускается применение других средств измерений по точности не хуже, указанных в таблице 2 настоящего стандарта.

5.3 Средства калибровки должны иметь прослеживаемость к государственным эталонам единиц величин, а при их отсутствии к национальным эталонам единиц величин зарубежных стран.

6 Требования к квалификации исполнителей

К проведению калибровки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, опыт работы с оптико-физической аппаратурой, изучившие настоящую методику калибровки и ознакомленные с эксплуатационной документацией (далее – ЭД).

7 Требования безопасности

При проведении калибровки должны соблюдаться требования безопасности при использовании испытательного и вспомогательного оборудования согласно ЭД, а также требования безопасности предприятия, на котором проводится калибровка. Эксплуатацию мер при калибровке проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.007.

8 Условия калибровки

8.1 При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ºС …………………    ……… 20 ± 5

- относительная влажность окружающего воздуха, % …………… 60 ± 20

- атмосферное давление, кПа ………………………………      от 84 до 106

- напряжение сети переменного тока, В                                          220 ± 22

- частота, Гц                                                                                          50 ± 0,5

8.2 Концентрация агрессивных газов и паров в атмосфере помещения, где находятся меры, не должна превышать санитарных норм для рабочей зоны, установленных ГОСТ 12.1.005.

9 Порядок подготовки к калибровке

9.1 Калибровка мер с использованием летучих или токсичных иммерсионных жидкостей должна проводиться в помещении с активной вытяжной вентиляцией.

9.2 Допустимые содержания мешающих и агрессивных компонентов в окружающем воздухе помещений, где проводится калибровка, не должны превышать значений, установленных в нормативных документах.

9.3 В процессе калибровки меры не должны подвергаться вибрации, сотрясениям или толчкам, а также воздействию внешних электрических и магнитных полей.

9.4 Перед проведением калибровки меры и средства калибровки должны быть подготовлены к работе в соответствии с требованиями ЭД.

9.5 Эталонные пластины и призмы должны быть промыты спиртом этиловым по ГОСТ 18300 и протерты мягкой хлопчатобумажной салфеткой.

10 Проведение калибровки

10.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают:

- соответствие комплектности мер требованиям ЭД;

- отсутствие механических повреждений, царапин, налетов;

- наличие и четкость маркировки, на которой должны быть указаны тип, заводской номер, год выпуска, наименование завода-изготовителя;

- выгравированные буквы и цифры должны быть четко различимы.

Меры, не отвечающие указанным требованиям при внешнем осмотре, дальнейшей калибровке не подлежат.

10.2 Определение метрологических характеристик.

10.2.1 Определение показателя преломления

Определение показателя преломления nD20 набора на желтой линии натрия проводится на рабочем эталоне в соответствии с его паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Определение показателя преломления мер проводится методом наименьшего отклонения угла и после определения nD20 необходимо рассчитать эффективный показатель преломления каждой призмы по следующей формуле (1):

nDэфф = nDsin(α+arcsin(1nD),                                  (1)

где nDэфф – эффективный показатель преломления;

nD – показатель преломления на желтой линии спектра;

α – преломляющий острый угол эталонной призмы.

10.2.2 Определение абсолютной погрешности измерения

Абсолютную погрешность измерения вычисляют по формуле (2):

∆nD20=nDср20-nDД20,                                          (2)

где nD20 – среднее арифметическое результата измерения эталонной призмы;

nDД20 – действительное значение показателя преломления эталонной призмы.

11 Обработка результатов измерений

При калибровке мер определяют действительное значение калибровочной характеристики в калибруемой точке.

Расчет неопределенности измерений производится в соответствии с [2].

Пример алгоритма расчета неопределенности приведен в приложении А.

12 Оформление результатов калибровки

12.1 По результатам калибровки на меры наносится калибровочный знак, оформляется сертификат калибровки и протокол в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, СТ РК 2.12.

12.2 Калибруемые меры признаются непригодным для измерений, если:

- установлены неисправности, препятствующие применению по результатам внешнего осмотра;

- погрешность измерения не соответствует значениям, указанным в ЭД.

Примечание – Возможны другие критерии непригодности, согласованные с пользователем СИ.

Приложение А

(обязательное)

А.1 Составляющими неопределенности результатов измерений мер являются:

- неопределенность значения показателя преломления эталонной призмы;

- случайный разброс результатов измерений;

- неопределенность, связанная с разрешением калибруемой меры;

- неопределенность поддержания температуры, температуры измерения измерительной призмы.

А.2 Учитывая составляющие неопределенности, формула отклонения значения показателя преломления калибруемой меры от эталонного значения в каждой контрольной точке может быть преобразована к следующему виду:

E=nDср20-nDД20 -δ∆nCRM+δnt,                         (А.1)

где nD20 – среднее арифметическое результата измерения эталонной призмы;

nDД20 – действительное значение показателя преломления эталонной призмы;

nCRM – поправка на погрешность эталонного средства калибровки;

nt – поправка на температурную зависимость коэффициента преломления эталонного средства калибровки.

При расчете отклонения показателя преломления калибруемой меры от эталонного значения величина поправок на погрешность эталонного средства калибровки nCRM, на дискретность показаний калибруемой меры reading, на температурную зависимость коэффициента преломления эталонного средства калибровки nt принимается равной нулю, но каждая из этих поправок имеет стандартную неопределенность.

А.3 Стандартная неопределенность nDav, обусловленная случайным разбросом результатов измерений, оценивается по типу А и вычисляется по формуле (А.2):

| uA(nDср20)=i=1mnDi20-nDср202n(n-1)∙, | (А.2) |
| --- | --- |

где n – число измерений;

nDср20 – среднее значение показателя преломления эталонного средства калибровки, полученное при измерениях на мере.

А.4 Стандартная неопределенность значения показателя преломления эталонного средства калибровки не оценивается (будет оценена в неопределенности поправки nCRM).

Стандартная неопределенность поправки на погрешность эталонного средства калибровки nCRM оценивается по типу В в предположении прямоугольного распределения вероятности по формуле (А.3):

uBδnCRM=∆nCRM3,                                     (А.3)

где ∆nCRM – погрешность аттестованного значения эталонного средства калибровки берется из его сертификата.

Стандартная неопределенность поправки на температурную зависимость коэффициента преломления эталонного средства калибровки nt оценивается по типу В в предположении прямоугольного распределения вероятности:

uBδntэ=nt3,                                            (А.4)

где nt – возможное отклонение показаний меры из-за возможного отклонения температуры на величинуt от 20С в ходе калибровки температуры.

Возможное отклонение значения показателя преломления жидкости определяется по формуле (А.5):

nt= ×t,                                                  (А.5)

где t – возможное отклонение действительной температуры при проведении калибровки ().

– температурный коэффициент эталонного средства измерений, указанный в сертификате или паспорте на применяемую жидкость.

А.5 Бюджет неопределенности

| Входная величина xi | Значение входной величины Хi | Распределение вероятности | Тип неопре-делен-ности | Стандартная неопределенность ui | Коэффициент чувствитель-ности ci | Вклад неопреде-ленности ciui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nDav | nDср20 | нормальное | А | uA(nDср20)=i=1mnDi20-nDср202n(n-1)∙ | 1 | uA(nDср20) |

Продолжение таблицы А.5

| Входная величина xi | Значение входной величины Хi | Распределение вероятности | Тип неопре-делен-ности | Стандартная неопределенность ui | Коэффициент чувствитель-ности ci | Вклад неопреде-ленности ciui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆nCRM | 0 | прямоугольное | В | uBδnCRM=∆nCRM3 | -1 | -uBδnCRM |
| nt | 0 | прямоугольное | В | uBδntэ=nt3 | 1 | uBδntэ |
| E | E |  | uE=uA2nDav +uB2δnDo+uB2δ∆nCRM+uB2nt |  |  |  |

А.6 Суммарная стандартная неопределенность результатов измерений рассчитывается по формуле (А.6):

uE=uA2nDav +uB2δnDo+uB2δ∆nCRM+uB2nt            (А.6)

А.7 Расчет расширенной неопределенности

Расширенную неопределенность результатов измерений U вычисляют по формуле (А.7):

U = k × uc,                                                   (А.7)

где k – коэффициент охвата (k = 2 при Р = 0,95);

uc – суммарная стандартная неопределенность.

А.8 Представление окончательного результата:

Е  U(Е), при k=2, Р=95%.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

[2] РМГ 43-2001 Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений.

МКС 17.020

Ключевые слова: меры, компаратор, призмы

МКС 17.020

Ключевые слова: меры, компаратор, призмы

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева