Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», Объединением юридических лиц «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

В последние годы, на рынке по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов и, в первую очередь медицинских (далее – ОМО) сложилась критическая ситуация. Пользуясь либерализацией законодательства, введением моратория на проверки на рынке появилось множество недобросовестных предприятий, которые принимают опасные отходы либо, не имея производственной базы и оборудования или, имея оборудование и (или) производственные базы, не отвечающие требованиям национального законодательства и содержанием технической документации вводящие потребителей в заблуждение.

С введением в 2021 году института лицензирования к деятельности по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, недобросовестные предприятия в нарушении принципа о добросовестной конкуренции, предусмотренной Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, используя пробелы в нормативных документах, регламентирующих требования к оборудованию и отсутствие простого доступного для понимания и восприятия механизма определения соответствия оборудования законодательным требованиям стали посредством технических документов (паспорта на оборудование и т.д.) обеспечивать в технической документации формальное, но не фактическое соответствие оборудования требованиям законодательства. Тем самым, недобросовестные участники рынка продолжают наносить невосполнимый ущерб экологической, т.е. национальной безопасности – состоянию защищенности жизненно важных интересов и прав человека и гражданина, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий на окружающую среду.

Настоящий стандарт более детально регламентирует существующие в правовом поле Республики Казахстан отдельные технические требования к наиболее распространенным в использовании видам оборудования, предназначенных для термического полного обезвреживания медицинских и других опасных отходов.

Также, стандартом предусмотрены параметры, на которые необходимо обратить внимание, чтобы выявить некачественное оборудование, не соответствующее требованиям законодательства и не обеспечивающего принцип предосторожности, предусмотренный Экологическим кодексом Республики Казахстан с целью достижения экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан путем исключения рисков причинения экологического ущерба, имеющего существенные и необратимые последствия для природной среды и вреда жизни и здоровья человека в результате использования установок по высокотемпературному обезвреживанию опасных отходов эксплуатацией оборудовании не отвечающего требованиям национального законодательства.

К наиболее используемым видам оборудования в Республики Казахстан по термической переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению медицинских и других видов опасных отходов относятся инсинераторы включая роторные, крематоры, стерилизаторы (автоклавы) и демеркуризационные установки.

Крематор имея множество схожих характеристик с инсинератором предназначен преимущественно, для сжигания биологических отходов, к которым относятся: трупы животных, утилизация боенских отходов, сжигание отходов ветеринарных клиник и станций по борьбе с болезнями животных. Отдельные производители в технической документации крематора указывают на возможность обезвреживания в них опасных медицинских отходов. В связи с чем, на крематоры распространяется действие настоящего стандарта.

В инсинераторе, кроме медицинских отходов, можно термически обезвреживать и другие отходы: биологические, нефтешламы и т.д.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Технические требования

# Дата введения 202_-__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к оборудованию по термической переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных медицинских и других отходов (далее – оборудования).

Настоящий стандарт распространяется на инсинераторы в том числе роторные, крематоры, стерилизаторы (автоклавы) и демеркуризационные установки, используемые в Республике Казахстан и, предназначенные для термического обезвреживания медицинских классов Б, В, Г, биологических и других опасных отходов.

Настоящий стандарт распространяется на все виды и типы инсинераторов в том числе роторных, крематоров, стерилизаторов (автоклавов) и демеркуризационных установок по термическому обезвреживанию опасных медицинских и других отходов вне зависимости от даты ввода этого оборудования в эксплуатацию и предназначается в том числе на использование в целях исключения введения в заблуждение потребителей [40].

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование по проведению операций с отходами класса Д.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения и исполнения на территории Республики Казахстан в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, касающихся жизни и здоровья человека, в том числе растительного и животного мира, а также приобретения инновационных и высокотехнологичных услуг наилучших доступных техник по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных медицинских и других видов отходов ОМО термическим методом [1], [2], [3], [4]:

– всеми государственными органами, предприятиями и организациями независимо от их организационно–правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с природоохранным проектированием, нормированием с предоставлением материалов для проведения экологических экспертиз, проведением экологических экспертиз с последующим установлением нормативов эмиссий по операциям переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожению опасных медицинских и иных отходов, соответствия оборудования требованиям законодательства;

– уполномоченными государственными органами при выдаче лицензий на право осуществления деятельности по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов и осуществлением постлицензионного контроля за деятельностью специализированных предприятий (организаций);

– руководителями специализированных предприятий, обеспечивающих техническое оснащение и оборудование специализированных предприятий (организаций);

Проект, редакция 1

– изготовителей оборудования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1513-2019 Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения.

СТ РК 3498-2019 Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию).

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

ГОСТ 9.306-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения.

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Инсинератор камерный: Двухкамерная установка для термического обезвреживания (уничтожения) отходов состоящая из камеры сжигания и камеры дожигания дымовых газов неподвижных прямоугольных форм в основании, которая неотъемлемо оснащена системой комплекса пылегазоочистного оборудования, являющегося одновременно самостоятельным видом оборудования.

3.2 Инсинератор роторный: Двухкамерная установка для термического обезвреживания (уничтожения) отходов состоящая из вращающейся цилиндрической формы камеры сжигания и неподвижной прямоугольной формы в основании камеры дожигания дымовых газов, которая неотъемлемо оснащена системой комплекса пылегазоочистного оборудования, являющегося самостоятельным видом оборудования.

3.3 Крематор: Однокамерная или двухкамерная установка для термического обезвреживания (уничтожения) отходов неподвижной(-ых) прямоугольной(-ых) форм в основании, которая неотъемлемо оснащается системой комплекса пылегазоочистного оборудования, являющегося одновременно самостоятельным и отдельным видом оборудования.

3.4 Стерилизатор (автоклав): Оборудование, предназначенное для высокотемпературного обезвреживания опасных медицинских отходов классов Б и В горячим паром под давлением оснащенное перед камерой обезвреживания встроенным в нее технологически и технически взаимосвязанным измельчителем.

3.5 Пылегазоочистное оборудование (ПГОУ): Ряд отдельно изготовленных индивидуального назначения видов оборудования, смонтированных в определенной технологической последовательности в единый комплекс, который  предназначен для улавливания, удаления и обезвреживания загрязняющих веществ из дымовых газов, которые поступают из камеры дожига инсинератора или камеры сжигания и/или дожига крематора перед выбросом их в атмосферный воздух.

3.6 Загрязняющие вещества дымовых газов: Взвешенные частицы (мелко/средне/крупно дисперсные), газы и иные вредные вещества, содержащихся в дымовых газах, образующихся при термическом сжигании и подлежащие улавливанию, удалению и обезвреживанию в ПГОУ.

3.7 Общий объем камеры сжигания: Общий внутренний объем неподвижной камеры сжигания, измеряющийся в метрах кубических по формуле (1):

V=a×b×h					(1)

где V – объем, м3;

a – длина, м;

b – ширина, м;

h – высота, м

и включающий в себе объем камеры, где сжигаются отходы над колосниками, а также объем камеры под колосниками, являющийся место скопления зольного остатка.

Общий внутренний объем подвижной камеры сжигания роторного инсинератора, измеряющийся в м вычисляется по формуле (2) объема цилиндра через радиус и высоту.

V=π×r2×h					(2)

где π – число пи (3.1415);

h – высота (длина) подвижной камеры сжигания, м;

r – радиус основания, м.

3.8 Полезный объем камеры сжигания камерного инсинератора: Внутренний объем неподвижной камеры сжигания, измеряющийся в метрах кубических по формуле (3):

V=a×b×h						(3)

где V – объем, м3;

a – длина, м;

b – ширина, м;

h – высота, м

и включающий в себе объем камеры, где сжигаются отходы над колосниками и, не включающий в себя объем камеры под колосниками (являющийся местом скопления зольного остатка) и без учета объёма зоны температурного окисления.

3.9 Объем камеры дожигания камерного инсинератора: Общий внутренний объем камеры сжигания, измеряющийся в метрах кубических по формуле (4):

V=π×r2×h						(4)

где V – объем, м3;

a – длина, м;

b – ширина, м;

h – высота, м.

3.10 Демеркуризационная установка (оборудование): Установка, обеспечивающая нагревание отходов ртути до температуры более + 356,7 оС являющейся точкой кипения ртути с последующим извлечением из отходов металлической или товарной ртути с содержанием основного вещества (ртуть) минимум 95 % и более.

3.11 Специализированная организация (предприятие): Субъект предпринимательства, имеющий статус юридического лица или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо, осуществляющие процесс(ы) сбора опасных медицинских и других отходов от сторонних организаций и физических лиц, их транспортировки и полного обезвреживания на специальных установках (оборудовании), отвечающих требования настоящего стандарта.

3.12 Окружающая среда (ОС): Совокупность окружающих человека условий, веществ и объектов материального мира, включающая в себя природную среду и антропогенную среду [1];

3.13 Отходящие дымовые газы (ОГ): Организованные выбросы дымовых газов от стационарного источника термического обезвреживания отходов.

3.14 Опасные медицинские отходы (ОМО): Эпидемиологически опасные отходы, чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, токсикологически опасные отходы классов Б, В, Г (включая ртутьсодержащие) и Д относящиеся к радиоактивным.

3.15 Опасные отходы: Отходы, обладающие одним или несколькими свойств, предусмотренных экологическим законодательством [1].

4 Классификация

  - Оборудования классифицируется на следующие виды:

1)	инсинераторы камерные и роторные;

- крематоры;

3)	стерилизаторы (автоклавы);

- демеркуризационные установки.

4.2 Инсинераторы и крематоры подразделяются по производственной мощности - до 50 кг/ч и свыше 50 кг/ч ОМО с учетом требований и разделения по ПГОУ согласно                                     СТ РК 3498.

5 Общие положения

5.1 Фактические технические характеристики инсинераторов, крематоров, стерилизаторов (автоклавов) и демеркуризационных установок при изготовлении и эксплуатации должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, СТ РК 3498 и СТ РК 1513, а также исключать введение в заблуждение потребителей и других лиц, а также нанесение вреда жизни и здоровью человека, и объектам окружающей среды [1],[40].

Тем самым обеспечивается:

- существенное предотвращение и/или снижение воздействия на различные компоненты окружающей среды;

- отсутствие чрезмерных материально-финансовых затрат в сопоставлении с вредом причиняемым здоровью человека и окружающей среде;

- применение оборудования широко используемого в странах Европейского и Таможенного союзов.

В настоящем стандарте предусмотрены минимальные требования, которым должно соответствовать оборудование.

5.2 Лица, осуществляющие деятельность по природоохранному проектированию, нормированию с предоставлением материалов для проведения экологических экспертиз, лица проводящие экологическую экспертизы с последующей выдачей нормативов на эмиссии, выдачу лицензий на право осуществления деятельности по переработке, утилизации и уничтожении опасных отходов и осуществляющие постлицензионный контроль за деятельностью специализированных предприятий (организаций) осуществляют проверку соответствия оборудования требованиям экологического законодательства включая национальные стандарты путем изучения и сопоставления соответствия законодательным требованиям содержания технических документов (паспорт, руководство по эксплуатации) с осмотром оборудования.

В случае полного или частичного несоответствия оборудования требованиям, установленным в настоящем стандарте и в [1], [5], [6] и [7], оно признается несоответствующим требованиям национального законодательства и не допускается к эксплуатации с целью исключения введения в заблуждение потребителей и в целях обеспечения жизни и здоровья человека, имущества и объектов окружающей среды [40].

5.3 Для реализации целей экологического законодательства, в том числе сведения к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье операторы объектов, где используются инсинераторы в том числе роторные, крематоры, стерилизаторы (автоклавы) и демеркуризационные установки в соответствии с экологическоим законодательства должны обеспечить соответствие производственных помещений и оборудования требованиям настоящего стандарта, экологического, санитарного-эпидемиологического законодательства и национальных стандартов, включенных в перечень уполномоченного органа в области охраны окружающей среды [1], [4], [5], [6], [7] и [40].

5.4 В целях реализации принципа предосторожности и обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности и запрещается эксплуатация инсинераторов, крематоров, стерилизаторов и демеркуризационных установок, не отвечающих требованиям экологического законодательства, настоящего стандарта, а также:

a) эксплуатация инсинераторов, крематоров, стерилизаторов и демеркуризационных установок на объектах по энергетической утилизации отходов по технологии                                        «Waste-to-Energy»;

b) использовать инсинераторы, крематоры, стерилизаторы и демеркуризационные установки для обезвреживания всех видов радиоактивных, стойких органических загрязнителей и отходов, загрязненных стойкими органическими загрязнителями и тары из-под них, а также взрывчатых веществ и боеприпасов согласно [1] и [8].

5.5 Нарушение положений настоящего стандарта, направленного на обеспечение охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая животный и растительный мир влечет за собой ответственность в соответствии с [1].

V1

V2

6 Требования к инсинераторам

6.1 По конструктивным особенностям и типам устройств камер сжигания, где происходит высокотемпературное обезвреживание опасных медицинских и других отходов инсинераторы, подразделяются на камерный и роторный.

Независимо от конструкции камеры сжигания, технологическая схема процесса базируется на термическом обезвреживании органических веществ, содержащихся в составе отхода и очистке образованных газов. Инсинератор конструктивно должен состоять из двух камер: камеры сжигания и последовательно присоединенной к ней посредством соединительного перехода (канала) камеры дожига отходящих газов, портов горелок, дымовой трубы, датчиков и щита(ов) управления.

Установки, на усмотрение производителя, могут оснащаться иным дополнительным оборудованием не предусмотренным настоящим стандартом и способствующим снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

6.1.1 Камерный тип камеры сжигания представляет из себя металлический корпус прямоугольной формы, футерованный изнутри огнеупорным изоляционным материалом для сохранения металлических поверхностей оборудования от воздействия высоких температур и продуктов сгорания, для выдержки температурных режимов обезвреживания, а также защиты от воздействий на ОС и рабочую зону инсинератора.

Камера сжигания оснащается загрузочным окном для ручной и/или автоматической подачи отходов – подъемными и/или загрузочными механизмами (в том числе с дистанционным управлением), зольным люком (люками), системой колосников для удобства в эксплуатации и разделения на общий и рабочий объемы камеры сжигания.

6.1.2 Роторный тип камеры сжигания представляет из себя цилиндрической формы вращающуюся печь, состоящую из стального барабана со станиной, приводом барабана, задней торцевой крышки, передней торцевой крышки, отверстиями для горелок.

В камере сжигания роторного типа должно быть предусмотрено загрузочное окно для подачи отхода, люк для технического обслуживания узлов.

Вращение осуществляется под горизонтальным углом со скоростью 0,5-5 об/мин. с использованием редукторно-зубчатого венца, либо фрикционной передачей катков (роликов) приводных станций, на которых расположена камера сжигания.

Конструкция роторного инсинератора должна исключать движение отхода при загрузке в обратном направлении, его выпадение из загрузочных люков и узлов и включает в себя узлы присоединения горелок, технологический лаз для обслуживания.

Загрузочное устройство может включать в себя технологические устройства для подачи твердых, пастообразных, жидких отходов, либо их смеси.  Каркас узла подачи отхода должен быть выполнен из стального сортамента, футерованного изоляционным и огнеупорным материалом.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и непрерывной работы оборудования целесообразно оборудовать камеры сжигания инсинераторов роторного типа механизированной системой подачи отходов (шнековый транспортер, ленточный транспортер, узел гидравлической подачи, бункер шиберного типа и т.п.) и механизированной системой сепарации и выгрузки золы (колосники, шнековый транспортер и т.п.).

Процесс обезвреживания в инсинераторах с камерой сжигания роторного типа должен осуществляться в противоточном режиме (отходы из-за вращательного движения и наклона камеры продвигаются к выходу в одну сторону, а ОГ – в противоположную), либо в попутном режиме (когда отходы и ОГ движутся в одном направлении). В попутном режиме происходит обезвреживание высокомолекулярных отходов, а в противоточном – низкомолекулярных, влажных и насыпных отходов.

6.1.3 Внешний корпус конструкции камеры сжигания и камеры дожига изготавливается из конструкционного черного металла (низкоуглеродистой стали) s (толщиной) не менее 5 мм.

Внешняя часть металлоконструкции инсинератора должна быть окрашена термостойкими лакокрасочными материалами.

6.1.4 В целях сокращения теплопотерь, обеспечения стабильных температур, исключения высоких термических нагрузок на внешний металлический корпус, повышения эффективности и увеличения срока службы установки, камера сжигания и дожига внутренней части металлического корпуса инсинератора футеруются изоляционным, огнеупорным и химически стойким материалом выдерживающим воздействие температуры не менее 1 260 °С и его толщиной, обеспечивающей при теплотехническом расчете суммарный коэффициент термического сопротивления футеровки камер инсинератора не менее 0,14 (м2 × °С)/Вт.

Футеровочный слой в камерах сжигания и дожигания инсинераторов крепится к внешнему металлическому корпусу посредством внутренней и/или внешней обрешётки изготавливаемой из нержавеющей (сложнолегированной) стали.

6.2 Камера дожига отходящих газов является неотъемлемой частью инсинератора и не является составляющей частью системы газоочистки.

6.3 Полное обезвреживание термическим способом (сжигание/разложение) проводится в инсинераторах, обеспечивающих температуру:

- в камере сжигания не менее 1 000 °С на протяжении не менее двух секунд при сжигании каждой партии отходов с использованием горелок по [4];

- в камере дожигания не менее 1 100 °С на протяжении не менее двух секунд при сжигании каждой партии отходов с использованием горелок по [4];

6.4 Камера сжигания и камера дожигания оборудуются датчиками температурного режима (датчик-преобразователь температуры, термопара) с выводом показаний в онлайн режиме на цифровое табло, или дисплей оператора с целью подтверждения заявленного производителем температурного режима в камерах сжигания и дожигания.

Измерение температуры внутри камеры сжигания и дожига инсинератора с использованием прибора типа пирометр не обеспечивает достоверность температурного режима, так как пирометр является прибором для бесконтактного измерения температуры принцип действия которого основан на измерении мощности теплового излучения объекта преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света и, при измерении показывает непосредственно температуру языков пламени в камере, а не температуру газовой среды внутри камер.

6.5 Установка термического обезвреживания оборудуется загрузочным устройством, исключающим при загрузке отходов контакт пламени камеры сжигания с окружающей средой и попадание выбросов вредных веществ в атмосферу.

При наличии загрузки, не обеспечивающей исключение контакта пламени камеры сжигания с окружающей средой, место загрузки должно быть оборудовано уловителем в виде зонта-вытяжки с каналом вентиляции выполненных из оцинкованного металла, который оборудуется фильтром воздушным кассетным (ФВК) и вытяжным канальным насосом.

Загрузочное устройство инсинератора (крематора) должно иметь пропускное сечение не менее (Ш*В) 400*400 мм. или в диаметре от 400 мм.

6.6 В целях розжига отходов и достижения температурного режима в соответствии с 6.3 настоящего стандарта камера сжигания и камера дожига оборудуются горелками                                    на жидком/газообразном топливе (газ, дизельное топливо и т.д.) определенной тепловой мощности в зависимости от максимального расхода топлива, требуемого для поддержания заданного значения температур в камерах инсинератора с учетом теплопотерь на испарение жидкости, содержащейся в отходе, нагрева отхода до заданных температур, нагрева воздуха подаваемого в камеры и теплопотерь на стенках корпуса инсинератора.

Для ОМО значение расхода топлива как правило соответствует диапазону от 0,122 кг топлива на кг отхода до 0,206 кг топлива на один кг отхода (в зависимости от теплоты сгорания топлива, конструкторских особенностей инсинератора и свойств отхода).

Использование для розжига и поддержания процесса горения отходов в камере сжигания в качестве топлива угля, дров и т.д. приводит к образованию более высоких уровней содержания загрязняющих веществ в выбросах по сравнению с уровнями выбросов вследствие сжигания газойля/дизельного топлива и т.д. и, в связи с этим использование в качестве топлива угля, дров и т.д. не допускается [4].

В камере сжигания инсинератора для поддержания температуры должны устанавливаться в зависимости от объема камеры как минимум две горелки – одна, над колосниковой зоной и вторая, под колосниковой зоной [4].

В камере дожигания отходящих газов инсинератора для поддержания температуры должна устанавливаться как минимум одна горелка [4].

6.7 Объем камеры дожигания должен быть достаточным для эффективного дожигания дымовых газов при температуре и условиях согласно 6.3 с избыточном содержании кислорода воздуха не менее 6 %.

6.8 Инсинератор должен быть оснащен системой очистки дымовых газов, мощностью: до 50 кг/час для ОМО может оснащаться «сухой» системой газоочистки, свыше 50 кг/час для ОМО «мокрой» системой газоочистки.

6.9 Требования к системе газоочистки инсинераторов приведены в разделе 8 настоящего стандарта.

6.10 Зольные окна камеры сжигания должны быть оборудованы плотно прилегающими и закрывающимися люками во избежание просачивания газа и вылета золы.

6.11 В целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей инсинератор (крематор) является несоответствующим требованиям законодательства в случаях:

- отсутствия прилегающих и плотно закрывающихся люков на зольных окнах;

- отсутствия средств автоматизации, оповещения светозвуковой сигнализации аварийного состояния оборудования, обеспечивающей контроль и безопасность эксплуатации, а именно:

a) отсутствия датчиков температуры камеры сжигания и камеры дожига, с выводом на дисплей оператора;

b) отсутствие системы автоматического управления (программы и устройства, которые обеспечивают защиту от некорректных действий оператора, способных привести к нарушениям технологического режима).

- указания в технической документации на камеру дожига как на часть системы газоочистки и/или какой-либо ступени(части) газоочистки;

- отсутствия в соответствии с 6.6 минимум трех горелочных устройств в камерах сжигания и дожига, обеспечивающих поддержание эксплуатационных температурных значений;

- отсутствия загрузочного устройства, исключающего при загрузке отходов контакт пламени с окружающей средой и попадание выбросов вредных веществ в атмосферу, либо отсутствия уловителя в виде зонта-вытяжки с каналом вентиляции оборудованного фильтром воздушным кассетным (ФВК) и вытяжным канальным насосом;

- окраска внешней части металлоконструкции инсинератора не термостойкими лакокрасочными материалами.

7 Требования к крематорам

7.1 Крематор должен соответствовать требованиями настоящего стандарта.

7.2 Крематор, предназначенный, в том числе для полного термического обезвреживания ОМО должен соответствовать техническим и технологическим требованиям раздела 6 настоящего стандарта

7.3 Каждый крематор, в зависимости от производительности должен быть оснащен отдельным оборудованием для системы очистки дымовых газов.

7.4 Однокамерный крематор оснащается «мокрой» системой очистки дымовых газов, двухкамерный крематор по аналогии с инсинератором, мощностью до 50кг/час может оснащаться «сухой» системой газоочистки, свыше 50 кг/час «мокрой» системой газоочистки.

7.5 В камере сжигания однокамерного крематора обеспечивается температурный режим не менее 1000 °С на протяжении не менее двух секунд при сжигании каждой партии отходов с использованием горелок по [4].

7.6 Требования к системе газоочистки одно и двухкамерного крематора приведены в разделе 8 настоящего стандарта.

8 Требования к системе комплексной газоочистки инсинераторов и крематоров

8.1 Система газоочистки являясь составной частью инсинератора в том числе роторного и крематора относится к самостоятельному виду оборудования.

8.2 Отдельная ПГОУ устанавливается на каждый инсинератор и/или крематор, являющийся самостоятельным (отдельным) источником выбросов. ПГОУ подбирается с учетом объема ее мощности и, соответственно образовываемых в установке дымовых газов.

8.3 ПГОУ «сухой» и «мокрой» газоочистки должна обеспечивать предельно допустимые значения загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах дымовых газов в атмосферу согласно таблице 1.

Таблица 1 – Среднесуточные пороговые значения основных выбросов для следующих загрязняющих веществ

| п/п | Загрязняющее вещество | Значения выбросов, мг/Нм3 (не более) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пыль (совокупное количество взвешенных частиц) | 10 |
| 2 | Оксид углерода (угарный газ, окись углерода, монооксид углерода, СО) | 50 |
| 3 | Хлорид водорода (HCl) | 10 |
| 4 | Диоксид серы (SO2) | 50 |
| 5 | Моноксид азота (NO) и диоксид азота (NO2), выраженные как NO2 для существующих заводов по сжиганию отходов с номинальной производительностью, превышающей 6 тонн в час, или для новых заводов по сжиганию отходов (NOx — собирательное название оксидов азота NO и NO2) | 200 |
| 6 | Диоксины и фураны | 0,1 нг/м3 |

8.4 Каждая установка производительностью свыше 50 кг/ч ОМО должна быть оснащена «мокрой» системой газоочистки, однокамерные крематоры только системой «мокрой» газоочистки.

8.5 Система «мокрой» газоочистки должна обеспечивать резкое охлаждение дымовых газов (закалку). Охлаждение дымовых газов осуществляется за счет перепада давления и подаче орошающей жидкости. Охлаждение происходит при скорости потока до 150 м/с за доли секунды, обеспечивая «закалку газа», предотвращая рекомбинирование диоксинов и фуранов.

Схема взаимосвязанных и последовательных технологических устройств «мокрой» системы газоочистки на схеме 1.

Схема 1

Инсинератор (Крематор)

1) Рекуператор (теплообменник, газоохладитель)

2) Циклон

3) Газопромыватель – полые и насадочные скрубберы, скруббер Вентури, пенные и барботажные скрубберы, орошаемые газоходы, промывочные камеры и т.п.)

4) Каплеуловитель

5) Высоконапорный вентилятор (дымосос)

6) Система водоподготовки оборотного цикла инсинератора

7) Труба для выбросов в атмосферу очищенных газов

8.6 В «мокрую» систему газоочистки должны входить следующие компоненты (технические устройства):

- рекуператор (теплообменник, газоохладитель) - для резкого снижения (охлаждения) температуры входящего газа из камеры дожигания с 1 000 – 1 500 оС до 500 – 550 оС, требуемой для эксплуатации последующих узлов оборудования газоочистки и последующего направления дымовых газов в циклон через соединительное устройство. (технологические узлы могут быть представлены рекуператорами, теплообменник, газоохладитель и т.д.);

- циклон, пылеосадительная камера или иные пылеуловители грубой и средней очистки - для очистки (обеспыливания) газа от крупнодисперсных взвешенных частиц более 50 мкм и последующего направления дымовых газов в газопромыватель через соединительное устройство (технологические узлы могут быть представлены циклонами (батарейными циклонами, пылеосадительными камерами, инерционными пылеулавливателями и т.д.);

-	газопромыватель (полые и насадочные скрубберы, скруббер Вентури, пенные и барботажные скрубберы, орошаемые газоходы, промывочные камеры и т.п.) - для тонкой очистки газа от взвешенных частиц и нейтрализации газообразный примесей и предназначены для очистки газа от мелкодисперсных взвешенных частиц, очистки газа от газообразных примесей за счет реагентов, вводимых в орошающую жидкость и последующего направления дымовых газов в каплеуловитель через соединительное устройство (при использовании скруббера Вентури для очистки газа с запыленностью до 30 г/м3 можно не устанавливать 1) и 2). Газопромыватель должен обеспечивать резкое охлаждение дымовых газов с температуры с 500 – 550 оС до 100 – 200 оС за ≤ 0,1 сек;

- каплеуловитель, осушитель или иное устройство - для очистки дымовых газов от капельной влаги, предназначенный для очистки газа от капель жидкости и последующего направления дымовых газов в вентилятор через соединительное устройство (технологические узлы могут быть представлены центробежными каплеуловителями, пластинчатыми каплеуловителями и т.д.);

- высоконапорный вентилятор (дымосос) - для преодоления сопротивления системы газоочистки и обеспечения необходимого расхода (движения) газа (технологические узлы: центробежный вентилятор (дымосос) дымовая труба с пробоотборным патрубком);

-	Система водоподготовки оборотного цикла инсенератора, включающая в себя:

1) емкость для подачи воды в газопромыватель;

2) емкость водоподготовки для очистки образующихся стоков в процессе работы системы «мокрой» газоочистки, а также для возврата воды в технологический цикл обезвреживания и предотвращения образования сточной воды, шлама из очистки, поступающего в установку по мере образования;

- аппарат охлаждения стоков (теплообменники, градирни и т.п.) для уменьшения потерь на испарения при работе системы газоочистки.

-	дымовая труба с пробоотборным патрубком - для замеров вредных веществ в составе дымовых газов и выбросов в атмосферу очищенных газов;

-	соединительные устройства компонентов ПГОУ.

8.7 Газопромыватель (скруббер Вентури) при использовании его без охлаждения газа и обеспыливания на внутренней входной части из камеры дожигания должен быть изготовлен из никелевых сплавов или иных материалов, позволяющих эксплуатировать систему при температуре дымовых газов до 1200°С.

8.8 Труба выбросов очищенных газов в атмосферу системы газоочистки должна быть оснащена штуцером (пробоотборником) для отбора проб дымовых газов с целью определения их химического состава и скорости при помощи специализированных приборов. Штуцер отбора проб должен располагаться на прямом участке газохода. Место отбора проб обеспечивается круглосуточным безопасным доступом.

Система водоподготовки может оснащаться дополнительным оборудованием в виде станции приготовления и дозирования позволяющей подготавливать растворы реагентов и в автоматическом режиме подавать их в систему, а также контролировать их содержание с помощью датчиков.

8.9 Система мокрой газоочистки в сравнении с сухой системой газоочистки является предпочтительной в связи с большей эффективностью, возможностью резкой закалки газов для предотвращения рекомбинации ПХДД/Ф, минимизацией количества побочного отхода, образуемого системой газоочистки, более низким электропотреблением.

8.10 Инсинераторные установки производительностью до 50 кг/ч ОМО могут оснащаться «сухой» системой газоочистки.

Схема взаимосвязанных и последовательно расположенных узлов «сухой» системы газоочистки на схеме 2.

Схема 2

Инсинератор (Крематор)

1) Рекуператор (теплообменник, газоохладитель)

2) Циклон

3) Рукавный фильтр

4) устройство для нейтрализации газообразных примесей

5) Вентилятор (дымосос)

6) Дымовая труба для замеров вредных веществ в составе дымовых газов и выбросов в атмосферу очищенных газов

8.11 В «сухую» систему газоочистки должны входить следующие компоненты:

- рекуператор (теплообменник, газоохладитель), предназначенный для резкого снижения (охлаждения) температуры входящего газа из камеры дожигания с                                   1 000 – 1 500 оС до 100 – 200 оС), требуемой для эксплуатации последующих узлов оборудования газоочистки и последующего направления дымовых газов в циклон через соединительное устройство (технологические узлы могут быть представлены рекуператорами, теплообменник, газоохладитель и т.д.);

- циклон, пылеосадительная камера или иные пылеуловители грубой и средней очистки, предназначенные для очистки газа от крупнодисперсных взвешенных частиц и последующего направления дымовых газов через соединительное устройство в рукавный фильтр (технологические узлы могут быть представлены циклонами (батарейными циклонами, пылеосадительными камерами, инерционными пылеулавливателями и т.д.);

- рукавный фильтр, электрофильтр или иные пылеуловители, предназначенные для тонкой очистки газа от мелкодисперсных взвешенных частиц и направления дымовых газов через соединительное устройство в адсорбер (технологические узлы могут быть представлены рукавными (тканевыми) фильтрами (волокнистыми фильтрами, зернистыми фильтрами, электрофильтрами, керамическими фильтрами и т.д.);

- устройство, предназначенное для нейтрализации газообразных примесей (технологические узлы могут быть представлены адсорберами, системами впрыска сорбента и т.д.);

- вентилятор (дымосос), предназначенный для преодоления сопротивления системы газоочистки и обеспечения необходимого расхода (движения) газа с последующим направлением очищенных газов через соединительное устройство в трубу (технологические узлы могут быть представлены центробежным вентилятором (дымосос) дымовой трубой с пробоотборным патрубком);

- дымовая труба с пробоотборным патрубком, предназначенная для замеров вредных веществ в составе дымовых газов и выбросов в атмосферу очищенных газов;

- соединительные устройства компонентов ПГОУ.

8.12 Труба выбросов очищенных газов в атмосферу системы газоочистки должна быть оснащена штуцером (пробоотборником) для отбора проб дымовых газов с целью определения их химического состава и скорости при помощи специализированных приборов. Штуцер отбора проб должен располагаться на прямом участке газохода. Место отбора проб обеспечивается круглосуточным безопасным доступом.

8.13 В целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей ПГОУ является и признается несоответствующим требованиям законодательства в случаях:

- использования одной ПГОУ для двух и более установок;

- несоответствия комплектности и последовательности установки узлов систем «сухой» и «мокрой» газоочистки, предусмотренных в пунктах 8.5-8.14 настоящего стандарта.

9 Требования к стерилизаторам (автоклавам)

9.1 Основные требования к изготовлению больших паровых стерилизаторов, используемых для обезвреживания ОМО классов Б и В за исключением:

а) малых паровых стерилизаторов;

б) паровых стерилизаторов используемым для стерилизации фармацевтических растворов;

в) стерилизаторов с огневым нагревом, регламентированы в [10].

9.2 Стерилизаторы (автоклавы), используемые для обезвреживания ОМО классов Б и В, в соответствии с СТ РК 3498 должны быть оборудованы:

- защитными воздушными и бактерицидными фильтрами для очистки загрязнённого воздуха, вытесняемого из рабочей камеры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при обезвреживании ОМО.

9.3 Производителем, на фильтры должны быть получены декларация и сертификат соответствия.

9.4 ОМО, прошедшие «автоклавирование» переводятся в класс «А» (твердо-бытовой отход) и захораниваются на полигоне ТБО, где пропитываются фильтратом, который содержит растворенные и взвешенные органические и неорганические вещества обладающие канцерогенностью, токсичностью, мутагенностью являясь опасным отходом. В результате обезвреженные отходы пропитываясь фильтратом, вновь становятся опасным отходом осуществляя попадание в грунтовые воды и неконтролируемые выбросы в атмосферу опасных веществ в виде испарений.

9.5 Стерилизатор должен работать от сети однофазного переменного тока номинальным напряжением 230 В (или 220 В) и частотой 50 Гц или от сети трехфазного переменного тока номинальным напряжением 400 В (или 380 В) и частотой 50 или 60 Гц.

9.6 Все легкодоступные для прикосновения края, выступы, углы, ручки и аналогичные части наружных и внутренних поверхностей оборудования должны быть гладкими, не иметь острых кромок и заусениц.

9.7 Лакокрасочные покрытия оборудования (при наличии) должны быть не ниже III класса по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104.

9.8 Металлические и неметаллические неорганические покрытия оборудования (при наличии) должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.306.

9.9 Наружные поверхности оборудования должны быть устойчивыми к дезинфекционной обработке способом протирания.

9.10 При выполнении рабочего цикла должна быть предусмотрена механическая и/или автоматическая блокировка дверей оборудования.

10 Требования к демеркуризационной установке

10.1 Установка изготавливается для эксплуатации с климатическим исполнением УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150.

10.2 Основной компонент установки-демеркуризационная камера изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали толщиной не менее 4 мм имеющей устойчивый серебристо-белый цвет и оборудуется тепло (электро) нагревателем обеспечивающем создание в камере температурного режима более + 356,7оС являющегося точкой кипения ртути.

Демеркуризационная камера с внешней стороны оборудуется теплоизоляционным слоем с целью исключения теплопотерь и защитным кожухом, исключающим ожоги и другой вред здоровью персонала.

10.3 Установка оборудуется:

- электроснабжением и пультом управления (контроля) обеспечивающим индикацию этапов рабочего процесса;

- защитой от выброса в виде автоматического аварийного отключения, в случае возникновения опасности выброса ртути.

10.4 Демеркуризационная установка в соответствии с СТ РК 1513 должна обеспечивать извлечение из отходов металлической или товарной ртути с содержанием основного вещества (ртуть) минимум 95 % и более.

11 Требования к устойчивости при климатических и механических воздействиях в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения

11.1 Инсинераторы, крематоры, стерилизаторы (автоклавы) и демеркуризационные установки при транспортировании должны быть устойчивыми к воздействию климатических факторов по условиям 5 (ОЖ4) в соответствии с ГОСТ 15150.

11.2 Хранение и эксплуатация инсинераторов, крематоров, стерилизаторов (автоклавовы) и демеркуризационных установок определяются технической документацией завода-изготовителя.

11.3 Качество изготовления должно соответствовать ГОСТ 14771, ГОСТ 3242,                                                             ГОСТ 9.032.

12 Требования к автоматической системе мониторинга

12.1 Для реализации целей производственного экологического контроля и реализации Приложения 4 [1] по типовому перечню мероприятий по охране окружающей среды операторы объектов I и II категорий, где используются инсинераторы в том числе роторные и крематоры должны повышать эффективность работы существующих пылегазоулавливающих установок (включая их модернизацию, реконструкцию).

12.2  Операторы:

- объектов I категории оснащают ПГОУ каждый действующий инсинератор, в том числе роторный и крематор независимо от производительности контрольно-измерительными приборами с внедрением автоматической системы мониторинга отходящих газов.

- объектов II категории оснащают ПГОУ каждый действующий инсинератор, в том числе роторный и крематор производительностью по ОМО согласно технического паспорта свыше 50 кг/ч помимо «мокрой» системой газоочистки контрольно-измерительными приборами с внедрением автоматической системы мониторинга [1].

12.3 Датчики автоматической системы мониторинга устанавливается на дымовой трубе после ПГОУ.

12.4 Показания датчиков  автоматической системы мониторинга выводятся на отдельный щит управления и должны обеспечивать фиксацию показателей с 1 по 5, предусмотренных в Таблицей-1 настоящего стандарта.

Библиография

[1] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[2] Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[3] Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан».

[4] Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)».

[5] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 июля 2021 года № 245 «Об утверждении квалификационных требований к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды».

[6] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

[7] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 363-п от 8 сентября 2021 года «Об утверждении перечня национальных стандартов в области управления отдельными видами отходов».

[8] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 275 «Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации».

[11] Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006.

[12]	Справочник EC по наилучшим доступным технологиям Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Incineration, 2019.

[13]	Руководящие принципы по наилучшим используемым методам и указания по НВПД.  Установки для сжигания отходов // 2006.

[14]	Боравская, Т. В. Информационно-технический справочник «Сжигание отходов» / Т. В. Боравская, И. И. Глушкова, В. О. Самойленко // Наилучшие доступные технологии. Применение в различных отраслях промышленности. Сборник статей 1. — М.: Перо, 2015.

[15]	Хзмалян Д,М., Каган Я А . Теория горения и топочные устройства.- М.: Энергия.

[16]	Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросов. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987

[17]	Очистка технологических газов / Под ред. Т. А. Семеновой и И. Л. Лейтеса. 2-е изд. М.: Химия

[18]	Дытнерский, Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский – Изд. 3-е, стереотипное. - М.: ООО ИД «Альянс», 2007

[19]	Родионов А. И., Клушин В. Н., Систер В. Г. Технологические процессы экологической безопасности. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000

[20]	Охрана окружающей среды. /Под ред. С.В.Белова. - М.: Высшая школа, 1991.

[21]	Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989.

[22]	Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности (Основы энвайронменталистики). - Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000.

[23]	Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. Т.1. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2003.

[24]	Тимонин А.С. Основы расчета и конструирования химикотехнологического и природоохранного оборудования: Справочник: В 3 т. Т.2. Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2002.

[25]	Зиганшин М.Г., Колесник А.А., Посохин В.Н. Проектирование аппаратов пылегазоочистки. – М.: «Экопресс – 3М», 1998.

[26]	Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Калверта С., Инглунда Г.М. - М.: Металлургия.

[27]	Систер В.Г., Муштаев В.И., Тимонин А.С. Экология и техника сушки дисперсных материалов. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 1999.

[28]	Страус В. Промышленная очистка газов. – М.: Химия.

[29]	Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И., Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли. – М.: Химия.

[30]	Очистка промышленных газов от пыли. /Ужов В.Н. и др. М.: Химия, 1985.

[31]	Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. — М.: Металлургия, 1986.

[32]	Белевицкий А.М. Проектирование газоочистительных сооружений. – Л.: Химия, 1990.

[33]	Квашнин И.М., Юнкеров Ю.И. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями. - Пенза: ПГАСА. 173 с.

[34]	Арбузов В.В. Экологические основы охраны атмосферы. Учебное пособие, Пенза, МАНЭБ.

[35]	Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов.

[36]	Applications for permission to reproduce or translate all or part of this material should be made to: Head of Publications Service, RIGHTS@oecd.org, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

[37]	Wang, S. et al. (2010), «Estimating mercury emissions from a zinc smelter in relation to China’s mercury control policies», Environmental Pollution, Vol. 158/10, pp. 3347-3353, http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2010.07.032.

[38]	US EPA (2015), Memorandum Regarding Technology Review for the Secondary Aluminum Production Source Category – Final Rule, https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQOAR-2010-0544-0327 (accessed on 12 December 2018).

[39]	UNECE (2019), Environmental Performance Reviews: Kazakhstan, Third Review.

[40]	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

МКС 13.030.01 Ключевые слова: опасные медицинские отходы, инсинератор, крематор, стерилизатор, автоклавы, демеркуризационная установка

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |