Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

СЧЕТЧИКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

Методика калибровки

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 20__года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

СЧЕТЧИКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

Методика калибровки

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на счетчики аэрозольных частиц (далее – счетчики), отечественного или зарубежного производства, предназначенные для мониторинга чистоты воздуха, и устанавливает методы и средства калибровки при эксплуатации.

Стандарт распространяется на счетчики, работающие в диапазоне измерения аэрозольных частиц от 0,25 до 30 мкм.

При необходимости стандарт может применяться в качестве основы при разработке методик калибровки с учетом дополнительных требований и других условий калибровки.

Калибровка проводится в соответствии с требованиями СТ РК 2.12, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.12-2013 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ 8.606-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Сертификат о калибровке: Документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

Средства калибровки: Эталоны единиц величины или другие средства измерений и вспомогательное оборудование, применяемые при проведении калибровки.

Стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная как стандартное отклонение.

Суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, когда результат получают из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется в зависимости от изменения этих величин.

Расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

Коэффициент охвата: Числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

4 Общие положения

При проведении калибровки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции калибровки

| Наименование операции | Номер пункта подпункта стандарта |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 10.1 |
| Опробование | 10.2 |
| Определение номинального объема расхода воздуха и относительной погрешности его установки | 10.3 |
| Определение относительной погрешности счетной концентрации частиц аэрозолей в заданных диапазонах размеров частиц | 10.4 |

5 Средства калибровки

5.1 При проведении калибровки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства калибровки

| Номер пункта, подпункта стандарта | Наименование и метрологические характеристики эталонных и вспомогательных средств измерений. |
| --- | --- |
| 6-10 | Барометр-анероид, диапазон измерения (610 - 790) мм рт.ст., предел допускаемой погрешности ± 0,8 мм рт.ст.; Психрометр аспирационный, диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 % |
| 10.2 | Фильтр очистки воздуха высокой эффективности. Степень очистки воздуха не менее 99,95 % |
| 10.3 | Расходомер -счетчик газа, диапазон измерений от 0,2 до 25 дм3/мин, пределы допускаемой погрешности ±1 % |
| 10.4 | Государственный эталон дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов. Диапазон измерения размеров частиц от 0,005 до 1000 мкм, и в диапазоне счетной концентрации от 1,0 до 106 дм-3 с погрешностью воспроизведения счетной концентрации аэрозолей не более ± 3 %; Комплект с образцами монодисперсного или полидисперсного латекса, или порошкообразных материалов. Диаметры частиц в диапазоне от 0,1 до 30 мкм, с погрешность воспроизведения размера не более ± (2 - 4) %. Полидисперсные наборы рекомендуется использовать при калибровке счетчиков с нормируемыми параметрами в широком диапазоне размеров |
| 10.4 | Аэрозольная статическая камера |

5.2 Допускается применение других средств измерений по точности не хуже, указанных в таблице 2 настоящего стандарта.

5.3 Средства калибровки должны иметь прослеживаемость к государственным эталонам единиц величин, а при их отсутствии – к национальным эталонам единиц величин зарубежных стран.

6 Условия калибровки

6.1 При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ºС ……………………    …… 20 ± 5

- относительная влажность окружающего воздуха, %………… … 60 ± 20

- атмосферное давление, кПа ……………………………  …    от 84 до 106

- напряжение сети переменного тока, В                                          220 ± 22

- частота, Гц                                                                                          50 ± 0,5

- отсутствие паров кислот и щелочей.

Изменение температуры рабочего пространства в течение часа не должно превышать 1 ºС.

6.2 Концентрация агрессивных газов и паров в атмосфере помещения, где находятся счетчики, не должна превышать санитарных норм для рабочей зоны, установленных ГОСТ 12.1.005.

6.3 В зоне размещения счетчика должны отсутствовать механические вибрации частотами до 30 Гц и амплитудой виброперемещений более 0,75 мм.

7 Требования к квалификации исполнителей

К проведению калибровки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, опыт работы с радиоизмерительной или электроизмерительной аппаратурой, владеющие техникой измерений параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов, изучившие настоящую методику калибровки и ознакомленные с эксплуатационной документацией на счетчик (далее – ЭД).

8 Требования безопасности

При проведении калибровки должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности труда, установленные в организации, проводящей калибровку, а также изложенные в соответствующих разделах ЭД калибруемого счетчика и средств калибровки. Эксплуатацию счетчика при калибровке проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.1.007.

9 Порядок подготовки к калибровке

Перед проведением калибровки счетчик должен быть выдержан в климатических условиях, соответствующих условиям калибровки, не менее 8 часов. В случае, если счетчик находился при температуре ниже 0 ºС, время выдержки должно быть не менее 24 часов.

Счетчик должен быть подготовлен к работе в соответствии с требованиями ЭД на него.

10.Проведение калибровки

10.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие калибруемого счетчика следующим требованиям:

- комплектность в соответствии с ЭД;

- отсутствие механических повреждений и дефектов;

- наличие и четкость маркировки, на которой должны быть указаны тип, заводской номер, год выпуска счетчика, наименование завода-изготовителя;

- органы управления должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации;

- лакокрасочные покрытия должны быть прочными, без царапин и обеспечивать защиту от коррозии;

- пробоотборный вход должен быть чистым и закрыт защитным колпачком.

Счетчик считать пригодным для проведения калибровки, если его комплектность соответствует ЭД, маркировка четкая и включает достаточно сведений для идентификации счетчика (тип, модификация, заводской номер, год изготовления, сведения об изготовителе), отсутствуют видимые повреждения и загрязнения.

В противном случае счетчик к дальнейшей калибровке не допускается.

10.2 Опробование

При опробовании выполняют следующие операции:

- включают калибруемый счетчик в соответствии с ЭД и проверяют его работоспособность;

- измеряют собственный фон калибруемого счетчика, если это предусмотрено в ЭД.

При проверке работоспособности устанавливают способность счетчика проводить отбор воздушной среды с установленным номинальным объемным расходом. Для выполнения данной операции счетчик следует включить и запустить процесс измерения. При отсутствии собственного дисплея счетчик следует подключить к компьютеру с предустановленной программой для отображения данных. Счетчик работоспособен, если:

- при включении питания индикатор питания горит зеленым светом, на дисплее отображается главное меню;

- при запуске процедуры измерений сначала начинается отбор воздушной пробы, сопровождающийся миганием индикатора пробоотбора синим или зеленым светом (в зависимости от установки функции аварийной сигнализации), затем – непосредственно процесс измерения, сопровождающийся постоянным зеленым свечением соответствующего индикатора;

- на дисплее отображаются результаты измерений;

- сообщения об ошибках и сбоях в работе отсутствуют.

При прокачке воздушной пробы должно отображаться значение, соответствующее номинальному объемному расходу, установленному в ЭД на счетчик.

Для проверки собственного шума необходимо в начале очистить проботборный тракт. Для очистки используют сухой воздух, пропущенный через фильтр. После очистки, не снимая фильтра с пробоотборного входа анализатора, провести измерения в течение не менее 10 с. Собственный шум не должен превышать значений, указанных в ЭД на счетчик.

10.3 Определение номинального объема расхода воздуха и погрешности его установки

Калибровку счетчиков при определении объемного расхода пробы воздуха проводят с помощью расходомера счетчика-газа и определением измеряемого значения по показаниям счетчика.

К штуцеру входа аэрозоли подсоединяют выходной штуцер расходомера-счетчика газа и включают расходомер-счетчик газа в соответствии с ЭД.

Измеряют расходомером-счетчиком газа объем воздуха (Vэт), прокачиваемого через счетчик за 1 мин. Время отбора контролируют секундомером.

Номинальный объемный расход (W) вычисляют по формуле (1):

Wэт = Vэтt,                                                           (1)

где Vэт – объем воздуха, прокачиваемого через счетчик за 1 минуту, дм3;

t – время прокачки воздушной пробы через калибруемый счетчик, мин.

Относительную погрешность установки объемного расхода пробы воздуха δ вычисляют по формуле (2):

δ= Wn   -WэтWэт ×100 %,                                             (2)

где Wn – нормированное для калибруемого счетчика значение номинального объемного расхода воздуха, дм3/мин;

Wэт – значение объемного расхода пробы воздуха, проходящее через счетчик частиц расхода по показаниям расходомера-счетчика газа, дм3/мин.

Значение относительной погрешности измерения объемного расхода пробы воздуха не должно превышать значений, указанных в ЭД на счетчик.

10.4 Определение относительной погрешности счетной концентрации частиц аэрозолей в заданных диапазонах размеров частиц

Провести очистку пробоотборного тракта счетчика согласно ЭД. Для очистки использовать сухой воздух, пропущенный через фильтр.

Продуть аэрозольную статическую камеру чистым сухим воздухом.

Подсоединить проботборные трубки аэрозольной статической камеры к пробоотборным входам счетчика и эталонного счетчика частиц.

Создать в аэрозольной статической камере счетную концентрацию (Сэ) на основе монодисперсного латекса с размером частиц, соответствующей нижней границе диапазона измерений счетчика. Счетную концентрацию рассчитать по формуле (3):

Сэ= 6×Мэπd3 ρ,                                                      (3)

где Мэ – значение массовой концентрации, необходимое для установки в статической камере, мг/м3;

d – размер частиц монодисперсного латекса, используемого при калибровке, мкм;

ρ – плотность монодисперсного латекса, равная 1,05×109 мг/м3.

Контроль счетной концентрации в аэрозольной статической камере осуществлять с помощью эталона частиц.

Относительную погрешность измерения счетной концентрации в каждом i-ом нормируемом диапазоне размеров вычисляют по формуле (4):

δ1 =  Мu-  МэМu ×100 %,                                              (4)

где Мu – массовая концентрация, измеренная калибруемым счетчиком, мг/м;

Мэ – массовая концентрация, установленная в аэрозольной статической камере, мг/м3.

Значение относительной погрешности измерения счетной концентрации аэрозолей не должно превышать значений, указанных в ЭД на калибруемый счетчик.

При необходимости повторить вышеуказанные операции при концентрациях в аэрозольной статической камере 50 и 150 мг/м3 с применением аэрозоля на основе монодисперсного латекса с требуемым размером частиц.

11 Обработка результатов измерений

При калибровке счетчиков определяют действительное значение калибровочной характеристики в калибруемой точке.

Расчет неопределенности измерений производится в соответствии с [2].

Пример алгоритма расчета неопределенности приведен в приложении А.

12 Оформление результатов калибровки

12.1 По результатам калибровки на счетчик наносится калибровочный знак, оформляется сертификат калибровки и протокол в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, СТ РК 2.12.

12.2 При необходимости в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO/IEC 17025 оформляется протокол калибровки и вносится запись в ЭД СИ.

12.3 Калибруемый счетчик признается непригодным для измерений, если:

- установлены неисправности, препятствующие его применению по результатам внешнего осмотра;

- по результатам опробования счетчик не выходит в режим измерения.

Примечание – Возможны другие критерии непригодности, согласованные с пользователем СИ.

Приложение А

(обязательное)

Расчет неопределенности измерений при калибровке счетчиков

При калибровке счетчиков определяют действительное значение калибровочной характеристики в каждой калибруемой точке.

А.1 Оценивание неопределенности по типу А (uA)

Стандартную неопределенность измерений счетной концентрации аэрозолей по типу А, обусловленную источниками неопределенности, имеющими случайный характер, (при Р = 0,95) вычисляют по формуле (А.1):

uA= l=1LXm,l - Xm2N-1 ,                                                         (А.1)

где Xm,l – результат измерения i-ой счетной концентрации аэрозолей;

N – число измерений;

Хm – общее среднее значение результатов измерения i-ой счетной концентрации аэрозолей, равное:

Xm=l=1lXm,lN,                                                        (А.2)

А.2 Оценивание неопределенности по типу В (uВ)

По типу В вычисляют стандартную неопределенность, обусловленную источниками неопределенности, имеющими систематический характер.

Распределение значений величин внутри границ считают равномерным и в указанных границах bi для i-ой входной величины, соответствующую стандартную неопределенность uB (xi) вычисляют по формуле (А.3), (А.4):

ubxi=bi100 %× Xi3                                           (А.3)

в процентах

ubxi, %= ±bi3                                              (А.4)

А.3 Расчет суммарной неопределенности

Суммарная стандартная неопределенность результатов измерений счетной концентрации аэрозолей uc рассчитывается по формуле (А.5):

uc= uA2+ ub2                                             (А.5)

А.4 Бюджет неопределенности

По результатам расчетов составляется бюджет неопределѐнности для калибруемой точки согласно таблице А.1.

Таблица А.1 – Бюджет неопределенности

| Величина | Единица измерений | Значение оценки | Тип распределе-ния | Распределение вероятности | Стандартная неопре- деленность | Коэффициент чувствитель- ности | Вклад неопределенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

А.5 Расчет расширенной неопределенности

Расширенную неопределенность результатов измерений U вычисляют по формуле (А.6):

U = k × uc,                                                    (А.6)

где k – коэффициент охвата (k = 2 при Р =0,95);

uc – суммарная стандартная неопределенность.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

[2] РМГ 43-2001 Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений.

МКС 17.020

Ключевые слова: аэрозольные частицы, калибровка, стандартная неопределенность, объемный расход

МКС 17.020

Ключевые слова: аэрозольные частицы, калибровка, стандартная неопределенность, объемный расход

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева