Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ

Методика поверки

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 20__года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ

Методика поверки

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на термогигрометры, предназначенные для измерения относительной влажности и температуры окружающей среды и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Термогигрометры предназначены для работы в различных отраслях промышленности.

Межповерочный интервал устанавливается для каждого типа термогигрометра при утверждении типа средств измерений или метрологической аттестации, а также в соответствии с [1].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.45-2022 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Квалификация персонала в области метрологии.

ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лаборатории.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным)документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [2] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Неопределенность измерений: Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная как стандартное отклонение.

Суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, когда результат получают из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется в зависимости от изменения этих величин.

Оценка неопределенности по типу А: Метод оценивания неопределенности путем статистического анализа ряда наблюдений.

Оценка неопределенности по типу В: Метод оценивания неопределенности иным способом, чем статистический анализ ряда наблюдений.

Расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

Коэффициент охвата: Числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

4 Общие положения

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта стандарта | Проведение операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной поверке |  | при периодической поверке |
|  |  | при выпуске из производства | после ремонта |  |
| Внешний осмотр | 10.1 | да | да | да |
| Опробование | 10.2 | да | да | да |
| - определение абсолютной погрешности измерения температуры; - определение абсолютной погрешности измерения относительной влажности | 10.3 | да | да | да |

- Средства поверки

5.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

| Номер пункта стандарта | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначения и наименования нормативных документов, регламентирующих технические требования и/или метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 8-10 | Измеритель влажности и температуры, диапазон измерения температуры от 10 °С до 60 °С, влажности от (0 - 100) %; погрешность ± 0,5 °С; ± 2,5 %; Барометр, диапазон измерения давлений от 80,0 кПа до 106,0 кПа, погрешность измерения ± 0,2 кПа |
| 10.3.1 | Эталонный термометр сопротивления, диапазон измерения от минус 196 ̊С до 660 ̊С, погрешность ± 0,02÷0,15 °С |
| 10.3.1 | Преобразователь сигналов, диапазон измерений сопротивления от 0,01 до 1000 Ом, напряжения от минус 1000 до плюс 1000 мВ; ±0,05 мВ |
| 10.3.1 | Калибратор температуры, диапазон измерений от минус 30 °С до 150 °С, абсолютная погрешность воспроизведения температуры, °С: ± 0,010 при - 25 °С; ± 0,015 при 0 °С; ± 0,020 при 50 °С; ± 0,025 при 150 °С; |
| 10.3.1 | Климатическая камера, диапазон измерения температуры от минус 80 °С до 100 °С, пределы допускаемый погрешности ± 3 °С |
| 10.3.2 | Генератор влажного воздуха динамический, диапазон измерения относительной влажности от 5 % до 95% |

5.2 Допускается применение других средств измерений, испытательного оборудования и вспомогательной аппаратуры, обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

5.3 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены в порядке, установленном в СТ РК 2.4.

5.4 Применяемые эталоны и средства измерений должны быть метрологически прослеживаемы к государственным эталонам единиц величин Республики Казахстан, а в случае их отсутствия – к национальным эталонам единиц величин других государств.

6 Требования к квалификации исполнителей

К проведению поверки термогигрометров допускаются лица, имеющие квалификацию поверителя по теплофизическим и температурным измерениям в соответствии с [3] и СТ РК 2.45, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие настоящий стандарт и техническую документацию на используемые средства измерений и вспомогательное оборудование.

7 Требования безопасности

При проведении поверки термогигрометров соблюдают требования безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией на них и ГОСТ 12.3.019.

8 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ºС …………………………     20 ± 5

- относительная влажность окружающего воздуха, %……………  60 ± 20

- атмосферное давление, кПа ………………………………      от 84 до 106

9 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверка наличия действующих сертификатов (свидетельств) о поверке (аттестации) средств поверки, оттисков поверительных клейм, лейблов;

- проверка наличия эксплуатационной документации на термогигрометры;

- проверка сведений о внесении типа поверяемых термогигрометров в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан;

- средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах;

- термогигрометр и средства поверки выдерживают не менее двух часов в помещении, где проводят поверку.

10. Проведение поверки

10.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре термогигрометров устанавливают следующие требования:

- комплектность в соответствии с эксплуатационной документацией;

- отсутствие коррозий, сколов, внешних дефектов, механических повреждений;

- наличие четкой и полной маркировки.

В случае, если хотя бы одно из данных требований не выполняется,термогигрометр к дальнейшей поверке не допускается.

10.2 Опробование

Опробование термогигрометра включает проверку функционирования клавиатуры управления прибора, цифровой индикации согласно инструкции по эксплуатации. На дисплее термогигрометра должна высвечиваться температура и влажность, близкие к значениям температуры и влажности окружающего воздуха.

При отрицательных результатах опробования термогигрометр признают негодным и дальнейшую поверку по производят.

10.3 Определение метрологических характеристик

10.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения температуры

Абсолютную погрешность измерений температуры отпределяют в климатической камере (на калибраторе температуры) с помощью эталонного термометра, подключенного к преобразователю сигналов.

Включают климатическую камеру, устанавливают в ней зонд термогигрометра, эталонный термометр на один уровень, для максимального исключения неоднородности температуры в камере и выдерживают в течение 30 минут.

Зонд подключают согласно схемам, приведенным в эксплуатационной документации. После достижения стабильного состояния (температура термогигрометра не изменяется более чем на 5 значений единицы младшего разряда за 1 мин), проводят измерения температуры воздуха не менее, чем в пяти температурных точках, лежащих внутри рабочего диапазона измеряемых температур. Одновременно снимают показания зонда с экрана термогигрометра и эталонного термометра.

Абсолютную погрешность определяют по формуле (1):

∆Т=Хизм -Хэт,                                                                               (1)

где Хизм – показание термогигрометра в проверяемой точке, ºС;

Хэт – показание эталонного термометра, ºС.

Результаты поверки считаются положительными, если значения его погрешностей не превышают значений, приведенных в эксплуатационной документации.

10.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения относительной влажности

Термогигрометр относительной влажности устанавливается в рабочую камеру генератора влажного воздуха. В генераторе в соответсвии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации устанавливают последовательно пять значений относительной влажности в диапазоне от 5 % до 95 %.

Устанавливать значения относительной влажности следует равномерно по всему диапазону. Допускается отступать от крайних значений диапазона на 5 %.

После выхода генератора влажности на заданий режим и установки постоянных показаний термогигрометра записывают три подряд измеренных термогигрометром значения относительной влажности.

Оценку основной абсолютной погрешности термогигрометра по измерительному каналу относительной влажности определяют по формуле (2):

∆W= Хизм - Хэт,                                                                               (2)

где Xизм – показания термогигрометра в проверяемой точке, %;

Xэт – значение относительной влажности, создаваемое в генераторе, %.

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха находятся пределах, указанных в эксплуатационной документации.

11 Расчет неопределенности измерений

По заявке заказчика результаты поверки представляются с указанием оценки неопределенности измерений на договорной основе.

Расчет неопределенности производится в соответствии с [4].

Пример алгоритма расчета неопределенности приведен в приложении А.

12 Оформление результатов поверки

12.1 При проведении поверки термогигирометра оформляется протокол в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

12.2 Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма в соответствии с [5], который наносится на средства измерений, и сертификатом о поверке по форме согласно приложению А
СТ РК 2.4.

12.3 При отрицательных результатах поверки применение термогигрометров запрещается, оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению по форме в соответствии с приложением Б СТ РК 2.4 с соответствующим обоснованием.

Приложение А

(обязательное)

Определение неопределенности измерений

при поверке термогигрометров (отчет)

А.1 Измерительная задача

Поверку термогигрометра проводят методом непосредственного сличения результатов измерения поверяемого термогигрометра с показанием эталонного оборудования.

А.2 Модель измерения

Выразить математически зависимость между измеряемой величиной Y и входными величинами Xi от которых она зависит:

Y=f(Xi)						(А.1)

Функция f должна содержать все величины, включая все поправки и поправочные множители, которые могут внести значительную составляющую в неопределенность результата измерения.

Модель измерений может быть представлена в виде:

∆Т = Хизм - Хэ,                                                                       (А.2)

где Хизм – показание термогигрометра в проверяемой точке, ºС;

Хэ – значение температуры, заданное с помощью эталона, ºС.

Величина Хизм вносит в результат измерений неопределенность из-за ошибки снятия показаний.

Величина Хэ вносит в результат измерений неопределенность от погрешности эталонного оборудования.

Для оценки неопределенности по типу А предварительно проводится не менее 10 измерений поверяемого термогигрометра эталоном и определяется стандартное отклонение единичного значения температуры, °С, по формуле (А.3):

SХизм=i=110(Хизм. i-Xизм.i)210-1,			(А.3)

где Xизм.i – среднее значение результатов измерения температуры, ºС.

А.3 Анализ входных величин

Анализ неопределенности входных величин представлен в таблице А.1.

Для каждой величины Xизм.i, входящей в уравнение модели (А.1) необходимо определить ее оценку xизм.i и рассчитать стандартную неопределенность u(Xизм.i) в зависимости от используемых средств поверки, имеющихся сведений о рассматриваемой входной величине и распределения вероятностей. Методы оценивания стандартной неопределенности выбираются в соответствии с РМГ 43.

Таблица А.1

| Входная величина: Хизм.i | Измеренное значение температуры поверяемого термогигрометра Тип оценивания неопределенности: А; Вид распределения: Нормальное; Интервал, в котором находиться значения входной величины: - Стандартная неопределенность: uАхизм.i=Sхизм.i, ºС. |
| --- | --- |
|  | Тип оценивания неопределенности: В; Вид распределения: Прямоугольное; Значение оценки: Dизм. – погрешность оператора при снятии показаний с термогигрометра, °С Интервал, в котором находиться значения входной величины: - Стандартная неопределенность: uB хизм.= Dизм.23, ºС |
|  | Стандартная неопределенность измеренного значения: u х изм.= uA2(хизм.i)+uB2(хизм.i), ºС |
| Входная величина: Хэт.i | Разрешающая способность поверяемого термогигрометра Тип оценивания неопределенности: В; Вид распределения: Прямоугольное; Значение оценки: Δэт. – погрешность термогигрометра, ºС. Интервал, в котором находиться значения входной величины: - Стандартная неопределенность: uB хэт.i= Δэт.3, ºС |

А.4 Корреляция

Предполагается, что все входные величины не коррелированны, так как являются независимыми друг от друга и не имеют оснований для корреляции между ними.

А.5 Коэффициенты чувствительности:

С1=  (Δx) (xизм.i)

С1=  (Δx) (xэт.i)

А.6 Бюджет неопределенности приведен в таблице А.2

Таблица А.2 – Бюджет неопределенности

| Величина | Единица измерений | Значение оценки | Тип распреде-ления | Распределение вероятности | Стандартная неопре- деленность | Коэффициент чувствитель- ности сi | Вклад неопре-деленности ui(y)= сi u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хизм. i | ºС | - | А | нормальное | uАхизм.i | - | - |
|  |  |  | В | прямоугольное | uB хизм.i | -1 | - |
| Хэт | ºС | - | В | прямоугольное | uB хэт. | 1 | - |

А.7 Суммарная стандартная неопределенность измерений uc

Суммарная неопределенность рассчитывается по формуле (А.4):

ucΔ= С12 ×u2 Хизм. +С22×u2 Хэт.i                (А.4)

А.8 Расширенная неопределенность

Коэффициент охвата для выбранного уровня доверия Р = 95 % в предположении нормального распределения измеряемой величины k=2.

Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле (А.5):

U(ΔТ)=k×uc(ΔТ)=2×uc(ΔТ),                                 (А.5)

А.9 Полный результат измерения представляется в виде:

(ΔТ)±U(ΔТ)

Библиография

[1] Номенклатурный перечень и периодичность поверки рабочих эталонов единиц величин и средств измерений, подлежащих поверке, утвержденный приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 апреля 2009 г. № 157-од с учетом внесенных изменений и дополнений в приказ председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 июня 2009 г. № 316-од.

[2] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

[3] Правила проведения аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28сентября 2012 года № 348.

[4] РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Руководства по выражению неопределенности измерений.

[5] Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан «Об утверждении Правил изготовления, хранения и применения поверительных клейм» от 13 июня 2014 года № 215.

МКС 17.200

Ключевые слова: поверка, термогигрометр, относительная влажность

МКС 17.200

Ключевые слова: поверка, термогигрометр, относительная влажность

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева