НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# Воздух

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воздух промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны, и устанавливает фотометрический метод для определения массовой концентрации сероводорода  в диапазоне измерений от 5,0 до 50,0 мг/м3.

Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении производственного санитарного гигиенического и экологического видов контроля [1], [2], [3].

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3219-2018 Контроль объекта аналитический. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентраций вредных веществ.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ OIML R76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 1973-77 Ангидрид мышьяковистый. Технические условия.

ГОСТ 3770-75 Реактивы. Аммоний углекислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

# Проект, 1 редакция

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 3219, ГОСТ 12.1.005, 
ГОСТ 12.1.016.

4 Сущность метода определения

Определение сероводорода в воздухе основано на улавливании его поглотительным раствором и измерении фотоколориметрическим методом интенсивности окраски  раствора, полученной в результате его взаимодействия с натрием мышьяковистокислым и серебром азотнокислым с образованием сульфида серебра.

5 Требования безопасности

При организации измерений, включая отбор проб воздуха, соблюдают общие требования к лабораториям [4], а также требования безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.004, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений и другие технические средства и в других документах, действующих в лаборатории.

6 Требования к условиям выполнения измерений

6.1 Условия выполнения измерений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества [4]. При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха …………………..…….. (20 ± 5) оС;

- относительная влажность ……………………. от 20 % до 80 %.

6.3 При отборе проб воздуха соблюдают общие требования по ГОСТ 12.1.005 с учетом особенностей производства или технологического процесса на конкретном предприятии.

7 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам и растворам

7.1 При выполнении определения применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы:

Фотометр любого типа, обеспечивающий измерение при длине волны 346 нм.

Барометр для измерений атмосферного давления любого типа.

Весы лабораторные, класс точности специальный по ГОСТ OIML R76-1, с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г и наибольшем пределом взвешивания (НПВ) 210 г.

Колба 2-100(1000)-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-2-2-0,5(1, 5, 10) по ГОСТ 29227.

Прибор для отбора проб воздуха (аспиратор) [5].

Пробирка П-1-10-0,2 ХС по ГОСТ1770.

Секундомер с ценой деления секундной шкалы 0,2 с или другое устройство для измерений продолжительности отбора пробы воздуха.

Термометр метеорологический любого типа для измерений температуры воздуха.

Поглотительный прибор Рихтера.

7.2 При выполнении определения применяют следующие реактивы:

Аммоний углекислый по ГОСТ 3770, раствор с массовой долей 0,5 %.

Ангидрид мышьяковистый рафинированный по ГОСТ 1973.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 1 %.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление растворов реактивов

8.1.1 При приготовлении и применении растворов соблюдают общие требования по ГОСТ 4517, ГОСТ 27025.

Для приготовления растворов реактивов применяют воду дистиллированную по ГОСТ 6709 (далее – вода).

8.1.2 Поглотительный раствор

2 г ангидрида мышьяковистого и 5 г аммония углекислого растворяют в небольшом количестве воды при нагревании, доводят объем раствора до 1000 см3.

8.1.3 Серебро азотнокислое, раствор с массовой долей 1 %

1 г серебра азотнокислого растворяют в 90 см3 воды, добавляют 10 см3 кислоты серной.

8.2 Приготовление градуировочных растворов

8.2.1 Основной градуировочный раствор сероводорода с массовой концентрацией 100 мкг/см3 рекомендуется готовить путем последовательного разбавления СО состава раствора сероводорода, при его отсутствии допускается использовать СО состава раствора сульфид-ионов. При приготовлении основного градуировочного раствора из СО состава раствора сульфид-ионов производят пересчет массовой концентрации сульфид-ионов (аттестованного значения СО) на массовую концентрацию сероводорода по формуле (1):

| С сероводорода = 1,063 . С сулфид-ионов | (1) |
| --- | --- |

В качестве разбавителя используют раствор аммоний углекислого.

Основной градуировочный раствор сероводорода применяют свежеприготовленным.

    - Шкалу градуировочных растворов сероводорода готовят из основного градуировочного раствора в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Шкала градуировочных растворов

| Номер градуировочного раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аликвота основного градуировочного раствора сероводорода, см3 | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Поглотительный раствор, см3 | 5,0 | 4,95 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 |
| Содержание сероводорода, мкг | 0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |

8.3 Установление градуировочной характеристики

8.3.1 Градуировочные растворы обрабатывают аналогично пробам (см. раздел 10). Для каждого раствора получают не менее пяти результатов единичных измерений в условиях повторяемости, при этом, если результат какого-либо измерения отличается от среднего арифметического значения в серии более, чем на 15 %, его исключают из обработки, готовят новый раствор и измерение повторяют. Полученные результаты оформляют графически или рассчитывают коэффициент градуировочной характеристики.

Градуировочную характеристику рекомендуется устанавливать не реже одного раза в год.

8.3.2 Контроль градуировочной характеристики:

а) Приемлемость градуировочной характеристики проверяют сразу после установления с использованием контрольных растворов с содержанием компонента, соответствующим измеряемому диапазону, для проверки рекомендуется использовать 1 – 2 образца из набора градуировочных растворов, не используемых при градуировке.

Характеристику признают приемлемой, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 15 %.

б) Стабильность градуировочной характеристики рекомендуется проверять не реже одного раза в три месяца, а также при замене оптических кювет и реактивов. В качестве контрольных растворов используют градуировочные не менее трех из таблицы 1.

Характеристику признают стабильной, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 25 %.

8.4 Поглотительные приборы

Перед отбором пробы воздуха в поглотительные приборы вносят по                10 см3 поглотительного раствора (8.1.2), закрывают заглушками и устанавливают в транспортировочную тару.

9 Отбор проб воздуха

9.1 При отборе проб воздуха выполняют следующие общие указания:

а) отбор проб производят при характерных производственных условиях;

б) воздух рабочей зоны отбирают в соответствии с ГОСТ 12.1.005, в зоне дыхания на высоте от уровня рабочей площадки 1,5 м (при работе стоя) или 1,0 м (при работе сидя);

в) для характеристики общего фона загрязнения производственного помещения и/или контроля технологических операций точки отбора располагают с учетом возможного выделения в воздушную среду наибольшего количества вредного вещества;

г) при наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций, точки отбора располагают равномерно по периферии и в центре помещения;

д) если стадия технологического процесса (операция) не продолжительная и не позволяет отобрать пробу воздуха за один цикл, производят дискретный отбор;

е) на рабочем месте, или в течение смены, или на отдельных этапах технологического процесса в одной точке последовательно отбирают не менее трех проб.

9.2 Отбор проб производят путем аспирации исследуемого воздуха через два последовательно соединенных поглотительных прибора, заполненных поглотительным раствором.

Рекомендуемые параметры отбора проб воздуха: объемный расход –                   0,5 дм3/мин; объем пробы - 10 дм3.

9.3 После завершения отбора пробы воздуха поглотительные приборы отсоединяют, закрывают заглушками и устанавливают вертикально в транспортировочную тару для передачи в лабораторию.

9.4 Одновременно с проведением отбора пробы воздуха регистрируют температуру окружающего воздуха и атмосферное давление. Регистрацию измеренных значений и параметров отбора проб оформляют по установленной в испытательной лаборатории форме, например, протоколом.

10 Выполнение измерений

Растворы из каждого поглотительного прибора анализируют отдельно. Параллельно с партией рабочих проб подготавливают и обрабатывают холостую пробу - 5 см3 поглотительного раствора.

а) из первого поглотительного прибора отбирают две аликвоты 1 и 5 см3, из второго - 5 см3 раствора пробы вносят в пробирки. 1 см3 раствора пробы доводят поглотительным раствором до и 5 см3;

б)  добавляют 1 см3 серебра азотнокислого (8.1.3), встряхивают;

в) через 5 мин измеряют оптическую плотность растворов по отношению к холостой пробе.

Выполняют измерение оптических плотностей растворов  при длине волны 346 нм в кювете на 10 мм.

11 Обработка и представление результата измерений

11.1 Содержание сероводорода в воздухе Х, мг/м3, рассчитывают по формуле (2):

|  | (2) |
| --- | --- |

где Х1 и Х2  – содержание  сероводорода в воздухе, рассчитанное отдельно в каждом поглотительном приборе по формуле (3):

|  | (3) |
| --- | --- |

где х – содержание сероводорода в поглотительном приборе, найденное  или рассчитанное по градуировочной характеристике,  мкг;

v – общий объем раствора пробы, см3 (10 см3 по 8.4);

vал. – аликвота раствора пробы, взятая на анализ, см3 (1 или 5 см3 по разделу 10);

Vст. – объем отобранной пробы воздуха, приведенный к стандартным условиям, по формуле (4), дм3:

| , | (4) |
| --- | --- |

где Vизм.. – объем пробы воздуха, измеренный при отборе, дм3;

Тизм., Тст - температура воздуха, соответственно, измеренная во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, К;

Ризм., Рст – атмосферное давление, соответственно, измеренное во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях,  кПа                      (мм рт.ст.).

Примечание - Согласно ГОСТ 12.1.005 для воздуха рабочей зоны стандартными условиями являются температура Тст= 293 К (tст= 20 оС ) и давление Рст.= 101,3 кПа (760 мм рт.ст).

11.2 Результат определения представляют именованным числом совместно с характеристикой погрешности измерений (см. раздел 12), с указанием даты, времени и соответствующих параметров отбора пробы (температуры окружающего воздуха и атмосферного давления).

11.3 Результат определения, выходящий за границы диапазона, указанного в разделе 1, представляют в виде записи: «менее 5,0 мг/м3» или более «50,0 мг/м3».

12 Требования к точности результата измерений

Относительная суммарная погрешность метода определения массовой концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны не превышает                    ± 25 % при доверительной вероятности 0,95 в соответствии с требованиями                            ГОСТ 12.1.005.

13 Контроль точности результата измерений

При применении настоящего стандарта рекомендуется проводить оценку качества измерений путем проведения внутреннего и внешнего контроля качества результатов анализа в соответствии с документированной процедурой, установленной в испытательной лаборатории и утвержденной на предприятии в установленном порядке.

Необходимым условием обеспечения качества результатов измерений при исследовании воздуха является контроль в испытательной лаборатории наличия условий для проведения измерений, к факторам контроля относятся:

а) сроки поверки/калибровки СИ;

б) условия хранения и сроки годности реактивов, материалов, растворов, рабочих проб;

в) соответствие экспериментальных данных, полученных при построении градуировочной характеристики, выбранному виду зависимости;

г) проверка приемлемости и стабильности градуировочной характеристики;

д) условия и правила отбора проб, качество воды и т.п.

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года N 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[2] «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», приложение 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28 февраля 2015 года № 168.

[3] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684.

[5] ГОСТ Р 51945-2002 Аспираторы. Общие технические условия.

УДК 502.3:006.354                                     			                        МКС   13.040

Ключевые слова: воздух производственных помещений, воздух рабочей зоны, сероводород, санитарно-гигиенический контроль, экологический контроль, фотометрическое определение

УДК 502.3:006.354                                     		 	                        МКС   13.040

Ключевые слова: воздух производственных помещений, воздух рабочей зоны, сероводород, санитарно-гигиенический контроль, экологический контроль, фотометрическое определение

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»						Д. Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»								 А. Есенкулов

# Эксперт 2 категории

ВКФ РГП «КазИнМетр»		В. Белялев

Эксперт 1 категории

Управления законодательной метрологии,

международного сотрудничества и

повышения квалификации							Б. Убиштаева